中央专项结余资金医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSGC25G5555

采购人：江苏省南京强制隔离戒毒所

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2025年12月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	2

第三章 评标标准	12

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	14

第五章 合同主要条款及格式	22

第六章 附件	27

竞争性磋商公告

江苏国采工程咨询有限公司（采购代理机构）受江苏省南京强制隔离戒毒所委托，就中央专项结余资金医疗设备采购项目（项目名称）参照竞争性磋商采购，现欢迎符合资格条件的供应商参加报价和磋商。

中央专项结余资金医疗设备采购项目的潜在供应商应在江苏国采工程咨询有限公司获取磋商文件，并于2025年12月16日9:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSGC25G5555

2.项目名称：中央专项结余资金医疗设备采购项目

3.项目预算：56万元

项目最高限价：55.54万元。报价不得超过预算及最高限价，否则按无效投标处理。

4.采购需求：本项目为中央专项结余资金医疗设备采购项目，为江苏省南京强制隔离戒毒所采购转运呼吸机、除颤监护仪、心电图机、中央监护系统、全自动化学发光免疫分析仪、凝血分析仪等医疗设备。具体内容详见采购文件第四章。

5.合同履行期限：合同签订后20日历日内交付并完成供货安装调试及验收等相关工作。

6.本项目不接受联合体投标

二、供应商的资格要求：

1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.本项目特定资格要求：（1）投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，供应商须提供投标产品的《医疗器械注册证》。须备案的，提供《医疗器械备案凭证》(提供证书复印件加盖公章)。

（2）供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》(提供复印件加盖公章)。

（3）供应商为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》或《生产备案凭证》(提供证书复印件加盖公章)。

以上证书有经营或生产范围限制的，提供的证书范围须包含本次招标设备。

三、获取磋商文件

1.时间：2025年12月5日17时至2025年12月12日17时。（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2810室；

3.方式：投标人携带营业执照复印件加盖公章至南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室现场获取；若因故无法到现场获取招标文件的，可自行联系代理机构获取招标文件（支持顺丰邮寄到付）。

4.招标文件每套200元，缴纳后不退。

四、提交响应文件开始时间、截止时间和地点

1.时间：2025年12月16日9:00-9：30（北京时间）；

2.地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2809室。

五、开启

1.时间：2025年12月16日9:30（北京时间）；

2.地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2811室。

六、其他补充事宜

1.本项目在南京公共采购信息网发布公告，其他媒体转载无效。

2.勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.供应商应当从采购代理机构合法获得采购项目的磋商文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：江苏省南京强制隔离戒毒所

地 址：南京市浦口区丁香路306号

联系人：张工

联系电话：19822633808

2.采购代理机构信息

名  称：江苏国采工程咨询有限公司

地  址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮  箱：jsgczb@sina.com

联系人：宋玮 张时光

联系电话：025-83692278

3.项目联系方式

项目联系人：宋玮 张时光

联系电话：025-83692278

- 第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1、参照法律

1.1本项目为限额标准以下项目，仅参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指江苏省南京强制隔离戒毒所。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

3、政策功能

无。

二、响应文件编制

4、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价，报价单位为“元”。报价产品如果是进口产品的（如有），应提供人民币与外币之间的汇率。

4.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

4.5 响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5、响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 竞争性磋商件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。（如有）

5.5 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权否决供应商的投标）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）供应商资格证明文件：

① 第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

② 第一章竞争性磋商公告中 2.2本项目特定资格要求证明文件（如有）；

（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；

（5）报价表（格式见附件）；

（6）分项报价表（如有）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.6 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。包括但不限于下列文件。

（1）技术说明或服务方案；

（2）服务承诺；

（3）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（4）《技术条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.7 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算或最高限价，超过磋商文件规定的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

（7）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

5.8 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6、磋商保证金

无。

三、响应文件的递交

7、响应文件的签署、密封和递交

7.1供应商应提供纸质版一式叁份（壹份正本、贰份副本）电子版响应文件（盖章版本）壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并密封提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

7.2 响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

7.3 响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或委托代理人签字。

7.4 响应文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；响应文件装订提倡采用胶装的形式，密封递交。

7.5 供应商应当在竞争性磋商文件要递交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

7.6供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

7.7 投标截止时间之后，响应文件不得撤回。

7.8 有下列情形之一的响应文件将拒收

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

8、诚实信用

8.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

8.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

9、磋商组织

9.1 在递交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10、磋商程序

10.1 响应文件的资格审查。

10.1.1磋商小组将依法对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

10.1.2资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

10.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

10.1.4 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

10.2 响应文件的符合性检查。

10.2.1磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

10.2.2实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

10.2.3响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）没有按照磋商文件要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定资格要求的；

（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的响应文件相互混装；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝磋商文件技术要求的；（如有）

（11）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

10.3出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.4 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

10.5 磋商小组所有成员有权决定是否集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

10.6 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

10.7 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

10.8 磋商结束后，磋商小组有权决定是否要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10.9 提交最后报价的供应商不得少于3家，其中政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，符合要求的供应商（社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。最后报价由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.10 磋商有效期为90天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

10.11磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求

10.11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

10.11.2 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

11、澄清有关问题

11.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

11.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

11.3响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

12、评分方法和标准

12.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

12.2 评分标准详见第三章。

13、确定成交供应商

13.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

13.2 成交供应商确定后，在原公告信息发布媒体上发布成交结果，成交公告期为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

13.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

13.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

13.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.7 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

14、编写磋商（评审）报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15、签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

15.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、磋商费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 本次采购，采购代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）招标收费79.8%计算，单个项目不足2394元按2394元计。在领取成交通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

代理服务费汇款信息：

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 50分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50。 | 50 | 价格分 |
| 二、技术 32分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术参数 响应 | 根据投标人对第四章采购项目的内容和相关技术要求等中“四、拟采购标的需要满足的技术要求-1.技术参数”响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复。 其中凝血分析仪为核心产品，其指标如有一项未响应或负偏离扣4分；其他设备有一项未响应或负偏离扣0.5分。本项满分32分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 | 32 | 客观分 |
| 三、商务 18分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），承担过类似医疗设备采购项目业绩（供货内容需包含核心产品：凝血分析仪），每提供一个业绩得3分，最高得9分。 注：提供业绩合同复印件加盖公章，合同需能明确反映出合同内容，项目名称、双方签字盖章齐全，证明材料提供不符合要求或未提供不得分。 | 9 | 客观分 |
| 3.2 | 履约能力 | 投标人承诺能够项目实施期间全面开展与提供应急响应服务的得3分。 注：投标人提供承诺书并加盖公章。应急响应服务内容自行拟定，经评审专家评审后确认承诺内容与本次采购需求相符，得3分。投标人就其承诺内容，如无法按时履行的，采购人有权终止合同。 | 3 | 客观分 |
| 3.3 | 质保期 | 投标人承诺在本项目要求的质保期两年基础上，每增加1年得2分，此项最高得6分。 注：投标人提供承诺书并加盖公章。投标人就其承诺内容，如无法按时履行的，采购人有权终止合同。 | 6 | 客观分 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件），原件备查。

2、提供以上评标标准每项内容在响应文件中响应部分的页码。

- 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

# 一、项目概况

本项目为中央专项结余资金医疗设备采购项目，供应商负责全部货物的供货、运输、安装、调试、配合采购人验收、售后及质保等全套内容。

# 二、采购清单

| 中央专项结余资金医疗设备采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品类型 | 属性 |
| 1 | 转运呼吸机 | 台 | 1 |  | 货物 |
| 2 | 除颤监护仪 | 台 | 1 |  | 货物 |
| 3 | 心电图机 | 台 | 1 |  | 货物 |
| 4 | 中央监护系统 | 套 | 1 |  | 货物 |
| 5 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 |  | 货物 |
| 6 | 凝血分析仪 | 台 | 1 | 核心产品 | 货物 |

备注：

多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格。产品单价需在分项报价表中明确，且不得超过最高单价限价，若超过按照无效投标处理。

# 三、拟采购标的需要满足的技术要求

1.技术参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转运呼吸机 | 1.用于成人、小儿以及婴幼儿(体重≥10kg)的急救转运呼吸机（提供产品注册证明文件）。气动电控呼吸机，气源压力范围2.7～6 bar。 2.主机重量小于1.5kg。 3.小于等于.5英寸TFT彩色屏幕，分辨率320*240。 4.具备三防功能（主机IP34 级防水防尘，能承受最高从75cm 的高度下落的冲击）。 5.运行环境：温度：-18 至50 摄氏度，大气压：62-110kPa，适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作。 6.标配急救包，方便转运，可配专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案，可随气瓶固定于床边、救护车及病房墙壁。 7.标配可充电锂电池，连续使用时间≥11 小时。 8.具备语音导航功能（中/英双语），引导医务人员快速正确连接管路，启动通气。 9.通气模式：IPPV，Assist。 10.具有手动呼吸功能。具有CPR 功能，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，心肺复苏呼吸提供通气，提高抢救成功率。 11.同时具备有创呼吸支持及无创面罩通气功能。 12.屏幕可同时显示监测：P-T波形，气道峰压，平均压，PEEP，呼吸频率。 13.氧浓度调节档位：Air Mix、No Air Mix，2 个档位；Air Mix 档输出氧浓度≥55 vol.%，No Air Mix 档为纯氧。 14.分钟通气量3~20L/min连续可调。 15.呼吸频率 5-40/min，连续可调。吸呼比为1:1.67。 16.吸气触发灵敏度：压力触发-2mbar。 17.配备手调PEEP阀，可以连续调节PEEP参数。 报警功能：具有声音/灯光/文字三种报警提示。通气过程中出现生理报警和技术报警，有相应语音提示，快捷排查报警原因。 |
| 参照或相当于：科曼、安保、谊安 |  |  |
| 2 | 除颤监护仪 | 1.具备手动除颤、心电监护功能，除颤具备自动阻抗补偿功能。可选自动体外除颤（AED）功能，可选配升级体外起搏功能，可选配专用体内除颤附件包。 2.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 5.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 6.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 7.监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。 8.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。 9.配备1块电池，最大可支持360J除颤≥210次，200J除颤≥360次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 11.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 12.要求防尘防水等级IP55。 |
| 参照或相当于：科曼、安保、光电 |  |  |
| 3 | 心电图机 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印。 2.噪声电平：≤15uVp-p 3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db） 4.时间常数：≥5S，耐极化电压：±650mV，共模拟制比：≥105dB 5.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。 6.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 7.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。 8.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 9.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。 10.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 |
| 参照或相当于：科曼、理邦、光电 |  |  |
| 4 | 中央监护系统 | （一）配置需求： 1.中央工作站一套，监护仪4台 2.中文操作界面，支持双向操控床边监护仪。 3.需支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST 等多种视图显示。 4.需提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形。支持系统报警声音关闭功能。 5.需支持远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人操作。 6.需支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。 7.需支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔； 8.需支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。 9.中心监护系统需支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.、彩虹血氧 ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT等。 （二）技术需求： 1.监护仪需为适用于手术室、ICU病房监护及床边监护仪，通过国家III类注册。 2.监护仪≥10寸触摸屏，显示屏亮度自动调节，机器需采用无风扇设计。 3.监护仪配置至少包含：心电，MASIMO血氧，呼吸，脉搏，无创血压等参数 4.标配3/5导心电；具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能。 5.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV； 6.共模抑制能力＞106db； 7.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 8.同屏显示7道心电波形. 9.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面； 10.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 11.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； 12.全参数具有I-KlokTM智能报警技术，自动识别报警级别。具有报警延时调节功能，有效减少误报警。具有病档信息中文手写输入功能。 |
| 参照或相当于：科曼、理邦、宝莱特 |  |  |
| 5 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1.全自动随机任选分立式；急诊优先检测； 2.最大测试速度≥180T/H； 3.仪器测试原理：ALP标记的辉光型化学发光； 4.分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法； 5.进样方式：环式样本盘； 6.样本盘容量：一次性最多可装载样本≥50个； 7.条码扫描：内置样本和试剂条码扫描仪； 8.加样针：钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能； 9.加样针清洗方式：随针拭子清洗； 10.样本携带污染率<10PPM； 11.样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管； 12.试剂位：试剂位≥15个，2-8℃不间断冷藏； 13.反应杯：双杯盒备份，≥85个/盒； 14.孵育温度控制在37℃±0.3℃； 15.孵育模块恒温装置：固体恒温直热，日常免维护保养； 16.混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀； 17.生物防风险设置：可进行反应后物质固体和液体分离技术； 18.磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入； 19.检测器：PMT光子计数器； 20.校准：LED实时校准； 21.校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正； 22.质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot； 23.溯源性：符合国际量值溯源体系要求； 24.电脑操作：17寸液晶触摸显示屏； 25.测试申请模式：支持两种测试申请模式（顺序模式、条码模式）； 26.检测项目：具有甲状腺、性腺、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标等检测； 27.全部检测项目≥65项； 28.TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过德国CElist A认证； 29.NMPA认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有NMPA认证； 30.校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证； 31.能够支持带条码的校准品和质控品上机直接检测 。 |
| 参照或相当于：迈瑞、罗氏、贝克曼 |  |  |
| 6 | 凝血分析仪 | 1.检测速度：PT≥ 200 T/h，DD≥60 T/h； 2.检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法； 3.检测通道：凝固法通道≥4个，免疫比浊法≥3个，且免疫比浊法检测通道与磁珠法检测通道互相独立，有利于提高综合检测速度； 4.温育通道：温育通道≥12个； 5.样本位：样本位≥60个； 6.急诊功能：急诊标本任意位插入 优先检测； 7.试剂位：试剂位≥11个； 8.测试杯：1000个含钢珠测试杯自动单个连续导入； 9.测试杯传送系统：具有高寿命、自动抓杯系统（自主研发，提供专利证明文件）；机械手带抓杯感应功能，抓杯滑脱时能报警提示； 10.加样系统：双针加样 样本针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能； 试剂针具有加热功能，能实现自动补偿温度； 11.光源系统：为保证光源系统的寿命，要求是LED光源； 12.自动稀释：样本自动稀释，异常标本自动重发试验； 13.自动定标：定标曲线，多点定标机内自动完成倍比稀释； 14.溯源性：提供相应的溯源性报告及必需开展血凝检测项目（PT、APTT、Fbg、TT、D-Dimer）的试剂的注册证明； 15.D-Dimer项目：为避免工作人员复溶不当造成损失，要求D-Dimer试剂盒中的所有试剂（乳胶液、缓冲液、稀释液....）都是液体试剂，即开即用。（提供试剂说明书）； 16.质控体系：具有L-J 及Westgard 质控功能，并可无限存储质控结果 |
| 参照或相当于：迈瑞、希森美康、沃芬 |  |  |

2.实施要求

（一）安装调试要求

成交供应商应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解招标方关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1.成交供应商对采购所有设备需提供技术方案、设备安装、使用说明、操作培训等，确保采购人可以正常使用。

2.成交供应商负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，成交供应商负责处理，并由成交供应商承担相应的赔偿责任。

3.调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由成交供应商承担。

4.所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

5.所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由成交供应商负责完成。具体实施前，应先经招标方同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

（二）设备材料要求

1.投标方提供的设备必须是全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.投标方应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

3.投标方提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通用易懂的符号表示。

4.对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，投标方都应及时提供并在投标文件中明确列出。

5.供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

6.所有设备配件和耗材在现场安装使用前，招标方将进行随机抽验。

（三）质保（维保）及售后要求

1.质保期不少于两年（基础质保期2年，最终以响应质保期为准。验收合格之日起，进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

2.质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

3.质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

# 四、拟采购标的需要满足的商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.付款条件

（1）合同签订后设备安装、调试、验收合格后，采购人支付至合同价的90%；质保期满采购人付至100%（不计息）。

（2）设备验收合格后，成交供应商所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后20日历日内交付并完成供货安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸、安装等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4.履约保证金

该项目签订合同时须向采购人缴纳合同总额的10%作为履约保证金，履约期满无质量或服务问题无息退还。

5.其他要求

（1）包装和运输（须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（2）招标文件中要求提供证明材料的，中标人签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。中标人未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

- 第五章 合同主要条款及格式

中央专项结余资金医疗设备采购项目

采 购 合 同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 采购人（以下称甲方）： | 中标人（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 项目说明

受甲方委托，采购代理机构于X年X月X日组织了            （采购单位）所需         （项目名称）的采购，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

第二条 合同条款

合同由买卖双方签订，并依据项目编号：            招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容

详见文件技术规格、参数及其他要求。

2.合同总价（大写）：                        。

2.1 投标报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及乙方认为需要的其他费用等。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3.交付使用时间：

合同签订后20日历日内交付并完成供货安装调试及验收等相关工作。

4.收货人：                       。

5.交货地点：甲方指定地点。

6.设备的制造应符合国家标准或规范并据此验收。

7.包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8.甲方付款方式及期限：

（1）合同签订后设备安装、调试、验收合格后，甲方支付至合同价的90%；质保期满甲方付至100%（不计息）。

（2）设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

9.验收

甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的产品和服务不符合文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

10.质保期及售后服务

10.1质保期不少于两年（基础质保期2年，最终以响应质保期为准。验收合格之日起，进入质保期）。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

10.2质保期内，一旦产品发生质量问题，乙方接到报修请求，在2小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由乙方负责。无法短时间完成维修的，应向甲方提供应急备用产品。

10.3质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

10.4 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10.5 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11.技术资料

按第四章采购需求中的要求提供相关资料。

12.乙方的违约责任

12.1 乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

12.2 乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。

12.3 乙方不能交付或不能完成合同，乙方双倍返还甲方已支付的货款。

12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交付或不能完成合同处理。

12.5 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减10%尾款。

13.甲方的违约责任：甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件等，乙方交付时间顺延。

14.乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

15.乙方在设备安装、调试过程中，甲方提供必要的条件和配合。

16.甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由乙方负责。

第三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第五条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第六章 附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年 月 日

目录

注：供应商根据响应文件编制顺序制作目录（须生成页码）

评分索引表（可根据评分标准进行编写）

| 序号 | 评审因素 | 在响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- |

- 附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省南京强制隔离戒毒所

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方                （项目名称）          （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人               (姓名和职务)代表              （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们报价为        万元。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商委托代理人姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

  - 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省南京强制隔离戒毒所

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人的身份证的复印件:

  - 附件三、资格证明文件

1.第一章竞争性磋商公告2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2.第一章竞争性磋商公告2.2 本项目特定资格要求；（如有）

3.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件；

  - 附件四、报价表

报  价  表

项目名称：                                        项目编号：

| 投标报价 | 合计 | 小写：人民币 万元 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足竞争性磋商文件要求 |  |  |

供应商（盖章）:

委托代理人（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响服务或产品整体功能。

  - 附件五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价上限 （万元） | 产品品牌 | 规格或型号 | 单价 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | 9.8 |  |  |  |  |
| 2 | 除颤监护仪 | 台 | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 心电图机 | 台 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 中央监护系统 | 套 | 1 | 11.74 |  |  |  |  |
| 5 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 凝血分析仪 | 台 | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

  - 附件六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

  - 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

  - 附件八、技术说明或服务方案

技术说明、服务方案应根据采购人对项目的要求、磋商文件技术部分、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

  - 附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：拟参与本项目服务人员一览表格式和内容自拟，上表可供参考，如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

  - 附件十、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并根据磋商文件要求附业绩证明材料。

供应商（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

  - 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：江苏省南京强制隔离戒毒所

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （公章）

日   期：    年   月  日

# 附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：江苏省南京强制隔离戒毒所

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：     。

声明人（公章）：

日期：  年  月  日

附件十三、 其他