南京鼓楼医院

医用设备采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2025-0001

（代理机构编号：1802-254111544WZN）

江苏苏豪创新科技集团有限公司

二○二五年一月

目 录

目录

目  录	2

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	6

八、其他	6

第二章  投标人须知	1

一、总则	1

二、招标文件	1

三、投标文件的编制	2

四、投标文件的递交	3

五、开标与评标	4

六、定标	6

七、授予合同	8

第三章  合同文本	9

设备采购合同	9

附件一：	14

附件二：	15

第四章  采购需求	16

一、 项目概况	16

二、 技术要求	16

三、 商务要求	17

四、 其它说明	19

第五章  评标方法与评标标准	27

政府采购政策功能落实	27

符合性审查内容	27

评标方法与评标标准	28

第六章  投标文件格式	33

投  标  文  件	33

投标文件目录	34

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	35

二、上一年度的财务状况报告	35

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	35

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	35

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	35

六、特定资格要求的证明文件	36

七、法人授权书	37

八、响应函	38

九、 小微企业声明函（货物）（如适用）	39

十、 残疾人福利性单位声明函（如适用）	40

十一、 投标分项报价表	41

十二、 技术要求响应及偏离表	42

十三、 商务要求响应及偏离表	43

十四、开标一览表	44

十五、配置清单	44

十六、服务方案	44

十七、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》	45

十八、投标人认为需要提供的其它资料	46

质疑函范本	52

第一章  投标邀请

受[南京鼓楼医院]的委托，江苏苏豪创新科技集团有限公司就[医用设备][项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2025-0001	]采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：南京鼓楼医院医用设备招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件获取招标文件，并于2025年03月06日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-SOHO-G2025-0001

2、项目名称：医用设备采购项目

3、预算金额：418万元人民币

4、最高限价：01包：180万元人民币；02包：238万元人民币。

5、采购需求：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 | 180 | 接受 |
| 02 | 体外循环设备 | 1套 | 238 | 接受 |

- 合同履行期限：

01包：接到医用物资保障处通知之日起30个日历日内；

02包：接到医用物资保障处通知之日起90个日历日内。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.7凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

1.8在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、本项目不接受联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：

（1）投标产品如果属于医疗器械注册/备案范畴的，提供投标产品的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗器械注册/备案范畴的，投标人须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（复印件）和制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（复印件）；

（3）投标人须提供投标人代表在开标日前6个月内任一月份的社会保障资金缴纳的相关证明材料；

（4）本项目接受产品代理商或经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的直接授权书（复印件）或包含所有上级代理商或经销商（如有）的逐级授权书（复印件）；并提供所有上级代理商或经销商（如有）的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（复印件）。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起五个工作日

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2025年03月06日14点30分。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至开标前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

3.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：南京鼓楼医院

联系地址：南京市中山路321号

联 系 人：成老师

联系电话：025-68182528

2、采购代理机构信息

采购代理机构：江苏苏豪创新科技集团有限公司

联系地址：南京市雨花台区软件大道21号C座110室

联 系 人：吴志叶、吴岢非

联系电话：025-52875983

邮    箱：wkf@sumex.com.cn

3、项目联系方式（业务）

项目联系人：张宁珊（项目负责人）、唐莹（助理）

电话：025-52874012，52874091

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

如果投标人参与2023年9月18日前发布公告的项目，请使用原CA锁（国信CA和金格电子签章）继续完成投标（响应）流程，操作手册及CA办理指南下载链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏豪创新科技集团有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《苏财购〔2020〕52号》、《苏财购〔2022〕45号》

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构不收取标书工本费。

4.3 招标服务费收费标准：

中标人向采购代理机构支付招标服务费，服务费标准按下表中货物类标准的40%计取。

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 说明：招标代理服务收费按差额定律累进法计算。 |  |  |  |

4.4电汇账户信息如下：

开户名：江苏苏豪创新科技集团有限公司

开户行：工行南京市白下支行

账  号：4301013119100276117

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、响应函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、响应函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写响应函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人：吴岢非，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号C座110室，联系电话：025-52875983。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

南京鼓楼医院南部院区医疗设备采购合同

甲方（出资方）：南京颐瑞健康产业发展有限公司

乙方（使用方）：南京鼓楼医院

丙方（销售方）：

经（   年  月  日  ）公开招标（招标编号： ），就丙方销售给乙方( )设备，制定本合同。甲方是设备的出资方和资产所有者，参与采购事项；乙方负责设备采购的技术论证、组织采购、验收以及妥善使用保管设备（物资）；丙方根据合同要求提供符合质量标准的产品,具体内容如下：

- 采购清单见下表：

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注 | 预算号 | OA申请单号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额：人民币 元整 小写：￥金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：上述价格含设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品、备件发生的所有含税费用，以及包装拆除物的清理费用。本合同为固定单价合同，合同价款不因国家税率变更而更改。

- 丙方须保证所供产品质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品。

- 付款方式：标书中约定付款方式。

- 到货时间：接到乙方医用物资保障处通知之日起  个日历日内。交货地点：乙方指定地点。

- 丙方保证向乙方提供的设备满足中国国家标准及相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

- 丙方保证所供设备是全新、未使用过的原包装产品。丙方承诺其提供的产品生产日期不早于XXXX年XX月XX日（对于医疗器械产品，产品的生产日期为产品标签或说明书上标明的生产日期，若在产品标签或说明书上同时标明了生产日期，则其标明的生产日期必须一致；对于非医疗器械产品，丙方应提供材料证明其生产日期不早于合同约定的日期并经甲方认可）。丙方须保证所供产品质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品，如果设备的质量或规格或实际生产日期与合同不符，或被证实设备有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），丙方应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由丙方负担。同时，医院有权要求延长设备的保修期。由于设备质量问题引起的医疗事故和法律纠纷，丙方承担全部的法律和经济责任。

- 设备安装后，丙方应配合乙方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若就验收问题乙丙双方存在争议，乙方有权委托国内具有相关资质的单位对该设备进行质量检测，费用由丙方承担。

- 丙方所供设备如验收不合格，根据乙方的要求，丙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由丙方承担。

- 特别提醒条款一：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由丙方负责。

- 特别提醒条款二：设备到货时间，请丙方至少提前三天通知乙方库管人员（乙方联系人：解思雨，电话：15261421768），以便乙方安排好相关收货工作。设备到达乙方医院时，丙方代表必须随机到达，由丙方负责卸货并搬运至乙方指定的地点，待设备搬运完毕后，乙丙双方办理书面交接手续，交接存根一式二份，乙丙双方各一份。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由丙方承担。

- 售后服务

1、丙方免费提前为乙方提供设备安装图纸，并充分协助乙方做好机房的准备工作（如必要的话）。

2、设备安装时，丙方负责设备的免费安装和调试，但丙方必须事先与乙方的医用物资保障处联系，并与医用物资保障处共同参与，否则引起的一切责任由丙方承担。

3、设备安装、调试结束后，乙方对设备试用后进行验收（时间由乙、丙双方商定），丙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自乙方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

4、丙方提供的设备免费保修 年，保修期自设备验收合格之日起计算，保修范围包括合同中所有配置（单独列明保修期限的配置或附件除外），并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外丙方对本设备终身负责维修。

5、如设备发生故障，丙方在接到乙方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达乙方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则乙方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由丙方承担。如有特殊情况，丙方应立即电话通知乙方不能响应的原因，在获得乙方同意后，才可推迟响应时间。

6、保修期内每年至少肆次定期维护，并经乙方工程师签字确认，留档备查。

7、无论在保修期内还是保修期外，丙方必须上门维修。出保后的维修，只收取配件成本费，免收上门费、人工费和其他工时杂费。丙方工程师至乙方维修本设备，必须事先与乙方医用物资保障处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与乙方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由丙方负责。

8、如设备软件升级，丙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

9、如有设备具有远程维修诊断功能，丙方负责免费为乙方安装。

10、丙方需在叫货后五个工作日内免费提供全套资料，含产品合格证、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，甲方有权不支付货款或退货，因此产生的损失由丙方自行承担。

11、技术培训：在安装过程中或安装结束后，丙方工程师或有关人员有义务对乙方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑后封好，挂在设备上），解答乙方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见丙方的承诺书。

12、如丙方提供的设备设有维修软件密码，丙方保证无条件地为乙方永久免费打开，直至最底层维修模式。

13、若该设备涉及网络问题，乙方只负责提供一个网络接口，设备内部的局域网建设由丙方负责提供。

14、丙方须免费开放所投产品的所有输入输出接口，能与乙方现有网络及信息系统对接，如接入第三方系统产生费用，该费用由丙方承担。

- 各方的权利与义务

（一）甲方权利义务

1、按照甲方和乙方共同确定的采购原则、清单及流程参与采购，负责按本合同约定方式向丙方支付设备（物资）采购费用。

2、享有本合同中采购设备（物资）的所有权。

（二）乙方权利义务

1、按照甲、乙方共同确定的采购原则、清单及流程，负责设备（物资）的技术论证、组织采购及验收。

2、按合同约定进行设备（物资）的验收工作。

3、负责办理设备（物资）入库登记及后续保管和使用。

（三）丙方权利义务

1、负责并自行承担设备（物资）采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，丙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由丙方自行承担。

2、保证所供产品符合合同要求，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品。

3、服从甲乙方的规章制度和现场管理，并按照合同要求办理相关设备（物资）的到货验收手续。本合同采购设备（物资）未办理验收交接手续前，相关资产的风险由丙方承担。

4、完善安全质量保证措施，丙方自行承担其履行合同过程产生的所有费用和造成的任何财产和人身损失。

5、如本合同涉及丙方需对甲乙方现场进行改造，丙方须做好现场已完工程的保护工作。如丙方保护措施不到位，造成甲乙方或合同外其他方任何财产损失的，丙方负责照价赔偿。

6、丙方及丙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供商品或服务。如因丙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲乙方或合同外其他方人身伤害、机器损毁以及财产损失等，由丙方承担一切后果及责任（包括但不限于赔偿责任及由此对甲乙方、合同外其他方造成的影响等。

7、丙方保证提供的商品或服务不存在任何法律纠纷，丙方对提供的商品或服务具有完全的处分权，且甲乙方在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由丙方承担。

8、丙方指定   为负责人，联系方式：    ，全权负责本合同相关采购事项的确认。丙方应及时确认工作环境、条件和文件资料和乙方提出的通知、要求等，丙方在收到本合同相关采购事项文件3个日历日内未提出异议的，视为认可。

- 保密条款

1、合同各方应对本合同的内容、因履行本合同期间获得的或收到的其他方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密。未经信息被披露方书面事先同意，不得向本合同以外的任何其他方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。合同各方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。

2、合同任一方若有违反上述保密规定的，应承担相应法律责任。

3、本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

- 违约事项

1、自本协议生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本合同规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失（损失包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、商誉费用、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费以及其它直接及间接损失等）。

2、丙方未按合同规定的质量、技术等标准要求履行合同（包括但不限于交货、安装、调试、保修），乙方有权拒收，要求丙方进行退货、更换、重做等，同时丙方应按照乙方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果丙方在乙方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲乙方有权委托合同外其他方采取补救措施或单方直接解除本合同，因此造成的损失和费用由丙方承担。

3、丙方不能按合同规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲乙方有权要求丙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲乙方有权单方直接解除本合同。

4、丙方提供假冒伪劣产品的，丙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲乙方支付违约金。

5、丙方有下列情形之一的，甲乙方有权单方直接解除合同：①未经甲乙方书面同意，将本合同约定权利义务转让给第三方；②合同履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行合同信息保密和使用约定的；④未履行本合同约定其他义务的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

6、甲乙方依法或依据本合同约定解除本合同的，丙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品总金额的30%向甲乙方支付违约金，并承担相应的违约责任。如丙方支付的违约金不足以弥补由此给甲乙方造成的损失，丙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、商誉损失、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

7、丙方出现违约行为并承担违约责任时，甲乙方有权从应支付给丙方的合同款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；合同款项不足以扣除的，丙方应在收到甲乙方书面通知后的7个日历日内予以补足。

8、以上交付违约金等违约责任的履行并不影响丙方继续履行本合同的其他各项义务。

9、丙方若违反本协议第二条、第十六条下任一款均视为对本协议的重大违约，甲乙方均有权随时书面通知丙方立即解除本合同。

10、甲方为本合同的付款方。因甲方原因未按本合同约定履行付款义务的，每延迟付款一天，丙方有权要求甲方按照商品或服务欠付金额的万分之五承担违约责任，最高不超过合同欠付金额的30%。甲方延迟付款的责任由甲方承担，与乙方无关。乙方不对设备（物资）采购款项的延迟支付承担任何责任。

- 三方应本着友好协商的原则，解决与本合同有关的一切争议。如一方不愿协商或协商开始后30日内无法解决的，应提交甲方所在地人民法院裁决。

十六、各方须遵守《物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资合同各方共同遵守：

1、合同各方按照《民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方、乙方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方、乙方严禁接受丙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方、乙方工作人员不得参加丙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向丙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受丙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

4、甲方、乙方严禁利用任何途径和方式，为丙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为丙方统计提供便利。

5、丙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方、乙方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、丙方指定销售代表必须在工作时间到甲方、乙方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方、乙方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、丙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、丙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方、乙方有权终止购销合同，并向上级主管部门报告。如丙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

9、本廉洁条例在产品购销过程中，合同各方均需严格遵守。

10、本条例由甲乙双方共同协商后负责解释。

11、本条例自即日起施行。

十七、1、本项目招标文件，投标文件，合同及其附件，丙方其他承诺为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

2、本合同一式陆份，经各方盖章（含骑缝章）生效。未尽事宜协商解决。

| 甲方：南京颐瑞健康产业发展有限公司（盖章） | 乙方：南京鼓楼医院（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址：南京市中山路321号 |
| 邮编： 传真： | 邮编：210000电话（手机）： 025-83106666 |
| 电话（手机）： | 法定代表人或授权代表： |
| 专票信息： | 分管院领导： |
| 日期： | 总会计师： |
|  | 医用物资采购中心负责人： |
|  | 日期： |
| 丙方： （盖章） |  |
| 地址： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 电话： |  |
| 法定代表人： |  |
| 项目经理： |  |
| 手机： |  |
| 日期： |  |

本合同共含附件 份，附件共 页。

附件清单

附件一：南京鼓楼医院医疗设备安装（含维修）单位消防、安全生产、治安管理承诺书

附件二：医疗设备供应商验收须知

附件一：

南京鼓楼医院医疗设备安装（含维修）单位消防、安全生产、治安管理承诺书

医疗设备安装（含维修）单位的消防、安全生产、治安管理工作责任人在南京鼓楼医院医用物资保障处的指导下，全面负责本单位在南京鼓楼医院相关医疗设备安装（含维修）期间的消防、安全生产和治安防范工作，履行下列职责：

一、贯彻执行消防法规、建筑法规、安全治安管理有关法律法规，自觉接受南京鼓楼医院医用物资保障处的安全管理领导。

二、医疗设备安装（含维修）管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，医疗设备安装（含维修）单位的法定代表人对本单位在南京鼓楼医院的安全生产负责。

三、医疗设备安装（含维修）单位必须依法加强对医疗设备安全施工的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产责任事故的发生。

四、医疗设备安装（含维修）单位应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育和培训，未经安全生产教育培训人员不得上岗作业。

五、医疗设备安装（含维修）的施工人员在南京鼓楼医院施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业、医疗设备行业的安全规章（规程），不得违章指挥或违章作业。

六、医疗设备安装（含维修）单位应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，施工现场对毗邻的建筑、构筑物、其他设备和特殊作业环境可能造成伤害的，医疗设备安装（含维修）单位应当采取措施加以保护。医疗设备安装（含维修）单位在施工现场应注意对现场施工人员、医护人员、就诊患者及家属的安全防护，做好场地围挡、现场维护。

七、严格管理动火程序，因医疗设备安装（含维修）需动用电焊及氧焊或其他产生明火的工程，事先需到南京鼓楼医院保卫处开具动火审批手续并采取防范措施后方能实施。

八、医疗设备安装（含维修）单位应加强对在南京鼓楼医院施工的工程人员的管理，并将在我院施工的所有工作人员名单上报到南京鼓楼医院医用物资保障处备案，接受院方动态监督。

九、医疗设备安装（含维修）单位因违反上述规定引起事故、造成人员伤亡及财产损失的，由医疗设备安装（含维修）单位负全部责任，并承担经济赔偿责任，对屡教不改的医疗设备安装（含维修）单位，医院有权中止医疗设备采购合同。

十、在您签名（盖章）前，请认真阅读以上规定，签字（盖章）后，表示已同意遵守南京鼓楼医院有关消防、安全生产、治安保卫规定，南京鼓楼医院对本制度有最终解释权。

| 医疗设备安装（含维修）单位（章）： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 日期： | 年 月 日 |

附件二：

医疗设备供应商验收须知

医疗设备采购合同是验收环节的最关键和最核心文件，甲乙双方都应严格遵守合同各项条款，现将医疗设备合同验收关键点告知如下，请大家供货之前做好自查工作：

1.核对设备名称、品牌、规格型号、注册证号、产地及配置（设备铭牌有关信息与注册证、报关单信息一致）与合同约定条款一致；

2.提前3天联系医用物资保障处，按要求将设备送达医院指定地点（供应商代表必须到场确认外包装无破损，不接受快递直接送货），设备安装完成后免费、及时清理包装纸箱、木箱等拆除物；

3.按合同约定到货时间或医院要求时间提供设备；

4.医疗设备出厂日期必须满足合同约定条款；

5.设备安装后，提供医疗设备参数、性能检测合格报告，如果原厂无检测能力，医院委托国内具有相关资质的单位进行检测，按照合同约定费用由供应商承担，否则不予验收；

6.认真履行合同中关于设备开机率及维护情况的条款（与支付中期款、尾款挂钩）。

| 公司名称： | （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： |  |
| 日 期： |  |

第四章  采购需求

项目属性：货物类项目。

- 项目概况

- 采购清单

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （万元人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 | 180 | 接受 |
| 02 | 体外循环设备 | 1套 | 238 | 接受 |

- 技术要求

01包：彩色多普勒超声诊断系统

| 序号 | 招标文件技术要求条款 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途： |
| 1.1 | 高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他等方面的临床诊断和科研教学工作。具有最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求 |
| 2 | 物理规格及人机交互要求： |
| 2.1 | ≥21英寸高分辨率彩色显示器，可多方向灵活调节移动 |
| 2.2 | 操作面板具备彩色触摸屏≥10英寸，触摸屏可调节角度 |
| 2.3 | 探头接口数量≥4个，可全激活； |
| 3 | 系统成像技术： |
| 3.1 | 二维灰阶模式； |
| 3.2 | 彩色多普勒成像，频谱多普勒成像，连续多普勒成像，组织多普勒成像； |
| 3.3 | 全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致； |
| 3.4 | 穿刺增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影 |
| 3.5 | 图像自动优化技术，可快速优化二维、彩色多普勒、造影图像质量； |
| 3.6 | 二维/彩色取样框角度独立偏转技术； |
| 3.7 | 超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，提高血流敏感度、血管空间分辨力； |
| ▲3.8 | 可通过无创方式进行脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断 |
| 4 | 具备先进成像技术： |
| 4.1 | 造影成像技术； |
| 4.2 | 超高分辨率造影成像技术 |
| 4.3 | 实时应变弹性成像技术 |
| 4.4 | 粘弹性成像技术 |
| 4.5 | 剪切波定量弹性成像技术 |
| 4.6 | 多参数联合分析技术 |
| 4.7 | 超高频探头成像技术 |
| 4.8 | 动脉硬化评估技术 |
| 5 | 系统技术参数及要求： |
| 5.1 | 探头规格 |
| 5.1.1 | 探头类型：电子凸阵、高频线阵、超高频线阵； |
| 5.1.2 | ★探头配置：≥5把，腹部凸阵探头、浅表高频探头、血管高频探头、颅脑相控阵探头、超高频探头； |
| 5.2 | 二维灰阶显像主要参数 |
| 5.2.1 | 数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit； |
| 5.2.2 | 最大显示深度≥40cm，动态范围：30-260dB； |
| 5.3 | 彩色多普勒 |
| 5.3.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、方向能量显示； |
| 5.3.2 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°； |
| 5.4 | 连通性要求 |
| 5.4.1 | 支持网络连接； |
| 5.4.2 | 医学数字图像、网络数据传输系统和通信DICOM接口部件； |
| 5.5 | 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统 |
| 5.5.1 | 可回放动态及静态图像； |
| 5.5.2 | 原始数据处理，最大可进行≥32项参数调节； |
| 5.5.3 | 主机硬盘容量≥960GB； |
| 5.6 | ★投标人所投型号系统版本为最高最新版、最全功能 |
| 5.7 | ★提供超声图文工作站1套 |
| 6 | 其他 |
| 6.1 | ★提供所投产品的详细配置清单 |
| 6.2 | ★提供产品的出厂日期为2024年12月之后 |

02包：体外循环设备

| 序号 | 招标文件技术要求条款 |
| --- | --- |
| 1. | 不低于四泵位；不锈钢底座，底座具备4个带刹车万向轮，灌注杆高度可调，带置物平台、横杆、输液挂钩； |
| 2. | 具备变压、电压保护系统，当输入电压不稳或断电时可自动切换到UPS供电； |
| 3. | UPS可自动充放电，独立供电时，整机满负荷运转时间≥90分钟，并可显示电池所剩余电量或剩余使用时间； |
| 4. | ★数字式滚压泵，至少配单头泵3个，双头泵1个，每个滚压泵均配手摇柄； |
| 5. | 单头泵泵头跑道直径不小于150mm，双头泵泵头跑道直径不小于85mm； |
| 6. | 泵的工作电压24V DC,速度范围不小于0—250RPM，速度精确度偏离≤±1%; |
| 7. | 泵的转动方向有顺时针和逆时针； |
| 8. | 泵的最大流速范围：1/2英寸泵管不低于11.2LPM，3/8英寸泵管不低于6.5LPM,1/4英寸泵管不低于3.0LPM；双头泵最大流速不低于1.50LPM； |
| 9. | 具有多种尺寸管道夹，适应多种规格管径，可选双孔管道夹； |
| 10. | 具有常用管道流量记忆系统和微调系统，可消除管道的误差所造成的灌注偏差； |
| 11. | 任意两个泵之间都可以设置为主泵/从泵的灌注关系； |
| 12. | 具有转速异常、反转等报警功能，具有涡轮杆转子锁紧结构； |
| 13. | 泵头可更换，具有开盖停泵保护功能； |
| 14. | 可脱离数字化控制由灌注师进行机械式操作，具有开机自检保护系统，错误定位诊断系统； |
| 15. | 泵槽设计为马蹄型（小内收角U型）； |
| 16. | ▲泵头传动系统为直轴传动非皮带转动； |
| 17. | 具有液晶屏可显示流量、转速、管径、当前工作模式等状态信息； |
| 18. | ▲具有中央监测控制面板，液晶显示触控屏，模块化显示，且显示内容可调整； |
| 19. | 具有中文操作和监测的用户界面，具有压力、温度、时间、气泡、血平面、心肌保护灌注、搏动灌注等监测功能； |
| 20. | 设备启动过程中，所有装置均执行自检，运行过程中系统、泵发生错误均可显示错误信息； |
| 21. | 设备具备快速启动功能，可保证急诊快速备机 |
| 22. | 提供两导或以上压力监测，可测有创/无创压； |
| 23. | 压力监测范围不低于-200mmHg—800mmHg，压力监测上、下限在监测范围内可调，精度不低于1mmHg，超限报警且可控制泵速或停泵； |
| 24. | 温度监测通道数≥4导，温度监测范围不低于0℃~50℃，精度不低于0.1℃； |
| 25. | 可设定温度监测上、下限，超限立即声光报警； |
| 26. | 显示时间通道数≥3导，精度可达到秒； |
| 27. | 每个时间通道可单独开始暂停停止，每个时间通道可提供累计时间，可由小时/分到分/秒的转换； |
| 28. | 超声监测气泡，泵管材料无限制，泵管管径多种规格可选：1/4，3/8，1/2-3/8，3/16； |
| 29. | 气泡监测范围：可监测气泡大小不小于0.034m3 ——0.144m3； |
| 30. | 微气泡灵敏度可调节，发生气泡时可声光报警，并智能控制泵速或停泵； |
| 31. | 具有压力控制、温度控制、容量控制等方式控制心肌灌注液使用； |
| 32. | 心肌保护液控制调节范围不低于0~2L，剂量精度不低于±10%； |
| 33. | 可显示每次灌注的时间、灌注量、合计总量、上次灌注至现在的时间； |
| 34. | 数据的累计随泵的运转自动开始或停止，无需人工操作； |
| 35. | 配备两路机械式空氧混合器，提供空气及氧气管道一套； |
| 36. | 可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，氧浓度调节范围不低于21%~100%； |
| 37. | ▲配备三路全自动变温水箱系统，密闭式水箱，水箱容积≥12L，配备变温水毯及配件； |
| 38. | 水箱具备开机自检，错误诊断系统，可快速预冲，自动祛除气泡； |
| 39. | 水箱具备快速启动功能，无须预热，温度控制范围不低于2℃~40℃，控制误差不高于0.1℃； |
| 40. | 人工心肺机的控制面板可直接调控水箱温度； |
| 41 | 其它 |
| 41.1 | ★提供所投产品的详细配置清单 |
| 41.2 | ★提供产品的出厂日期为2024年1月之后 |

- 商务要求

下列条款中甲方为南京鼓楼医院，乙方为本项目的中标供应商

| 3.1 | ★交货期： 01包：接到医用物资保障处通知之日起30个日历日内； 02包：接到医用物资保障处通知之日起90个日历日内。 |
| --- | --- |
| 3.2 | ★付款条件： 01包：合同签订，中标单位向医院缴纳合同总金额的10%作为履约保证金；医院收到保证金后，预付合同总额的40%；货到验收合格且设备正常运行120天后，30天内医院收到发票后一次性付清尾款；验收合格且设备正常运行之日起一年，30天内医院无息退还履约保证金。 02包：货到经医院验收合格后12个月内，由南京颐瑞健康产业发展有限公司支付至实收货物价款的30%；验收完毕后24个月内由南京颐瑞健康产业发展有限公司支付至实收货物价款的60%；交货验收完毕正常运行36个月，15个工作日内由南京颐瑞健康产业发展有限公司无息付清余款。 |
| 3.3 | ★售后服务： |
| 3.3.1 | 乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。 |
| 3.3.2 | 所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线。 |
| 3.3.3 | 设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的医用物资保障处联系，并与医用物资保障处共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。 |
| 3.3.4 | 乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额1%的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同或双方协商赔偿方式。 |
| 3.3.5 | 装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。公司在装机后24小时内必须完成对包装拆除物的清理。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由公司承担全部法律和经济责任。 |
| 3.3.6 | 设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。 |
| 3.3.7 | 上述设备免费保修01包：原厂质保≥4年（含探头）；02包：原厂整机质保≥3年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。 |
| 3.3.8 | 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达甲方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。 |
| 3.3.9 | 保修期内每年肆次定期维护，并经甲方工程师签字确认，留档备查。 |
| 3.3.10 | 无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方医用物资保障处取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。 |
| 3.3.11 | 如设备软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。 |
| 3.3.12 | 如有设备具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。 |
| 3.3.13 | 乙方需在交货后五个工作日内免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，甲方有权不支付货款或退货，因此产生的损失由乙方自行承担。 |
| 3.3.14 | 技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方公司承诺书。 |
| 3.3.15 | 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。 |
| 3.3.16 | 如果产生与设备价值、成本相关的任何法律纠纷由供应商承担，采购人不承担任何相关法律责任。 |
| 3.3.17 | 供应商需保证提供的商品、服务不存在任何法律纠纷，采购人在使用该商品或服务以及其中的任何一部分时，不侵犯任何的专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权，如收到来自第三方的侵权诉讼或索赔，所有责任及由此造成的损失由供应商承担。 |

- 其它说明

4.1  	上述技术要求和商务要求中加注“★”符号的为关键指标，不接受任何一项的负偏离或者不满足；加注“▲”符号的为重要指标；其它为一般指标；

4.2	技术要求中重要指标和一般指标负偏累计不得超过7项（＜7），超过7项（≥7）投标无效。

4.3   本项目01包、02包接受进口产品投标

4.4   采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 工业 |
| 2 | 体外循环设备 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

符合性审查内容

- 报价要求：投标报价表中的设备名称、数量、单位必须与招标文件采购需求一致，报价不超过最高限价。

- 商务要求：

2.1采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出），否则投标无效

2.2投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、付款方式、质保期和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意；

2.3商务要求不接受任何一项的负偏离或者不满足，允许正偏离。

2.4《第六章投标文件构成》中“投标文件构成”没有缺漏；

2.5响应函中注明的投标有效期符合招标文件要求；

2.6本项目不接受联合体投标

2.7本项目不接受备选投标方案

2.8投标文件没有采购人不能接受的附加条件

2.9投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

- 技术要求：

3.1技术要求中，“★”参数不允许负偏离，否则投标无效；

3.2投标文件中的《技术要求响应及偏离表》按照招标文件要求点对点应答的

3.3技术要求中重要指标和一般指标负偏累计不得超过7项（＜7），超过7项（≥7）投标无效。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 |
| 技术要求响应 （40分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件第三部分第二条技术要求的得满分40分； 01包： - 加注“★”符号的关键指标不接受任何一项的负偏离或者不满足，或非加注“★”符号的指标负偏累计不得超过7项（＜7项），否则投标无效； - 一般指标有一项负偏离或不满足扣1分。 02包： - 加注“★”符号的关键指标不接受任何一项的负偏离或者不满足，或非加注“★”符号的指标负偏累计不得超过7项（＜7项），否则投标无效； - 加注“▲”符号的重要指标有一项负偏离或不满足扣3分； - 一般指标有一项负偏离或不满足扣1分。 |
| 质保要求响应 （4分） | 满足招标文件免费保修要求的基础上，每增加一年加2分，满分4分；（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据） |
| 服务方案 （15分） | 1、设备到货、安装、调试方案，评委根据投标设备的到货运输、安装、设计方案进行横向对比评审： （1）内容科学合理、完整、切实可行的得5分； （2）内容较为详细的，有一定的科学性和可行性的得3分 （3）内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得1分； （4）未提供服务方案的不得分。 |
|  | 2、售后服务实施方案，评委根据投标文件中的质保期内售后服务（故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等、服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容进行横向对比评审： （1）内容科学合理、完整、切实可行的得5分； （2）内容较为详细的，有一定的科学性和可行性的得3分 （3）内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得1分； （4）未提供服务方案的不得分。 |
|  | 3、培训服务实施方案，评委根据投投标文件中的培训方案进行打分，具体方案包括但不限于：拟派技术人员清单，培训计划及培训方案等内容（根据是否具有详细的安装、使用、维护、保养等相关现场培训、事后的集中免费培训等计划等酌情给分） （1）内容科学合理、完整、切实可行的得5分； （2）内容较为详细的，有一定的科学性和可行性的得3分 （3）内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得1分； （4）未提供服务方案的不得分。 |
| 所投产品综合性能评价 (3分) | 评委对所投产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审： （1）产品选型好、规格、设计的科学合理，制造工艺水平好，且与项目需求的吻合度高的得3分； （2）产品选型较好、规格、设计的较为科学合理，制造工艺水平较好，且与项目需求的吻合度较好的得2分； （3）产品选型一般、规格、设计的一般合理，制造工艺水平一般且与项目需求的吻合度一般，得1分； （4）其他不得分。 |
| 业绩 （6分） | 2022年1月1日（含）至今，供应商或者制造商(含制造商其他代理商)具有同品牌同型号产品的成功案例，以合同签订时间为准，提供合同复印件，合同中产品的品牌型号无遮挡。每提供一个有效成功案例得2分，本项最高得6分。 |
| 节能环保 （2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 |
|  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

| 项目名称： | 南京鼓楼医院医用设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320100-SOHO-G2025-0001 |
| 包号及设备名称： |  |
| 投标人名称： | XXXXXXXXX（加盖CA电子公章） |
| 日期： | 2025年XX月XX日 |

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、配置清单

十六、项目实施方案

十七、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十八、投标人认为需要提供的其它资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

提供2023年度经审计的财务报告，或投标截止时间前一年内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，复印件加盖公章；（投标人成立不满一年无需提供）；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声明

致：南京鼓楼医院

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2025年XX月XX日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

致：南京鼓楼医院

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

投标日期：2025年XX月XX日

六、特定资格要求的证明文件

（1）投标产品如果属于医疗器械注册/备案范畴的，提供投标产品的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗器械注册/备案范畴的，投标人须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（复印件）和制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（复印件）；

（3）投标人须提供投标人代表在开标日前6个月内任一月份的社会保障资金缴纳的相关证明材料；

（4）本项目接受产品代理商或经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的直接授权书（复印件）或包含所有上级代理商或经销商（如有）的逐级授权书（复印件）；并提供所有上级代理商或经销商（如有）的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（复印件）。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法人代表身份证号码：

法人代表联系电话：（手机）

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法人代表身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件（正反面）；

（2）如果是法定代表人直接参与竞争性比选响应的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，响应无效。

八、响应函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据贵方的JSZC-320100-SOHO-G2025-0001	号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

- 小微企业声明函（货物）（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

项目名称：	南京鼓楼医院医用设备采购项目

项目编号：	JSZC-320100-SOHO-G2025-0001

包号及设备名称：

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 制造商全称 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 技术要求响应及偏离表

项目名称：	南京鼓楼医院医用设备采购项目

项目编号：	JSZC-320100-SOHO-G2025-0001

包号及设备名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.行数不够，可自行添加；

2.本表需要对招标文件技术标准及要求逐项响应，按照投标情况填写超出、符合或偏离3.投标文件中须提供佐证材料（如产品样本或技术手册，检测报告，功能截图，生产厂家（国内总代理）出具的技术证明文件等（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）等），评委会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术要求的响应程度。无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理。

4.投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。

- 商务要求响应及偏离表

项目名称：	南京鼓楼医院医用设备采购项目

项目编号：	JSZC-320100-SOHO-G2025-0001

包号及设备名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

1.商务要求不接受任何一项的负偏离或者不满足，允许正偏离；

2.投标人对招标文件商务要求条款没有提出修改要求的，可以提供经签署、盖章的空白表格，采购人将视为供应商完全接受招标文件商务要求条款内容。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：南京鼓楼医院医用设备采购项目

招标编号：JSZC-320100-SOHO-G2025-0001	             分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、配置清单

（格式自拟）

十六、服务方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目服务方案，格式自拟

十七、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至开标前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

十八、投标人认为需要提供的其它资料

（评分或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

例如：

- 节能产品认证证书（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 投标产品技术参数佐证材料

- 投标产品制造商或投标产品的认证证书

- 投标人认为需要提供的其它资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。