招　标　文　件

项目名称：绿色智能肥料创新农业农村部重点

实验室建设项目（第二批）

项目编号：NJDCX-202211101357

采购人： 南京国家现代农业产业科技创新中心

管理办公室

代理机构：南京达琛鑫工程咨询有限公司

二 ○ 二 二 年 十 一 月

目 录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同条款及格式	21

第四章 项目需求	26

第五章  评标方法与评标标准	51

第六章  投标文件格式	54

第一章  投标邀请

南京达琛鑫工程咨询有限公司受南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室的委托，就绿色智能肥料创新农业农村部重点实验室建设项目（第二批）项目实施公开招标采购，兹邀请符合条件的供应商参加投标。

一、采购项目简要说明

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绿色智能肥料创新农业农村部重点实验室建设项目（第二批） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | NJDCX-202211101357 |
| 4 | 分包号 | 分包一：实验室检测分析仪器 分包二：微生物培育设备 |
| 5 | 代理机构 | 南京达琛鑫工程咨询有限公司 联系人：徐工 电话：025-52639995转8009 地址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼 |
| 6 | 采购人 | 南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室 联系人：生部长 电话：025-58281833 地址：江苏省南京市浦口区行知路8号 |
| 7 | 采购预算及项目简要说明 | - 简要说明： 为大力推动肥料科技创新能力，驱动农业生产高质量发展。开展绿色智能肥料创新农业农村部重点实验室建设必将为我国肥料科技进步、肥料产品创新、产业人才培养，以及社会发展和国家粮食安全做出基础性和战略性的贡献。项目建设内容为购置仪器设备36台（套），具体包括电感耦合等离子体发射光谱仪、纯水/超纯水一体机、球磨仪、快速水份测定仪、流动化学分析仪、傅里叶变换红外光谱仪、X荧光光谱仪、混合造粒机、全功能振荡培养箱、微生物生长曲线测定仪、珠式研磨仪、小型原位灭菌发酵罐/生物反应器、中式型原位灭菌发酵罐、基因扩增仪、多功能成像系统、超低温冰箱、自动馏分收集器、全自动微波消解仪。 - 项目总预算：人民币874万元整 分包一预算：人民币460万元整 分包二预算：人民币414万元整 - 最高限价： 分包一最高限价：人民币460万元整 分包二最高限价：人民币414万元整 投标人可参加全部或部分分包的投标，但只能中选其中一个分包。如果投标人在2个或以上分包综合得分排序均第一，则推荐其为预算金额较大的分包为第一中标候选人，其它分包不再被推荐为第一中标候选人。 投标报价超过政府采购预算和最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 9 | 投标文件接收 | 接收投标文件时间：2022年 12月05日下午13：30-14:00 接收地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼3楼会议室 |
| 10 | 投标文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：5份 电子文档：1份（需提供加盖公章扫描件，U盘与正本封装） |
| 11 | 投标文件启封 | 时间：2022年12月05日下午14:00 地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼会议室 |
| 12 | 投标文件有效期 | 投标文件接收截止时间起九十天 |

二、投标人资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度经审计的财务报表或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为   %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标标准。

- （三）其他资格要求：投标人如为代理商且所投产品为进口产品的，需提供原厂授权证明文件,并明确承担一切售前、售后责任。

- （四）本项目不接受联合体参与投标。

- （五）本项目（除全功能震荡培养箱、超低温冰箱、小型原位灭菌发酵罐/生物反应器、中式型原位灭菌发酵罐外）接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（六）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人在投标截止日前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单。

三、招标文件发布信息及报名要求

1、招标公告在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，供应商如确定参加投标，须获取招标文件并报名。

获取招标文件时间：2022年11月15日至2022年11月21日每天（节假日除外）北京时间09:00-12:00、13:30-17:30。

获取招标文件地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼 南京达琛鑫工程咨询有限公司，联系电话:025-52639995。

2、获取招标文件方式:

①现场获取：须携带采购文件登记表、营业执照副本复印件、法人授权委托书原件、法人及受托人身份证复印件，并加盖公章。（疫情特殊时期建议线上获取）

②线上获取：须将相关资料（1.采购文件登记表2.营业执照副本3.法人授权委托书4.法人及受托人身份证复印件加盖公章5.招标文件费支付截图）扫描件加盖公章发到（njdcx_gczx@163.com）邮箱，并提供纸质文件寄送地址（具体详见采购文件登记表，并备注项目名称+公司名称+招标文件费字样（可简写））。

- 四、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 五、其他补充事宜

1、请各位投标人领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按照招标文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加开标活动。若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注“江苏政府采购网”发布的关于本项目的信息更正公告。

2、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

对项目需求部分的询问、质疑由采购人负责答复。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于绿色智能肥料创新农业农村部重点实验室建设项目（第二批）。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京达琛鑫工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取招标文件费。

4.3代理服务费：本次招标代理服务费的收取按中标金额*1.5%直接计算，另计专家评审费4000元/分包，由中标人领取《中标通知书》时向招标代理机构缴纳。根据财库〔2018〕2号《政府招标代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，中标人凭《中标通知书》与招标人签订合同。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6政策功能

6.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号,以下简称46号文）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）中小企业依据46号文规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

6.2节能产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）， 拟采购的产品属于节能产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的节能产品投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书。

6.3环境标志产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）， 拟采购的产品属于环境标志产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

6.4进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标供应商的进口产品。

6.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的修改时间距投标截止时间不足 15 天，且招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应相应延长投标截止时间，以使修改文件发出时间距投标截止时间至少为15天。

9.2招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、报价明细表、供货一览表、技术条款偏离表、商务条款偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、报价一览表等部分；供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时做负偏离处理。

注：投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项不得有缺失或无效。

（1）※ 投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）※《报价一览表》；

（4）※《报价明细表》；

（5）※第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（6）※第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准； 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项不得有缺失或无效：

（1）※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（4）项目技术说明和实施方案；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.4 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标报价、报价一览表和报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价一览表、报价明细表，在表中标明所提供的每一项服务。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

详见第四章项目需求。

12.3 有关费用处理

投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及运行维护费用、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费及其他（因中美贸易战或其他不可控因素导致的关税增加）等为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为需要的其他有关的为完成本项目发生的所有必需的费用也须列入报价。

12.5 投标货币

本项目只接受人民币报价，采用其他币种报价的，一律为无效投标。

12.6 报价明细表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的服务费或研发费用或货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及（因中美贸易战或其他不可控因素导致的关税增加）为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.7、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.8、供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《报价一览表》、《投标分项报价》中注明。

13、技术条款偏离表、商务条款偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投服务或货物的主要组成部分的服务方案、架构、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和报价一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、报价一览表。

15.2 报价一览表中的价格应与投标文件中报价明细表的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按报价一览表中价格为准。

15.3 报价一览表必须加盖公章，必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

16、投标保证金

16.1本项目不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件中规定的投标文件递交截止时间起九十天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署签字和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。否则作无效投标处理。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2 注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

19.2.4投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印或用不褪色墨水书写并装订成册（建议胶装）。

20、投标截止日期

20.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购代理机构组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“报价一览表”的内容，未列入报价一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标、成交侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系，对未通过资格审查及符合性审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

25.4 采购代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5采用综合评分法评审的，接到投标人相关询问时，由代理机构工作人员负责告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行资格性审查同时，将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)、“国家企业信用公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单、经营异常名录信息、严重违法失信企业名单、受到较大数额罚款行政处罚的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28、评标方法和标准

28.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或者中标供应商的评标方法。

28.2 综合评分的主要因素是：价格、技术或服务水平、售后服务、履约能力等对招标文件响应程度等。

28.3 评分标准详见文件第五章。

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价的；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3采购代理机构将在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5.有下列情形之一的，属于恶意串通：

30.5.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

30.5.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

30.5.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

30.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.5.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.5.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为发出采购公告之日起至采购文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权要求质疑供应商按规定予以修正。

31.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

31.4提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构可以告知质疑人进行必要的修改和补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

31.7采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，并告知质疑供应商具有投诉的权利。质疑答复的内容不得涉及评审情况与所获知的供应商的商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须依据事实和法律依据，不得捏造事实进行恶意或虚假质疑。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

32.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

33. 签订合同

33.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

甲方：（买方）                       乙方：（卖方）

地址：                               地址：

联系方式：                           联系方式：

甲、乙双方根据绿色智能肥料创新农业农村部重点实验室建设项目（第二批）公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。

一、货物内容、数量及金额

| 编号 | 货物名称 | 规格型号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）：合计（小写）：元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、结算方式

2.1结算方式：

A（进口设备--免税）：投标方于中标后，支付 10%中标价作为质保金至甲方指定账户，学校根据中标方加盖单位公章的付款凭证签订合同，待确认收到质保金和外贸公司提供的信用证副本后支付100%（使用部门借款）中标金额的货款给外贸公司，厂家发货后凭规定的单据到银行承兑。货物正常使用一年（从验收合格次日起）后中标方至学校办理退质保金的手续。

B（国产设备及进口设备-非免税）：合同签订一周内采购方支付合同总金额的40%，货物交付且安装、调试后，并通过验收后一周内采购方支付合同总金额剩余的60%，付款之前需收到中标方开具的合法有效的相应金额发票。

2.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.3乙方指定账户信息：

开户行：_______________

户名：_______________

账号：_______________

三、交付方式、时间及地点

3.1交付方式：乙方按甲方书面通知之日，运送至甲方指定地点，经甲方指定收货人书面签收，则为完成交付

3.1交付时间：___________________

3.2交付地点：___________________

四、货物包装、发运及运输

4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准；如是进口商品，则需是获得国家相关部门颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

5.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3上述货物的质保期___年。（自交货验收合格次日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.4在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内响应，并在小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或者更换零部件。如未及时维修的，甲方委托他人维修，维修费从合同款中扣除或由乙方承担。

5.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.6 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。

六、调试和验收

6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。

6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

6.3 在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

6.4 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。

6.5 设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。

6.6 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。

七、技术资料

7.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权

乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。

九、违约责任

9.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。

9.2 甲方无故迟延支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。

9.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

9.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。

9.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权解除本合同，合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。

9.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减本合同总金额的10%的货款，尾款不足10%的，乙方应当补足。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

12.1招投标文件作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。

12.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.3 本合同正本一式柒份，中文书写。甲方伍份，乙方壹份，代理机构留存壹份，具有同等法律效力。

12.4 其他：                    /                          。

甲方：                   (盖章)         乙方：              (盖章)

地址：                                 地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与采购文件的内容一致。

代理机构：南京达琛鑫工程咨询有限公司

地  址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼

经办人：徐工

第四章 项目需求

- 一、项目背景

为大力推动肥料科技创新能力，驱动农业生产高质量发展。2018年7月2日，农业农村部发布了《农业绿色发展技术导则（2018-2030年）》的通知，要求“坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实创新驱动发展战略”，以提高绿色农业投入品供给能力为目标，坚持农业问题为导向，通过政府引导和市场驱动，围绕实施乡村振兴战略和可持续发展战略，加快支撑农业绿色发展的科技创新步伐，提高绿色农业投入品和技术等成果供给能力，加快绿色智能肥料投入品创制步伐，有效推动农业绿色发展。

2019年农业农村农村部出台了《蔬菜有机肥替代化肥技术指导意见》，并出台相关文件落实国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废物资源化利用的意见》，强化政策支持、加强技术指导。针对我国肥料行业的关键问题，以技术和产品创新驱动解决问题，主动适应农业现代化发展需要，以促进粮食增产、农民增收、生态环境安全和满足科学施肥体系需要为出发点。

- 二、项目必要性

绿色智能肥料创新农业农村部重点实验室基于我国农业绿色转型发展的背景下保障国家粮食安全、提升耕地质量、保障农产品质量安全、构建资源节约和生态环境安全等重大战略需求，拟推动绿色智能肥料产业“产学研推用”一体化建设，从资源高效利用、产地环境保护、生态系统服务等方面，为全面推动常规大宗肥料整体绿色转型升级提供技术与产品创新支撑，为肥料产业和农业生产绿色发展提供有效保障。

当前我国肥料技术与产品创新还面临着一系列关键问题，尤其是引领现代农业发展的绿色智能肥料创新原理、设计、研发与应用，迫切需要建立一套科学优化的创新研发体系，支撑国家农业发展和社会经济发展的重大战略需求。同时，我国肥料产业发展面临着产能过剩、结构调整、资源紧张等产业形势，开展绿色智能肥料创新对加快肥料产业创新绿色发展、保障国家粮食安全、推动环境可持续发展具有重要意义。因此，开展绿色智能肥料创新农业农村部重点实验室建设必将为我国肥料科技进步、肥料产品创新、产业人才培养，以及社会发展和国家粮食安全做出基础性和战略性的贡献。

- 三、建设目标

1、近期目标（3~5年）

项目将用2年时间完成44套高水平、现代化仪器的采购、安装及设备调试运行，充实公共实验室仪器配置，为实验室研究人员提供先进可靠的科研条件。通过项目建设，扎实推进优势研究方向的科学研究，积极推进各学科优势交叉与融合，将重点实验室建设成为具有重大影响力的肥料技术与产品创新平台，有效弥补我国肥料创新不足的短板，为保障肥料产业和农业绿色发展提供理论和技术支撑，具体目标如下：

（1）知识产权建设方面：申请发明专利2~3项，实用新型专利3~5项。

（2）新产品、新技术方面：研发绿色智能肥料产品1~2个，初步实现养分精准调控、土壤健康培育、资源高效利用的目标；建立肥料高效快速综合评价体系1套。

（3）人才队伍建设方面：引进并培育高端人才3名左右，培养约10名研究生。

（4）行业影响力：举办1~2次以肥料产业绿色发展为主题的大型会议。

2、远期目标（5~10年）

围绕我国肥料产业绿色发展需求，针对肥料技术与产品创新不足、增效材料开发能力弱、综合评价体系与肥料大数据平台缺乏等关键问题，开展化肥、有机废弃物资源化领域的重大基础应用研究，获得能够支撑全国肥料绿色发展的重大创新性技术、新工艺、新装备和新产品，突破相关理论和科学问题，形成产业化新机制，全面提升科技创新能力，服务全肥料产业技术革新与产业研发，并为肥料产业发展提供大数据平台服务与指导，为有效解决困扰全国的养分资源高效利用、农产品优质高产生产等问题提供强有力的技术与产品支持。同时打造产学研一体化服务与应用型综合平台，培养一大批具备理论基础、技术与产品创新研发能力的高层次人才，为产业绿色转型升级提供人才支撑。

## 四、第二批建设内容及规模

项目建设内容：仪器设备采购。

建设规模：购置仪器设备36台（套），包括电感耦合等离子体发射光谱仪、纯水/超纯水一体机、球磨仪、快速水份测定仪、流动化学分析仪、傅里叶变换红外光谱仪、X荧光光谱仪、混合造粒机、全功能振荡培养箱、微生物生长曲线测定仪、珠式研磨仪、小型原位灭菌发酵罐/生物反应器、中式型原位灭菌发酵罐、基因扩增仪、多功能成像系统、超低温冰箱、自动馏分收集器、全自动微波消解仪。

- 五、技术参数要求

分包一:实验室检测分析仪器

具体参数要求：

- 电感耦合等离子体发射光谱仪1套（接受进口）（本分包核心产品）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 自激式，频率不小于27MHz固态发生器 - 分辨率：光学分辨率≤0.006nm。 - 免维护的等离子体设计，长寿命，终身免维护。 - 具有紫外光分光和可见光分光系统，满足全谱直读及紫外区元素检测要求。 |
| 2 | 一般参数 | - 1、进样系统 - 1.1须配备耐氢氟酸进样系统和耐高盐进样系统。 - 1.2采用智能提示系统具有雾化器压力提示功能能够快速提醒仪器操作故障及隐患。 - 1.3蠕动泵具有快速冲洗功能，随时监测特定的谱线，直至其强度降低到设定值后才开始分析下一个样品。 - 1.4气体控制：等离子气流量，辅助气流量，雾化气流量都配置质量流量计可调。 - 2、光学系统 - 2.1光室必须恒温，所有光学元件均密封于恒温光室中，保证最低的检出限和优异的长期稳定性。 - 2.2杂散光< 0.2 ppm（在193.696 nm处测定）。 - 2.3光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统。 - 2.4波长范围：167-782nm。 - 3、射频发生系统 - 3.1功率双向观测时可到1500W。 - 3.2功率1W增量可调。 - 4、观测方式 - 4.1垂直炬管，双向观测。 - 4.2尾焰去除：空气切割。 - 4.3观测位置调节：等离子体为垂直式，双向观测，方式有：轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种，在一次分析中可以采用轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种观测方式，并同时给出四种观测方式的测量结果。 - 5、检测器 - 5.1检测器冷却：半导体制冷，－30℃以下，暗电流和背景噪音低。检测器充氮密封，无需气体吹扫，开机即可点火，提高分析效率，降低气体消耗。 - 5.2在光学设计上采用全谱直读的设计，而且强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，表现在仪器的软件上为曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。 - 6、软件功能 - 6.1具有5万条以上谱线的谱线库。 - 6.2具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。 - 6.3具有全谱全读功能，在分析标准和样品时可全元素采集，已分析元素可任选再分析。 - 6.4提供测量结果的交叉表报告模块，显示不同的样品，不同的元素或谱线，显示内容至少包括强度和浓度两种方式。 - 7、仪器性能指标 - 7.1长期稳定性：4小时，RSD≤0.8%。 - 7.2短期稳定性：RSD≤0.3%（11次测量）。 - 7.3氩气使用：一瓶40L，15MPa的钢瓶气，须能连续做样8小时（样品由用户提供）。 - 8、配置 - 8.1电感耦合等离子体发射光谱仪。 - 8.2备件消耗包（炬管1套，炬管O型圈1包，喷射管O型圈1包，喷嘴O型圈1包，雾化器O型圈1包，吹扫窗O型圈1包， 2.0mm 喷射管1根，宝石喷嘴1个，蠕动泵管2包（12根/包），废液管2包（12根/包），进样毛细管1根）。 - 8.3原冷却水循环系统1台。 - 8.4配大于150位自动进样器1套。 - 8.5调试溶液一套。 - 8.6标准溶液：100 mg/L: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn24项100mg/L, 125mL 标准溶液一瓶。 - 8.7戴尔品牌电脑一台（双核，8G，500G硬盘，DVD,21寸显示器一套） |

- 纯水/超纯水一体机1套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 进水：自来水；压力1-6bar。 - 电阻率：5- 15 MΩ/cm ＠25℃。 - 总有机碳含量(TOC)：≤ 2ppb。 |
| 2 | 一般参数 | - 1、技术指标 - 1.1系统由自来水进水，同时生产二级纯水和一级超纯水。 - 1.2 纯水产水水质 - 1.2.1微生物：＜0.001cfu/ml（选配同品牌终端超滤器） - 1.2.2颗粒物：＜1/ml - 1.2.3制水速度：10 L/h，纯水分配速度3L/min - 1.2.4水回收率：可达75% - 1.3超纯水产水水质： - 1.3.1微生物：＜0.001cfu/ml - 1.3.2颗粒物：＜1/ml - 1.3.3内毒素<0.001EU/ml - 1.3.4 RNase<1pg/ml, DNase<5pg/ml - 1.3.5流速：2L/min (可自由调节） - 1.4带催化剂的活性炭预处理柱，有效吸附颗粒物、微生物等。 - 1.5 高效并联反渗透柱，带有自动正向及反向冲洗功能，水垢产生，延长反渗柱寿命。 - 1.6内置高效EDI电流连续去离子模块，高效去除离子；在反渗透柱和EDI模块之间必须配有软化柱保护，有效去除CaCO3，延长EDI模块寿命。 - 1.7集合的精纯化柱，采用全下垂流的纯化方式，有效防止树脂分层，大容量填充体积保证纯化柱的使用寿命。 - 1.8内置双波长紫外灯，用于氧化有机物。 - 1.9应用抛弃型储水系统，内置抛弃型储水容器，终身无需清洗。 - 1.10膜过滤器去除颗粒物和细菌，0.45+0.2微米双层聚醚砜膜，有效过滤面积达150cm2。 - 1.11可通过USB、SD卡，打印机等通讯接口记录5年水质数据及打印输出水质信息，符合GMP要求的数据记录及备份功能。 - 2、系统配置 - 主机（含反渗透柱2支，EDI模块，双波长紫外灯，独立模块TOC检测仪）×1 - 预处理柱×1 - 软化柱×1 - 袋式水箱系统×1 - 抛弃型储水袋（带空气过滤器）×2 - 纯化柱×1 - 终端过滤器×2 - 远程取水单元×1 - 清洗套件×1 |

- 球磨仪1套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 进样尺寸：不超过10mm，最终出样尺寸：小于1um。 - 球磨仪具有2个工作平台。 - 有效太阳轮直径：250-300毫米。 |
| 2 | 一般参数 | - 太阳轮转速：30～400转/分钟。 - 大尺寸液晶显示，通过一个键就能够输入和设置所有参数，能显示能量输入大小比例。 - 能够输入和设置参数有：转速、研磨时间、能量输入、转动方向调转，可选择运行和暂停的时间、启动时间、剩余运行时间、显示驱动参数、运行小时数、显示操作或者运行错误、保养间隔。 - 内置防滑转设计和罐底锥形设计，研磨平台上有定位孔，确保研磨罐中心定位。 - 研磨罐周围有加厚金属固定装置，确保完全固定和安全。 - 具体配置 - 2个工作平台的行星式球磨仪主机1台 - 125ml以上容积的氧化锆研磨罐2个 - 氧化锆研磨球3mm直径，0.5kg |

- 快速水份测定仪1台（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 称量单元：单模块传感器，悬挂式秤盘。 - 加热单元：环形卤素灯。 - 显示单元：彩色触摸屏（支持中文）。 |
| 2 | 一般参数 | - 测量范围：0-100%MC。 - 测量精度：1mg，0.01%MC。 - 重复性：2g样品0.05%，10g样品0.01%。 - 量程不小于120g。 - 多种显示模式如：%MC, %DC, %AM, %AD, g, g / kg MC, g / kg DC, −%MC等。 - 升温程序：标准、快速、温和。 - 关机判定标准：自动（5 种），自由，定时（1-480 分钟）。 - 干燥温度范围：40-230 °C（1 °C 增量）。 - 数据连通性：USB,RS323, SD卡, 以太网。 - 可存储99个方法及3000条结果。 - 内置日常测试功能确保仪器始终以最佳性能运行：标准品SmartCal测试 和使用点的加热和称量测试。 - 包含但不限于智能图形、图表等方式直观的显示测量过程。控制图表显示样品水分含量的变化趋势。 - 满足多级用户权限管理、符合标准操作程序与法规要求。 - 内置方法支持：简化方法开发过程，确保可靠结果。 - 配置 - 13.1卤素水份仪主机（配套中英文彩色触摸控制屏）1台； - 13.2铝箔样品盘（80个） |

- 流动化学分析仪1套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 泵、化学模块及检测器必须相互独立，各自是完全独立的机箱，以便于日后扩展及维护。 - 每个蠕动泵的泵管位数≥24道（即一个泵盖压附的泵管数量）。 - 空气阀：电磁阀控制气泡的加入，保证气泡注入均一、同步。 - 独立的机箱，不能与检测器、分析模块集成在一个机箱内。 |
| 2 | 一般参数 | - 分析主机及检测通道 - 1.1每个通道可独立使用,也可与其它通道同时分析。 - 1.2基线调节和灵敏度的设定由计算机自动控制。 - 1.3检测参数，用于氨氮、硝态氮、亚硝态氮、总氮、磷酸盐、总磷等的分析。 - 三维随机自动进样器 - 2.1样品杯数量：能放置100个以上样品杯。 - 2.2样品杯容量：5ml以上。 - 2.3样品进样体积：可调节。 - 2.4双针进样 - 高精度蠕动泵 - 3.1高精度蠕动泵。 带检漏装置，可自动排出漏液、报警并自动停止运行主机。 - 3.2泵速可调；泵的运转可通过计算机控制或手工控制。 - 检测器 - 4.1双光束检测系统、自动实时空白校正、全密闭系统。 - 4.2 24位高分辨A/D输转换器，线性范围：0-1.8（Abs）， 检测分辨率：0.1ug/L。 - 4.3波长范围：340-880nm。 - 4.4不需除气泡， 灯泡电压可调。 - 4.5不需数据模拟转换器，USB接口。提供实物图。 - 4.6独立的机箱，不能与蠕动泵、分析模块集成在一个机箱内。 - 5、分析软件 - 5.1原厂配套工作站软件，分析控制软件应支持中文Windows10及以上操作系统；通过微软认证；10秒钟快速启动，可跟LIMS连接。 - 5.2软件能自动控制仪器分析，无须人工干预。 - 5.3自动计算结果，自动校正标准曲线。 - 5.4能监控每一分析运行过程，并能同时输入新的任务请求。 - 5.5可编制自动分析程序时间表完成全自动操作，数据采集和结果分析可同时进行。 - 5.6针对超标或超出误差范围的样品，进行在线提示，并显示控制图，能自动产生文件名与样品编号。。 - 5.7具有中文，英文语言可选,方便客户进行仪器操作。 - 5.8经过微软认证 - 6、数据处理系统 - 7、各测量参数具体要求： - 氨氮 - 检测范围：0- 50 mg/L - 检测限：0.01 mg /L - 变异系数: ≤1.5% - 硝态氮 - 检测范围： 0-40.0mg/L - 检测限：0.01mg/L(以N计) - 变异系数: ≤1.5% - 亚硝态氮 - 检测范围：0-40.0mg/L(以N计) - 检测限：0.03mg/L(以N计) - 变异系数：≤1.5% - 总氮 - 检测范围： 0–2.5至0-25mg N / L - 检测限：0.011mg/L - 变异系数: ≤1.5% - 磷酸盐 - 检测范围：0-50mg/L(以P计) - 检测限：0.07mg /L(以P计) - 变异系数: ≤1.5% - 总磷 - 检测范围：0- 45mg/L(以P计) - 检测限：0.02mg /L(以P计) - 变异系数: ≤1.5% - 8、配置清单 - 蠕动泵：1台 - 取样器：1套 - 检测器：2个 - 化学分析模块：2套 试剂控制单元：1套 - 9、对设备的其他要求 - 9.1所有反应管路为透明的玻璃管路，管径2.0mm。 - 9.2附件及消耗品：提供设备正常运行的附件，随仪器提供一年以上保证仪器正常使用的零配件及基本易耗品。 - 9.3试剂控制单元 9.3.1能自动进行清洗液和试剂的切换，不小于18路的独立试剂切换阀，自动化程度高，节省人力。 9.3.2液晶显示液位、温度 9.3.3液位自动报警 9.3.4试剂贮存温度 15-25℃ 9.3.5专用的试剂瓶，满足所有参数同时检测的需求 - 9.4提供仪器维护必须的专用工具。 - 9.5工作环境要求：相对湿度20%～90%，室内温度：5～40℃，电源： 220V（AC），50/60HZ。 |

- 傅里叶变换红外光谱仪1套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 信噪比：优于59000:1 (峰-峰值，1分钟测量时间，4 cm-1分辨率，) 非吹扫条件。 - 干涉仪：双动镜、双定镜迈克尔逊干涉仪，光路永久准直，抗震动，电磁驱动，不接受出现动态错误后再调整的干涉仪；可以直接升级步进扫描功能。 - 检测器：提供数字化检测器。仪器内部具备6个或6个以上检测器位置，全软件自动切换。 - 金刚石ATR附件：高压纯金刚石晶体，检测范围覆盖9000-30cm-1；具有液体不会残留或渗透及腐蚀的设计；可承受高压；360度方向旋转高压压头；金刚石ATR附件提供10年原厂质保；晶体必须可更换。 |
| 2 | 一般参数 | - 光谱范围：8,000 – 400 cm-1,可以扩展到紫外及近红外27000-20 cm-1 - 分辨率： 优于 0.4 cm-1，可升级优于0.085 cm-1 - 分辨率调节精度：分辨率数值必须可连续调整，分辨率最小可调精度优于0.08 cm-1 - 波数准确度 - 波数重复性：0.0006 cm-1 @ 1,554cm-1。 - 干涉仪质保：干涉仪永无磨损，确保长期的稳定性，可靠性以及测量精度。干涉仪制造商提供10年原厂质保。 - 红外主机与计算机之间通过“以太”网卡连接，无任何限制。可以无线控制；红外主机在网络中“即插即用”；计算机可远程控制、采样及数据处理；远程诊断；实时数据共享。 - 系统扩展能力：可扩展5个以上外接扩展口，可连接原位在线光纤、红外显微镜、热分析、GC、及探针等各种大型附件，方便今后的扩展。 - 中红外光源：高寿命空冷中红外光源，制造商提供5年质保。 - 红外软件： win10下的处理软件，包括：红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件；曲线分峰拟合软件（该软件包必须是红外软件包的一部分，而不能是外挂的第三方软件）；H2O/CO2 自动补偿软件自检软件；宏程序软件，中文版在线帮助软件。 - 混合物多组分自动检索分析功能：直接一次检索拟合组分数量大于8个（非多次重复），自动拟合各组分数字权重，且提供残差光谱，光谱可直接检索SADTLER谱库。（提供搜索软件组分个数选择界面，提供原厂软件检索SADTLER谱库界面，当提供非原厂混合物分析功能时，意味着自动免费提供第三方正版混合物分析软件。）。 - 防潮措施：必须提供电子湿度报警器，仪器内部温湿度可实时检测和数值化显示（非简单变色模式）：高灵敏度电子监测，及时进行湿度超标预警。 - 仪器性能检测，必须包括相关检测全部辅助配件，仪器能够一键自检，实时诊断和确认仪器状态。 - 仪器必须具备智能型接口，可以完美匹配电化学红外接口。 - 实时智能在线监控 15.1硬件实时在线诊断：连续在线监控所有光学部件、控制单元、执行机构及正在使用附件的工作状态；保证仪器始终处于最佳工作状态，测量谱图准确可靠。 15.2系统状态实时在线效验：内置标准物质，实时自动检测仪器的波长精度/准确度、吸收精度/准确度、信噪比实时监测。 - 主要配置 - 16.1傅立叶变换红外光谱仪主机1台 - 16.2金刚石ATR测样模块1套 - 16.3金刚石ATR原厂质保十年1套 - 16.4国产定性液体池1台 - 16.5粉末压片机15吨1台 - 16.6压片模具φ13mm1套 - 16.7玛瑙研钵φ60mm1套 - 16.8光谱纯碎晶50g |

- X荧光光谱仪1套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - X射线激发源：功率： 2W≤ P ≤ 10W，激发电压6-50kV，激发电流最大可达到200μA，且测试时间三阶段可调。 - 标配防扎探测器：探测器表面采用防扎型检测器，在探测器正上方配备防护网罩，防止探测器被现场复杂工况被尖锐材料扎破；防扎网罩至少可承受40N的力；（需提供防扎测试图片，图片需包含探测器被测试点和牛顿力读数，以及防扎设计说明并制造厂家盖章）。 - 准直器采用螺纹设计，使得产生清晰的光斑，无光晕，发散等现象，提高测量精度（投标需提供螺纹准直器设计图片以及彩页说明） - 设备靶材：Mo靶或者Rh靶或者W靶。 |
| 2 | 一般参数 | - 主要用途：用于分析土壤、固体粉末、植物材料、食品、水稻、危废固废等样品中常量和次量元素的快速分析，以及分析测试技术方法研究。可分析从Na～U（除惰性气体及少部分元素外）45种元素。 - 重量: 不大于8kg ，测试主机外形尺寸不大于：95厘米 x100厘米x300厘米。 - 元素范围从Na-U，可测试 Na，Mg，Al，Si，P，S，Cl,K,Ca,Ti,V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As,Se, Sr,Zr,Nb,Mo,Ag, Cd, Sn, Sb,Ba, Ta, W, Pt, Au, Pb,Hg,Bi,U等45种元素并同时显示。 - 激发源：高性能微型X射线管，金属陶瓷光管，微焦斑，配备石墨烯窗口探测器。 - 测试浓度范围： ppm ~100 % - 设备冷却方式：空气冷却（风冷）,无需额外冷水机冷却。 - 轻便的安全互锁式XRF分析仪，自带安全铅盖，铅盖在没有盖上时，不会有X射线发出，以确保操作者安全性。 - 显示器：设备上内置显示器，可直接读数，不需要另外连接电脑等辅助性设施查看数据，并且可实现多屏同步显示。 - 可便携一体化设备，不可拆卸，非简单的手持加支架组合（提供设备图片）。 - 样品测试时间可随意设置，测试一个样品时间最大不超过100秒 - 设备可对F，Ne，Na，Mg等元素到U之间的所有元素的系数和曲线进行修正。 - 设备前端内置气压计，可实时显示测试环境的气压（气压显示提供设备屏幕截图）。 - 供电系统：提供相对应的供电模块；并额外配备不间断电源系统。 - 电池具有屏幕可视电量显示功能，电池规格为49Wh，6.8Ah，一次充电可连续使用6个小时左右。（提供屏幕可视电量照片）。 - 数据传输与处理：仪器可使用多种方式与计算机传输：包括蓝牙无线传输、U盘拷贝、USB连接线传输、多针脚接口连接电脑传输等。 - 开机密码保护，设Administrator密码和操作员密码两种权限，可设置设备自动待机时间不使用时会自动待机。 - 提供仪器控制软件：包含定性分析及定量分析软件 并提供 Na 到 U 之间的元素校准曲线。 - 配备曲线：设备采用内标法，内置标准曲线和各元素的灵敏度，无需外部的标样建立曲线，可对植物、食品、固体粉末等进行定性和定量分析（提供Na-U之间元素灵敏度因子列表，并需制造厂家盖章）。 - 测试数据可设置mg/Kg,mg/L, ug/Kg 和ug/L，ng/Kg,ng/L或者mg/cm2以及% 等单位，（提供操作软件截图证明）；并且可精确到小数位数后5位，即：0.00001（提供设备屏幕截图证明）。 - 有效工作温度-20℃到+50℃ - 辐射安全：仪器必须配有原厂出具辐射剂量测试报告，并且设备辐射剂量<0.6μSv/h；（提供第三方辐射剂量测试报告）。 - 配备不少于5位自动滤波片， 且带预安装滤波片位置,滤镜可手动选择也可自动切换（提供设备屏幕证明和操作说明）。 - 提供直径30mm的高性能聚丙烯酸载玻片不少于5个。 - 设备可放入拉杆箱，方便现场移动，并配备可移动式的拉杆箱一个。 - 元素检出限不差于（SiO2基体）：Pb ≤6 mg/Kg、As≤ 5mg/Kg、Cr ≤20 mg/Kg、Cu ≤4 mg/Kg、Zn≤ 4mg/Kg、Ni ≤8mg/Kg、Mn≤ 11 mg/Kg，Hg≤ 2mg/Kg，Cd ≤5mg/Kg。 |

- 混合造粒机1套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 批次能力3-5L/5kg - 最高物料温度不低于180℃ - 具备造粒、制粒、加热、冷却、反应等多功能性 - 批次式运行 |
| 2 | 一般参数 | - 批次式运行 - 功能 - 2.1混合盘在倾斜位置旋转 - 2.2带偏心设置的旋转混合工具（转子），以及固定的多功能刮刀工具作为物料反射器；多功能刮刀工具分离并反射物料流，形成宏观混合效果；转子在由混合盘及物料流反射器形成的物料流中运行并形成微观混合效果；旋转的混合盘以及混合工具适应工艺，产生水平和垂直方向的物料流，由此得到最佳的混合制备效果。 - 配置 - 3.1设备框架 抗扭焊接结构 - 3.2混合盘 旋转，通过电机驱动 - 3.3盘盖 盘盖上安装有混合转子工具，转子驱动和壁刮板。盘盖上方装有皮带驱动装置。盘盖和混合盘之间有密封 - 3.4混合转子工具 固定多功能工具设计为物料反射器及底部/壁部刮板，方便调节及更换；1个旋转转子，设计为星型转子工具；如果转子工具磨损后无法使用，可整个更换 - 3.5驱动 转子工具通过标准电机和三角皮带驱动，带变频控制；速度范围100-5000rpm/min - 3.6进料/出料 通过打开盘盖进料；取出混合盘出料 - 3.7电器装置 电机和限位开关安装于混合盘之外 - 3.8电压计 混合盘和电机带有选择器开关和电机自动保护装置 - 3.9接线电源 2m电源线，带CEE插头 - 3.10驱动功率 混合盘0,55/0,88KW；转子电机1.8KW - 3.11表面处理/喷漆 人工除锈，喷一层底漆和面漆 - 4、调试和操作指导由原厂工程师免费提供。 |

- 全功能震荡培养箱3套

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - PID微电脑智能控温仪，控温精确；右侧一体模具化设计，上方7寸真彩触摸屏，中部白板设计，下方透明插页框方便用户进行使用登记和保留插放使用。 - 中空钢化玻璃门，避免在低温运转时玻璃起雾、积水导致液体外流，造成污染；方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;箱体内部R角设计（圆弧）。 - 配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强。 - 最大容量单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28 或2000ml×15 ；三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板；加高款可摇5L摇瓶。 |
| 2 | 一般参数 | - 可三层叠加式组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间。 - 具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间。 - 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠。 - 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能。 - 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题。 - 流线型外观，不仅美观大方，而且方便清洁，不容易滋生细菌；内衬必须采用镜面不锈钢，防腐蚀；外壳采用静电喷塑。 - 每层独立控制，各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行一层或二层。 - 人性化设计的下翻式开门方式，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶。 - 精选进口优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行。 - LCD7寸触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观;同时拥有数据记忆功能，可随时查看历史记录；每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存。 - 操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作。 - 仪器每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存。 - 人性化设计的开盖即停功能，使用更加安全便捷。 - 独特定时除霜功能，能长时间在低温状态下运行不冰堵。 - 具有紫外线灭菌功能。 - 振荡频率10-300rpm ；温控范围4-60℃；温度调节精度±0.1℃。 - 配有滤波器和磁环可抗内部配件及外部仪器干扰。 - 温度均匀度±0.8℃。 - 可选配内嵌可拉伸的遮光帘。 |

- 珠式研磨仪1套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 工作原理：通过“8”字型三维高速振动（最高10,000rpm），辅助研磨珠（玻璃珠、陶瓷珠、钢珠等）的敲打，达到对样品进行研磨、裂解、均质的目的。 - 样品架摆放：样品管架顶部水平摆放，确保每个样本受力均匀，稳定性、重复性较好；处理速度 - 程序设定：可设定研磨时间，运行循环数，循环间时间间隔，每循环运行时间1-90秒，1秒可调，防止客户过度研磨，确保样本不会过度升温；循环间隔1-120秒，1秒起可调；每程序最多10个循环，可储存程序无上限。 - 冷却器控制：由主机触屏软件控制，运行程序前，设定目标温度即可。仪器全程自动实时监测温度，自动调节温度，温度可设定范围0-10℃ ，无需空气压缩机或气瓶控制气流。 |
| 2 | 一般参数 | - 可研磨的样品：包括所有的软组织(细菌，肝，脑，皮肤等)；坚硬/坚韧的组织(骨头，玉米，毛发，种子，土壤等)；微生物(革兰氏阳性菌，革兰氏阴性菌，酵母等)。 - 样品管固定：设有真空压盖技术固定样品管，无需机械锁定，使得样品放置更方便、快捷、安全。 - 可适用样品管及数量：24 x 0.5 mL/ 2 mL, 12 x 7 mL, 6 x 15 mL管，可选300ul 8连管（最多12排）；可选特制金属7ml 管及夹板针对坚硬样本进行研磨，样品管可以重复使用。 - 处理速度：4500-10000 rpm, 100rpm递增。 - 冷却器降温速度：≤ 2分钟降到目标温度。 - 冷却器电源：由主机提供，无需单独电源。 - 研磨仓及马达内部相连部分通过O-型橡皮圈密封，确保破裂样本停留在样品仓，不会污染机器内部。 - 五重安全保障 （压力/ 温度/ 速度/ 盖子/ 电源报警）保障使用者及实验室安全，满足实验室生物安全三级（BSL3）实验操作。 - 配置： - 珠式研磨器主机1套 - 冷冻适配器1套 - 样品管适配器1套 - 样品管1套 - 破碎珠1包 |

- 基因扩增仪1套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 显示：不小于8寸高分辨率彩色液晶触摸屏，实验过程中实时显示温控及运行状态。 - 具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、96x0.2ml/48x0.5ml 梯度深槽模块、48/48x0.2 ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、定量PCR梯度模块等。 - 具有动态温度梯度功能，可同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同。 |
| 2 | 一般参数 | - 反应基座：96*0.2ml梯度单槽模块，高型、低型管和96孔板 - 编程模式：可选择图形编程、文字编程或自动编程 - 程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序 - 可调式金属压力热盖，热盖内不含液态材料，匹配各种反应耗材 - 蜂窝基座非银槽合金材质，快速升降温；双风扇循环风道，优化前置出风散热。 - 最高升降温速率：5℃/秒；平均升降温速率：3.3℃/秒 - 温控范围：0 -100℃以内 - 温控精确性：±0.2℃ - 温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到） - 梯度温控范围：30-99.9℃ - 梯度温差范围：1-24℃ - 内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，此外可使用U盘扩展内存。 - 可以升级为荧光定量PCR仪；数据接口：5个 USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制。 |

- 多功能成像系统1套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 检测器：超冷CCD检测器，分辨率≥600万像素 - 光电转化率：425 nm处绝对Q/E值≥70％，绝对Q/E峰值525nm处75% - CCD暗电流：≤0.002 e/p/s ，CCD读出噪音：6 e-rms - 光源：反射白光，302 nm透射紫外，选配透射白光，选配透射蓝光 - 可升级多色荧光成像：3色RGB、远红外、近红外共5个荧光通道，且每个通道有独立的光源进行激发 |
| 2 | 一般参数 | - 硬件功能 - 1、功能涵盖：化学发光，荧光成像，光密度成像，免染成像等 - 2、智能样品托盘技术，能自动识别插入的样品盘类型，选择化学发光、荧光、紫外、考染、银染、免染等成像功能 - 3、触摸屏控制，屏幕尺寸≥12英寸，支持多点触控功能或外接触控显示系统 - 4、镜头：快速对焦镜头，光圈≤f/0.95，无需调整样品盘的高低位置即可对不同方法成像的样品完成自动聚焦和自动优化曝光 - 5、滤光片转轮位置≥7位，包含平场校正滤光片 - 6、16bit数据采集 - 7、样品动力学范围≥4个数量级 - 8、最大成像面积≥16x21cm - 9、紫外防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶 - 10、曝光模式：自动模式，手动模式，累积曝光模式，化学发光预览模式 - 11、数据传输：USB及局域网 - 12、累积曝光功能：在设定曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积 13、免染成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。提供3篇以上公开发表SCI文献作为证明。 - 软件功能 - 自动条带检测、自动分子量测算、自动条带浓度测算、相对含量百分数分析、绝对浓度/密度计算、多幅图像合并显示并分析、显示过饱和像素保证精确定量、12种预设染料颜色标记显示及输出、添加各种格式的文字注释 - 可实现多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全 - 可实现系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，符合FDA对电子签名要求 - 中文版、英文版软件自由切换，配有软件操作指南flash - 软件可自由安装于多台电脑同时分析，软件免费升级 |

- 超低温冰箱1台

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、温度超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警）。 - 内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。 - 具有内置5V冷链供电系统，减少外部布线，安全美观。 |
| 2 | 一般参数 | - 设定温度范围在-40°C～-86°C ，容积：≥626L，立式。 - 多重保护功能（开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护、密码保护功能）；具有密码保护防止误操作。 - 冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。 - 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及挂锁。 - 4 个发泡内门，一层密封条，保温效果好。 - 2 个压缩机，高温压缩机和低温压缩机，合计功率≤1000W 。 - LED 显示屏，显示环温，输入电压及温度显示。 - 宽电压带正常使用，整机工作电压范围：190-260V。 - 可选配USB模块，用于记录箱内设定温度；实际温度；高、低温报警温度；输入电压；环温等数据，且可保存10年以上。 - 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。 - 具有毛细管加热模块。说明：毛细管加热模块，可有效降低制冷系统油堵风险。 - 标配20个5*4冻存架。 |

分包二:微生物培育设备

具体参数要求：

- 1、自动馏分收集器16套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 液滴计数：每个馏分可计算9,999滴；最大速率≥20滴/秒。 - 最大流速收集速度：≥20ml/min。 - 馏分收集三通阀的死体积≤3.5uL。 - 操作模式：液滴模式，手动模式，峰型+液滴模式，峰型+时间模式等多操作模式可供选择，如具有峰型+时间模式，时间模式，最小每管切换时间≤100ms。 - 峰型检测：根据用户定义的参数对基线漂移进行适应性斜率计算，收集负峰和不对称峰，或收集绝对阈值大于设定mV数的多种峰。 |
| 2 | 一般参数 | - 通讯接口： start/advanc和end/home输入；事件标记输出；一组可编程并控制外部设备的输出。 - 数据采集：一组输入通道用于模拟转数字；数字数据通过传送检测器输入，±100 mV全比例。 - 多循环操作，重复将样品收集到相同的试管或者将样品收集到不同的试管，收集试管尺寸可选：96孔板，10mm试管架，13mm试管架，15mm试管架，18mm试管架。 - 多柱适配器: 通过安装多柱适配器，最多可同时收集15根色谱柱的馏分。 - 最大馏分收集数量：10mm试管可收集400个以上。 - 管架数量：1个Code 16或 Code 16D管架，1个Code 17管架，或最多4个Code 20系列管架（多种管架必须为同一个型号）。 - 峰型参数：峰高或峰值，以mV和半数峰宽为单位，以分钟为单位。 - 最小峰高：0.1 mV全比例。 - 收集延迟：0.01 min步进。 |

- 2、全自动微波消解仪1套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 智能压力控制系统：控制精度≥1psi，具有智能主动压力控制能力，可以自动控制和实现不同的泄压点；包括消解结束后的自动压力排空过程，保障消解全程的安全控制。 - 自动进样≥24位，根据内存标准方法，可以顺序自动处理1-24个不同样品，顺序运行1-24个不同反应条件，真正实现实现每个样品的独立条件控制，包括试剂、温度、压力、功率和时间等全部参数。可以高效专业的同批次消解不同反应类型的样品。自动进样器，需具有防止在前处理实验室长期使用过程中的老化锈蚀造成的潜在危险的设计。 - 高压反应容器高纯石英，最高温度≥300℃，最高压力≥1500psi，体积80mL，反应瓶重量＜120克，可在天平上称量。。 |
| 2 | 一般参数 | - 用途：主要是辅助AA，ICP，ICP-MS元素分析和GC，HPLC，GC-MS分析的必要工具，能完成绝大多数有机/无机/液体/固体样品的前处理。 - 环境条件：电源：220V/50Hz，温度：10-40℃，湿度<85%。 - 技术参数 - 3.1连续非脉冲微波技术，0-100%自动调节微波输出。 - 3.2采用环形聚焦微波腔和自耦合技术，11列环形通道自动调节,可以输出高密度、高精确、高均匀性和高重现性的高强度微波场，同时无需转盘和任何的微波均匀装置。 - 3.3温度控制系统：精确的非接触红外传感器，无需任何人员操作，非接触无污染，温度控制范围0～300℃，控制精度+/-1℃。 - 3.4主机具有防腐蚀设计，以防止在前处理实验室长期使用过程中的老化锈蚀造成的潜在危险。 - 3.5主机外壳采用防腐蚀非金属材质，具有耐腐蚀及漏电保护功能。 - 3.6控制软件简单易用，电子文件管理和控制每个样品。可实现实时事实显示温度、压力和微波 功率等实验参数、输出客户定制格式的实验报告、管理员和标准用户分级控制、全部程序符合相关要求的标准软件。 - 配置 - 4.1全自动单模微波消解系统主机1台。 - 4.2微波功率最大化增强反应系统 1套。 - 4.3智能自动压力控制系统 1套。 - 4.4红外温度控制系统1套。 - 4.5电磁搅拌系统1套。 - 4.6同步冷却系统1套。 - 4.7 24位自动进样装置1套。 - 4.8外部控制终端和软件1套（笔记本电脑及原厂工作软件）。 - 4.9 80mL高压衰减器1个。 - 4.10搅拌子20个。 - 4.11溢出杯2个。 - 4.12石英管架子1个。 - 4.13 80mL高纯石英压力管 24套。 - 4.14 80mL反应瓶盖 100个。 |

- 3、微生物生长曲线测定仪1套（接受进口）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 气体控制模块 - 提供最佳生理条件气体环境，O2（0.1%-20% ）和 CO2（0.1%-20%），控制精度：±0.1，双/单独控制皆可。 - 室温+4-45℃的温度控制功能，精度±0.1 ℃，满足不同微生物在特定温度下的生长检测需求，加热模式为上下同时加热的三明治形式，且上面比下面高0.5 ℃，避免水蒸气凝结。 - 光吸收检测支持轨道平均和椭圆形平均检测；微生物生物量OD值采用超速静息光栅检测，长期检测无需校正，每个样品的全光谱（220-1000nm）扫描，<1秒/孔，OD范围：0-4OD，精确度：<0.5% @ 1 OD。 - 在同一个实验里最多以4种不同的速率收集数据，支持不同生长阶段微生物生长曲线监测设定不同采集时间间隔。 |
| 2 | 一般参数 | 1、1-384通道以内任意通量的微生物生长曲线及代谢产物实时检测。 2、长时间动态检测微生物的生长曲线，时间无限制。 3、专为微生物生长监测优化设计的震荡方式：双圆周或圆周震荡，震荡速度和时间均任意可调，可满足任意类型的微生物生长要求。 4、震荡可编程：任意震荡时间，任意震荡频率，任意震荡间隔，震荡开始时间，震荡结束时间，检测前震荡时间，检测前静止时间等均可编程，支持检测时间之外的所有空余时间始终维持震荡，防止微生物沉降，增加培养基溶氧量。 5、震荡时间：可长时间震动，不低于30天。 6、最高振动率：1100rpm 7、软件灵活开放，提供脚本语言编程控制的微生物生长监测过程，系统开放，最大程度满足各种微生物的检测需求。 8、仪器同时支持光吸收全波长检测，8色荧光检测，全波长化学发光检测，并且3种检测模式可同步运行，支持微生物长时间培养多参数同步实时监测 9、荧光，化学发光检测光谱范围：240-750nm 10、荧光灵敏度：<0.2fmol/孔荧光素，384孔，20μl 11、化学发光灵敏度：<20amol/孔 ATP 12、控制软件内置微生物生长曲线的数据采集模板 13、专业生长曲线分析软件内置微生物生长曲线的分析模板（需提供界面证明） 14、标配五套符合 FDA 21 CFR Part 11要求分析控制软件 15、软件参数：包含硬件控制和数据分析软件，支持全自动化控制、多窗口模式运行、自动增益调整；具备数据分析所需的各种功能和计算方法，数据能够以Excel等格式进行保存、分析。 16、开放设计，可选配不同试剂公司试剂或耗材。 17、孔板类型：标配支持6-384孔等各种微孔板规格 18、配置： 全自动生长曲线分析仪主机1台 全波长紫外可见模块1套 化学发光检测模块1套 荧光检测模块1套 气体控制系统1套 数据采集及分析软件5套 |

- 4、小型原位灭菌发酵罐/生物反应器2套（本分包核心产品）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 温控范围：冷循环水温度之上10-45℃,精度±0.1℃, 加热毯+三维中控挡板温控系统，加热和冷却分开，响应速度快，换热效率高。 - 配备免费的网络版反应器规模放大缩小计算工具，手机和电脑随时可登录操作：根据搅拌转速，搅拌桨类型，装液量，通气量，实时估算搅拌桨功率准数，混合时间，传质效率，并于溶氧浓度、通气量等数据整合，可以对250mL~2m³不同规模反应器进行工艺参数转换，并在各量程之间调整配方，将生物工艺信息用于放大缩小。操作参数可输入反应器放大程序，将操作条件转换成1L，15L，200L或任何其它规模反应器的操作条件。必须在投标文件中提供同时提供能够证明以上事项的彩页和官网网页截图（并附上对应网页的链接）等有效证明文件。 - 系统具备DoE(Design Of Experiment)功能：通过实验设计，同时改变多个的操作参数，并用统模型对实验结果进行拟合，则可以在较少的实验次数下，迅速找到最优的参数组合。实验设计软件给出的操作条件无需人工干预直接传送给平行生物反应器的控制系统。必须在投标文件中提供同时提供能够证明以上事项的彩页和官网网页截图（并附上对应网页的链接）等有效证明文件。 - 配备D2MS设备和数据信息管理系统软件，支持32台生物反应器系统数据库之间的通讯。支持通过OPC整合第三方设备数据库。实现数据记录，可调整记录频率，发酵批次与操作人员管理功能，复杂函数动态设定值功能。批量管理所有事件从配方执行到历史记录，应用于研发到生产阶段的工艺控制和数据管理，必须在投标文件中同时提供能够证明以上事项的彩页和网页截图（并附上对应网页的链接）等有效证明文件。 |
| 2 | 一般参数 | 1、5L罐：工作体积1.5-3.5L，径高比(H/D)1:2.2 2、主机每罐一台，模块化控制单元，自带10寸液晶触摸屏，主要控制工艺过程中的搅拌，温度，DO，通气，泡沫，泵液等参数（可拓展）的在线监测，能显示所有参数的历史和实时曲线，数据实时显示，也可曲线显示。PLC系统修定发酵数据时应有分级密码保护。 3、配置4个英国原装进口watson-malow翻盖式可调速可编程精确计量蠕动泵。Watson-marlow114型对应转速值1~400rpm以下的流量（不同规格硅胶管对应流速）0.5mm：0.02~9.1ml/min，0.8mm:0.04~17ml/min，1.6mm:0.14~56ml/min，2.4mm:0.29~115ml/min，3.2mm:0.47~190ml/min，4.0mm:0.67~270ml/min，4.8mm:0.85~340ml/min 4、罐体控温方式：圆形底部、硅硼玻璃罐体、耐高温高压消毒。加热毯制热，PID控制，温度传感器为Pt 100 5、搅拌控制：采用顶部马达机械驱动方式, 0~1200rpm，精度±1rpm PID控制，手动、自动，或级联控制设置，标配发酵专用搅拌桨 6、pH控制：PID控制，连接到补液蠕动泵或通气系统，范围2-14 pH, 精度± 0.01，品牌：梅特勒 7、DO控制：PID控制，级联到搅拌、通气(选配TMFC通气流量自动控制器)，范围0-150%，品牌：梅特勒 8、泡沫/液位控制：液位传感器+原装进口watson-malow，自动流加消泡液 9、进气量控制：有独立的预过滤器、精密过滤器、环形分布器和阀门管路等构成。罐内管路均为316L不锈钢材质。瑞士福特林高精度浮子流量计控制进气量，可选配空气/氧气/二氧化碳三路进气管路，自动控制进气量，进气精密过滤器，过滤精度为0.2μm（赛多利斯）。 10、提供多种关联补料策略：pH-stat补料模式，DO-stat补料模式，指数补料模式，分段式补料模式等 |

- 5、中式型原位灭菌发酵罐1套（本分包核心产品）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要参数 | - 灭菌方式，一键式全自动灭菌，包括空罐、实罐以及进气过滤器及尾气过滤器等全系统的全自动灭菌，一键式操作。其中进气过滤器可单独灭菌。 - 进气控制：卫生级调节阀（德国宝德、盖米）控制进气，可显示通气和灭菌过程压力,精度达0.01MPa - 补料泵必须为变速泵，英国Watson Marlow 114DV变速蠕动泵，原厂步进式电机驱动。转速0~100转/min之间随意调节，非占空比调节，补料范围：0.1-100ml/min；支持恒速补料、变速补料（梯度/阶段/线性）和指数补料多种补料模式。补料泵的步进控制设置能够以xls格式进行存储和调用，补料蠕动泵的步进控制段数应不少于50段，步进控制过程，能够做到图形化显示；能同时显示步进控制的时间和整个发酵的时间。 - 制造商需详细列出从250mL~50L以上各个规格反应器详细参数，包括并且不限于：桨叶类型，桨叶直径，桨叶宽度，挡板宽度，罐体高径比，不同转速下的Kla、PW、P/V、Np值、混合时间、叶端速度等。以考察反应器设计合理性，为后续放大工艺提供依据。 - 配备专业的免费版反应器规模放大缩小计算工具，可以对250mL~2m³不同规模反应器进行工艺参数转换，并在各量程之间调整配方，将生物工艺信息用于放大缩小。提供网址链接和界面截图等有效证明文件。 - 配备设备和数据信息管理系统软件，支持32台生物反应器系统数据库之间的通讯。支持通过OPC整合第三方设备数据库。实现数据记录，可调整记录频率，发酵批次与操作人员管理功能，复杂函数动态设定值功能。批量管理所有事件从配方执行到历史记录，应用于研发到生产阶段的工艺控制和数据管理。必须在投标文件中同时提供能够证明以上事项的彩页和网页截图（并附上对应网页的链接）等有效证明文件。 |
| 2 | 一般参数 | 1、罐体系统，全容积：10L-100L， 工作容积：30-75%；径高比：1:2.4-2.5； 设计压力：-0.1～0.4MPa； 运行压力：-0.1～0.3MPa，罐具有立式三层结构（保温、夹套、内胆） 罐体材料：SUS316L，外置顶部LED灯照明，供电电压12V； 4级可拆卸档板；侧边取样口1个，侧边电极接口温度、PH、DO及备用接口4个； 罐阀门： 取样阀： KINGLAI（卫生级）； 疏水阀：斯派莎克（卫生级）； 罐底阀：KINGLAI（卫生级）； 调节控制阀门及隔膜阀等阀门采用德国宝德、盖米或桑德斯品牌；确保物料接触阀门均为隔膜阀。 管道焊接要求 配管：316L 不锈钢，内外表面粗糙度均为Ra≤0.4μm，要求不低于新莱品牌； 全自动焊，焊缝要求表面宽窄均匀，无毛刺，焊缝无偏移； 错边：≤管壁厚15％，外凸（焊缝余高）：≤0.5ｍｍ，内凸：≤管壁厚15％； 冷却水、蒸汽管路需做保温 2、温度控制： 温度控制范围，冷媒+5℃~ 75℃；BD¦SENSORS 温度控制精度：±0.2℃ 温度控制方式：卫生级板式换热器 3、通气控制 通气范围：0-30L；±2%精度， 空气过滤：两级过滤，原装PALL滤芯 冷凝器：卫生级双管板换热冷凝器，电解抛光，有效降低蒸发量 4、消泡控制 消泡电极：电容式液位传感器，控制精度：10-100000Ω 控制方式： a、根据消泡电极反馈式流加消泡剂 b、配方式控制 5、PH控制 测量精度：±0.01PH 控制范围：瑞士汉密尔顿 智能pH模拟电极，0-14 pH 6、DO控制 控制范围：瑞士汉密尔顿光学 DO模拟电极，DO可与转速和补料关联控制，0 ~ 150% 测量精度：±0.1% 7、罐压控制 自动罐压控制：配套BD¦SENSORS压力传感器罐压自动控制，控制范围：0~0.4Mpa，宝德/盖米电磁调节阀 8、转速控制 搅拌电机：10L采用高精度伺服电机，10-1200rpm，控制精度：1rpm - 酸/碱/消泡泵为英国Watson Marlow 114DV变速蠕动泵, 原厂步进式电机驱动 - 控制系统采用15寸以上大屏幕TFT彩色液晶触摸屏。能同时显示四套发酵罐的运行详细信息，实时同时显示：设定与实际的温度，转速，PH，DO，消泡以及四个蠕动泵的运转状态，并以图形形式显示发酵罐各控制单元的运行情况，可直接在彩色液晶触摸屏上显示发酵过程曲线，可对系统固态硬盘数据格式化，方便的重新载入。 - 能菜单是选择多种流加方式，如：指数流加，pH-Stat，DO反馈流加。 - 在线校准控制：具备独立的校准程序，可在控制主机上对PH，DO，温度，蠕动泵等进行在线校准。 |

- 六、技术服务要求

（1）设备安装调试：中标人负责在采购人现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器设备到达采购人指定地点后，两周内执行安装调试直至达到验收指标。

（2）技术培训：为采购人免费培训使用仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、操作使用和日常保养维修等。

（3）验收标准：投标货物提供出厂前的测试报告、产品合格证书及原产地证明；投标货物符合国际最新的相应技术标准和环保标准的规定。

（4）质保期及服务响应时间：自设备验收之日起提供一年免费保修，质保期内，中标人接到采购人故障信息后在2小时内予以响应，并在96小时内到达用户现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

（5）技术支持：原厂在中国设有分公司，能够提供快速的本地化技术支持和维修服务，并提供中国原厂的售后服务承诺函。

（6）软件升级：制造商应终身免费向用户提供仪器软件的更新。

- 七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订生效后，国产设备一个月内、进口设备三个月内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。

2、中标人在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

3、交货地点：江苏省南京市浦口区农创中心内。

4、交付使用要同时向采购人提供详细的技术文件、安装记录等，同时提供两份产品使用说明书。

- 八、其他要求：

1、中标人须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述相符。

2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理者外，亦应退换新品。

- 九、货款支付

合同签订一周内采购方支付合同总金额的40%，货物交付且安装、调试后，并通过验收后一周内采购方支付合同总金额剩余的60%，付款之前需收到中标方开具的合法有效的相应金额发票。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐三名中标候选人，采购人确定一名中标人。

- 评标标准

| - 序号 | 评分因素 | 评 分 细 则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。（保留小数点后两位） | 30 |
| 2 | 技术参数响应 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度能够满足招标文件技术要求的得26分。 重要技术参数指标，不满足的每项扣1分；扣完为止； 一般技术参数每有一项不满足减0.5分；扣完为止。 重要技术参数及一般技术参数项存在正偏离的，经评审专家确认为有效正偏离，重要技术参数指标每一条正偏离加1分，一般技术参数项每一条正偏离加1分，最多加4分。 注：投标人需在“技术条款偏离表”中如实详细填列所投产品的技术指标，并提供相应证明材料（如技术说明书、产品彩页、网页截图、系统屏显截图、公开发表SCI文献或检测报告等）并在偏离表中标明所在页码。 | 30 |
| 3 | 技术方案 | 依据投标文件的技术方案进行综合评审，投标技术方案图文并茂，便于评审专家清晰识别产品外观、性能、功能等参数：方案详细、具体，技术性能优于招标文件中技术要求得10分；技术性能完全符合招标文件中技术要求得7分，技术性能低于招标文件中技术要求得4分，不提供技术方案不得分。 | 10 |
| 4 | 团队实力 | 投标人拟派团队人员中具有生物科学、生命科学等专业背景及硕士以上学历且具有5年工作经验的专业技术人员，每提供一个得1.5分，最多6分；不提供不得分。 （提供专业技术人员学历证书复印件加盖公章） | 6 |
| 5 | 业绩 | 提供所投核心产品自2019年01月01日以来类似的涉农科研领域应用案例，每提供一份有效合同复印件得2分，最多得12分。（提供合同复印件，原件备查。合同需清晰展示盖章签字部分所在页，并提供用户联系人及联系方式，以便验证。否则不得分） | 12 |
| 6 | 售后服务 | 售后服务方案：根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后培训、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行打分：方案详细，可操作性强优于招标文件要求的得6分；方案较详细，可操作性较强符合招标文件要求的得4分；方案简单，低于招标文件要求的得2分。未提供方案不得分。 | 6 |
| 7 | 培训方案 | 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目培训方案，方案优于招标文件要求的得4分，完全符合招标要求文件的得2分，不完全符合招标文件要求的得1分，不提供者不得分。 | 4 |
| 8 | 质保期 | 投标人提供所投核心产品制造厂商或国内总代出具的针对本项目的售后服务质保承诺函（需提供满足本项要求的承诺函盖章原件），免费质保期1年不得分；在此基础上，免费质保期每增加1年加1分，最多得2分。未按要求提供的不得分。 | 2 |
| 合计：100分 |  |  |  |

注：国家政策导向

（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

第六章  投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：绿色智能肥料创新农业农村部重点实验室建设项目

（第二批）分包

项目编号：NJDCX-202211101357

投标人名称 ：

授权代表 ：

日期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度经审计的财务报表或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）； |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）； |  |  |
| 5 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |
| 6 | 投标函、法人授权委托书 |  |  |
| 7 | 在投标截止日前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 |  |  |
| 8 | 投标人如为代理商且所投产品为进口产品的，需提供原厂授权证明文件,并明确承担一切售前、售后责任。 |  |  |
| 9 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |  |
| 10 | …………… |  |  |

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

投标主要文件目录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 一、投标函

南京达琛鑫工程咨询有限公司：

项目名称：绿色智能肥料创新农业农村部重点实验室建设项目（第二批）（采购编号为：NJDCX-202211101357）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照本招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为投标文件接收截止时间起九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供招标代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：（公章）

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

职务：

日期：

- 二、报价一览表

窗体顶端

| 项目名称 | 绿色智能肥料创新农业农村部重点实验室建设项目 （第二批）分包 |
| --- | --- |
| 项目编号 | NJDCX-202211101357 |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 (大写) |
| 交货期限 | 日历天 |

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注:投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 三、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 内容描述（品牌、型号、产地等） | 数量 | 单价 （元） | 单项合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 报价总计（小写）： #### （大写）： |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关食宿、差旅及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、上表中的“投标报价总计”应当等于“报价一览表”中“项目总报价”。

4、如需填报CIP南京外币报价，请自行添加表格，并注明折算成人民币报价的当期汇率。

- 四、商务条款偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件中的商务要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离 情况 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

填写说明：

①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离。

③供应商必须仔细阅读本采购文件中所有商务要求，并列入上表，未列入上表的视为完全响应磋商文件要求。

④若响应文件中出现商务参数与此表表述不一致的，以此表为准。

- 五、技术条款偏离表

| 序号 | 服务需求条目 | 招标文件中的 技术要求 | 投标人 的承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
|  | （本表可根据需要 自行添加行） |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

填写说明：

1、投标人应按照技术参数要求逐一说明响应，直接拷贝招标文件技术参数要求的按照无效处理；

2、投标人承诺：除上表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

3、如果行数不够，请自行添加。

- 六、实施方案、质量保证措施、服务承诺及具体措施

本项应包含且不限于下列内容：

项目总体实施方案、项目实施进度、人员安排、质量保证措施等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

- 七、拟投入项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 职称 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |

注：需提供公司为其缴纳社保的证明材料

投标人全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

- 八、相关附表格式

附件1：法人授权委托书

南京达琛鑫工程咨询有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：                       地    址：

法定代表人：

受托人：                  出生日期：      年    月    日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加南京达琛鑫工程咨询有限公司组织的（采购编号：NJDCX-202211101357）项目名称：绿色智能肥料创新农业农村部重点实验室建设项目（第二批）的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位   （公章）

法定代表人（签字或盖章）

年  月  日

备注：

①供应商授权代表须在投标截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（投标文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）

②非授权代表办理上述事宜，招标代理机构将拒绝。

③供应商法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。

附件2：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年   月   日

附件3：三年内无重大违纪声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

附件4：中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物） 如有

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）如有

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南京达琛鑫工程咨询有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，工程施工单位全部由符合政策要求的中小企业制造（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业制造）。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件5：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，将不享受相关优惠政策。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

附件6：制造商出具的授权函

致：（招标机构）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

⑴ 代表我方在中华人民共和国办理贵方第（投标邀请编号）号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

⑵ 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

⑶ 我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于_  __年_  __月_  __日签署本文件，（贸易公司名称）于_ _ _年_ _ _月_ _ _日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                            制造商名称：

签字人职务：                         　   签字人职务：

签字人姓名：                              签字人姓名：

签字人签名：                              签字人签名：

附件7：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(盖章) : 法定代表人(签字) : 年 月 日 |  |  |

注：此表为表样，供应商须登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）的“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”进行注册，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请。供应商参加政府采购活动投标（响应）截止日前，应先登录“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印信用记录表，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交，南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。