南京市口腔医院

颌面外科动力系统

招标文件

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2023-0096

项目代理编号：0675-234JOC003185

招 标 人：南京市口腔医院

招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2023年4月

第一章 招标公告

江苏海外集团国际工程咨询有限公司受南京市口腔医院的委托，就其颌面外科动力系统进行公开招标。

一、项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2023-0096  项目代理编号：0675-234JOC003185

二、项目简要说明：南京市口腔医院颌面外科动力系统，具体要求详见招标文件。

| 包号 | 名称 | 数量 | 最高限价 (万元) | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颌面外科动力系统 | 1套 | 80 | 接受 |

三、资格审查方法：本项目采用资格后审

四、投标人资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

- 供应商被列入严重失信主体名单：

- 被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品和行业，必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件（复印件）（如医疗设备类项目：投标产品需提供医疗器械注册证，销售公司需提供医疗器械经营许可证，经营二类医疗产品的还需提供医疗器械经营备案表）。

4、法人代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。

5、本项目不接受联合体投标。

6、法律法规要求的其他规定。

五、招标文件发售信息：

1.凡有意参加投标者，请于2023年4月18日9时至2023年4月24日17时每天9:00—11:00，13:30—17:00 (北京时间，节假日除外，下同)，登陆中招联合招标采购平台并购买下载招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取招标文件。

2.招标文件每套售价100元，售后不退。

3.下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。

4下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用发票由招标代理机构出具电子发票；平台下载费发票由平台公司出具电子发票，联系平台公司领取。

5平台公司咨询电话为：010-86397110；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

六、投标文件接收信息：

1. 投标文件开始接收时间：2023年5月9日下午14：30（北京时间）

2. 投标文件接收截止时间：2023年5月9日下午15：00（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

3. 投标文件接收地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二室

七、开标有关信息：

开标时间：2023年5月9日下午15：00（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

开标地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二室

八、本次招标联系事项：

招标代理机构联系方式

联系人：金昕 谢影

电话：025-84795965

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

招标人：南京市口腔医院 联系人：王老师 电话：025-83620164 地址：南京市玄武区中央路30号

九.采购项目需要落实的政府采购政策： 1）政府采购促进中小企业发展 2）政府采购支持监狱企业发展 3）政府采购促进残疾人就业 4）政府采购鼓励采购节能环保产品 十.根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2019]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取响应文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。 供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： （1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”； （2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。 注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在响应文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。 南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 联系人：金昕 谢影 联系电话：025-84795965 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 颌面外科动力系统（招标编号：0675-234JOC003185） |
| 1.1.5 | 项目地点 | 南京市口腔医院 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 颌面外科动力系统具体要求详见第四章“招标范围及要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 1.9.1 | 勘察现场 | □组织 √不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 - 召开,召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | √ 不允许 - 允许 |
| 2.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自截标之日起90个日历日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 本项目不缴纳投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □ 允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | √无特殊要求 - 特殊要求： |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件正本 1份，副本4份，电子文本1份(电子文件为投标文件正本的扫描件，以U盘形式递交，需同时密封在投标文件内) 注：投标文件必须胶装，未胶装的投标文件将被拒收 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | (按包项目别分注明名称) JSZC-320100-HWZX-G2023-0096(项目编号) 0675-234JOC003185 (招标编号，包号) 投标人名称 投标文件在2023年5月9日下午15：00整前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 - 是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 见公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 见公告 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会: 由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | - 是 √否,推荐中标候选人并排序。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 领取中标通知书时，中标人需按中标总金额参照1980号文（货物）收费标准向招标代理机构一次性交付中标服务费，中标服务费在中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn上支付。 |  |

## 1 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围和质量要求

1.3.1 本次招标范围：详见第四章“招标范围及要求”。

#### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段供货及服务的资质条件、能力和信誉。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）与本招标项目的采购人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(3）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互控股或参股的；

(4）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互任职或工作的；

(5）被责令停业的；

(6）被暂停或取消投标资格的；

(7）财产被接管或冻结的；

(8）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 2.招标文件

2.1招标文件组成

本招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 招标清单及技术规格

第五章 合同模板

第六章 投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性投标是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发至招标代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件可能影响投标文件的编制，且时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

### 3．投标文件

### 3.1 投标文件组成

3.1.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：内容及格式详见 “投标文件格式”。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人在填写投标一览表及分项价格、明细价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。

3.2.2 除3.6规定的情况外，招标人对每一项投标货物及服务仅接受一个价格。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标书中的投标总报价及分项报价，其修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标报价应是投标文件所确定的招标范围内的全部内容的价格体现。其应包括但不限于货物、服务、劳务、管理、材料、缺陷修补、利润、税金、招标代理服务费、综合服务费、公证费和合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等各项应有费用。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3请未中标人在知悉评标结果后及时和招标代理机构联系办理退还投标保证金事宜，中标人的投标保证金待合同签定后与招标代理机构联系办理退还手续。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

#### 3.5 资格审查资料（详见投标人须知前附表）

3.5.1投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.2投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，证明文件可以是国家认可的检测单位出具的文字资料或检测报告。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期或交付使用期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件纸质正本一份，纸质副本及电子文本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的纸质正本、纸质副本与电子文本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(2) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(3) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(4) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

(5) 投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6) 开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人根据相关规定确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会否决全部投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经招标人审批后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 质疑

11.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（其中对采购文件的质疑为其获取招标文件之日起7个工作日内），以书面形式向采购代理机构提出质疑。

11.2投标人对同一采购程序环节的质疑需一次性提出。

# 第三章 评标办法

2.1 初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖 单位章 |
|  |  | 招标文件格式 | 符合第七章“招标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 有效 |
| 2 | 投标人资格评审标准 | 营业执照、资质等级、及其他要求 | 符合招标公告投标人资格要求及第二章“投标人须知”相关规定 |
| 3 | 响应性评 审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 应标方案 | 符合第四章“技术规格及要求”规定 |
|  |  | 其他 | 招标文件未附有招标人不能接受的条件 |

2.2  详细评审

综合评分法：具体采用打分法

说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中：

1、报价：30分

（初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分）

2、技术、性能、配置：35分

（满足标书基本要求得35分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离做废标处理。

有一项▲号指标负偏离扣3分；

非★、▲号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止）

3、所投产品的产品配置与功能先进性(10分)

由评委根据所投产品的品牌质量、产品配置与功能先进性等方面进行评审，具体打分点如下：

3.1、产品配置综合评价（5分）；

评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品配置科学合理、完整、切实可行的得5分，投标产品配置科学性欠合理的得2.5分，投标产品配置内容不完整、不合理的得1分。

3.2、产品功能评价（5分）；

经评委评议认可投标产品的功能在满足招标文件要求的基础上，更有利于设备使用或诊疗工作开展的，每有1个得2.5分，最多得5分。

4、投标产品业绩：5分

（提供自2019年起，与投标同型号项目的合同复印件为准。有一份得1分，最多得5分）

5、售后服务：15分

5.1设备到货、安装、调试方案（5分）

横向比较投标人设备到货运输、安装、调试方案，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。

5.2 人员培训方案（5分）

横向比较投标人提供人员操作培训、维修保养培训、以及相关科研教育等进阶培训、学习会议方案，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。

5.3、售后服务实施响应 (5分)

根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。

6、售后服务承诺书（5分）：

6.1投标人提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的免费质保期，满足不得，超过1年加1分，最多得3分。

6.2投标人提供的质保期承诺加盖制造厂商或厂家授权售后机构公章，得2分，否则不得分。

增加：

1、评标委员会认为投标人的设备投标报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（证明材料为：国产产品为近三年内签订的投标同型号设备厂家销售合同；进口产品为近三年内签订的投标同型号设备的进口报关合同 。以上证明材料或单据上有关价格部分及相关单位签章必须清晰可见，否则视为无效证明材料）

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件，并满足以下要求的供应商，其投标报价扣除相应折扣（货物、服务为10%，工程为5%）后参与评审。

①需将中小企业制造的货物在“投标分项报价表”中单独报价；

②按照招标文件的要求提供相应格式的《企业声明函》

中小企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决

3、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

4、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

5、投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

6、如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准。对国家认定的节能、环保产品分别给予价格评标总分值4%的加分

### 1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

### 2、评审标准（见评标办法前附表）

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1未对投标人进行资格预审的，评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对招标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l) 第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2) 不同投标人的招标文件中出现相同错漏之处，且没有合理解释的；

(3) 不同投标人的招标文件中出现投标报价异常一致或规律性变化的；

(4) 不同投标人的招标文件中项目管理人员出现同一人的；

(5) 不同投标人的招标文件中法定代表人签署人、授权代表人签署人、项目经理签署人为同一人或同一单位人员的；

(6) 不同投标人的招标文件相互混装的；

(7) 不同投标人使用同一个人或同一单位的资金交纳投标保证金，或投标保函的反担保的；

(8) 不同投标人聘请同一个人、同一单位或在同一单位的注册人员为其提供投标咨询服务的，但招标文件规定采用专有技术的除外；

(9) 不同投标人的招标文件由同一单位或同一人编制的；

(10) 不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

(11) 不同投标人的招标文件由同一台电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档的；

(12) 同一个人或几个利害关系人分别携带两个以上（含两个）投标人的企业资料领取招标资料、参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、开标会，交纳或退还投标保证金的；

(13) 评标委员会认定的其他串通投标情形的；

(14) 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他应当废标的情形。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)招标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3)如果投标货物数量和服务内容少于招标文件要求时，评标时将其他有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，但签订合同时仍按招标文件规定的内容和范围以原投标总价执行。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=投标人各项得分*各项权重后的总和

3.2.4 评标委员会组成人员打分的算术平均值为投标人最终得分。

#### 3.3 招标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交招标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变招标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于招标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照符合文件商务技术要求的最高得分推荐中标候选人。

第四章 招标范围及技术商务服务要求

(★参数不允许负偏离。▲参数需要提供技术支撑材料（技术支撑材料为医疗器械注册证、或加盖厂家公章的产品白皮书（原件）、或第三方出具的产品检测报告，或招标文件规定的其他方式），并在技术响应表中标注对应支撑材料的内容在投标文件中的页码，未提供证明材料的视为负偏离。)

一、技术要求：

一、名称：颌面外科动力系统

二、设备用途：用于颌面外科手术

三、主要技术参数：电源：电压220V  50/60HZ，仪器设备插头符合中国国家标准。

四、设备技术参数：

1、动力主机：

1.1彩色液晶屏显示；触摸屏控制；双马达接口；马达自动识别功能；术前可设定不同参数；实时显示马达转速、转动方向；

1.2多语言选择，图形化操作界面，方便临床使用；

1.3可调节转速控制，满足不同入路需求；

1.4常用使用参数可储存；

1.5一键式恢复出厂设置。

1.6安全保护型冲洗泵、可设置≥20种冲洗模式、马达停止后冲洗泵可自动停止，停止时间不超过2秒，最大冲洗量≥80ml/分钟；内置CPU控制转速设定值，马达停止时间可预先设定。

1.7 自动提供故障信息。

2、脚踏开关：

2.1具备防水功能；

2.2有活动脚架；

2.3可无级变速控制马达转速

2.4可以调节马达转动方向，可正转，可反转；

2.5单脚踏，可设置参数

3、马达连接电缆：

3.1全不锈钢接口

3.3配备“ON/OFF”安全开关，可防止马达误启动

3.4允许使用碱性清洁剂清洁表面；可高温高压灭菌。

4、往复锯

▲4.1  配备分体式和一体式往复锯

▲4.2分体式往复锯，马达和手柄可分开，可配备长型和短型两种手柄，以满足各式手术需求。

4.3一体式往复锯，马达前置手柄，位于成角位置之前，和手柄一体式设计。

▲4.4往复锯片多种型号规格可选≥30种。

4.5可高温高压消毒

▲4.6  配备快速标志识别，与同样标志马达匹配，以便术中实现快速切换；

5、马达

5.1配备迷你马达。

5.2马达采用钛合金材料；无电刷设计，内置温度传感器，散热性极好，允许使用碱性清洁剂清洁表面，重量轻，耐腐蚀。

▲5.3 迷你马达用于所有短型手柄，尺寸90-96mm，重量173-177g，转速1000-16000 转/min（可正反转），马达功率87-95W，扭矩≥6.8Ncm

5.4可高温高压消毒；

▲5.5  配备快速标志识别，与同样标志手柄匹配，以便术中实现快速切换；

▲5.6 马达和手柄可以分开，可配多种手柄，方便快捷。

6、磨和钻手柄：

6.1 配备常规速度手柄，可配高速手柄。

6.2可配备一体和分体式手柄

6.3一体式设计，马达前置手柄，位于成角位置之前，和手柄一体式设计。

▲6.4马达分体式手柄，马达和手柄可分开，节省成本，操作简便。

6.5钛合金、不锈钢材料制造

6.6最高转速大于等于80000转/分钟专用清洗接头事先一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理

6.7可高温高压灭菌

▲6.8配备快速标志识别，与同样标志马达匹配，以便术中实现快速切换；

7、66、6可以匹配不同套筒，实现铣骨瓣，打磨以及锁孔等多种功能磨头、钻头：

7.1可选西瓜磨头、金刚砂磨头、粗糙金刚砂磨头、特粗糙金刚砂磨头、桶状磨头、锥形磨头等；

7.2同一磨头，可匹配所有长度手柄；

▲7.3磨头，钻头重复性使用设计，注册证上可查，节约成本；

7.4可高温高压灭菌。

▲7.5  快速标志识别，与同样标志手柄匹配，以便术中实现快速切换；直径最小≤1mm，最大≥6mm；

8、往复锯片

8.1 可选常规尖头，圆头锯片，加长型锯片，月牙形锯片，椭圆头锯片，加粗加强型锯片，薄锯片，锉型锯片，特殊锯片等。

8.2往复锯片多种型号规格可选≥30种

▲8.3 常规锯片工作长度≤85mm，宽度≤25mm，锯片厚度≤0.4mm，锯片切割宽度≤0.6mm，同时配备厚度≤0.25mm同时切割宽度≤0.35mm锯片。

▲8.4 快速标志颜色识别，金色标记操作元件，接头彩色编码，以便术中实现快速切换。

▲8.5往复锯片重复性使用设计，注册证上可查，节约成本；

9、配备同品牌清洁油保养油和喷嘴，满足马达和手柄保养要求。

10、清洗灭菌装置

▲10.1  配备和主机为同一品牌，原装清洗装载篮

10.2  所有配件均可配固定装置，和主机同一品牌

10.3  可配专用清洗装置，可对马达手柄进行水洗、酶洗，和主机同一品牌。

10.4 可配备同一品牌灭菌盒容器，可以高温高压和低温等离子灭菌。

11产品配置需求（投标配置应包括但可以不仅限于以下要求）

1、动力主机*1

2、脚踏开关*1

3、马达连接电缆*1

4、往复锯一体式*4

5、往复锯分体式*4

6、迷你马达*4

7、磨钻、直机钻*4

8、往复锯片*2

9、保养油和喷嘴*2

10、原装清洗装载篮*1

二、商务要求：

- 付款方式： 全部货物运至甲方指定现场并经验收全部合格，完成入库手续后，支付本合同总价的50%。全部货物入库完成、正常运行两个月且乙方提供《南京市口腔医院设备使用登记表》后，支付本合同总价的45%。余款5%待壹年期满（壹年期为全部货物安装调试验收合格之日起12个月）无质量问题且乙方提供《南京市口腔医院设备使用登记表》后，一次付清余款（无息）

- 交货期：合同签订生效后60天内到货

- 质保：主机质保3年，手柄、马达质保1年。同时提供出保后的年维保价格（单独报价不含在投标总价内）

- 到货地点：院方指定地点

5、其他：所有投标人投标时须提供服务承诺，（格式自拟）：

（1）投标系统、投标产品能免费与南京市口腔医院集成平台对接。

（2）如果接入第三方系统产生费用，该费用由中标人承担。

（3）接受招标文件 第五章 附件1 合同范本格式要求

#### 第五章 合同协议书

合同范本见招标文件附件1

#### 第六章   投标文件格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标书

格式二：投标报价汇总表

附件1：投标报价明细表

格式三：投标货物和服务规格及技术参数偏离表（须点对点应答）

格式四：小微企业申明函等

格式五：其他

二、资格证明文件

评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 书

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起       个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、本项目完成期限/交货期为                  。

6、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

8、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

9、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

10、我方完全理解招标代理机构和招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标代理机构和招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

11、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

12、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

13、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将提供银行基本帐户开户许可证复印件。

15、其他说明：

16、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

格式二：                 投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （有/否） 证明材料在投标文件中的页码： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

附件1：               报价明细表

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物（含材料）名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

格式2：投标货物和服务规格及技术参数偏离表（针对招标文家第四章 技术、商务要求须点对点应答）

招标编号：                      包号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：投标人须对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

格式四：

企业声明函（货物项目仅针对制造商）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务/货物/工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（需投标人自行选择：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

投标人名称：

日期： 年 月 日

- （二）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

- （三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （四）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （五）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

五、根据招标文件第三章评标办法及第四章技术要求，投标人认为其他必要的资料（如投标设计、服务实施方案等，如果有）

- 资格证明文件

（说明：投标人须按“投标资料表”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（原件）

格式三：营业执照（复印件）

格式四：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式五：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）授权代表须提供本人在投标单位缴纳的近半年内任意1个月社保记录（复印件）。联合投标协议书、联合投标授权委托书（原件,如果接受联合体投标适用）

格式六  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2019]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

格式三                      营业执照（复印件）

格式四         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式五

法定代表人授权书（原件）

（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，授权代表须提供本人在投标单位缴纳的近半年内任意1个月社保记录复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件，并提供相应说明）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日

格式五/1

联合投标协议书  （如果接受联合体投标适用）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 |
| --- | --- |

格式五/2

联合投标授权委托书  （如果接受联合体投标适用）

本授权委托书声明：  根据       　　　与                签定 的《联合投标协议书》的内容， 主办人                              的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签字）：

年  月  日

代理人（签字）；

年  月  日

格式六

其他要求

附件一

南京市口腔医院采购合同

合同编号： 2023--

甲方：（买方）     南京市口腔医院

乙方：（卖方）

依据中华人民共和国相关法律、法规的规定，就甲方向乙方购买货物（产品或设备）事宜，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，为明确双方权利和义务，经充分协商，一致同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

一、货物名称、规格型号

| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：******元（单位：人民币） 大写：******整 |  |  |  |  |  |  |

二、技术及质量要求

1、符合国家相关标准、规范要求并且符合设计图纸要求。

2、符合本合同约定的标准和甲方要求的标准（见合同附件）。

三、合同价格

1、本合同总价为人民币                         元（大写：                       ）。

2、本合同价格为含税的交货价，合同执行期间合同总价款不变。本合同总价款包含但不限于以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

3、本合同总价款还包括乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

四、组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购            号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标（采购）文件和报价表；                （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）文件和报价表、承诺；          （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                      （8）甲乙双方商定的其它文件。

五、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

六、质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、付款时间及方式

1、本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具合法票据，通过信函或当面送达甲方，发票不得由第三方代开，乙方未提供合法票据的，甲方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。

2、乙方开具的发票上的货物和技术服务名称须与合同所列示的内容完全一致，否则甲方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。

3、本合同生效后，全部货物运至甲方指定现场并经验收全部合格，完成入库手续后，支付本合同总价的50%。全部货物入库完成、正常运行两个月且乙方提供《南京市口腔医院设备使用登记表》后，支付本合同总价的45%。余款5%作为质保金，待      年期满（壹年期为全部货物安装调试验收合格之日起12个月）无质量问题且乙方提供《南京市口腔医院设备使用登记表》后，一次付清余款（无息）。货物有质量问题时，甲方暂扣质保金直至乙方修复好设备或产品缺陷，且乙方须赔偿甲方的经济损失；货物有质量问题，一次性给甲方造成的经济损失达到本合同总价的2.5%以上时或累计经济损失超过合同总价的5%时，甲方有权不予支付质保金，乙方同时须承担修复好设备的责任，如质保金不能弥补给甲方造成的经济损失，乙方还应继续赔偿甲方的全部经济损失。

4、付款方式：可采取银行汇票或电汇承付方式结算，由甲方与乙方结算和付款（发票抬头开具南京市口腔医院，税号12320100425800986D）；每次付款之前乙方应向甲方提供相应价格且符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝付款。

5、乙方名称：                                    ，开户银行名称：                        ，开户行账号：                               。

八、运输、交货地点和时间

1、运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点。

2、交货时间：乙方应当在接到甲方书面通知之日起      天内将全部货物交付甲方。

九、包装要求

1、乙方按国家有关规定切实做好产品的包装，应标明收货单位、到站名称、箱号、毛重、外形尺寸等，如有特殊要求应标明记号。

2、乙方在装箱时应严格按照装箱清单装箱。

3、包装标准：按照国家相关技术条件标准和甲方要求进行包装。

十、货物验收

1、为确保本合同货物的质量、性能及成套性，出厂前须按国家的有关标准和规定进行严格的检查或试验（甲方有权参与出厂检验），确保设备符合合同的要求。乙方应保证产品是全新、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，所提供的产品不侵犯任何第三方专利权且保证任何第三方不得对货物主张任何权利。乙方并保证其产品经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有良好的性能。

2、货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

3、货物交货时，乙方免费提供全套资料，含产品合格证、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册、使用说明书(外文说明书时须提供中文版说明书)、装箱单、海关报关单、商检合格证明，如技术资料不全（含图纸），甲方有权不支付货款，因此产生的损失由乙方自行承担。其它附件所有部件必须原包装。

4、初步验收为开箱验收，开箱验收仅包括对产品的型号规格、尺寸、数量、外观质量、出厂日期、随机抽样检验产品质量等外观瑕疵的检验，且开箱验收合格不代表甲方对乙方产品存在的隐蔽瑕疵的认可，乙方不得以甲方已支付价款、使用标的物等为由，主张甲方放弃质量瑕疵异议。甲方提出质量异议的时间期限与乙方提供货物质保期一致。初步验收合格前，货物的保管责任由乙方承担。在货物未经甲方初步验收合格之前，货物的损坏或灭失等风险由乙方承担。

5、启封、开箱初步验收时，甲方应通知乙方，乙方得到通知后应在3天内到达现场。双方共同开箱验收，并做好验收记录。如乙方未在规定时间到达现场，甲方可单独开箱清点，缺损件应由乙方负责。甲方的验收确认并不免除乙方因提供的货物质量瑕疵而承担的责任。若乙方提供的货物不符合本合同约定，甲方有权拒收或要求乙方提供符合合同约定的货物，且交货时间不予顺延。

6、如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

7、货物的到货验收包括但不限于：数量、外观、质量、性能、随机备件等随机资料及包装完整无破损。

8、货物调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、本合同约定的标准、甲方要求的标准和乙方的承诺。

9、甲方有权在本合同货物质保期内对本合同产品内在质量瑕疵提出异议。

10、无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修。出保后的维修，乙方只收取配件成本费，免收上门费、人工费和其他工时杂费等。乙方工程师至甲方维修本货物，必须事先与甲方总务科维修组取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作，否则引起的一切责任由乙方负责。

乙方若未按时予以修理或者因情况紧急，甲方可自行或者通过第三人修理标的物，乙方应负担因此发生的合理费用。

11、如货物软件升级，乙方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

12、如货物具有远程维修诊断功能，乙方负责免费为甲方安装。

13、技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑后封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

14、如乙方提供的货物设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开，直至最底层维修模式。

15、若该货物涉及网络问题，甲方只负责提供一个网络接口，设备内部的局域网建设由乙方负责提供。

十一、安装调试及售后服务

1、乙方负责货物的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2、乙方必须在甲方书面通知后48小时内上门进行安装、调试等技术服务，如逾期不上门提供安装、调试等技术服务的，视为延期交付。

3、乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规和“三包”规定。

4、质保期后的货物维护保养由双方协商再定。

5、甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供便利条件，有关费用由乙方负责。

6、甲方如要求乙方提供本合同约定以外的其它服务，费用另定。

十二、履约保证金

1、中标（成交）供应商应按以下第（）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为     万元。

2、履约保证金的有效期至                    时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后     个工作日内无息退还给乙方。

九、甲方的权利和义务

1、在合同交货期内，甲方有权督促乙方履行本合同的各项条款，督促乙方保质、保量、按期交货。

2、为了便于了解购买货物的制造情况，在制造过程中，乙方在项目试验前一周内通知甲方，甲方有权派员参加有关项目试验。

3、乙方按合同规定完成有关工作后且符合本合同的约定，甲方应按合同规定，及时向乙方支付货款。

4、在货物制造过程中，甲方根据需要有权派人到制造现场监造，包括材质、牌号、供应商、外协方等。

5、在货物制造后期，甲方有权派人到乙方现场，以便熟悉掌握有关组装工艺，乙方需提供有关方便。

6、如因甲方原因推迟交货期，则甲方以书面形式通知乙方。

十、乙方的权利和义务

1、乙方应按合同中约定的供货范围、技术要求等标准，保质保量按期供应产品。

2、乙方所供的货物，必须是确保整体性能优质的产品，并保证全部设备的质量和性能能满足甲方的需求。

3、乙方应按合同规定按时提供全部资料和图纸，并对其正确、可靠、成套、完整、清晰负责。出厂检验报告、合格证或质量证明文件原件应在随机文件中提供。

4、乙方所供产品应切实做到不合格、不配套的产品不准出厂。在质量保证期内，产品因缺陷、制造、调试、材料、技术服务等问题产生故障，乙方应在24小时内负责修复或更换全新的符合质量合格要求的产品（修复或更换的部分质保期重新计算），并赔偿由此造成的甲方全部损失，如24小时内不能修复或更换全新的符合质量合格要求的产品，甲方有权退货，乙方须退还甲方已付的全部费用及利息，并赔偿由此造成的甲方全部损失。质保期后，乙方负责维修，维修及配件均以最优惠的价格供应。

5、乙方所供货物应按合同有关规定进行包装，如因包装不善所产生的缺损，乙方在确保交货期的前提下负责更换及补供，并承担因此而发生的费用。

6、乙方应按合同规定的交货期交货，若因运输途中造成产品缺损时，乙方应及时増供缺损件，且交货期不予顺延。

7、本合同质量保证期限为：本合同货物运到甲方指定地点经安装调试正常运行15天后全部验收合格之日起      个月。在质保期内，乙方对产品质量实行“三包”，即包修、包换、包退，费用由乙方承担。

8、保修期内每年至少     次定期维护。

9、货物交付（指乙方将全部货物运到甲方指定地点且货物初验全部合格后，视为交付）给甲方前的保险由乙方负责，保险范围应包括但不限于乙方装运的全部货物及运输过程中的第三者责任险。如交付给甲方前发生与本合同有关的一切货物、设施损失损坏及人员伤亡等事故，责任由乙方承担。

10、与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

11、乙方指定                      为负责人，联系方式：                     ，全权负责本合同相关采购事项的确认。

十一、违约责任：

1、甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的同期存款利息向乙方支付违约金。

2、乙方应按本合同约定的期限交付全部货物，如因乙方原因造成延迟交付，每延迟一天，乙方每天按本合同总价的1%向甲方支付违约金，如乙方累计延迟交付超过20天，甲方有权单方面解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用并按本合同总价款的20%支付甲方违约金。如违约金不能弥补给甲方造成的经济损失，乙方还应继续赔偿甲方经济损失。

3、在履行本合同过程中，如乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间，若甲方同意乙方延期供货，双方应签订补充协议。

4、由于乙方提供的货物质量和安装存在问题或缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应自行承担由此产生的一切民事及刑事责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用），同时乙方应按照本合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

5、乙方需加强自身医药代表的管理，医药代表违规不良行为将被甲方录入诚信档案，甲方将依相关规定对乙方进行相应的处理。

6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额  20  %的违约金。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务、售后服务的，应按合同总价款的  20  %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付  20  %赔偿金。

10、乙方在履行本合同过程中如有其他违约情况的，甲方有权要求其在规定的时间内按约履行合同义务，如乙方拒不履行或不按合同约定履行的，甲方有权单方面解除本合同，在本合同解除后，乙方应当按本合同总价的10%支付甲方违约金，并承担由此而给甲方造成的一切损失（包括但不限于甲方为实现债权而支出的律师费、差旅费等相关费用）。

十二、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

十三、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十四、不可抗力

1、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律相关规定处理。

2、本合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

十五、争议管辖

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、诉讼期间本合同应继续履行。

十六、合同生效

1、本合同及合同附件经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同正文一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

十七、其他

招标文件、投标文件、合同条款及附件、中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清及零配件维修价格清单等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

甲、乙双方对本合同正文、附件中的技术协议或其它附件条文需进行修改补充时，应当在双方协商一致后，签署补充协议书，且该补充协议应当经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方（公章）：南京市口腔医院                        乙方（公章）：

法定代表人或其授权代理人：                         法定代表人或其授权代理人：

地址：中央路30号                                  地址：

电话：025-83620165                                电话(手机)：

传真：025-83620165                                传真：

邮编：210008                                      邮编：

开户银行：交通银行南京城中支行                     开户银行：

帐号：320006621018170007011                      帐号：

年    月    日                                      年    月    日

附件一：

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：

设备耗材及维修配件价格表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 | 最终价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |