公开招标文件

项目编号：0664-2360SUMEC142D 项目名称：干扰电治疗仪等、磁刺激治疗仪等、气压弹道式体外冲击波治疗仪设备采购

苏美达国际技术贸易有限公司

二○二三年六月

- 公开招标公告

项目概况

干扰电治疗仪等、磁刺激治疗仪等、气压弹道式体外冲击波治疗仪设备采购的潜在供应商应在“苏美达达天下”微信公众号获取采购文件，并于2023年6月27日9：30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0664-2360SUMEC142D

项目名称：干扰电治疗仪等、磁刺激治疗仪等、气压弹道式体外冲击波治疗仪设备采购

采购方式：公开招标

| 包号 | 货物名称 | 采购数量（台/套） | 总预算（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑中频电疗仪 | 4台 | 2 | 否 |
|  | 吞咽神经肌肉低频电刺激 | 1台 | 4.98 | 否 |
|  | 空气波压力循环治疗仪 | 2台 | 3.3 | 否 |
|  | 脑电仿生电刺激仪 | 1台 | 3.68 | 否 |
|  | 悬吊康复训练器 | 1台 | 10 | 否 |
|  | 电动多功能理疗床 | 1台 | 2.5 | 否 |
|  | 自动脉冲冷敷系统 | 1台 | 8 | 否 |
|  | 股四头肌训练椅 | 1台 | 0.38 | 否 |
|  | 手持式神经肌肉电刺激仪 | 1台 | 7.5 | 否 |
|  | 干扰电治疗仪 （漫游电治疗仪） | 1台 | 12.4 | 否 |
|  | 智能温热牵引系统 | 1台 | 6 | 否 |
|  | 骨科牵引床 | 1台 | 1.2 | 否 |
|  | 平行杠 | 1套 | 0.66 | 否 |
|  | 双人站立架 | 1套 | 0.4 | 否 |
| 2 | 生物刺激反馈仪 | 1台 | 48 | 否 |
|  | 盆地磁刺激仪 | 1台 |  | 否 |
| 3 | 冲击波治疗仪 | 1台 | 29 | 否 |
| 合计 |  |  | 140 |  |

预算金额：包一：预算63万元，包二：预算48万元，包三：预算29万元。

交货期：合同签订后90天内完成供货，并将设备安装调试完毕。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.基本资格条件（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定）：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目若符合扶持福利企业、 促进残疾人就业、 支持中小微企业、 支持监狱和戒毒企业等政策， 将落实相关政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）若投标人不是投标产品制造商的，投标人必须具有下列授权文件之一（本条只适用于进口产品）：

a.制造商出具的授权函复印件(正本备查)；

b.制造商的国内全资子公司出具的授权函复印件(正本备查)；

c.制造商对授权的区域代理商出具的授权函复印件及该区域代理商出具的授权函复印件(正本备查)；

d.投标人取得的产品代理证书复印件(正本备查)。

（2）供应商必须具有下列文件：

a.提供涵盖此次产品范围的医疗器械经营许可证（生产企业参与投标不需提供)(原件扫描件)

b.提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证（原件扫描件)(国产产品必须具备两证、进口产品只需医疗器械注册证)。

三、获取采购文件

1、时间：2023年6月7日至2023年6月13日，每天上午9：00—11：00；下午14：00—16：30（北京时间，法定节假日除外 ）

2、地点：苏美达国际技术贸易有限公司（江苏省南京市长江路198号苏美达大厦5楼502室）

3、方式：在线购买

4、售价：每包100元人民币，售后不退。

5、我司提供了在线购买标书文件服务，操作流程如下：

（1）用微信关注我司公众号“苏美达达天下”。

（2）进入公众号-“商业会”-“在线购标”。

（3）输入在本项目的的采购编号，举例：0664-2360SUMEC142D，点击查询。添加您所要购买的采购项目到购物车，输入购买单位、领购人信息以及发票信息，提交订单并确认微信支付，支付完成后将获取采购文件材料扫描件发至招标机构联系人：谢慧玲，邮箱：xiehuiling202203@163.com即可，我们将会把采购文件电子版发送到领购人的邮箱。

6、注意事项：

（1）确保领购人邮箱真实准确无误，电子版采购文件将发送到此邮箱。

（2）目前标书费发票仅支持开标现场领取或者邮寄。

（3）非采购代理机构或平台公司原因，标书发票一经开具不予退换。

7、购买采购文件时需提供以下文件：

（1）获取采购文件材料：1、营业执照【复印件加盖公章，扫描件】2、招标文件发售登记表【见附件，word版】

（2）凡有意参加本次采购活动的供应商必须提供第（1）条规定证件登记并获取，不按规定获取采购文件的视为获取失败。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年6月27日9：30（北京时间）

投标地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼3楼303会议室

开标时间：2023年6月27日9：30

开标地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼3楼303会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版一份（应为正本盖章签字后的扫描件，如与正本不一致则以正本为准），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”。

2、供应商须通过“南京公共采购信息网”链接进入南京市政府采购供应商诚信档案，也可直接在地址栏中输入http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.action，完成供应商注册登记，注册登记成功后方可参加政府采购活动；并在竞争性谈判文件发布之日起至递交响应文件截止日前打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》加盖公章及法人签字，原件随附在响应文件正本。

3、因疫情原因，本项目进行线上开标，请供应商尽量提前准备投标文件，以便及时送达代理机构指定的地点。代理机构工作人员在开标前一个工作日邮件通知所有供应商腾讯会议号，请及时关注发售登记表中登记的邮箱信息。如因投标文件未及时送至代理机构造成的后果由供应商自负。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市雨花台区雨花社区卫生服务中心

地    址：南京市雨花台区雨花西路113号

联系人：俞科长

联系电话：025-52400959

2.采购代理机构信息

名    称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　　址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦

联系方式：025-84532463

3.项目联系方式

项目联系人：杨扬、谢慧玲

电　　话：025-84532455、84532463

苏美达国际技术贸易有限公司

2023年6月6日

- 第二章投标人须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。本次招标除在“投标邀请”中说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1、中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定。

（2）对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购。对于非专门面向中小微企业采购的项目，采购人或采购代理机构应给予小微企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2 、节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4、信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.5进口产品政策

（1）除第一章招标公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- （4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注相关网站有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，用人民币含税报价；报价单位为“元”。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质较低的供应商确定资质等级；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.3大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

本次采购不接受联合体投标

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 采购代理机构按中标金额的一定比例向中标供应商收取代理服务费，服务费按国家计委计价格[2002]1980号标准收取，每包不足3000按照3000收取。

服务费受理单位：

开户名称：江苏苏美达通用设备贸易咨询有限公司

开户银行：中信银行南京城中支行

银行帐号：7351110182600052779

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号或者三角号（“★或▲”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 投标函（投标申请及声明）；

（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※法人、其他组织的营业执照（副本复印件）；供应商是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（6）合同条款

（7）※采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※货物品牌、型号、主要技术指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）※《供货一览表》；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（5）项目集成（实施）方案)；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2本项目全部设备报价均采用综合单价模式(包括设备集成、设备成本、合理损耗、以及完成该硬件项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，一定范围内的风险的费用，税金)，所有费用包含在投标总价中，项目费用结算付款均按实结算，不预留损耗量。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：无。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

16.2 正本壹份，副本伍份，电子文件（一般应为正本盖章签字后的扫描件PDF（红章）格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交。）一份，电子文件命名要求：单位名称+项目编号+项目名称，《开标一览表》单独封装一份。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加苏美达国际技术贸易有限公司组织的政府采购活动。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、磋商或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判、磋商或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判或者磋商，改为竞争性谈判的，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商，改为竞争性磋商的，按照原评标方法及评分标准进行评审。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判、磋商或单一来源方式采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）没有逐一说明投标货物品牌、型号、产地、技术参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

（14）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

21.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。无论采购文件是否提及，投标人所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证等），否则，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

21.2.2.1 实质性参数和重要参数是指本招标文件中用带星号或者三角号（“★或者▲”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩等。

21.3.3相同品牌产品的投标：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3.4 评分标准详见第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

22.2在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。得分且投标报价相同的并列，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为1个工作日。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，扣除其信用分；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

22.7 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑、投诉和诚实信用

26、质疑

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性针对同一采购程序环节提出质疑，并将质疑文件原件送达代理机构。

26.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

26.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

26.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对采购人的投诉处理决定不服或者采购人逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由采购人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加本校采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的;

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问,投诉人无法证明其取得方式合法的,视为以非法手段取得证明材料。

28、诚实信用

28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在采购人网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

- 第三章  评分标准

| 价格（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（小数点保留两位） |
| --- | --- |
| 技术能力（42分） | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度能够满足招标文件商务和技术要求的得32分，其中加★项技术要求为实质性条款，不接受负偏离，否则作无效投标处理。加▲项技术要求如有负偏离，每有一项负偏离扣5分，其他一般性技术要求每有一项负偏离扣2分，直至扣完为止。（以供应商提供的原厂家的技术参数表为准） |
|  | 投标产品性能稳定、质量可靠、技术先进的，得10分；性能稳定性、质量可靠性较高、技术较先进的，得6分；性能稳定性、质量可靠性一般、技术先进性一般的，得4分；性能稳定性差、质量可靠性低或技术落后的，得0分。 |
| 服务（20分） | 售后服务：根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行打分。方案详细，可操作性强得10分，方案较详细，可操作性较强得6分，方案粗略，可操作性一般得4分，方案粗略，可操作性差得2，其他不得分。 |
|  | 培训：对买方操作、维护人员的培训方案及计划等方面综合评分。方案详细，可操作性强得10分，方案较详细，可操作性较强得6分，方案粗略，可操作性一般得4分，方案粗略，可操作性差得2，其他不得分。 |
| 业绩（6分） | 所投同类产品近三年(2020年5月1日-至今)的销售业绩。每提供一份有效合同复印件得2分，最多得6分。提供合同复印件加盖公章，原件备查。 |
| 国家政策导向（2分） | 环境标志产品：投标产品属于财政部、生态环保部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。 提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不得分。 |
|  | 节能产品：投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。 提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不得分。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四章 招标项目的主要设备技术规格、要求

一、技术要求

包1技术参数

| 1 | 电脑中频电疗仪 | ▲1、中频频率：1～12kHz 2、调制频率：不窄于0Hz～150Hz 3、调制方式：连续调制，交替调制和间歇调制 4、差频频率范围：不窄于8Hz～96Hz 5、输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。 6、治疗时间：时间可调，1-99分钟 7、输出通道：4路同异步输出，4路热电输出，2路直流输出、2路干扰电输出，≥95个专家处方 8、显示信息：可显示治疗处方，时间、剂量 9、热电极板温度：25℃～41℃、多档可调。 10、产品适用范围：产品适用于临床上对颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出等症的康复理疗（以注册证为准） 11、工作电压：交流220V±10%，50Hz±2Hz 12、工作环境：温度5～40℃，相对湿度≤80% 13、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。 14、输出方式：双向波（AC）及单向波（DC） 15、安全类型：I类BF型 16、工作制：连续运行，间歇加载 17、输出异常保护功能：输出出现异常情况下，自动切断输出，防止电击伤，并有声音及显示字母提示。 ▲18、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 吞咽神经肌肉低频电刺激 | 1、具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗； 2、双通道输出，固定模式及移动电极模式模式可同时独立使用，每通道可独立设置治疗参数，同时治疗两位患者。 3、输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。 4、脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。 5、脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。 6、脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。 7、脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。 8、脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。 9、脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。 10、治疗时间1~99min可调，步长1min。 ▲11、不少于七种电极治疗方式。 ▲12、可进行口腔内及口腔外电刺激，通过不同的电极可固定点刺激及不固定式刺激，配备多种刺激电极。 14、内置电极放置图示。 15、电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间，通过手柄上的按键掌控刺激时间。 16、触屏+一键飞梭，一键飞梭旋钮，自动锁定功能。 17、开路报警提示，过电保护确保治疗安全。 |
| 3 | 空气波压力循环治疗仪 | 1、具有国家规定的医疗器械产品注册证； 2、手提式外观设计，结构牢固耐用，方便转移治疗，便捷省力； 3、≥5.7英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷； 4、配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果； ▲5、配备6种专业的气压治疗模式，M1~M6模式可自由选择，多方向性多维度性的充气方式。 6、设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 7、治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求； 8、特制的充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB，振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短； 9、配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配； 10、特制叠加式双层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效； 11、环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能； 12、设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同； ▲13、实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损； 14、过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤； 15、断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤； 16、主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感； 17、气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。 |
| 4 | 脑电仿生电刺激仪 | 适用范围：通过电流刺激双侧乳突区，用于改善脑部血液循环；通过电流刺激肢体，用于神经和肌肉的电刺激治疗。 性能参数： - ▲一通道头箍电刺激搭配两通道肢体神经肌肉电刺激，可同时治疗头部及肢体，增加临床治疗项目，提高临床工作效率； - 独家设计可伸缩调节头箍式电极，适用不同头围人群； 3、≥5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便； 4、触摸屏+一键飞梭，飞梭旋钮360°无限制精准调节，自带防误碰功能，治疗结束自动归零，操作简便，多样化； 5、▲电刺激头箍，佩戴更方便，治疗更精准，头箍电刺激装置通过耳后乳突输出人体仿真生物电流，刺激小脑顶核区； 6、头箍电刺激装置脉冲宽度400us±120us，脉冲周期18ms～46ms，频率21Hz～56Hz； 7、头箍电刺激装置输出强度0mA～30mA可调； 8、8种内置肢体神经肌肉电刺激处方，满足不同情况肢体功能障碍患者的治疗需求； - 肢体电刺激装置输出特定脉冲调制波，双向脉冲波形，无电解灼伤风险； - 肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率4000±400Hz，调制频率在0.03～1.2Hz范围内； - 肢体神经肌肉电刺激装置输出强度0mA～100mA可调； - 治疗时间1～99min连续可调，步长1min； - 恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化； - 开路报警，确保治疗安全。 |
| 5 | 悬吊康复训练器 | 1、轨道： ▲1.1单轨设计，方便移动和调节；单条轨道长度应为2.5m，误差±5% 1.2悬吊轨道系统最大承重≥200kg； 2、落地架： 2.1落地架最大承重≥200kg； 2.2落地架在空载和最大承重下，在任意方向10度的角度不发生失衡。 2.3落地架设有挂钩，可以挂放全部的相关配件，方便使用，不需要别外在墙上安装挂钩。 2.4落地架设有专门的挂孔，用于挂放滑轮组件，不需要挂放在悬吊架上，节省挂点，使用更加人性化。 2.5落地架为可组装式的结构，方便安装，产品维护方便。 3、悬吊架： 3.1悬吊架单边最大承重≥100kg； 3.2绳索具备稳定的滑动锁定解锁装置，可任意调节； 3.3配备三个悬吊架和一个滑轮组件； 4、悬吊机头自由锁定： ▲4.1悬吊单轨道设计独特的锁定装置——下垂绳索拉拽式锁定解锁装置，轻拉垂绳便可打开、关闭锁定锁定装置； 4.2宽带、窄带等配件采用防滑设计，给予患者支撑更为稳定； 4.3悬吊悬挂件两段绳长一体化调节，节省调节时间； 4.4配备全套操作系统，提高临床实用性。 |
| 6 | 电动多功能理疗床 | 1、产品尺寸规格：≥195×66×(49-92)cm 2、净重：≤80kg 3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理 4、承重：≥250kg 5、电压：220V~50HZ 6、升降高度：≥49-92cm 7、调节需要时间：≤30秒 8、第一段长度43cm，可调节角度：45度到-40度；扶手调节距离15cm； 9、第二段长度51cm， 可调节角度：0-25度； 10、第三段长度96cm，可调节角度：0度到75度，下肢分腿段位； 11、头部气杆控制角度的调整 12、≥5cm 36密度海绵 13、专业医用阻燃标准PVC 14、透气孔加孔塞设计 15、伸缩脚轮设计，方便床身移动 16、TIMOTION 电机 6000N 17、360度环形碰触式升降调节开关 18、专业≥7.5cm直径医用承压轮 19、四调节螺杆，提升床体对于地面的适应性 ▲20、通过美国FDA认证 ▲21、通过欧洲CE认证 22、通过ISO13485质量管理体系认证 23、有国家医疗器械注册证 |
| 7 | 自动脉冲冷敷系统 | ▲1、工作原理：进口压缩机制冷，高效快速降温 2、工作介质：纯净水 3、控制系统：全自动操作,液晶显示操作面板 4、电源：220Vac+10% 50Hz 输入功率650W 5、降温模式：具有升温、降温两套控制系统，可即时升温和降温，保证持恒温冷疗。 6、控温范围：5-40℃实时可调，控温精度±0.5℃，误差应不超过±1℃ 7、降温时间：(空载：20℃至设定温度)≤10分钟，升温速度1～4℃/min，降温速度1～4℃/min 8、脉冲加压：具有脉冲功能（按摩作用）,压力可调。 9、输出压力：具有Ⅰ-Ⅳ档加压功能，即时可调，最大峰值10kpa～20kpa之间。 10、冰囊：高强度聚氨酯TPU蜂窝四肢、关节、腰部共8种冰囊，具有双管路循环功能，能满足身体各部位需要并保证冰囊在最短的时间内达到各处温度相同。 11、截止阀装置：冰囊与主机的接头部分具有截止阀装置,即当冰囊突然与主机断开连接时，截止阀开始工作，阻止主机内的水往外溢出，保证病房或者其他地方的干燥与安全。 12、水位：水位传感器，显示设备水位并缺水报警；具有自动加水、排水功能。 13、报警/提示功能：具有水量不足、管道阻塞、温度异常等声光报警功能，同步显示报警信息。 ▲14、注册适用范围：适用于急性软组织损伤、手术后组织肿胀需要物理降温治疗的患者。 15、配套：两套双管路循环系统，能同时满足两个病号或同一病号两个部位同时进行脉冲加压冷疗，提高设备使用效率。 16、标配：主机一台、连接管路两套、电源线一根、冰囊八个(膝部/足踝/大腿/小腿/腰部/肩部/腕部/肘部)。 17、耗材：冷敷隔离垫配合冰囊使用，防止感染及体液渗出,符合院感要求。 |
| 8 | 股四头肌训练椅 | 一、产品组成 由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：≥1128mm×1110mm×1070mm 2）座面高度：≥620mm 3）座面深度：≥480mm 4）座面宽度：≥540mm 5）升降支架可调距离：≥150mm 5）小腿垫可调距离：≥435mm 6）助力手柄可调距离：≥285mm 7）手柄直径：≥Φ30mm 8）小腿支架摆动角度：≥120° 9）座垫额定承载：≥2000N 10）靠背垫额定承载：≥750N 11）哑铃片质量及数量：1kg 2件，2kg 4件，5kg 2件 |
| 9 | 手持式神经肌肉电刺激仪 | 1、超小型便携主机，主机重量≤120g 2、采用内置环保锂电池，微型USB充电端口，可重复充电使用； 3、可以搭配安卓系统等移动端软件使用，也可软件调节完成之后，脱离软件，独立主机使用，参数默认为上次治疗结束时的参数； ▲4、移动端软件由蓝牙模块、治疗模块、处方模块、收藏模块和帮助模块组成。 ①蓝牙模块：具有蓝牙4.0功能，软件自动搜索设备进行连接。 ②治疗模块：具有NMES治疗模式，可以选择输出通道、输出模式，设置脉宽、频率、通断调制（上升时间、保持时间、下降时间和间歇时间）、治疗时间参数、输出强度，均可以在系统上进行调节控制，可以根据临床使用需要，进行针对性参数设计，更具治疗专业性。 ③处方模块：内置多种处方（≥17种处方）放置图谱和治疗方案，可以一键开启治疗，方便快捷，并且还可以对处方进行编辑、选择治疗方案和治疗部位。 ④收藏模块：可以收藏自定义处方，并进行命名和自定义图片保存。 ⑤帮助模块：包括使用指导和常见问题，方便快速掌握仪器使用。 5、移动端软件可以实时显示电流波形输出情况，可直观了解治疗时电刺激输出与间歇情况，实时给予治疗反馈。 6、输出电流类型：为神经肌肉电刺激，波形为双相对称波，电流治疗体验感更舒适。 7、输出通道：双通道同时输出，并且各输出通道的输出强度能分别设置。 8、输出模式：具有同步输出和交替输出多种输出模式，满足不同治疗需求。 9、输出电流：恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化。 10、输出强度：0mA～100mA内可调，步长1mA。 11、脉冲频率：1Hz～120Hz可调，步长1Hz。 12、脉冲宽度：50μs～500μs可调，步长10μs。 13、脉冲的上升时间和下降时间：0.5-5s范围内可调 ，步长0.5s。 14、脉冲的维持时间：1-30s范围内可调，步长1s。 15、脉冲的断电时间：2-60s范围内可调，步长1s。 16、治疗时间1~60min可调，步长1min。 17、主机具有开路报警提示，过电保护确保治疗安全。 ▲18、电极片为磁扣式连接方式，可以单手快速连接和移除电极片。 19、具有低电量报警提示功能。 20、主机具有输出提示灯，具有待机状态、蓝牙连接时状态、正常输出状态、充电中和充满电等各种状态显示。 21、电流调节锁定功能，软件端可调节电流强度，也可关闭电流调节功能，只通过主机调控，可避免误操作发生，规避治疗风险。 |
| 10 | 干扰电治疗仪 | 1、设备顶部具有独立的状态指示显示，在患者治疗时，可以为患者和医护人员提供不同的状态报警指示，便于识别。 2、触摸式操作面板≥10.1寸，台式治疗设备，一键飞梭调节功能，方便医护人员高效便捷操作。 3、具有隐藏式提拉装置，提携方便，简单易用。 4、具有自动温热功能，可对电极进行加热，使患者体感舒适。 ▲5、两组独立控制六通道输出，可单路、二维、三维漫游输出相互转换，每个通道治疗模式、强度、负压开关可分别选择。 6、调制波波形≥3种：正弦波、脉冲波、方波等，调制频率范围：0Hz～150Hz。 ▲7、输出载波频率范围：2000Hz～12000Hz。 8、调制幅度：0%，33%，100%可调。 9、差频频率范围：1～150Hz。 10、差频变化周期：15s、30s。 11、动态节律： 4s、5s 。 12、定时时间：1～60min可调。 13、治疗模式：三种治疗模式，≥15种处方，独特的漫游波疗法，治疗体感舒适。 14、具有单通道吸附电极关闭功能。 15、具备电极脱落自动报警功能。 16、具有过流保护及提示、强度自动归零的功能。 17、治疗范围：对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、扭伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩具有镇痛作用，改善局部血液循环，促进炎症消散作用；对肌炎、骨折延迟愈合、雷诺病具有改善局部血液循环，促进炎症消散作用；对瘢痕、瘢痕挛缩、狭窄性腱鞘炎具有软化瘢痕、松解粘连作用。对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩、具有兴奋神经肌肉作用。 |
| 11 | 智能温热牵引系统 | ▲1、“内置式碳纤维”腰部加热器：安装在牵引床内的碳纤维，柔软耐折，增大使用寿命。温热等级有5级可调。 2、颈部加热带：采用碳纤丝材料，可根据颈椎曲线自由弯曲，柔软舒适。温热等级有5级可调，温度精准控制。 3、双颈牵配置，灵活配置治疗资源。 4、传动装置：采用力矩电机，柔和牵引。 ▲5、牵引力精确：有自动检测功能、自动补偿功能。牵引力1~99Kg在牵引过程中可根据医生需要随时增减牵引力，无须停机。 6、床体采用进口阻尼器，防止床体迅速滑动，保障患者上下床时的安全。 7、牵引体位科学：膝下应用三角枕调节受力位置。 8、腰背部床体凹凸截面设计。 9、上身固定采用腋下摆臂和胸部两种固定方式。 10、安全设置：颈腰牵引都配有紧急停止开关。 11、设定值锁定功能：防止误操作导致医疗事故的发生。 12、牵引绳采用柔软钢丝绳，外包耐磨PU防止钢丝毛刺扎手，固定轨道设计。 13、床面采用耐磨、耐拉、耐低温、抗菌、高级环保、阻燃皮革。 14、独有的双色数码管显示，主副模式由红、绿双色显示。 15、全数字设定显示，牵引力、牵引时间、治疗时间均数字设定，且有记忆功能。 16、自动故障检测，以不同代码指示故障，停止治疗，故障排除后方可正常使用。 17、颈椎牵引高度≥209cm，患者治疗更舒适。 18、训练参数：牵引力：1-99Kg，牵引时间：0-99秒，治疗时间：0-99分。 19、牵引模式：主副牵引、连续牵引、间歇牵引。 20、电源：a.c.220V 50Hz，功率：110VA。 |
| 12 | 骨科牵引床 | 1、规格： 外形尺寸（允许±10mm偏离）：长度2180mm,床体宽度980mm，高570(2000)mm；整体护栏长度：1480mm，展开时高度400mm； 2、功能: 整床为活动可拆装式结构，由床面、床框、床脚、牵引架、摇杆、床头尾板、护栏、脚轮、杂物篮、输液架等组成。 两螺旋管系统实现各种体位，背部倾斜角度80±5°；腿部倾斜角度35±5°;床框后可倾斜（头低脚高，特氏位）角度：15°±5° 静态承载重量:≥250kg,调节承载重量:≥200kg； |
| 13 | 平行杠 | 1、产品组成 由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。 2、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）≥3350mm×855mm×780mm 2）两扶手杆中心调节范围≥310mm～650mm 3）扶手杆直径：≥φ38mm 4）脚踏板安全工作载荷：≥100 kg 5）矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：≥150 3、产品用途 用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。 |
| 14 | 双人站立架 | 1、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）≥1420mm×600mm×1100mm 2）肘部垫宽度：≥50mm 3）肘部垫额定承载：≥500N 4）绑带额定承载：≥1000N 5）脚踏板额定承载：≥2000N 2、产品用途 适用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 |

包2技术参数

| 1 | 磁刺激仪 | 一、配置：磁刺激仪 一台 二、适应症：用于人体中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。 三、技术参数： （一）硬件 1.整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准（需提供证明材料）； 2.▲冷却系统：智能变频风冷冷却技术，安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护。非半导体风冷或循环液冷，主机不含液体； 3.▲标配圆形圈，根据临床需求，刺激线圈可在30秒内快速切换； 4.▲标配盆底刺激专用线圈，独特构造，磁聚焦技术，可以实现深度靶点刺激，对非靶点区域刺激影响较小，刺激线圈均可在30秒内快速切换； 5.盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，能放平180度，患者可实现坐位盆底肌刺激和俯卧位精准骶神经刺激； 6.盆底磁刺激专用座椅，标配四点式安全带； 7.具备治疗定位标识系统，刺激点标识，坐姿标识，骶神经刺激标识，引导临床正确的治疗体位； 8.具备治疗体位引导系统，依托治疗分阶脚凳，针对不同疾病提供不同体位的精准治疗； 9.▲标配运动诱发电位监测模块：双通道，均可测量阈值，也可用于在治疗中进行电生理安全监测。无线通讯，减少束缚，便于临床操作； 10.一体机通过CE电磁兼容性（EMC）认证，更安全； 11.标配稳压电源，满足设备在复杂电压环境下的安全使用需求； 12.开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备； 13.设备生产厂家需取得专业认证机构认证的ISO13485和ISO9001质量体系认证。 （二）主机技术指标 1.最大磁感应强度：6T，允差 ±20%； 2.▲输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～100Hz可调，允差±5% 3.脉冲上升时间：50μs ±10μs； 4.脉冲持续时间：340μs ±20μs； 5.磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。 （三）运动诱发电位监测模块技术指标 1.通道数：2通道； 2.触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs； 3.▲数据传输方式：无线； 4.测量范围：1～1000； 5.最小分辨率： ≤2； 6.频率范围：20Hz～500Hz。 （四）软件 1.上位机软件通过GB/T 25000.51软件工软件产品质量要求与评价； 2.人机交互软件：触屏式操作模式，三步开启治疗，符合用户习惯，减轻操作负担； 3.可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式； 4.内置多种临床方案供医生选择；包含神经源性膀胱、神经源性直肠、膀胱过度活动症、压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿储留、便秘、大便失禁、术后排便障碍、阴道松弛、器官脱垂、盆底痛、腰背痛、慢性前列腺炎、小儿遗尿、性功能障碍、抑郁、睡障障碍等多种临床治疗方案； 5.方案可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调； 6.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护； 7.治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测； 8.自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑； 9.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存； 10.含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 生物刺激反馈仪 | 一、配置：生物刺激反馈仪 一台 二、适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。 三、硬件参数： 1.独立双通道表面肌电采集与电刺激； 2.▲液晶显示屏≥21.5寸，满足患者治疗时远距离接受视觉反馈的需求； 3.▲独立双屏显示模式，满足医患双方个性化观察指标的要求； 4.▲可通过主机旋钮和屏幕鼠标操作两种方式控制电刺激电流强度； 5.AD采样率：≥8192Hz； 6.AD采样位数：16位； 7.▲脉冲宽度：10μs~1000μs； 8.输出电流：0-100 mA； 9.▲刺激频率：0.5Hz~999Hz； 10.肌电测量范围：1μV～999μV（r.m.s）； 11.刺激/休息时间：刺激时间1s~20s，休息时间0s~20s； 12.主机带有功能地接口设计； 13.标配音响和头戴式耳机双声音反馈模式，满足不同临床环境下治疗的舒适性和私密性需求； 14.标配扫码枪，方便用户安全、快捷的使用阴道电极等耗材； 15.标配可移动式推车，倾角可调式屏幕，方便临床使用； 16.标配打印机，实时打印报告和治疗记录。 四、软件功能： 1.多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的升级版二代Glazer评估；在评估正式开始可进行预览及盆底肌收缩放松训练； 2.可在评估后自动生成报告，报告可随时查看并回放评估过程，可使用设备标配打印机即时打印报告； 3.评估后的报告包括评估数据、正常范围、盆底肌/腹肌肌电图以及报告解读说明； 4.评估后可智能解读报告，智能推荐处方方案； 5.具有神经康复方案； 6.神经肌肉电刺激，内置多种不同的盆底治疗方案，且可自定义设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间； 7.具有肌电触发电刺激模式，可自动和手动设定阈值，也可自定义设定不同的参数； 8.具有多媒体生物反馈训练，通过音乐和动画反馈进行肌力训练； 9.标准的、进阶式Kegel训练方案：针对不同盆底功能障碍程度的患者选择针对性的训练； 10.具有放松训练，运用声音、图像、动画等方式指导患者进行肌肉放松能力的训练； 11.具有控尿反射：运用模板曲线的方式来指导患者收缩或放松肌肉的训练； 12.游戏训练：通过多种趣味性的游戏对盆底肌肉的肌力、耐力和精准性训练； 13.具备处方治疗模式，此模式下，可预置电刺激、Kegel训练及生物反馈训练等相关治疗步骤程序，一键无间断完成整个治疗过程； 14.注册界面可记录患者基本信息，可记录患者病史采集，具有病员管理功能，实现病历添加、修改、删除、查询、导入、导出等操作； 15.全程语音指导，便于患者理解正确的收缩放松肌肉，实现准确评估和有效治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担； 16.信息管理功能，可对数据进行查看、修改、查找、打印等操作，可进行工作量统计，便于后期数据分析。 |

- 包3技术参数

- 气压弹道式体外冲击波治疗仪

- 技术参数

- 适用范围：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织，针灸冲击波疗法，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。

- 1.★采用气压弹道式放射状冲击波源，更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗，作为非侵入式、安全、有效的治疗方式，在骨肌疾病临床治疗领域广泛应用；独立双通道输出，输出参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位；

- 2.立式一体机，避免拼装机倾倒的风险；

- 3.≧10英寸彩色液晶触摸屏设计，支持显示直观，操作简便；

- 4.支持中、英等多种语言界面；

- 5.内置治疗处方及治疗图示，提供专业治疗方案建议；

- 6.可自由编辑并储存自定义处方；

- 7.支持USB接口一键升级，并可导出PDF格式病历；

- 8.大容量病例库，可保存10000个以上病例信息；

- 9.▲内置治疗前后VAS疼痛评估系统，可记录病程中疼痛的变化，绘制曲线图，并可保存在患者个人病例库，方便做病人治疗前后的评估。

- 10.人体工程学手柄，开关具备保险装置，防止误操作；

- 11.手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出；

- 12.治疗强度1~5bar可调，步长0.1bar；

- 13.治疗频率1~22Hz连续可调，步长1Hz；

- 14.▲具备M1-M5五种自动变频输出，治疗中无需手动调节频率；避免患者耐受，增强病人的体验感及治疗效果。

- 15.治疗手柄子弹、枪管等易耗件拆卸简便，客户可自行维护更换；

- 16.▲具有单次冲击模式替代传统按压找痛点的方式，方便调试治疗强度及痛点定位；

- 17.▲可配备放射头、聚焦头、针灸头、深度头等治疗头，不同直径不同结构，适用不同治疗部位及病症，针对性治疗；

- 18.治疗过程中，参数可调节，更适用于临床操作，节约时间，减少操作步骤。

- 商务条款

★1、供货、安装及调试要求：中标供应商应根据采购人的需要，合理安排进场安装调试时间。设备安装、调试所需的工具、安装材料应由供应商自行解决。供应商应向采购人提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由供应商拟定，经采购人确认。

★2、设备安装质量要求：交货及安装地点为南京市雨花台区雨花社区卫生服务中心（南京市雨花台区雨花西路113号），制造商负责免费安排搬运、安装、调试、培训和验收，并承担由此发生的一切费用,并提交经采购人签字认可的安装调试报告。本项目中所有的设备的质量应符合设计规格要求和国家有关规范的质量要求，若因质量达不到要求，供应商应负责更换质量达标的设备，所造成的一切损失，由供应商承担。

★3、售后服务要求与其他：投标公司需提供质量保证承诺及维修响应承诺，设备主机质量保证期要求3年及以上全免费上门质保（注：以每个包的质保期为准），质保期后供货商应负责上门维修。设备出现故障时，制造商保证在接到采购人通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案，如有必要48小时内派出维修人员到达现场进行服务。制造商在国内需要具备固定的维修地点及培训中心，并能提供备件供应。

★4、交货期：合同签订后90天内完成供货，并将设备安装调试完毕。境外产品出厂日期必须为2022年生产的。境内产品出厂日期必须为交货期3个月内的。

5、报价说明：（所有招标书上要求实现的功能均包含在此价格中，不另行付费）设备价格：指整个项目系统所需硬件设备、软件的价格总和。此项报价涵盖所有设备安装所必须的辅材、项目安装调试、税金等所有费用。维保费用：保证按照项目验收标准和维保条款进行使用所需的所有费用。（备注：投标产品如果是中华人民共和国境内产品的，用人民币含税报价，报价单位为“元”。投标产品如果是境外产品的，用人民币含税报价，报价单位为“元”。）

★6、付款条件：境外产品：货到验收合格后支付90%，一年后支付10%。境内产品：货到验收合格后支付90%，一年后支付10%。

7、履约保证金（本次不适用）：

（1）乙方在合同签订时必须向采购人递缴银行出具的不低于合同总额10%的履约保函。

（2）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（3）履约保证金的有效期为该合同项目最终验收合格之日起的投标质保时间，全部质保结束后履约保函自动解除。

8、培训与技术输出承诺：供应商应提供详细的培训计划与技术输出方案，确保系统的正常运行。

9、供应商需提供的其他资质文件与技术文件：

（1）应明确主要部件及主材的型号、品牌、制造商及出产地，提供设备配置一览表。

（2）随设备提供的备品、配件的明细清单。

（3）成交供应商所提供的设备或部件在设备交货时，应同时提供设备产品合格证书，所提供的设备、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供报关单原件证明。

（4）企业基本情况一览表。

采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

- 第五章 合同主要条款及格式

（仅供参考）

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照苏美达国际技术贸易有限公司的公开招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下货物单价为___________（大写）人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于0664-2360SUMEC142D    号的公开招标文件、供应商投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后  天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金

1、乙方在签订本合同时磋商保证金自动转为履约保证金（采购文件另有约定的从其约定）。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由国库集中支付或甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：详见采购文件

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足公开招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报送代理机构备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

- 第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开 标 一 览 表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 投标项目核心产品及主要产品一览表

- 投标项目供货一览表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

- 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、残疾人福利性单位声明函

附件三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：苏美达国际技术贸易有限公司

根据贵方                                   （项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

苏美达国际技术贸易有限公司：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： 包号： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:（盖章）

说明：

1、《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

2、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

3、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

4、如所投设备为进口产品，用人民币含税报价。

目录四、资格证明文件

资格证明文件

详见第一章招标公告

目录五、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： 包号： |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

目录六、投标项目核心产品及主要产品一览表格式

投标项目核心产品及主要产品一览表

（填写总价最高的一种产品）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保年限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称:（公章）

投标人根据投标品牌填写，不得擅自更改核心设备。

目录七、投标项目供货一览表格式

投标项目供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物1名称 |  |  |  | 品 牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

供应商名称:（公章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效投标处理；

目录八、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

目录九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录十、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

目录十一、服务与承诺

服务与承诺

目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担响应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、

信用南京”在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表”

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |