招  标  文  件

第二册

目   录

第三章  投标邀请

第四章  投标资料表

第五章  合同条款资料表

第六章  货物需求一览表及技术规格

第三章  投 标 邀 请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司受南京江北新区沿江街道社区卫生服务中心的委托，就彩色多普勒超声诊断仪进行政府采购公开招标，现就有关事宜公告如下：

一、招标项目名称及编号

项目名称：南京江北新区沿江街道社区卫生服务中心采购彩色多普勒超声诊断仪

招标编号：0675-236JOC003165

- 招标项目简要说明、预算金额及最高限价

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价(万元) | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 200 | 不接受 |

三、资格审查方法：本项目采用资格后审

四、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）	供应商被列入严重失信主体名单：

（二）	被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（三）	其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品和行业，必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件（复印件）。

4、	法人代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。

5、本项目不接受联合体投标。

6、法律法规要求的其他规定。

五、领取招标文件时间及地点

1、购买及领取招标文件时间：从2023年07月19日起至2023年07月25日止，每天9:00—11:00，14:30—17:00（北京时间，节假日除外）。

2、购买及领取招标文件地点：

南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部或通过海企微信小程序

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：陆维、马君端 025-84795469、19850429971、18905161867

招标文件售价：100元人民币/包（售后不退）

3、采购项目需要落实的政府采购政策：

政府采购促进中小企业发展

政府采购支持监狱企业发展

政府采购促进残疾人就业

政府采购鼓励采购节能环保产品

六、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2023年08月08日下午14:00

投标文件接收截止时间：2023年08月08日下午14:30

投标文件接收地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一室

投标文件接收人：陆维

七、开标有关信息

开标时间：2023年08月08日下午14:30

开标地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一室

八、本次招标联系事项

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

邮编：210000

江苏海外集团国际工程咨询有限公司  联系人：陆维、马君端

联系电话：025-84795469    传真：025-84795981  邮箱：mjd@jocite.com

采购人：南京江北新区沿江街道社区卫生服务中心

采购人联系人：柏科长      采购人联系电话：15905171104

采购人联系地址: 南京江北新区沿江街道泰冯路98号

九、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：5份

十、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2019]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

十一、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金

第四章  投 标 资 料 表

下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第一册第一章投标人须知的具体补充和修改，如果与招标文件第一册第一章有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人名称：南京江北新区沿江街道社区卫生服务中心 招标项目名称：南京江北新区沿江街道社区卫生服务中心采购彩色多普勒超声诊断仪 |
| 2.1 | 招标方式：公开招标 |
| 2.2 | 招标编号：0675-236JOC003165 |
| 3.1 | 招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 邮编：210000 联系人：马君端 电话：025-84795469 传真：025-84795981 E-mail：mjd@jocite.com |
| 4.3 | 投标人资格要求： 详见第三章投标邀请第四款 如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准 |
| 4.8 | 联合体投标：不接受 |
| 5.1 | 货物的原产地：中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。 |
| 5.3 | 货物和服务的资格要求：符合国家制造及验收标准要求 |
| 9.5.1 | 投标答疑会：本次招标不召开。 |
| 9.5.2 | 勘察现场: 本次招标不组织。 |
| 11.3 | 格式六：提供货物质保期满后 1 年的备品备件明细表。 说明：表中备品备件价格的有效期为质保期满后 1 年。 - 表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考。 |
| 12.2 | 作为评判标准，投标人须随投标文件提供注明货物型号规格和主要技术性能参数的技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告为准。 |
| 13.2 | 本次招标不允许报备选方案。 |
| ★19.4 | 递交投标文件时，投标人必须提供投标文件正本签字盖章后逐页扫描的PDF电子文档，文档标题格式为：项目编号+公司名称（U盘） |
| 21. | 递交投标文件开始时间：2023年08月08日下午14:00（北京时间）。 递交投标文件截止时间：2023年08月08日下午14:30（北京时间）。 其后所收到的投标文件恕不接受。 递交投标文件地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一室 |
| 24.1 | 开标时间：2023年08月08日下午14:30（北京时间）。 开标地点：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一室 |
| 30.2 | 对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中： 1、报价：30分 （初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分） 2、技术、性能、配置：45分 评委根据招标文件中《技术规格及商务要求》，结合响应文件提供的佐证材料等进行评审： 2.1、全部满足标书基本要求得45分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离做废标处理； 2.2、有一项▲号指标负偏离扣2分；（★号、▲号指标须提供相关证明材料（包括制造商技术白皮书、Data Sheet、国家承认的第三方机构出具的检测报告、厂家公开发行的宣传彩页等）并在响应文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码，未标注页码视为负偏离） 2.3、非★、▲号指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止； 3、技术培训方案：3分 供应商提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，针对甲方是教学培训单位的特点，提出其他技术培训保障方案； 3.1、技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得3分。 3.2、技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得2分。 3.3．技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。 3.4．未提供方案或方案无可行性不得分。 4、业绩：10分 提供投标产品的制造商或其代理商2020年至今同品牌同型号的业绩证明文件（销售合同复印件），每提供1份合同及凭证得1分，最多得10分，未提供合同，该项不得分。 5、售后服务：12分 5.1、售后服务实施响应 (5分)：根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容，1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、设备配备齐全、先进者得5分；2）售后方案内容详实、考虑较全，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备齐全、设备配备齐全者得3分；3）技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般者得1分；4）未提供服务方案的不得分。 5.2、质保期（7分）： 5.2.1投标人提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的免费质保期，满足得3分，超过1年加1分，最多得5分。 5.2.2所有投标设备保修承诺函加盖制造厂商或厂家授权售后机构公章（复印件），得2分，仅提供部分设备保修承诺盖章或无盖章本项不得分。 |
| 35. | 中标通知书发出后一周内，中标人向采购代理机构按中标金额的1.5%一次性交付采购服务费，不满伍仟元的按伍仟元支付。中标服务费收款账户：名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 开户行：交通银行江苏省分行营业部 银行账户：3200 0660 7010 1411 24109。汇款时备注236-003165中标服务费。 |

第五章  合同专用条款

下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第一册第二章合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件第一册第二章有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方：南京江北新区沿江街道社区卫生服务中心 |
| 1.2 | 卖方：待定（中标产品中如有进口产品涉及外贸进口代理工作的，由最终用户指定外贸代理公司签订合同）。 |
| 1.3 | 检验方：买方和/或买方委托的监理单位及有关管理部门 |
| 1.4 | 工作现场：南京江北新区沿江街道社区卫生服务中心 |
| 1.14 | 合同货币：人民币 |
| 2.1 | 合同范围： - 提供合同货物全套主机、辅机、选配件及安装调试、检测、土建配合等设备和服务的价格均须包含在投标总价中。 - 提供保证货物在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。 - 提供安装和维护所需的专用工具； - 负责运输（包括上、下力）； - 负责安装； - 负责调试，直至通过验收（含取证）并交付买方使用； - 负责对买方、最终用户操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并达到能熟练操作并能排除常见故障的标准； - 提供合同货物安装及日常运行维护所需的全部技术文件（含软件），详见8.1条款。 （9）提供优质的“三包”售后服务： 1）维修或更换有缺陷的货物或部件的响应时间：2小时；维修或更换有缺陷的货物或部件的期限：1天。 2）质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，卖方须免费提供服务；并更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。 3）及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。 4）卖方在买方工地安装、调试期间，一切费用由卖方自理。 （10）如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准 说明：如卖方提供的上述合同范围中所包含的伴随服务为有偿服务，则所需费用应列明，并包含在投标总价内。 |
| 2.2 | 合同货物的原产地：待定 合同货物的制造商：待定 |
| 3.1 | 合同总价：待定。 |
| 4.1 | 付款方式：货到安装、验收合格正常运行后首付合同总额的90%，正常运行一年内付清10%余款。 |
| 5.1 | 履约保证金：无 |
| 6.1 | 卖方需提供货物大约净重、总毛量、总体积等技术资料 |
| 6.2 | 交货条件及时限：详见需求一览表。 投标人应在“投标报价汇总表”中详细说明“合同签订后货到项目现场的天数（日历日）”，及“接到买方的安装通知后所需完成安装调试、并通过买方及有关部门验收后交付使用的天数（日历日）”。 |
| 6.3 | 装运地点： 待定 |
| 6.4 | 卸货地点：南京江北新区沿江街道社区卫生服务中心指定位置 |
| 6.5 | 发运前7天。 |
| 6.8 | 卖方每逾期一周交货，按设备总价的5‰收取滞纳金；如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔。 |
| 8.1 | 1）投标时提供注明货物型号规格和主要技术性能参数，经正式印刷的产品样本（非电脑打印版）。 2）签订合同后7天内提供货物安装图和预埋件图。 3）交货时随货物提供（应包括但不仅限于以下内容）：基础图、操作使用说明书，电路图，控制系统原理图，维修保养图册，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；装箱单。 4）进口货物或部件的原产地证明、报关证明、完税证明、商检证明及编号、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。 5）对买方人员进行操作和维护培训的技术资料。（一式四份） 6）外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明等。 7）货物控制系统的编程方式，正常运行的管理软件、升级软件及专用磁卡等；以及其他技术文件及电子文档。 8）投标人应随投标文件提供所投货物验收方案软件或资料（含软盘），并保证买方通过业主及买方监理验收。 9）协助买方进行所投货物的验收，提供所需专用检测仪器。 上述资料和文件除有特别说明外需提供一式四份。 |
| 10.3 | - 货物验收标准： - 招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求； - 与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； - 卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 - 卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 - 货物性能考核指标： 不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据招标文件和投标文件确定。 |
| 增加10.7 | 货物及系统调试： 卖方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担。 |
| 增加10.8 | 售后服务： （1）维修服务的响应时间：在收到用户方的通知后2小时内响应要求，并于24小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。 （2）质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，并应继续提供优惠优质服务，维修响应时间2小时，到达现场24小时。中标人有对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。 （3）质保期内涉及到设备校验时须配合采购人完成相关校验工作；质保期后的校验事宜在双方友好协商下完成。 投标人应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。 - 在双方商定的一定期限内对卖方所供货物实施运行维护及修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。 - 装卸运输、安装调试、计量校验等由供应商负责。 （5）如需连接医院HIS、PACS系统，供货商负责相关端口连接费用。 （6）如第六章货物需求一览表和技术规格中各包有特殊规定，以其规定为准。 |
| 11.5 | 质量保证期： - 所投产品提供不少于两年的整机原厂免费质保； - 计算时间以签署验收合格文件之日为准。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。 |
| 增加11.6 | 卖方所供货物要求实行终身维保；卖方应提供货物最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则买方有权追溯卖方的责任。 |
| 12.1 | 根据卖方违约的程度，买方有权采取A、B、C、D、E五种救济方式中的任何一种或几种。 |
| 12.3 | A.卖方收到买方索赔要求后14天内给予回复。 |
| 增加14.1D | D.未得到买方许可，擅自将本合同货物或服务分包给其他单位。 |
| 14.4 | E.卖方应双倍返还买方已支付的货款（包括定金）。 |
| 增加14.5 | 买方违约责任： （１）中途废止合同，卖方不退还买方已支付的货款或定金。 （２）未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料、图纸等，及汇付货款，卖方交货时间顺延。 |
| 15.1 | 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构或提交买方所在地法院判决。 |
| 17.1 | 合同生效：本合同自买卖双方授权代表签字并加盖公章或合同章，且买方收到卖方提供的履约保证金后生效。 |

第六章  货物需求一览表和技术规格

一、货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 合同签订后两个月内 | 南京江北新区沿江街道社区卫生服务中心指定地点 |

二、技术规格及采购要求

（★号、▲号参数为重要参数，投标人须提供相关证明材料并在技术参数响应表中注明相应页码）

一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪

二、数量：壹台，含心脏、腹部、小器官、阴道和超高频共5把探头

三、设备用途说明：

主要用于腹部、妇产、心脏、外周血管、小器官、微创介入等方面的临床超声诊断。

四、主要规格及系统概述：

4.1 彩色多普勒超声波诊断仪主机系统：

4.1.1 ≥23英寸高清宽屏液晶显示器，配置自由旋转臂，全方位可调。

4.1.2 ≥10英寸高清彩色液晶触摸屏，支持滑屏翻页功能，并可显示实时/既往的超声图像。

4.1.3 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器，具备动态可变孔径。

4.1.4 二维灰阶成像单元及M型显像单元。

4.1.5 彩色多普勒血流成像。

4.1.6 频谱多普勒 （脉冲波及连续波） 显示及分析单元。

4.1.7 实时自动多普勒包络测量功能。

4.1.8 全屏成像技术。

4.1.9 穿刺增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影。

4.1.10 宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。

4.1.11 自动产科测量技术。

4.1.12 自动颈项透明层测量技术。

4.1.13 一键启动自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，并自动标注缩写符号。可以按顺序定义成像的模式2D, CFM, PW等，完成一项设定的成像扫描程序冻结存储图像，自动完成缩写标识；按顺序进入到下一个预设的成像模式，以此类推；单键触发，提升检查的效率和工作舒适度。

4.2 具备多种图像优化技术：

4.2.1 组织谐波成像技术，可应用于全身扫查应用，即凸阵、高频、线阵、相控阵等探头，探头最多可具备8波段谐波可视可调。

4.2.2 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展，应用于线阵探头，最大扩展角度达54度。

4.2.3 声速匹配成像，调节超声波速度值，以便在成像区域内获得更佳的横向分辨力。

▲4.2.4 全场动态聚焦成像技术，既超声波束全程发射及全程接收聚焦，使扫查区域无焦点显示近、中、远场图像均匀一致。

4.2.5 高清放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，最大级别达40倍。

4.2.6 具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率。

4.2.7 斑点噪声抑制技术，包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术，作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声

▲4.2.8 多角度空间复合成像技术，多角度观察，复合线数最多15条，可联合彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术应用。

4.2.9 智能图像扫描技术,一键优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益,标尺等参数。

4.2.10 实时自动动态优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度。

4.3具备先进的血流成像优化技术：

4.3.1方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，特别是针对细小血流，具有超强的血流多普勒信号灵敏度。

4.3.2 高清血流成像，应用双多普勒发射接收技术，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能。

4.3.3 微血管增强显像技术，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和低速血流，具备5种成像方式显示。

4.3.4 血管自动追踪技术，自动优化取样框位置及取样角度，提高诊断效率。

4.4 系统高端特色应用功能：

▲4.4.1 原始射频信号血管内中膜测量技术及血管弹性精准定量技术

▲4.4.1.1基于原始的超声波射频信号，在实时B模式下，在1～6心动周期内自动对6个时刻点的内中膜厚度、颈总动脉内径进行测量，并计算平均值和标准差值。

4.4.1.2测量精度达微米级别，不受图像增益及探测深度变化影响

4.4.1.3 射频信号实时自动血管弹性评估技术，基于原始超声波射频信号，在实时B模式下，自动测量血管脉搏波传导速度（PWV）, 获得血管内膜弹性系数，血管内膜僵硬度等多个参数。

4.4.1.4 结合ECG电生理信号，测量脉搏波传导速度（PWV: Pulse wave velocity）和血管扩张值（DISTENSION），结合所记录局部血压（局部收缩压或舒张压 Loc PSys/PDia），分析获得血管功能多个参数，如血管扩张性系数（DC: distensibility Coefficient）、血管顺应性系数（CC: Compliance Coefficent）、血管硬度指数（α: Stiffness）、血管硬化系数（β: Stiffness）。分析血管压力波形图，获取局部血管压力定量。如AP: 动脉增强压，AIx: 动脉增强指数。

4.4.1.5 报告模式支持左/右侧颈动脉血管指数对比显示、与数据库对比和预期值显示，从而评估被检者的血管年龄与实际年龄匹配程度。

4.4.2 组织多普勒成像技术，具有多种成像模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析；

4.4.3 心脏解剖M型成像技术

4.4.3. 1M型取样线可360度任意旋转，并可同时设定3条自由角度取样线。同时显示同一时相三条线上组织M型信息，实现在同一个心动周期中，在同一时相对不同的心肌节段、瓣膜进行对比观察和测量分析。

4.4.3.2可应用于凸阵及相控阵探头。

4.4.4 心肌应变成像技术，采用心脏室壁追踪技术，在二维图像上以矢量方式重叠显示。（用于心脏应变力、应变率、曲线解剖M型等定量及半定量分析），并可同时定量分析心内、外膜运动心肌的应变、应变率数据。

▲4.4.4.1 心肌4D应变成像，利用二维心脏探头，获取心脏四维容积数据（应变及应变率），用于整体、局部心肌功能参数分析，可同时心内、外膜独立或联合参数分析。

4.4.5 左心功能自动测量技术，基于动态二维实时斑点追踪技术，实时跟踪左心内膜，测定即时左心容量，以曲线形式报告集成。同时参数显示左心功能Vs收缩期容量、Vd舒张期容量及EF射血分数。

4.4.6 心脏负荷超声成像技术

4.4.7 造影成像功能

▲4.4.7.1对发射脉冲频带及能量的精确双控制（超声屏幕可视MI机械指数和DP声压指数），使脉冲信号最佳匹配造影剂微泡的非线性响应，从而获得纯净的造影回波信号。通过调节DP指数可直接调节MI机械指数，最低≤0.01，满足各种类型的造影剂应用。

4.4.7.2造影成像技术可用于腹部、高频、心脏、容积等探头，具有造影双幅动态显示和一键转换调节功能，造影动态图像连续长时间不间断采集。

4.4.7.3具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像。

4.4.7.4  在机超声造影定量分析技术,可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估，并支持彩色多普勒定量。

4.4.8弹性成像功能

4.4.8.1利用非相干的射频信号频谱应变评估法，分析肿瘤或其他病变区域与周围正常组织间弹性系数的差异、在外部压力作用下产生应变大小的不同，以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示，来判别病变组织的弹性大小，从而实现临床应用中的鉴别诊断。

4.4.8.2应用于腹部、高频、腔内（包括双平面腔内），具备乳腺、甲状腺、前列腺、肝脏等全方面应用领域。

4.4.8.3具备多种定量参数。

4.4.9 三维及4D成像技术

4.4.9.1支持多种容积探头。

4.4.9.2具备多种三维透视模式（包括表面、骨骼、最大、最小投照模式），反转模式等（显示低回声或液性暗区的立体结构）。

4.4.9.3具备多平面显示断层显示，立体交叉显示等多种显像方式。

4.4.9.43D/4D 曲线取样成像技术。

4.4.9.5虚拟光源渲染技术，以提高胎儿图像的真实感，容积成像的细节显示度，用户可在容积图的任意角度放置虚拟光源，以增强细节显示。

4.4.9.6可配置X3D/X4D测量及定量分析组件，包括不规则体积测量。

4.4.9.7胎儿心脏时间空间智能校正成像技术容积STIC，快速获取胎儿心脏容积成像，支持二维及彩色模式。

4.4.10 融合成像技术

4.4.10.1利用空间磁定位系统，将超声图像与第二影像立体数据（CT/MR/PET）进行融合，实现实时对照诊断、精准导航和微创治疗。

4.4.10.2图像融合模式，具有实时超声图像与第二影像（CT/MRI/PET/Volume-US）融合，包括实时超声图像与容积超声图像/容积超声造影图像融合。

4.4.10.3图像融合模式，具有实时超声图像与其它影像（CT/MRI/PET/Volume-US）中任意二者融合即三影像进行融合。

4.4.10.4 具备体内定标，分别是单点定标法、平面定标法、血管智能对位。

4.4.10.5可增加体外定标，体外定标分别是多点定标法和自动定标法。

4.4.10.6可增加智能空间体位运动补偿功能，具有系统纠错反馈系统，确保融合对位更加精准。

4.4.10.7融合成像可应用于凸阵、微凸、专业穿刺凸阵探头、线阵、腔内，双平面腔内、相控阵探头。

4.4.11乳腺导航技术

4.4.11.1 乳腺导航模式，使用乳房3D成像定位配准，无需压迫乳腺组织

4.4.11.2 提供扫查区域的实时反馈，并显示探头扫查区域的乳房3D全景成像，并显示完整的探头扫查轨迹，支持后期分析

4.4.12 在机图文临床应用教程

4.4.12.1 提供超声特色操作应用教程，超声扫查图像结构与组织解剖结构的实时预览，并支持实时扫查。帮助临床医生或初级超声医生快速适应超声图像的鉴别。

4.4.12.2 具备多个应用领域专业图文库。

4.5测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4.5.1 一般测量

4.5.2 妇、产科测量

4.5.3 心脏功能测量

4.5.4 多普勒血流测量与分析

4.5.5 外周血管测量与分析

4.5.6 泌尿科测量与分析

4.5.7 自动多普勒血流测量与分析

4.6 图像存储与(电影)回放重现单元

4.7 信号输出：

4.7.1 输出信号：全高清接口。

4.7.2 参考信号：心电、心音、脉搏波。

4.8 数据连通性：

4.8.1 医学数字图像传输

4.8.2 有线/无线数据传输系统。

4.8.3 可选配开通DICOM接口图像传输部件。

4.9 图像管理与记录装置：

4.9.1 超声图像存档与病案管理系统。

4.9.2 固态硬盘≥500GB。

4.9.3 一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像。

4.9.4 以往图像与当前图像同屏对比显示。

4.9.5 提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置。

4.9.6 支持多国语言输入（包含中文）的自定义报告系统。

五、技术参数

5.1 系统通用功能：

▲5.1.1系统通道数 ≥ 1700万；动态范围≥350db。

▲5.1.2探头接口：≥5个无针式探头接口可互通互用（不含CW接口）

5.1.3 可选配内置锂电池，支持≤15秒快速开关机。

5.1.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

5.2 探头规格：

5.2.1 性能：超宽频带变频探头，在二维中心频率≥6种，谐波中心频率≥6种；多普勒频率≥6种；变频个数可视可调。

5.2.2 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵。

▲5.2.3 探头频率工作范围：1-24MHz。

5.2.4  B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。

5.2.5 配置探头：

▲5.2.5.1 腹部电子凸阵：超声频率：1-8MHz。

5.2.5.2  小器官高频：超声频率：4－15MHz。

5.2.5.3  心脏相控阵：超声频率：1－5MHz。

▲5.2.5.4 阴道/直肠两用探头：超声频率：3－12MHz，扫描角度≥240度。

▲5.2.5.5 超高频线阵探头：超声频率：8-24Mhz。

▲5.2.5.6 可选配双平面腔内探头：凸-线阵技术，扫描角度≥240度。

5.2.5.7 可配置穿刺导向装置。

5.3 二维灰阶显像主要参数：

5.3.1 发射声束聚焦：发射≥8段。

▲5.3.2 标配探头最大扫描深度≥50cm。

5.3.3 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率。

5.4.2 最大测量速度：PWD≥18m/s, CWD≥24m/s。

5.4.3 最低测量速度：PW≤1.0mm/s(非噪声信号)。

5.4.4 取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节。

5.4.5 零位移动：≥8级。

5.4.6 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

5.5.2 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。

5.5.3 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，精细血流成像，高清血流成像。

5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

▲5.7 投标设备必须为各厂家国产最高档次机型（提供最高版本），2022年首次注册。