招　标　文　件

项目名称：农业农村部重点实验室建设项目

仪器设备补充采购

项目编号：NJDCX-202310271502

采购人： 南京国家现代农业产业科技创新中心

管理办公室

代理机构：南京达琛鑫工程咨询有限公司

二 ○ 二 三 年 十 一 月

- 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  项目需求	25

第五章  评标方法与评标标准	46

第六章  投标文件格式	48

# 第一章  投标邀请

南京达琛鑫工程咨询有限公司受 南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室的委托，就农业农村部重点实验室建设项目仪器设备补充采购实施公开招标采购，兹邀请符合条件的投标人参加投标。

## 一、采购项目简要说明

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 农业农村部重点实验室建设项目仪器设备补充采购 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | NJDCX-202310271502 |
| 4 | 分包号 | 无 |
| 5 | 代理机构 | 南京达琛鑫工程咨询有限公司 联系人：潘工 联系电话：025-52639995（转8010） 地址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼 |
| 6 | 采购人 | 南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室 联系人：生部长 联系电话：025-58281833 地址：江苏省南京市浦口区行知路8号 |
| 7 | 项目简要说明及采购预算 | - 1、简要说明：为完善农业农村部重点实验室的建设，进一步提高财政资金的利用率，南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室针对长三角地区叶菜类蔬菜遗传育种重点实验室、智慧农业技术集成与应用创新重点实验室、绿色智能肥料创新重点实验室、家禽健康养殖数智化技术集成重点实验室的实际需要，拟补充采购一批实验仪器。（详见第四章采购需求） - 项目预算：367.46万元整。 最高限价：人民币367.46万元整;单台套仪器设备及系统最高限价详见第四章采购需求，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。 |
| 8 | 投标 保证金 | 本项目不收保证金 |
| 9 | 投标文件接收 | 接收投标文件时间：2023年12 月05日下午13：30-14：00 地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼3楼会议室 |
| 10 | 投标文件数量 | 正本份数：1份 副本份数：5份 电子文档：1份（U盘与正本封装） |
| 11 | 投标截止时间 | 时间：2023年12月05日下午14：00 地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼3楼会议室 |
| 12 | 投标文件 有效期 | 投标文件接收截止时间起九十天 |

## 二、投标人资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度经审计财务报表或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）；

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）其他资格要求：无

- （四）本项目不接受联合体参与投标。

- （五）本项目不接受进口产品投标。

（六）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人在投标截止日前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

## 三、招标文件发布信息

1、招标公告在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”发布，投标人如确定参加投标，须获取招标文件。

获取招标文件时间：2023年 11  月 13  日起至2023年 11月 17日每天（节假日除外）北京时间09:00-12:00、13:30-17:30。

获取招标文件地点：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼南京达琛鑫工程咨询有限公司，联系电话:025-52639995。

2、获取招标文件方式:

①现场获取：须携带采购文件登记表、营业执照副本复印件、法人授权委托书原件、法人及受托人身份证复印件，并加盖公章。

②网上获取：须将相关资料（1.采购文件登记表2.营业执照副本3.法人授权委托书4.法人及受托人身份证复印件加盖公章5.招标文件费支付截图）扫描件加盖公章发到（njdcx_gczx@163.com）邮箱，并提供纸质文件寄送地址。

## 四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 五、其他补充事宜

1、请各位投标人领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备，按照招标文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加开标活动。若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

2、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

对项目需求部分的询问、质疑由采购人负责答复。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于农业农村部重点实验室建设项目仪器设备补充采购。

### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### 3、适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京达琛鑫工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取标书费。

4.3代理服务费：本次采购代理服务费的收取按照苏招协（[2022]002号）《江苏省招标代理服务收费的指导意见》规定的费率按成交金额*1.5%的费率直接计算，中标供应商领取《中标通知书》时向代理机构缴纳，根据财库〔2018〕2号《政府招标代理机构管理暂行办法》第十五条之规定，凭《中标通知书》与采购人签订合同。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

### 6、政策功能

6.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号,以下简称46号文）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）中小企业依据46号文规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

6.2节能产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）， 拟采购的产品属于节能产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的节能产品投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书。

6.3环境标志产品政策

（1）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）， 拟采购的产品属于环境标志产品品目清单范围内的，在技术、服务等指标同等条件下，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

6.4进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标供应商的进口产品。

6.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

### 7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成

（1）招标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 8、招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

### 9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。如果修改招标文件的修改时间距投标截止时间不足 15 天，且招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应相应延长投标截止时间，以使修改文件发出时间距投标截止时间至少为15天。

9.2招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

9.3招标文件的修改将在“南京公共采购信息网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标函、报价一览表、报价明细表、技术条款偏离表、商务条款偏离表、技术方案、售后服务承诺书等部分。对重要的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时做负偏离处理。带星号（“★”）的商务条款作为实质性要求，必须满足否则作无效投标处理。

注：投标文件的商务部分

商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）※《报价一览表》；

（4）※《报价明细表》；

（5）※第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（6）※第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对报价明细表中的货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

- ※《技术条款偏离表》；

- ※项目实施方案；

（3）履约能力及综合实力；

（4）技术团队配置；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

10.4 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、报价一览表和报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价一览表、报价明细表，在表中标明所提供的每一项产品或服务。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

详见项目需求所述要求。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投入的设备费、材料费用、人工费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

本项目只接受人民币报价，采用其他币种报价的，一律为无效投标。

12.6 报价明细表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按报价明细表中要求填报。

### 13、技术条款偏离表、商务条款偏离表及投标货物或服务的相关说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 项目技术与实施方案应详细阐述所投货物的主要组成部分的架构、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力；

14.3培训计划。

15、投标函和报价一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、报价一览表。

15.2 报价一览表中的价格应与投标文件中分项报价明细表中的总价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按报价一览表中价格为准。

15.3 报价一览表必须加盖公章，必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

### 16、投标保证金

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效，采购代理机构拒绝接收其投标文件。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起7个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后将按规定退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购代理机构或者其他投标人合法权益的；

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件中规定的提交投标文件接收截止之日起九十天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，采购代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署签字和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。否则作无效投标处理。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件授权签署人签字或盖章。

## 四、投标文件的递交

### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封装制，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2 注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3 未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

19.2.4投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印或用不褪色墨水书写并装订成册（建议胶装）。

### 20、投标截止时间

20.1 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 21、迟交的投标文件

21.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

## 五、开标与评标

### 23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2 开标仪式由采购代理机构组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“报价一览表”的内容，未列入报价一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标、成交侯选人。

### 25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

### 26．投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行资格性审查同时，将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)、“国家企业信用公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单、经营异常名录信息、严重违法失信企业名单、受到较大数额罚款行政处罚的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

### 28  评标方法和标准

28.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或者中标人的评标方法。

28.2 综合评分的主要因素是：价格、技术或服务水平、售后服务、履约能力等对招标文件响应程度。

28.3评分标准详见文件第五章。

### 29、无效投标条款和废标条款

- 29.1无效投标条款

29.1.1未按要求交纳投标保证金的；

29.1.2未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

29.1.3投标人在报价时采用选择性报价的；

29.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求及不符合财政部财库（2016）125号文件规定的；

29.1.5投标人的报价超过了采购预算的；

29.1.6未通过符合性检查的；

29.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体、有下划线部分为实质性要求和条件）；

- 29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 29.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

### 30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3采购代理机构将在“南京公共采购信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标人享受中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5.有下列情形之一的，属于恶意串通：

30.5.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

30.5.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

30.5.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

30.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.5.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.5.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

30.5.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

### 31、质疑处理

31.1参加投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为发出采购公告之日起至采购文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权要求质疑投标人按规定予以修正。

31.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

31.4提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

### 32、中标通知书

32.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 授予合同

### 33. 签订合同

33.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

# 第三章  合同文本

甲方：（买方）            乙方：（卖方）

地址：                               地址：

联系方式：                           联系方式：

甲、乙双方根据农业农村部重点实验室建设项目仪器设备补充采购公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。

一、货物内容、数量及金额

| 编号 | 货物名称 | 规格型号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）：合计（小写）：元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、结算方式

2.1结算方式：（请根据实际情况选择和修改）

A（进口设备-免税）：采购人与外贸代理公司进行价款结算，合同签订后，由外贸代理公司开具90%信用证，使用部门借款支付90%的货款给外贸公司，待货到验收合格后，支付余下的10%货款给外贸公司。

B（国产设备及进口设备-非免税）：合同签订一周内采购方支付合同总金额的40%，货物交付且安装、调试后，并通过验收后一周内采购方支付合同总金额剩余的60%，付款之前需收到中标方开具的合法有效的相应金额发票。

2.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.3乙方指定账户信息：

开户行：_______________

户名：_______________

账号：_______________

三、交付方式、时间及地点

3.1交付方式：乙方按甲方书面通知之日，运送至甲方指定地点，经甲方指定收货人书面签收，则为完成交付

3.1交付时间：___________________

3.2交付地点：___________________

四、货物包装、发运及运输

4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准；如是进口商品，则需是获得国家相关部门颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

5.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3上述货物的质保期___年。（自交货验收合格次日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.4在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内响应，并在小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或者更换零部件。如未及时维修的，甲方委托他人维修，维修费从合同款中扣除或由乙方承担。

5.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.6 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。

六、调试和验收

6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。

6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

6.3 在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

6.4 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。

6.5 设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。

6.6 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。

七、技术资料

7.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权

乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。

九、违约责任

9.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。

9.2 甲方无故迟延支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。

9.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

9.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。

9.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权解除本合同，合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。

9.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减本合同总金额的10%的货款，尾款不足10%的，乙方应当补足。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

12.1招投标文件作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。

12.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.3 本合同正本一式柒份，中文书写。甲方伍份，乙方壹份，代理机构留存壹份，具有同等法律效力。

12.4 其他：                    /                          。

甲方：                   (盖章)         乙方：              (盖章)

地址：                                 地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与采购文件的内容一致。

代理机构：南京达琛鑫工程咨询有限公司有限公司

地  址：南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼

经办人：潘工

# 第四章  项目需求

## 一、项目简介

- 为完善农业农村部重点实验室的建设，南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室针对长三角地区叶菜类蔬菜遗传育种重点实验室、智慧农业技术集成与应用创新重点实验室、绿色智能肥料创新重点实验室、家禽健康养殖数智化技术集成重点实验室的实际需要，拟补充采购一批实验仪器。

## 设备清单

| 实验室类别 | 仪器名称 |  | 数量 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿肥 | 离子色谱仪 |  | 1 | 台 | 仪器可用于各种常规阴阳离子、有机酸类等样品分析。 |
| 叶菜 | 全自动QuEChERS样品前处理平台 |  | 1 | 套 | 该系统主要用于能力验证样品和标准样品、质控样品的制备，主要检测项目包括果蔬、大米、茶叶、蜂蜜等食品中的有机磷、有机氯、拟除虫菊酯、氨基甲酸酯类等在内的超过200种农药的检测.可对42个样品顺序实现QuEChERS方法需要的所有步骤：1）添加萃取溶剂2）加盐并涡旋3）震荡4）离心分层 5）基质分散固相萃取（dSPE）或固相萃取（SPE）6）上清液转移/保存7）溶剂置8）定容样品过滤，以提供GC或者LC/MS 直接分析，全程电脑控制，无需任何人工介入 |
|  | 基因扩增系统 | 梯度PCR | 4 | 台 | 1.梯度PCR其实就是将多个的PCR反应放在一起做，不用一次一次的作很多次，温度梯度PCR可以很快的找出最适合的退火温度，或者说可以在最适合的退火温度下扩增出目的条带； 2.用荧光定量PCR检测技术可以对淋球菌、沙眼衣原体、解脲支原体、人类乳头瘤病毒、单纯疱疹病毒、人类免疫缺陷病毒、肝炎病毒、流感病毒、结核分枝杆菌、EB病毒和巨细胞病毒等病原体进行定量测定 |
|  |  | 荧光定量PCR仪 | 1 | 台 |  |
|  | 全自动核酸提取仪 |  | 1 | 套 | 核酸提取仪常用于从生物样品(如血液、组织、细胞)中提取DNA或RNA，用于测序、基因表达分析、基因突变检测等。这为研究人员提供了深入了解生物体遗传信息的机会，从而推动了基因组学及分子生物学研究的进展 |
|  | 高通量自动化样本制备系统 |  | 1 | 套 | 是一款高效灵活且应用广泛的自动化样本制备系统，配置96通道移液器，可运行常规的高通量测序建库流程及实验室液体处理流程，采用全自动化操作设计，可实现长时间无人值守。作为一款开放平台。 |
| 家禽 | 试剂存储系统 | 冰箱（-80°） | 2 | 台 | 用于实验普通试剂、冷藏试剂的存储。 |
|  |  | 试剂柜 | 10 | 个 |  |
|  | 蛋品质分析仪 |  | 1 | 台 | 系统自动检测鸡蛋的品质，通过选择不同的配置来完成蛋壳颜色 鸡蛋重量，蛋壳重量 蛋壳密度 蛋白高度 蛋壳强度 蛋黄颜色 HU 哈弗值等测量 |
| 智慧农业 | 便携式X射线荧光光谱仪（XRF） |  | 1 | 台 | 重量轻，检测范围Mg-U，具有分析速度快、准确性高、轻便易携带等特点，是野外/现场检测的理想工具 |
|  | 叶绿素及光合作用测定系统 | 叶绿素测定仪 | 1 | 台 | 1.用于快速测定叶片等绿叶植物的叶绿素含量 2.测量空气温湿度，叶片温度，光照强度以及同化CO2的叶片面积等要素，就可以直接计算出植物的光合速率、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度等光合作用指标 |
|  |  | 光合作用测定仪 | 1 | 套 |  |
|  | 作物全生育期表型检测系统 |  | 1 | 套 | 用于完成室外或大田作物近地表型检测任务。 |

## 三、技术参数

1、离子色谱仪（绿肥实验室、限价36.69万元）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器配置 | - 一体化离子色谱系统：包括高压泵1套，内置柱温箱1套，阴、阳离子色谱柱（含保护柱）各1套，阴、阳离子自再生微膜抑制器各1套，电导检测器1套，自动进样器1套，软件操作系统1套，报警传感器1套，安培检测器1套。 |
| 2 | 重要参数 | - 最大耐压：42MPa（peek材质） - 基线漂移：≤0.008μS/30min - 最小检测浓度：Cl-≤0.0008μg/mL Li+≤0.0007μg/mL - 高效高容量阴、阳离子色谱柱能够耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,可以使用强酸强碱淋洗液 - 氢氧根体系色谱柱：一次进样，可在45分钟内完成17种以上离子的分离 - 基于数据库设计，产生的所有数据都存储在数据库中，数据自动备份机制，可使数据永久存储，支持Win10/win7/国产麒麟等操作系统，离子色谱仪主机和自动进样器等拓展部件的控制，以及数据采集和处理均使用同一个软件 |
| 3 | 一般参数 | - 1泵 - 1.1 泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂 - 1.2压力显示精度：≤0.1MPa - 1.3流量设定值允许误差：≤0.5% - 1.4流量稳定性：≤0.5% - 1.5压力波动：≤0.5% - 1.6流量范围：0.001-9.999mL/min（无需更换泵头）；流量增幅：≤0.001 mL/min - 1.7标配漏液传感器，可进行漏液报警 - 2电导检测器 - 2.1全程信号输出范围：0-35000μS/cm，无需调整量程 - 2.2电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度 - 2.3基线噪声：0.001μS - 2.4定性重复性：≤0.5%，定量重复性：≤0.5%； - 2.5电导池体积：≤0.8μL - 2.6检测器耐受最大压力：≥8Mpa - 3.抑制器 - 3.1使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生 - 3.2高抑制容量：抑制容量200μeq/min(阴离子)，100μeq/min(阳离子） - 3.3耐压能力强，在高达6MPa情况下无泄漏，2MPa下正常运行 - 3.4死体积≤40μL，更灵敏的响应信号 - 3.5抑制器连接在离子色谱柱和电导检测器之间，不能以软件功能代替 - 4色谱柱 - 4.1柱容量不小于200μeq/根 - 5工作软件 - 5.1软件能够根据不同用户ID分配不同的操作权限，实现可不同用户的分级权限管理，保证数据的安全性 - 5.2可导出txt格式原始数据，可输出PDF、EXCEL等格式数据，方便数据读取和传输 - 5.3具备审计追踪功能、电子签名功能 - 6柱温箱 - 6.1温度控制范围：环境温度+5-60℃ - 6.2柱温箱温度设定值允许误差：≤±0.5℃ - 6.3温度稳定性：≤0.1℃/h - 7进样器 - 7.1圆盘式自动进样器无需人工值守，可连续完成进样，有效节省人工。进样批次一致性高，数据更准确 - 7.2样品位数：76位×15mL（标配） - 7.3最大进样量：≥2000μL - 7.4进样方式：全定量环 - 7.5进样重复性：全定量环进样：RSD≤0.3% - 8安培检测器 - 8.1安培检测器可以完成解离度比较弱的化合物的检测，检出限低 - 8.2直流安培检测器 - 8.3信号范围：5pA—100µA - 8.4噪音：≤1pA - 8.5池体积：≤0.5µL |

- 全自动QuEChERS样品前处理平台（叶菜实验室、限价45万元）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器配置 | - 全自动QuEChERS样品前处理平台一套。 |
| 2 | 重要参数 | - 机械手位数：2位，同时抓取或转移2个样品管 - 添加、转移通道数：6通道，同时向6个样品管添加溶剂或转移溶剂 - 防堵模块：通道具有独立的压力传感器，超过设定阈值，可自动停机，压力阈值可在软件上设定 - 涡旋位数：6位 - 涡旋方向：正转和反转 |
| 3 | 一般参数 | - 1 全自动机械手模块 - 1.1功能：实现样品管的定向转移 - 1.2样品数量：标准方法- 30个，单萃取方法-60个 - 1.3样品管定位转移方式：XYZ机械手 - 2全自动溶剂添加、转移模块 - 2.1功能：实现对溶剂定量添加、转移和样品针的清洗 - 2.2溶剂数量：2种溶剂 - 2.3添加或转移体积：10ml/次，可重复 - 2.4注射泵体积：10ml - 2.5溶剂流路：PTFE、PEEK、不锈钢、玻璃 - 3全自动样品涡旋振荡模块 - 3.1功能：实现对样品溶液的涡旋振荡混合 - 3.2涡旋速率：1-3000 rpm - 3.3涡旋时间：1-60分钟时间可调 - 4全自动样品离心模块 - 4.1功能：实现样品、填料的沉淀分层 - 4.2离心转速：500-4500 rpm - 4.3离心时间：1-60分钟可调 - 4.4离心半径：125mm - 4.5离心位数：6位 - 5系统控制模块 - 5.1系统控制：嵌入式触摸屏 - 5.2软件功能：参数可调整，每个功能模块在一个方法里可多次执行，不限制次数 - 5.3叠加功能：单萃取方式时，可在机械臂空闲时间，自动添加溶剂和转移样品 - 内置方法：内置常用处理方法，无需自行建立方法 |

- 基因扩增系统（叶菜实验室、限价34万元）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器配置 | - 基因扩增系统一套：梯度PCR仪 4台、荧光定量PCR仪 1台。 |
| 2 | 重要参数 | - （一）荧光定量仪： - 1.操控方式： - 单机运行，利用仪器10.4英寸触摸屏及软件系统可新建实验并运行;网络运行（1）PC直连，仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作（2）局域网接入，通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作 - 2.检测方式：4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应 - 3.可选管架规格：200mL*12孔、175mL*12孔、120mL*16孔、100mL*16孔、50mL*24孔、15mL*36孔、10mL*36孔 - （二）梯度PCR仪：无 |
| 3 | 一般参数 | - （一）荧光定量仪： - 1.检测通量：96 - 2. 样本检测重复性：Ct值CV≤0.5% - 3.适用耗材：0.2mL的96孔板、8连管单管（透明、磨砂、乳白色均适用） - 4.光源：高亮长寿命免维护LED光源 - 5.检测时长：7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测 - 6.热盖温度：室温~110.0℃，模块温度：0℃~100.0℃ - 7.模块控温原理：Peltier效应，半导体制冷技术 - 8. 升/降温速率：升温速率≥6.1℃/s，降温速率≥5.0℃/s - （二）梯度PCR仪： - 1.样品数量：96份/次 - 2. 样品范围：10~200微升 - 3. 可适配样品规格：96×0.2ml PCR板或8×0.2ml PCR连管 - 4. 样品模块温控范围：4℃～105℃ - 5. 热盖温控范围：30℃～110℃，当温度设定低于30°时，热盖加热自动关闭 - 6. 显示屏温度显示精度：±0.1℃ - 7. 温度控制精度 - （55℃稳定后）：±0.3℃温度均一性 - （55℃稳定后）：﹤0.3℃ |

- 高通量自动化样本制备系统（叶菜实验室、限价80.95万元）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器配置 | - 高通量自动化样本制备系统一套。要求整机集成化设计，温控设备等功能模块，覆盖样本处理全流程。配备９６通道移液器，通量大大提高。 |
| 2 | 重要参数 | - 1.配备96通道移液器 - 2.60分钟内完成192个样本的自动化处理 - 3.移液准确度：2 μL: ＜±10% ；200 μL: ＜±1% - 4.温度准确性：±1℃ at 55℃，温度均匀性：±1℃ at 72℃ |
| 3 | 一般参数 | - 1.可以运行常规的高通量测序建库流程及实验室液体处理流程。也可通过WDesigner图形化流程编辑进行多应用场景探索和自定义脚本设计 - 2.整合了紫外灯，层流罩，可以达到灭菌效果，全面的污染防空设计 - 3.移液精度： 2 μL: ＜5% ；200 μL: ＜1% - 4. 机械臂定位精度：±0.1mm - 5. 移液范围：1 μL~200 μL - 6. 温控模块：温度范围：4~90℃ - 7.空气洁净系统：过滤效率99.995% at 0.3μm - 8.紫外吸毒系统：辐照剂量高于100 000 μW.s/cm² - 9. 代替人工完成复杂分子实验操作 ，4大功能模块，24板位多种功能模块组合，8至96通道灵活切换，11种可选配置 |

- 全自动核酸提取仪（叶菜实验室、限价40万元）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器配置 | - 全自动核酸提取仪一台。技术原理：磁棒法转移磁珠提取技术。 |
| 2 | 重要参数 | - 1.样本通量：384 以上 - 2.振动混合模式：多档可调振动速度，振动幅度根据溶液体积自动调整 - 3.温控模块温度控制精度：≤±1℃ |
| 3 | 一般参数 | - 1.技术原理：磁棒法转移磁珠提取技术 - 2.工作板位：除垃圾桶外，实际操作板位不少于 24 个板位，机械臂定位精度± 0.1mm - 3.混合磁吸模块：4 组以上 96 孔模块，Z 轴独立运动，完成 384 以上样本核酸提 取；配置液体防滴落托盘，避免孔间交叉污染 - 4.液体处理体积：不小于 20-1000μl - 5.温控模块温度控制范围：室温+5℃-105℃，同时满足裂解和洗脱步骤的温度需求 - 6.提取孔间差异：<3% - 7.紫外消毒设备：多角度内置紫外灯不少于 3 个，辐照剂量高于 100000μ W.s/cm2 - 8.HEPA 过滤设备：全外排负压过滤设计，外部空气经过过滤进入设备，设备内空 气过滤后排出外部，防止气溶胶污染 - 9.操控设备：23 英寸彩色多点触控屏，Windows 操作系统 - 10. 仪器内可操作空间尺寸（门开启后可移动空间）：不小于 1072X386X708（深度） - 11. 程序管理：500G 空间程序存储空间，自由灵活编辑提取程序 - 12. 仪器提供 API 接口，可与 LIMS 设备连接，方便数据信息化共享 - 13. 电源：200-240V，50Hz/60Hz，2350W。 - 14. 工作环境：19-25℃，20-80%（无冷凝），80-106 kPa - 15. 可存储程序数量无限制、智能紫外灯消毒与自动关机、开机自动初始化并温控自检、用户可自主新建、编辑、删除程序、开放性系统，兼容不同品牌的试剂盒 |

- 试剂存储系统（数字家禽实验室、限价18.05万元）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器配置 | - 试剂存储系统一套：冰箱（-80°） 2台、试剂柜10个。 |
| 2 | 重要参数 | - 无 |
| 3 | 一般参数 | - （一）冰箱 - 1、操作温度 : -86℃ - 2、温度范围（环境温度30℃时）:-50℃至-86℃ - 3、有效容积 :不小于510L - 4、外门 :1 扇内门 :2 扇 - 5、搁架 :大等于3 个独立可调节的不锈钢搁板 - 6、脚轮 :4 个(其中2 个可调节高度) - 7、检测孔 :3 个,直径17mm (背部、左下角、右下角各1 个) - 8、压缩机 :全封闭型，输出功率：1100W(高温级),1100W（低温级） - 9、标准电源 :220V/50Hz - 10、微电脑温控 :是 - 11、开机延时 :有 - 12、温度警报 :有 - 13、过滤网警报 :有 - 14、可清洗进气过滤网 :有 - 15、门锁 :有,外门可加挂独立门锁 - 16、断电警报 :有 - （二）试剂柜： - 1.容积要求：200L - 2. 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 - 3. 柜内层板可根据需要取消，也可在标配基础上增配层板，以增强空间使用率 - 4. 采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性 |

- 蛋类品质分析仪（数字家禽实验室、限价10万元）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器配置 | - 1.主机 一台 - 2.测量盘 二个 - 3.分析软件 一套 - 4.打印机 一台 - 5.中英文操作说明书 一套 |
| 2 | 重要参数 | - 1．重量测量范围： 0g～150g 重量测量精度:±0.1g - 2．蛋白高度测量范围: 0mm～50mm 蛋白高度测量精度：±0.1mm |
| 3 | 一般参数 | - 1. 超声激光技术测定蛋白高度 - 2. RGB三色传感器检测蛋黄颜色 - 3.自动测试鸡蛋重量、蛋白高度、蛋黄颜色和蛋品新鲜度 - 4.自动计算和收集Haugh unit（ 哈夫单位） - 5.检测器可调设计，可检测任意位置的蛋白高度 - 6.全自动测量鸡蛋重量、蛋白高度和蛋黄颜色 - 自动地计算和分类haugh unit 值并打印测量值和计算值 - 7.测量时间短：单个测量17秒 - 8． 蛋黄颜色测量范围: 1到15(根据颜色扇数值) - 9． Haugh unit 值范围:0～130 - 10．检测器位置可调，调节范围：0-10mm - 11. 自动记录产蛋时间，保存时间，收蛋时间，检测时间，供应单位，生产单位等相关信息 - 12. 自定义实验报告，曲线图表显示及打印功能 - 13. 存贮1000个测试批次（每批100个样品）数据，曲线图表显示 |

- 便携式X射线荧光光谱仪（智慧农业实验室、限价15万元）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器配置 | - 便携式X射线荧光光谱仪 一台 |
| 2 | 重要参数 | - 1.安全系统：设备前端设有红外和可见光双探测器，硬件保护，非软件感应到X光后再关闭，测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄露的功能 - 2.屏幕与主机一体化固定角度设计，显示屏不可活动旋转 |
| 3 | 一般参数 | - 1.检测元素： - K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Re,Pd,Au,Hg,Pb,Bi,Cs,Ba,Th,U等34种元素或以上，并且在仪器屏幕上同时显示34种元素及其含量 - 2.可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等。储存数据及图谱超过100000个 - 3．数据传输与处理：蓝牙、USB数据线，也可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用 - 4.防辐射：不含放射性同位素激励源，环保性能强；X射线辐射剂量≤0.06μSV/h - 5．无需样品前处理，进行非破坏性分析，短时间快速分析，现场直接分析测定 - 6显示屏：屏幕尺寸：4.0-4.8英寸，高亮度彩色电阻屏，野外带手套也可操作，不采用直接嵌入PDA和手机的人机交互方式 |

- 叶绿素及光合作用测定系统（智慧农业实验室、限价10万元）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器配置 | - 叶绿素及光合作用测定系统一套：叶绿素测定仪1台、光合作用测定仪 1台。 |
| 2 | 重要参数 | - （一）叶绿素测定仪：无 - （二）光合作用测定仪： - 1.进口高精度数字湿度传感器：测量范围0-85%，分辨率：0.1%，误差≤ 1% - 2.光合有效辐射（PAR）：测量范围：0-3000µmol·m -2·s-1,精度<5µmol·m -2·s-1. 响应波长范围：400～700nm |
| 3 | 一般参数 | - （一）叶绿素测定仪 - 1.数据测量：极高的测量精度和重复性(精度：±1.0 SPAD，重复性：±0.3 SPAD) ，或可根据已知叶绿素含量的叶片或标准试样客户自行校准 - 2. 测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可，不需要采摘叶片，不影响作物正常生长，可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测 - 3. 测量参数：叶绿素以及叶片温度、湿度、氮素 - 氮范围 全程 - 氮精度 ±5% - 叶绿素范围 0.0-199.9 SPAD - 叶绿素精度 ±1SPAD - 叶温范围 0-60℃ - 叶温精度 ±1℃ - 水分范围 0-5g/cm² - 水分精度 ±3% - 4．测量原理：650nm和940nm两种波长下光密度差 - 5．测量范围 ：0.0-199.9 SPAD - 6．测量面积：2mm*3mm - 7．测量精度：±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介乎0-50) - 8．重复性：±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50，保持测量位置不变) - 9．测量时间间隔：小于2秒 - 10．内存：内存16GB，可计算/显示平均值，以及删除异常值 - 11．样品厚度最大：1 mm - 12．样品插入深度：10 mm - （二）光合作用测定仪 - 1.功能 - 光合作用测定仪要分析计算：叶片光合速率 (Pn)，叶片蒸腾速率 (Tr)，气孔导度(Gs)，细胞间CO2浓度(Ci)，水分利用率(WUE)，可增加呼吸速率测量（Rd） - 2. 温度调节的双波长红外二氧化碳分析器， 测量范围：0-3000ppm，分辨率：0.1ppm； 精度3ppm - 3.二氧化碳测量不受温度变化影响，具有稳定、精度高，反映灵敏，1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集 - 4.叶室温度：德国贺利氏高精度数字温度传感器，测量范围：-20-80℃，分辨率：0.1℃，误差±0.2℃ - 5.铂电阻，测量范围：-20-60℃，分辨率：0.1℃，误差±0.2℃ - 6.光源：外配即插式LED红蓝光源，可调范围0—3000µmol·m -2·s-1 。 - 7.光强值可通过仪器设定。可选配红白蓝三色光源，红光660nm,蓝光455nm以及高光效白光 |

- 作物全生育期表型检测系统（智慧农业实验室、限价77.77万元）

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器配置 | - 作物全生育期表型检测系统：农业机器人及功能配置模块组成1套系统。 - 主要配置功能： - 1.作物全生育期表型检测系统，可完成室外或大田作物近地表型检测任务。机器人底盘采用自研微控制器。 - 2.可实现机器人的主体控制运动和表型检测部分的运动控制，运动单元和表型采集单元一体，可实现机器人内部信息互通，实现高效、高精度、一体化的表型数据采集。 - 3.其主要场景适用于室外环境作物近地表型性状的高效获取和精准解析，可完成室外环境或大田环境的作物全生育期近地表型检测任务，可适用于水稻、玉米、小麦、油菜、大豆、棉花等作物。 - 4.作物表型检测机器人运动方式包括：斜移、阿克曼、原地旋转等，搭载表型检测单元，可根据选配搭载可见光、热红外、高光谱、三维激光雷达、结构光三维扫描仪等传感器，并在采集上可实现多元数据融合采集。 - 能够在室外环境自主无人行驶，实现小麦、油菜、玉米等植物生长发育过程颜色形态、结构纹理、生理生化等相关表型性状的自动、精准、快速获取。 |
| 2 | 重要参数 | - 无 |
| 3 | 一般参数 | - 1.机器人工作效率高，室外环境下盆栽种植采集效率≤300盆/小时；大田种植采集效率≤2亩/小时 - 2.工作速度：≤5 km/h，额定负载：70 kg - 3.驱动形式：电机驱动 - 4.传感器：可见光 - 5.行驶速度：5 km/h - 6.刹车：断电刹车 - 7.最小转弯半径：原地转弯 - 8.爬坡能力：20°，遥控距离：200 m - 9.电池电压：提供48V/25A,24V10A/12V10A供电 - 10.防护架：支持 - 11.碰撞停车保护：支持，车灯：支持 - 12.控制接口：速度控制、轮式里程计、电池信息控制 - 13.控制协议：电池控制协议、速度控制协议 |

- 四、技术服务要求

（1）设备安装调试：中标人负责在采购人现场安装、调试仪器并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标人承担；仪器设备到达采购人指定地点后，两周内执行安装调试直至达到验收指标。

（2）技术培训：为采购人免费培训使用仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、操作使用和日常保养维修等。

（3）验收标准：投标货物提供出厂前的测试报告、产品合格证书及原产地证明；投标货物符合国际最新的相应技术标准和环保标准的规定。

（4）质保期及服务响应时间：自设备验收之日起提供一年免费保修，质保期内，中标人接到采购人故障信息后在2小时内予以响应，并在96小时内到达用户现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。

（5）技术支持：原厂在中国设有分公司，能够提供快速的本地化技术支持和维修服务，并提供中国原厂的售后服务承诺函。

- 七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订生效后，供应商在30个日历日内将全部仪器设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用。

2、中标人在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

3、交货地点：江苏省南京市浦口区农创中心内。

4、交付使用要同时向采购人提供详细的技术文件、安装记录等，同时提供两份产品使用说明书。

- 八、其他要求：

1、中标人须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述相符。

2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理者外，亦应退换新品。

- 九、合同签订要求及货款支付

1、中标供应商依据实验室分类，分别与采购人签订仪器设备供货合同。

2、（国产设备及进口设备-非免税）：合同签订一周内采购方支付合同总金额的40%，货物交付且安装、调试后，并通过验收后一周内采购方支付合同总金额剩余的60%，付款之前需收到中标方开具的合法有效的相应金额发票。

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、评审方法与原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐三名中标候选人，由采购人按顺序确定一名中标人。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 本次招标以进入详细评审的各投标人投标报价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人价格得分=（A／投标报价）×30。（保留小数点后两位） | 30分 |
| 2 | 技术参数响应 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度能够满足招标文件技术要求的得25分。 重要技术参数指标，不满足的每项扣1分，扣完为止； 一般技术参数每有一项不满足减0.5分，扣完为止。 重要技术参数及一般技术参数项存在正偏离的，经评审专家确认为有效正偏离，重要技术参数条款每一条正偏离加2分，一般技术参数项每一条正偏离加1分，最多加6分。 注：投标人需在“技术条款偏离表”中如实详细填列所投产品的技术指标，并提供相应证明材料（如技术说明书、产品彩页或检测报告等）并在偏离表中标明所在页码。 | 31分 |
| 3 | 项目实施方案 | 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得6分，完全符合招标要求文件的得4分，不完全符合招标文件要求的得2分，不提供者不得分。 | 6分 |
| 4 | 培训方案 | 对买方操作、维护人员的培训方案及计划，需有合理的培训计划，明确给出培训目标、内容、时长，地点等。 培训计划内容编写充分完善、合理科学的得4分；培训计划内容编写较完善、较合理科学的得2分；内容编写有部分未完善，基本合理科学的1分；无培训计划不得分。 | 4分 |
| 5 | 售后服务方案 | 服务体系、售后服务内容、故障解决方案、售后应答及处理时间、专业技术人员保障及服务电话、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况、备品备件的承诺。 方案完整、合理可行，售后应答及时的得8分； 方案较完整、较合理可行，售后应答较及时的得5分； 方案基本完整、基本合理可行的得3分； 方案较概括、可行性较低的得1分。无售后方案得0分。 | 8分 |
|  | 到货、安装、调试质量控制 | 提供质量控制措施能实现本项目全程管理的方案：方案内容条理清晰且合理可行得4分；方案内容及合理可行度一般得2分；方案内容欠缺不可行，得1分；不提供不得分。 | 4分 |
|  | 项目验收方案 | 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于招标文件要求的得6分，完全符合招标要求文件的得 3分，不完全符合招标文件要求的得1分，不提供者不得分。 | 6分 |
| 6 | 业绩 | 投标人提供所投品牌产品自2019年01月01日以来国内涉农育种行业或涉农检测方面的应用案例，每提供一份得3分，最多得9分，（须提供加盖公章的有效的合同复印件，原件备查）未提供或者提供不全不得分。 | 9分 |
| 7 | 质保期 | 投标人提供所投产品制造厂商或国内总代出具的针对本项目的售后服务质保承诺函（需提供满足本项要求的承诺函盖章原件），免费质保期1年不得分；在此基础上，免费质保期每增加1年加1分，最多得2分。未按要求提供的不得分。 | 2分 |

注：国家政策导向

- （1）说明：对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，依据财库〔2022〕19号文件的精神对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正本/副本）

项目名称：农业农村部重点实验室建设项目

结余资金仪器设备采购

项目编号：NJDCX-202310271502

投标人名称 ：

授权代表   ：

日期 ：

- 资格性和符合性检查响应对照表

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件并加盖公章，或者自然人的身份证明）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度经审计的财务报告或银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供近半年内任一月的资产负债和利润表）； |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函）； |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前近六个月内任一月份依法缴纳税收及社会保险的凭据。依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明）； |  |  |
| 5 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |
| 6 | 投标函、法人授权委托书； |  |  |
| 7 | 在投标截止日前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 |  |  |
| 8 | …………… |  |  |

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

投标主要文件目录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价

- 一、投标函

南京达琛鑫工程咨询有限公司：

项目名称：农业农村部重点实验室建设项目仪器设备补充采购（采购编号为：NJDCX-202310271502）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的投标人，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照本招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为投标文件接收截止时间起的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供招标代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：（公章）

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

职务：

日期：

- 二、报价一览表

窗体顶端

| 项目名称 | 农业农村部重点实验室建设项目仪器设备补充采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 | NJDCX-202310271502 |
| 投标报价 | 人民币 (大写) ￥ 元整 |
| 交货期限 | 年 |

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注:投标报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品、服务名称 | 内容描述（品牌、型号、产地等） | 数量 | 单价 （元） | 单项合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 报价总计（小写）： #### （大写）： |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

填写说明：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标人应将完成本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中，相关食宿、差旅及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、上表中的“投标报价总计”应当等于“开标一览表”中“项目总报价”。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

- 四、技术要求响应表

填写说明：本表应包含“第四章　项目需求”中的各项技术要求。

| 序号 | 技术要求条目 | 招标文件中的 技术要求 | 投标人 的承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
|  | （本表可根据需要 自行添加行） |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

填写说明：

1、投标人应按照技术参数要求逐一说明响应；

2、投标人承诺：除上表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

3、如果行数不够，请自行添加

- 五、商务要求响应表

填写说明：本表应包含“第四章　项目需求”中的各项商务类要求。

| 序号 | 商务要求条目 | 招标文件中的 商务要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 （+/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | （本表可根据需要自行添加行） |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

填写说明：

1、投标人应按照商务要求逐一说明响应，直接拷贝招标文件商务要求的按照无效处理；

2、投标人承诺：除上表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

3、如果行数不够，请自行添加

- 六、服务承诺及具体措施、配套服务方案及措施、实施方案、质量保证措施

本项应包含且不限于下列内容：

服务总体实施方案、项目实施进度、人员安排、质量保证措施等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

- 七、拟投入项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 职称 | 身份证号码 | 拥有的 证书 | 曾参与过的同类项目及职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

投标人全称（公章):

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

- 八、相关附表格式

- 附 件1：法人授权委托书

南京达琛鑫工程咨询有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：                         地 址：

法定代表人：                       受托人：

出生日期：   年  月  日

所在单位：                          职 务：

身 份 证：                          联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加南京达琛鑫工程咨询有限公司组织的（采购编号：NJDCX-202310271502）项目名称：农业农村部重点实验室建设项目仪器设备补充采购的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位   （公章）

法定代表人（签字或盖章）

年  月  日

备注：

投标人授权代表须在投标截止时间前持授权书原件及授权代表身份证件办理签名报到。（投标文件中须附授权代表及法人的身份证复印件）

- 附 件2：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年  月  日

- 附 件3：三年内无重大违纪声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额违约金等行政处罚。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。

投标人全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：

## 附件4：中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件5：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）