公开招标文件

（货物类）

招标编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0026

项目名称：农业农村部农药风险监测与创新应用公共研发平台核磁共振波谱仪采购项目

| 采购人： | 南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室 |
| --- | --- |
| 发放时间： | 二○二四年二月 |

目录

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评标标准

第四章招标需求

第五章合同主要条款及格式

第六章投标文件格式及附件

第一章招标公告

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0026

1.2项目名称：农业农村部农药风险监测与创新应用公共研发平台核磁共振波谱仪采购项目

1.3预算金额：392万元人民币

1.4采购需求：南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室拟采购核磁共振波谱仪设备一批，详见招标文件需求部分。

1.5供货期限：120天内完成全部设备到货安装。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；成立不满一年的无须提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年8月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3.本项目的特定资格要求：如使用进口产品响应，而响应供应商非所投产品的制造商，则必须具有所投产品制造商或其驻中国办事机构或制造商授权的中国境内最高级别代理机构针对本项目的专项授权书。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”自行免费下载招标文件。

（“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南，下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”更正公告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间 2024年03月22日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.是否接受进口产品： 核心产品接受 进口产品投标,非核心产品不接受进口产品投标。

3.集中考察或答疑时间、地点：采购人不组织集中考察或答疑，供应商如果对采购需求有疑问请咨询采购单位联系人。

4.按以下第（1）种方式缴纳投标保证金

（1）本项目不收取投标保证金；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室

地址：江苏省南京市浦口区行知路8号

联系人：生部长

联系方式：025-58281833

2、采购代理机构信息

名称：南京市公共资源交易中心浦口分中心

地址：南京市浦口区象山路4号B座,南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：69659058

3、供应商诚信档案

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），点击主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目并登录系统，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”，打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（2）供应商必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：

a.在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面，自行设置账号、登录密码，如实填写注册页信息，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

b.系统审核后，供应商即可登录系统，进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》下载打印；

c.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366-622。供应商可就用户注册与打印事宜进行咨询。

（3）供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。8.供应商应登陆南京市公共资源交易平台（http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/）注册登记，否则，影响发布中标结果公告。9.供应商应办理南京市政府采购CA数字证书（详见：南京市公共资源交易平台首页>交易服务>下载中心>示范文本>《南京市政府采购CA数字证书申请表》）

第二章投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

1.2 采购方法

本项目通过苏采云系统实行电子化采购。

2、定义

2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品政府采购品目清单，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件(仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日)。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.9 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1交易中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2交易中心在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6.网上投标

6.1 供应商在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效投标处理。

6.2 供应商应妥善保管CA数字证书，如被他人盗用投标，后果自负。

6.3 供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.4 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

6.5 供应商应将要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标工具。

6.6 供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.7 供应商拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8、联合投标

8.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，并按规定享受价格扣除。

8.3 联合体各方之间应当签订联合体共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9、投标费用

9.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，交易中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

10、投标文件组成

10.1投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，如有缺失或无效将作无效标处理。

（1）★ 投标函（投标申请及声明，格式见附件）；

（2）★ 法定代表人授权委托书（格式见附件）及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章招标公告“二、申请人的资格要求”规定的资格证明材料；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书暨信用承诺书》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在并逐条说明。

12.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★技术条款偏离表。

13、投标文件的价格部分

13.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.3 供应商应对清单中的产品和服务分别报价，每一项产品和服务仅接受一个价格。

13.4 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.5 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

14、投标文件的其他部分

14.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15、投标保证金

15.1本项目不收取保证金。

16、投标有效期

16.1自开标之日起90天内投标有效。

16.2 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的修改和撤回

17.1供应商在网上投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回和重新上传；投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

18、投标文件盖章

18.1 供应商应按照招标文件要求在投标文件中规定位置盖章，对需要加盖公章上传的资格证明文件和有关资料加盖公章后扫描上传。

19、投标文件的拒收

19.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.5 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的不开标。

20.6开标时，《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.7投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.8单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

20.9总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

20.10同时出现20.6-20.9中两种以上不一致的,按照20.6-20.9的顺序修正。

20.11对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由交易中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中的违法违规行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格审查。

21.2.1.2 采购人代表在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采

购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人

名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询。

21.2.1.3投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定的资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”

(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违

法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合

体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。

21.2.2投标文件的符合性审查。

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性

和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）没有按照招标文件要求签字、盖章的；

（2）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（10）属于招标公告第六条第1款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

（14）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。

21.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的；

（7）预留份额的采购项目或采购包，符合资格条件的中小企业数量不足三家的。

21.2.3投标文件的进一步评审。

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4澄清有关问题。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》，澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3评标方法和标准

21.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、对招标文件响应程度等。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

21.3.4投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

22、确定中标供应商

22.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会按排列顺序向项目采购人推荐3名中标候选人，采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.2中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书，因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

22.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.5交易中心和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，交易中心均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1交易中心将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。供应商中标后根据本招标文件、供应商的投标文件及澄清文件、相关国家标准与招标人签订订货技术协议和商务合同。供应商须提供详细分项报价表（须列出主要部件和服务的名称、型号、报价），供应商在投标文件中明确的外购设备规格和型号未经招标人同意不得更换。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向交易中心或采购人提出询问，交易中心或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达交易中心。

27.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，交易中心或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4交易中心在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。交易中心遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对交易中心的答复不满意，或交易中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向交易中心工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，交易中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30分 | 自动计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、 性能、配置 要求 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度能够满足招标文件技术要求的得 20 分。 重要参数每有一项不满足扣 2 分； 一般参数每有一项不满足扣 1 分，扣完为止。 经评审专家确认为有效正偏离的，重要参数每一条正偏离加2 分， 一般参数每一条正偏离加 1 分，最多加 11 分。 注：投标人需在“技术条款偏离表 ”中如实详细填列所投产品的技术指标，并提供相应证明材料（如技术说明书、产品彩页或检测报告等）并在偏离表中标明所在页码。 | 31分 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得 6 分，满足招标要求文件的得 4 分，低于招标文件要求的得 2 分，不提供者不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 对买方操作、维护人员的培训方案及计划，需有合理的培训计划，明确给出培训目标、内容、时长，地点等。 培训计划内容编写充分完善、合理科学，方案优于招标文件要求得 4 分；满足招标文件要求的得 2 分；低于招标文件要求得 1 分；不提供者不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 供应商应根据招标文件质保和维保的服务要求，针对本项目自身及所投产品品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等售后服务承诺方案；服务方案应内容详实、科学合理、具备针对性、切实可行。 方案优于招标文件要求的得8 分； 方案满足招标文件要求的得5 分； 方案低于招标文件要求的得 3分；不提供者不得分。 | 8分 | 主观分 |
| 3.4 | 到货、安装、调试质量控制 | 提供质量控制措施能实现本项目全程管理的方案：方案内容条理清晰且合理可行，方案优于招标文件要求得 4 分；满足招标文件要求得 2 分；低于招标文件要求得 1 分；不提供不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 3.5 | 项目验收方案 | 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于招标文件要求的得 6 分，满足招标要求文件的得 3 分，低于招标文件要求的得 1 分，不提供者不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 3.6 | 质保期 | 投标人所投产品如为进口，需提供所投产品原厂商或中国区总代出具的针对本项目的售后服务质保承诺函（签订合同时须提交承诺函盖章原件），其中核心产品免费质保期 1 年不得分；在此基础上，免费质保期每增加 1 年加 1 分，最多得 2 分。未按要求提供的不得分。 | 2分 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 类似业绩 | 投标人提供自 2021 年 02 月 01 日以来，所投同品牌同类型核心产品在涉农科研领域（涉农科研院所、高校等）应用案例（须提供加盖公章的有效的合同复印件，同时须提供采购单位的联系人及固定电话），每提供一份得 1分，最多得 9 分，未提供或者提供不全不得分。 | 9分 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 分 |  |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有以上证书均须提供有效期内。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或电子件为依据。

第四章招标需求

4.1项目概况

农药是一种重要的农业生产资料，也是保障我国农业安全生产、促进我国农业可持续发展的重要组成部分。但事情都是一分为二的，不合理的农药使用也会导致有害生物抗药性流行加剧、农药残留超标及生态环境污染加重。因此，农药科学使用对保障粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全至关重要。开展农药风险监测与创新应用研究可为农药的科学使用提供重要理论基础。

《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、农业农村部《农药风险监测评价管理规定（征求意见稿）》、《农业绿色发展技术导则（2018-2030年）》、《农药管理条例（2017年2月8日修订版）》、《农药登记管理办法》、《中华人民共和国农业部公告（第2570号）》、《“十四五”全国农药产业发展规划》等都明确指出要大力支持农药风险监测与创新应用等研究，对于保障我国粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全具有重要意义。

4.1.2建设目标

通过两年完成平台的条件建设，3~5年的运行期内显著增强重要作物的主要病虫草害抗药性监测、诊断和防治能力，形成布局合理、覆盖率广的农药风险监测体系和农药创新应用研发体系。每年可完成我国华东区域有害生物对常用登记药剂的抗药性监测2000例和作物药害测定1000例；完成常用药剂农药残留分析样本2000例；完成农药创新应用技术研发10项。

平台通过5~10年的运行，形成涵盖3大体系的监测与示范系统：农产品生产区域和农药使用区域抗药性病虫草样本采集及监测体系；农药残留与环境风险监测体系；农药安全用药技术与及增效减施配套应用技术展示体系。形成布局合理、功能完善、设施配套齐全的现代化农药风险监测与创新应用研发技术平台，适应农业合理用药、增效减施的新要求，为农业生产与粮食安全提供资源保障与技术指导。可完成有害生物对常用登记药剂的抗药性监测100000例和作物药害测定200例；完成常用药剂农药残留分析样本8000例；完成农药创新应用技术研发100项。

4.2产品清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 是否接受进口 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振波谱仪 | 1 | 台 |  | 接受 | 核心产品 |
| 2 | 化合物合成 | 1 | 台 |  | 不接受 |  |

4.3功能、性能、配置要求

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振波谱仪 | ▲重要参数： （1）▲磁场强度：9.39特斯拉； （2）▲磁场漂移≤4Hz/h； （3）▲同时设置频率、相位和幅度的最小时间≤12.5ns； （4）▲可使用软件实现谱仪主机的开机和关机，谱仪主机内置控制器带有不小于1TB的内存； （5）▲谱仪具备多道接收功能,可在同一时间对同一样品采集两个核磁数据； （6）▲可以完成观察1H对19F去偶和观察19F对1H去偶实验； （7）▲灵敏度：1H灵敏度 ≥ 500:1(0.1% EB,200Hz noise, Lb=1Hz, 核磁管壁厚=0.23mm)；13C 灵敏度 ≥ 200:1(ASTM, 5ppm noise, Lb=3.7Hz, 核磁管壁厚=0.23mm)；15N灵敏度 ≥ 30:1(90% Formamide,2ppm noise, Lb=0.3Hz,核磁管壁厚=0.38mm)；31P灵敏度 ≥ 110:1(TPP, 5ppm noise, Lb=5Hz, 核磁管壁厚=0.38mm)；19F灵敏度 ≥ 550:1(TFT, 1ppm noise, Lb=0.5Hz, 核磁管壁厚=0.38mm )； （8）▲Z-梯度场强度≥30G/cm。 一般参数： （1）具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超超屏蔽超导磁体，液氦消耗速度：≦14ml/hr，液氦维持时间≥365天； （2）射频频率范围：9～1000MHz； （4）检测核：1H，19F和共振频率在31P- 199Hg and 17O - 109Ag之间的所有核； （5）变温范围：－100℃～+150℃； （6）24位自动进样器及配套附件。 | 1 | 台 |
| 2 | 化合物合成 | ▲重要参数： （1）▲油泵 1）▲双级旋片式真空泵； 2）▲电机转速1440rpm； （2）▲隔膜泵 1）▲抽气速度不低于30L/min，极限压力≦7mbar。 （3）▲旋转蒸发仪 1）▲仪器主机电动升降； 2）▲间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s，可运用于粉末状样品的干燥处理； 3）▲触摸屏显示，转速10~280rpm； 4）▲三层冷凝管,冷凝面积不低于1500cm2； 5）▲加热锅：控温范围：水浴：室温-99℃±0.5℃、油浴：室温-210℃±2℃。容积不少于4L。 一般参数： （1）油泵 1）用油量：0.6-1L； 2）噪音级别：≦52（50HZ）； 3）工作环境：电压：220V；允许环境温度：5~40°C。 （2）隔膜泵 1）真空稳定； 2）体积小，重量轻； 3）使用方便，无油，干净； 4）可持久稳定地工作，可连续24小时运作； 5）磨面表面采用特殊工艺PTFE涂层，耐腐蚀性极强。 （3）旋转蒸发仪 1）内置定时功能，方便实现重复性实验； 2）平稳启动，有效防止热水泼溅； 3）密封圈耐磨耐腐蚀； 4）设备异常、超温自动升降的主机，仪器自动抬升蒸发瓶，待机预警保护； 5）加热锅设计有安全把手,外壳隔热防止烫伤，配有防护罩,保温节能,防溅,防爆。 （4）低温反应浴 1）整套装置由复叠制冷系统、控制系统等组成； 2）复叠制冷系统由压缩机、冷凝器、蒸发器及毛细管等组成； 3）压缩机：采用全封闭活塞压缩机，保证产品使用寿命，高效率，低噪音； 4）冷凝器：采用风冷冷凝器，内部采用无氧紫铜螺纹管，换热效率高，易清理，维护方便； 节流机构：高温级节流机构、低温级节流机构均采用毛细管，性能稳定可靠； 5）蒸发器：采用304不锈钢盘管式蒸发器，换热效率高；蒸发器安装在储液槽内，载冷剂冻结时不会损坏蒸发器，安全可靠； 6）温度控制采用智能控制器，控温精度高；显示器采用数码管，操作方便。 （5）磁力搅拌器 1）转速范围：100-1400rpm； 2）转速显示：LED数字显示； 3）加热输出功率：≧600W； 4）盘面直径：≧145mm； 5）最大搅拌量(H2O)：≧5L； 6）加热温度范围(盘面)：0-300℃； 7）介质最高温度：250℃； 8）搭配温度探针Pt1000控温精度：±1℃； 9）加热盘材质：具有优异的防刮花和耐腐蚀性能； 10）具有温度保护功能； 11）电源：220V。 （6）冷水循环泵 1）使用温度范围(℃)：-20～25且不高于室温-5℃； 2）温度稳定性(℃):±2； 3）储液槽容积（L）：5； 4）控制器：液晶显示屏； 5）安全保护:延时、过电流、过热保护； 6）制冷量:≧680W@10℃,600W@0℃,520W@-10℃,360W@-20℃； 7）制冷剂:R404A； 8）循环泵流量(L/min)：≧20； 9）循环泵压力(bar)：0.4。 | 1 | 台 |

4.4实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 1.本部分是项目设计和建设的技术依据，本项技术要求提出的是最低限度的技术条件。 2.采购文件中加“▲”要求的性能和技术条款为重要参数。 2.1硬件部分需提供相关证明材料如技术白皮书、彩页、手册、检测报告及其他材料等，并加盖投标人公章，否则，评审时不予认可，作负偏离处理。 2.2软件部分需提供软件真实运行页面截图（需每个功能提供一个截图并加盖投标人公章），否则，评审时不予认可，作负偏离处理。 3.如果在实施过程发现系统无法满足功能要求，则有权不予验收，因此引起的所有后果由供应商自行承担。投标供应商须提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 2 | 制订项目实施方案 | 投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部产品的运输、安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度与质量控制、人员配置安排等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质的技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。 |
| 3 | 制订项目培训方案 | 投标人应根据招标文件要求及本项目特点，安排具备相应资质和经验的技术人员，制订相应的培训教案并提供培训课程，对采购单位的使用部门及维修维护人员进行全流程使用培训，且承诺培训时间不少于2个工作日，不少于10人次，保证使用单位相关人员能熟练操作使用，且能够进行日常的维护保养。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。 |
| 4 | 制订项目售后服务方案 | 投标人应根据招标文件质保和维保的服务要求，针对本项目自身及所投产品品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等售后服务承诺方案；服务方案应内容详实、科学合理、具备针对性、切实可行。 |
| 5 | 其他要求 | （一）所投产品生产者应具备相关认证、创新能力、技术优势，确保本项目达到采购人的各项响应承诺要求，需提供有效证书或相关有效证明材料。要求认证材料完整清晰、创新能力强，技术优势明显。 （二）所投产品应具备优良的制造工艺、材质，且外观设计合理，具备安全性、可靠性、稳定性及适用性，需提供有效证明材料。要求制造工艺精巧细致，材质坚固耐用，表面平整美观，安全性能稳定可靠。 |

4.5服务

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保及售后技术服务要求 | 1.1质保期：承诺整机质保期≥ 1 年，软件终身免费升级。质保期满后软件无需年费。（自甲方验收合格，签署《验收报告》之日起计，产品须为2024年1月1日以后出厂，以到货设备铭牌标识为准作为验收标准之一，全新、未使用过的原装合格正品。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准）。 1.2使用年限：承诺整机使用年限≥ 10 年，自出厂之日起，需提供承诺书并加盖投标人公章。 1.3服务能力：供应商应具有相应的服务能力，并配备相应的售后服务人员，确保维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所正常工作的开展。质保期满后，需提供充足的备品、备件（10年）。（需提供能满足本项服务要求的承诺函并加盖公章。） |
| 2 | 报价要求 | 报价：请投标人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关辅助材料和配送、安装、服务等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。 |

4.6付款条件

4.6.1签订合同后，货物订单发出，凭发票支付合同总价款的40%；供应商完成全部产品安装、调试，正常使用30日后，经采购人验收合格，签署《验收报告》，凭发票支付合同总价的60%。

4.6.2有质量问题时，采购人暂扣尾款直至成交方修复好产品缺陷并赔偿采购人损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的2.5%以上或累计经济损失超过合同总价的5%时，成交方须承担修复责任，同时还应继续赔偿采购人经济损失。

4.7交货时间、地点

4.7.1交货期：合同签订后≤ 120天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

4.7.2交货方式：中标人在买方指定地点交货，并完成安装、调试。

4.7.3交货地点：采购人指定地点。由成交方负责办理运输和装卸等，费用由成交方负责。采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交方除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。进口产品需随货提供报关单。初步验收不合格的不予签收货物。

4.8其他

无。

第五章合同主要条款及格式

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：（以下简称甲方）

供应商：（以下简称乙方）

住所地：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条合同总价款

本合同项下货物总价款为（大写）            人民币，分项价款详见《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料、交付后抽样检测等；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同为固定单价合同，合同执行期间合同单价不变。

第三条合同期限

合同签订后120日历天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

第四条组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购                   号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.生产过程中甲方有权至乙方生产现场检验产品质量，如发现产品质量出现问题，甲方有权要求乙方重新按照符合质量标准的要求进行返工，由此引起的任何费用均由乙方承担。

4.产品交付后，甲方有权对产品进行破坏性检测，如发现交付的产品与样品、检测报告、相关执行标准有差异，乙方须无偿更换为符合要求的产品，并承担由此对甲方带来的损失。

第七条包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条交货和验收

1.乙方应当在合同签订后120日历日内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以汇票、电汇、转账支票、银行保函（出具保函的银行必须是国有商业银行或股份制商业银行分行及以上银行），金额为合同金额的10%。

2.履约保证金的有效期至货物验收合格时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第十一条合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3.付款条件：

（1）签订合同后，货物订单发出，凭发票支付合同总价款的40%；供应商完成全部产品安装、调试，正常使用30日后，经采购人验收合格，签署《验收报告》，凭发票支付合同总价的60%。

注：有质量问题时，采购人暂扣尾款直至成交方修复好产品缺陷并赔偿采购人损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的2.5%以上或累计经济损失超过合同总价的5%时，成交方须承担修复责任，同时还应继续赔偿采购人经济损失。

第十二条违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的0.05%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的0.5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通 知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%赔偿金。

第十三条合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十六条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。

2.本合同一式四份，甲乙双方及南京市公共资源交易中心各执一份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：

甲方（采购人）：                乙方（供应商）：

（盖章）                       （盖章）

代表人：                        代表人：

电话：                          电话：

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

第六章投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

（项目名称）

投标文件

投标供应商：（盖单位章）

日      期：     年  月  日

目录

评审索引表

| 评审项目 | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |

附件一投标申请及声明格式

投标申请及声明格式

致：

根据贵方             （项目名称）       （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人             （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我们的投标总报价为（大写       ）元人民币。项目负责人为     。

3.我单位保证交货期为接招标人通知后      日历天。

4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8.与本投标有关的正式联系方式为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书格式

：

本授权书声明：注册于         （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称），         （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

授权委托人身份证扫描件：

法定代表人身份证件扫描件

被授权代表身份证件扫描件

附件三、开标一览表格式

开标一览表

投标人全称（公章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

附件四、分项报价表格式

分项报价表

招标编号：                                      货币单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

日期：

注：1.单价包括但不限于为完成本项目所需的人员、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，单价不得调整。

2.在备注中说明是否为小微企业、节能环保产品报价。

3.如果行数不够，请自行增加。

附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1.投标人需在“技术条款偏离表 ”中如实详细填列所投产品的技术指标，并提供相应证明材料（如技术说明书、产品彩页或检测报告等）并在偏离表中标明所在页码；

2.如果行数不够，请自行增加。

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件七、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（        ）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（          ）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

···

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件八、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

附件九、技术部分

依据招标文件自拟内容

附件十、政府采购节能产品

1.根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3.投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4.投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5.节能产品报价表

供应商名称（盖单位章）：采购编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中报价为扣除前报价.

附件十一、政府采购环境标志产品

1.根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3.投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4.投标供应商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5.环境标志产品报价表

供应商名称（盖单位章）：采购编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中报价为扣除前报价.

附件十二、资格证明文件

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；以及法律、行政法规规定和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日 |  |  |

附件十三、制造商授权书

制造商授权书

（原件）

（招标人）：

我们（制造厂家名称）是按照（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：制造商名称：（盖单位章）

签字人职务及部门：签字人职务及部门：

签字人姓名：签字人姓名：

日期：年月日

信用承诺书

我公司自愿参加贵单位组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：  年  月  日

其他材料

根据招标文件要求投标供应商自拟材料。