新街口社区卫生服务中心消化科内镜清洗工作站、鼻咽科内镜清洗工作站等设备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJ203224H90800

江苏省设备成套股份有限公司

2024年04月

目录

第一章  竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章采购需求

第五章  合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

新街口社区卫生服务中心消化科内镜清洗工作站、鼻咽科内镜清洗工作站等设备  采购项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室。获取采购文件，并于2024年04月22日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：ZJ203224H90800

1.2项目名称：新街口社区卫生服务中心消化科内镜清洗工作站、鼻咽科内镜清洗工作站等设备采购项目

1.3预算金额：60万元

1.4最高限价：60万元

1.5采购需求： 新街口社区卫生服务中心现需采购消化科内镜清洗工作站、鼻咽科内镜清洗工作站、内镜追溯管理系统、纯水机、空气消毒机、吊臂吊塔等设备。

技术参数详见磋商文件。

1.6交货期：合同签订后，一个月内。

1.7行业划分：其他未列明行业。

1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2022年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满半年无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1提供缴纳税收的凭证；2提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

（2）若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

（3）若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件加盖公章。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。磋商小组对响应文件进行审查时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取采购文件

3.1时间： 2024 年 04  月 11 日至 2024  年 04 月 17 日17:30。（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室。

3.3方式：

（1）凡有意参加投标者，请于获取时间内（北京时间，下同），登陆e交易平台下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子版招标文件，招标文件每套服务费100元售后不退。

（2）平台网址为：http://www.ejy365.com。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（3）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

（4）下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者选择开具增值税普通发票的，可在”资金管理--标书费电子发票”下载增值税电子普通发票；选择开具增值税专用发票的，可在”资金管理--专用发票申请”中填写相关信息；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（5）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。易交易平台技术支持联系方式

供应商技术支持热线：400-828-0799（工作时间：9:00-11:30，13:30-19:00）

供应商项目参与操作说明：https://www.ejy365.com/upload/link/2022/08/30/48e1dd12-5050-4bbf-bfc9-a0d7a037ba1c.pdf

技术支持服务态度不满意投诉热线：400-828-0799转0。

联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

四、响应文件提交

4.1 截止时间： 2024 年  04 月 22 日 14 点 30 分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室3

4.3供应商应提供响应文件一式叁份（正本壹份、副本贰份），所有响应文件均应密封后递交，同时应提供电子版响应文件壹份（电子版须为响应文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质响应文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助磋商和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

五、开启

5.1 时间：2024年04月22日14点 30 分（北京时间）

5.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室3

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、e交易平台网站发布公告。

7.2供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。本次磋商请按“标段”获取磋商文件，编制、提交响应文件，并按“标段”开启、磋商。

7.3 勘察现场或答疑：无

7.4 供应商诚信档案管理（如适用）

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）或“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“南京公共采购信息网”或“信用南京”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》须按照磋商文件“供应商诚信档案管理”的要求去注册、申请、在线打印，打印时间为本采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商磋商文件按无效投标处理。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名 称：南京市玄武区新街口社区卫生服务中心

地址：南京市玄武区杨将军巷21号

联系方式：李之经，025-86642930-168

8.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室

联系方式：钮驰，徐云飞  13770552830，13951080552

8.3项目联系方式

项目联系人： 钮驰，徐云飞

电　话：13770552830，13951080552

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2024年04月07日

第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章评标标准

第四章采购需求

第五章合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（不需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

8、磋商保证金（不需要）

四、磋商响应文件的递交

9、磋商响应文件的签署、密封和递交

9.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写。磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方应由供应商的法定代表人或授权代表签字（或签章）。如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件。供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

9.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖供应商公章。

9.3 供应商应当在磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

9.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按磋商文件要求密封的；

（2）在磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

10、联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并向采购人提交“退出磋商函”并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，成交供应商按《江苏省招标代理服务费收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）招标收费基准费率80%计算，向采购代理机构支付代理服务费。

20.3本项目的评委费由成交供应商承担，费用请供应商综合考虑计入报价，不另列项目，摊销在报价中。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的最终报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。报价得分=(基准价／最终报价)×30。 |
| 2 | 技术及服务要求 | 30 | 满足磋商文件第四部分项目采购需求得30分，正偏离不加分，非★有一项参数负偏离扣5分，扣完为止。（参数中★为不允许偏离项） 未按磋商文件要求提供相应佐证材料，或提供的佐证材料不足以证明响应的真实性的，磋商小组有权按负偏离处理。 |
| 3 | 服务方案 | 8 | 供应商对本项目设置分工明确的项目管理团队，具有合理明确的实施方案和进度安排: 内容详实，实施方案可操作性强，进度计划安排科学合理，得8分； 内容较为详实，实施方案可操作性较强，进度计划安排较为合理，得5分； 内容较为一般，实施方案可操作性一般，进度计划安排一般，得2分； 未提供不得分。 |
| 4 | 应急服务方案 | 8 | 评委根据供应商提供的故障响应方案以及针对本项目制定的应急预案进行综合评分。 故障响应迅速，故障解决方案有效且针对性强，应急预案内容全面合理，售后人员配备齐全合理的得8分； 故障响应较迅速，故障解决方案可行具有针对性，应急预案内容合理，售后人员配备基本能够满足项目需求的得5分； 售后服务、故障响应、故障解决方案以及应急预案内容不全面、不具有针对性、可行性的得2分； 未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 8 | 售后服务体系完整性、售后服务组织及技术保障措施的合理性、响应时间的迅速度、售后服务所包含内容的优惠性程度、设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书等方面由评委进行分析、比较、评价，确定打分档次。 售后服务体系完整，保障措施合理，响应时间短，优惠高，得8分； 售后服务体系较完整，保障措施较合理，响应时间较短，优惠适中，得5分； 售后服务体系一般，保障措施一般，响应时间较长，优惠一般，得2分； 未提供不得分。 |
| 6 | 业绩 | 8 | 提供所投产品供应商或制造厂家在国内有成功销售案例(提供合同复印件)。每项产品提供一份满足上述要求的合同得2分，至少提供三项产品，每多一项加1分，最多得8分。 |
| 7 | 培训方案 | 8 | 1、用户培训计划和服务措施、方案考虑周全，有合理化建议的得8分；2、用户培训计划和服务措施、方案能满足售后服务需要的得5分；3、用户培训计划和服务措施表述不完整的得2分；4、服务方案差及未提供服务方案的不得分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

一、项目要求

新街口社区卫生服务中心现需采购消化科内镜清洗工作站、鼻咽科内镜清洗工作站、内镜追溯管理系统、纯水机、空气消毒机等设备。

二、采购需求及清单：

消化科内镜清洗工作站招标参数

一、整体要求

1.设备应符合中华人民共和国卫生行业标准WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》的要求。

2.投标设备应为国家第二类医疗器械，应提供产品医疗器械注册证。

3.主要配置：清洗槽（7）套，干燥台（1）套，电脑控制系统（2）套，管道灌注器（7）套，高压水枪（3）把，高压气枪（2）把，水龙头（5）套，内窥镜全自动洗消机（2）台。

二、主要功能及参数要求

1.清洗槽、干燥台、功能背板

1.材质采用高分子复合材料（ABS+PMMA）一次性热合吸塑成型,形状采用前高后低大圆弧防泛水设计。

2.清洗槽排水口应安装在槽内中心，远离内镜摆放位置，避免冲洗掉的污物二次污染内镜。

3.清洗槽外尺寸：长≤500mm×宽≤730mm×深≤260mm，干燥台尺寸：长度≥1500mm，宽度应与清洗槽一致。

4.功能背板采用倾斜式造型，符合人体视觉角度。

2.柜体

1.要求为分段式柜体，便于拆卸、组装、搬迁。

2.柜体框架材质要求为304不锈钢。

3.电脑控制系统

1.采用≥4.3寸彩色液晶屏，电容式防水触摸按键，蓝色按键背光，液晶屏中文显示各功能。

2.根据不同清洗槽的功能可任意设置工作模块，包括注液注气、单一注气、酒精灌流、测漏、消毒液提醒、排消毒液、酶液配比。各项功能均能在液晶屏上显示。（需提供实物照片证明）

4.管道灌注器

1.灌注主机为隐藏式，置于柜体内部，灌注时注液和注气系统独立分开，压力≥0.42MPa，注液系统出水量≥3L/min。

2.快插接头为按键式子母接头，按键式插拔，单手即可操作。

5.浸泡槽盖

1.槽盖应能与清洗槽台面适配，防止消毒液气味外泄。

2.材质要求为透明亚克力，便于实时观察消毒情况，槽盖配有一体化吸塑成型手柄。非螺丝固定手柄，防止把手脱落造成人员或设备的损害。（需提供实物照片证明）

6.医用空压机

1.无油活塞式设计，电压：220V，功率：≤0.6KVA，压力范围在0-800KPa之间,储气量≥30L，供气量≥50L，噪音≤60dB。

2.进气口应配置空气过滤减压装置。

7.高压水枪、气枪

1.枪体材质要求为304不锈钢，耐腐蚀，防止枪体腐蚀生锈造成污染。

2.用于对内镜及手术器械进行冲洗和吹干，耐受压力0-1MPa。

3.枪头喷嘴为螺旋式固定，不易脱落。

8.空气过滤器

1.对压缩空气进行过滤，过滤精度≤0.01μm，可更换滤芯。

9.水龙头

1.要求材质为304不锈钢材质。

10.消毒液排放系统

1.消毒液排放系统模块在液晶屏上显示，点击开启/关闭按键，启动排放消毒液。执行部分采用耐腐蚀电动阀门控制，电压12V。

11.中心控制电源

1.功率：≤1500W，可将220V电压转换成12V安全电压。

12.酒精灌注系统

1.酒精灌注系统模块在液晶屏上显示，执行部分采用耐腐蚀蠕动泵控制，电压12V。应符合WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》中6.2.7中b)的要求。

2.灌注时间1-99s可调，流量1.5-2L/min。

13.内窥镜全自动洗消机

1.试剂存储量

1.1消毒液储存箱最大容量：≥10L。

1.2酶储存箱容量：≥1.5L。

1.3酒精储存箱容量：≥1.5L。

2.内镜测漏功能：具备洗消全过程测漏和非入水式测漏两种功能，测漏压力在控制系统的液晶屏上有显示，内镜漏气时有报警提示并停机。

3.自身消毒功能：可对机器内部的管路、消毒仓及内镜接触的其它部件进行消毒。

4.阳性消毒功能：用于消毒传染病人检查后的内镜，强化消毒效果。

5.加强消毒功能：在洗消过程中发现患者为阳性时，可直接转换成加强消毒。

6.温度监控功能：洗消过程中对液体温度进行监控，确保温度控制在 5℃～45℃范围内，低于5℃或者高于45℃时，机器有声音提示功能并且停机。

7.程序记忆功能：消毒仓盖配置控制装置，开盖时机器断电，关盖时程序恢复，如遇突然断电，通电时可恢复未完成的程序并继续工作，有效控制漏洗、误洗发生。

8.消毒液添加排放功能：将消毒液加入消毒仓内，启动加消毒液程序消毒液自动回收到消毒液储存箱内，消毒液过期后，直排或通过内置泵回收后环保处理。

9.吹干功能：每次洗消程序运行完毕后，吹干工作自动接续对内镜内管道吹干。

10.消毒液提示功能：记录消毒液的工作次数，次数为零时再次启动机器有提示。

11.酒精灌注功能：具备酒精灌注程序，酒精用量可以自行设定。

12.消毒液取样功能：具备消毒液自动取样接口，可对消毒液进行浓度检测。

13.酶液配比功能：配比程序根据多酶清洗液厂家规定的配比比例，在控制系统后台设定，配比多酶清洗液的浓度。

★14.报警功能：内镜测漏异常报警，消毒液温度异常报警，内镜管道堵塞报警，内镜管道脱落报警，洗消过程开盖报警，消毒液过期报警，打印机脱机报警，清洗过程水位异常报警，进液压力不足报警，消毒液容量不足报警，报警有声音提示、并且在液晶屏上对应位置显示提示信息。

15.数据打印功能：打印并记录机器每一步骤工作状态，每洗一条內镜都可选择打印。

16.数据管理功能

16.1可追溯查询内镜洗消过程信息，包括各流程时间，洗消起止时间，工作总时间，打印时间，操作人员，内镜，洗消方式等信息。

16.2通过刷卡设置操作人员和内镜信息，每个操作人员卡和内镜卡具有唯一性,。

16.3具备补刷卡功能，如出现漏刷卡时，在本次洗消工作结束前可补刷操作人员卡和内镜卡，并保证信息完整一致。

17.控制软件系统：≥7寸彩色液晶触摸屏控制，中文显示，具备多套独立洗消程序外，每个程序时间可单独调整，液晶屏可显示工作状态、洗消温度，测漏压力，消毒液剩余次数，人员卡内镜卡刷卡情况。

18.清洗消毒方式：配有高压旋转喷淋洗消方式,可高压冲冼内镜的导光部、插入部、内外管道，保证各种品牌内镜均可全部浸泡在液体中，清洗用水均为一次性用水，不循环使用。独立的内管道增压泵，能够持续对内镜内管道进行洗消。

19.消毒仓：采用全封闭，内部岛式设计，仓盖透明设计，在保证消毒液气味不外泄露的情况下实时观察洗消情况。

20.纯水设备接口：独立的纯水接口，可实现全程纯水或终末漂洗独立纯水双模式洗消。

21.开关盖方式：红外线感应开关盖，液晶屏点选开关盖(开关盖角度可调)，程序启动自动关盖程序结束自动开盖三种模式。

22.空气处理器：过滤精度0.2μm，滤芯可更换，可对吹干空气中的细菌、病毒进行有效阻隔，防止二次感染。

23.消毒效果检测报告：需提供≥4种消毒液消毒效果检测报告。

24.后台设置功能；使用密码进入，可设置相关的负载器件的工作要求(专业工程师操作)。

25.机器工作时应具备语音播报提示功能。

鼻咽科内镜清洗工作站招标参数

一、整体要求

1.设备应符合中华人民共和国卫生行业标准WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》的要求。

2.投标设备应为国家第二类医疗器械，应提供产品医疗器械注册证。

3.主要配置：清洗槽（1）套，干燥平台（1）套，管道灌注器（1）套，高压水枪（1）把，高压气枪（1）把，水龙头（1）套，内窥镜全自动洗消机（1）台。

二、主要功能及参数要求

1.清洗槽、干燥平台、功能背板

1.材质采用高分子复合材料（ABS+PMMA）一次性热合吸塑成型,形状采用前高后低大圆弧防泛水设计。

2.清洗槽排水口应安装在槽内中心，远离内镜摆放位置，避免冲洗掉的污物二次污染内镜。

3.清洗槽外尺寸：长≤500mm×宽≤730mm×深≤260mm，干燥平台尺寸：长度850-900mm，宽度应与清洗槽一致。

4.功能背板采用倾斜式造型，符合人体视觉角度。

2.柜体

1.要求为分段式柜体，便于拆卸、组装、搬迁。

2.柜体框架材质要求为304不锈钢。

3.管道灌注器

1.灌注主机为隐藏式，置于柜体内部，灌注时注液和注气系统独立分开，压力≥0.42MPa，注液系统出水量≥3L/min。

2.快插接头为按键式子母接头，按键式插拔，单手即可操作。

4.医用空压机

1.无油活塞式设计，电压：220V，功率：≤0.6KVA，压力范围在0-800KPa之间,储气量≥30L，供气量≥50L，噪音≤60dB。

2.进气口应配置空气过滤减压装置。

5.高压水枪、气枪

1.枪体材质要求为304不锈钢，耐腐蚀，防止枪体腐蚀生锈造成污染。

2.用于对内镜及手术器械进行冲洗和吹干，耐受压力0-1MPa。

3.枪头喷嘴为螺旋式固定，不易脱落。

6.空气过滤器

1.对压缩空气进行过滤，过滤精度≤0.01μm，可更换滤芯。

7.水龙头

1.要求材质为304不锈钢材质。

8.内窥镜全自动洗消机

1.试剂存储量

1.1消毒液储存箱最大容量：≥10L。

1.2酶储存箱容量：≥1.5L。

1.3酒精储存箱容量：≥1.5L。

2.内镜测漏功能：具备洗消全过程测漏和非入水式测漏两种功能，测漏压力在控制系统的液晶屏上有显示，内镜漏气时有报警提示并停机。

3.自身消毒功能：可对机器内部的管路、消毒仓及内镜接触的其它部件进行消毒。

4.阳性消毒功能：用于消毒传染病人检查后的内镜，强化消毒效果。

5.加强消毒功能：在洗消过程中发现患者为阳性时，可直接转换成加强消毒。

6.温度监控功能：洗消过程中对液体温度进行监控，确保温度控制在 5℃～45℃范围内，低于5℃或者高于45℃时，机器有声音提示功能并且停机。

7.程序记忆功能：消毒仓盖配置控制装置，开盖时机器断电，关盖时程序恢复，如遇突然断电，通电时可恢复未完成的程序并继续工作，有效控制漏洗、误洗发生。

8.消毒液添加排放功能：将消毒液加入消毒仓内，启动加消毒液程序消毒液自动回收到消毒液储存箱内，消毒液过期后，直排或通过内置泵回收后环保处理。

9.吹干功能：每次洗消程序运行完毕后，吹干工作自动接续对内镜内管道吹干。

10.消毒液提示功能：记录消毒液的工作次数，次数为零时再次启动机器有提示。

11.酒精灌注功能：具备酒精灌注程序，酒精用量可以自行设定。

12.消毒液取样功能：具备消毒液自动取样接口，可对消毒液进行浓度检测。

13.酶液配比功能：配比程序根据多酶清洗液厂家规定的配比比例，在控制系统后台设定，配比多酶清洗液的浓度。

★14.报警功能：内镜测漏异常报警，消毒液温度异常报警，内镜管道堵塞报警，内镜管道脱落报警，洗消过程开盖报警，消毒液过期报警，打印机脱机报警，清洗过程水位异常报警，进液压力不足报警，消毒液容量不足报警，报警有声音提示、并且在液晶屏上对应位置显示提示信息。

15.数据打印功能：打印并记录机器每一步骤工作状态，每洗一条內镜都可选择打印。

16.数据管理功能

16.1可追溯查询内镜洗消过程信息，包括各流程时间，洗消起止时间，工作总时间，打印时间，操作人员，内镜，洗消方式等信息。

16.2通过刷卡设置操作人员和内镜信息，每个操作人员卡和内镜卡具有唯一性,。

16.3具备补刷卡功能，如出现漏刷卡时，在本次洗消工作结束前可补刷操作人员卡和内镜卡，并保证信息完整一致。

17.控制软件系统：≥7寸彩色液晶触摸屏控制，中文显示，具备多套独立洗消程序外，每个程序时间可单独调整，液晶屏可显示工作状态、洗消温度，测漏压力，消毒液剩余次数，人员卡内镜卡刷卡情况。

18.清洗消毒方式：配有高压旋转喷淋洗消方式,可高压冲冼内镜的导光部、插入部、内外管道，保证各种品牌内镜均可全部浸泡在液体中，清洗用水均为一次性用水，不循环使用。独立的内管道增压泵，能够持续对内镜内管道进行洗消。

19.消毒仓：采用全封闭，内部岛式设计，仓盖透明设计，在保证消毒液气味不外泄露的情况下实时观察洗消情况。

20.纯水设备接口：独立的纯水接口，可实现全程纯水或终末漂洗独立纯水双模式洗消。

21.开关盖方式：红外线感应开关盖，液晶屏点选开关盖(开关盖角度可调)，程序启动自动关盖程序结束自动开盖三种模式。

22.空气处理器：过滤精度0.2μm，滤芯可更换，可对吹干空气中的细菌、病毒进行有效阻隔，防止二次感染。

23.消毒效果检测报告：需提供≥4种消毒液消毒效果检测报告。

★24.后台设置功能；使用密码进入，可设置相关的负载器件的工作要求(专业工程师操作)。

25.机器工作时应具备语音播报提示功能。

内镜追溯管理系统招标参数

数量：3套(消化科2套、鼻咽科1套)

1.系统按照《WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范》、《WS310.1-2016医院消毒供应中心》规范设计，满足规范要求的数据采集、存储及追溯功能。

2.软件交互界面简洁、美观，展示内容包含清洗工作站、内镜名称、洗消类型、洗消人员、洗消程序、当前洗消流程、预计完成洗消时间等信息。

3.数据采集采用RFID射频技术。

4.系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制，可根据客户实际使用环境实现人员、内镜洗消、内镜存储、内镜使用全流程闭环追溯。

消化内镜一体化专用悬吊平台

数量：2套

1、吊塔结构需采用模具化生产、无外露螺丝钉，外观新颖大方，运用圆弧形设计。所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，采用高强度、耐腐蚀铝镁合金材质，国标6063或6005高强度铝合金型材。具有移动以及旋转限位装置。

2、吊塔配置机械阻尼刹车系统，采用进口转动轴承滚针式，确保设备使用时不产生飘移。

3、吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

4、吊塔涉及到医用气体管路系统，在医学上属于生命支持系统，为了设备使用和安装安全,需具备质量技术监督部门颁发的有效期内的特种设备安装改造维修许可证（医用气体管道）以及压力管道设计资质。

纯水机招标参数

数量：1台

1、符合新版WS507-2016内镜清洗消毒技术规范，电导率≤15μs/cm(25℃），细菌总数≤10CFU/100ml，产水量≤1000L/h，需提供第三方检测报告；

2、采用纯水箱+无死腔恒压供水系统，供水采用循环设计，具备管路消毒系统；

3、由预处理系统、反渗透主机系统及无菌纯化水储供水系统、细菌过滤器、UV杀菌器等组成；

4、预处理进出水侧均有防负压设计，可同时防止进出水两侧出现负压对预处理造成的伤害；

5、反渗透主机采用框架式一体机，除软化多介质过滤器、盐箱、纯化水储水箱外，其他部件均集中在箱体内，主机柜体占地面积＜0.8㎡；

6、反渗透膜稳定离子去除率达99.9%。

7、纯化水供水恒压系统，采用非压力包式的自适应全自动电子智能式恒压供水系统，无死腔无死水，杜绝微生物滋生空间；

8、消毒系统全自动运行，消毒周期和时间可根据科室工作时间自主任意设定多组；

9、全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管，多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示；

10、可与任何品牌的内镜清洗工作站、清洗机对接；

11、紫外线采用不锈钢过流式阻菌过滤器精度≥0.1μm；

12、生产厂家需具有消毒产品卫生许可证。

空气消毒机招标参数

数量：4台

| 序号 | 技术功能指标要求 | 备注要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围： 该产品主要适用于医疗卫生机构、病原微生物实验室、有卫生要求的生产车间、公共场所、学校、托幼机构等场所。 |  |
| 2 | 消毒方式：长寿命、高强度紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。 |  |
| 3 | 机器外形美观，采用简洁流畅的外型设计，壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高。 |  |
| 4 | 采用壁挂式安装方式，不占用地面空间。 |  |
| 5 | 电源电压：~220V±22V 50Hz±1 Hz，额定功率：≤135VA |  |
| 6 | 机器下进风，上出风，出风方式为机器正面平行出风 |  |
| 7 | 消毒效果： 对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95% 对空气中自然菌的消亡率≥91.00%，且消毒后空气平均菌落数≤4.0cfu/15min.φ90皿 机外紫外线泄漏≤0uw/cm2 空气中的平均臭氧量≤0.008mg/m3 |  |
| 8 | 灯管寿命≥5000（h），在机器背板处（距灯约1.5mm）测得紫外线辐照强度≥32000uw/cm2 。 |  |
| 9 | 负氧离子释放量≥6*106个/cm3 |  |
| 10 | 风速高中低可调； |  |
| 11 | 程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求 |  |
| 12 | 采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。 |  |
| 13 | 产品具有报警功能：紫外线灯管故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。 |  |
| 14 | 消毒产品生产企业卫生许可证 |  |

三、其他要求

1. 磋商报价应包括实现本项目功能所需人工、设备、劳务、制作、维护、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、验收所有⼀切可能发生的费用。所有的缺项、漏项视为供应商优惠，合同执行时不予调整。因验收不合格而采取的补救措施所导致的相关费用由供应商自行承担。

2.所报价对应的服务应满足本项目的要求，并能完全实现供应商针对本项目制定的服务方案，如在此价格上发现有缺项，供应商负责承担并免费提供。

3. 最高限价为60万元，超过最高限价的响应将被否决。

4.本项目所有设备质保期为2年，提供承诺书原件，否则按无效响应处理。

第五章 合同主要条款

合同编号：

委托方（采购单位）： （以下简称甲方）

服务方（成交单位）：（以下简称乙方）

根据江苏省设备成套股份有限公司的竞争性磋商文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙双方就                   项目协商一致，签订本合同。

一、合同内容

1、乙方负责完成本次采购范围：                  项目。

2、交货期限：                     。

3、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②竞争性磋商文件、附件、补充通知（如有）；

③乙方成交的响应文件；

④乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、价格与支付

1、合同总价应包括实现本项目功能所需人工、设备、劳务、制作、维护、保险、利润、税金、报验、人员、交通、食宿、加班、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：（1）合同签订后，所有设备到货并安装调试完成，经采购人验收合格后1个月内付合同总价的90%，（2）2年质保期结束后1个月内付剩余合同总价的10%。

3、付款方式：银行汇票或转账支票。

4、税费

4.1政府部门根据现行税法向甲方征收的与履行本合同有关的一切税费由甲方支付。

4.2政府部门根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

5、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。

6、若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。

三、质量与验收

1、乙方提供的服务项目等必须符合国家相关标准或规范要求，乙方应在合同中提供服务详细的技术资料，详细技术参数说明，文字资料。乙方提供的技术方案应能全面适应（或超出）采购单位制定的采购要求。

2、乙方保证采购单位在服务项目任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或设计权的纠纷。如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

3、验收期限按合同一般条款。

4、验收标准：符合项目本身的功能、技术条件及供应商承诺的其他指标。

5、其他要求

5.1 乙方应按照响应文件的有关规定提供合格服务；

5.2 服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到采购单位的要求；

5.3 服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

5.4 验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准；

5.5 乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

四、售后服务

按照竞争性磋商文件和乙方在响应文件中承诺的优于竞争性磋商文件要求的服务执行。

五、甲乙双方义务

1、甲方自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任。

2、甲方按本合同约定按时支付合同价款。

3、乙方严格按本次竞争性磋商文件及甲方的要求进行维护服务工作，严格履行响应文件所约定的一切相关职责。

六、双方的违约责任

七、仲裁

1、在执行本合同中若发生争议，双方首先应通过友好协商解决。经协商在7天内不能达成协议时，应提交由项目执行地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

八、沟通方式

双方可以以书面、口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件的沟通应以书面的方式进行。有当事人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在双方均认同的情况下可作为正式文件使用。

九、合同语言

合同书写应用简体中文。双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

十、违约责任与索赔

1、甲方有权根据权威检测单位对设备检验报告向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的方式解决索赔事宜；

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报采购代理机构备案。乙方同意的索赔方案应报采购代理机构及甲方采购监管部门审核。

5、如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将书面通知乙方，乙方在接到通知书后7个工作日内确认无误后应对违反或拒绝相应部分做出修正，如果认为在7个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到修正或不提出修正计划，甲方有权暂停履行本合同的一部分或全部。甲方行使暂停权利后，甲方有权暂缓支付到期应向乙方支付的价款，对于这种暂停，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担。

6、如果乙方签订合同后，没有按时开工而导致项目延期，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担，从逾期日开始计算，按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金，在项目过程中，乙方工作人员不得无故缺勤，缺勤按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金，在项目过程中由于乙方人员不足导致项目延期等，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担，从逾期日开始计算，按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金。

十一、保密及知识产权协议

本合同及合同涉及的其他资料、信息属保密性质，未经双方同意，任何一方不得向第三方泄露。对不属于本方、且受知识产权保护的产品、资料、信息不得用于其他目的。本项目最终成果知识产权归甲乙双方共同所有，同时乙方应保证甲方使用其提供的服务及产品不会产生知识产权侵权等问题，否则，责任一律由乙方承担。

十二、不可抗力

1、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、合同的解除、转让、修改、补充

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致后，可以解除合同；

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

（三）合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

十五、争议解决

甲乙双方若发生争议，应在招标方的主持下进行调解；调解不成，任何一方可以向合同履约所在地人民法院提请诉讼或申请仲裁。

十六、附则

1、合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份。

2、未尽事宜：合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和竞争性磋商文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、本合同如与合同一般条款有冲突，以合同一般条款要求为准。

十七、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人

年月日年月日

第六章磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字/签章）

年 月 日

目录

（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：        竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日期：年月日

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表

报价一览表

项目名称：项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间 | 满足磋商文件要求。 |  |
| 磋商标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“磋商标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

## 单位：元

| 项号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 单价 |  | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此报价包含所需的全部费用，采购人不再另行支付任何费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件五、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 | 证明材料 |

填表说明：

1．“磋商响应”一栏由供应商按照磋商文件采购需求填写并进行逐项响应。

2．“偏离说明”一栏根据“磋商响应”与磋商文件逐项对照的结果填写。偏离必须用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“证明材料”一栏由供应商填写并提供对应佐证材料。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：年月日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员人，营业收入为—万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十、 资格资信证明文件

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

附件十四、其他