招　标　文　件

项目名称：农产品检验检测中心仪器设备采购项目

项目编号：JSZC-320111-NJGC-G2025-0020

（货物类）

采购人：南京市浦口区农业农村局

采购代理机构：南京建涵工程咨询有限公司

二○二五年八月

目 录

第一章招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	18

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	20

第五章 合同草案条款及格式	30

第六章 投标文件参考格式及附件	37

- 第一章 招标公告

农产品检验检测中心仪器设备采购项目 的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于 2025年08月20日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320111-NJGC-G2025-0020

1.2项目名称：农产品检验检测中心仪器设备采购项目

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：500万元

1.5最高限价：455万元（采购包1：170万元，采购包2：285万元），投标报价超过最高限价的按照无效标处理。

1.6采购需求：拟采购三重串联四极杆气质联用仪及三重四极杆液质联用仪，具体详见招标文件第四章。

1.7合同履行期限：国产设备合同签订后60日内交货，进口设备合同签订后90日内交货。

1.8本项目是否接受进口产品投标：接受（本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.9本项目不接受联合体投标。

1.10本次招标项目共分为两个采购包，分别为采购包1、采购包2，投标人可以选投其中一个采购包，也可以全投，但只能成交其中一个采购包。评标委员会按采购包1、采购包2的顺序评审，每个采购包选中1家供应商;如若供应商同时投采购包1和采购包2但在采购包1中被推荐为中标人，该供应商继续参加采购包2的评审，但不再推荐为采购包2的中标候选人。

投标供应商须按所投采购包分别独立制作投标文件。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。

2.3采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：本项目接受进口产品，所投设备若是进口产品，须提供制造商授权证明 (提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件加盖投标供应商公章)。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

3.3获取方式：网上下载。

四、响应文件提交

截止时间：2025年08月20日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2025年08月20日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

7.2拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

7.3 供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.4有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7.5 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.6落实政府采购政策需满足：

（1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

7.7相同品牌产品投标要求

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

（2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

7.8本次采购公告在“江苏政府采购网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告，其责任由供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市浦口区农业农村局

地址：南京市浦口区象山路4号

联系人：徐科

联系电话：025-58881192

2.采购代理机构信息

名称：南京建涵工程咨询有限公司

地址：南京市江宁区天元西路59号银城INC中心1号楼4层401室

联系人：张工

联系电话：19895854415

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京市浦口区农业农村局 地址：南京市浦口区象山路4号 联系人：徐科 联系电话：025-58881192 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：南京建涵工程咨询有限公司 地址：南京市江宁区天元西路59号银城INC中心1号楼4层401室 联系人：张工 联系电话：19895854415 |
| 3 | 采购项目名称 | 农产品检验检测中心仪器设备采购项目 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定地点，并免费提供安装调试服务 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日 |
| 8 | 供应商资质要求 | 详见第一章 招标公告 |
| 9 | 报价须知 | 如投标产品为进口产品，投标相应报价必须报进口免税价，进口免税价格须包含在采购人指定地点交货的，除进口关税和进口增值税外的全部费用，并包含进口代理服务费、安装、调试、培训和检测等的全部费用。如进口免税货物在国务院税委会公告的加征关税商品清单中，加征的关税应包含在投标总价中，即采购人在按照合同规定的付款方式和金额支付完货款后，不承担任何其他或后续费用。采购人有权核实报价及税则真实性，如发现不实，则视同投标人提供虚假材料谋取中标、成交。 |
| 10 | 相同品牌产品 投标要求 | （1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人； （2）在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。 |
| 11 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |
| 12 | 其他说明 | / |

一、总 则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.供应商定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

3.货物和服务、用户或使用单位定义。

3.1 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3.2 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

4.政策功能

4.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不接受联合体投标，不适用）。

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

（3）供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章成交说明。

（4）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。

4.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

（2）采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（3）供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章成交说明。

4.4 进口产品政策

（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

二、招标文件构成

5.招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选供应商方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.招标文件的澄清、补充或修改

6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的投标人。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

7.5 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.6 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.投标文件的组成

8.1 投标供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9.投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★第一章投标邀请书中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件和证明文件；

（4）★第一章投标邀请书中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★《开标一览表》；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）合同草案条款；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术说明和服务方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11.投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物或服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物和服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 投标人应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。

11.5 本项目预算及最高限价详见招标公告，投标人的投标报价不得超过预算或最高限价。超过预算或最高限价的投标文件，按无效投标处理。

12.投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金

14.投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15.投标文件签署

15.1 投标文件应按照采购文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16.投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 本次采购代理服务费及评审费：招标代理费由单个采购包的中标人支付，代理服务费以单个采购包中标价为基数，按苏招协〔2022〕2号文件基准费率标准计取。专家评审费以实际发生为准。此类费用含在投标报价中，并不单独立项，中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位付清，具体以实际发生的金额为准。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.2.2.1条规定做无效投标处理。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20.诚实信用

20.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

20.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标

21.开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。

21.7公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22.评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的；

（5）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（6）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（7）改变采购文件提供的项目清单中的计量单位、数量；

（8）响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（11）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.1 实质性要求是指：本招标文件中斜体且有下划线部分，或者用带星（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.6款执行。

22.2.3 澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

22.2.6比较与评价。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1本次招标综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，由评标委员会统一打分；技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。

22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；

22.3.3 评分标准详见第三章

23、确定中标供应商

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

23.2 中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式贰份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.8 所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。

24.编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.评标过程的保密性

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26.签订合同

26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、质疑和投诉

27.质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

28.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

28.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29.违约风险及处罚

除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

- 第三章评标标准

评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中客观分由评标委员会统一打分；主观分由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留两位）。 | 30 |
| 2 | 技术参数（30分） | 投标产品对招标文件第四章具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的技术和服务等要求的得30分；带“★”项为实质性指标，如有负偏离将作为无效投标。带“▲”项为重要指标，每有一项负偏离扣2分，其它项每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 - （1）对标注“★”和“▲”项的技术要求必须在投标文件中提供第三方机构出具的检验报告或原厂的产品说明书或产品彩页或技术白皮书或可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等佐证材料（如为复印件需加盖投标人公章），未提供佐证资料的，评标时不予认可。 - （2）其他非重要参数则以技术规格偏离表中应答为准。 | 30 |
| 3 | 类似项目业绩 （4分） | 投标人自2022年8月1日（含）以来承担过类似仪器销售业绩的，每提供一个得2分，最多得4分。 （注：提供合同复印件加盖公章。合同须能反映相关信息，时间以合同签订时间为准，否则视为未提供）。 | 4 |
| 4 | 实施方案 （34分） | 评委根据投标人提供的设备运输、安装、调试、供货等实施方案进行综合评分： 项目实施标准规范，流程管理协调管理体系好，验收标准项目交付措施严谨，得9分； 项目实施符合规范，流程管理协调管理体系一般，验收标准项目交付措施合理，得6分； 项目实施基本规范，流程管理协调管理体系弱，验收标准项目交付措施一般，得3分。未提供方案不得分。 | 9 |
|  |  | 评委根据投标人提供耗材、备件保障方案进行评分，投标人提供备品备件服务保障承诺说明，内容包括但不限于配件明细清单，备件的品质，更换响应周期，更换工作程序，突发问题处理等，并提供相关证明材料： 方案完全满足项目需求，清单详细，更换响应周期最快得7分； 方案合理，清单较详细，更换响应周期次之得5分； 方案基本合理、清单不够详细，更换响应周期再次之得3分，未提供的不得分。 | 7 |
|  |  | 评委根据投标人提供培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训时间）进行综合评分： 培训计划内容编写科学合理、完整、切实可行、针对性强的得9分； 培训计划内容编写内容基本完整合理性，具有一定可行性但无针对性得6分； 培训计划内容编写不完整且不科学合理得3分。未提供的不得分。 | 9 |
|  |  | 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及质保期外具体服务措施）进行评分： 方案详细完整、人员配备科学合理、措施可行性强得9分； 方案完整、人员配备较合理、措施可行性较强得6分； 方案基本完整、人员配备基本合理、措施可行性一般得3分。未提供的不得分。 | 9 |
| 5 | 售后承诺（2分） | 在采购文件原质保期基础上，每延长一年得2分。最多得2分（提供承诺书，格式自拟） | 2 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，投标人（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。

（3）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

5.所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖投标人公章。

6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

- 第四章招标项目的技术规格、要求和数量等

采购包1

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重串联四极杆气质联用仪 | 1 | 套 |

二、技术参数

1工作条件

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境20˚C-35˚C

1.3湿度:操作状态25-50%，非操作状态20-80%

2.性能指标

2.1气相色谱仪

2.1.1柱箱

2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450˚C，19梯度/20平台程序升温

2.1.1.2升温速率：最大升温速度≥100˚C/min，升温精度≤0.01˚C/min

2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C≤240秒

2.1.1.4控温准确性：0.01℃

2.1.2流路控制系统

▲2.1.2.1最大压力设定范围：≥148psi

2.1.2.2压力设定精度：≤0.001psi

2.1.2.3流量设定范围：0-1000mL/min

2.1.3分流/不分流毛细管柱进样口

2.1.3.1压力、流量和分流比可通过流量控制系统进行数字化设定，最大压力≥148psi

2.1.3.2压力设定精度：0.001psi

2.1.3.3温度范围:50ºC－400ºC或更宽，温度步进调节控制精度≤1ºC

2.1.4液体自动进样器

2.1.4.1液体进样量范围：0.1-50μL

2.1.4.2样品瓶（2ml）位数：≥166位

2.1.4.3进样速度：3种模式:高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

2.1.4.4样品优先模式：当进行样品批处理进样时,可对某样品进行优先进样设定,而后继续完成批处理设定

▲2.1.4.5为样品充分溶解，自动进样器含加热控温功能，加热温度≥50℃

▲2.1.4.6为样品充分混合均匀，自动进样器含样品瓶震荡摇匀功能，双向混合，速度≥3000转/分钟

2.1.4.7为确保热敏样品的稳定性，自动进样器具有可制冷降温功能

2.1.4.8含条形码识别器功能，实现样品信息自动识别，提供自动化程度

▲2.1.5仪器触摸屏控制面板通过WIFI连接，实现可移动远程联机

2.1.5.1移动触摸屏控制面板可查看和设置各种方法参数，

2.1.5.2移动触摸屏控制面板可实时查看色谱图采集状态

2.1.5.3移动触摸屏控制面板内置仪器维护等帮助视频，可随时查看

▲2.1.6不少于5个气相色谱柱智能记录钥匙

2.1.6.1每个气相色谱柱智能记录钥匙可独立记录色谱柱的使用频次，使用时间，检测过的项目

2.2质谱部分

2.2.1质量数范围：10-1000u

2.2.2分辨率：0.4-3amu分辨可调

2.2.3仪器检测限指标及灵敏度：10fgOFN连续8次进样，峰面积RSD≤13%，相当于IDL≤4fg

包含敌敌畏、速灭磷、丁氟消草、氟乐灵、莠去津、甲基毒死蜱、七氯、马拉硫磷、狄氏剂、p,p'-DDE、环嗪酮、炔螨特、灭蚁乐、氯苯嘧啶醇、蝇毒磷、醚菊酯、溴氰菊酯在内的农残混标100pg柱上进样MRM分析，所有组分的信噪比S/N≥2500:1

2.2.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0-5.0ml/min可调

2.2.5MRM扫描速率：≥700个MRM/秒

2.2.6高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，同时安装两根灯丝，灯丝电流范围0-300mA

2.2.7最大离子化能量：300eV

2.2.8离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到330˚C

▲2.2.9质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，加热温度≥150˚C(非预四极杆加热)，防止四级杆污染

2.2.10气质接口温度:独立控温，最高温度≥380˚C

2.2.11质谱面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入

2.3数据处理系统

2.3.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件

2.3.2通用谱库:NIST谱库和化学结构式库

2.4计算机：处理器不低于Inteli5，内存8G，硬盘1T，19寸液晶显示屏，正版Windows系统

2.5氮气发生器

▲2.5.1氮气流量: ≥60L/min

2.5.2氮气压力：0~4bar 可调

2.5.3氮气最高纯度: ≥99.5%

2.5.4氮气干燥度：-20℃露点

2.5.5空压机技术:无油活塞空压机

▲2.5.6电源要求: 原厂可直接用380V电源，可满足大功率长时间制氮气需求

2.5.7运行温度: 5℃-35℃

2.5.8功率：3.3KW

2.5.9外观尺寸(长*宽*高):≤ 600*1250*1050mm

2.5.10底部带移动滚轮，方便移动

三、配置要求

1.GCMSMS质谱主机(含EI离子源)1套

2.仪器专用电脑及打印机1套

3.仪器操作软件1套

4.质谱数据库1套

5.气相色谱主机1套

6.分流不分流进样口1套

7.质谱接口1套

8.柱中同步反吹装置1套

9.自动进样器1套

10.安装工具包1套

11.氦气捕集阱1套，离子源灯丝1套，O型圈40个，进样口衬管10根，进样口隔垫400个，2ml样品瓶1000个，10ul进样针10根，石墨密封圈20个，农残专用色谱柱5根（14%腈丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷石英毛细管柱；30m*0.25mm*0.25um)，机械泵油2瓶。

12.UPS不间断电源（续航不小于30分钟）1套

13.60升氮气发生器1套

14.高速离心机1套

15.仪器适配的气路系统与电路系统1套

16.适配满足本系统的其他配件

16.氦气5瓶（纯度≥99.999% ，容量≥40L/瓶，含钢瓶）

四、服务要求

★1.质保期：验收合格后1年为质保期；自验收合格之日起原厂质保1年，软件终身免费升级。质保期内发生任何仪器损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由投标人承担（人为操作不当造成的损坏除外）。

2.技术培训：免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员，仪器制造商提供培训中心，免费培训用户的操作技术人员4人次/台。中标人负责派专业技术人员到采购人处每年进行至少1次免费用户培训，使其能熟练掌握仪器的各项性能（包括硬件和软件），在集中培训以后，若采购人仍有技术问题，中标人在接收到采购人通知后48小时内提供详细技术方案并予以解决。

3.维修响应时间：维护响应时间为24小时，保证常用的备件可以在48小时内送到用户手中，售后服务良好。中标人应在国内有专门负责的维修工程师或技术支持工程师。中标人应在4小时内电话响应，在24小时内对用户的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在48小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。

4.中标人免费提供由专业工程师现场指导的仪器安装、调试。

5.支持买方后续扩项业务开展:仪器安装调试成功后两年内免费为买方提供资质认定（CMA、CATL）评审所需各项资源，直至评审通过。

★6.中标后签订合同前提供评分项重要指标的加盖制造商公章佐证材料交于采购人验收。如发现提供虚假材料，采购人有权拒绝签订合同。提供承诺书，格式自拟。）

五、安装要求

1.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，投标人应提供相关制造商标准。

2.设备安装调试：设备到货后，中标人在接到通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

六、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：国产设备合同签订后60日内交货，进口设备合同签订后3个月内交货。

2.交货方式：中标人在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

包装：提供货物的包装需适合远距离的海运/包裹邮递/空运和气候的变化，能防护野蛮装卸、潮湿、雨淋、腐蚀、震动和冷冻。

3.交货地点：采购人指定地点，并免费提供安装调试服务。

4.交付使用要同时向采购人提供详细的技术文件、安装记录等，同时提供电子版产品使用说明书。

七、其他技术服务要求

交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理外，亦应退换新品。

八、支付方式

设备到货安装调试并验收合格后，采购人支付合同总价的80%，

剩余20%尾款于12个月内一次性付清。

九、质保及验收标准等

1.质量、安全、技术规格、物理特性等要求

符合各项国家质量和安全标准，可以在现有条件下安全稳定运行。

2.质保要求

（1）质保期内免费提供设备维修、系统维护、软件升级等技术支持服务。

（2）保修期满后应提供设备维修、系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。

（3）免费为采购人提供培训及咨询服务。免费提供所购软件中文版的操作说明书及相关技术资料。

（4）投标人承诺的服务中如涉及第三方提供的，由投标人负责协调。

3.验收标准

安装调试完毕，所有参数达到招标参数要求。

本项目加“★”为实质性要求，不允许偏离，偏离为无效投标。“▲”为重要指标。

采购包2

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆液质联用仪 | 1 | 套 |

二、设备的用途

主要用途、功能及特点：所需设备主要用于食品安全等领域的小分子化合物的定性、定量分析。设备必须满足食品安全禁用与限用药物监测分析，并且分析方法必须符合相关国内和国际法规。仪器供应商应具备丰富的串联质谱生产经验，确保仪器技术成熟稳定，不接受贴牌产品。

三、技术参数

1.质谱系统配置及性能指标要求

1.1 离子源技术

1.1.1 离子源类型：配备独立的电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源）；

1.1.2 离子源性能：

1.1.2.1常温喷雾，先喷雾后加热，另有辅助气加热聚焦；

1.1.2.2正交喷雾离子垂直引入。

1.1.2.3 ESI源与APCI源，独立工作，互不干扰；更换离子源状态时，只需插拔式更换离子源喷针，无需更换电缆数据线、无需卸真空系统。

▲1.1.2.4离子源加热辅助气设计：先喷雾后加热，辅助气温度可至720℃以上。

▲1.1.2.5离子源最大耐受流速：100％水相，至少3ml/min流速，保证离子化效率和稳定性。

1.1.2.6离子源排废设计：离子源内必须配专门的负压排气口，非机械泵设计，无需更换橡胶圈。

1.1.2.7离子源真空接口：

1.1.2.7.1带有冷却降温反吹气的一级锥孔结构，非二级锥孔设计，防止离子簇，保护热不稳定离子，降低源内裂解。

▲1.1.2.7.2非管路引流（非毛细管）的离子通道设计，离子通道为无损配件，无需消耗更换，保证长期工作灵敏度。

1.1.2.7.3离子接口清洗维护，无需卸真空。

2.2 质量分析系统

2.2.1 质量分析器：三重四极杆质谱质量分析系统，三重四极杆复合线性离子阱质量分析器。

2.2.2 Q0离子引入部分拥有高压离子聚焦功能，压力至少达8mtorr。

2.2.3 四级杆材质：采用陶瓷镀金的圆杆，离子传输稳定。

2.2.4 碰撞室技术：

2.2.4.1 高通量技术：一次进样，可同时实现至少300种化合物的MRM定量分析。

2.2.3.2 碰撞气由氮气发生器供应，无需额外气源，一台氮气发生器即可满足质谱需求。

▲2.2.3.3弯曲线性加速设计：不低于120°弯曲线性加速高压聚焦的四极杆碰撞室功能。

2.2.4 质量范围m/z2000amu以内，确保全质量高灵敏度。

2.2.5 质量稳定性：优于0.1amu/24小时（四极杆无需加热保温设计）。

2.2.6 质量准确度：优于0.01%（全质量范围）。

2.2.7 定量范围：6个数量级

2.2.8 定量分析灵敏度

2.2.8.1 标准品灵敏度：1pg利血平，S/N≥300000:1。

▲2.2.8.2 饮用水中苯并芘，直接进样检测，检测限≤0.1ng/mL，进样20ul,连续5针，RSD<5%。

▲2.2.8.3多级定量模式：50ug/kg马拉硫磷，苹果基质液，信噪比>100:1（MS/MS/MS 331>99>71）

2.2.9 碰撞室最小离子驻留时间Dwell Time: 1ms，且dwelltime低至2ms时，灵敏度不损失。提供多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失的数据证明。

2.2.10 扫描速度：≥20000 Da/sec。

2.2.11 扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、正/负离子快速切换扫描。

▲2.2.12 抗基质干扰能力：取苹果基质提取液，加入马拉硫磷标准品，配置成20ppb的基质加标溶液，分别采用多重反应监测 331/99和331/99/71检测该样品并计算出S/N，要求三级离子检测灵敏度（S/N）是多重反应监测检测灵敏度（S/N）的15倍以上，具有明显的抗基质干扰能力。

2.2.13 复合型扫描模式：MRM-IDA-EPI、EMS-IDA-EPI、母离子扫描-IDA-EPI、中性丢失-IDA-EPI

2.2.14 增强分辨率功能：不损失高通量定量灵敏度，可实现分辨率优于0.1amu。

2.3检测器技术：

2.3.1电子倍增管技术，非光电倍增管技术，无正负离子歧视效应。

2.3.2脉冲计数式检测器。

2.4 真空系统：

2.4.1机械泵和分子涡轮泵组成，离子源区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。

2.4.2日常维护：机械泵无需震气维护，仅需定期更换泵油。

▲2.5 多级切换速度：二级扫描MRM与三级扫描（MS/MS/MS）切换时间≤2ms。

2.6 系统拓展性强，具备成熟毛细管电泳接口和联用功能，可与同品牌毛细管电泳仪CE无缝连接，开展极性化合物研究。

2.7 系统满足食品安全国家标准GB23200.121要求，可实现正负切换，一针进样即可完成≥300种农药+≥40种代谢物的筛查定量工作。

2.8行业应用功能：提供成熟可靠的MS/MS谱库，用于化合物的筛查和确证工作。拥有不少于2000种化合物MS/MS谱库，包括农残、兽残、非法添加物等，可进行化合物谱库检索，其中数据库为MSMS全谱谱库（非离子对信息）。

2.5 工作站（软件与硬件）：

2.5.1 软件系统基本特点：Windows10操作平台。软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理；自动定量功能；质谱数据解析和谱库建立和检索等功能。

2.5.2 软件智能特点：能提供“即时”定量数据质量监测，能决定样品是否被注入或需要进行更详细的检查，具有智能化的数据采集模式。

2.6 系统工作站及可视化交互系统：四核3.0G CPU，内存6GB以上，2TB硬盘。

3.液相色谱仪配置及性能指标要求

3.1超高效液相色谱仪

3.1.1二元高压梯度泵

▲3.1.1.1 耐受压力：≥15000psi

▲3.1.1.2流量范围：0.0001～10.000mL/min

3.1.1.3流速精确度：＜0.07% RSD

3.1.1.4 在线脱气：至少5路

3.1.2柱温箱

3.1.2.1温度设定范围：室温-10℃-100℃

3.1.3自动进样器（温控范围：4-45℃）

3.1.3.1进样范围：0.1～50μL；

3.1.3.2交叉污染：0.0015%以内

二、配置要求

1.三重四极杆质谱仪1套（配备独立ESI、APCI离子源各1套）；

2.超高效液相色谱仪1套（含高压二元泵1套、在线脱气机1套、温控自动进样器1套、柱温箱1套、流动相瓶5个）；

3.数据处理系统（包括系统工作站与控制、操作与定量分析软件、OFFICE 软件）1套；

4.农残、兽残、毒素等方法MRM数据库1套；

5.进口氮气发生器1套（氮气流速不小于19L/min @65psi，干燥空气流速不小于26L/min@100psi）；

6.UPS 不间断电源10KV 2hr；

7.激光打印机1台；

8.耗材：超高效液相色谱柱8根，离子源喷针5根，机械泵油2瓶；

9.仪器适配的通风系统与电路系统一套。

10.适配满足本系统的其他配件。

四、服务要求

★1.质保期：验收合格后1年为质保期，质保期内免费保养一次。自验收合格之日起原厂质保1年，软件终身免费升级。质保期内发生任何仪器损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由投标人承担（人为操作不当造成的损坏除外）。

2.技术培训：安装调试合格后，制造商为买方操作人员做现场基本操作培训；制造商在国内设有培训中心，免费为用户提供4人次的技术培训，保证能够正常使用仪器。中标人负责派专业技术人员到采购人处每年进行至少1次免费用户培训，使其能熟练掌握仪器的各项性能（包括硬件和软件），在集中培训以后，若采购人仍有技术问题，中标人在接收到采购人通知后48小时内提供详细技术方案并予以解决。

3.维修响应时间：中标人应在国内有专门负责的维修工程师或技术支持工程师。中标人应在4小时内电话响应，在24小时内对用户的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在48小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。

4.中标人免费提供由专业工程师现场指导的仪器安装、调试。

5.支持买方后续扩项业务开展，仪器安装调试成功后两年内免费为买方提供资质认定（CMA、CATL）评审所需各项资源，直至评审通过。

★6.中标后签订合同前提供评分项重要指标的加盖制造商公章佐证材料交于采购人验收。如发现提供虚假材料，采购人有权拒绝签订合同。提供承诺书，格式自拟。）

五、安装要求

1.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，投标人应提供相关制造商标准。

2.设备安装调试：设备到货后，中标人在接到通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

六、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：国产设备合同签订后60日内交货，进口设备合同签订后3个月内交货。

2.交货方式：中标人在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

包装：提供货物的包装需适合远距离的海运/包裹邮递/空运和气候的变化，能防护野蛮装卸、潮湿、雨淋、腐蚀、震动和冷冻。

3.交货地点：采购人指定地点，并免费提供安装调试服务。

4.交付使用要同时向采购人提供详细的技术文件、安装记录等，同时提供电子版产品使用说明书。

七、其他技术服务要求

交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理外，亦应退换新品。

八、支付方式

设备到货安装调试并验收合格后，采购人支付合同总价的80%，

剩余20%尾款于12个月内一次性付清。

九、质保及验收标准等

1.质量、安全、技术规格、物理特性等要求

符合各项国家质量和安全标准，可以在现有条件下安全稳定运行。

2.质保要求

（1）质保期内免费提供系统维护、软件升级等技术支持服务。

（2）保修期满后应提供设备维修、系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。

（3）免费为采购人提供培训及咨询服务。免费提供所购软件中文版的操作说明书及相关技术资料。

（4）投标人承诺的服务中如涉及第三方提供的，由投标人负责协调。

3.验收标准

安装调试完毕，所有参数达到招标参数要求。

本项目加“★”为实质性要求，不允许偏离，偏离为无效投标。“▲”为重要指标。

- 第五章合同草案条款及格式

政府采购合同

项目名称：

招标采购文件编号：

包号：

甲方合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：      年    月    日

合同编号：

采购合同（国内货物类）

甲方：                             签订地点：

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标采购结果,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 如产品为进口产品，报价必须报进口免税价，进口免税价格须包含在甲方指定地点交货的，除进口关税和进口增值税外的全部费用，并包含进口代理服务费、安装、调试、培训和检测等的全部费用。如进口免税货物在国务院税委会公告的加征关税商品清单中，加征的关税应包含在投标总价中，即甲方在按照合同规定的付款方式和金额支付完货款后，不承担任何其他或后续费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间：合同签订后      日内交货，乙方逾期交付的，每天按照合同总价千分之五向采购人支付违约金，晚到30天以上，采购人有权取消合同并要求乙方支付合同总价5%的违约金。

三、交货地点：_____

四、付款方式：_____

五、质保期：______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后_____日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十一、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十二、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十三、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十四、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：                                         单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                               委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：                                         开户银行：

户名：                                             户名：

账号：

行号：

地址、电话：                                       项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年     月     日   联系电话：

进口设备供货及技术服务协议 （进口设备）

| 甲方：南京市浦口区农业农村局 | 招标编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 协议编号： |

经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方购买进口                 及售后服务等事宜达成以下协议：

第一条：设备名称、型号规格、配置及技术指标要求、数量及成交价格

| 序号 | 设备名称\ 型号 | 数量 | 合同总价 （人民币） | 生产厂家 | 生产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

第二条：交货期

合同签订后_________内。

第三条：付款方式及条件

设备到货安装调试并验收合格后，采购人支付合同总价的80%，

剩余20%尾款于12个月内一次性付清。

第四条：原产地、生产商与运输方式及包装。

原产地： _________

生产商：_________

发货港：_________

运输方式：空运。货物从发送地至南京机场的运费及保险费由乙方承担。乙方负责为交运设备投保合同总价110%的空运保险。

到货港：南京机场。

包装：提供货物的包装需适合远距离的海运/包裹邮递/空运和气候的变化，能防护野蛮装卸、潮湿、雨淋、腐蚀、震动和冷冻。

第五条：外贸合同签订方：

乙方的代理（中英文名）、地址

第六条：乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料。

第七条：质量保证与售后服务

1、乙方保证供应的设备完全符合本协议所定的原生产厂商所规定的质量、规格、性能和技术指标，确保该产品为全新未使用过的仪器，否则允许甲方退货或应保证更换并向甲方支付相关损失。

2、设备的免费质保期为交货经验收合格后     个月。

3、乙方在接到甲方用户故障通知后     小时内作出响应。

4、乙方违反质量保证和售后服务条款，甲方可要求合同金额5%的违约金。

第八条：安装调试及验收

1、乙方在仪器设备抵达甲方        个工作日前书面通知甲方设备安装所需条件，以利设备的正常安装调试。

2、设备到达现场，乙方应按甲方安排的时间派人到现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回；若货物在包装完好的情况下开箱出现货物损坏，乙方负责收回并重发；若货物包装有破损、设备有所损坏的，乙方应配合甲方联系确认，由责任方赔付，并且前述所有因乙方责任导致产生的费用全部由乙方承担。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

3、乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。安装调试结束后，甲乙双方根据进口合同规定的技术指标或设备出厂技术指标进行设备验收，并对结果签字确认。甲方所购货物通过验收，经甲方出具验收合格证明，视为验收合格。

第九条：不可抗力：由于生产或运输期间遇到的地震、台风、洪水等自然灾害及战争、政变等不可抗力引起的延期发货，乙方不需支付延误交货罚金。乙方应在上述不可抗力发生后14日以内书面通知甲方。

第十条：违约责任

1、乙方未能交付物品，则向甲方支付合同总额5%的违约金。

2、乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同总额5%的违约金。

3、乙方逾期交付物品，则每日按合同总额0.5%向甲方偿付违约金。逾期交付超过30天，甲方有权终止合同。

第十一条：争端解决：

本协议的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按照中华人民共和国的法律进行解释。本协议未尽事宜，或在执行过程中双方存在争议的，由甲乙双方友好协商解决。协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条：本协议甲乙双方签字盖章后生效，并作为签订进口合同的有效依据。

第十三条：本协议一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效，具有同等的法律效力。

| 甲方（公章）：南京市浦口区农业农村局 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 法人代表（委托代理人）： |
| 用户代表： | 经办人： |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第六章  投标文件参考格式及附件

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

采 购 包 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

附件一：投标申请及申明

投标申请及申明

致：南京市浦口区农业农村局

根据贵方     （项目名称）     （项目编号）（采购包号）招标公告，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）   元人民币。所投产品品牌为     。

3、如本项目拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，我们承诺我们所投设备均为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品。

4、本项目通过验收并交付时间为：              。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日期：       年    月    日

附件二：法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市浦口区农业农村局：

本授权书声明：注册于（投标供应商住址）的（投标供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称：      ），（项目编号：  ），（采购包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字：

日期：   年   月   日

附：法定代表人、授权代表身份证复印件

附件三：开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                       项目编号：

| 投标总价 | 小写： 元人民币 大写： 元人民币 |  |
| --- | --- | --- |
| 合同履行期 |  |  |
| 所投产品品牌 |  |  |
| 是否为进口产品 | 是 否 |  |
| 供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物 | 是 否 |  |

采购包号：

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

日期：

说明：1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

- 2.供应商须根据制造商实际情况，在“供应商提供的货物是否均为小微企业制造的货物”“是否为进口产品”栏后“是”或“否”上打“√”，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在“否”上打“√”。如填写“是”，投标供应商需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。

备注:投标人所投产品如为进口产品，外贸代理费应包含在人民币总报价中，请在报价时综合考虑相关费用。

附件四：分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： 采购包号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项内容 | 品牌、规格或型号或 分项目 | 单价 （元） | 数量 | 小计 （元） | 是否属于小微企业制造的货物 | 是否属于节能、环境标志产品 |
| 合计总价 |  |  |  |  | 元 |  |  |

投标单位（盖章）：

日期：

注：1.此表为表样，行数可自行添加。

2.在“是否属于小微企业制造的货物”栏内，填写“是”或“否”，供应商须根据制造商实际情况如实填写，如供应商提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，则不享受小微企业价格评审优惠政策。供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。

3.在“是否属于节能、环境标志产品”栏内，填写“是”或“否”，如供应商提供的货物为节能、环境标志产品，则该货物必须为列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，且以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不享受节能、环境标志产品优先采购政策。

4.投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标人认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。

附件五：技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

日期：

说明：

1.供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。

2.如果行数不够，请自行增加。

附件六：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

日期：

1.供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。

2.说明：如果行数不够，请自行增加。

附件七：投标供应商类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同 金额 | 项目 内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

日期：

说明：具体时间要求及需提交的证明材料详见评分标准。

附件八：供货一览表格式

供货一览表（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： 项目编号： 采购包号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  | 品 牌 |  |  | 规格、型号 |  |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日期：

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等。

附件九：投标项目主要产品一览表格式

投标项目主要产品一览表

| 项目名称： 项目编号： 采购包号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单价（元） | 质保年限 |

投标单位（盖章）：

日期：

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号等。

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市浦口区农业农村局：

我单位           （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

南京市浦口区农业农村局：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。

主要专业技术能力有：             。

供应商（加盖电子公章）：

日   期：   年   月  日

附件十二：资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。

3.采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：本项目接受进口产品，所投设备若是进口产品，须提供制造商授权证明 (提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件加盖投标供应商公章)。

附件十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元【1】，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖章）：

日期：

备注 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注 2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

本项目所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件十四、残疾人福利性单位声明函格式（如供应商为残疾人福利性单位需提供此函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提 供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十五、属于监狱企业的证明文件（如供应商为监狱企业需提供相关证明文件）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件十六、节能产品认证文件（如有需提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。

附件十七、环境标志产品认证文件（如有需提供）

以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。

附件十八、其他资料

（各投标人根据采购文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）

附件十九、技术部分

（技术部分应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写）

附件二十、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况表 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规、坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(盖章)： 法定代表人(签字)： 二〇 年 月 日 |  |  |

★上表为样式，自填无效，须替换成在线打印的带有【二维码】的信用承诺书，按要求盖章签字。

附件二十一、 承诺函

供应商资格承诺函

采购人     ：

我公司                 (供应商名称）郑重承诺:

我公司符合下列要求:

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交)，将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供下列材料核验:

（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(加盖电子公章）：

日期:__年__月__日