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第一章  招标公告
项目概况
[bookmark: OLE_LINK1]南京市锅炉压力容器检验研究院低温液化气体用呼吸阀试验装置采购JSZC-320100-SDLH-G2026-0013，招标项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”获取招标文件，并于2026年8月20日14时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-SDLH-G2026-0013
2.项目名称：南京市锅炉压力容器检验研究院低温液化气体用呼吸阀试验装置采购
3.预算金额：159万元 
4.本项目设定最高限价，最高限价为159万元，投标报价超过最高限价的按无效标处理。
5.采购需求： 
	包号
	名称
	数量
	项目预算/最高限价
	是否接受进口产品

	1
	低温液化气体用呼吸阀试验装置
	1台（套）
	159万元
	不接受


6.合同履行期限：自合同签订之日起90日内。 
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：
1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起至递交投标文件截止时间。
3.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统，方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。
3.3售价：0元。
四、投标文件递交
4.1递交投标文件截止时间：2026年8月20日14时30分（北京时间）
4.2地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
五、开标
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]5.1时间：2026年8月20日14时30分（北京时间）
5.5地点：“苏采云”系统开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
7.1政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标（响应）文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
7.2公告发布媒介：本公告在江苏省政府采购网、南京公共采购信息网和中国政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏省政府采购网、南京公共采购信息网和中国政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。
7.3投标保证金：本项目不收取投标保证金。
7.4集中踏勘现场或答疑：各供应商应认真踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响项目实施的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，自行承担因此所需费用。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
7.5资格审查方式：资格后审。
7.6除在招标文件另有规定外，允许进口产品参加的，进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
8.1采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：南京市锅炉压力容器检验研究院
地址：南京市建邺区嘉陵江东街3号
联系人：庄工
8.2采购代理机构信息
[bookmark: _Toc120614211]名称：江苏盛德量行建设咨询有限公司
地址：南京市建邺区泰山路151号新丽华11楼
联系方式：17312271327
8.3项目联系方式
项目联系人：齐工
电话：17312271327
[bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人（供应商）
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
[bookmark: OLE_LINK2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 代理服务费由采购人支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括完成本项目所涉及到的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标声明及承诺函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1 投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。 
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。
18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
   22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料或恶意低价谋取中标后，向采购人供货的产品不满足采购需求的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照政府采购《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
采购代理机构：江苏盛德量行建设咨询有限公司
联系人：齐工 
联系电话：17312271327
 28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
28.7质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: OLE_LINK7]29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]30、签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2  种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例： 
 2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207]32、政府采购履约资金扶持政策
32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
33、验收及付款
33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
34、实施本国产品标准及相关政策
34.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
34.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合上述第（1）条和第（2）条条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
34.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
34.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
34.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
[bookmark: OLE_LINK8]（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评标委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]（模板仅供参考，以最终签订的合同为准）



采购合同
              











合同编号 ：                             
项目名称 ：                             
甲     方：                             
乙     方：                               
       

	甲方：南京市锅炉压力容器检验研究院  
（以下称甲方）
	乙方： 
（以下称乙方）



根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。
第一条 项目信息
1、采购项目名称：                                         
2、项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
品牌：                            规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
3、采购方式：公开招标
第二条 合同金额
1、合同金额小写：               ；大写：                 
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
2、合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  þ固定总价 ¨固定单价  ¨其他：          
3、付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：合同签订后支付30%预付款；主体设备送达甲方现场后，甲方付款至合同总金额 70%；乙方完成设备安装调试且验收合格后，乙方为甲方开具（税率为   ）增值税专用发票，甲方收到发票后30日内支付至合同总额的100% 。
第三条 合同履行
1、交货时间：                             
2、交货地点：                             
3、合同期限：                             
4、本合同涉及商品包装、快递包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵约定的指定现场。如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
第四条 合同验收
1、履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。甲方组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收、考核等，乙方提供的服务或者方案、技术要求等不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担相关费用。若验收、考核不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方违约责任。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、验收标准：                      。
第五条 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）采购合同协议书及其变更、补充协议
    （2）中标（成交）通知书
（3）投标（响应）文件
（4）采购文件
（5）有关技术文件，图纸
（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件等
第六条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第七条 伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训；
（3）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料。
3、乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
第八条 质量标准和保证
1.质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
2. 保证
（1）质保期：            。
（2）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面/电话等形式通知乙方。乙方收到通知后，应在        天内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第九条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
第九条 违约责任
1.质量瑕疵的违约责任
（1）乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
（2）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应退回全部货款，同时，还应向甲方支付货款总额  5%  的违约金。
（3）乙方响应属虚假承诺，或经国家认可的质量检测机构检测提供的货物不能满足合同要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应退回全部货款，同时，还应向甲方支付不少于合同总价 30%  赔偿金，并由乙方承担鉴定费用。
2. 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权要求乙方赔付滞纳金。每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰ 的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，乙方返还甲方已付合同价款，今后参加采购信誉将受到影响。
3. 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰ 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
4.其他违约责任：
（1）甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5% 违约金。
（2）乙方向甲方提供假冒伪劣产品、偷工减料、虚报工作量，或经相关部门检查或审计发现软、硬件系统有降低配置、程序完成与设计不一致、项目内容重复列项增加造价、提高施工或集成收费标准、相互勾结等徇私舞弊行为，乙方除按本批次所购产品或服务金额的10倍向甲方支付违约金外，主管部门有权向管理部门通报乙方的违规行为，直至取消其经营资格。
（3）乙方发生下列违约行为，应按合同总额的30%计算向甲方支付惩罚性违约金。
①乙方在甲方提供维护的工程技术人员，未经甲方同意或未按甲方要求给甲方造成损失的。
②乙方违反《单位物资购销廉洁条例》的规定。
（4）乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除合同：
①未经甲方书面同意，将本合同约定权利义务转让给第三方；
②合同履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；
③未履行合同信息保密和使用约定的；
④未履行本合同约定其他义务的，经甲方催告后7日内，仍未整改的。
第十条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第49、50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加甲方开展的采购活动。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效
本合同自                             生效。
第十五条 组成合同的文件
本合同一式      份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。


	甲方：南京市锅炉压力容器检验研究院（盖章）
	乙方： （盖章）

	法定代表人或委托人：
	法定代表人或委托人：

	电    话： 
	电    话： 

	开户银行： 
账    号： 
	开户银行：               
账    号： 

	签订日期：       年     月     日





 第四章   采购需求
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1、项目概况
低温液化气体用呼吸阀试验装置为南京锅检院招标采购设备，用于对低温液化气体用呼吸阀进行性能试验、检测评估的专用设备。
2、招标范围
投标方负责低温液化气体用呼吸阀试验装置的设计、制造、运输、安装及调试、培训、提交验收、售后等伴随性服务。
2.1、低温液化气体用呼吸阀试验装置由呼吸阀温压耦合装置和呼吸阀低温性能测试系统组成；
2.2、包括电力在内的各种能源，招标方在低温液化气体用呼吸阀试验装置就近提供接口，以下连接部分由投标方负责完成（投标方在投标文件中提交各种能源的需求参数、接口位置、接口形式）；
2.3、招标方与投标方供气系统责任划分
2.3.1、招标方提供范围
招标方仅负责提供以下设备：
1) 空气压缩机本体（工作压力0.6-1.0MPa）；
2) 液氮储罐（由招标方采购并放置于指定区域，液氮储罐距离试验区域距离不超过20米）。
2.3.2、投标方设计施工范围  
投标方负责完成从招标方提供的空气压缩机和液氮储罐至试验装置之间的全部配套辅助设施的安装，包括但不限于：
1) 压缩空气系统及配套辅助设施的安装：
   - 从空气压缩机出口至试验装置进气口的全部管道设计、采购、安装；
   - 压缩空气净化处理系统（如需要）；
   - 压力调节装置、安全阀、压力表等附属设备；
   - 管路支架、保温、标识等配套设施。
2) 液氮供气系统及配套辅助设施的安装：
   - 液氮储罐的现场布置方案设计与实施；
   - 液氮储罐汽化系统（包括汽化器、温度控制装置等）；
   - 从液氮储罐至试验装置的液相和气相管道系统；
   - 液氮管路的真空绝热或多层绝热设计与施工；
   - 配置氧含量显示与报警系统；
   - 液氮系统安全防护设施（防冻伤警示、通风排气等）；
   - 管路支架、保温、标识等配套设施。
3) 系统集成要求：
   - ▲投标方应根据试验装置布置和招标方现场条件，提供完整的供气系统设计方案（含平面布置图、管路走向图、系统流程图）；
   - 所有管路材质、规格、压力等级应满足相应介质和工况要求；
   - 液氮管路应采用304不锈钢或更高等级材质，压缩空气管路应采用不锈钢；
   - 所有管路连接应确保密封可靠，系统应进行气密性试验；
   - 投标方应负责系统调试，确保供气系统满足试验装置的压力、流量、温度和洁净度要求。
2.3.3、接口与配合要求
1) 招标方应在合同签订后向投标方提供空气压缩机和液氮储罐的技术参数、接口尺寸、放置位置等信息；
2) 投标方应在设计方案中明确与招标方提供设备的接口方式和连接要求；
3) 投标方应在施工前与招标方确认管路走向、设备布置等现场条件；
4) 招标方负责提供试验室场地、电源、排水等基础设施条件。
2.4、投标方负责所有设备安装，投标方中标后根据招标方相应进度要求组织施工；
2.5、设备基础图和能源（电、气）布置图，在合同签订后半个月内交招标方审核。
3、使用环境条件
设备安装于车间内部区域。
3.1、气候条件： 最高气温+50℃，最低气温-10℃；最大相对湿度81%，年平均相对湿度76%。
3.2、能源种类：
3.2.1、电源：AC 380V±10%，50Hz；低温液化气体用呼吸阀试验装置试验区域电功率30kW；
3.2.2、气源：工作压力0.6-1.0MPa，流量范围不低于1.2Nm³/min。
4、设计运行条件或设备基本技术要求
4.1、低温液化气体用呼吸阀试验装置需满足以下标准对阀门和试验装置的要求：
TSG ZF001《安全阀安全技术监察规程》
GB/T 24925  《低温阀门技术条件》
GB/T 40011  《低温先导式安全阀》
JB/T 12135  《低温先导式呼吸阀》
ISO 21013 -4 《低温容器-先导式压力释放装置》第4部分《适用于低温环境的泄压装置》
ISO 4126 -4  《防止过压的安全装置》第4部分《先导式安全阀》 
SY/T 0511《立式圆筒形钢制焊接储罐附件》
ISO 28300《石油、石化和天然气行业 常压和低压储罐的排气》
API 2000《常压和低压储罐的排放》
4.2、★低温液化气体用呼吸阀试验装置主要用于评估低温液化气体用呼吸阀的整定压力、回座压力、开启高度（从阀门外部能够测量阀瓣离开关闭位置实际行程）、密封性能；系统能满足寿命试验要求。
4.3、★试验项目：常温呼出整定压力试验、常温呼出密封性能试验（具有统一排放口结构的阀门）、常温呼出寿命试验、常温吸入整定压力试验、常温吸入密封性能试验（具有统一吸入口结构的阀门）、常温吸入寿命试验、低温呼出整定压力试验、低温呼出密封性能试验（具有统一排放口结构的阀门）、低温呼出寿命试验。
4.4、★适用范围：可满足被测呼吸阀尺寸范围：NPS 2~NPS 14或DN50~DN350；被测呼吸阀整定压力（正压）范围：0.2~450 kPa；（负压）范围：真空度0.2~ 7kPa；试验温度范围：-196℃~常温。
5、主要设备技术参数及要求
5.1、呼吸阀温压耦合装置
5.1.1、呼吸阀温压耦合装置的功能
1) 试验参数耦合：对试验介质进行温压参数耦合，形成符合试验要求的试验介质；
2) 工作罐蓄能：保证被试阀起跳和回座间的介质供应；
3) 试验接口：提供与试验阀门相匹配的试验接口；
4) 安全隔离：设备区域与试验区域的有效隔离；
5) 调温装置：有效地调控被测阀入口处的低温。
5.1.2、▲呼吸阀温压耦合装置的组成
呼吸阀温压耦合装置至少包含但不限于常温微正负压耦合器、低温微正压耦合器、工作罐、工装法兰、测试平台和调温装置等。
5.1.3、常温微正负压耦合器
1) 常温微正负压耦合器容积不小于2m³；
2) 设计规范符合GB/T 150的要求；
3) 设计压力：正压1.2MPa/负压-0.1MPa；
4) 材质304不锈钢；
5) 需配置安全阀、压力传感器；
6) 介质出口不小于DN100。
5.1.4、低温微正压耦合器
1) 低温微正压耦合器容积不小于2m³；
2) 设计规范符合GB/T 150的要求；
3) 设计压力：1.2MPa；
4) 采用绝热结构，工作状况下耦合器外壁温度不低于0℃；
5) 主体材料均采用304不锈钢；
6) 需配置安全阀、压力传感器、温度传感器；
7) 介质出口不小于DN100。
5.1.5、工作罐
1) 工作罐容积不小于0.5m³；
2) 设计规范符合GB/T 150的要求；
3) 采用绝热结构，工作状况下耦合器外壁温度不低于0℃；
4) 设计压力：正压0.6MPa/负压-0.1MPa；
5) 内胆与外壳材料均采用304不锈钢；
6) 需配置安全阀、压力传感器、温度传感器；
7) 介质入口和出口均不小于DN100。
5.1.6、 工装法兰
1) ▲工装法兰应能满足DN100@Class150、DN200@Class150、DN300@Class150被测阀的安装，提供法兰图纸。允许在工装法兰上继续安装转接法兰，允许配置多只转接法兰，转接法兰由招标方根据被试阀情况配置；
2) 工装法兰与转接法兰均使用304不锈钢材料制作。
5.1.7、测试平台
1) 测试平台将设备区和试验区有效隔离，试验区位于设备区上层；
2) 平台护栏及楼梯安全强制性要求需满足以下标准：GB4053.2《固定式金属梯及平台安全要求 第2部分：斜梯》、GB4053.3《固定式金属梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏及平台》。
5.1.8、调温装置
1) 工作罐需配置调温装置，确保出口关闭状态下，温度达到试验温度；
2) 被测阀入口处温度不高于试验温度的5%（测温点）；
3) 温度调节精度±5℃；
4) 被测阀入口处温度控制：
- 温度测量精度：±1℃；
- 温度稳定性：排气过程中温度波动不超过±10℃；
- 测温点位置：应设置在被测阀入口法兰上游100mm处。
5.2、呼吸阀低温性能测试系统
5.2.1、呼吸阀低温性能测试系统
呼吸阀低温性能测试系统至少包含但不限于低温冷却子系统、管路子系统、阀门、真空子系统、测控子系统等。
5.2.2、▲低温冷却子系统
1) 系统应具备液氮气化或低温制冷能力，确保试验腔温度可控制在-196℃至常温范围内；
2) 降温速率：从常温降至-196℃不超过60分钟；
3) 温度均匀性：试验腔内温度场均匀性≤±3℃（在-196℃工况下）；
4) 保温性能：维持试验腔内温度在-196℃稳定工况下，系统漏热≯200W，液氮消耗量应≤4.5 L/h；
5) 低温管路与试验腔应采用真空绝热或多层绝热结构；
6) 应配置液氮储罐液位监测和氧含量报警器。
5.2.3、管路子系统
1) 常温微正负压耦合器介质来源于液氮储罐汽相；
2) 低温微正压耦合器介质来源于液氮储罐液相；
3) 所有管路材质为304不锈钢；
4) ▲所有与液氮储罐液相相连的管道除连接部分焊接保温外（每处连接部分≤200mm），主体需采用真空绝热输液管，输液管的绝压不低于10-4Pa；
5) 两个耦合器与工作罐相连的试验管道公称通径等级不小于DN100。
5.2.4、阀门
1) 所有阀门主体材质为304不锈钢；
2) 所有截断阀采用气控截止阀，启闭时间≤2s；
3) 所有调节阀选用电动调节阀，调节精度指示分辨率不低于0.1%。
5.2.5、真空子系统
1) 真空子系统为试验压力提供负压环境；
2) ▲合理选取流量，避免流量过大造成微负压不可控，流量过小造成动作周期长的现象出现；
3) 真空系统需配置真空泵架、连接软管、KF连接法兰；
4) 真空泵口需配置破真空装置，停泵时泵口压力恢复常压。
5.2.6、测控子系统
1) 测控子系统用于对设备进行控制、参数采集、参数监测和记录，并生成试验报告； 
2) 测控系统至少能够完成如下功能：阀门参数输入、试验关键参数监测、试验状态监测、试验过程相关参数自动记录、自动生成试验报告、提示报警等；
3) 测试子系统由可编程控制器（PLC）、一次仪表（压力变送器、软式铠装铂电阻、流量计）、二次仪表（智能显示仪）以及数据采集控制系统等组成；
4) 所有电器元件如接触器、空气开关、按钮等均采用成熟应用产品，各系统连接电线、电缆保护管等设计制造规范整齐；
5) 操作软件人机交互界面友好、使用方便，各工位集中在控制室显示，多屏分屏显示，显示清楚；
6) 温度传感器选用PT100，量程为-196～100℃，测量精度至少B级；
7) 压力变送器的量程、测量精度如下表所示：
	序号
	安装部位
	量程
	精度

	1
	常温微正负压耦合容器
	-0.1 MPa~1.6 MPa
	±0.25% FS

	2
	低温微正压耦合器
	1.6 MPa
	±0.25% FS

	3
	工作罐
（配8组量程传感器切换）
	1MPa
	±0.25% FS

	4
	
	500 kPa
	±0.5% FS

	5
	
	100 kPa
	±0.5% FS

	6
	
	50 kPa
	±0.5% FS

	7
	
	10 kPa
	±0.5% FS

	8
	
	1 kPa
	±0.5% FS

	9
	
	-0.3 kPa
	±0.5% FS

	10
	
	-10 kPa
	±0.5% FS



8) 连续泄漏测量采用线性数字热质式流量计，量程不大于10 NL/min、2 NL/min，测量精度应±3 %FS以内；间断泄漏测量采用计泡器。
9) ▲测量系统不确定度
投标方应在技术方案中提供测量系统不确定度的计算说明，包括：
   - 不确定度来源分析
   - 合成不确定度计算
   - 扩展不确定度（k=2）。
10) 系统模拟量采样频率不低于下表要求：
	序号
	设备
	采样周期（处理周期）

	1
	压力变送器
	5 ms

	2
	PT100变送器
	2 s

	3
	流量计
	50 ms

	4
	激光位移传感器
	5 ms

	5
	PLC
	4 ms

	6
	上位机组态软件
	100 ms



11) 系统需具备安全策略及报警机制，试验过程中压力安全可控，测试台具备一键式的安全泄压物理按键。
12) 上位机组态软件主要功能有：传感器参数设定、被测阀参数设定、系统工艺流程、常温呼气试验（整定、密封、寿命）、常温吸气试验（整定、密封、寿命）、低温呼气试验（整定、密封、寿命）、数据整理及查询、报警监测。
13) 整定过程中，系统实时记录、显示、压力变化数据，并在软件中自动绘制压力-时间曲线。
14) 试验完成后能自动出具试验报告，并可下载数据报表。
15) 试验数据存储在SQL数据库中，可长期保存。
16) 所有仪器仪表需提供第三方检定或校准证书。
17) 所有软件应确保无版权纠纷。
18) 需要具备远程读取实验关键参数的功能（提出相应的技术要求）（移动平板可调取查询实验数据）。
19) 试验装置需具备视频记录功能，视频监控数据保留不低于三个月。
20) 需配备压力表（每个压力段需配备两个压力表，带表格）。
21) 用于温度显示智能仪表分辨率不低于0.1℃。用于压力显示智能仪表分辨率不低于0.01。用于泄漏率显示智能仪表分辨率不低于0.1。
6、资料提供
完工验收时，投标方应向招标方提交以下竣工资料
	序号
	技术项目
	数量

	1
	合格证
	纸质版1份

	2
	使用说明书
	纸质版5份/电子版1份

	3
	维修保养手册
	纸质版5份/电子版1份

	4
	计量器具检定校准证书
	每只计量器具提供1份纸质证书

	5
	其他资料
	纸质版1份/电子版1份


7、项目界面及职责要求
7.1、招标范围内有明确责任分工的，根据招标范围要求执行；
7.2、实验室内从空气压缩机、液氮储罐至试验装置的全部供气系统（包括管路、附属设备、布置等）由投标方负责设计、采购、施工；电源接口至设备的连接工作由投标方负责；
7.3、招标方提供安装场地和工具、易耗品等仓储堆放所需的场地，但招标方不承担管理责任；
7.4、投标方施工人员的劳防用品由投标方自行负责；
7.5、招标方在日常使用过程中涉及到的试验介质（液氮、氦气等）转接法兰工装招标方提供。招标方提供压缩空气接口，接口处需留有开关阀门，接口位置距离试验区域不超过20米。
8、安全环境保护要求
8.1、环保标准
噪音等处理要求必须满足以下相关标准最新要求（包含但不限于）:
8.1.1、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）；
8.1.2、《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1）；
8.2、主要污染物及其处理 
8.2.1、投标方应在标书中需提供各设备系统污染物的产生量指标，并详细描述具体措施；
8.2.2、能耗、排放、噪音等满足环保等相关标准及技术条件要求；
8.2.3、粉尘、高温、辐射等影响职业健康因素，必须控制在中国相关标准之内。 
8.3、同时满足技术条款的相关要求，并提供相应的防护措施。
9、设计、制造、安装、调试、验收所遵循规范和标准
方案设计、设备选型、制造、安装、调试、验收所遵循的规范和标准为中华人民共和国国家标准（GB），中国标准没有的，可参照国际标准(ISO) 或与其相互通用的标准。
必须保证所提供的设备、材料和服务遵守以上标准的最新修改版本和所有其它适用的标准（以最新在执行标准为准、标准要求重叠时以最严格条款为准）。
涉及特种设备生产的环节，投标方负责按中华人民共和国相关法律和安全技术规范规定执行。
10、信息化要求
控制界面信息须支持中文显示，所有的可输出报表应为中文。
11、培训
培训分理论培训和操作及维护培训，投标方应提供具体的培训计划。
11.1、理论培训
11.1.1、培训主要针对控制系统及软件的原理进行培训；
11.1.2、培训大纲提前1个月发招标方。
11.2、操作及维护培训
11.2.1、培训期≥2天；
11.2.2、要求对每个关键部分都应有针对性的培训；
11.2.3、对培训合格的操作人员应签发相应的合格证书；
11.2.4、培训内容：
1) 设备原理、技术性能、参数
2) 操作要领、参数的设定和调整
3) 掌握机器的日常保养和一般故障修理和调整
4) 熟悉机器结构和电器原理
5) 掌握重要部件的拆装，更换要领
6) 提供接口文件的培训。
11.3、投标方应编制并提供2套中文培训教材和详细的培训计划，并于设备出厂时将培训教材和培训计划提交给招标方（同时提交一份电子档培训教材）。
12、设备验收
12.1、投标方应合同签订之日起一个月内，编制验收大纲提交给招标方，经招标方讨论确定后执行。验收的内容包括但不限于：产品外观检查、配置和功能检查、技术参数检查、系统调试检查等。
12.2、投标方在招标方处安装调试完成后进行设备的验收，双方共同确认达到规定的技术要求和质量要求后，由双方代表签署验收报告。投标方并随机提供该设备的使用说明书、出厂合格证、装箱单等技术文件。
13、质保及售后服务 
13.1、自设备验收合格交付使用日起，质保期为二年。招标方按投标方提供的使用说明书和培训的方法操作使用，在质保期内设备若发生故障，在招标方通知后，投标方应在4小时内响应，48小时内赶到现场进行维修服务，恢复设备正常使用。
13.2、投标方需提供质保期内、外具体的维保措施和计划。
13.3、在质保期内，如有零件损坏，应对损坏零件给予免费服务和更换，并自更换之日起，再对该件质保二年。
13.4、质保期结束时，中标方应免费对设备进行一次全面检查保养。质保期满后也应提供优惠良好的售后服务，投标时注明售后维修的价格。
14、随机附件
投标方提供必备的随机附件，并列出详细清单。
15、备品备件及工具
投标方提供必备的备品备件、工具，并列出详细清单，包括但不限于：
	序号
	名称
	规格与数量
	备注

	1
	温度传感器
	Pt100，-196～100℃，4只
	B级

	2
	压力变送器
	-0.1MPa~1.6MPa，1只
	±0.25% FS

	3
	压力变送器
	1.6 MPa，1只
	±0.25% FS

	4
	压力变送器
	1 MPa，1只
	±0.25% FS

	5
	压力变送器
	500 kPa，1只
	±0.5% FS

	6
	压力变送器
	100 kPa，1只
	±0.5% FS

	7
	压力变送器
	50 kPa，1只
	±0.5% FS

	8
	压力变送器
	10 kPa，1只
	±0.25% FS

	9
	压力变送器
	1 kPa，1只
	±0.25% FS

	10
	压力变送器
	-0.3 kPa，1只
	±0.5% FS

	11
	压力变送器
	-10 kPa，1只
	±0.25% FS

	12
	位移传感器
	100mm，1只
	±0.15% FS

	13
	电子流量计
	10L/min，1只
	±3% FS

	14
	电子流量计
	2L/min，1只
	±3% FS


16、供货清单
投标方列出供货主要设备清单。

第五章   评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法（见下表）。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。本项目由评标委员会向采购人推荐3名中标候选人，采购人最终确定1名中标人。
评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	投标报价
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30

	2.1
	技术方案（20分）

	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]根据投标人提供的供货、安装、调试、验收方案等进行综合评分： 
详细、科学、合理，具有较强的可操作性，得10分；
较为详细、科学、合理，具有基本的可操作性，得7分；
基本详细、科学、合理，可操作性不强，得4分；
未进行相关阐述，得0分。
	10

	2.2
	
	根据投标人提供的质量管理体系与措施、交货进度保障措施等进行综合评分：
保障措施到位，针对性强，得10分；
保障措施较到位，针对性较强，得7分；
保障措施一般，针对性一般，得4分；
未进行相关阐述，得0分。
	10

	3.1
	服务方案
（20分）
	根据投标人提供的售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的维护、升级相关服务及专用耗材报价情况等进行综合评分：
内容完整详细、报价合理，得10分；
内容较为详细、报价较为合理，得7分；
内容基本详细、报价基本合理，得4分；
未进行相关阐述，得0分。
	10

	3.2
	
	根据投标人提供的对买方操作、维护人员的培训方案及计划等进行综合评分： 
培训方案及计划清楚合理，具有较强的可操作性，得10分；
培训方案及计划较清楚合理，具有基本的可操作性，得7分；
培训方案及计划基本清楚合理，可操作性不强，得4分；
未进行相关阐述，得0分。
	10

	4
	采购需求响应性
（20分）
	加★条款不允许负偏离，如有负偏离按无效标处理；加▲条款每有一项负偏离扣 4 分；其他条款每有一项负偏离扣 1 分；累计最多扣20 分。（投标人对全部采购需求条款均须在技术要求响应及偏离表中如实逐项填列，如果采购需求条款要求提供证明材料的须提供相应证明材料并醒目标注关键内容或数据，证明材料模糊不清无法辨认或未提供的均按负偏离处理。）
	20

	5
	业绩
（8分）
	投标人自2021年1月1日(含)以来具有类似项目（包含投标产品）的供货业绩，每提供一个得2分，最高得8分。（提供合同扫描件及与合同对应的有效发票扫描件，发票内容需与合同标的一致，合同需明确体现项目名称、供货标的（含产品型号 / 规格）、签署日期等关键信息。未按要求提供业绩证明材料或证明材料模糊不清无法辨认的，不得分。）
	8

	6
	质保期
（2分）
	质保期在满足招标文件的基础上每延长1年加1分，最多加2分。（提供承诺书原件并加盖公章，格式自拟。）
	2

	分值合计
	100



政策功能落实：
一、小微企业价格扣除（本项目所属行业：工业）
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求，对小型、微型企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%，监狱和戒毒企业扣除10%，残疾人福利性单位扣除10%。监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交）。
二、节能产品、环境标志产品优先采购政策
1.在性能、技术、服务等指标同等条件下，对属于国家认定的节能产品（列入《节能产品政府采购品目清单》中的非政府强制采购产品）和环境标志产品（列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的所有产品）实行优先采购，即在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.节能产品、环境标志产品必须纳入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“节能产品查询系统”、“环境标志产品查询系统”，评审时以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书扫描件为准，否则不予认可。
[bookmark: OLE_LINK11]三、本国产品价格扣除
1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

第六章  投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: OLE_LINK145]（投标人优先按“苏采云”系统提供的格式编制投标文件，并结合本章提供的格式作为相应附加内容编制投标文件并上传至“苏采云”系统）


投  标  文  件






项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               

[bookmark: _Toc120614284]
一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规和招标文件的规定，按期、按质、按量交付投标产品，否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我方将无条件接受处罚；
五、我方已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我方放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我方将无条件接受处罚；
六、我方承诺， 不存在以下情形：1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的； 2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； 3）被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
七、 我方同意提供按照采购人可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	







三、政府采购信用承诺
根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标（响应）文件一并递交。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。




四、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人姓名）为我方就________________（项目编号、项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          

被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                        
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         





五、开标一览表 
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]项目名称
	

	投标报价（元）
	大写：
小写：

	合同履行期限
	

	拟派项目负责人姓名和联系方式
	

	交付地点
	按照招标人要求

	投标有效期
	满足招标文件要求

	质量标准
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]符合国家标准、行业标准、地方标准，满足招标文件要求。

	其他声明
	



[bookmark: OLE_LINK55]投标人名称（加盖CA电子签章）：

                                          日期：       年   月   日








六、分项报价表
项目名称：
	序号
	类别
	名称
	品牌及型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商/产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖CA电子签章）：
                                          日期：       年   月   日

注：1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标报价”金额一致。
2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志、本国产品等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。
3、“类别”包含：设备、材料、测试化验加工、技术服务
[bookmark: _Toc493949415][bookmark: _Toc88048397][bookmark: _Toc493954213][bookmark: _Toc143106199][bookmark: _Toc496012639][bookmark: _Toc3144][bookmark: _Toc493699006]
七、中小企业声明函
（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容，但仍需上传至“苏采云-企业报价折扣证明”）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                （单位名称）的                   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.          （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.          （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
 ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                  
                                    企业名称（盖章）： 
                         日 期： 

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。中小企业参加政府采购活动，应当出具本《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2. 中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业的划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

八、技术要求响应及偏离表
	序号
	采购需求条款
	投标响应内容
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	


注：投标人必须对招标文件中采购需求条款在技术要求响应及偏离表中如实逐项填列，如果采购需求条款要求提供证明材料，投标人必须将该证明材料有序附在该表后，一并上传至“苏采云”系统。
                                           
投标人名称（加盖CA电子签章）：
                                          日期：       年   月   日




九、商务要求响应及偏离表
	序号
	内容
	招标要求
	投标响应
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）
	备注

	1
	采购内容
	
	
	
	

	2
	合同履行期限
	
	
	
	

	3
	交付地点
	
	
	
	

	4
	付款方式
	
	
	
	

	5
	投标有效期
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


                                           
投标人名称（加盖CA电子签章）：
                                          日期：       年   月   日

十、项目组人员
	序号
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                            
投标人名称（加盖CA电子签章）：
                                          日期：       年   月   日

[bookmark: _Toc11176]
十一、类似业绩
	序号
	项目名称
	项目单位（甲方）
	合同金额
	合同签订时间
	合同标的物
	甲方联系人
	甲方联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附业绩证明材料，一并上传至“苏采云”系统。

                                           投标人名称（加盖CA电子签章）：
                                          日期：       年   月   日
[bookmark: _Toc28140]
十二、关于符合本国产品标准的声明函
项目名称：南京市锅炉压力容器检验研究院低温液化气体用呼吸阀试验装置采购
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


十三、招标文件要求或投标人认为需加以说明的其它内容
 







[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146]







[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]
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