江北新区卫生健康和民政局2025年基层技能提升设备采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2025-0491（ZZ203225582177）

江苏省设备成套股份有限公司

2025年10月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	18

第四章 采购需求	21

第五章 合同主要条款及格式	29

第六章 投标文件格式及附件	34

招标公告

项目概况

江北新区卫生健康和民政局2025年基层技能提升设备采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年11月6日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2025-0491（ZZ203225582177）

1.2项目名称：江北新区卫生健康和民政局2025年基层技能提升设备采购项目

1.3项目预算：308万元（采购包1：120万元；采购包2：120万元；采购包3：68万元）

1.4最高限价：详见1.5采购需求

1.5采购需求：

| 包号 | 包名称 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 设备限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长芦街道社区卫生服务中心所需电子胃肠镜及洗消存设备采购 | 电子胃肠镜 | 1 | 100 | 包1核心产品 |
|  |  | 洗消存设备 | 1 | 20 |  |
| 2 | 沿江街道社区卫生服务中心所需电子胃肠镜及洗消存设备采购 | 电子胃肠镜 | 1 | 100 | 包2核心产品 |
|  |  | 洗消设备 | 1 | 20 |  |
| 3 | 精神卫生中心所需精神专科设备采购 | 经颅电刺激仪 | 1 | 45 | 包3核心产品 |
|  |  | 脑电治疗仪 | 1 | 8 |  |
|  |  | 心律变异分析仪 | 1 | 15 |  |

详见采购文件第四章采购需求。

1.6合同履行期限：合同签订后30日内完成交付。

1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8本项目不接受联合体投标。

1.9本项目不接受进口产品投标。

1.10本项目标的所属行业：工业。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特殊条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

（2）若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

（3）若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件加盖公章。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

2.5第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.6供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.8拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自本项目招标公告发布之日起5个工作日（北京时间）

3.2地点：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

3.3获取方式：本项目采用网上注册登记方式：

投标人应在招标文件提供的时间内，打开江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）首页通过点击“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间及开标时间：2025年11月6日上午09：30（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 6.1本项目在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布公告。

- 6.2本次采购请按“包”提交投标文件，评委会按“包”评审。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

- “苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

- 6.4勘查现场或答疑：不集中组织。

- 6.5有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南京江北新区管理委员会卫生健康和民政局

联系人：陈宗磊

联系方式：025-88020944

地址：江苏省南京市浦口区凤滁路48号

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室

联系人：吴喆

联系方式：025-83320576

邮箱：wuz@jcec.cn

3.项目联系方式

项目联系人：吴喆

电话：025-83320576

投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是“包”，招标标的数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物或服务不得部分投标；招标标的数量及技术要求中已经分包的，投标人可以以包为单位编制、提交投标文件。评标委员会将按“包”评审。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、包号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（如适用）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

1)第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2)第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

3)第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如招标公告中要求提供）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次采购，中标供应商按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格〔2002〕1980号”）代理货物招标收费基准费率（最低5000元）计算，另本项目预计实际产生专家评审费每包壹仟元整，招标代理服务费、专家评审费均在领取中标通知书前向采购代理机构支付。本项费用无需在投标报价表中单列。招标代理服务费、专家评审费连同招标代理服务费合并支付并开具发票。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照规定上传后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有异议，应当根据《苏采云系统供应商操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

21.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

21.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价＜招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价＜招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐中标候选人。

标段1至标段3均按照以下评审标准进行评分：

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 2 | 技术响应 （29分） | 由评委根据招标文件第四章《采购需求》，对投标文件中技术规格说明和项目实施需求的满足程度进行打分，全部响应即满足采购文件功能技术参数及项目实施要求的得29分。非▲号参数每有一项负偏离扣1分，▲号参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。★号参数为不可负偏离项，如不符合，作无效投标处理。 注：所有对招标文件标注“★”“▲”的具体要求、参数、数值指标的响应，要求投标供应商必须在投标文件中提供技术支持资料并标注所在位置页码（技术支持材料包括产品注册登记表、厂家技术说明书、使用手册、屏幕截图、检测报告、彩页及技术参数中要求提供的其他材料等任意一种能够证明的材料均可），简单复制招标文件并标注响应或无偏离而又无相关完整技术支持资料证实，评审时评审委员会成员有权不予认可。对招标文件明确的需主观判定的功能性描述要求未做任何情况说明或响应承诺的，评标委员会有权予以否决或做负偏离处理。 | 29 |
|  | 产品稳定性、匹配性和适用性（8分） | 对投标设备的配置合理性、适用性等进行评审： 设备配置合理、适用性好得4分； 设备配置较合理、适用性一般得2分； 设备配置不合理、适用性较差得1分；没有不得分。 | 4 |
|  |  | 对投标设备的性能先进性、稳定性进行评审： 设备性能先进，稳定性好得4分； 设备性能较为先进，稳定性一般得2分； 设备性能不先进，稳定性较差得1分；没有不得分。 | 4 |
| 3 | 质量保证方案 （4分） | 根据供应商提供的质量保证方案（不限于质量保证目标，质量保证措施和体系，质量管理制度等）进行打分。 方案科学合理得4分； 方案基本合理但略有瑕疵得2分； 方案不全面或有重大瑕疵得1分；没有不得分。 | 4 |
| 4 | 进度保证方案 （4分） | 根据供应商提供的进度保证方案（不限于工作目标，进度安排，保障措施等）进行打分。 方案详细，可操作性强得4分； 方案较详细，可操作性一般得2分； 方案不详细，可操作性较差得1分；无方案不得分。 | 4 |
| 5 | 售后服务方案 （10分） | 根据供应商提供的售后服务方案（不限于售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围）等进行打分。 方案科学合理得4分； 方案基本合理略有瑕疵得2分； 方案不全面或有重大瑕疵得1分；没有不得分。 | 4 |
|  |  | 供应商提供的产品在采购需求要求的质保期的基础上，每增加一年得1分，最多得2分。 （投标文件中提供承诺书并加盖电子签章，格式自拟） | 2 |
|  |  | 对采购人的培训内容（培训：对采购人操作、维护人员的培训方案及计划）进行打分。 方案详细，可操作性强得4分； 方案较详细，可操作性一般得2分； 方案不详细，可操作性较差得1分；无方案不得分。 | 4 |
| 6 | 实施方案 （4分） | 对投标人的项目实施方案完整、风险说明及风险规避处置措施描述详细，符合本项目实际情况进行打分。 方案详细，可行性强得4分； 方案较详细，可行性一般得2分； 方案不详细，可行性较差得1分；无方案不得分。 | 4 |
| 7 | 业绩 （9分） | 提供近三年（自2022年9月至今，以合同签订时间为准）与投标核心产品同品牌、同型号的供货业绩。每提供一份合同复印件并加盖电子签章得3分，最多得9分。 | 9 |
| 8 | 国家政策导向 （2分） | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得1分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 特别说明：供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不予认可。 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

采购需求

包1：长芦街道社区卫生服务中心所需电子胃肠镜及洗消存设备采购

品目一：电子胃肠镜

| 部件（单元） | 参数名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1、冷光源 | ★1.1机型设计 | 一体化设计 |
|  | 1.2光源 | LED光源 |
|  | 1.3染色模式 | 拥有≥3种染色模式，更好的满足早期病变的筛查 |
|  | 1.4调光级别 | 具有手动和自动调光模式，≥19级调节 |
|  | ▲1.5主光源使用寿命 | ≥20000小时 |
| 2、图像处理器 | ▲2.1信号输出 | 具有多种高清输出接口 |
|  | 2.2输出格式 | 高清输出 |
|  | 2.3调光模式 | 手动/自动可调 |
|  | 2.4色彩调节 | 具备红色、蓝色、饱和度调节功能 |
|  | 2.5构造调节 | 具有结构强化模式、具有轮廓强调模式 |
|  | 2.6电子放大 | 具有电子放大功能，最大可放大至4倍 |
|  | 2.7内置存储 | 具有图像保存和视频录制功能，存储容量≥1TB |
|  | ▲2.8操作面板 | 采用≥7英寸液晶触控屏 |
| 3、检查型高清电子胃镜 | 3.1传感器类型 | ≥200万像素的CMOS传感器 |
|  | 3.2视场角 | ≥145° |
|  | 3.3头部外径 | ≤9.3mm |
|  | ▲3.4主软管外径 | ≤9.2mm |
|  | 3.5景深 | 2-100mm |
|  | 3.6弯曲角度 | 向上 210°向下 90°，左右各 100° |
|  | 3.7钳道孔径 | ≥2.8mm |
|  | ▲3.8操作部按钮数量 | ≥5个自定义按钮 |
|  | 3.9插入方式 | 一键热插拔 |
|  | 3.10副送水 | 具备辅助送水功能，便于检查和治疗 |
| 4、治疗型高清电子胃镜 | 4.1传感器类型 | ≥200万像素的CMOS传感器 |
|  | 4.2视场角 | ≥145° |
|  | 4.3头部外径 | ≤9.8mm |
|  | 4.4主软管外径 | ≤9.8mm |
|  | 4.5景深 | 2-100mm |
|  | 4.6弯曲角度 | 向上 210°向下 90°，左右各 100° |
|  | 4.7钳道孔径 | ≥3.2mm |
|  | ▲4.8操作部按钮数量 | ≥5个自定义按钮 |
|  | 4.9插入方式 | 一键热插拔 |
|  | 4.10副送水 | 具备辅助送水功能，便于检查和治疗 |
| 5、高清电子肠镜 | 5.1传感器类型 | ≥200万像素的CMOS传感器 |
|  | 5.2视场角 | ≥170° |
|  | 5.3头部外径 | ≤12.2mm |
|  | ▲5.4主软管外径 | ≤12.0mm |
|  | 5.5景深 | 2-100mm |
|  | 5.6弯曲角度 | 上下各 180°，左右各 160° |
|  | ▲5.7钳道孔径 | ≥3.8mm |
|  | ▲5.8操作部按钮数量 | ≥5个自定义按钮 |
|  | 5.9插入方式 | 采用一键式热插拔，全防水设计，洗消时无需佩戴防水帽 |
|  | ▲5.10可变硬度调节 | 具有硬度可调节功能 |
| 6、内窥镜台车 | 6.1设计方式 | 采用一体式内镜台车，可同时悬挂两条内镜 |
| 7、医用监视器 | 7.1尺寸大小 | ≥27寸高清医用液晶监视器，分辨率≥1920×1080 |
| 8、其他 | 8.1配置要求 | 包括主机1台、胃镜2条、肠镜2条。随设备配备1套高清工作站。 |

品目二：洗消存设备

| 参数名称 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 1、配置 | 包含紫外线杀菌存放柜1台，清洗槽和干燥台1套，内窥镜全自动洗消机1台，纯水机1台 |
| 2、功率 | ≤600W |
| 3、干燥、杀菌时间 | 干燥时间：1~30min（可调） 杀菌时间：1~30min（可调） |
| 4、储镜数量 | 6条软式内镜 |
| 5、清洗槽 | 8槽 |
| 6、报告工作站系统 | 含工作站 |
| 7、手术转运床 | 3辆 |

商务要求：

| 1、交付期 | 合同签订后30日内 |
| --- | --- |
| 2、质保期 | 五年，从验收合格之日算起，要求原厂整机保修。 |
| 3、耗材及易损件价格 | 耗材8折提供，过保后每根镜子质保费不高于15000元。 |
| 4、付款方式 | 项目整体验收合格支付80%，余款使用一年后付清 |
| 5、其他商务要求 | 胃镜室局部改造，如洗消间、储镜室等，按院感要求改造。 |

包2：沿江街道社区卫生服务中心所需电子胃肠镜及洗消存设备采购

品目一：电子胃肠镜

| 部件（单元） | 参数名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1、冷光源 | ★1.1机型设计 | 一体机 |
|  | 1.2光源 | LED光源 |
|  | 1.3染色模式 | 具有分光染色(CB)功能，CBI regular、CBI indigo |
|  | 1.4调光级别 | 具有手动和自动调光模式，≥19级调节 |
|  | ▲1.5主光源使用寿命 | ≥20000小时 |
| 2、图像处理器 | ▲2.1信号输出 | 具有多种高清输出接口 |
|  | 2.2输出格式 | 高清输出 |
|  | 2.3调光模式 | 具有自动和手动调光模式 |
|  | 2.4色彩调节 | 具备红色、蓝色、饱和度调节功能 |
|  | 2.5构造调节 | 具有结构强化模式、具有轮廓强调模式 |
|  | 2.6电子放大 | ≥4.0倍放大 |
|  | ▲2.7内置储存 | 具有≥1TB存储容量；具有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放 |
| 3、治疗型高清电子胃镜 | 3.1传感器类型 | ≥200万像素的CMOS传感器 |
|  | 3.2视场角 | ≥145° |
|  | 3.3头部外径 | ≤9.8mm |
|  | 3.4主软管外径 | ≤9.8mm |
|  | 3.5景深 | 2-100mm |
|  | 3.6弯曲角度 | 上210°下120° 左100°右100° |
|  | 3.7钳道孔径 | ≥φ3.2mm |
|  | ▲3.8操作部按钮数量 | ≥5个自定义按钮 |
|  | 3.9插入方式 | 一键热插拔 |
|  | 3.10副送水 | 有 |
| 4、高清电子肠镜 | 4.1传感器类型 | ≥200万像素的CMOS传感器 |
|  | 4.2视场角 | ≥170° |
|  | 4.3头部外径 | ≤12.2mm |
|  | ▲4.4主软管外径 | ≤12mm |
|  | 4.5景深 | 2-100mm |
|  | 4.6弯曲角度 | 上180°下180° 左160°右160° |
|  | ▲4.7钳道孔径 | ≥φ3.8mm |
|  | ▲4.8操作部按钮数量 | ≥5个自定义按钮 |
|  | 4.9插入方式 | 一键热插拔 |
|  | ▲4.10可变硬度调节 | 有 |
| 5、内窥镜台车 | 5.1设计方式 | 医用台车，一体式可移动设计，双镜悬挂 |
| 6、医用监视器 | 6.1尺寸大小 | ≥27寸医用液晶显示器 |
| 7、其他 | 7.1配置要求 | 胃肠镜主机一台、胃镜2条、肠镜1条、随设备配备2套工作站。 |

品目二：洗消设备

| 参数名称 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 1、配置 | 包含紫外线杀菌存放柜1台，清洗槽和干燥台1套，内窥镜全自动洗消机1台，纯水机1台、手术转运床3辆、报告工作站1套 |
| 2、功率 | ≤600W |
| 3、干燥、杀菌时间 | 干燥时间：1~30min（可调） 杀菌时间：1~30min（可调） |
| 4、储镜数量 | ≥6条软式内镜 |
| 5、清洗槽 | 8槽 |
| 7、报告工作站系统 | 具备 |
| 8、手术转运床 | 3辆 |

商务要求：

| 1、交付期 | 合同签订后30日内 |
| --- | --- |
| 2、质保期 | 五年，从验收合格之日算起，要求原厂整机保修。 |
| 3、耗材及易损件价格 | 五年年原厂质保及耗材、易损件按照八折计算，过保后每根镜子质保费不高于15000元。 |
| 4、付款方式 | 项目整体验收合格支付80%，余款使用一年后付清 |
| 5、其他商务要求 | 免费进行机房设计装修、预埋件安装、HIS系统对接。承诺业务运行1年内，提供一根肠镜供免费使用。 |

包3：精神卫生中心所需精神专科设备采购

品目一：经颅电刺激仪

| 参数名称 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 1.治疗强度 | 电流强度范围：≤2.5mA可调，可选配脉冲电刺激输出强度。 |
| 2.输出路数/通道 | 独立输出组合，可同时多人进行治疗 |
| 3.频率特性 | 频率范围：0-200hz范围内可调 |
| 4.刺激模式 | 具有tDCS经颅直流电刺激模式，可选配交流电刺激模式等 |
| 5.定时功能 | 电刺激器满电的工作条件下，连续工作时间不低于6小时 |

品目二：脑电治疗仪

| 参数名称 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 1、治疗强度 | 30mT，强度可调 |
| 2、输出路数/通道 | 产品采用便携式终端，至少满足单人治疗 |
| 3、刺激模式 | 仿真生物电刺激，磁刺激 |
| 4、定时功能 | 具有定时功能 |
| 5、适用范围 | 精神科（注册证体现） |

品目三：心律变异分析仪

| 参数名称 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 1、核心生理信号采集参数 | 设备可测量心率范围30-200bpm，心率误差：0bpm。 |
| 2、HRV分析算法参数 | 总能量（TP）、极低频（VLF）、低频（LF）、高频（HF）、高低频比率(LF/HF） |
| 3、压力评估输出参数 | 提供压力评估输出模式，可选配多种压力评估输出模式，提供检验报告。 |
| 4、测评方式 | 可通过无线或者有线模式，采用心电导联和双手握持检测方式，方便临床快速检验。 |
| 5、硬件配置参数 | 1.无线信号终端仪器(包含内建锂电池) 1 台 2.USB 心电图电极线1 条 3.Mini USB 充电线 1 条 4.Micro SD 4G 记忆卡 1张 5.心电电极夹 1组 6.一体工作站 1台 7.彩色打印机 1台 （不同产品间可能存在一定差异，但是配置硬件功能属性相当） |

商务要求：

| 1、交付期 | 合同签订后30日内 |
| --- | --- |
| 2、质保期 | 二年，从验收合格之日算起，要求原厂整机保修。 |
| 3、耗材及易损件价格 | 耗材8折提供，过保后维保费用不超过成交价格5% |
| 4、付款方式 | 项目整体验收合格支付80%，余款使用一年后付清 |
| 5、其他商务要求 | 无 |

合同主要条款及格式

合同编号：

采购人：

甲方：                                          签订地点：江苏南京

乙方：                                          签订时间：2025年  月 日

受甲方委托，采购代理机构于2025年  月   日组织了江北新区卫生健康和民政局2025年基层技能提升设备采购项目包号：包名称（项目编号/包号：）公开招标，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

- 第一条　合同标的内容

- 供货一览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价人民币（大写） 元整（小写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |

2、具体配置清单见《江北新区卫生健康和民政局2025年基层技能提升设备采购项目招标文件》、乙方投标文件、中标通知书和乙方所有澄清承诺文件。

3、合同总价包括设备费、现场安装调试、试运行、质保运维期及13%增值税费和运输保险等全部费用。

- 第二条　交货、安装时间及地点

交货时间：合同签订后30日内完成交付。

交货及安装地点：

- 第三条　包装和运输

1、乙方提供的所有设备（含附件）均要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装。对包装箱内或各散装部件均应系加标签。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、设备（含附件）运输方式：乙方自定。

3、设备（含附件）在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第四条　付款方式

1、甲方（或采购人））按照以下约定向乙方支付合同条款：

乙方所供设备全部到货并全部安装完成，调试完毕并通过验收后，甲方收到乙方开具相应金额的发票后向乙方支付合同总价的80%；

设备使用一年后甲方支付剩余合同款项。

2、甲方（或采购人）以银行转账方式将合同款支付至乙方指定的银行账户：

账户名称：

开户行：

银行账号：

3、本项目付款视项目资金到位情况适度调整支付。

4、每次支付前，乙方应向甲方开具当期支付金额的等额正式发票。

- 第五条　质量保证

1、乙方所提供设备的功能和原理与乙方提供的“产品手册”描述一致，主要技术规格和参数等与《江北新区卫生健康和民政局2025年基层技能提升设备采购项目招标文件》、乙方投标文件、中标通知书和乙方所有澄清承诺文件所描述一致。没有涉及到的标准按国家标准或行业标准执行，二者有差异以标准高的为准。

2、乙方所提供的设备必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第六条　设备的验收

1、乙方提供不符合本合同规定的设备，甲方有权拒绝接受。

2、乙方应将所提供设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方或业主，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

3、到货开箱验收。甲方应当在到货后10个工作日内，对乙方提交的设备依据合同清单进行开箱到货验收，设备名称、规格型号、数量等符合供货一览表、且外观无损坏的给予验收。超过10个工作日甲方没有提出异议，视设备验收合格。验收合格后由甲乙双方项目经理签署设备验收单，甲乙双方各执一份。

4、设备试运行验收。设备安装调试结束后，由甲方项目经理认可后，试运行2个月，如各项指标性能满足技术文件，无故障，甲乙双方项目经理签署设备试运行验收单，甲乙双方各执一份。

5、质保期结束验收。质保期结束，乙方对系统进行消缺，符合验收标准，甲乙双方项目经理签署设备质保期验收单，甲乙双方各执一份。设备质保期验收单签署后10个工作日内甲方无息退还乙方合同金额5%的质保金。

- 第七条　技术支持

乙方派出专业技术人员到现场安装调试工作。乙方需配合采购人其他合作单位共同协作，为本项目提供良好的运行环境，协助开展业务应用系统的安装部署、测试、验收等工作。

- 第八条　质保期及售后服务

1、设备质保起止时间：

2、在保修期内出现设备故障，乙方承诺在24小时内响应维护服务，远程指导无法排除故障，需48小时内到达现场进行维修排除故障。

3、保修期内，设备除高原环境特性、不可预见或人为损坏的情况外，乙方负责免费维修或更换。

4、质保运维具体要求：参照项目管理方运维要求实施，质保运维期内所发生的所有费用由乙方承担。

- 第九条　税率和税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。如遇国家税率调整，增值税率仍按照合同约定的税率执行或按照调整税率核算修正合同总价。

- 第十条　权利保证

1、乙方应保证所提供设备在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按照合同规定的时间向甲方提供使用设备的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。不得将甲方的合同内容用于乙方的宣传资料。

4、乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5、双方确定在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人，项目联系人承担双方联系本项目协作事务。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

- 第十一条　违约责任

1、乙方逾期交货，则从交货逾期日起计，每日按照合同额的0.5%支付违约金。除取得甲方的同意延迟交货期可以免除违约金。

2、乙方所提供的设备为不合格品，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

3、乙方货物不能满足合同约定的质量标准或技术要求，甲方有权解除合同（退货），并赔偿甲方经济损失合同款的5%。

4、乙方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5、因包装、运输引起的设备损坏，按质量不合格处理。

6、乙方未按本合同中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额 5% 向甲方支付违约金，但不能免除乙方继续承担售后服务的义务。

7、甲方应按照约定支付合同款，如逾期支付合同款，则从逾期日起计，每日按照应支付金额的0.5%支付违约金。除取得乙方的同意延迟支付期可以免除违约金。

- 第十二条　不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条　安全生产责任约定

1、甲乙双方必须认真执行国家制定的安全生产政策、法律法规。

2、由乙方造成的安全事故，乙方承担全部责任，并由乙方承担所造成的全部经济损失和刑事责任。

3、由甲方造成的安全事故，甲方承担全部责任，并由甲方承担所造成的全部经济损失和刑事责任。

- 第十四条　保密条款

1、甲乙双方应对在本合同履行过程中所获悉的有关对方的商业秘密、专有信息、产品使用过程中记载的信息，特别是与合作项目和产品有关的合同、方案、报价、业务资料等进行严格保密，若因任何原因引起以上信息流失到第三方，则对方有权追究责任。

2、除经对方书面同意或根据有关法律、法规规定必须向第三方披露的信息外，接收保密信息的一方不得向其他任何第三方披露保密信息或其中的任何部分。除为本合同履行之目的外，接收方亦不得使用或间接使用保密信息或其中的任何部分。如在提供服务时确有需要，乙方可以将本条款涉及的保密信息透露给乙方内部有必要了解保密信息的雇员。乙方应告知上述雇员甲方的保密要求，并对上述雇员的保密义务承担责任。

3、以下信息不属于保密信息：

（1）该信息在披露之时已成为可以公开获得的信息；

（2）该信息是甲方披露前已为乙方拥有的信息；

（3）甲方披露后非因乙方的过错成为可以公开获得的信息；

（4）该信息是乙方依据法律、法规、生效的司法判决或行政裁决必须披露的；

（5）乙方可从甲方以外的第三方合法获得的且无披露或使用限制的信息。

4、本协议到期后，甲乙双方对协议到期前所获悉的包括但不限于有关对方的商业秘密、专有信息、产品使用过程中记载的信息，特别是与合作项目和产品有关的合同、方案、报价、业务资料以及在协议期内归属于一方或双方的知识产权等进行严格保密。若因任何原因引起以上信息流失到第三方，泄露方应向对方支付违约金人民币10万元并赔偿对方因此遭受的损失。

5、双方承诺在本合同终止之后仍然继续承担在此条款下的保密义务。

- 第十五条　合同争议解决

1、因设备质量问题发生争议的，由乙方将设备提交给双方认可的，具有相关资质的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第（2）种方式处理：

（1）提交南京仲裁委员会仲裁；

（2）依法向甲方所在地人民法院起诉。

3、争议处理期间，本合同继续履行。

- 第十六条　合同生效及其它

1、合同自双方盖章后生效。

2、本合同的附件与合同具有同等法律效力。合同执行中涉及合同资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

- 第十七条　本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各持肆份。

以下无正文内容。

| 甲方（章） | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代理人： | 法定代表人或授权代理人： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

（项目编号/包号）

（包号：包名称）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日

目  录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为人民币（大写）        元。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成所有筛查服务，数据交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

被授权人的身份证的复印件：

附件三、报价表格式

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

包号：                                             包名称：

| 投标单价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |  |  |
| 备注 | 如电子标书开标一览表金额前后不一致，系统将以“标书制作客户端——基本目录——开标一览表”中填写的金额为准 |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

附表——分项报价表格式

分项报价表

（如果有，格式自拟，分项报价合计应与投标单价一致）

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：                                         项目编号：

包号：                                             包名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                         项目编号：

包号：                                             包名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                         项目编号：

包号：                                             包名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 技术 职称 | 相关工作年限 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年月日

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 签约及服务时间 | 工作主要 内容 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年月日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月日

附件十、资格资信证明文件

附件十一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印，并按要求签字盖章）

附件十二、项目技术说明或实施方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写

附件十三、其他