招　标　文　件

项目名称：“十四五”南京市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设监测站点运维服务

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0548

（专门面向中小企业）

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年8月

目录

第一章  投标邀请	１

一、项目基本情况	１

二、申请人的资格要求	１

三、获取招标文件	３

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	３

五、公告期限	３

六、其他事宜	３

七、本次招标联系方式	４

第二章  投标人须知	５

一、总则	５

二、招标文件	５

三、投标文件的编制	６

四、投标文件的递交	８

五、开标与评标	８

六、定标	１２

七、授予合同	１４

八、质疑	１４

九、政策功能落实	１６

第三章  合同文本	１７

第四章  采购需求	２２

01包：常规六参数仪器运维服务	２２

一、项目属性：服务类项目。	２２

二、项目概况	２２

三、项目需求	２２

★四、商务要求	３０

五、附表	３２

02包：VOCs、非甲烷总烃和黑炭设备运维服务	３６

一、项目属性：服务类项目。	３６

二、项目概况	３６

三、项目需求	３６

★四、商务要求	４５

五、附表	４６

第五章  评标方法与评标标准	５３

第六章  投标文件格式	５７

一、供应商信用承诺函	５９

二、满足特定资格要求的证明文件	６５

三、法人授权书	６６

四、投标函	６８

五、开标一览表	６９

六、投标分项报价表	７０

七、实质性要求响应及偏离表（需逐条响应）	７１

八、中小企业声明函	７２

九、残疾人福利性单位声明函	７４

十、联合体协议（本项目不适用）	７５

第一章  投标邀请

项目概况

受南京市生态环境监测监控中心委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就“十四五”南京市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设监测站点运维服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0548

2.项目名称：“十四五”南京市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设监测站点运维服务

3.预算金额：135万元（采购包1：60万元；采购包2：75万元）

4.最高限价：135万元（采购包1：60万元；采购包2：75万元）

5.采购需求（简介）：

采购人拟委托第三方机构承担空气自动监测站日常运行及备机维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗等内容。

6.合同履行期限：合同签订后壹年，实际服务期自中标供应商确认交接起计。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

1.6对于1.2至1.5款证明材料可使用《供应商信用承诺函》（格式见第六章）替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺函替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务： ①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。 ②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标方法与标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月22日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.招标代理机构编号： 0675-256JOC005310

6.本项目兼投不兼中，若同一供应商在多包中均为第一中标候选人则按照包号顺序中标。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名 称：南京市生态环境监测监控中心

地址：南京市建邺区中和路98号

联系方式：宋老师 025-83630532

2、采购代理机构信息

名  称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：王老师 025-84795468

3、项目联系方式

项目联系人：王老师

电　话：025-84795468

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 成交服务费：

成交通知书发出后一周内，成交人按照按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》标准，折扣率为80%计算，向采购代理机构一次性支付所有成交服务费。

支付成交服务费银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交通银行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 符合性审查的内容包括：

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 《开标一览表》的总报价没有超过最高限价 | 符合招标文件要求 |
| 没有不符合招标文件中规定的实质性要求和条件 | 符合招标文件要求 |
| 没有采购人不能接受的附加条件 | 符合招标文件要求 |
| 没有法律法规或者招标文件中涉及的无效标条款 | 符合招标文件要求 |

采购代理机构和采购人代表依法对投标供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

评标委员会依法对投标供应商的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

24.1.4 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一供应商或同一IP（包含mac）地址提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

代理机构《质疑函》收件信息：

收件人：王易栋

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务三部

联系电话：025-84795992

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的“十四五”南京市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设监测站点运维服务项目需求（包1：常规六参数仪器运维服务/包2：VOCs、非甲烷总烃和黑炭设备运维服务）公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：“十四五”南京市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设监测站点运维服务（包1：常规六参数仪器运维服务/包2：VOCs、非甲烷总烃和黑炭设备运维服务）

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：合同签订后壹年，实际服务期自乙方确认交接起计。

1.5 履行地点：采购人指定地点

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方凭乙方开具的合同金额41%的增值税发票向乙方支付对应金额的预付款；

8.1.2 运维结束后，甲方凭乙方开具的合同剩余金额的增值税发票向乙方支付对应金额的款项；

8.1.3 如当月有效数据获取率不满足85%的要求，则扣除合同总价十二分之一的金额或服务期顺延一个月。

8.2 所有款项在财政资金下达后，乙方须收到甲方通知后方可开具对应发票。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额10%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日1‰向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日2‰甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额30%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

01包：常规六参数仪器运维服务

- 一、项目属性：服务类项目。

- 二、项目概况

2.1采购内容：承担空气自动监测站日常运行及备机维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗等内容。

2.2采购预算：60万元人民币。

2.3服务范围：本次工作范围为溧水东屏大金山、栖霞龙潭港、禄口机场站点常规参数仪器（NO-NO2-NOX、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5、气象五参数）及相关备机提供运维服务。

2.4项目背景：为保证环境空气质量自动监测站稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作提供科学的决策依据。根据国家、省、市相关标准及规范要求，南京市生态环境监测监控中心开展运维服务采购，委托第三方机构对南京市环境空气自动监测站（溧水东屏、栖霞龙潭港、禄口机场运维服务）及相关备机提供运维服务。

- 三、项目需求

3.1 常规六参数项目需求

3.1.1 供应商应配备运维工作所需要的专用仪器维修工具、通讯调试工具。

3.1.2 供应商应提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施。

★3.1.3 供应商应提供详细的运维管理服务方案、质量控制方案和应急服务保障方案；应配备2名经验丰富的运维人员（至少具备2年运行维护经验，并有相关工作经验证明）常年驻守，同时确保至少1辆专车用于日常巡检（需提供承诺书）。

3.1.4 在设备运维期间，供应商应严格按照操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足采购方提出的系统及仪器设备考核指标要求。

3.1.5 供应商应提交本地化服务方案，保证满足对站点仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～22时出现故障，应在1小时内响应，2小时之内到达现场，4小时内现场解决；其他时段出现故障，应在每日8时前响应，2小时之内到达现场，4小时内现场解决。故障4小时内不能解决的，应及时与相关部门联系，确定解决方案。重大保障及特殊应急状况下，能服从调度安排。

3.1.6 供应商必须积极配合采购方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

3.1.7 在设备运维期间，未经允许，供应商不得以直接、间接、口头或书面等形式将监测数据等相关其他资料披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成损失、损害，采购方将有权随时终止合同并通过法律途径向供应商索赔。

3.1.8 在开展运维服务前，中标供应商应与业主方共同对空气站的仪器运行情况、数据采集情况进行实际考察，并且做好运维交接方案和后期运维工作方案。

★3.1.9 供应商应承诺中标后提供SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5等六指标监测仪以及动态校准仪、零气发生器等生产商或授权代理商提供的针对本项目备品备件、耗材的供货协议（需与站点所使用仪器品牌、型号对应）（需提供承诺书）。

★3.1.10 供应商应承诺中标后配备如下数量的质量控制设备（设备产权归供应商所有），包括配套的流量计、各种标气、臭氧校准仪等。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置（需提供承诺书）。

表1 质量控制设备清单

| 序号 | 质控设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大、小量程流量计 | 1套 |
| 2 | 标准气压计 | 1 |
| 3 | 标准温度计 | 1 |
| 4 | 各种标准气体 | 根据使用情况 |
| 5 | 零气发生器 | 1 |
| 6 | 动态校准仪（臭氧校准仪） | 1 |
| 7 | 颗粒物手工采样器 | 1 |
| 8 | 便携式颗粒物自动监测仪 | 1 |

3.2 运行维护工作目标

供应商必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，相关站点运行质量应达到以下指标：

3.2.1 所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

3.2.2 单站设备在线率必须高于90%（含），有效数据获取率须高于85%（含）。

注：仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间（仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间

有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于85%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

3.2.3 异常情况处理率100%。

3.3 运维工作内容

常规六参数运维过程中主要完成以下工作：

3.3.1 站点的日常运行维护。

3.3.2 站点的日常质量管理。

3.3.3 站点的日常安全管理。

3.3.4 站点监测数据的日常审核、上报。

3.3.5 站点的设备维护保养及维修。

3.3.6 站点相关辅助设施的维护、保养、维修。

3.3.7 站点数据采集及传输系统的维护及维修（不含电信数据传输部分），保障站点与市生态环境监测监控中心通讯正常。

3.4 常规六参仪器运维工作要求

供应商应遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、南京市生态环境监测监控中心关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的空气自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

3.4.1每日远程检查

运维人员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

3.4.1.1查看站点数据传输情况及全球眼视频监控系统在线情况。

3.4.1.2根据全球眼视频在线系统，检查站房内外部有无安全隐患。

3.4.1.3根据电流电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

3.4.1.4根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常。

3.4.1.5检查各站点每日自动校零校跨是否通过。

3.4.1.6发现运行数据有持续异常值时，应立即通知市生态环境监测监控中心管理人员，并做好相应记录，经共同讨论研判后决定是否派运维人员奔赴现场查看。

3.4.2每周巡检

运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括站房基本功能检查、监测仪运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。

3.4.2.1站房基本功能及安全检查

运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录：

（1）门禁刷卡功能是否正常。

（2）站房照明系统是否正常。

（3）室内温湿度是否正常。

（4）站房有无漏水、破损现象。

（5）检查供电情况，保证系统的正常运行，并应记录用电度数。

（6）检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常。

（7）检查文件（包括维护报表及操作手册）是否定位。

（8）避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固。

（9）站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况。

（10）室内外球机是否悬挂牢固。

（11）站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）。

（12）灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常。

3.4.2.2 仪器设备功能参数检查及维护

运维人员应对各仪器设备参数进行检查每周工作内容如下：

（1）查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

（3）检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

（4）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。

（5）对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

（6）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行手工校准。

（7）对气象仪器的运行情况进行检查。

（8）在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

3.4.3每月工作

3.4.3.1清洗PM10和PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件，当出现AQI值大于等于200以上的重污染天气后，应在一周内清洗切割器。

3.4.3.2检查PM10和PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否漏气。校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟。

3.4.3.3检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性。

3.4.3.4对数据进行备份。

3.4.3.5使用指北针或指南针核查气象参数监测仪指北是否无误（偏差超过15°需进行校准）。

3.4.4每季度工作

3.4.4.1至少清洗一次采样总管及采样风机。

3.4.4.2对气态分析仪进行多点线性检查。

3.4.4.3对PM10和PM2.5进行标准膜检查或K值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

3.4.5每半年工作

3.4.5.1检查PM2.5和PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

3.4.5.2对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准，采用江苏省环境监测中心提供的臭氧标准源对站点校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

3.4.5.3检查氮氧化物分析仪钼炉转化率。

3.4.6每年（合同期内）工作

3.4.6.1对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

3.4.6.2更换所有泵组件（易损件）。

3.4.7其他要求

3.4.7.1每周所更换的气态污染物分析仪滤膜，材料必须为聚四氟乙烯材质；颗粒物滤带应使用原厂滤带，使用后的滤膜和滤带必须记录更换时间，留存备查。

3.4.7.2严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置，否则，采购方有权终止合同。

3.5故障设备维修

3.5.1供应商负责本包所列仪器设备的维护、维修和常规部件更换（包括站房、空调、站房内温湿度监控设备、视频监控等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

3.5.2供应商应建立站点的仪器设备档案，记录其运行、维护、维修及更换状况。

3.5.3站点仪器设备发生故障时，对于在现场能够明确诊断，并可由简单更换零部件解决的问题，如电磁阀控制失灵、泵膜破损、气路堵塞、灯源老化等，应立即在现场进行检修并解决问题。如现场不能修复，必须在故障发现4小时内使用备用设备替换，并对新安装的仪器进行校准、标定，完成监测数据的有效性检查，保证系统的持续运行及数据的连续性、有效性。详细记录故障现象与发生时段，并及时报告采购方。

3.5.4更换后的故障设备应在一周内完成维修，不能完成的，供应商应及时报告并与相关部门协商解决。故障设备完成维修后，经校准检查合格及时恢复使用；供应商应做好相应维修记录。

3.5.6供应商应建立仪器使用、维护、维修档案，记录仪器使用情况、故障现象、维修过程、更换备件情况等，并填写仪器维护、维修报告表并及时报告采购方。

3.6 质量控制与管理要求

供应商需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

3.6.1量值溯源要求

3.6.1.1供应商在每个站点需配备标准气体，所使用的标准气体须为生态环境标样所或国家标物中心生产的有证标准物质。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

3.6.1.2供应商应每半年对站点所用的校准设备进行核查，性能指标应符合要求。供应商所用的流量检查设备应通过技术监督部门的检定。

3.6.1.3供应商应配备1台臭氧传递设备，每年将质控实验室的臭氧传递设备向江苏省环境监测中心提供的标准设备进行溯源，并用此设备每季度向所运维的子站的校准仪传递一次，每次进行不少于6个点的多点传递（包括零点），两台设备每个浓度点读取10个有效数据，并计算平均值。

3.6.1.4站房内所用温、湿度传感器、气压传感器等应与经过计量部门检定的温湿度计、压力计进行比对，偏差超过±2℃或5%应进行校准或更换。

3.6.2 日常校准要求

3.6.2.1保证除PM10、PM2.5设备外其余设备每天凌晨自动进行一次零点校准和一次跨度校准，并通过数采仪生成校准报告上传至市空气质量平台。每月进行一次精密度检查（使用上月平均浓度），每季度进行一次准确度检查（量程范围内5—6个点），并将相关内容记录在每月总结报告中上报至采购方。

3.6.2.2 PM10、PM2.5设备每月进行一次流量校准，每季度进行一次膜片校准，和检漏检查，每次更换纸带后，应检查仪器的采样流量。在清洗或更换采样管和流量传感器后也应进行检漏和流量检查，并做好相关校准记录并将校准报告及相关参数并将相关内容记录在每月总结报告中上报至采购方。

3.6.2.1每季度对仪器设备进行1次多点线性校准，测试数据的线性度应在0.99-1.01之间；仪器进行维修或更换关键零部件后，对仪器进行1次多点校准。并将校准报告记录在每月总结报告中上报至采购方。

3.6.3 仪器设备检查

每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查，对动态校准设备进行流量、压力检查和检漏检查，对温度、流量、压力等气象参数仪器进行相应测试审核，并填写校准报告B并将相关内容记录在每月总结报告中上报至采购方。

3.6.4 异常数据的审核与检验

投标人应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购方。

供应商须在投标文件中说明异常数据的处理方法。

3.6.5 质控审核

每年进行一次质控审核，审核对象包括所有在用和备用仪器设备。

3.6.6 记录上报

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档，上报采购方。

3.7 备件保障

3.7.1 供应商应建立完善的耗材备品备件管理体系，确保本项目所需耗材备品备件及时到位。

3.7.2 耗件及配件必须根据仪器的状况和有效使用期，及时更换并做好登记记录。

3.7.3 更换的耗材、配件需进行标记（更换时间、地点及原因），每季度交采购方确认后，由供应商处理。

3.7.4 标准物质的采购、使用、更换必须符合相关规定，标准物质在有效期内应定期更换，并应做好相关记录（标气详见附表4、附表5）。

★3.8 运维记录与报告

3.8.1 依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

3.8.2 依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录及总结报告（报告内容、格式另行通知）。

3.8.3 每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

3.8.4 依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向业主进行总结性汇报。

★3.9 辅助服务要求

3.9.1 每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理。

3.9.2 按业主要求，定期提供相关分析等报告，能及时响应业主需求按时提供临时性分析报告。

3.9.3 按业主安排的值班表每周在站房值班1天，开展卫生清洁和安全检查工作。

3.9.4 仪器发生故障时，配合业主开展仪器维修相关工作。

3.9.5 定期配合业主开展仪器配件、耗材库存清点工作，制定采购规划。

3.9.6 运维期满后，配合业主进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作）。

★3.10 监督考核要求

3.10.1 监督管理

3.10.1.1 数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，并承担相关法律责任）

3.10.1.2 供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），所有数据及资料归采购方所有，供应商不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购方有权终止合同。

3.10.1.3 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

3.10.1.4 供应商应积极配合运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购方可以扣减相应的运维经费或延长相应的运维期限，并有权终止运维合同。

- ★四、商务要求

4.1 报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包括但不限于：耗材、标气、配件、电费、站房辅助设施（空调、UPS等）维修费、场所租赁和管理费、网络通讯费及防雷检测费等全部运行费用。维修及配件更换费用由运行维护方承担。（耗材配件等详见附表）。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

4.2 付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.3 合同履行期限

以第三章合同文本内容为准。

4.4考核标准

4.4.1 按时填写、整理和提交各类运维记录和总结报告。每月提交运维原始记录（报告内容、格式另行通知）；全年提交运维总结报告，需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，统计所有质控样品结果，并进行符合性分析，同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

4.4.2按约定时间要求提交所有配件、耗材，交接清单和日常使用记录备查。

4.4.3 自动监测设备应最大限度保证全周期连续运行（经市局许可停运的除外），在线率不低于90%，数据有效获取率不低于85%（考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求）。如当月数据不满足在线率和有效率的要求，则扣除合同总价十二分之一的金额或服务期顺延一个月。

注：仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间（仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间

有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于85%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

4.5 服务地点：采购人指定地点

4.6 供应商存在下列行为之一的，采购人将按严重违约行为追究运行机构责任，并将其列入不合格供应商：

4.6.1当仪器故障导致长周期停运情况（超过72小时）时，未书面汇报南京市局的；仪器故障导致长周期停运情况，经南京市局书面审核，批复限定恢复时间后，仍不能按要求的时间节点恢复数据的；不及时提交运行记录和总结报告超过3次的。

4.6.2供应商（含人员）弄虚作假编造相关运维记录的；修改、伪造监测数据的。

4.6.3供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），所有数据及资料归采购方所有，供应商不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

- 五、附表

5.1 附表1：空气自动站仪器设备清单

附表1-1  溧水东屏空气自动站仪器设备清单（常规六参数）

| 点位名称 | 监测指标 | 生产厂家 | 仪器型号 | 监测方法 | 投入使用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东屏 | SO2 | 海纳辰科 | HN-CK5002 | 紫外荧光法 | 2024 |
|  | NO2 | 海纳辰科 | HN-CK5001 | 化学发光法 | 2024 |
|  | CO | 海纳辰科 | HN-CK5004 | 红外吸收法 | 2021 |
|  | O3 | 海纳辰科 | HN-CK5003 | 紫外吸收法 | 2019 |
|  | PM10 | 先河 | XHPM2000E | β射线法 | 2018 |
|  | PM2.5 | 海纳辰科 | HN-CK5005 | β射线法 | 2024 |

附表1-2 栖霞龙潭港空气自动站仪器设备清单（常规六参数）

| 序号 | 仪器名称 | 品牌 | 规格型号 | 序列号 | 投用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | 赛默飞 | Thermo 42i | CM19477027 | 2019年 |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | 赛默飞 | Thermo 43i | CM19430117 | 2019年 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 赛默飞 | Thermo 48i | CM19420224 | 2019年 |
| 4 | 臭氧分析仪 | 赛默飞 | Thermo 49i | CM19467067 | 2019年 |
| 5 | PM2.5分析仪 | 赛默飞 | Thermo 5014i | CM19421020 | 2019年 |
| 6 | PM10分析仪 | 赛默飞 | Thermo 5014i | CM19431045 | 2019年 |
| 7 | 动态校准仪 | 赛默飞 | Thermo 146i | CM19510503 | 2019年 |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞 | Thermo 111 | CM19500129 | 2019年 |
| 9 | 气象仪系统 | 智祥宇 | WS-5P | / | 2019年 |

附表1-3：禄口机场站点仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 生产商 | 品牌型号 | SN | 投用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5分析仪 | 赛默飞 | 5030i | CM22478027 | 2022年 |
| 2 | PM10分析仪 | 赛默飞 | 5030i | CM22338010 | 2022年 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 赛默飞 | 48i | CM22477091 | 2022年 |
| 4 | 氮氧化物分析仪 | 赛默飞 | 42i | CM22507037 | 2022年 |
| 5 | 二氧化硫分析仪 | 赛默飞 | 43i | CM22487102 | 2022年 |
| 6 | 臭氧分析仪 | 赛默飞 | 49i | CM22507119 | 2022年 |
| 7 | 动态校准仪 | 赛默飞 | 146i | CM22507014 | 2022年 |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞 | 111-D2R | CM22487007 | 2022年 |
| 9 | 气象五参数分析仪 | 智祥宇 | WS-5P | 221175 | 2022年 |

5.2 附表2：环境空气质量自动监测站运维耗材一览表

附表2-1：环境空气质量自动监测站仪器设备耗材一览表

| 序号 | 类别 | 仪器名称 | 生产商 | 型号 | 配套的易耗品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动监测分析仪 | PM10、PM2.5测尘仪 | 美国Met One、河北先河、热电、天虹、海纳辰科 | BAM 1020、XHPM2000E、5030i、TH-2000PM、HN-CK5005 | 仪器专用纸带 （MET One进口膜型号460130） |
| 2 |  | 一氧化碳分析仪 | 澳大利亚 Ecotech公司、API公司、热电、天虹、海纳辰科 | EC9830B、API300 、48i、TH-2004H、HN-CK5004 | 泵膜\ 滤膜（进口） IR光源、筛板 |
| 3 |  | 二氧化硫分析仪 | 澳大利亚 Ecotech公司、API公司、热电、天虹、海纳辰科 | EC9850B、API100、42i、TH-2002H、HN-CK5002 | 泵膜\滤膜（进口） 过滤器DFU制冷片、干燥剂、紫外灯、筛板 |
| 4 |  | 氮氧化物分析仪 | 澳大利亚 Ecotech公司、API公司、热电、天虹、海纳辰科 | EC9841B、API200、43i、TH-2001H、HN-CK5001 | 泵膜\滤膜（进口） 过滤器DFU（2个/年） 制冷片、干燥剂、筛板 |
| 5 |  | 臭氧分析仪 | 澳大利亚 Ecotech公司、API公司、热电、天虹、海纳辰科 | EC9810B、API400、49i、TH-2003H、HN-CK5003 | 泵膜\滤膜（进口）、筛板 |
| 6 |  | 气象五参数 | 芬兰VAISALA | Wxt520 | / |
| 7 | 校准 系统 | 气体校准稀释仪 | API公司、Ecotech公司、天虹、热电 | API700E、EC1000、TH-2008H、146i | SO2/NO/CO标气；NH3标气 （环保部标物所二级标气） |
| 8 |  | 零气源 | API公司、Ecotech公司天虹、热电 | API700、EC8301、TH-2007H、111-D2R | 活性碳 分子筛 |
| 9 | 采样 系统 | 采样进气系统 | / | / | 抽气风扇、采样管加热模块 |
| 10 |  | 气路系统 | 进口 | / | 特弗龙管（按每台仪器每年进行一次更换计算长度） |

附表2-2：易耗品的更换频次表

| 序号 | 更换频次 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每两周 | SO2/NOX/CO/O3/NH3/H2S采样滤膜（品牌：MILLIPORE） |
| 2 | 每半年 | 校准仪的活性炭 |
| 3 | 每半年 | 校准仪的氧化剂 |
| 4 | 每季度 | PM10\PM2.5滤纸带（原厂出品、更换周期视情况而定） |
| 5 | 每年 | SO2/NOX/CO/O3/NH3/H2S采样泵膜（视情况而定） |
| 6 | 每年 | SO2/NO/CO/NH3钢瓶标准气体（环保部标物所二级标气） |
| 7 | 每年 | 采样总管风机（视情况而定） |
| 8 | 每年 | 零空气空压机泵膜（视情况而定） |
| 9 | 每年 | 仪器内部采样特氟隆管路 |
| 10 | 每年 | 仪器外部采样特氟隆管路 |
| 11 | 每年 | 仪器风扇防尘网 |
| 12 | 每年 | 仪器内部流量计、流量控制器（视情况而定） |
| 13 | 每年 | 紫外灯（视情况而定） |
| 14 | / | 按照仪器说明书要求需要更换的其他耗材或备件 |

备注：附表2-1、2-2未能列出所有耗材明细，供应商需根据仪器实际运行情况，配备足够数量的耗材、备件。

02包：VOCs、非甲烷总烃和黑炭设备运维服务

- 一、项目属性：服务类项目。

- 二、项目概况

2.1采购内容：承担空气自动监测站日常运行及备机维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗等内容。

2.2采购预算：75万元人民币。

2.3服务范围：本次工作范围为栖霞龙潭港、禄口机场站点VOCs监测仪器，禄口机场站点非甲烷总烃、黑炭监测仪器及相关备机提供运维服务。

2.4项目背景：为保证环境空气质量自动监测站稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作提供科学的决策依据。根据国家、省、市相关标准及规范要求，南京市生态环境监测监控中心开展运维服务采购，委托第三方机构对南京市环境空气自动监测站（栖霞龙潭港、禄口机场运维服务）及相关备机提供运维服务。

- 三、项目需求

3.1  VOCs项目需求

3.1.1 供应商应配备运维工作所需要的专用仪器维修工具、通讯调试工具。

3.1.2 供应商应提供完整的运维人员管理方案，具备应对人员流动的应急预案，提出解决技术人员队伍稳定的措施；

★3.1.3 供应商应提供详细的运维管理服务方案、质量控制方案和应急服务保障方案；应配备2名经验丰富的运维人员（至少具备2年运行维护经验，并有相关工作经验证明）常年驻守，同时确保至少1辆专车用于日常巡检（需提供承诺书）。

3.1.4 在设备运维期间，供应商应严格按照操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，满足采购方提出的系统及仪器设备考核指标要求。

3.1.5 供应商应提交本地化服务方案，保证满足对站点仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～22时出现故障，应在1小时内响应，2小时之内到达现场，4小时内现场解决；其他时段出现故障，应在每日8时前响应，2小时之内到达现场，4小时内现场解决。故障4小时内不能解决的，应及时与相关部门联系，确定解决方案。重大保障及特殊应急状况下，能服从调度安排。

3.1.6 供应商必须积极配合采购方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

3.1.7 在设备运维期间，未经允许，供应商不得以直接、间接、口头或书面等形式将观测数据披露给其他人员或第三方单位，因数据泄露而造成损失、损害，采购方将通过法律途径向供应商索赔。

3.1.8 在开展运维服务前，中标供应商应与业主方共同对空气站的仪器运行情况、数据采集情况进行实际考察，并且做好运维交接方案和后期运维工作方案。

★3.1.9 供应商应承诺中标后提供动态校准仪、零气发生器等生产商或授权代理商提供的针对本项目备品备件、耗材的供货协议（需与站点所使用仪器品牌、型号对应）（需提供承诺书）。

★3.1.10 供应商应承诺中标后配备如下数量的质量控制设备（设备产权归供应商所有），包括配套的流量计、各种标气、臭氧校准仪等。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置（需提供承诺书）。

表1 质量控制设备清单

| 序号 | 质控设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大、小量程流量计 | 1套 |
| 2 | 标准气压计 | 1 |
| 3 | 标准温度计 | 1 |
| 4 | 各种标准气体 | 根据使用情况 |
| 5 | 零气发生器 | 1 |
| 6 | 动态校准仪 | 1 |

3.2 VOCs运行维护工作目标

3.2.1 设备在线率：开展运维服务期间，需确保仪器在线率不得低于90%（仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间）。

注：仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间。

3.2.2 有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于85%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）。

3.3 运维工作内容

VOCs检测仪运维过程中主要完成以下工作：

3.3.1 站点的日常运行维护。

3.3.2 站点的日常质量管理。

3.3.3 站点的日常安全管理。

3.3.4 站点监测数据的日常审核、上报。

3.3.5 站点的设备维护保养及维修。

3.3.6 站点相关辅助设施的维护、保养、维修。

3.3.7 站点数据采集及传输系统的维护及维修（不含电信数据传输部分），保障站点与市生态环境监测监控中心通讯正常。

3.4 在线VOCs技术运维要求

3.4.1 每日例行质量控制检查：定期手动或自动使用外部标样验证系统的准确性，每日登录仪器检查内外标响应，内外标和采样进气量，仪器状态，峰型状况，在仪器的运行过程中，当所需控制外标物种（附表5）分析结果与目标标准品浓度超出允许误差范围（±20%）时，需及时使用外标法重新积分该物种监测数据；当上述误差范围超出±30%时，需重新编辑定量方法；每天观察仪器运行和数据运行情况，查看日校准数据，可根据日校准数据判断仪器是否需要重新标定，并及时更改积分参数文件，保证所有化合物积分正确，个别小时个别化合物可手动积分，及时填写日质控记录。

3.4.2 每周例行质控：对仪器所有配器及气体发生器（氢气发生器等）进行维护，对数据库数据检查、备份，检查内、外标准品压力，及时填写质量控制记录。

3.4.3 每月预防性质量查核：每月对整套系统（包括样品采集、预处理及分析单元）进行预防性质量查核，对样品预处理单元及分析单元系统进行验漏，检查各辅助设备（载气压力、配气系统运行状况等）是否正常运行，解析当月质控数据，填写预防性质量查核记录。

3.4.4 每季度质量控制：每季度对GC/MS进行一次自动调谐（保证仪器灵敏度、正确的峰宽、正确的质量分配，必要时清洗离子源），同时对工作曲线重新标定（数据标定主要包括全扫描、SIM分组、7点校准（包含零点））；及时填写系统维护与质控记录（若系统维护与质控期间出现秸秆焚烧、沙尘、雾霾等重污染特殊天气，上述质控工作可依据用户需求进行延期）。

3.4.5 每半年质量查核：每半年对GCMS进行检查，及时更换氧化去除剂、管路气密性配件，及时填写相关记录。

3.4.6 每年质量评价：每年度对GC/MS/FID分析单元进行全年运行质量评价，对MS、FID检测器年度获取监测数据有效性进行分析与评价，评价前段样品采集及预处理单元运行质量（包括稳定性）及时填写相关记录，并编制年度质量控制报告。

3.4.7 数据统计。依据仪器性能及用户要求数据格式，定期开展数据统计上报工作。

3.4.7.1 按业主要求开展每日数据在线审核工作。

3.4.7.2 每周一10:00前提交上一周完整监测数据报表（excel格式），报表内容包含内标响应、外标校准、经质控审核的浓度数据，数据模板由用户提供。

3.4.7.3每月第一周提交上月月度质控数据报表（excel格式）。

3.4.7.4每季度提交上一季度内、外标法质控结果和质控评价报表（excel格式）。

3.4.8 质控结果异常报警。发现设备质控数据异常后，2小时内远程检查监测数据质量，并告知用户异常情况，初步分析质控数据异常原因，为用户提供科学诊断仪器状态建议。

3.4.9 大型活动保障。质控服务方依据用户提前通知的要求，在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，提供加密质控保障工作。

3.5 在线VOCs质控要求

3.5.1 仪器运行期间，每天零点自动进入一定浓度PAMS标准品，用于考核前一日监测数据有效性，若相对误差在±30%以内，且内标响应均在允许误差范围内，视前一日数据有效。

3.5.2 每月依据控制目标物种配置2ppb标准品，使用手工进样方式，进行外标核查，并手工积分标准品浓度，计算相对误差。

3.5.3 每半年重新统计、计算各目标化合物的检出限与不确定度。

3.6在线非甲烷总烃技术运维要求

3.6.1 每日例行质量控制检查：远程查看系统状态，检查系统是否有报警等异常提示，以及分析模块的 FID 温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常。检查图谱基线是否存在异常漂移和波动。检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。重点关注漂移是否影响监测物质的自动积分，如有影响，应进行调整。

3.6.2 每周例行质控

3.6.2.1 监测站房及辅助设备周巡检

监测站房及周边环境应满足HJ193相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足HJ818相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

（1）检查站房内温度是否保持在（25±5）℃，相对湿度保持在85%以下。

（2）在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度；检查采样管路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

（3）检查采样总管进气、排气是否正常。

（4）检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

（5）检查站房排风排气装置工作是否正常。

（6）检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2MPa（或系统相关要求值）前应更换。

（7）如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

（8）检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

（9）检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

（10）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

（11）检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

（12）对站房周围的杂草和积水应及时清除；对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

（13）检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象。

（14）记录巡检情况。

3.6.2.2 自动监测系统周巡检

（1）气相色谱、检测器参数设置检查。检查氢火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、载气流量与压力等是否与说明书、作业指导书一致。

（2）气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（如除烃等），如有异常应及时更换。根据系统验收或非甲烷总烃测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、氢火焰离子化检测器等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

（3）其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。

3.7 在线非甲烷总烃质控要求

3.7.1 每日质控

检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。

3.7.2 每周质控

完成点检并做好记录，包括：氢气发生器、载气和零空气供应情况以及主要性能指标检查，并做好定量保留时间范围校准记录；开展空白检查，若甲烷和非甲烷总烃测定浓度大于方法检出限，应重新校准；开展标点（甲烷 2000 ppb 和丙烷 500 ppbC）检查，若定量误差超出±10%，应重新校准。

3.7.3 每月质控

至少进行一次采样流量检查，当误差超过±10%，应对仪器流量进行校准。

3.7.4 每季质控

使用标准气体更新多点校准曲线。要求甲烷和非甲烷总烃校准曲线的相关系数 R2≥0.999，校准曲线上各浓度点残差与理论浓度的比值应在±10%以内。

3.7.5 每年质控

应至少进行一次监测仪器的系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等；更换必要的耗材与配件。保养及维修后，应进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等测定。

3.8 黑炭运维工作要求

供应商应遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、南京市生态环境监测监控中心关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的空气自动站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

3.8.1 每日远程检查

运维人员8:00-22:00内至少每两小时远程查看一次监测数据，分析监测数据异常情况，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，同时做好记录，内容包括：

3.8.1.1查看站点数据传输情况及全球眼视频监控系统在线情况。

3.8.1.2根据视频在线系统，检查相关仪器内外部有无安全隐患。

3.8.1.3根据仪器运行状态参数判断仪器运行是否正常。

3.8.1.4检查相关仪器每日自动校零校跨是否通过。

3.8.1.5发现运行数据有持续异常值时，应立即通知市生态环境监测监控中心管理人员，并做好相应记录，经共同讨论研判后决定是否派运维人员奔赴现场查看。

3.8.2 每周巡检

运维人员每周至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，主要工作包括站房基本功能检查、监测仪运行参数检查和维护等、安全检查和卫生打扫。

3.8.2.1 站房基本功能及安全检查

运维人员进入站房后，应对站点内外环境及站房基本功能是否正常做出检查，并填写相关记录：

（1）门禁刷卡功能是否正常。

（2）站房照明系统是否正常。

（3）室内温湿度是否正常。

（4）站房有无漏水、破损现象。

（5）检查供电情况，保证系统的正常运行，并应记录用电度数。

（6）检查排气扇是否正常运转、废气排放口管线等是否正常。

（7）检查文件（包括维护报表及操作手册）是否归定位。

（8）避雷及设备接地系统缆线固定是否牢固。

（9）站房外爬梯是否牢固，爬梯护栏有无生锈情况。

（10）室内外球机是否悬挂牢固。

（11）站点周边有无新增或减少污染源（建筑工地、烟囱等）。

（12）灭火器等安全设施是否在有效期内，压力是否正常。

3.8.2.2 仪器设备功能参数检查及维护

运维人员应对各仪器设备参数进行检查每周工作内容如下：

（1）查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

（3）检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

（4）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

（5）对黑炭分析仪状态、滤带使用情况、仪器运行时钟、气水分离器、切割头、光学室进行检查，如有异常及时排除。

（6）在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

3.8.3 每月工作

（1）检查黑碳分析仪采样流量；

（2）检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性；

（3）对数据进行备份。

3.8.4 每季度工作

至少清洗一次采样总管及采样风机；

3.8.5 每年（合同期内）工作

（1）对仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

（2）更换所有泵组件（易损件）。

3.8.6 其他要求

严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置，否则，采购方有权终止合同。

3.9 备件保障

3.9.1 供应商应建立完善的耗材备品备件管理体系，确保本项目所需耗材备品备件及时到位；

3.9.2 耗件及配件必须根据仪器的状况和有效使用期，及时更换并做好登记记录；

3.9.3 更换的耗材、配件需进行标记（更换时间、地点及原因），每季度交采购方确认后，由供应商处理；

3.9.4 标准物质的采购、使用、更换必须符合相关规定，标准物质在有效期内应定期更换，并应做好相关记录（标气详见附表4、附表5）。

★3.10 运维记录与报告

3.10.1 依据仪器特性及上述运维要求，编制相应运维、质控记录表单。

3.10.2 依据技术运维要求，每月提交相应技术运维记录及总结报告。

3.10.3 每年度提交运维总结报告。运维总结报告需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，并统计所有质控样品结果，并进行符合性分析；同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

3.10.4 依据运维总结报告制作汇报材料（PPT）向业主进行总结性汇报。

★3.11辅助服务要求

3.11.1 每次运维工作完成后对工作区域进行清洁整理。

3.11.2 按业主要求，定期提供相关分析等报告，能及时响应业主需求按时提供临时性分析报告。

3.11.3 按业主安排的值班表每周在站房值班1天，开展卫生清洁和安全检查工作。

3.11.4 仪器发生故障时，配合业主开展仪器维修相关工作。

3.11.5 定期配合业主开展仪器配件、耗材库存清点工作，制定采购规划。

3.11.6 运维期满后，配合业主进行仪器交接，交接期间承担仪器正常运维工作（不包括质控工作）。

★3.12 监督考核要求

3.12.1 监督管理

3.12.1.1 数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，并承担相关法律责任）。

3.12.1.2 投标人应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购方有权终止合同。

3.12.1.3 运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购方有权终止运维合同。

3.12.1.4 积极配合采购方开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

- ★四、商务要求

4.1 报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包括但不限于：耗材、标气、配件、电费、站房辅助设施（空调、UPS等）维修费、场所租赁和管理费、网络通讯费及防雷检测费等全部运行费用。维修及配件更换费用由运行维护方承担。（耗材配件等详见附表）。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

4.2 付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.3 合同履行期限

以第三章合同文本内容为准。

4.4 考核标准

4.4.1 按时填写、整理和提交各类运维记录和总结报告。每月提交运维原始记录（报告内容、格式另行通知）；全年提交运维总结报告，需包含履行运维工作期间开展的所有运维工作内容及相关原始技术记录，并附开展现场运维、质控工作时的现场照片，统计所有质控样品结果，并进行符合性分析，同时结合履行运维服务期间仪器运行、质控、故障、维修等情况，提出改善性建议。

4.4.2 按约定时间要求提交所有配件、耗材，交接清单和日常使用记录备查。

4.4.3 自动监测设备应最大限度保证全周期连续运行（经市局许可停运的除外），在线率不低于90%，数据有效获取率不低于85%。如当月数据不满足在线率和有效率的要求，则扣除合同总价十二分之一的金额或服务期顺延一个月。

注：仪器在线率=仪器实际运行时间/仪器可运行时间（仪器实际运行时间为仪器开机运行且仪器内能获取监测数据的时间；仪器可运行时间=约定的总时间-仪器停机维护时间-仪器校准时间-不可抗力停机时间

有效数据获取率：开展运维服务期间，需确保仪器有效数据获取率不得低于85%（有效数据获取率=有效监测数据量/获取监测数据量）

4.5 服务地点：采购人指定地点

4.6 供应商存在下列行为之一的，采购人将按严重违约行为追究运行机构责任，并将其列入不合格供应商：

4.6.1当仪器故障导致长周期停运情况（超过72小时）时，未书面汇报南京市局的；仪器故障导致长周期停运情况，经南京市局书面审核，批复限定恢复时间后，仍不能按要求的时间节点恢复数据的；不及时提交运行记录和总结报告超过3次的。

4.6.2供应商（含人员）弄虚作假编造相关运维记录的；修改、伪造监测数据的。

4.6.3供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），所有数据及资料归采购方所有，供应商不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购人有权终止合同。

- 五、附表

5.1附表1：仪器设备清单

附表1-1 栖霞龙潭港VOCS仪器设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 品牌 | 规格型号 | 序列号 | 投用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCS分析仪（57种组分） | 赛默飞 | Thermo 5900c | HBAT0859107 | 2022年 |
| 2 | 动态校准仪 | 赛默飞 | Thermo 146i | CM19060072 | 2022年 |
| 3 | 零气发生器 | 赛默飞 | Thermo 111 | CM19220020 | 2022年 |
| 4 | 数采仪及系统软件 | 赛默飞 | Thermo DL6018 | / | 2022年 |
| 5 | 系统集成组件 | 赛默飞 | Thermo | / | 2022年 |
| 6 | 气象仪系统 | 赛默飞 | Thermo WS500 | / | 2022年 |

附表1-2：禄口机场站点VOCs仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 生产商 | 规格型号 | 序列号 | 投用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs（116种组分） | 禾信 | AC-GCMS1000 | AG0101G0100S | 2022年 |
| 2 | 动态校准仪 | 谱育 | D3000 | 841P22B0018 | 2022年 |
| 3 | 零气发生器 | 谱育 | A710 | 551P22C0027 | 2022年 |

附表1-3：禄口机场站点非甲烷总烃运维仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 生产商 | 型号 | 序列号 | 投用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线非甲烷总烃 | 杭州谱育 | EXPEC2000-710F | 534P2310001 | 2022年 |

附表1-4： 禄口机场站点黑炭仪器设备清单

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 | 型号 | SN | 投用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑炭（BC）分析仪 | 朋谱科技 | BC-100 | 009002252001 | 2022年 |

5.2附表2：运维耗材一览表

附表2-1：挥发性有机物在线监测系统运维一年耗材一览表

| 序号 | 运维耗材名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵油 | 1瓶 | / |
| 2 | 密封垫 | 20个 | / |
| 3 | 金属压环 | 20包 | 10个/包 |
| 4 | 密封圈 | 10包 | 10个/包 |
| 5 | 硅胶干燥剂 | 1瓶 | 蓝色，500g |
| 6 | PAMS标气 | 1瓶 | 57种/1L/1ppm |
| 7 | VOCs定制标气（进口） | 1瓶 | / |
| 8 | 内标气 | 1瓶 | 4种/1L |
| 9 | 氮气 | 10瓶 | 40L钢瓶 |
| 10 | 氦气 | 5瓶 | 40L钢瓶 |

附表2-2：易耗品的更换频次表

| 序号 | 更换频次 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每两周 | SO2/NOX/CO/O3/NH3/H2S采样滤膜（品牌：MILLIPORE） |
| 2 | 每半年 | 校准仪的活性炭 |
| 3 | 每半年 | 校准仪的氧化剂 |
| 4 | 每季度 | PM10\PM2.5滤纸带（原厂出品、更换周期视情况而定） |
| 5 | 每年 | SO2/NOX/CO/O3/NH3/H2S采样泵膜（视情况而定） |
| 6 | 每年 | SO2/NO/CO/NH3钢瓶标准气体（环保部标物所二级标气） |
| 7 | 每年 | 采样总管风机（视情况而定） |
| 8 | 每年 | 零空气空压机泵膜（视情况而定） |
| 9 | 每年 | 仪器内部采样特氟隆管路 |
| 10 | 每年 | 仪器外部采样特氟隆管路 |
| 11 | 每年 | 仪器风扇防尘网 |
| 12 | 每年 | 仪器内部流量计、流量控制器（视情况而定） |
| 13 | 每年 | 紫外灯（视情况而定） |
| 14 |  | 按照仪器说明书要求需要更换的其他耗材或备件 |

附表2-3：谱育EXPEC2000非甲烷总烃在线监测系统一年耗品一览表

| 序号 | 运维耗材名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变色硅胶 | 8盒/年 |  |
| 2 | 采样滤膜 | 2盒/年 |  |
| 3 | 采样泵 | 1个/年 |  |
| 4 | 甲烷/丙烷标准气体 | 1瓶/年 |  |

备注：附表2-1、2-2、2-3未能列出所有耗材明细，供应商需根据仪器实际运行情况，配备足够数量的耗材、备件。

5.3附表3：57种PAMS（VOCs）标气（进口）组分

| 序号 | 化合物英文名称 | 化合物中文名称 | CAS NUMBER |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ethylene | 乙烯 | 74-85-1 |
| 2 | acetylene | 乙炔 | 74-86-2 |
| 3 | ethane | 乙烷 | 74-84-0 |
| 4 | propylene | 丙烯 | 115-07-1 |
| 5 | propane | 丙烷 | 74-98-6 |
| 6 | isobutane | 异丁烷 | 75-28-5 |
| 7 | 1-butene | 1-丁烯 | 106-98-9 |
| 8 | n-butane | 正丁烷 | 106-97-8 |
| 9 | trans-2-butene | 反式-2-丁烯 | 624-64-6 |
| 10 | cis-2-butene | 顺式-2-丁烯 | 590-18-1 |
| 11 | isopentane | 异戊烷（2-甲基丁烷） | 78-78-4 |
| 12 | 1-pentene | 1-戊烯 | 109-67-1 |
| 13 | n-pentane | 正戊烷 | 109-66-0 |
| 14 | isoprene | 异戊二烯 | 78-79-5 |
| 15 | trans-2-pentene | 反式-2-戊烯 | 646-04-8 |
| 16 | cis-2-pentene | 顺式-2-戊烯 | 627-20-3 |
| 17 | 2,2-dimethylbutane | 2,2-二甲基丁烷 | 75-83-2 |
| 18 | cyclopentane | 环戊烷 | 287-92-3 |
| 19 | 2,3-dimethylbutane | 2,3-二甲基丁烷 | 79-29-8 |
| 20 | 2-methylpentane | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 |
| 21 | 3-methylpentane | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 |
| 22 | 1-hexene | 1－己烯 | 592-41-6 |
| 23 | n-hexane | 正己烷 | 110-54-3 |
| 24 | methylcyclopentane | 甲基环戊烷 | 96-37-7 |
| 25 | 2,4-dimethylpentane | 2,4－二甲基戊烷 | 108-08-7 |
| 26 | benzene | 苯 | 71-43-2 |
| 27 | cyclohexane | 环己烷 | 110-82-7 |
| 28 | 2-methylhexane | 2-甲基己烷 | 591-76-4 |
| 29 | 2,3-dimethylpentane | 2,3－二甲基戊烷 | 565-59-3 |
| 30 | 3-methylhexane | 3-甲基己烷 | 589-34-4 |
| 31 | 2,2,4-trimethylpentane | 2,2,4-三甲基戊烷 | 540-84-1 |
| 32 | n-heptane | 正庚烷 | 142-82-5 |
| 33 | methylcyclohexane | 甲基环己烷 | 108-87-2 |
| 34 | 2,3,4-trimethylpentane | 2,3,4-三甲基戊烷 | 565-75-3 |
| 35 | toluene | 甲苯 | 108-88-3 |
| 36 | 2-methylheptane | 2-甲基庚烷 | 592-27-8 |
| 37 | 3-methylheptane | 3-甲基庚烷 | 589-81-1 |
| 38 | n-octane | 正辛烷 | 111-65-9 |
| 39 | ethylbenzene | 乙苯 | 100-41-4 |
| 40 | p-xylene | 对-二甲苯 | 106-42-3 |
| 41 | m-xylene | 间－二甲苯 | 108-38-3 |
| 42 | styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 43 | o-xylene | 邻-二甲苯 | 95-47-6 |
| 44 | nonane | 壬烷 | 111-84-2 |
| 45 | isopropylbenzene | 异丙苯 | 98-82-8 |
| 46 | n-propylbenzene | 正丙苯 | 103-65-1 |
| 47 | m-ethyltoluene | 间-乙基甲苯 | 620-14-4 |
| 48 | p-ethyltoluene | 对-乙基甲苯 | 622-96-8 |
| 49 | 1,3,5-trimethylbenzene | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 |
| 50 | o-ethyltoluene | 邻-乙基甲苯 | 611-14-3 |
| 51 | 1,2,4-trimethylbenzene | 1,2,4-三甲苯 | 95-63-6 |
| 52 | n-decane | 正癸烷 | 124-18-5 |
| 53 | 1,2,3-trimethylbenzene | 1,2,3-三甲苯 | 526-73-8 |
| 54 | m-diethylbenzene | 间-二乙苯 | 141-93-5 |
| 55 | p-diethylbenzene | 邻-二乙苯 | 105-05-5 |
| 56 | n-undecane | 正十一烷 | 1120-21-4 |
| 57 | n-dodecane | 正十二烷 | 112-40-3 |

5.4附表4：VOCs定制标气（进口）组分

附表4：外标法所需控制物种清单（进口）

| 序号 | 中文名 | 序号 | 中文名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烷 | 29 | 2,3－二甲基戊烷 |
| 2 | 乙烯 | 30 | 3-甲基己烷 |
| 3 | 丙烷 | 31 | 2,2,4-三甲基戊烷 |
| 4 | 丙烯 | 32 | 正庚烷 |
| 5 | 异丁烷 | 33 | 甲基环己烷 |
| 6 | 正丁烷 | 34 | 2,3,4-三甲基戊烷 |
| 7 | 乙炔 | 35 | 甲苯 |
| 8 | 反-2-丁烯 | 36 | 2-甲基庚烷 |
| 9 | 1-丁烯 | 37 | 3-甲基庚烷 |
| 10 | 顺-2-丁烯 | 38 | 正辛烷 |
| 11 | 环戊烷 | 39 | 乙苯 |
| 12 | 异戊烷 | 40/41 | 间、对-二甲苯 |
| 13 | 正戊烷 | 42 | 苯乙烯 |
| 14 | 反-2-戊烯 | 43 | 邻-二甲苯 |
| 15 | 1-戊烯 | 44 | 正壬烷 |
| 16 | 顺-2-戊烯 | 45 | 异丙苯 |
| 17 | 2,2-二甲基丁烷 | 46 | 正丙苯 |
| 18 | 2,3-二甲基丁烷 | 47 | 间乙基甲苯 |
| 19 | 2-甲基戊烷 | 48 | 对乙基甲苯 |
| 20 | 3-甲基戊烷 | 49 | 1,3,5-三甲基苯 |
| 21 | 异戊二烯 | 50 | 1,2, 4-三甲基苯 |
| 22 | 正己烷 | 51 | 1,2,3-三甲基苯 |
| 23 | 1－己烯 | 52 | 邻乙基甲苯 |
| 24 | 甲基环戊烷 | 53 | 正癸烷 |
| 25 | 2,4－二甲基戊烷 | 54 | 间二乙基苯 |
| 26 | 苯 | 55 | 对二乙基苯 |
| 27 | 环己烷 | 56 | 正十一烷 |
| 28 | 2-甲基己烷 | 57 | 正十二烷 |
| 58 | 甲醛 | 65 | 2 -丁酮 |
| 59 | 乙醛 | 66 | 正丁醛 |
| 60 | 丙烯醛 | 67 | 苯甲醛 |
| 61 | 丙酮 | 68 | 戊醛 |
| 62 | 丙醛 | 69 | 间甲基苯甲醛 |
| 63 | 丁烯醛 | 70 | 己醛 |
| 64 | 甲基丙烯醛 | 95 | 一溴二氯甲烷 |
| 71 | 二氟二氯甲烷 | 96 | 三氯乙烯 |
| 72 | 一氯甲烷 | 97 | 1,2-二氯丙烷 |
| 73 | 氯乙烯 | 98 | 甲基丙烯酸甲酯 |
| 74 | 丁二烯 | 99 | 1,4-二氧六环 |
| 75 | 一溴甲烷 | 100 | 顺式-1,3-二氯-1-丙烯 |
| 76 | 1,1,2,2-四氟-1,2-二氯乙烷 | 101 | 反式-1,3-二氯-1-丙烯 |
| 77 | 氯乙烷 | 102 | 1,1,2-三氯乙烷 |
| 78 | 一氟三氯甲烷 | 103 | 4-甲基-2-戊酮 |
| 79 | 1,1-二氯乙烯 | 104 | 二溴一氯甲烷 |
| 80 | 二氯甲烷 | 105 | 四氯乙烯 |
| 81 | 二硫化碳 | 106 | 2-己酮 |
| 82 | 1,2,2-三氯-1,1,2-三氯乙烷 | 107 | 1,2-二溴乙烷 |
| 83 | 反1,2-二氯乙烯 | 108 | 氯苯 |
| 84 | 甲基叔丁基醚 | 109 | 四氯乙烷 |
| 85 | 顺1,2-二氯乙烯 | 110 | 三溴甲烷 |
| 86 | 三氯甲烷 | 111 | 1,3-二氯苯 |
| 87 | 四氢呋喃 | 112 | 对二氯苯 |
| 88 | 乙酸乙烯酯 | 113 | 氯代甲苯 |
| 89 | 1,1,1-三氯乙烷 | 114 | 邻二氯苯 |
| 90 | 四氯化碳 | 115 | 1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯 |
| 91 | 乙酸乙酯 | 116 | 萘 |
| 92 | 异丙醇 | 117 | 1,2,4-三氯苯 |
| 93 | 1,1-二氯乙烷 | 118 | α-蒎烯 |
| 94 | 1,2-二氯乙烷 | 119 | β-蒎烯 |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取1名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点保留两位） | 15 | 价格分 |
| 2.1 | 运维方案 | 评委根据供应商为本项目提供的运维方案的情况进行打分。方案包含但不限于运维方案中的日常巡点、仪器维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式、数据有效率、运维报告等： 1）运维方案内容全面，可操作性强，能够完全满足招标文件要求，得15分； 2）运维方案内容基本全面，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得12分； 3）运维方案内容不够全面，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得9分； 4）未提供方案或运维方案完全不能够满足招标文件要求，得0分。 | 15 | 主观分 |
| 2.2 | 质控方案 | 评委根据供应商针对需求并结合项目情况提供质控方案进行打分。方案包含但不限于从：人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标等： 1）质控方案内容全面，可操作性强，能够完全满足招标文件要求，得15分； 2）质控方案内容基本全面，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得12分； 3）质控方案内容不够全面，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得9分； 4）未提供方案或质控方案完全不能够满足招标文件要求，得0分。 | 15 | 主观分 |
| 2.3 | 应急方案 | 评委根据供应商针对需求并结合本项目情况制定的突发事件应急方案进行打分。方案包含但不限于应职责分工、异常数据识别办法、异常数据响应办法、应急监测流程、人工采/送样流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案等： 1）应急方案措施有效，考虑全面，可操作性强，能够完全满足招标文件要求，得12分； 2）应急方案措施基本有效，考虑不够全面，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得9分； 3）应急方案措施不准确，考虑欠缺较多，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得6分； 4）未提供方案，或应急方案完全不满足招标文件要求，得0分。 | 12 | 主观分 |
| 2.4 | 耗材、备件保障方案 | 评委根据供应商根据供应商提供的耗材、备件保障方案（供应商提供仪器设备运维所需耗材、标准物质及配件明细清单（包含名称、数量、厂家、配件型号及价格等）、更换响应周期，更换工作程序，突发问题处理等）进行评审： 1）提供的清单完整、适应性强、配套性及性价比高、，更换工作周期程序高效，得15分； 2）提供的清单基本完整，具备一定的适应性、配套性，价格、更换程序合理，得12分 3）提供的清单完整度一般、价格合理但适应性及配套有欠缺，更换周期一般，得9分； 4）提供的清单笼统、配套不完善或性价比低的，得6分； 5）未提供方案，得0分。 | 15 | 主观分 |
| 3.1 | 投标人业绩 | 供应商提供自2022年1月1日以来类似的运维业绩，每提供一份有效业绩得3分，最高得9分。 注：需提供运维合同复印件加盖公章，以合同签订时间为准；运维服务期限至少为1年。 | 9 | 客观分 |
| 4.1 | 人员 | 运维人员中每有1人具备省级及以上生态环境主管部门颁发的环境空气自动站运维相关的培训合格证，得2分，最高得8分； 注：供应商须需提供证件复印件与供应商为上述人员缴纳的社保记录（近半年内任一个月）并加盖公章 | 8 | 客观分 |
| 4.2 | 车辆 | 供应商承诺为本项目配备3辆或3辆以上专用运维车辆的，得5分，承诺配备2辆的得2分，没有专用车辆或只配置1辆不得分。 注：须提供车辆一览表，所有车辆均需提供车头正面、车身侧面、车尾背面三张照片，照片能清晰的显示车牌号；如为自有车辆需提供购置发票及行驶证复印件加盖公章；如为租赁须提供有效的租赁协议、出租方的购置发票及行驶证等证明材料复印件加盖公章，否则不得分。 | 5 | 客观分 |
| 4.3 | 故障响应承诺 | 供应商提供承诺书，承诺当监测站点仪器发生故障时，运维人员应在第一时间响应，及时报告，能在2小时内响应得2分；能在1小时内响应得3分。 | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 备机承诺 | 供应商提供承诺书，承诺对于出现监测站点仪器故障12小时内无法修复的情况，提供备用机的得3分。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表（如有）

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

江苏海外集团国际工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

营业执照（复印件）

提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法定代表人授权书

（如法定代表人签署文件则无需出具授权书）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权             （单位名称）             （代理人姓名）为我的合法代理人，以             （供应商名称）的名义参加             （采购人名称）的              （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人授权代表身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：        职务：

系       的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （加盖电子公章）

日  期：     年     月      日

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

四、投标函

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 服务期限 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

七、实质性要求响应及偏离表（需逐条响应）

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打★内容） | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求、商务要求中的实质性要求（第四章采购需求 三、项目需求 之运维记录与报告、辅助服务要求、监督考核要求，四、商务要求）逐条响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十、联合体协议（本项目不适用）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。