南京江北新区泰山街道社区卫生服务中心

所需医用冰箱等医疗设备（三次）

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2024-0510（ZZ203224584075/3）

采购人：南京江北新区管理委员会卫生健康和民政局

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2024年12月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	22

第五章 合同主要条款及格式	24

第六章 投标文件格式及附件	35

# 第一章 招标公告

项目概况

南京江北新区泰山街道社区卫生服务中心所需医用冰箱等医疗设备的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年1月20日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2024-0510（ZZ203224584075/3）

1.2项目名称：南京江北新区泰山街道社区卫生服务中心所需医疗设备采购项目

1.3预算金额：采购包3:56万元

1.4最高限价：最高限价详见采购需求各包预算

1.5采购需求：具体详见第四章采购技术规格及要求

| 分包号 | 品目号 | 分包名称 | 设备名称 | 数量 | 预算 （人民币/万元） | 供货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.1 | 医用冰箱等医疗设备 | DPN神经检测工具箱 | 2台/套 | 56 | 合同签订后30日内 | 验收合格之日起算，原厂整机质保2年 |
|  | 3.2 |  | 便携式电子血压计 | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.3 |  | 病历车 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.4 |  | 封口机 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.5 |  | 妇科检查灯 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.6 |  | 观片灯 | 10台/套 |  |  |  |
|  | 3.7 |  | 红外线烤灯 | 4台/套 |  |  |  |
|  | 3.8 |  | 换药车 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.9 |  | 煎药机 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.10 |  | 狂苗冰箱 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.11 |  | 抢救床（抢救室） | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.12 |  | 抢救治疗车 | 4台/套 |  |  |  |
|  | 3.13 |  | 抢救室转推床 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.14 |  | 手术交换车 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.15 |  | 手术器械车 | 4台/套 |  |  |  |
|  | 3.16 |  | 送药车 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.17 |  | 微量输注泵 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.18 |  | 小推车 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.19 |  | 训练阶梯 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.20 |  | 药用冰箱（双开门） | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.21 |  | 医用冰箱（单开门）（核心产品） | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.22 |  | 台式电子血压计 | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.23 |  | 医用推车 | 8台/套 |  |  |  |
|  | 3.24 |  | 阴凉柜 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.25 |  | 振荡器 | 4台/套 |  |  |  |
|  | 3.26 |  | 治疗车 | 10台/套 |  |  |  |
|  | 3.27 |  | 治疗车（带挂钩） | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.28 |  | 治疗推车 | 7台/套 |  |  |  |
|  | 3.29 |  | 智测楼梯（带护栏） | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.30 |  | 转运床 | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.31 |  | 紫外线消毒机 | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.32 |  | 自动身高体重称 | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.33 |  | 智测工具 | 2台/套 |  |  |  |

1.6合同履行期限：详见采购需求。

1.7行业划分：工业（制造业）。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022或2023年度的财务报告或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①缴纳税收的凭证；②缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

1）如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：

（1）投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

（2）若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

（3）若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件加盖公章。

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市公共采购信息网”（https：//njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市公共采购信息”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

2.5拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取招标文件

3.1时间：自本项目招标公告发布之日5个工作日（北京时间）。

3.2地点：江苏政府采购网

3.3获取方式：网上下载

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止及开标时间：2025年1月20日9点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

2 、勘察现场或答疑：不集中组织

3 、供应商通过“苏采云”（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

4、有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京江北新区管理委员会卫生健康和民政局

地址：江苏省南京市浦口区凤滁路48号

联系人：吴老师

联系电话：025-88020944

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1002室

联系人：李婷婷、钱佳嘉

电子邮箱：litt@jcec.cn

联系电话：025-86635193、025-83320576

7.3项目联系方式

联系人：李婷婷、钱佳嘉

电子邮箱：litt@jcec.cn

联系电话：025-86635193、025-83320576

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（如适用）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（本项目无需提供）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如招标公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人根据预算参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费率70%计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。另本项目专家评审费贰仟元由中标人一并支付，本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 2 | 技术响应 （36分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分36分； 招标文件中标注“▲”的为重要参数，每负偏离一项扣4分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。 所有“▲”项需提供证明材料并标注材料所在页码。证明材料包括公开发行的产品彩页、产品说明书、实物图片、屏幕截图、第三方检测机构的检测报告等，否则视为未实质性响应。 |
| 3 | 产品先进性 （5分） | 对产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审： 产品选型好、规格、设计的科学合理，材质选用优质品牌材料，制造工艺水平好，得5分； 产品选型较好、规格、设计的较为科学合理，材质选用较好品牌材料，制造工艺水平较好，得2分； 产品选型、规格设计与文件要求有偏离的得1分； 未提供不得分。 |
| 4 | 实施方案 （5分） | 针对本项目实施方案（包括安装调试、调优，时间进度，突发预案等）进行评审： 安装调试、调优、工作时间进度计划表、管理和协调方法、突发情况应急预案、关键步骤的思路和要点，以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得5分； 安装调试、调优、工作时间进度表、管理和协调方法、突发情况应急预案、关键步骤的思路和要点，包括部分要素但适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作的得2分； 安装调试、调优、工作时间进度表、管理和协调方法、突发情况应急预案、关键步骤的思路和要点，包括部分要素但不完全适用于本项目并不利于所述方案具体落地实施操作的得1分； 不提供不得分。 |
| 5 | 技术培训方案(5分) | 供应商提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关培训计划方案，除正常操作培训外，针对采购方教学培训上的特点，提出其他技术培训保障方案； 技术培训保障方案内容详实、科学、合理，考虑周全，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得5分。 技术培训保障方案内容详实、考虑较全，培训计划具体，培训人员齐全，培训率承诺较高，得2分。 技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。 未提供方案或方案无可行性不得分。 |
| 6.1 | 售后服务 （10分） | 售后服务实施响应 根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容， 售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、设备配备齐全、先进者得5分； 售后方案内容详实、考虑较全，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备齐全、设备配备齐全者得2分； 技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般者得1分； 未提供服务方案的不得分。 |
| 6.2 |  | 质保期 投标产品（或核心产品）在响应招标文件要求的免费质保期的基础上，每延长一年得1分，最多得3分（以原厂承诺函为准）。 |
| 6.3 |  | 售后承诺 投标产品（或核心产品）提供制造厂商出具的售后服务承诺函并加盖公章得2分。 |
| 7 | 成功案例 （8分） | 提供投标产品的制造商2021年6月1日至今与投标产品（或核心产品）同品牌同型号（如投标产品为新上市产品，可在出具有效证明的前提下提供上一代产品的业绩）的业绩证明文件（销售合同复印件），每提供1份合同得1分，最多得8分。以合同签订时间为准，未提供合同或合同产品型号不一致、关键页不清晰的，该业绩不得分。 |
| 8 | 国家政策导向（1分） | - 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 - 投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。提供认证证书复印件，否则不得分。 特别说明：供应商需提供环境标志产品证书/节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

①促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、采购清单

| 分包号 | 品目号 | 分包名称 | 设备名称 | 数量 | 预算 （人民币/万元） | 供货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.1 | 医用冰箱等医疗设备 | DPN神经检测工具箱 | 2台/套 | 56 | 合同签订后30日内 | 验收合格之日起算，原厂整机质保2年 |
|  | 3.2 |  | 便携式电子血压计 | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.3 |  | 病历车 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.4 |  | 封口机 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.5 |  | 妇科检查灯 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.6 |  | 观片灯 | 10台/套 |  |  |  |
|  | 3.7 |  | 红外线烤灯 | 4台/套 |  |  |  |
|  | 3.8 |  | 换药车 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.9 |  | 煎药机 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.10 |  | 狂苗冰箱 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.11 |  | 抢救床（抢救室） | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.12 |  | 抢救治疗车 | 4台/套 |  |  |  |
|  | 3.13 |  | 抢救室转推床 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.14 |  | 手术交换车 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.15 |  | 手术器械车 | 4台/套 |  |  |  |
|  | 3.16 |  | 送药车 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.17 |  | 微量输注泵 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.18 |  | 小推车 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.19 |  | 训练阶梯 | 1台/套 |  |  |  |
|  | 3.20 |  | 药用冰箱（双开门） | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.21 |  | 医用冰箱（单开门）（核心产品） | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.22 |  | 台式电子血压计 | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.23 |  | 医用推车 | 8台/套 |  |  |  |
|  | 3.24 |  | 阴凉柜 | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.25 |  | 振荡器 | 4台/套 |  |  |  |
|  | 3.26 |  | 治疗车 | 10台/套 |  |  |  |
|  | 3.27 |  | 治疗车（带挂钩） | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.28 |  | 治疗推车 | 7台/套 |  |  |  |
|  | 3.29 |  | 智测楼梯（带护栏） | 2台/套 |  |  |  |
|  | 3.30 |  | 转运床 | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.31 |  | 紫外线消毒机 | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.32 |  | 自动身高体重称 | 3台/套 |  |  |  |
|  | 3.33 |  | 智测工具 | 2台/套 |  |  |  |

二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

包3：医用冰箱等医疗设备

品目1：DPN神经检测工具箱

1、DPN诊断

2、测量震动觉、压力觉、温度觉、针刺觉、踝反射

品目2：便携式电子血压计

1、便携可动式壁筒血压计

2、高清大屏，两种加压模式，自动加压，手动加压

3、示波测定法，90次×2组记忆

4、测量臂筒170-320MM



品目3：病历车

1、正面：单排不少于25格病历夹隔层，每隔隔层的高度不小于22mm

2、车体底部：万向静音轮

3、脚轮材料：高强度聚氨酯

4、带刹车功能

品目4：封口机

1、封口温度： 200°C±10°C

2、功率： 100W

3、压痕宽度： ≥12mm

4、封口宽度：≥ 300mm

品目5：妇科检查灯

1、冷光型单孔灯泡

2、灯头散热孔谁急，快速降温

3、高低随意调节

4、无频闪，无辐射

品目6：观片灯

1.面框和边框采用高强度铝合金型材制作。

2.观片灯采用暗式夹片装置，具有夹片牢固、插取方便、不划伤胶片等特点。插片自动点亮，取片自动熄灭。

3.产品符合国家X 射线胶片观察灯YY/T0610-2007 强制性亮度、均匀性、稳定性、色温和电器安全标准。

4.阅片尺寸不小于720mm

品目7：红外线烤灯

1、红光速热，大头20厘米直径

2、机械定时+新国标标准

3、双重温控保护

4、Ip21级防护+防水防尘

5、灯头护网加密50%，防烫网罩

品目8：换药车

1、ABS

2、静音轮

3、三层

品目9：煎药机

1、容量20升，煎煮1个处方，1-15付范围均可煎。

2、药煲采用高硼硅玻璃，煎熬过程全程清晰可见。

3、武火文火自动转换，时间可以随意调节。

4、自动真空密封包装成袋，节能降耗。

5、包装能力：不少于8袋每分钟。

品目10：狂苗冰箱

医用冷藏箱

1、有效容积： ≥330L

2、显示精度0.1°

3、风冷模式

4、温度范围： 2~8℃

品目11：抢救床（抢救室）

转运床

1、床面1920*640MM

2、床面电动升降520-801MM

3、板面上折0-60°

4、刹车定位，脚踏控制

5、直行定向：中控导向轮

6、ABS材质，双护板

品目12：抢救治疗车

1、ABS设计

2、五层抽屉方便储物

3、备有挂篮及垃圾桶

4、应急输液架装置

5、背面配有插排，除颤板，氧气瓶支架

6、万向静音轮设计

品目13：抢救转运推床

电动转运床

1、床面1920*640MM

2、床面电动升降520-801MM

3、板面上折0-60°

4、刹车定位，脚踏控制

5、直行定向：中控导向轮

6、ABS材质，双护板

品目14：手术交换车

电动转运床

1、床面1920*640MM

2、床面电动升降520-801MM

3、板面上折0-60°

4、刹车定位，脚踏控制

5、直行定向：中控导向轮

6、ABS材质，双护板

品目15：手术器械车

1、304特厚一体焊接不锈钢

2、三层设计

3、静音轮设计

4、冲压程序性结实耐用。

品目16：送药车

1、ABS送药车五层625型

2、5层625*475*930

品目17：微量输注泵

注射泵技术参数

1、注射泵必须具备 NMPA 认证

2、用途：急诊室、ICU、普通病房、手术室、观察室等科室使用，用于推动注射器进行液 体注射

3、一般规格和要求：

3.1 设备先进、结构合理、加工精密；

3.2 模块式设计，能与 DOCK 结合组成输液工作站/输液管理系统；

3.3 无需附件可实现多泵叠加，便于转运管理，容易操作、养护和维修；

4、主要技术和性能要求：

4.1 安全要求：

4.1.1 安全防护可靠，防护类型：IP33；

4.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

4.1.3 阻塞等级 15 级可调，分别为（50、150、225、300、375、450、525、600、

675、750、825、900、975、1050（50/60ml 注射器不适用）、1125（50/60ml 注射器 不适用）））mmHg，阻塞报警误差应：第一级：50 ±145mmHg  ；其余等级：≤±145mmHg 或 ±20%，取大者。

4.1.4 输注期间，触摸屏在无操作多久后会自动锁屏。输液锁屏时间设置范围：关、

15s、30s、1min、2min、3min、4min、5min，设置为【关】时，输注期间不会自动锁屏。

4.1.5 注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求

4.2 精度要求：

4.2.1 注射误差≤±2%4.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

4.3 基本要求：

4.3.1 速率范围：0.10 ~ 2350 ml/h 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml

（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2350ml/h）；

4.3.2 预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

4.3.3 预置时间范围：00：00：01-99：59：59（h：m：s），最小步进 1s

4.3.4 安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；

4.3.5 KVO：0.1-5ml/h，递增 0.1ml/h；

4.3.6 支持注射器规格：1ml、2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

4.3.7 不小于 3.5 英寸 TFT 彩色大屏幕，分辨率：800×480 像素

同屏显示：病人信息、速率、当前输液模式、预置量、累计量、剩余时间、输液器品牌、 电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息；

4.3.8 具有 10 种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、间歇模式、微量模式、剂量时间模式、TIVA 模式和首剂量模式；

4.3.9 电池工作时间≥8 小时@5ml/h；

4.3.10 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 15V；

4.3.11 信息储存：自动储存 8000 条的操作信息；

4.3.12 多功能接口：数据传输（滴数传感器）、护士呼叫、尿量检测仪、监护仪；

4.3.13 可加装无线模块，实现无线联网监测；

4.3.14 全中文软件操作界面，中文显示病人信息等。

4.3.15 可使用 20 种颜色标识药物；支持至少 30 种药物分类，支持升级药物库，可储存 5000 种药物信息。5、互联通信

5.1 可连接同品牌的病人监护仪；连接后，本设备可以上传输注信息和报警信息到病人监 护仪。

5.2 可以连接同品牌的电子尿量计量仪；连接后，本设备具有体液平衡功能，可计算病人 的液体摄入量和排出量，辅助医护人员观察病人体内液体代谢的状况。5.3 可以通过无线网络或者输液信息采集系统连接输注中央监护系统（CMS）。可向 CMS 发送输注信息、报警信息、设备信息等，实现病人信息数据同步，并可在 CMS 端接收及解除。

品目18：小推车

1、ABS材质

2、万向静音轮

3、二层带抽屉，大垃圾桶

品目19：训练阶梯

训练用扶梯 （双向）

1、双向训练阶梯

2、相邻台阶距离 10CM  12CM  20CM

3、扶手间距72CM

4、扶手杆侧向额定载荷≥70KG

5、阶梯踏板额定载荷≥135KG

品目20：药用冰箱（双开门）

1、GSP认证医药认证

2、温度：阴凉8-20°  冷藏2-8°

3、制冷：风冷

4、容量：≥800L

品目21：医用冰箱（单开门）

医用冷藏箱

1、有效容积： ≥330L

2、显示精度0.1°

3、风冷模式

4、温度范围： 2~8℃



品目22：台式电子血压计

1、显示方法： LCD显示屏

2、测量方法： 脉搏波法

3、测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］ 脉率数40次/分～180次/分

4、打印机： 内置热敏打印机

5、存储容量： ≥100组测量数据

6、测量位置： 左右臂均可测量

7、压力监测： 高精密半导体压力传感器

8、加压： 压力泵自动加压方式

9、减压： 线性电磁控制阀自动减压系统

10、超压保护： 压力超过300mmHg时，急速排气保护，急速排气时间不大于10秒

11、肘部位置传感器： 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度)

12、臂筒角度调节： 臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度

13、适合臂周： 17cm～42cm

14、输出端口： RS-232和USB两种数据接口方式

品目23：医用推车

1、ABS材质

2、车体：工程塑料材质，上中下三层设计，每层板三面护栏，配注塑把手 ，每3、层板围边宽度≥60mm；

4、上层：面板下面为两个抽屉，可放置物品和器械；

5、底部：静音脚轮（其中两只带有刹车功能，可在任意状态下使用刹车功能）可在平整地面任意推动，任意转向；

品目24：阴凉柜

1、容量：≥1100L

2、三门玻璃开关

3、阴凉区温度8-20°

4、冷藏区温度：2-8°

5、压缩机：底部

6、医用压缩机

品目25：振荡器

1、可同时放置１－20瓶大小不同的抗菌素或化疗药品瓶进行工作。

2、将药剂（粉）中加入稀释液，经振荡器工作后能使药液迅速稀释，充分溶解，不浪费药物。

3、夹头的夹距分为1.5cm-2.9cm（20头）

品目26：治疗车

手术器械车

1、304特厚一体焊接不锈钢

2、三层设计

3、静音轮设计

品目27：治疗车（带挂钩）

1、ABS材质

2、双抽屉设计

3、带有抽查台面，输液架

4、带有垃圾篓和垃圾桶

5、万向静音轮设计

品目28：治疗推车

1、304不锈钢材质

2、双抽屉设置

3、万向静音轮

4、台面带有护栏

品目29：智测楼梯（带护栏）

儿童发育筛查智测评估专用实木扶梯木楼梯步梯

1、实木松木材质

2、3级阶梯设计，符合评估使用

3、加固结构设计，保障稳定性

品目30：转运床

1、床面1920*640MM

2、床面电动升降520-801MM

3、板面上折0-60°

4、刹车定位，脚踏控制

5、直行定向：中控导向轮

6、ABS材质，双护板

品目31：紫外线消毒机

1、配置： 石英管(30W×2根)

2、款式： 移动式

3、紫外线波长： 253.7mm

4、电源电压： AC220V(50HZ)

5、灯臂调节角度： 0-135°(简易型360°）

6、定时范围： 0~60分钟（IISG型），机械定时0~99分钟，电子定时III型（PW）

7、灯管辐照度： ≧90μw/cm²

8、灯管： 30W*2

品目32：自动身高体重称

超声波身高体重测量仪

1、体重测量范围： 1-300kg 分辨率±0.1kg；身高测量范围： 60-200cm 分辨率±0.5cm

2、液晶屏幕： 全视角液晶高清七寸彩屏800*400真彩数据传输： 具备蓝牙、WiFi、3G|4G的功能

3、身高测量： 超声波探头；体重测量： 精密传感器

品目33：智测工具技术参数

1、圆环，红色，直径10cm，1个

2、小丸，红色，直径0.8cm，5粒

3、拨浪鼓，细柄，长15cm/直径5.5cm/柄直径1cm，1个

4、方木，红色8块，蓝色/绿色/黄色各2，白色1块，边长2.5cm，15块

5、玩具小椅子，红色，4cm×3cm×7cm1，个

6、透明小瓶，无色，高6cm/口径1.5cm，1个

7、有柄摇铃金属，银色，高7.5cm/铃口直径4cm，1个

8、皮球，花色，直径10cm，1个

9、网球，黄色，直径6cm，1个

10、铅笔，红蓝双色，长17.5cm/直径0.7cm，1支

11、直尺，透明长20cm，1把

12、白纸，白色，210mm×148mm，3张

13、动物卡片，正面彩色图片背面黑色文字，边长9.3cm，2块

14、果蔬卡片，正面彩色图片背面黑色文字，边长9.3cm，2块

15、绒线球，红色，直径7cm，1个

16、小儿发育筛查表，黑白色，297mm×210mm，1张

17、方布，深色，边长20cm，1块

18、量杯，透明，高3cm/口径3.5cm，1个

19、形状认知板，彩色15cm×15cm×0.6cm，1块

20、有柄口杯，彩色，直径8cm/高6.2cm，1个

21、儿童勺，彩色，长13cm，1把

22、黑白卡片，黑白色，边长10cm/厚0.5cm，5张

23、红色卡片，红色，边长10cm/厚0.5cm，4张

24、操作手册，精装版，210mm×148mm，1本

25、格格声，透明，3.6cm×3.6cm×6.5cm，1个

26、仿真娃娃，肤色，29cm×11cm1，个

27、托鸭，黄色/白色，15cm×14cm×8cm，1个

28、手电筒，黑色，长9.6cm/直径2cm，1把

29、视觉激发卡片，彩色/黑白色，边长14cm，2张

三、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，项目整体验收合格后支付合同金额50%，剩余20%设备正常使用满一年后付清。

# 合同主要条款及格式

参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准）

（货物类）

采购项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2024-0510（ZZ203224584075/3）

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

采购人：南京江北新区管理委员会卫生健康和民政局

项目使用单位（以下称甲方）：             供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照           代理公司 编号为        的招标结果签订本合同。

第一条：合同标的   乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

第二条：合同总价款  本合同项下货物总价款为 大小写   人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条：组成本合同的有关文件 下列关于JSZC-320192-JCEC-G2024-0510（ZZ203224584075/3）号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条  权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条  交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定，交货时间：详见采购需求

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的（5 ）个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的（5）个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条  伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2、 保修期：整机质保期为    年，为原厂保修；出保后终身维修，维保价格按投标文件执行；保修期自甲方在货物验收合格签字之日起计算。

3.3、 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但人为破坏及不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4、 报修响应时间为：工作期间为     小时；非工作期间为     小时；工程师到达现场时间为：     小时。

3.5、若故障在检修24小时后仍无法排除，乙方在48小时内免费 （提供）、（不提供）备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6、 保修期内免费上门保养：每年   次。

3.7、保修期内乙方保证货物年正常使用率≥95%，若每年（验收合格日期算起）故障天数超过18天，每超过一天保修期延长2周。

第九条   履约保证金：（不收取）

第十条   货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由（采购人）、（甲方）、（甲方主管单位）支付给乙方，乙方开具增值税（普通）（专用）发票。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，项目整体验收合格后支付合同金额50%，剩余20%设备正常使用满一年后付清。

第十一条　违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金（如有）；同时乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

４、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（ 30 ）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100 %向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_5_%向甲方承担违约责任。

第十二条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第４９条、第５０条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 2  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向（  南京   ）仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式  5  份，甲乙双方各执 2 份，采购人执 1  份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（业主单位）：   （盖章）            乙方（供应商）：    （盖章）

南京市江北新区XX街道社区卫生服务中心  XXXXXXXXXXXXXXX公司

代表人：                                代表人：

电话：                                  电话：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

单位地址：                              单位地址：

日期：    年     月    日                日期：    年     月    日

第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月  日

目录

封面、目录（如有）、开标记录表根据系统生成的编辑替换即可

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                      项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

附表：分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（单位：元） | 合价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：               项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同履行期限 |  |  |
|  |  | 付款方式 |  |  |
|  |  | 售后服务要求 |  |  |
|  |  | 质保期 |  |  |
|  |  | 合同条款 |  |  |
|  |  | ...... |  |  |
|  |  | 合同履行期限 |  |  |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件八、企业声明函格式（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：1、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2、投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：1、投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），其他情况无需提供此声明函。

2、投标人未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月

附件十、 资格资信证明文件

附件十一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印后签字盖章）

附件十二、其他