公开招标文件

项目编号：JSZC-320111-HWZX-G2024-0724

项目招标代理编号：0675-246JOC007731

项目名称：南京市公安局浦口分局一体化智能化执法办案管理中心信息化建设项目医疗设备采购

| 采购人： | 南京市公安局浦口分局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| 发放时间： | 二○二四年十一月 |

目录

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评标标准

第四章招标需求

第五章合同主要条款及格式

第六章投标文件格式及附件

# 第一章招标公告

项目概况

南京市公安局浦口分局一体化智能化执法办案管理中心信息化建设项目医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于 2024年12月5日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320111-HWZX-G2024-0724；项目招标代理编号：0675-246JOC007731

1.2项目名称：南京市公安局浦口分局一体化智能化执法办案管理中心信息化建设项目医疗设备采购

1.3预算金额：175.03万元人民币

1.4最高限价：175.03万元人民币，超过该金额将视为无效投标。

1.5采购需求：本项目为南京市公安局浦口分局一体化智能化执法办案管理中心信息化建设项目医疗设备采购，详见招标文件需求部分。

1.6交付使用期：2024年12月20日前交付采购人使用

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）提供《供应商信用承诺函》

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单：

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.2本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证；

（2）若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；

（3）若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供）。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（ 4 ）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小微企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

三、获取招标文件

1.时间：2024年11月12日至2024年11月19日，每天上午9:00至11:00，下午14:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载；

3.方式：网上注册登记成功后系统内免费下载

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；

5.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；

6.“CA 数字证书”的获取：

投标供应商需办理“CA 数字证书”，CA 办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载；通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务 CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》；

7.招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

8.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

9.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2024年12月5日14点30分（北京时间）

开标时间：2024年12月5日14点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

6.1拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。

6.2采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（5）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

6.3本项目不接受进口产品投标。

6.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：南京市公安局浦口分局

地址：南京市浦口区黄山岭路19号

联系人：陈警官

联系方式：025-58140764

2、采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司；

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼

联系人：王秋忆

联系方式：025-84795407

3、项目联系方式

联系人：王秋忆

联系方式：025-84795407

# 第二章投标人须知

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京市公安局浦口分局 地址：南京市浦口区黄山岭路19号 联系人：陈警官 联系方式：025-58140764 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼 联系人：王秋忆 联系方式：025-84795407 |
| 3 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不需要 |
| 5 | 递交投标文件截止时间 | 2024年12月5日14:30(北京时间） |
| 6 | 开标 | 时间：2024年12月5日14:30(北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 |
| 7 | 履约保证金 | 不需要 |
| 8 | 中标服务费 | 中标人领取中标通知书时需按照江苏省现行招标代理收费标准下浮30%计取。 招标代理服务费收取银行及账号： 户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 开户银行：交通银行江苏省分行营业部 帐号：320006607010141124109 |
| 9 | 评分标准 | 详见第三章评标标准。 |
| 10 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 11 | 本项目所属行业 | 工业 |
| 12 | 现场勘查 | 本项目不组织。供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物及服务”指本招标文件中所述货物及服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用货物及服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品政府采购品目清单，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件(仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日)。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8进口产品政策

（1）除公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标货物、服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物、服务不得部分投标；招标货物、服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

5.4 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.7对招标文件技术规格书进行复制、粘贴，笼统响应视为不响应招标文件。对照招标文件技术规格书条款,列对照表并逐条说明所投标货物和服务对招标人所招标内容的技术规格书条款做出响应（响应或偏离）的情况。其偏离情况与技术方案说明以及技术描述、产品样本应一致，不一致之处应明确改进方案和措施，否则评标时按照较低技术值处理。

6.8电子投标文件要求

6.8.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

6.8.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.8.3投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.8.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

7、联合投标

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.5联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；联合体各方的人员、设备、业绩均视为采用联合体形式投标的供应商的人员、设备、业绩。

8、投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，如有缺失或无效将作无效标处理。

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）《投标保证金缴纳凭证》（复印件）；

（4）★第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章招标公告中“二、申请人的资格要求”采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物、服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3提供的货物、服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★供货内容的详细说明；

（2）项目实施方案；

（3）服务承诺；

（4）验收标准；

（5）售后服务；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标货物、服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含为完成本项目所需的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。投标人须按招标文件中的供货、服务范围（含技术服务、培训等）与清单报价。

12.3其他相关费用：包含但不限于以下费用，供应商须将以下费用包含在投标报价中，无须单独另列。

12.3.1招标代理服务费：详见前附表

12.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.5供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业的，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.6供应商报价应按照招标文件格式的要求。

13、投标文件的其他部分

13.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1供应商应按照招标公告提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.3投标保证金应按照招标公告规定的数额和办法缴纳。

14.4未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按相应规定支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.5中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订时转为履约保证金。招标文件另有约定的从其约定，但不超过合同金额的10%。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

15、投标有效期

15.1自开标之日起90天内投标有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1供应商应严格按照招标文件要求准备投标文件。

16.2投标文件的须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

17、投标文件的密封和递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通知修改招标文件适当延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1苏采云系统拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 电子投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.2 开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

20.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

20.5 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后 5 分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格审查。

21.2.1.1采购人代表将依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定资格条件的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2投标文件的符合性审查。

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）招标文件未要求供应商提交备选投标方案而投标文件中提交备选方案的；

（16）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（17）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。

21.2.2.4在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.10款执行。

21.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.2.3投标文件的进一步评审。

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

21.2.3.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.5 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.6 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

21.2.3.7 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.8比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3评标方法和标准

21.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、对招标文件响应程度等。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会按排列顺序向项目采购人推荐3名中标候选人，采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.2中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到招标代理机构领取中标通知书。

22.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.5招标代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。投标人中标后根据本招标文件、投标人的投标文件及澄清文件、相关国家标准与招标人签订订货技术协议和商务合同。投标人须提供详细分项报价表（须列出主要部件和服务的名称、型号、报价），投标人在投标文件中明确的外购设备规格和型号未经招标人同意不得更换。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构或采购人提出询问，招标代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标代理机构。

27.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向招标代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应性报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标人报价得分=(评标基准价/最终报价)×30（小数点保留两位）。 | 30 |
| 技术（60分） |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、关键技术参数、性能、配置要求 | 根据投标人所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行比较，投标人所投产品的关键技术参数、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得25分；标“▲” 的技术参数为关键技术参数，有一项不满足扣1分，，其他技术参数有一项不满足扣 0.5分，扣完为止。 “▲” 部分需要在投标文件中按照关键技术参数要求提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告等证明材料。本项最低得 0 分，最高得25分。 注：以上须提供证明资料的原件扫描件。 | 25 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 根据各投标人项目实施方案的完整性、合理性，医疗设备技术先进性、安全性、稳定性；并承诺供货各节点计划时间等具体安排客观详细合理、物流安排、供货、安装、检验检测及调试等配套服务措施具体得力，各工作环节衔接紧凑，方案全面、详细、可操作性强的得 7分，方案内容不够全面和详细、可操作性一般的能全面响应完成并满足采购要求的，得4分；方案内容简单，可操作性差的得1分；未提供不得分。 | 7 |
| 2.3 | 项目验收方案 | 根据各投标人项目验收方案的完整性、合理性，验收时检验检测及调试等配套服务措施具体得力，各工作环节衔接紧凑，方案全面、详细、可操作性强的得 7分，方案内容不够全面和详细、可操作性一般的能全面响应完成并满足采购要求的，得 4分；方案内容简单，可操作性差的得 1分；未提供不得分。 | 7 |
| 2.4 | 管理力量、技术人员安排 | 根据各投标人拟投入本项目的管理人员、技术人员的情况进行评审，配备人员结构合理、专业性强、符合本项目实施要求，人员结构合理、专业全面、专业能力强得7分，人员结构基本符合项目需求、专业覆盖面欠全面、专业能力欠缺得4分，人员结构欠全面合理、专业能力较差得1分，未提供不得分。 | 7 |
| 2.5 | 培训方案 | 供应商提供的培训方案，包括周全的培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法和培训师资等。方案内培训目标明确、培训计划详实、培训师资力量过硬、培训课程科学、培训教材结合实际、培训质量保证措施具体，完全满足采购需求的，得 7分；部分满足采购需求的，得 4分；不满足采购需求，得1分。未提供不得分。 | 7 |
| 2.6 | 售后措施 | 评委根据投标单位提供的售后服务方案及措施，进行打分，对响应时间、上门时间、应急处理方案、技术人员配备、维修内容、费用及更换配件折扣等进行打分：(1)方案完整、清晰且保障性、可实施性强，且接到故障电话通知，1小时内到现场积极配合解决故障的得7分；(2) 方案完整性、保障性及可实施性一般，且接到故障电话，2小时内到现场积极配合解决故障的得4分;(3) 方案完整性、保障性及可实施性较差，且接到故障电话通知，3 小时内到现场积极配合解决故障的得1分 ，未提供不得分。 注：提供加盖投标人公章的书面承诺书 | 7 |
| 商务部分（10分） |  |  |  |
| 3.2 | 业绩 | 2019年1月1日至投标截止日前，投标人承担过医疗设备（须含有核心产品）等类似项目业绩，同一个服务单位只能算一项业绩，时间以合同签订时间为准，每提供一项得1分，本项最高得5分。 注：须提供中标通知书、采购合同和发票，三项缺一不可且加盖公章，且业绩合同主要内容、标的、数量、金额等需清晰可见，未提供或者提供不全均不得分。 | 5 |
| 3.2 | 质保期 | 满足招标文件要求得3分，每增加一年加1分，满分5分 | 5 |
|  | 合计 |  | 100 |

说明：

1、小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章招标需求

一、项目概况

南京市公安局浦口分局一体化智能化执法办案管理中心信息化建设项目医疗设备采购

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接数字化X线摄影系统（DR） | 1台 | 核心产品 |
| 2 | 全数字彩色多普勒超声系统 | 1台 |  |
| 3 | 五分类血液细胞分析仪 | 1台 |  |
| 4 | 心电图 | 1台 |  |
| 5 | 全自动血压计 | 1台 |  |
| 6 | 配套防护设施 | 1项 |  |
|  | 合计 |  |  |

二、技术要求

一）胸部DR
名称：直接数字化X线摄影系统（DR）

用途：全身各部位立位、卧位、倾斜摄影等常规X线投照摄影

1	高压发生器

1.1	主机功率：≥30kW

1.2	高频逆变方式与频率：≥450KHZ

1.3	最大摄影KV：≥150KV

1.4	最大摄影mA：≥630mA，mA分档须在R’10数系中选取

1.5	最短精确曝光时间：≤1ms

1.6	电源条件：380VAC三相

1.7	控制台软件操作界面病人体形选择：≥4种

1.8	数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示并直接控制曝光参数KV、mA、mAs，并配备硬件电离室，具备AEC功能

▲1.9	所投产品为自主研发的高压发生器，提供第三方机构开具的有效证明材料

▲1.10	为提供工作效率，降低使用者门槛，设备应具有APR自动控制程序摄影功能，并提供能证明具备该功能的相关文件

2	Ｘ线球管

2.1	大小焦点≤1.2/0.6mm

2.2	高热量耐受，阳极热容量：≥140KHU

3	平板探测器

▲3.1所投产品为自主研发的数字化无线移动式平板探测器

3.2	非晶硅材质整板

3.3	成像速度：≤6s

3.4	探测器有效成像尺寸：≥14×17英寸

3.5	探测器像素：≥900万

3.6	动态范围≥16bits

3.7	像素颗粒大小：≤143μm

3.8	分辨率：工作状态不低于3.6lp/mm，提供CFDA认证的技术要求作为证明材料

4	DR摄影装置

4.1	采用双立柱式机械结构，满足全身各部位立位和卧位投照摄影临床需求

4.2	X射线源组件支柱自转范围≥0°～±90°(每90°分档定位)

能满足担架位摄影、轮椅位摄影、急诊摄影的特殊摄影需求

4.3	X射线管组件绕横臂转动范围≥-90°～﹢90°

★4.4	X 射线源组件支柱移动行程≥1200mm

4.5	床面移动行程：纵向移动 ≥910mm，横向移动 ≥260mm

4.6	X射线管焦点距地垂直移动范围≥350mm～1810mm

5	图像采集工作站与软件系统：

▲5.1	软件系统为所投产品自主研发软件，非外购拼装,并提供相关证明材料

5.2	CPU：双核≥2.6GHz

5.3	显示器类型：单色医用专业液晶显示器，规格：≥21.3英寸

5.4	内存：4GB  硬盘：≥1T  光驱：DVD刻录

5.5	系统接口：USB接口、标准RS232接口、打印机并口、100MB网络接口、DVI/VGA、DICOM3.0接口

5.6	图像处理功能：图像处理：窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切等

5.7	其他功能：病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式；诊断工作站图像处理软件界面为中文界面；支持无损压缩的高速传输；

5.8	为保证数据统一性，设备应具备打印的胶片能显示详细曝光参数等功能，并提供能证明具备采集软件与胶片打印同步功能的相关文件

5.9	具备辐射剂量面积积指示，并在图像上显示，提供界面截图作为证明材料

5.10	为保证客户都能达到最佳观片效果，实现开放式调整图像亮度、对比度等，设备应具有开放式曲线调节功能，并提供能证明具备该功能的相关文件

▲5.12	配备DR设备同品牌的远程云、诊断云系统1套，提供该软件系统的相关证书

6	核心部件中的高压发生器、平板探测器、机械系统、软件系统为同一厂家生产或同一品牌，提供检测报告或相关证书证明

二）腹部彩超

名称：全数字彩色多普勒超声系统

用途：主要用于腹部、小器官、血管、心脏等方面的临床诊断工作。

1 主要技术规格及系统概述：

1.1主机成像系统：

1.1.1高清液晶显示器≥21.5”，防眩光，亮度可根据周围光自动调节，显示器可前后折叠、左右任意旋转

1.1.2操作触摸屏≥13.3"，防眩光，可独立调节角度≥50度

1.1.3▲触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等）（需提供证明照片）

1.1.4控制面板可同时旋转和升降，前后拉升。

1.1.5二维灰阶成像及M型显像单元

1.1.6▲解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，并可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像（需提供证明照片）

1.1.7具备曲线解剖M型技术

1.1.8具备彩色多普勒成像技术

1.1.9具备图像智能一键优化技术，自动连续优化图像，有独立按键。可支持对造影图像、彩色多普勒、频谱多普勒、及二维灰阶的优化。

1.1.10具备空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式

1.1.11具备斑点噪声抑制技术

1.1.12▲具备自动血流跟踪技术，可实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Power/Color模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化（需提供证明照片）

1.1.13▲具备穿刺增强功能，凸阵探头和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度（需提供证明照片）

1.1.14具备中分线模式，图像窗口参数区域可实时显示光标对应的显示深度

1.1.15图像放大，支持高清放大和全局/局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。

1.2先进成像技术：

1.2.1造影成像技术及造影定量分析功能

1)可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头

2)支持微血管造影增强功能

3)支持双幅实时显示，屏幕左右显示造影图像和组织图像

1.2.2应变式弹性成像技术

1)▲支持探头：腔内探头、线阵探头(需提供证明照片)

2)提供超声图像和弹性图像多种显示格式，如左右显示、上下显示、全屏显示

3)▲具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量(需提供证明照片)

4)具备肿块周边组织弹性定量分析功能

1.2.3TDI组织多普勒成像

1)▲TDI成像模式：M型模式图、频谱模式图、彩色速度模式图、能量模式图（需提供证明照片）

2)▲TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比（需提供证明照片）

1.2.4具备超声教学软件功能，提供标准超声图像、解剖示意图，包含腹部、浅表、心脏、乳腺、神经、肾脏、前列腺、睾丸等切面。支持心脏及腹部各≥5个标准切面的自动识别。（需提供证明照片）

1.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

1.3.1常规测量软件包

1.3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

1.3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置血流速度

1.3.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果

1.3.5全科测量包，自动生成报告：腹部、泌尿、小器官、儿科、妇科、产科、心脏、血管等。

1.3.6妇科测量软件包：具备专业卵泡评估报告，支持多项IVF评估指标及发育曲线分析。

1.3.7产科测量软件包：自动产科测量，支持≥5项胎儿发育评估指标。

1.3.8支持自动NT测量

1.3.9▲心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记（需提供证明照片）

1.3.10▲腹部测量软件包：支持膀胱自动测量（需提供证明照片）

1.3.11自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估

1.3.12小器官测量软件包，包含乳腺测量包

1.3.13▲血管测量软件包：IMT血管壁内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析（需提供证明照片）

1.3.14▲实时 IMT 实时监测血管内中膜变化，自动监测并计算颈动脉的内中膜厚度，,自动获取6组IMT内膜厚度值，并实时更新（需提供证明照片）

1.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

1.4.1硬盘≥1T

1.4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

2 系统技术参数及要求：

2.1系统通用功能：

2.1.1主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。

2.1.2▲探头接口盖板具备防尘功能（需提供证明照片）

2.1.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节

2.2探头规格

2.2.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头

2.2.2▲二维及谐波模式下分别独立变频，≥3段；（需提供证明照片）

2.2.3▲彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥5段；（需提供证明照片）

2.2.4▲腹部凸阵探头（1.2-6MHz）（需提供证明照片）

2.2.5▲血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz）（需提供证明照片）

2.2.6▲心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）（需提供证明照片）

2.3二维显像主要参数：

2.3.1增益调节：B/M/D分别独立可调

2.3.2LGC: ≥6段，TGC: ≥6段

2.3.3显示深度≥38cm

2.3.4动态范围：≥240，可视可调

2.4频谱多普勒：

2.4.1显示模式：连续多普勒、高脉冲重复频率、脉冲多普勒

2.4.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

2.4.3最低测量速度：≤13.1cm/s

2.5彩色多普勒：

2.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

2.5.2速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

2.5.3取样框偏转: ≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节

2.6外设和附件

2.6.1支持耦合剂加热，加热温度三挡可调

2.6.2支持背光小键盘

2.6.3控制面板底部自带照明灯，辅助暗室临床操作

2.6.4内置无线网卡，支持无线上网功能

2.6.5配套中文工作站（含电脑主机和打印系统）壹套含打印机壹台

三）五分类血液细胞分析仪

1.全自动五分类；

▲2.检测原理：激光流式细胞+细胞化学染色；

3.检测光源：半导体激光；

4.检测速度：每小时不少于40个样品；

5.红细胞血小板检测原理：鞘流技术+阻抗法；

▲6.白细胞五分类检测模式：具有专用的末梢全血模式、普通全血模式和末梢血预稀释模式；

7.用血量：末梢全血和普通全血模式≤16μl，实现血细胞计数与白细胞五分类；末梢血预稀释模式≤20μl，实现血细胞计数与白细胞五分类；

8.测试参数不少于23项参数；

▲9.散点图需≥1个，直方图需≥3个；

▲10.具有单独嗜碱性粒细胞检测通道；

11.线性范围：WBC：0-99×109/L，PLT：0-999×109/L；

12.精密度(CV)：WBC：≤3%，RBC：≤1.5%，PLT：≤4%；

13.仪器数据存储量≥12000个检测结果；

14.试剂管理：有试剂用量监测和提示功能；

15.溶血剂等试剂应放置在血球仪内部，帮助实验室节省空间；

▲16.血液分析仪主机需自带≥10寸彩色液晶触摸屏，并且可以同屏显示全部检测结果；

- 必须提供与仪器配套的中文处理数据管理软件，软件应有质控管理功能。

- 配套中文工作站壹套含打印机壹台。

四）心电图

▲1、显示屏≥9.7英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

2、同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。

3、支持有线和无线联网，方便远程诊断。

4、屏幕显示信息：心电波形、心率、时间、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

5、同时具备心电信号采集与热敏打印功能。

▲6、具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。

7、支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载等3种患者信息录入方式。

8、支持PDF、PNG、JPG、HL7、XML、DICOM数据格式。

9、具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。

10、支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。

▲11、采样率32000Hz。

▲12、频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。

13、内部噪声12.5µVp-p。

14、时间常数3.2 s。

▲15、耐极化电压：±910mV。

16、交直流两用且自动转换，内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。

17、采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。

18、支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。

19、导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

20、设备内置存储器，本机可存储病历1000例，存储满后机器可循环存储。

21、具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印。

22、支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。

五）全自动血压计

▲测量方法：脉搏波法（双管双气囊技术，保证测量精准度）

测量范围： 压力（0～300）mmHg［(0～40)kPa］

脉率数30次/分～200次/分

▲测量准确度： 压力±2mmHg(±0.267kPa)以内

脉率数±2%以内

存储容量：可存储100组测量数据

屏    幕：LED屏

传输模式：232串口/USB

电    源： 电源适配器（输入a.c.100V~240V，50/60Hz，输出d.c.12V，3.5A）

六）血糖仪

1.度量单位：mmol/L

2.测量范围：0.6~33.3mmol/L（10~600mg/dL）

3.目标血液：微血管全血

4.校正标准：血浆矫正

5.校正码：免调码技术

6.血样量：1μl（微升）

7.血容积比：30%~60%

8.测试时间：＜10 S

9.记忆组数：300组测量结果

10.自动关机：＜3分钟

11.显示屏：LED

12.设备运行方式：连续运行

七）配套防护设施

1.供应商须按照《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2020）、《中华人民共和国职业病防治法》、《放射卫生防护基本标准》（GB4792-84）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002、《中华人民共和国国家职业卫生标准》GBZ188-2007等相关国家、省、市及行业规定的要求对设备所在房间进行配套设施的改造，供应商根据房间现状深化设计并经采购人审核通过后，安装铅板等防护设施，确保房间达到合法合规使用的标准，相关费用含在投标报价中，投标人自行踏勘现场，充分考虑投标报价费用，结算时不予调整。

2.将现有房间按采购人要求进行合理化分隔。

3.安装铅板等防辐射相关设备，使射线在最大工作负荷的条件下对机房内人员及机房外周邻人员的影响均不超过国家标准。

4.开通pacs等系统，确保医院可以进行远程会诊、远程打印报告、现场打印报告等。

5.环评、卫评、测评、辐射安全许可证、放射诊疗许可证等各种证件申领到位，确保设备及配套防护设置到位后可以合规使用，相关费用含在报价中，采购人不另行支付相关费用。（交钥匙工程）

6.每半年校准一次

三、商务及其他要求

一）售后服务要求

1.设有固定的专业维修站，保证维修人员和车辆，提供优质、及时的技术服务，并提供维修站名称和联系方式。接到用户维修通知后，30分钟内响应，4小时内到达现场，24小时内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。中标人如不按时到场，招标人有权自行处理，相关费用由中标人负责。

不论是在质保期内还是在质保期外，均提供以上服务（区别仅在于是否免费）。

2.免费提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

2.1中标人必须提供一般工作人员的操作培训和技术人员的技术培训，提供相应的培训课资料。中标人派出的专职培训教员应具有丰富的理论知识和相应实践经验。

2.2培训人数、时间、地点要求

项目现场培训：人数不限，对甲方使用与维护人员的现场操作和维护进行培训。

2.3投标人应承诺免费培训。

3.整机免费保修期限≥3年；提供终身维修服务，提供制造厂家原厂保函或承诺书

4.中标产品应提供免费软件升级及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。为今后招标人系统中主要设备、软件和网络的功能扩充提供技术支持（包括现场支持）。

5.产品具备最新售后服务技术，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家，提供相关证明文件。

6. 提供定期系统巡检，并有详细巡检记录。

7.售后服务内容应包含但不限于：投标货物原厂商的质保承诺；投标人的服务响应及维修等承诺,详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等。投标人的技术支持和相应软件的升级承诺，以及质保期后的维护费用等。

- 二）交货期

2024年12月20日前交付采购人使用，将设备送至用户指定地，并安装调试完毕。

三）招标特别要求

1、投标人必须符合政府采购法第二十二条的要求；投标人必须对本次招标的全部内容进行投标；否则，招标人不予接受。

2、投标人应承诺在项目完成时将项目的全部有关技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付招标人。

3、投标人应承诺已充分了解了本此招标的项目需求，对采购的设备和产品的数量、配置及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目建设的目标，招标人在本项目建设周期内将不再需要支付其它费用，否则需要在技术规格偏离表中进行说明。

4、投标人应承诺所提供的产品数量及技术性能要求满足招标文件的要求。

5、投标人应承诺投标文件中提供的投标人资格、资质证明文件不存在隐瞒、与实际情况不符等情况，招标人有权在投标人中标后对投标人相关资质、资格和能力进行考察验证的权利，如果存在重大差异，有权取消或终止合同。

6、本项目为交钥匙工程，乙方负责本项目所有设备的运输、安装、调试、检测等。设备安装调试时，乙方须组织专业队伍进行安装作业，并自带安装调试检验所需全部工具。

7、乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方安装现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场负责交货、安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通，由乙方负责。

8、需甲方配合的工作

投标人应在投标文件中说明，如能中标，在安装、调试、验收过程中需甲方配合的工作和需甲方提供的条件。

9、甲方在签订合同时和安装过程中，可能对项目的数量进行调整，调整的依据以乙方在投标时投标报价中的单价乘以增减的数量及相关的费用，对合同总价作相应的调整。

10、投标人在投标文件中，应提供详细的供货范围清单。投标人在投标文件中，应按系统分别列出详细的设备、材料清单，并提供设备、材料的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、必须的外形尺寸、产品样本、数量、单价、制造商全称及制造地点等。

11、投标人在投标文件中，应提供投标设备、材料的制造、安装、验收标准，系统的检测、验收标准。

12、投标人在投标文件中，应对本次投标设备安装、调试、质量监督及其他服务人员的配备情况，包括有关人员的姓名、年龄、学历、履历、资历、已取得的相关资质证书，参加过类似项目的经验情况，在本项目所处位置，承担的责任及最低服务时间。

13、投标人在投标文件中应提供相关的资质证书。

14、投标人在投标文件中，应提供投标文件与招标文件的技术条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

15、投标人在投标文件中，应提供投标文件与招标文件的商务条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

16、投标人在投标文件中，应提供在售后服务机构及人员车辆配置情况说明；如果能中标的话，售后服务的承诺。

17、投标人在投标文件中应提供对甲方操作、维护人员的培训方案及计划。

18、投标人在投标文件中应针对产品实际应用情况提出优化设计方案和合理化技术建议。

19、中标人在交货时，应向甲方提供货物的装箱清单、出厂前的测试报告和产品合格证书；

20、中标人在交货时，还应向甲方提供货物的使用说明书、操作规程，保养、维护所必须的资料。

21、投标报价

投标报价，应包括本次招标范围内所有设备的价格、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵甲方工地现场）、保险费、安装费、调试费、检测费、验收费、甲方相关人员的培训费、质保期内的售后服务费及投标人认为需要的其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此影响交付甲方使用的时间。在本招标文件中未列出而投标人认为要单独列出的报价项目，投标人可增加列出，并计入“价格合计”中。

投标报价，以人民币万元或元为单位报价。

投标报价既要有投标总价和每个医疗设备分项报价，也要有每种型号规格设备、服务的单价及明细报价。

22、付款条件

1） 第一次:签订合同后内支付合同总价款的30%(支付货款=合同总价款x30%)

2） 第二次:合同内所有硬件设备到达采购人指定地点，经初验合格后支付合同总价款的30%货款(支付货款=合同总价款x30%);

3）第三次:安装调试完毕经采购人终验合格后，采购人将货款支付到审计部门对本项目审定金额的95%(支付货款=审定金额x95%-合同总价X60%)

4）第四次：系统稳定运行一年后，支付审定金额的5%。

4）结算方式:固定单价，按实结算。审计核减率不低于5%(含)的,审计费用一供应商承担;核减率5%以下的由采购人承担。

第五章合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号：

项目名称：南京市公安局浦口分局一体化智能化执法办案管理中心信息化建设项目医疗设备采购

使用单位：南京市公安局浦口分局

供货单位：

签订日期：

甲方：南京市公安局浦口分局

乙方：                                联系人：          电话：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、采购项目（项目编号：   ）的《采购文件》及乙方的《投标文件》及中标通知书，甲乙双方就医疗设备购销事宜，签订本合同：

- 设备名称及金额：

| 设备名称 | 注册证号 | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总额 | 合计：人民币（大写） （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |

注：医疗器械的产品名称、型号应与注册证中的注册名相同；属于法定商检的，需进行商检；乙方保证成交价格不高于市场成交价，若高于市场成交价，乙方应承担超出部分。属于计量器具的，需提交计量检定证书或进口型式批准证书，乙方提供的产品应保证计量合格，乙方应承担初次计量检测费用。

- 设备的详细配置、随机的必备品、配件、工具及其他物品的数量和供应方法见附件（合同签订前需使用部门负责人签字确认）。

- 设备的交付期：自双方合同签订后的    天内向甲方交付上述设备；每逾期交付一日，乙方应当按照合同价款的千分之一向甲方支付违约金；逾期30日的，甲方有权要求解除本合同，并有权要求乙方支付合同价款20%的违约金；若甲方未因此解除本合同，乙方应向甲方支付逾期违约金，且保修期延长壹年。

- 交货方式：乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，设备的运费、保险费，安装费等全部由乙方承担。

- 安装验收：甲乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据约定的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。甲方签字并不视为乙方无产品质量问题，乙方仍应对产品质量缺陷或瑕疵负有责任。

- 质量标准：根据国家、出厂有关标准及约定标准（如有约定）。乙方保证向甲方提供已取得医疗器械注册证的全新原包装合格产品。若乙方所提供的产品因产品资质或质量出现问题，造成罚款或医疗事故/损害赔偿等责任的，由乙方承担全部责任（甲方使用不当除外）。

- 操作培训：乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，确保甲方使用人员熟练使用设备，在使用一段时间（具体由甲方决定）后，可根据甲方的要求另行安排培训计划。因乙方未培训或者未指导到位造成甲方人员在使用过程中造成的全部损失，由乙方承担。

- 付款方式（选择打√，其他打×）：

详见招标

- 索赔条款：设备不符合本合同约定，乙方同意甲方有权单方选择下列方式之一处理：

（1）退货：货款全额退还，乙方承担合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，另行赔偿。

（2）折价：按照设备的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，乙方将设备折损的价值向甲方退还货款，并赔偿甲方损失（损失难以确定的，按照设备价款的10%计算）。

（3）换货：调换有瑕疵的设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方负责因此产生的一切费用和损失。

本合同中的违约责任包括但不限于运费、鉴定费、差旅费、律师费等。

- 权利瑕疵：乙方保证设备不存在侵犯任何第三方包括知识产权在内的任何合法权益；因乙方侵权行为导致甲方损失的，由乙方承担，乙方并应按照设备价款的10%承担违约金。

- 合同售后条款：该设备（含所有部分）自验收报告确认签字日起免费保修    年；质保期满后，乙方负责终身维修，免人工费，只收配件费用。所有随设备配置物品享受同等保修权利。保修响应时间为收到甲方通知后   小时内到场处理，   小时内恢复正常使用状态；因配件无货等客观困难不能按时恢复正常使用状态的，经与甲方协商可以适当延期，但最迟不得超过   天；若达到   天仍不能恢复的，乙方须提供备用设备。未在约定时间内到场处理的，承担1000元的迟延违约金，未按照约定提供备用机的，承担该设备价款5%的违约金，乙方并承担甲方因此产生的全部损失。

- 廉政约定：乙方应加强对销售代表的管理，销售代表发生不良行为的，甲方有权解除合同。

- 争议解决方式：因签订、履行本合同发生争议的，协商解决；协商不成的，向甲方所在地法院起诉。

- 乙方提供的报价文件、技术响应表、承诺书与本合同具有相同的法律效力。

- 未尽事宜，甲、乙双方以书面形式签订补充协议，补充协议可作为本合同的组成部分。

- 其他约定事项（手写无效）：                                                   。

- 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效；本合同以中文书写，壹式伍份，甲方持肆份，乙方持壹份，具有相同的法律效力。

甲方：南京市公安局浦口分局（盖章）            乙方： XXXXXX                （盖章）

地址：                                  地址：

联系方式：                              公司联系方式：

传真：                                   传真：

甲方法定代表人                          乙方法定代表人

或授权委托人：                           或授权委托人：

日期：                                  日期：

开户银行：                        账号:

签章页

| 甲方（盖章）：南京市公安局浦口分局 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人：（手签） | 法定代表人或委托代理人：（用章或手签） |
| 项目联系人：（手签） | 项目联系人：（手签） |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法律文书送达地址： | 法律文书送达地址： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

# 第六章投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

## 目录

## 评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

附件一投标申请及声明格式

投标申请及声明格式

致：南京市公安局浦口分局

根据贵方（项目名称）项目编号）招标公告，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）元人民币。项目负责人为。

3、我单位保证交付使用期为       。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通、决不向采购人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附件二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权书格式

南京市公安局浦口分局：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：年月日

身份证复印件：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

- 附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 报价（元） |  | 其中，中、小、微型企业报价（元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 交付使用期 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于中、小型企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:（盖章）

附件四、投标保证金缴纳凭证（本项目不需要）

附件五、分项报价表格式

招标编号：货币单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

注：1、单价包括但不限于为完成本项目所需的人员、物料制作运输及安装调试、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及招标文件要求的及包含的所有风险、责任等各项应有费用，单价不调整。

★2、分项报价表中序号、产品名称、数量不得变动，否则将视为无效投标。

3、在备注中说明是否为中小微企业、节能环保产品报价。

4、如果行数不够，请自行增加。

附件六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，尤其是标有★的实质性条款；

2、如果行数不够，请自行增加。

附件七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件八、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加  (采购人/采购代理机构)  组织的（单位名称）采购编号为* * *，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 [标的名称] ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于    (中型企业/小型企业/微型企业)    ；

2、 [标的名称] ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 (中型企业/小型企业/微型企业) ；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

供应商如未按要求提供此声明函，将不享受扶持政策；成交供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的成交结果同时公告，接受社会监督；

供应商名称（公章）：

日    期：年月日

附件九、技术部分

投标特别说明：

投标人递交的投标文件须包含的内容：包含但不限于招标文件《第二章供应商须知》中9-14条款包含的内容，招标文件中未给出的格式投标人可自拟。