南京市江宁妇幼保健院新建项目消毒灭菌设备及器具采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-JCEC-G2026-0035

（非专门面向中小企业）

江苏省设备成套股份有限公司

2026年03月

目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

第一章 招标公告

项目概况

南京市江宁妇幼保健院新建项目消毒灭菌设备及器具采购的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年4月1日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-JCEC-G2026-0035

1.2项目名称：南京市江宁妇幼保健院新建项目消毒灭菌设备及器具采购

1.3预算金额：包一：全自动清洗消毒器、脉动真空灭菌器等248.6万元；包二：减压沸腾清洗消毒机33.2万元；包三：酸化水设备17.8万元。

1.4最高限价：包一：全自动清洗消毒器、脉动真空灭菌器等248.6万元；包二：减压沸腾清洗消毒机33.2万元；包三：酸化水设备17.8万元。

1.5采购需求：南京市江宁妇幼保健院现需采购包一：全自动清洗消毒器、脉动真空灭菌器等；包二：减压沸腾清洗消毒机；包三：酸化水设备，具体要求见本招标文件第四章。

1.6合同履行期限：自合同签订后15日内设备供货并完成安装调试交付使用。

1.7行业划分：工业

1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受进口产品投标。

1.10本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：(如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:

(1)本项目整体专门面向中小企业采购服务。

(2)本项目整体专门面向小微企业采购服务。

(3)本项目通过以下第()种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:

1本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。

2本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。

(4)本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

(1)投标产品如果属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人必须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》(原件扫描加盖电子公章)；

(2)若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》(原件扫描加盖电子公章)；

(3)若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或《生产备案凭证》(医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供)(原件扫描加盖电子公章)；

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

2.5拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：在“江苏政府采购网”免费下载

3.3方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 2026年4月1日14点00分（北京时间）

4.2 提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3 勘察现场：无

6.4供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

符合国家相关规定的财务状况报告

依法缴纳税收的证明材料

依法缴纳社会保障资金的证明材料

具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

根据宁财购通[2021]5号文规定，属于该文件列明的不适用信用承诺情形的供应商在资格审查环节仍需提供其满足中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料，具体规定见招标文件。供应商在资格审查环节使用信用承诺替代相关证明材料参加南京市政府采购活动，在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及一下情形的，不适用信用承诺：

供应商被列入严重失信主体名单；

被相关监管部门做出行政处罚且尚在出发有效期内；

被其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京市江宁妇幼保健院

地址：南京市江宁区秣陵街道双金社区佑宁路1号

联系方式： 沙老师025-52289689

7.2采购代理机构信息

名 称： 江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室

联系方式：汪惠子、刘寅

电子邮箱：2277893572@qq.com

7.3项目联系方式

项目联系人：汪惠子、刘寅

电　话：13655172889、17705145025

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年3月2日

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 招标代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 招标代理在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 招标代理和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 招标代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或招标代理工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或招标代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，招标代理和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送招标代理。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 在法定期限内对同一采购程序环节提出第一次质疑之外的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 费用

招标代理服务费：本次招标，中标人按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协【2024】20号文招标收费基准费率的 40% 向招标代理机构支付招标服务费。评委费按实际发生支付。本项费用无需单列。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 包一评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.1分，扣完为止。 | 38 | 客观分 |
| 2.2 | 所投产品综合性能评价 | 评委根据投标人所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，体现产品的安全性、稳定性、易用性、配置及功能。产品安全性高、稳定性好，操作界面简便流畅，操作流程符合临床需要，配置高，功能全面，优于采购需求并提供支撑材料的得7分；产品安全性较高、稳定性较好，操作界面较为简便流畅，操作流程基本符合临床需要，配置较高，功能较全面，完全符合采购需求并提供支撑材料得4分；产品安全性一般、稳定性一般，操作界面较为复杂，操作流程不太符合临床需要，配置一般，功能不太全面，基本符合采购需求但有待改进的得1分；其余或不提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.货物的包装与运输；2.供货进度保证措施；3.质量体系与措施；4.安全管理体系与措施；5.协调配合措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.服务内容；2.故障解决方案；3.预防性维护方案；4、售后服务流程；5、服务人员配备。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 调试和应急维护方案 | 评委根据投标人提供的调试和应急维护方案综合评分，包含：1.设备调试方案；2.应急维护方案；3. 应急保证措施；4.验收计划；5、调试和应急人员配备。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案评分, 包含：1.培训内容；2.培训培训日程安排；3.培训人数及培训时长；4.培训师资力量。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品业绩 | 提供投标人2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）所投产品（至少3个同品牌同型号）业绩，每提供1个得0.5分，最多得1.5分。注：需提供有效合同（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）、发票和验收报告，材料应清晰可见相应内容，同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多个业绩仅视为一个业绩，不重复得分。 同时，投标人需提供所投业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。 | 1.5 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人承诺所投产品3年原厂质保得2.5分，在此质保基础上，提供延长质保，每延长一年质保期加1分，最多加2分，所有质保服务及配件等费用包含在总报价中；未提供的不得分（提供承诺函，格式自拟）。 备注：投标时出具的加盖产品原厂公章的质保承诺函原件，格式自拟。 | 4.5 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

| 包二评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣3分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 38 | 客观分 |
| 2.2 | 所投产品综合性能评价 | 评委根据投标人所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，体现产品的安全性、稳定性、易用性、配置及功能。产品安全性高、稳定性好，操作界面简便流畅，操作流程符合临床需要，配置高，功能全面，优于采购需求并提供支撑材料的得7分；产品安全性较高、稳定性较好，操作界面较为简便流畅，操作流程基本符合临床需要，配置较高，功能较全面，完全符合采购需求并提供支撑材料得4分；产品安全性一般、稳定性一般，操作界面较为复杂，操作流程不太符合临床需要，配置一般，功能不太全面，基本符合采购需求但有待改进的得1分；其余或不提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.货物的包装与运输；2.供货进度保证措施；3.质量体系与措施；4.安全管理体系与措施；5.协调配合措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.服务内容；2.故障解决方案；3.预防性维护方案；4、售后服务流程；5、服务人员配备。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 调试和应急维护方案 | 评委根据投标人提供的调试和应急维护方案综合评分，包含：1.设备调试方案；2.应急维护方案；3. 应急保证措施；4.验收计划；5、调试和应急人员配备。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案评分, 包含：1.培训内容；2.培训培训日程安排；3.培训人数及培训时长；4.培训师资力量。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品业绩 | 提供投标人2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）所投产品（同品牌同型号）业绩，每提供1个得1分，最多得3分。注：需提供有效合同（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）、发票和验收报告，材料应清晰可见相应内容，同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多个业绩仅视为一个业绩，不重复得分。 同时，投标人需提供所投业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。 | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人承诺所投产品5年（含）以上原厂质保得3分，所有质保服务及配件等费用包含在总报价中；未提供的不得分（提供承诺函，格式自拟）。 备注：投标时出具的加盖产品原厂公章的质保承诺函原件，格式自拟。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

| 包三评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣5分，其余指标有1项负偏离扣3分，扣完为止。 | 38 | 客观分 |
| 2.2 | 所投产品综合性能评价 | 评委根据投标人所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，体现产品的安全性、稳定性、易用性、配置及功能。产品安全性高、稳定性好，操作界面简便流畅，操作流程符合临床需要，配置高，功能全面，优于采购需求并提供支撑材料的得7分；产品安全性较高、稳定性较好，操作界面较为简便流畅，操作流程基本符合临床需要，配置较高，功能较全面，完全符合采购需求并提供支撑材料得4分；产品安全性一般、稳定性一般，操作界面较为复杂，操作流程不太符合临床需要，配置一般，功能不太全面，基本符合采购需求但有待改进的得1分；其余或不提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包含：1.货物的包装与运输；2.供货进度保证措施；3.质量体系与措施；4.安全管理体系与措施；5.协调配合措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分，包含：1.服务内容；2.故障解决方案；3.预防性维护方案；4、售后服务流程；5、服务人员配备。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 调试和应急维护方案 | 评委根据投标人提供的调试和应急维护方案综合评分，包含：1.设备调试方案；2.应急维护方案；3. 应急保证措施；4.验收计划；5、调试和应急人员配备。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案评分, 包含：1.培训内容；2.培训培训日程安排；3.培训人数及培训时长；4.培训师资力量。以上每项内容逐条阐述。 （1）上述每项内容完整且优于招标文件要求的，得1分； （2）上述每项内容完整且满足招标文件要求的，得0.5分； （3）上述每项内容未提供或不满足招标文件要求的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品业绩 | 提供投标人2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）所投产品（同品牌同型号）业绩，每提供1个得0.5分，最多得1.5分。注：需提供有效合同（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）、发票和验收报告，材料应清晰可见相应内容，同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多个业绩仅视为一个业绩，不重复得分。 同时，投标人需提供所投业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。 | 1.5 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力 | 投标人承诺所投产品3年原厂质保得2.5分，在此质保基础上，提供延长质保，每延长一年质保期加1分，最多加2分，所有质保服务及配件等费用包含在总报价中；未提供的不得分（提供承诺函，格式自拟）。 备注：投标时出具的加盖产品原厂公章的质保承诺函原件，格式自拟。 | 4.5 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 采购需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 明细 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一：全自动清洗消毒器、脉动真空灭菌器等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动清洗消毒器、脉动真空灭菌器等（核心产品） | 全自动清洗消毒器、脉动真空灭菌器等 | 详见包一明细表 | 自合同签订后15日内设备供货并完成安装调试交付使用 | 南京市江宁妇幼保健院指定地点 |
| 包二：减压沸腾清洗消毒机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 减压沸腾清洗消毒机（核心产品） | 减压沸腾清洗消毒机 | 1套 | 自合同签订后15日内设备供货并完成安装调试交付使用 | 南京市江宁妇幼保健院指定地点 |
| 包三：酸化水设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 酸化水设备（核心产品） | 酸化水设备 | 2套 | 自合同签订后15日内设备供货并完成安装调试交付使用 | 南京市江宁妇幼保健院指定地点 |

包一：全自动清洗消毒器、脉动真空灭菌器等明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台、套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动清洗消毒器 | 2 |
| 2 | 多功能清洗消毒器 | 1 |
| 3 | 腔镜清洗工作站 | 2 |
| 4 | 医用干燥柜 | 1 |
| 5 | 脉动真空灭菌器 | 2 |
| 6 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 |
| 7 | 电热蒸汽发生器 | 4（3台120KW+1台60KW） |
| 8 | 空气消毒机(吸顶式) | 1 |

- 技术参数及要求

- 2.1包一全自动清洗消毒器、脉动真空灭菌器等技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动清洗消毒器 | 容积 | ≥500L |
|  |  | 材质 | 舱体材质：≥1.5mm厚316L镜面不锈钢 清洗架材质：316L不锈钢材质； |
|  |  | ▲对接口 | 清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量 |
|  |  | 观察灯 | 舱体具有照明系统，具备灯光提示功能，区分使用状态； |
|  |  | 门数量 | ≥2个，双门通道型、双门可实现互锁，自动下开门； |
|  |  | 门玻璃 | 采用防爆玻璃门，隔音隔热； |
|  |  | ▲压紧方式 | 门采用主动压紧方式，气缸压紧； |
|  |  | 门厚度 | ≥22mm； |
|  |  | ▲快速管路设计 | 快速预热水箱设计，双水箱设计，提供实物图片进行佐证； |
|  |  | 干燥系统 | 采用双风机供风，双级加热系统 |
|  |  | 计量泵 | ≥2个； |
|  |  | 循环泵流量： | ≥1000L/分钟 |
|  |  | 主要部位阀门要求 | 采用气动阀； |
|  |  | 空气过滤器 | 采用≥H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5 um； |
|  |  | ▲清洗工艺 | 可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗； |
|  |  | 界面显示 | 采用≥8寸彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数，具有报警信息显示功能； |
|  |  | 流程控制 | 预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |
|  |  | 安全保护 | 超温自动保护装置，防干烧保护装置，风压低保护装置，门障碍保护装置，电机过流保护装置； |
|  |  | 温度指示器 | 采用A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。 |
|  |  | 记录方式 | 可自动打印过程曲线记录、过程报表记录、并记录A0值；可连接追溯系统。 |
|  |  | 程序名称 | ≥8套预置程序，≥20套自定义程序，可根据需要进行程序编辑。 |
|  |  | ▲运行时间 | 全流程运行时间≤30分钟 |
|  |  | 最大装载量 | ≥18个器械托盘（托盘尺寸：≥450*230*50） |
|  |  | 使用寿命 | ≥10年/15000次循环 |
| 2 | 多功能清洗消毒器 | 材质要求 | 台面及背板采用304不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料 |
|  |  | 台面形状要求 | 沥水台面中间低四周高，台面高度≥850mm； |
|  |  | 槽盖材质要求 | 采用304不锈钢整体成型，配置密封条； |
|  |  | 清洗槽规格尺寸要求 | ≥长600*宽500*高250mm |
|  |  | 柜体形状要求 | 采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运 |
|  |  | 支架材质要求 | 选用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm； |
|  |  | 柜门材质及结构要求 | 采用304优质不锈钢，复合门结构，门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。 |
|  |  | 柜体底板材质要求 | 柜体底板采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm； |
|  |  | 蒸汽清洗机材质要求 | 罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm，外罩顶端和侧端采用百合窗样式通风口，使设备工作时产生的热量及时散发出。 |
|  |  | 蒸汽清洗机容积要求 | ≥5L |
|  |  | 电磁阀要求 | 能够耐高温，耐温≥180℃；加热到0.55Mpa，连续喷气15min，喷气电磁阀表面温度＜120℃；不喷气连续四小时，喷气电磁阀温度＜50℃。 |
|  |  | 保温棉要求 | 采用耐高温的玻璃纤维断贴粘，厚度≥10mm； |
|  |  | ▲控制系统要求 | 采用与设备一体式的设计，一键式操作。 |
|  |  | 控制器要求 | 均采用液晶显示屏；各状态功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态； |
|  |  | 喷蒸汽系统要求 | 采用手柄按键式操作，只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用；蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min内，无任何异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa。 |
|  |  | 蒸汽压力要求 | 蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa，用户可根据实际所清洗物品的情况，合理设置压力值，更加人性化。 |
|  |  | 干烧报警要求 | 达到过热保护器保护温度值时，立即停止加热； |
|  |  | 超声波控制系统 | 采用液晶显示屏；具有报警信息显示功能；按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；具有自动加热系统，以便实现超声清洗的最理想效果； |
|  |  | 超声频率 | 40kHz，用来去除血渍、蛋白质、分泌物和生物微粒，实现对器械的彻底清洗； |
|  |  | 预处理槽防护罩 | 采用透明亚克力，板材厚度≥8mm |
|  |  | 防护罩功能要求 | 为可手动升降结构 |
|  |  | ▲排风风机要求 | 采用大风量离心风机，风机风量≥600立方米/h |
|  |  | 冷凝装置 | 内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，对冷凝后的蒸汽排入下水道 |
|  |  | 煮沸控制系统 | 采用液晶显示屏；具有报警信息显示功能；按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；温度可调并可保存。 |
|  |  | 加热方式及功率 | 采用电加热方式，加热功率≥9kVA |
|  |  | 高压水枪材质及功能要求 | 枪体采用304不锈钢，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
|  |  | 高压气枪材质及功能要求 | 枪体采用SUS304不锈钢，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
|  |  | 配置 | 六槽，含初洗蒸汽清洗，酶洗，超声，煮沸，酸化水，末洗，干燥台 |
| 3 | 腔镜清洗工作站 | 主体材质要求 | 采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM； |
|  |  | 清洗槽形状要求 | 清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计； |
|  |  | 干燥台形状要求 | 干燥台采用内凹式平台圆弧设计； |
|  |  | 功能背板形状要求 | 背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度； |
|  |  | 浸泡槽盖材质要求 | 采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm。 |
|  |  | 清洗槽规格尺寸要求 | 单方槽：外尺寸≤长850mm×宽750mm，内径≤长750mm×宽450mm×深240mm； |
|  |  | 干燥台规格尺寸要求 | ≤长1000mm×宽760mm； |
|  |  | 柜体支架要求 | 采用分段式柜体，不锈钢材质支架，底板采用PVC板； |
|  |  | ▲柜门材质要求 | 采用彩色钢化玻璃，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计（提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料） |
|  |  | 超声波清洗槽要求 | 采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：40KHz，80KHz,100KHz可调。 |
|  |  | 控制器要求 | 采用液晶中文显示屏，微电脑控制，触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗。 |
|  |  | 供水管路要求 | 所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求（提供产品实物照片） |
|  |  | 排水管路要求 | 所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管。（提供产品实物照片） |
|  |  | 排污型水质处理器要求 | 安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 |
|  |  | 自动/手动双控水源控制要求 | 采用自动/手动双控水源的开关，可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用； |
|  |  | 不锈钢水龙头 | 采用SUS304不锈钢材质水龙头，选用优质陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。提供具有CMA认证或CNAS认证资格的第三方检测机构出具的检测报告。 |
|  |  | 医用洁净气源 | 提供高质量洁净气源。符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》要求。过滤精度0.01微米，可置于在干燥台下，噪音≦60dB，容积流量≥150L/min；具备自动排水功能。 |
|  |  | 高压水枪材质及功能要求 | 枪体采用SUS304不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
|  |  | 高压气枪材质及功能要求 | 枪体采用SUS304不锈钢，配备二个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底干燥；耐受压力0-0.7MPa。 |
|  |  | 自动供酶系统要求 | 采用蠕动泵自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，可以不同厂家的清洗酶配套使用，一键启动，操作简便。供酶时间0-99min可调；酶液不足提示报警，并在控制屏上显示“清洗液不足”。（提供控制屏“清洗液不足”照片佐证材料及具有CMA认证或CNAS认证资格的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 4 | 医用干燥柜 | 外观要求 | 整体不锈钢外观，带侧部除湿功能；显示屏和控制面板位于侧维修门处。 |
|  |  | 柜体材质要求 | 采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm； |
|  |  | 腔体结构 | 采用拼接方式成型，舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与舱体底部接触。 |
|  |  | 保温材料 | 腔体外壁包覆玻璃丝毡保温层，厚度≥10mm； |
|  |  | 密封门结构要求 | 门体中部采用双层PC透明玻璃结构。 |
|  |  | 门密封要求 | 采用电磁锁，密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构，与舱体贴合性更好。 |
|  |  | 双门互锁功能 | 带有双门互锁功能，非电插锁，满足供应室隔离需求。 |
|  |  | 风机要求 | 采用交流离心风机，顶风机风量≥1800m³/h，最大静压≥700Pa，噪音≤75dB；侧风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB。顶风机与出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗。 |
|  |  | 过热保护 | 设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 |
|  |  | 加热器要求 | 采用电加热方式，加热器数量≥7根，设备整体加热功率≥4.9kVA。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构； |
|  |  | 除湿系统要求 | 采用风冷换热结构，密闭结构； |
|  |  | 控制系统要求 | 采用高性能≥32位控制器，≥7英寸高清彩色触摸屏，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容 |
|  |  | 程序设定 | 内置≥4套默认程序、≥2套自动程序、≥4套自定义程序。干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min，各程序参数均可调节； |
|  |  | 断电记忆功能 | 设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。 |
|  |  | 积水盘 | 采用外置式积水盘，收集腔体底部流出的冷凝水。 |
|  |  | 外形尺寸 | ≤1050（宽）×2030（高）×590（深）mm |
|  |  | 舱体尺寸 | ≥600（宽）×1600（高）×400（深）mm |
|  |  | 容积 | ≥400L |
|  |  | 装载容量 | 满载一次可处理≥9个器械托盘或≥48根导管或≥30个湿化瓶 |
|  |  | 功率要求 | ≤6kVA |
| 5 | 脉动真空灭菌器 | 容积： | ≥2000L |
|  |  | 主体结构 | 环形加强筋结构，多点进汽，多段加热 |
|  |  | 焊接工艺 | 全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量，需提供主体现场自动焊接环形夹套图片，照片需标注环形夹套位置 |
|  |  | ▲材质 | 内壳、夹套材质采用316L优质不锈钢 |
|  |  | 设计压力 | -0.1/0.3Mpa |
|  |  | 设计温度 | ≥144℃ |
|  |  | 使用寿命 | ≥15年/30000次灭菌循环 ，提供产品铭牌复印件。 |
|  |  | 夹套数量 | 环形加强筋结构，环形加强筋个数≥9个。多点进汽，进汽口数量≥9个。 |
|  |  | 主体保温 | 玻璃棉，厚度≥60mm |
|  |  | 密封门 | 双门互锁 |
|  |  | 材质 | 门板厚度≥10mm，门板材料同内室材料，加强筋不锈钢 |
|  |  | 动力方式 | 电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成， |
|  |  | 安全联锁 | 压力安全联锁装置，通过省级技术监督部门鉴定，提供安全连锁装置鉴定证书 |
|  |  | 自动开门 | 可设置程序结束自动开门。灭菌程序结束后，卸载门可自动打开 |
|  |  | 门胶圈 | 圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封 |
|  |  | 门障碍报警 | 关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全。 |
|  |  | 两种门模式 | 隔离门模式：工作时使用，前后门不能同时打开，维护门模式：在设备维护或检查检修时由专业工程师使用，前后门可同时打开 |
|  |  | 管路材质 | 不锈钢卫生级管路，卡箍链接 |
|  |  | ▲无压排水降噪系统： | 低温无压排水，该部分管路可达到节水降噪的功能 |
|  |  | 水回收装置： | 带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源 |
|  |  | 换热装置 | 板式换热器，换热效率高，使用寿命长 |
|  |  | 压缩气压力检测装置 | 具有压缩气压力检测装置，若气源低于0.4MPA，自动报警并退出程序 |
|  |  | 阀岛消音装置 | 具有效减轻阀岛通入压缩气时的噪音 |
|  |  | ▲PLC | 外壳采用金属材质，选用工业PLC，非民用系统，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议； |
|  |  | 屏 | ≥10.4英寸真彩触摸屏 |
|  |  | 记录方式 | 内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来； |
|  |  | 程序数量 | ≥26套 |
|  |  | 程序运行时间 | 标准循环:≦55分钟 |
|  |  | ▲脉动次数 | ≥3次负压脉动，≥1次跨压脉动，≥3次正压脉动，脉动次数设定范围：0～99次可设 |
| 6 | 环氧乙烷灭菌器 | 容积： | ≥135L |
|  |  | 腔体材质： | 采用优质航空铝材，厚度≥16mm |
|  |  | 腔体温度加热功率 | 功率≥900W，预热升温速度快，加热膜均布，保证内室温度均匀 |
|  |  | 主体保温 | 保温棉采用阻燃纤维及硅胶布材质 |
|  |  | 门板材质： | 采用优质铝材，厚度≥20mm |
|  |  | ▲门开启方式 | 自动升降门 |
|  |  | 门板加热功能 | 带加热膜，确保门板温度和内室温度一致，使灭菌物品受热均匀，保证灭菌效果 |
|  |  | 门障碍开关 | 具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品 |
|  |  | 真空系统 | 采用无油真空泵，流量≥130L/min，无需外置压缩气源系统； |
|  |  | 动作阀门 | 采用气动阀控制 |
|  |  | 加湿系统 | 采用内置加湿系统，精确控制加湿用水量，内置湿度传感器，保证灭菌湿度要求 |
|  |  | EO气体加注系统 | 负压刺破气罐，使用一次性专用铝合金罐装100%纯环氧乙烷气体 |
|  |  | 压力传感器数量 | 产品设置压力传感器数量≥2个，当压力传感器1故障时,压力传感器2自动开始工作，保证设备安全性和操作者的安全 |
|  |  | 空气过滤器 | 过滤精度小于等于0.2μm |
|  |  | PLC： | 采用PLC控制系统，支持远程或本地网页更新程序，支持网页监控和诊断PLC状态 |
|  |  | 显示屏： | 采用≥8.4吋彩色电容触摸屏，支持USB数据导出 |
|  |  | 触摸屏显示内容： | 中文显示灭菌过程的温度，压力，湿度，时间，循环模式，过程阶段，报警信息提示等 |
|  |  | 打印机 | 采用微型热敏打印机，打印记录保存3年以上,通讯速率≥19.2Kbps。 |
|  |  | 打印方式 | 中文打印，具有曲线打印、报表打印、结论式打印三种方式，可重复打印≥10000锅次 |
|  |  | 打印记录内容： | 程序名称、灭菌日期、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、湿度和阶段时间,报警代码等信息 |
|  |  | 程序数量： | 设有37℃和55℃两种程序，未运行程序前可随时切换灭菌温度 |
|  |  | ▲断电记忆保持功能 | 停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后继续工作无须重新启动程序 |
|  |  | 开门通风功能 | 灭菌完成后,15分钟后开门,则按开门按钮后,进行一次通风处理,避免操作人员接触物品残留EO，提供省级以上检测机构的环氧乙烷残留量检测报告。 |
|  |  | 负压工作系统 | 负压循环过程安全可靠，机器运行期间和灭菌结束后环境环氧乙烷浓度分别小于0.840mg/m3和0.160mg/m3，并提供省级以上机构检测报告 |
|  |  | 门安全设置 | 程序在运转时，按下开门按钮，门不会被打开，防止误操作 |
|  |  | 灭菌能力 | 灭菌可靠，并提供省级以上检测机构检测报告 |
|  |  | ▲同层安装环氧乙烷气体专用排气管路，由设备厂家在排气口安装有害气体浓度监测系统进行实时监测。（投标时提供承诺函，格式自拟。） |  |
|  |  | 环氧乙烷解析器 |  |
|  |  | ▲净化效果 | 提供具有CMA认证或CNAS认证资格的第三方检测机构出具的检测报告 |
|  |  | ▲分解原理 | 催化剂高温催化分解 |
|  |  | ▲开机自检功能 | 开机后自动检测各个元器件是否正常 |
|  |  | ▲自我监测系统 | 分解过程中自动监测设备运行状况，出现故障停止分解，转应急状态处理 |
|  |  | ▲全自动控制 | 一键式启动，与灭菌器联动控制自动运行，操作简单，只需启动灭菌器尾气处理器自动运行 |
|  |  | ▲远程控制 | 可在100米内远程控制尾气处理器 |
|  |  | ▲自动提示更换催化剂功能 | 设备自带催化剂催化效果检测功能，催化剂效果下降时及时提示更换催化剂 |
|  |  | ▲排气浓度实时监测 | 检测尾气处理器排出的废气浓度 |
|  |  | ▲触摸屏 | 有触摸屏，实时显示温度、风速、运行阶段等运行参数 |
| 7 | 电热蒸汽发生器 | 材质： | 采用304优质无缝钢管 |
|  |  | 设计压力： | ≥0.7Mpa |
|  |  | 设计温度： | ≥170℃ |
|  |  | 使用寿命： | ≥8年 |
|  |  | 主体保温： | 采用玻璃丝≥15mm |
|  |  | ▲水容积 | ≤30L,无需办理使用特种设备使用登记 |
|  |  | ▲额定蒸发量 | 3台≥150Kg/h和1台≥90Kg/h |
|  |  | 控制系统： | 由控制器控制，能精确采集设备的压力、温度和运行状态。 |
|  |  | ▲显示系统： | 液晶显示屏：160*160点阵≥3.0英寸液晶屏，提供温度、压力、时间、运行状态、故障报警显示。 |
|  |  | 水位控制： | 磁翻柱式液位计采用连通器原理使液体等高引入主体内，主体内漂浮永久磁性浮子，由浮子带动的磁性能无阻隔性地传出主体，并始终定位在液体的表面。 |
|  |  | 压力控制： | 采用优质压力变送器进行工作压力的控制及调整，压力变送器实时采集器身内蒸汽压力，控制器可自动切断、自动接通加热电源。 |
|  |  | 加热保护： | 采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。可自动切断加热电源； |
|  |  | 双重超压自动保护 | 具有压力控制器和安全阀双重超压保护 |
|  |  | 过电流保护功能 | 当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害 |
|  |  | 自动排污功能 | 采用TDS自动排污 |
|  |  | 手动排污功能 | 配有手动排污球阀。 |
|  |  | 压力表： | 采用优质压力表，量程：0～1.6MPa 精度等级：≤1.6级 |
|  |  | 安全阀 | 开启压力≤0.7Mpa。 |
|  |  | 注水系统 | 采用优质注水泵，304不锈钢进水水箱。 |
| 8 | 空气消毒机(吸顶式) | 采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒 |  |
|  |  | 等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高 |  |
|  |  | ▲额定循环风量≥1500m³/h，安装方式吸顶式；投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | ▲等离子体发生器电场强度≥8500V，投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | 等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V，投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | ▲等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018-1.25×1019m-3（投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | ▲等离子体发生器/高压电源使用寿命≥50000h，投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | 等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2，投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | 等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：30℃、检测时间2h，投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | 配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3，投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | 对白色葡萄球菌的杀灭率＞99%；，投标文件中须提供第三方检测机构检测报告 |  |
|  |  | 设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99% ，投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | 设备持续工作60min，对体积为150 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%，投标文件中须提供第三方检测机构检测报告 |  |
|  |  | 设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0% |  |
|  |  | 肺炎克雷伯氏菌的杀灭率＞99.9% |  |
|  |  | 金黄色葡萄球菌的杀灭率＞99.9%，投标文件中须提供第三方检测机构检测报告 |  |
|  |  | 黑曲霉菌的杀灭率＞99.9% |  |
|  |  | 龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9% |  |
|  |  | 气雾室冠状病毒HCoV-229E的杀灭率＞99.99% |  |
|  |  | 甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99% |  |
|  |  | 设备在150m³密闭空间内开启60min，洁净度等级可达万级（7级），投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | 气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％，投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | 设备持续消毒1h，对溶血性链球菌、鼠伤寒沙门氏菌杀灭率＞99.9%，投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | 设备持续消毒1h，对大肠杆菌、白色念珠菌的杀灭率≥99.9%，投标文件中须提供第三方检测机构检测报告 |  |
|  |  | 设备持续消毒30min，对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.9%，投标文件中需提供相关证明资料 |  |
|  |  | 设备持续消毒30min，对人冠状病毒 HCoV-OC43、肠道病毒 EV71的杀灭率＞99.99% |  |
|  |  | 远程红外线遥控，可实时显示北京时间，故障报警，可查询显示累计时间等 |  |
|  |  | 高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作 |  |
|  |  | 程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求 |  |
|  |  | 产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警 |  |

- 2.2包二减压沸腾清洗消毒机技术参数及要求

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 用于对可重复使用的外科器械、麻醉器械和腔镜器械等进行清洗、消毒和干燥 |
| 2 | 清洗原理 | ▲使清洗液体在低温低压（抽真空）条件下汽化沸腾，利用沸腾液体冲刷器械表面及管腔，快速平压，使汽化的液体瞬间形成液态，如此反复冲刷，使微生物及其他附着物迅速脱落剥离，从而达到清洗目的，具有权威机构出具的证明文件。 |
| 3 | 有效容积及装载量 | ▲有效容积≥320L（篮筐数量≥24个，篮筐尺寸：≥560*240*50mm |
| 4 | 装载方式 | 清洗各类器械器具，无需各种专用清洗层架、托盘装载，可直接放入清洗槽内清洗。无需各种插管接头连接管状器械，篮筐装载后直接放入腔体内即可完成清洗。 |
| 5 | 门通道类型 | 双门通道型、双门可实现互锁 |
| 6 | 加热方式及内置预热水箱 | 蒸汽加热并内置预热水箱（蒸汽通过换热器对清洗用水进行加热，非蒸汽直接加热提高清洗质量。配置预热水箱缩短清洗、消毒时水加热时间） |
| 7 | 计量泵数量 | ≥2个（酶液1个，润滑剂1个，备用计量泵1个） |
| 8 | 干燥方式及自动干燥功能 | ▲采用真空干燥和连续脉冲干燥结合的方式对清洗后的器械进行干燥，使被清洗物品表面的水分快速分解，从而达到干燥作用，对器械无任何损伤。具有常规器械、管腔器械等自动干燥功能。具有证明器械干燥方式的证明文件。 |
| 9 | 主控制器 | 采用PLC控制系统，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用；具有故障自动检测功能，故障直接显示功能，非代码显示。 |
| 10 | 彩色触摸屏 | 7寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态数； |
|  |  | 具有故障直接显示功能； |
|  |  | 适合高温、高湿环境，稳定性高； |
|  |  | 分辨率800*640 ，显示色彩16K，画面显示清晰。 |
| 11 | 安全保护 | 包括但不限于漏电断路装置、泵过载保护装置、舱体过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、酶液缺少保护装置、门安全防护装置等 |
| 12 | 记录方式 | 采用针式打印机，可自动打印过程曲线、并记录 A0 值；数据常规保存条件下可保存 10年 以上，或者实现无纸存储 U 盘直接导入电脑。提供设备打印记录。 |
| 13 | 程序流程 | 程序流程至少包括预洗、主洗、漂洗，消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。程序中不包含超声清洗程序。 |
| 14 | 变量清洗 | 设备可依据装载量调节与之匹配的水位以及调节耗材的进量。 |
| 15 | 精密器具清洗 | ▲产品适用于精密器具低温沸腾精密清洗。能够利用回空气低温剧烈沸腾刷洗，无需专用托架，器械可随意摆放在清洗槽内，可自动化设置，清洗后无残留污点。具有相关证明资料。 |
| 16 | 腔体内压力脉冲要求 | ▲可根据选择程序不同，腔体内压力脉冲次数≥50次，设备在预洗、酶洗、漂洗、消毒、干燥等工作流程均有负压脉冲。（提供系列产品第三方检测报告证明） |
| 17 | 主洗阶段清洗脉冲次数 | ▲根据设备主洗阶段时间压力变化曲线可得，主洗阶段的减压-沸腾-回压-突沸清洗脉冲次数大于15次。具有第三方检测机构出具的系列产品检测报告。 |
| 18 | 漂洗1阶段清洗脉冲次数 | ▲根据设备漂洗1阶段时间压力变化曲线可得，漂洗1阶段的减压-沸腾-回压-突沸清洗脉冲次数大于10次。具有第三方检测机构出具的系列产品检测报告。 |
| 19 | 消毒阶段脉冲清洗次数 | ▲根据设备消毒阶段时间压力变化曲线可得，消毒阶段的减压-沸腾-回压-突沸脉冲清洗次数大于10次。具有第三方检测机构出具的系列产品检测报告。 |
| 20 | 注册证 | ▲产品具备二类医疗器械注册证。注册证名称中包含“减压沸腾”文字内容。 |

- 2.3包三酸化水设备技术参数及要求

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足要求 | 满足《ws310-2016医院消毒供应中心管理规范/操作规范/检测标准》与2021年8月1日实施的《GB28234-2020酸性电解水生成器卫生要求》等规范要求。 |
| 2 | 产水需求 | 自来水经过反渗透处理后的纯化水，电导率≤15us/cm;压力≥0.25Mpa；AC220V 50HZ1000W；酸化水的生成量：≥1.5L / min，同时碱性水出水量：≥1.5L / min；pH值范围：2.0－3.0；氧化还原电位：ORP≥1100mV；有效氯含量：50mg/L－70mg/L；残余氯离子：＜1000mg/L； |
| 3 | 氯化物残留要求 | 酸化水氯化物残留需≤520mg/L（需提供省级微生物分析检测中心的检测报告佐证） |
| 4 | 操作显示 | 采用液晶显示触摸屏，需在线实时显示出水参数：PH值、ORP值、有效氯含量、残留氯离子浓度，并可进行触摸控制操作； |
| 5 | 控制系统 | 采用可编程逻辑控制系统，连续自动产水，根据临床需要也可自行设定20L、50L、100L、200L定量产水；故障报警提示功能：当实时指标达不到标准时，会发出报警，并停机保护；或在触摸屏上调整参数，使得酸化水指标达到最优；当外界环境变化（如温度，水压等，盐浓度），可通过触摸屏调节电解电流参数优化酸化水指标；具有电解槽即将失效提前提醒功能，加盐水提醒功能等；自动清洗功能：定时自动正反冲洗，无需手动操作切换，有效清除设备内部碱垢 |
| 6 | 出水模式 | 可连续制取酸化水，并贮存在专用的水箱中备用。酸水箱与主机联动，当酸水箱里存储的酸化水低于中位时主机立即开机，高位时自动停机；酸水箱无酸水时，酸水泵停止外供酸水，酸水箱容量需≥100L； |
| 7 | 打印系统 | 可实时打印出水理化指标，可满足日常消毒效果监测与运行数据的采集,可完整实现可追溯性要求； |
| 8 | 电解槽 | 需双组、钛铂合金电解槽片数量≥20片，为保证电解质与钛铂合金电解槽的有效接触面积增大，充分电解，确保酸化水质量的稳定性；避免电解质不充分电解而产生的杂质，造成对内窥镜的损害和消毒安全，（核心部件——提供双组电解槽片数量≥20片的实物照片，照片电解槽片数需清晰可辨）； |
| 9 | 酸化水柜子 | 需优质304不锈钢材质制作（需提供304不锈钢检测报告），柜面层需采用耐强酸强碱的PMMA高分子复合材料吸塑而成，柜门采用耐酸耐碱的优质亚克力板材制作； |
| 10 | 尺寸要求 | （PH、ORP、有效氯）需在酸化水管道系统出水口检测相关数据，测量仪器需定期在中性校正液中自动校正(PH=7)，保证酸化水测量指标符合内镜消毒技术规范指标。热敏电阻、电磁阀、减压阀需采用知名品牌产品，机体外观尺寸：≤600mm×500mm×600mm；电解槽有效寿命3000-5000小时； |
| 11 | 盐水箱 | 盐水箱容积量需≥30L，电解质耗材选用医用氯化钠与水配置浓度为20％溶液即可，在使用过程中不得另采用专机专用的电解质溶液； |
| 12 | 标准配置 | ▲主机1台，盐箱1个，酸化水柜子1个，PH计1支，ORP计1支。 |

### ★三、商务要求

1.付款方式：验收合格后，中标人开具货物增值税发票。采购人收到中标人发票之日起三个月内、并收到中标人货款10%的履约保证金后，支付全部货款。履约保证金验收合格且设备正常使用一年后5个工作日内，若无产品质量问题，无息退还。

2.交货期：自合同签订后15日内设备供货并完成安装调试交付使用。

3.质保期：设备验收合格后原厂质保包一不少于3年、包二不少于5年、包三不少于3年，质保期外提供终身维修服务，软件终身免费升级。

4.维修保证：

（1）维修响应时间：使用过程中出现设备故障，接到报修电话后即时响应，工作期间（星期一至星期五8：00-18：00），4小时到达现场，非工作期间，6小时内到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件。若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，中标人应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

（2）保修期内，中标人负责对其提供的货物进行维修，不再收取任何费用，所有维修配件均为原厂全新合格产品，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（3）所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

（4）对设备及相关配套设备作出定期维护保养计划，定期进行保养、维护，并提供记录（设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对设备的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行必要的保养工作），每年不少于2次。

（5）中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

（6）保修期内提供不限次数现场维修，免费更换所含备件/配件。

（7）免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和中标人投标文件的承诺，供应商提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准。

6.货物到达需方地址至验收合格期间，由供应商负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，同时费用由供应商承担。

7.根据国家保密法律法规，供应商在参与项目采购、服务保障过程中，需严格依法承担保密义务，采取严格有效的内部保密制度和措施，避免无关人员获悉相关信息。供应商应对获得的或收到的采购人的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。事先未经采购人书面同意，不得向本项目以外的任何其他方披露。

### 四、其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见投标人须知第29条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

- 2.项目实施方案

- 货物的包装与运输：采用防潮防震的标准化精密仪器包装，并由专业物流运输，确保设备安全无损抵达现场。

- 供货进度保证措施：满足招标文件交货期，制定详细的生产与物流时间表并设专人跟进，通过备货和应急预案确保按时交付。

- 质量体系与措施：严格遵循质量管理体系确保符合国家强制性标准，对原材料、生产过程及出厂性能进行层层检测把关。

- 安全管理体系与措施：严格遵守压力容器等设备的装卸与存放安全规程，为人员及货物购买保险，防范运输与安装风险。

- 协调配合措施：提前进场勘查水电安装条件，建立多方沟通机制，确保设备到货、安装与现场环境无缝衔接。

- 3.售后服务方案

- 服务内容：提供设备安装调试、操作培训、定期巡检、故障维修及配件供应等全生命周期技术支持服务。

- 故障解决方案：按照上述维修保证提供维修服务，接到报修后快速响应，通过远程指导或现场检修的方式排除故障。

- 预防性维护方案：按计划对设备进行清洁保养、性能校准及耗材更换，提前消除隐患以保障工作质量稳定。

- 售后服务流程：从用户报修、派工处理、现场维修、填写记录到后续回访，形成标准化管理流程。

- 服务人员配备：指派具备相关资质认证的专职工程师负责具体工作，确保技术力量充足且响应及时。

- 4.培训方案

- 培训内容：涵盖设备基础原理、开关机及程序设置等标准操作、日常维护保养、常见故障识别。

- 培训日程安排：分为理论学习、现场实操演示、学员上手考核及疑难解答四个阶段。

- 培训人数及时长：根据科室需求每期组织5-10人参加，总时长约为4-8小时，确保人人掌握。

- 培训师资力量：由具备丰富经验的厂家认证应用工程师或资深售后工程师担任主讲，并提供持续性的线上答疑支持。

- 5.调试和应急维护方案

设备调试方案：严格遵循国家及行业标准，对设备进行安装、参数校准及运行测试，确保各项性能指标达标。

应急维护方案：建立快速响应机制，针对突发故障提供远程指导或技术人员限时到场抢修服务。

应急保证措施：设立关键零部件备件库，并配备专用服务车辆，确保维修工具与替换件能第一时间送达现场。

验收计划：根据合同和国家相关规定及行业标准进行验收，甲乙双方共同签署验收合格报告。

调试和应急人员配备：指派经过厂家认证的资深工程师组成服务小组，实行区域负责制并提供多级技术专家后备支持。

- 6.投标设备产品综合性能评价

培训内容：涵盖设备基础原理、开关机及程序设置等标准操作、日常维护保养、常见故障识别。

培训日程安排：分为理论学习、现场实操演示、学员上手考核及疑难解答四个阶段。

培训人数及时长：根据科室需求每期组织5-10人参加，总时长约为4-8小时，确保人人掌握。

培训师资力量：由具备丰富经验的厂家认证应用工程师或资深售后工程师担任主讲，并提供持续性的线上答疑支持。

★7.所投产品需取得该产品的允许销售证明。(投标时提供承诺函，格式自拟。中标后提供允许销售证明原件)。

第五章 合同主要条款及格式

（以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订）

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据江苏省设备成套股份有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且设备正常使用一年后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，货到验收合格设备正常运行，由最终用户单位签章的验收报告回执作为付款的依据，甲方收到供应商开具的合法有效发票后一次性付清余款。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

十三、关于符合本国产品标准的声明函

十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

江苏省设备成套股份有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-货物需求一览表”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明材料在投标文件中页码及条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术参数及要求必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）并清晰标明页码及条款号，未提供或未准确标明技术支持资料对应位置的，评审时视为负偏离。注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》