南京红十字血液中心

血小板恒温振荡保存箱等设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0145

采购人：南京红十字血液中心

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二五年五月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	投标人须知	7

一．总则	11

二．招标文件	14

三．投标文件	15

四．投标文件的递交	17

五．开标和评标	18

六．确定中标	20

七．询问与质疑	21

八．其他	22

第三章 政府采购合同条款及格式	23

第四章 采购需求	33

第五章 评标方法与评标标准	42

第六章 投标文件格式	42

- 招标公告

项目概况

南京红十字血液中心血小板恒温振荡保存箱等设备采购JSZC-320100-JITC-G2025-0145招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-06-19 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JITC-G2025-0145

项目名称：南京红十字血液中心血小板恒温振荡保存箱等设备采购

预算金额：251.900000万元（采购包1：43.900000万元；采购包2：58.000000万元；采购包3：150.000000万元）

最高限价（如有）：251.900000万元（采购包1：43.900000万元；采购包2：58.000000万元；采购包3：150.000000万元）

采购需求：为更好保障血液质量安全，拟更新血小板恒温振荡保存箱、红细胞处理仪、全自动血液贴标包装机。

| 包号 | 项目名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血小板恒温振荡保存箱1 | 1 |
|  | 血小板恒温振荡保存箱2 | 1 |
| 2 | 红细胞处理仪 | 1 |
| 3 | 全自动血液贴标包装机 | 1 |

合同履行期限：合同生效后3个月内

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度或2024年度的财务报表（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或响应截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（提供声明函原件）；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前3个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6．法律、行政法规规定的其他条件。

7.说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于1至6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1．中小企业政策

本项目不面向中小企业预留采购份额。

2．其它落实政府采购政策的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）所投产品若纳入医疗器械管理的，投标人为所投产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为所投产品代理商且所投产品属于二类医疗器械的，提供《第二类医疗器械的经营备案凭证》。

（2）所投产品属于二类、三类医疗器械产品应提供该产品《医疗器械注册证》(如有注册登记表也应提供)。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的投标文件《投标报价明细表》中型号一致，否则将作无效投标处理）。

（3）投标人存在下列情形的不得参加本次招标活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

2.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

3.通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)在“可参与项目”中选择“我要参与”→“项目参与”进行登记，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-06-19 9：30（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2．政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

5、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

采购包1、采购包2、采购包3

单位名称：南京红十字血液中心

单位地址：南京市鼓楼区紫竹林3号

联系人：于老师

联系电话：025-83774121

2．采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏省招标中心有限公司

单位地址：南京市鼓楼区郑和中路118号1405室

联系人：王牌、于海涛、孙雯雯、孙宁

联系方式：025-82281899

3．项目联系方式

项目联系人：王牌、于海涛、孙雯雯、孙宁

电 话：025-82281899

- 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名称：南京红十字血液中心 地址：南京市鼓楼区紫竹林3号 联系人：于老师 联系电话：025-83774121 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名称 ：江苏省招标中心有限公司 地址 ：南京市鼓楼区郑和中路118号1405室 联系人：王牌、于海涛、孙雯雯、孙宁 联系方式：025-82281899 电子邮箱：jstcc0509@163.com |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 本项目不接受进口产品投标 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 投标人资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | 投标报价 | 报价为全包费用报价，报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。报价应包含产品生产、包装、仓储、运输装卸、保险、验收及验收合格之前保管和保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等，以及投标人认为需要的其他费用等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价中。 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | 不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 17 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 18 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 29.2.1 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 20 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人以上单数。 |
| 21 | 30.5.3 | 核心产品 | 货物类，核心产品详见“第四章采购需求”。 |
| 22 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动 |
| 23 | 31.4 | 公告媒体 | 江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 24 | 35.1 | 履约保证金 | R不要求提供 |
| 25 | 36.1 | 投标人对采购文件提的 质疑 | 时间：递交投标文件截止时间前15日 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至jstcc0509@163.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 26 | 37.1 | 招标代理服务费 | 按《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[200211980号)文件规定的标准费率×70%收取代理服务费; 采购代理机构在收到中标服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。我司开具的服务费发票为数电发票，开具后将直接发送至中标供应商在我司JSTCC系统注册时预留的邮箱，若中标供应商未预留数电发票接收邮箱或需更改邮箱，请在中标公告后及时与对应项目负责人联系。 |
| 27 | 38.1 | 其他规定 | 采购项目类型：货物 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  |  | 本项目兼投兼中 |
|  |  |  | 中标人须于中标通知书发出之日起10个工作日内，向招标人提交经签字盖章的投标文件正本贰份及完整电子副本壹套，作为项目档案备案存查之用。 |

投标人须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标投标人”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的投标人。中标投标人是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标投标人也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的投标人被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1投标人须知前附表规定现场考察的，投标人须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2投标人不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是投标人自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.开标前答疑会

9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清投标人提出的询问。

9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

10.2投标人为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

15. 投标人资格条件

15.1投标人资格条件见投标人须知前附表。

二．招标文件

16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即关键条款）。

16.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3投标人按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

三．投标文件

18.投标文件的组成

格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

19.投标文件编制的原则

19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。

19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

20.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

21.投标有效期

★21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

★22.2投标人按照投标人须知前附表要求的形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

23.投标文件的制作和签署

23.1投标人应严格按照投标人须知前附表要求的份数准备投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

★23.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。正本应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本投标文件中。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该投标人电子印章或专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖投标人公章及电子印章或专用章。

23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

23.6投标文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。投标文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

四．投标文件的递交

24.投标文件的密封和标记

24.1投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，密封包装上按照投标人须知前附表的要求标记信息。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”等字样。

★24.2未密封的投标文件，将被拒绝。

24.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

24.4开标后，不论投标人中标与否，投标文件均不予退回。

25.投标截止时间

25.1投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

★25.2采购方将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

26.投标文件的修改和撤回

26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.诚实信用

27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五．开标和评标

28.开标

28.1采购方在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。

28.2采购方在投标人须知前附表中规定采用远程异地开标形式的，采购代理机构将提前通知，具体操作流程详见招标文件附件《投标人参加远程异地开标仪式须知》。

28.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购方工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

28.4投标人不足3家的，不得开标。

28.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购方对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

30.评标

30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；

（4）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

30.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.5同品牌多家投标人处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定中标

31.确定中标人

31.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

31.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。

32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

七．询问与质疑

36.询问

36.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问。

36.2采购方对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.质疑

37.1投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方将以书面形式答复质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

八．其他

38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

第三章 政府采购合同条款及格式

（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

合同编号：

- （采购人）（项目名称）采购合同

（货物类）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

招标编号：

签订时间：

鉴于：

1. 甲方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，于[     ]年[   ]月[   ]日，依法就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ] 进行了招投标/竞争性谈判，乙方中标/入围。

2. 甲、乙双方根据招投标文件/竞争性谈判文件，就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ]事项达成本采购合同，以资双方共同遵照执行。

- 第一条  合同签订依据

下列文件（包括依法不时作出的修订）构成甲方与乙方就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ]的《招投标文件》：

- （1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；                （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                      （6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；              （8）甲乙双方商定的其他文件。

本合同与上述招投标文件之间有冲突的，在不违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的范围内，以本合同为准。

- 第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 及单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

- 第三条  合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币         元（大写              ）（含税）；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

为避免疑义，本合同总价款包含了乙方在本合同下供应货物而发生的一切费用，包括但不限于合同涉及的全部货物的设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。乙方确认除该合同总价款（含税）之外，甲方无需因本协议项下的货物采购向乙方支付任何其他款项，本协议另有约定的除外。

- 第四条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方在本项目中提供的任何软硬件产品都不得侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担由此带来的所有责任。如甲方因乙方提供货物的使用而面临第三方提起诉讼、索赔、指控等，乙方应积极与第三方交涉并承担甲方因此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支），且在谈判、诉讼期间及最终决定以前，乙方应做出必要的安排，以保证提供给甲方的服务不会因此而中断（除非甲方要求中止服务）。甲方因使用本合同项下乙方提供的货物而造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）。

- 第五条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方将货物送至甲方指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同、采购文件、投标（响应）文件和承诺规定的质量、规格和性能的要求。货物交付前由乙方承担货物损毁灭失的风险。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

- 3、乙方应保证货物不存在已有的或可预见的权利负担，包括但不限于出租、抵押、留置权等有损于货物物权的其他权利。

- 4、如乙方提供的货物造成第三方人身或财产损害，乙方应承担由此产生的一切法律责任。如甲方因乙方提供货物的使用而面临第三方提起诉讼、索赔、指控等，乙方应积极与第三方交涉并承担甲方因此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支），且在谈判、诉讼期间及最终决定以前，乙方应做出必要的安排，以保证提供给甲方的服务不会因此而中断（除非甲方要求中止服务）。甲方因接受本合同项下乙方提供的货物而造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）。

- 第六条  包装要求

1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按货物属性及运输方式的特点，对产品进行符合行业最佳实践的包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

- 2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

- 第七条  交货和验收

- 1、交货时间地点

（1）交货时间：    年    月    日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。

乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在          （期间）前将货物交付甲方。

- 交货地点由甲方指定，交货地点：                    。

- 交货方式：现场安装、                    。

- 2、验收标准

（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，乙方应及时安排替换货物并承担因此产生的所有运输费用，并按照本协议第十三条承担相应逾期责任。造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。

（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。

4、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，设备及附件是否全新、完整无损，产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料是否齐全。进口设备还需提供进口报关单。如果乙方交付的上述资料出现损毁、短缺或无法辨认，乙方应在    个工作日内，为甲方补供所缺的、清晰的、正确的资料，由此发生的一切费用由乙方承担，乙方应同时按照本协议第十三条承担相应逾期责任。

5、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如在验收过程中甲方发现调试结果未达到验收合格标准，则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改，乙方应自收到甲方书面通知后   日内及时予以解决并承担相应费用。

6、乙方完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行____天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续，由甲方出具验收单。

7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

- 第八条 付款方式和期限

1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。

- 2、付款条件

乙方要求付款应提交下列单证和文件：

A、国家税务机关监制的正式发票（中标人向采购方开具合法票据，发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，发票不得由第三方代开，中标方未提供符合上述要求票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，由此引起的一切责任由乙方负责）。

B、制造厂家出具的货物质量合格证书。

C、甲方已收讫货物的验收凭证。

D、甲方签发的验收合格文件。

- 3、付款方式

甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是           （必选择项）

- 3.1一次性全部付款方式：

全部货物交货并经验收合格后___日内，甲方凭乙方根据本条第2款提供的完整单据和文件向乙方一次性支付____的货物价款。

- 3.2有尾款的付款方式：

合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后___日内支付90%合同款，质保期满无质量问题付清余款。

- 4、扣除/抵销

乙方同意，如乙方在本协议项下应支付违约金或赔偿甲方经济损失，甲方有权从上述未付款项中直接扣除。

- 第九条   履约保证金

乙方在签订本合同之前，按合同总价款（__无__）比例向甲方提交履约保证金。

- 第十条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等，产生费用由乙方承担）。

2、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

3、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

4、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

5、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

6、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

- 第十一条 售后服务

1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。

2、质保期：要求设备整体质保期     年，质保期自项目验收合格之日起开始计算。在质量保证期内，货物出现运行故障的，乙方应在收到甲方通知后无条件提供保修服务，因此发生一切费用（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）由乙方承担，且乙方应每年提供不少于2次的免费现场预防性维护服务并出具服务报告。每年进行一次性能校验，出具校验报告，相关费用包含在总价中。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。如该等出现运行故障的货物，经乙方维修在      天内仍无法正常投入使用，乙方应当立即无条件更换同款型号的新货物，由此产生的一切费用由乙方承担，因此造成甲方无法如期将货物投入使用的，乙方还应当赔偿甲方损失。

3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，如发生设备关键部件或系统故障时，工程师应在12小时内修复，如为一般故障，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

4、无论是否在产品质量保证期内，如经双方确认或双方认可的第三方检测机构确认，是由于乙方产品存在安全隐患或产品设计缺陷的，乙方应当无条件对有安全隐患的产品根据实际情况采取升级改造、更换或者召回等补救措施，由此产生的一切费用由乙方承担，乙方赔偿甲方因此造成一切损失（声誉损失及/或经济损失）。

5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

- 第十二条 合同的变更、终止与转让

1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。

3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。

4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过___ 次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

5、乙方出现下列情形之一的，甲方有权经通知后解除本合同。乙方出现下列情形对甲方造成损失的，应赔偿因此给甲方造成的损失：

（1）乙方恶意竞标、串通投标、拒绝履行合同义务，或甲方认为乙方存在有意扰乱采购秩序的其他行为；

（2）乙方存在与甲方集中采购项目相关人员及履约考核人员或亲属发生不正当的经济往来、商业贿赂或商业欺诈等违法违规情况；

（3）乙方存在经济纠纷、重大违约诉讼，乙方经营者或实际控制人涉及刑事诉讼，或甲方认为乙方存在可能影响其资信或可能危及其履约能力的其他情形；

（4）乙方泄露甲方商业秘密；

（5）乙方商业信誉出现问题，或在履约过程中出现责任事故、因质量问题或违约造成甲方损失的；

（6）甲方认为乙方的后续服务难以满足甲方业务需要，或存在可能给甲方带来重大风险的其他事项；

（7）甲方认为乙方发生财务危机或业务经营存在严重问题；

（8）乙方被政府及有关部门查处、曝光或已经进入行业协会禁用名单；

（9）乙方及其法定代表人被人民法院列入“失信被执行人名单”；

（10）乙方存在其他违反本协议或其他违法违规行为。

- 第十三条　违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的____%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日___%计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的____% 。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日___%向甲方支付违约金，不足一天按一天计，由乙方支付给甲方或由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。合同的解除不影响甲方依据上述规定要求乙方支付违约金的权利，也不影响甲方要求乙方承担损害赔偿的权利。

4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价___%的违约金。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除根据上述第3款支付逾期违约金外应另行应向甲方支付本合同约定总价款____%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的____%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的___%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供调试、安装和培训、售后服务的，应按合同总价款的_ _%向甲方承担违约责任。

10、乙方在承担上述5-9款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

12、货物送至甲方指定地点，安装调试并验收合格后视为交付。交付前，货物的毁损灭失风险由供应商承担；并付后，该风险由采购人承担。

- 第十四条 保密条款

1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。

本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。

2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

- 3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。

- 第十五条 不可抗力

1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

- 第十六条  争议的解决

1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向       仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

- 第十七条  合同生效及其他

1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

4、本合同一式     份，甲方   份，乙方   份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

南京红十字血液中心廉洁诚信合同

甲方：南京红十字血液中心

乙方:

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范南京红十字血液中心廉洁诚信行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及南京市卫生系统相关要求签订廉洁诚信合同。

二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与相关合同内容挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方提供信息，或为乙方提供便利。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员，不得提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）等相关规定处理。

八、本合同作为主体合同的重要组成部分，与主体合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：南京红十字血液中心        乙方（盖章）：

甲方责任人：                              乙方责任人：

日期：     年   月   日                    日期：     年   月   日

第四章采购需求

一、项目概况

| 分包号 | 产品名称 | 数量 （套） | 合同履行期限 | 项目预算金额 （万元/人民币） | 是否接受进口产品 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血小板恒温振荡保存箱1 | 1 | 合同生效后3个月内 | 39.00 | 否 | 1年 |
|  | 血小板恒温振荡保存箱2 | 1 |  | 4.90 | 否 | 1年 |
| 2 | 红细胞处理仪 | 1 |  | 58.00 | 否 | 1年 |
| 3 | 全自动血液贴标包装机 | 1 |  | 150.00 | 否 | 1年 |

二、技术参数：

- 采购包1：血小板恒温振荡保存箱1

1、温控方式：采用多核控温模式，要求温控灵敏度高，控温效果好。

2、▲温控范围：22.0℃±1.0℃

3、报警温度：＜20℃，＞24℃

4、振荡幅度：50mm±5mm

5、振荡频率：60次／分±5次／分

6、振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡

7、存放袋数：≥144（机采袋）

8、存放层数：≥24层

9、单层存放面积≥820×340（mm）（宽×深）

10、层高≥34mm

11、重量≤360kg

12、电源：AC220V、50Hz

13、彩色液晶触摸屏≥10寸，全中文操作界面。

▲14、设有数码显示窗口，实时显示箱内温度。

15、配备多点式实时温度监控系统，液晶屏即时显示温度动态曲线图。

16、自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息。

▲17、报警方式：采用两套独立的报警系统，当运行出现异常时，即时发出声光双重报警，同时自动弹窗提示报警信息。

19、故障报警功能：超温报警、传感器故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警。

21、具有大容量数据存储功能，实时记录保存箱的运行数据。

22、内置WIFI、4G和USB模块，可无线传输数据，也可用U盘导出数据（EXCEL格式)。

▲23、内置LED照明灯，开门时自动亮灯，关门时自动关灯；紫外线消毒灯，一键启动消毒功能。

24、双层隔热钢化玻璃门，有效隔音，并能阻绝外来冷/热源。

▲25、配备双压缩机，冗余制冷系统。

26、配有安全门锁、锁定式万向脚轮。

27、门内有密封条，箱体内部采用不锈钢材料，防腐蚀，可清洁和消毒。

28、铝合金抽屉式托盘，防滑耐磨涂层，能有效防止血小板滑落。

▲29、配备品牌压缩机，低噪音，使用寿命长，制冷效果好。

30、制冷方式：R134a无氟环保制冷剂、强制风冷式。

31、配备品牌恒速电机，振荡小车持续平稳运转，噪音低。

32、配备品牌蓄电池，超长时间免维护，可在断电情况下记录箱内实时温度。

▲33、提供省医疗器械检验所出具的电磁兼容性测试（EMC）和产品全性能检测的专项《检验报告》。

★34、配备一个温度采集模块并校准，接入中心现有温度监控系统（海尔Biolink智慧物联云平台）。

采购包1：血小板恒温振荡保存箱2

1、▲温控方式：采用双CPU控制系统的PLC温控模块，灵敏度高，控温效果好。

2、温控范围：22℃±2℃

3、报警温度：＜20℃、＞24℃

4、振荡幅度：50mm±5mm

5、振荡频率：60次／分±5次／分

6、振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡

7、存放袋数≥28袋（机采血小板袋）

8、存放层数≥13层

9、存放面积≥360×290（mm）（宽×深）

10、层高≥34mm

11、外形尺寸≤610×580×1390（mm）（宽×深×高）

12、重量≤110kg

13、电源：AC220V、50Hz

▲14、彩色液晶触摸屏≥4.3吋，中文操作界面。

▲15、设有独立的显示窗口，实时显示箱内温度。

16、配备多点式温度实时监控系统，液晶屏即时显示温度动态曲线图，保证温度均匀、恒定。

▲17、自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息。

▲18、报警方式：采用两套独立的报警系统，当运行出现异常情况时，即时发出声光双重报警，同时自动弹窗提示报警信息，设有警报静音开关。

19、故障报警功能：超温报警、欠温报警、传感器故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警。

20、具有大容量数据存储功能，实时记录保存箱的运行数据。

▲21、内置USB模块，可用U盘存储、传输和追溯保存箱的运行数据（EXCEL格式)。

22、内置紫外线消毒灯，一键启动消毒功能。

23、热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音，并能阻绝外来冷/热源。

24、配有安全门锁，锁定式万向脚轮。

25、箱体为整体发泡，发泡厚度≥30mm，门内有密封条，箱体内部均采用不锈钢材料，防腐蚀，便于清洁和消毒。

26、铝合金抽屉式托盘，防滑耐磨涂层，能有效防止血小板滑落。

▲27、配备品牌压缩机，低噪音，使用寿命长，制冷效果好。

28、制冷方式：R134a无氟环保制冷剂、强制风冷式。

29、配备品牌恒速电机，振荡小车持续平稳运转，噪音低。

30、配备品牌蓄电池，超长时间免维护，可在断电情况下记录箱内实时温度。

▲31、提供省医疗器械检验所出具的电磁兼容性测试（EMC）和产品全性能检测的专项《检验报告》。

★32、配备一个温度采集模块并校准，接入中心现有温度监控系统（海尔Biolink智慧物联云平台）。

采购包2：红细胞处理仪

1、红细胞处理仪结合配套耗材，可以完成1U，1.5U，2U红细胞加甘油程序; 1U，1.5U，2U冰冻红细胞去甘油洗涤程序; 1U，1.5U，2U红细胞洗涤程序及自动添加红细胞保养液程序 。

2、数据管理：可实现洗涤过程中所有制备数据的数据传输、统计、追溯和打印;

3、多机联网：可实现多机联网，数据可并入血站业务管理系统；

▲4、摇床：摇摆仪为360°静音柔性摇床，确保洗涤更均匀充分，避免溶血；

5、洗涤去甘油后红细胞制品质量达到国标GB-18469-2012《全血及成分血质量要求》要求；

6、甘油化红细胞处理时间：＜20分钟，去甘油化洗涤红细胞处理时间：＜65分钟，洗涤红细胞处理时间：＜30分钟 ；

▲7、内置1U、1.5U、2U红细胞洗涤处理程序，无需更换程序模块；操作人员可根据红细胞制备量一键选择对应程序，无须人工调节；2U去甘油处理，自动定容，成品容量满足国标；

▲8、宽屏彩色中文触摸屏≥10英寸，实时全屏显示运行状态，语音操作提示、故障及错误信息提示；

▲9、权限管理，需输入管理人员密码才能修改参数，需输入操作人员密码才能操作设备；

▲10、在掉电或宕机状态下，重启后可实现数据恢复；

11、具备完善的安全监测警报系统：离心室漏夜监测警报系统、 系统压力监测、管路内气泡监测；

12、配套带细菌滤器功能封闭的、无菌的一次性耗材完成加甘油和去甘油处理，杜绝污染；

★13、软件对接：能与采购人现使用的血站业务系统信息对接（血液成分综合管理平台，中标方支付对接费用），提供系统对接方案；

14、电源要求：～220V±22V，50Hz±1Hz。

采购包3：全自动血液贴标包装机

1、适用于血液冰冻产品的贴签和包装，包括各种规格的血浆、冷沉淀等。

2、按《血站技术操作规程（2019版）》要求，严格控制二次贴标，具有系统审核锁定功能，审批放行后才能进行二次贴标，保证血液标签的唯一性；

▲3、采用CCD影像+条码识别技术，自动在贴标工位读取原始献血码,智能判断原始献血码位置，贴标系统自动精准定位并通过机械臂自动调整到血袋贴签最佳位置进行贴签，误差± 1mm；且从读码到打印贴签全过程血液产品无移动，真正实现一对一贴签。

4、具备图片拍照成像技术，对贴签前原始献血码和贴签后大标签上的献血码、血型码、效期码、产品码进行5码核对并自动保存成像图片信息;自动记录操作人员信息、血液产品信息、贴签信息、5码核对信息、包装信息，确保贴签包装全程可追溯。

▲5、每次只对一袋血液产品贴签包装，血液运输环节采用托盘放置血液环形轨道平移传输，通过伺服电机控制加减速，实现血液产品平稳传输，保证小规格和不规则冰冻产品的平稳传输。每个托盘放置一袋血液产品。贴签放置区域可以依次水平摆放3袋血液产品，托盘不能脱离环形轨道。

6、设备须具备动作安全检测功能，工作人员在放置血袋、更换耗材等需有身体部位进入设备时，设备自动暂停运行。

▲7、设备须具有自动对托盘消毒的功能，可自由设定消毒时间。

8、设备至少具备两套捂标装置，一套用于剥签贴签，一套用于二次复压，两套系统可同时进行。

▲9、设备须具备除霜功能 ，采用PTC加热及辅助吹风，能非接触式对冰冻血浆进行表面除霜，确保冰冻血浆安全及贴签牢固。

10、设备须适用不同规格的血液标签。采用CCD成像和条码扫描对血液产品原始标签进行读取核对。对贴签失败、校验失败、待检的血液产品可自动返回原贴签放置工位。

11、设备具有自动分拣功能，贴标完成后，合格血液由正常出口送出，不合格血液由分拣出口送出，也可转回血液放置区，正常出口与分拣出口须安装在设备的两个侧面上，以防止血液混淆；

12、每小时完成贴签包装血液产品数量≥360袋，并可跟据工作流程调整设备运转速度。

13、设备具有异常血液报警提示功能，同时对于特殊血液（例如:RH阴性血液）设备可语音提示；

14、设备可实现贴标包装一次完成，也可实现单独贴标、单独包装、单独核码；对于已贴标血液，设备可通过CCD影像智能识别所需模式，无需手动切换即可实现不再进行打印贴标，而直接进入核码、包装环节；

15、采用印刷纸盒包装，保证血液制品安全，包装盒上方留有可视窗口，便于标签识读。

16、设备具有自动取盒、折盒、血液产品入盒、自动扣盖装置，且入盒过程中标签不能与包装盒接触以保证标签不脱落。

17、标签打印仓容量≥2000张，包装盒储存仓容量≥400个；

18、能实时和业务系统数据对接，设备读码时访问业务系统查询当前血液信息，核码时再次访问业务系统核对当前血液信息。

19、五码核对成功的血液自动实时录入搬运单，无需批量提交，可支持设备读码时查询搬运单状态，确保当前搬运单处于可录入状态；

20、支持UHF RFID写入功能，内嵌式RFID读和写装置，可实现RFID标签条码信息自动读写和校验功能。

▲21、装盒设备可以与现有冷库自动传输系统无缝对接，实现自动装框，传输。提供冷库厂家出具的兼容证明；

22、设备外观尺寸:≤2500（长）*930(宽)*1600(高)mm。设备正面有内凹设计便于工作人员坐姿、立姿工作；设备底部安装万向轮便于移动并具有锁止和稳固功能；设备操作显示屏尺寸≥24寸，同时具有触摸及键、鼠操作功能，屏幕可任意调整视觉角度；

★23、软件对接：能与采购人现使用的血站业务系统信息对接（血液成分综合管理平台，中标方支付对接费用），提供系统对接方案。

三、售后服务要求：

1、质保期：设备整体（包含配套设备和配件）质保期详见本章项目概况。提供制造厂商或总代理出具的售后服务承诺书（原件）和售后服务方案。

质保期自项目验收合格之日起开始计算，在质量保证期内，货物出现运行故障的，乙方应在收到甲方通知后无条件提供保修服务，因此发生一切费用（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）由乙方承担，且乙方应每年提供不少于2次的免费现场预防性维护服务并出具服务报告。每年进行一次性能校验，出具校验报告，相关费用包含在总价中。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。如该等出现运行故障的货物，经乙方维修后仍无法正常投入使用，乙方应当立即无条件更换同款型号的新货物，由此产生的一切费用由乙方承担，因此造成甲方无法如期将货物投入使用的，乙方还应当赔偿甲方损失。

2、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，如发生设备关键部件或系统故障时，工程师应在12小时内修复，如为一般故障，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3、无论是否在产品质量保证期内，如经双方确认或双方认可的第三方检测机构确认，是由于乙方产品存在安全隐患或产品设计缺陷的，乙方应当无条件对有安全隐患的产品根据实际情况采取升级改造、更换或者召回等补救措施，由此产生的一切费用由乙方承担，乙方赔偿甲方因此造成一切损失（声誉损失及/或经济损失）。

▲4、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

供应商须提供本次招标文件内设备零配件和维修备品备件的清单及价格，以及供应保障和维保期满后维保收费及维保方案，此项费用不包含在投标总价中。

四、验收方式及标准：

1、设备安装、调试、验收：供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，乙方应及时安排替换货物并承担因此产生的所有运输费用，并承担相应逾期责任。造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。

2、验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

3、供应商所提供的技术资料应完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。检查设备及附件是否全新、完整无损如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。

4、供方应保证产品合格书、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。进口设备还需提供进口报关单。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点三个工作日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中发现调试结果未达到验收合格标准，则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改，乙方应自收到甲方书面通知后 五个工作日内及时予以解决并承担相应费用。

6、乙方完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续，由甲方出具验收单。

7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

五、付款方式：

（1）中标人向采购方开具合法票据，发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，发票不得由第三方代开，中标方未提供符合上述要求票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，由此引起的一切责任由乙方负责。

（2）付款条件：合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后支付90%合同款，验收合格后满1年无质量问题付清余款。

（3）乙方同意，如乙方在本协议项下应支付违约金或赔偿甲方经济损失，甲方有权从上述未付款项中直接扣除。

六、交货期及交货地点：

1、交货期：合同签订之日起3个月内完成现场安装、设备调试、培训、试用并交付使用。提供项目实施方案。

2、交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求。供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。

六、包装和运输：

乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，按货物属性及运输方式的特点，对产品进行符合行业最佳实践的包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防振、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

七、安装、调试服务要求：

1、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接、垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

2、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

3、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。

▲4、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

5、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。提供培训方案。

八、其它方面：

1、供应商应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案和合格的投标产品，应对投标产品提供完整、详细的技术说明，对于产品提供完整的技术指标，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标中清楚地注明。

2、供应商须针对上述采购要求在偏离表（见附件）中逐条表述及承诺。

3、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

第五章 评标方法与评标标准

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

1、资格性审查

开标后，招标代理机构和采购人依法对供应商的资格性进行审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的供应商，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度或2024年度的财务报表（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或响应截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（提供声明函原件）；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前3个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6．法律、行政法规规定的其他条件。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于1至6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

（二）本项目的特定资格要求：

（1）所投产品若纳入医疗器械管理的，投标人为所投产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为所投产品代理商且所投产品属于二类医疗器械的，提供《第二类医疗器械的经营备案凭证》。

（2）属于二类、三类医疗器械产品应提供该产品《医疗器械注册证》(如有注册登记表也应提供)。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的投标文件《投标报价明细表》中型号一致，否则将作无效投标处理）。

（3）投标人存在下列情形的不得参加本次招标活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

2.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章）

3.通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

通过资格性审查的供应商满足3家的，进入详细评审，若通过不足3家则不得进行评标。

2、符合性审查

2.1评标委员会根据采购文件规定对通过资格性审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

2.2供应商的响应文件如被发现下列情况之一的，其响应文件将被做无效响应文件处理:

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件中承诺的投标有效期不满足招标文件中载明的投标有效期的；

（4）未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

3、评分细则（本评分办法适用采购包1、包2、包3）

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列，得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审委员会依次推荐三家中标候选供应商。具体打分方法如下：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。其余价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 商务/技术要求 | 投标人必须制定“商务/技术偏离表”，对照采购需求中规定的商务/技术参数要求进行逐项应答。逐项应答但未提供依据或证明材料的，可能被判为不成立。 评委根据投标人提供的货物的“商务/技术偏离表”和的相关证明材料评分，投标人所投产品技术参数和性能要求完全满足采购文件技术参数的得30分，招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣5分，其他参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。注：所有技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。 注：项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 | 30 |
| 3 | 项目 业绩 | 2022年1月1日以来（以中标通知书或供货合同或供货发票日期为准）投标人或制造商有本项目同类型产品销售业绩，每提供一个得1分，本项最高得5分。 注：须提供中标通知书或供货合同或供货发票复印件并加盖公章，且必须含有标的物以及开具时间，否则不得分。如果中标通知书或供货合同或供货发票未体现标的物内容或字样，并且评委也无法推断的，不得分。中标后，投标人提供中标通知书和合同原件供采购单位复核，如若与投标文件不相符，视为提供虚假材料谋取中标，终止合同。 | 5 |
| 4 | 质保期 | 投标人承诺项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年得1分，本项最高得4分，需提供制造厂商或总代理出具的售后服务承诺书（原件），不提供不得分。（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据） | 4 |
| 5 | 拟投入产品的质量性能 | 评委对所投产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平等进行评审： 产品选型好、规格、设计的科学合理，制造工艺水平好，且与项目需求的吻合度高的得6分； 产品选型较好、规格、设计的较为科学合理，制造工艺水平较好，且与项目需求的吻合度较好的得3分； 产品选型一般、规格、设计的一般合理，制造工艺水平一般且与项目需求的吻合度一般，得1分； 其他不得分。 | 6 |
| 6 | 实施 方案 | 评委根据投标人提供的包括但不限于供货计划、运输工具、安装调试、进度计划、系统对接等项目实施方案的合理性、可行性、对不可预见因素的预测、人员配置、协调能力和实施步骤、进度计划和保证措施、质量和安全控制方案及措施等进行综合评分。 实施方案关键思路清晰、准确、完整、全面，计划编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，得10分； 计划和措施有可行性满足项目需求，得6分； 计划和措施有可行性但有瑕疵，得2分； 计划和措施有缺陷，不可行，得0分。 | 10 |
| 7 | 售后方案 | 评委根据投标人提供的投标人针对本项目提供完整售后服务方案或承诺，包括但不限于技术支持、售后服务内容及体系、售后服务响应时间及响应机制、售后服务团队配备等，内容编写充分且条理清晰，具有可实施性、科学性和合理性，得10分； 售后服务方案编写条理基本清晰，方案内容虽有欠缺或不完善的地方，但尚不影响项目的实施和售后服务，得6分； 实施方案编写条理不够清晰，内容简略、与项目实际情况相差较大的得2分； 未提供售后服务方案的不得分。 | 10 |
| 8 | 培训服务实施方案 | 评委根据投标文件中的培训方案进行打分，具体方案包括但不限于：拟派技术人员清单，培训计划及培训方案等内容（根据是否具有详细的安装、使用、维护、保养等相关现场培训、事后的集中免费培训等计划等酌情给分） 内容科学合理、完整、切实可行的得5分； 内容较为详细的，有一定的科学性和可行性的得3分 内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得1分； 未提供服务方案的不得分。 | 5 |
| 9 | 合计 | / | 100 |

注：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  / 。

第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

南京红十字血液中心

血小板恒温振荡保存箱等设备更新项目

投 标 文 件

项目编号：【  】

包号：【】

投标人名称：_____________________

地址：_____________________

二O   年  月  日

目录

法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（加盖ca电子公章）：

法定代表人：

身份证号码：

授权代表：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1. 若投标人为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当招标文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

响应函

南京红十字血液中心（采购人）：

(投标人全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：正本1份，副本    份，电子版文件   份。

2、单独密封的开标一览表（含分项报价表，如有）    份。

3、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

4、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

5、本投标有效期为自投标日起 90  个日历日。

6、如果在规定的提交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。

7、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

8、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

9、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

10、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖ca电子公章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：	     年 	月   	日

分项报价表

项目名称：

项目编号：

包【】：【】

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 数量/单位 | 含税 单价 （元） | 含税 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价（含税） |  |  |  | 元 |  |  |  |

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3.供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计”。

4.如果行数不够，请自行增加。

5.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

6.供应商对以上数据的真实性负责。

7.采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

包【】：【】

| 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人须根据第四章《采购需求》要求填写此表，并作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

4. 如投标人将此表空白，视为投标人无任何偏离。

投标人名称(加盖ca电子公章)：____________

日期：______年____月____日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

包【】：【】

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。

2.作为响应文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝采购文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。

3.如供应商无任何偏离，也需在上表中注明并在响应文件中递交此表。

4.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

投标人名称(加盖ca电子公章)：____________

日期：______年____月____日

开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号 ：分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |

______年    月    日

招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件其他部分

投标标的物符合招标文件规定的证明文件

注：提供第二章“投标人须知”和第四章“采购需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。

拟任执行管理及人员配置情况

项目负责人情况

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职务 |  | 执业资格 |  |
| 拟任职 |  | 相关工作年限 |  | 在本单位工作年限 |  |
| 担任过项目负责人的项目名称 |  |  |  |  |  |

备注：结合评标办法要求提供相关资料。

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：______年____月____日

其他主要人员

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 在本项目中担任的职务 | 专业 | 学历 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：______年____月____日

投标人认为需提供的其他文件或证明材料

要求投标人提交的其他文件材料或证明材料

投标货物报告

供应商按照采购文件的要求，根据用户要求内容做出全面响应并编制服务方案，包括但不限于以下内容：

1.产品主要技术参数；

2.产品资质、主要性能、质量及综合评价，附货物彩页及设备性能质量检测报告等相关证明资料；

3.实施方案，包含产品供货、安装调试方案、安装场地要求、验收标准、系统对接方案（如有）；

4售后服务方案；

5.质量保证措施方案；

6.免费质保期承诺；

7.类似项目业绩和经验（以提供合同为准）；

8.履约能力；

- 9、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期满后设备整体年度维保价格 。 |  |  |  |  |  |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等信息请在表格中填列，可增加行。

单位名称：（加盖ca电子公章）

其他针对“第五章  评标方法与评标标准”的相关内容

（所有“评标方法与评标标准”中涉及，但是在响应文件格式中未提供具体目录和格式的内容。）

政府采购节能产品政策（不适用可不提供）

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品（不含政府强制采购节能产品“图形建模工作站和配套的显示器”）属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

投标人名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：      年   月   日

政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

投标人名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖ca电子公章）：____________

日期：      年   月   日

资格条件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

财务报表

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（提供声明函原件）；

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（加盖ca电子公章）：______________________

日期：______年    月    日

依法缴纳税收的相关材料

提供本次采购活动前3个月内，至少1个月缴纳税收，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

依法缴纳社会保障资金的相关材料

提供本次采购活动前3个月内，至少1个月社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。

没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

所投产品若纳入医疗器械管理的，投标人为所投产品制造商的，须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为所投产品代理商且所投产品属于二类医疗器械的，提供《第二类医疗器械的经营备案凭证》。

所投产品属于二类、三类医疗器械产品应提供该产品《医疗器械注册证》(如有注册登记表也应提供)。所有证件必须在有效期内（证书上产品型号必须与其提供的投标文件《投标报价明细表》中型号一致，否则将作无效投标处理）。

投标人存在下列情形的不得参加本次招标活动： 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章） 2.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺书并加盖投标人公章） 3.通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

承诺函

一、本单位郑重承诺：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得再参加本项目的采购活动。

3、通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

二、本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称（加盖ca电子公章）：

日期：______年    月    日

综合评审评分项

拟投入产品的质量性能

实施方案

售后方案

培训服务实施方案

商务/技术要求

项目业绩

质保期

价格折扣文件格式

企业报价折扣证明

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖ca电子公章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。