实验室全自动AI水质检测建设项目

公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2024-0043

采购人：南京市生态环境监测监控中心

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2024年7月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	20

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	24

第五章 合同主要条款及格式	34

第六章 附件	39

# 招标公告

项目概况

实验室全自动AI水质检测建设项目 JSZC-320100-JSGC-G2024-0043 招标项目的潜在投标人应在江苏国采工程咨询有限公司获取招标文件，并于2024年8月5日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JSGC-G2024-0043

项目名称：实验室全自动AI水质检测建设项目

预算金额：460万元

最高限价（如有）：460万元

采购方式：公开招标

采购需求：建设高通量水质分析实验室：通过机器代替人工、复杂工序多位并行处理、24小时持续运行等方式，满足高峰时期的样品检测需求。系统应整合全自动分析设备，实现常规水质监测项目的全自动无人智能分析，避免人为干扰、提高分析自动化水平和能力，实现地表水水质分析高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、COD、挥发酚、石油类、氟化物、六价铬、重金属（铅、镉、铜、锌）检测的全自动化、无人化，达到大幅度提升水质分析实验室的检测效率、并提高分析数据质量的目的。同时支持可拓展配置地表水24项水质监测指标，支持各水质监测指标自由组合，实现不同监测参数的灵活切换。

采购清单如下：

| 序号 | 名称 | 内容与功能 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动水质分析单元 | 高锰酸盐指数检测仪器 | 最大检测量（样/24h）：100 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮检测仪器 | 最大检测量（样/24h）：150 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷检测仪器 | 最大检测量（样/24h）：150 | 套 | 1 |
|  |  | 总氮检测仪器 | 最大检测量（样/24h）：50 | 套 | 1 |
|  |  | COD检测仪器 | 最大检测量（样/24h）：200 | 套 | 1 |
|  |  | 挥发酚检测仪器 | 最大检测量（样/24h）：20 | 套 | 1 |
|  |  | 石油类检测仪器 | 最大检测量（样/24h）：20 | 套 | 1 |
|  |  | 氟化物检测仪器 | 最大检测量（样/24h）：20 | 套 | 1 |
|  |  | 六价铬检测仪器 | 最大检测量（样/24h）：20 | 套 | 1 |
|  |  | 重金属（铅、镉、铜、锌）检测仪器 | 最大检测量（样/24h）：20 | 套 | 1 |
| 2 | 全自动进样系统 | 含样品单元、全自动样品传送系统、自动进样模块等。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 自动控制与管理系统 | 含工控机、控制组件、交换机、电气控制组件、急停控制组件、报警控制组件、人机交互显示屏、数据中控系统软件等 |  | 套 | 1 |
| 4 | 辅助设施单元 | 保证系统正常运行的辅助设置，如仪器推车、接样工位、样品框、样品推车试剂恒温箱、UPS电源、视频监控、废液处理单元、制水单元（微量元素型超纯水机）、采样瓶（1000个）等。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 展示装置 | - 展示装置1个； - 可移动式展示装置2个； |  | 套 | 1 |
| 6 | 其他配置 | 试剂、冷藏柜等； |  | 套 | 1 |

合同履行期限：合同签订后60天内完成设备安装、调试与试运行工作，并向采购人提出验收申请。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳增值税或企业所得税的凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式详见招标文件第六章附件）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。

（三）本项目特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年7月13日至2024年7月19日，每天上午09:00-11:30,下午13:30-17:00 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2810室。

方式：投标人将营业执照复印件及获取文件信息表（格式于招标公告附件处下载）加盖公章扫描件发送至邮箱 1450291194 @qq.com并与采购代理联系，审核通过后代理机构提供纸质招标文件1套（支持现场获取或顺丰邮寄到付）或免费邮箱发送电子招标文件1套（电子招标文件不收费）。

售价：100元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年8月5日 09:30  （北京时间）；

地点：南京市山西路8号金山大厦A座28楼2809室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目根据中小企业划型标准属于：工业。

2.勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

3. 拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

4. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并密封递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单;

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：南京市生态环境监测监控中心

地  址：南京市建邺区中和路98号

联系人： 王孜豫

联系电话：18951653757

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮  箱：jsgczb@sina.com

联系人：濮钰铃 高捷

联系电话：025-83690579

3.项目联系方式

项目联系人：濮钰铃 高捷

联系电话：025-83690579

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市生态环境监测监控中心。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指 江苏国采工程咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式详见招标文件第六章附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须为财政部、国家发改委公布的“节能产品政府采购清单”范围内的）。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5	进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.6强制采购信息安全产品

参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；投标人应当提交的资格或资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 采购的最小单位是包。采购货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；采购货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的委托代理人签字。

6.5投标文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7.投标文件的组成

7.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8.投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，其投标文件按无效投标处理）：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）投标人资格证明文件：

① 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料 ；

② 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

（4）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）开标一览表；

（6）分项报价表（如有）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

9.投标文件的技术部分

9.1技术部分是证明投标人提供的货物和配套服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准，提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明，投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或技术性能；

（2）售后服务承诺；

（3）投标人拟投入本项目的人员情况一览表；

（4）《技术条款偏离表》；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

10.投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物仅接受一个价格。

10.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储，运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明投标货物的单价、总价以及分项报价。

10.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

10.7 本项目预算或最高限价：详见招标文件第一章。

11.投标文件的其他部分

11.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还（如有）。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金（如有）的有效期。在这种情况下，有关投标保证金（如有）的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14.投标文件签署

14.1 投标文件的正本和副本均应由投标人的法定代表人或委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

15.投标费用

15.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2 采购代理服务费

本次采购，中标人参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费，专家费据实支付。本项费用无需在投标报价表中单列。

代理服务费汇款信息：单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

四、投标文件的递交

16.投标文件的密封和递交

16.1投标人的投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），同时应提供电子版投标文件（盖章版本）壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质文件一并密封提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

16.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或委托代理人签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

16.3 投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式，密封递交。

16.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17.有下列情形的投标文件将被拒收

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

19.诚实信用

19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20.开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3投标人不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

20.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.7公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

（2）招标文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21.评标

21.1 评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

21.2.1.3投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.1投标文件属于下列情形之一的，按照无效投标处理：

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 没有按照采购要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

除予以废标外，出现符合资格性审查的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，可比照20.7款执行。

21.2.3澄清有关问题

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.2.6招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

21.3 评标方法和标准

21.3.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

22.2中标人确定后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

22.4中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为采购、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.5 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.6 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23.编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实;

（2）提供虚假材料;

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 项目 | 评标标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分(30分)；其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 |
| 2 | 产品销售业绩 5分 | 投标人提供自 2021年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）类似水质智能化或自动化监测分析系统的业绩，每提供一个合同得 1 分，最多得5分。 （须提供合同复印件作为有效证明文件，包含合同首页、标的内容所在页及签字盖章页的复印件。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认） | 5 |
| 3.1 | 服务保障 8分 | 投标人承诺3年运行期内安排一组（不少于2人）服务人员，负责水质智能化监测分析系统的日常运行管理过程中的应急响应，得4分； 投标人承诺在3年运行期内免费提供系统功能升级的基础上增加一年免费系统功能升级，得2分； （须提供承诺书并加盖公章，未提供不得分） | 6 |
| 3.2 |  | 投标人承诺在满足招标文件要求的质保期基础上，每提供1年延保服务得1分，最多得2分。 （须提供承诺书并加盖公章，未提供不得分） | 2 |
| 4.1 | 规格参数 30分 | 根据投标人对第四章采购项目的内容和相关技术要求等中“4、技术要求”响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复，如中标后投标人实际未能响应，采购人有权取消其中标资格。 技术参数全部满足得20分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 4.2 |  | 投标人在招标文件所列13项检测指标中，每有一项采用国家标准或者国家生态环境标准规定的实验室方法进行检测的，一个得1分，最多得5分。（须提供技术方案和加盖公章的书面承诺函。） | 5 |
| 4.3 |  | 投标人在招标文件所列13项检测指标基础上每额外增加《地表水环境质量标准GB3838-2002》中基本项目24项内一项检测指标得1分，最多得5分。（须提供相关证明材料并加盖公章） | 5 |
| 5.1 | 项目实施方案 27分 | 系统设计布局方案 针对采购需求提供系统设计布局方案。应包含但不限于自动化流程设计，自动化设备布局设计，参观人员、检验员与自动化运输设备的流线设计，供水、供气、供电、供网和排水设计等内容。根据提供的系统设计布局方案进行评分： 提供的系统设计布局方案满足仪器操作要求，布局合理美观，贴合实际需求，可操作性、针对性强，得10分； 提供的系统设计布局方案基本满足仪器操作要求，布局合理可行，具有实际可操作性、针对性，得7分； 提供的系统设计布局方案有明显缺陷，仪器操作困难、布局不合理、缺乏可操作性、针对性，得4分； 未提供相关内容，得0分。 | 10 |
| 5.2 |  | 自动化功能设定 具备完善的自动化控制功能，包括但不限于实验室全流程集中控制、智能识别并自动指派、任务分析、质控管理、结果自动审核、自动报警等功能。根据自动化实现的情况进行打分： 能够完全实现自动化，功能设定科学合理，在上述功能基础上具有其他更为便捷的功能，完全无需人工操作得6分； 基本能够实现自动化控制，上述功能均具备，功能设定中存在一定不足，个别操作需要人工干涉得4分。 初步具备自动化检测功能，其中多个环节需要人工辅助操作得2分 未提供相关内容，得0分。 | 6 |
| 5.3 |  | 实施方案和进度计划方案 针对采购需求提供项目实施方案和进度计划内容。应包含但不限于项目进度实施计划、任务分工及人员安排、设备采购及运送计划、交货时间及地点、质量管理计划、验收计划、集成调试方案及操作规程、备品备件配备和常见问题解决方案等内容。根据提供的实施方案和进度计划方案进行评分： 提供了针对本项目需求内容翔实、逻辑清晰、计划周密合理有序、设计科学合理的总体实施方案及装修方案，方案贴合需求、阐述目标准确，完全满足招标要求，可操作性、针对性强，得6分； 提供了针对本项目需求内容完整的总体实施方案，方案基本合理、可行，满足招标文件要求，得4分； 提供了常规总体实施方案，缺乏对本项目需求的针对性，得2分；未提供相关内容，得0分 | 6 |
| 5.4 |  | 维护保障方案 针对采购需求提供项目维护保障方案。应包括但不限于日常维保方案、维保服务流程、巡检及问题处理机制、突发事件应急预案等内容。根据提供的运行维护方案进行评分： 日常维保方案科学全面，能够针对本项目需求出具深度细化的维保服务内容，维保服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制、突发事件应急预案全面合理，得5分； 日常维保方案科学全面，能够针对本项目需求出具深度细化的维保服务内容，维保服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制、突发事件应急预案全面合理，得3分； 日常维保方案不全，维保服务内容缺漏，维保服务流程混乱，缺乏巡检及问题处理机制，突发事件应急预案不合理，得1分； 未提供方案或方案不可行得0分。 | 5 |
|  | 合计 |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件），原件备查。

2.提供以上评标标准每项内容在投标文件中响应部分的页码。

# 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

- 1、用途及功能

系统应整合全自动分析设备，实现常规水质监测项目的全自动无人智能分析，避免人为干扰、提高分析自动化水平和能力，实现地表水水质分析高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、COD、挥发酚、石油类、氟化物、六价铬、重金属（铅、镉、铜、锌）检测的全自动化、无人化，达到大幅度提升水质分析实验室的检测效率、并提高分析数据质量的目的。同时支持可拓展配置地表水24项水质监测指标，支持各水质监测指标自由组合，实现不同监测参数的灵活切换。

构建高通量水质分析实验室：通过机器代替人工、复杂工序多位并行处理、24小时持续运行等方式，满足高峰时期的样品检测需求。

- 2、总体要求

2.1系统至少满足150个样/24小时的常规指标（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、COD）检测通量要求。

2.2安装和使用场地：自动化流程设计时应充分考虑操作人员与自动化运输设备的分离，避免因人机通道交叉造成安全事故或系统拥堵、故障等；实验室场地需满足《地表水GB3838-2002》表1项目检测功能要求（无法实现自动检测功能和采样现场检测的项目除外），面积控制在7.3m*8.5m范围内。

2.3系统应具备状态自检、故障报警、故障隔离功能，单台检测设备的故障不应导致系统整体停止运行，投标人应提供系统架构和工作流程说明文件证明。应能满足检修过程中的生产、质量、安全管理需要。

2.4系统设计应有赋码和标签识别系统，配置标签生成和粘贴设备，所使用的标签应同时满足人工识别和机器识别要求。

2.5投标人针对整个水质全自动分析实验室系统的布局应满足仪器操作要求，布局合理美观，提供现场所需的供水、供气、供电、供网和排水要求。

- 3、配置要求

本表仅列出了主要的部件要求，投标人应对系统的完整性负责，所提供的系统应完全满足本项目的功能和技术要求。

| 序号 | 名称 | 内容与功能 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动水质分析单元 | 高锰酸盐指数检测单元 | 最大检测量（样/24h）：100 | 套 | 1 |
|  |  | 氨氮检测单元 | 最大检测量（样/24h）：150 | 套 | 1 |
|  |  | 总磷检测单元 | 最大检测量（样/24h）：150 | 套 | 1 |
|  |  | 总氮检测单元 | 最大检测量（样/24h）：50 | 套 | 1 |
|  |  | COD检测单元 | 最大检测量（样/24h）：200 | 套 | 1 |
|  |  | 挥发酚检测单元 | 最大检测量（样/24h）：20 | 套 | 1 |
|  |  | 石油类检测单元 | 最大检测量（样/24h）：20 | 套 | 1 |
|  |  | 氟化物检测单元 | 最大检测量（样/24h）：20 | 套 | 1 |
|  |  | 六价铬检测单元 | 最大检测量（样/24h）：20 | 套 | 1 |
|  |  | 重金属（铅、镉、铜、锌）检测单元 | 最大检测量（样/24h）：20 | 套 | 1 |
| 2 | 全自动进样系统 | 含样品单元、全自动样品传送系统、自动进样模块等。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 自动控制与管理系统 | 含工控机、控制组件、交换机、电气控制组件、急停控制组件、报警控制组件、人机交互显示屏、数据中控系统软件等 |  | 套 | 1 |
| 4 | 辅助设施单元 | 保证系统正常运行的辅助设置，如仪器推车、接样工位、样品框、样品推车试剂恒温箱、UPS电源、视频监控、废液处理单元、制水单元（微量元素型超纯水机）、采样瓶（1000个）等。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 展示装置 | - 展示装置1个； - 可移动式展示装置2个； |  | 套 | 1 |
| 6 | 其他配置 | 试剂、冷藏柜等； |  | 套 | 1 |

- 4、技术要求

- 4.1全自动水质分析仪器

    - 4.1.1全自动高锰酸盐指数分析仪

1、用途要求

用于水中高锰酸盐指数指标的实验室全自动化检测，满足地表水、地下水的检测需求。

- 2、方法要求

- 高锰酸钾氧化滴定法等；技术指标如下：

| 测定范围 | (0~5.0) mg/L（不稀释，取样量100mL），通过稀释可扩展到0~20mg/L |
| --- | --- |
| 精密度 | RSD<5.0%（4 mg/L） |
| 检出限 | <0.5 mg/L |
| 葡萄糖试验 | ≤±5% |
| 实际水样比对试验 | ≤±10% |

      - 4.1.2全自动氨氮分析仪

1、用途要求

用于水中氨氮指标的实验室全自动化检测，可满足地表水、地下水、生活污水等检测的需求。

2、方法要求

水杨酸分光光度法或纳氏试剂法等，技术指标如下：

| 测定范围 | （0-2.0）mg/L（不稀释，取样量100mL时），通过稀释可扩展到0~20mg/L |
| --- | --- |
| 精密度 | RSD<5.0% |
| 检出限 | ≤0.05 mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤±10% |

- 4.1.3全自动总磷分析仪

1、用途要求

用于水中总磷指标的实验室全自动化检测，可满足地表水、生活污水等检测的需求。

2、方法要求

钼酸铵分光光度法等，技术指标如下：

| 测定范围 | （0.01~1.2）mg/L（不稀释，取样量25 mL时），可扩展至0.01~20mg/L； |
| --- | --- |
| 精密度 | RSD ≤10%； |
| 检出限 | ≤0.01 mg/L； |
| 实际水样比对试验 | ≤±10% |

- 4.1.4全自动总氮分析仪

1、用途要求

用于水中总氮指标的实验室全自动化检测，可满足地表水、生活污水的检测需求。

2、方法要求

紫外分光光度法等，技术指标如下：

| 测定范围 | （0.2~7.0）mg/L（可扩展） |
| --- | --- |
| 精密度 | RSD ≤10% |
| 检出限 | ≤0.05 mg/L |
| 实际水样比对试验 | ≤±10% |

      - 4.1.5 全自动COD分析仪

1、用途要求：

用于水中化学需氧量（COD）指标的实验室全自动化检测，可满足地表水、地下水生活污水和工业废水的检测需求。

2、方法要求：

快速消解分光光度法等；技术指标如下：

| 测定范围 | 15~1000mg/L（可扩展）； |
| --- | --- |
| 重复性 | RSD≤5%（≥50mg/L） |
| 检出限 | ≤15mg/L |
| 准确度 | ≤±10%（≥50mg/L）； |
| 实际水样比对试验 | ≤±10% |

- 4.1.6全自动挥发酚分析仪

测量原理：4-氨基安替比林分光光度法等；

测量范围：0~0.5mg/L（可扩展）

最小单次测量时间：≤60min

检出限：≤0.005mg/L

示值误差：≤±10%

      - 4.1.7全自动石油类分析仪

测量原理：荧光法等；

测量范围：0-10 mg/L（可扩展）

最小单次测量时间：≤20min

检出限：≤0.1mg/L

准确度：≤±10%

      - 4.1.8全自动氟化物分析仪

测量原理：氟试剂分光光度法或离子选择性电极法等；

测量范围：0~100mg/L（可扩展）

最小单次测量时间：≤30min

检出限：≤0.05mg/L

重复性：≤3%

示值误差：≤±10%

      - 4.1.9全自动六价铬分析仪

测量原理：二苯碳酰二肼分光光度法等；

测量范围：0~5mg/L（可扩展）

检出限：≤0.005mg/L

重复性：≤10%

示值误差：≤±10%

      - 4.1.10全自动重金属（铅、镉、铜、锌）分析仪

铅：

测量原理：阳极溶出伏安法等；

测量范围：0~2mg/L(可扩展)

精密度/重复性：≤5%

示值误差：≤±10.0%

检出限：≤0.005mg/L

镉：

测量原理：阳极溶出伏安法等；

测量范围：0~1mg/L(可扩展)

精密度/重复性：≤5%

示值误差：≤±10.0%

检出限：≤0.001mg/L

铜：

测量原理：2,9-二甲基-1,10菲啰啉分光光度法或阳极溶出伏安法等

测量范围：0~2mg/L(可扩展)

检出限：≤0.02mg/L

重复性：≤5%

示值误差：≤±10%

锌：

测量原理：锌试剂分光光度法或阳极溶出伏安法等

测量范围：0~5mg/L(可扩展)

检出限：≤0.03mg/L

重复性：≤5%

示值误差：≤±10%

    - 4.2全自动进样系统

4.2.1用途要求：

可实现样品瓶的自动扫码、自动开盖、定量取样、自动稀释、自动关盖、系统清洗等，并将水样转移至水质分析仪器。

4.2.2技术要求

（1）样品筐可容纳的待检样品数量不少于50个；

（2）根据采样的要求，可直接实现250~1000mL的硬质玻璃瓶和聚乙烯瓶上样，无需人工分装到专用样品瓶，减少人为干扰。

（3）具备扫码器自动扫码识别读取样品瓶二维码信息，包括样品瓶编号、样品类型、监测参数等能力。

（4）智能规避部分人为因素导致的异常：如可识别样品瓶内部水样量不足情况下发已分液水样、二维码未按规定粘贴等情况下能智能处理作废，不影响后续样品分液和检测等流程。

（5）能自动通过旋盖的方式实现样品瓶开关盖。

（6）具备自动稀释能力，稀释倍数最大10倍。

（7）夹爪：应采用至少4爪结构，保证杯、瓶竖直；具有掉电保持功能的保护功能。

（8）系统能支持不少于两种模式，如顺序、紧急插队上样模式。

（9）分液完成后可自动进行润洗、排空。

（10）具备纯水、废液量告警功能：检测到纯水少于安全容量时，发出告警信息，提示补充纯水；仪器检测到废水多于安全容量时，发出告警信息，提示更换废水桶。

（11）具备废液收集功能，对样品分取过程、前处理过程及仪器分析过程中产生的废液，应按不同性质类别进行集中或分别收集；涉及到危险废物，需单独收集。对废液收集容器的储量应进行实时监控，应有措施主动防止发生满溢情况。

    - 4.3自动控制与管理系统

- 4.3.1可实现实验室全流程集中控制功能。

- 4.3.2智能识别并自动指派分析方法、分析仪器，自动、实时采集样品瓶流转过程中样品信息、仪器设备状态、监测数据等信息，可实现全自动实验室统一集中控制及展示、实验室信息全流程管理。

- 4.3.3任务分析管理：需包含接样信息录入、样品杯理、任务设置、实验室分析管理系统、结果审核功能。

- 4.3.4质控管理：可录入空白样、质控样、加标回收样、标样、校准点核查样五种类型质控手段，保障实验室数据准确性，并能审核后上报给信息化平台进行质控展示。

- 4.3.5支持汇总各站点上报的检测结果，同时支持自动审核和人工审核。审核过程中的异常数据，具有分类快速识别标识。

- 4.3.6具有数据查询、日志查询，检测报告查询的功能。

- 4.3.7报警信息汇总和提醒：系统具有运行系统状态报警且显示在实时监控界面。出现部分严重的故障时，具有声光电报警功能，提醒实验室管理人员及时处理故障，保证实验室正常运行。

- 4.3.8具有用户分级权限管理和设置功能。

- 4.3.9系统信息化展示平台：能够展示实时分析结果、样品采样信息、质控结果、视频监控、因子运行统计、采样断面管理、水质限值管理等。

- 4.3.10检测数据处理系统具备兼容采购方实验室Lims系统功能；

- 4.3.11具有监测数据及过程日志的查询、导出、自动备份功能，可分类查询样品检测数据、质控数据（包括但不限于空白测试数据、标样核查数据、平行样数据、加标回收率数据等）及其对应仪器的基本参数、关键参数变更及系统日志流程信息；

- 4.3.12具备数据存储功能，存储空间不小于100G，存储不少于5年的原始数据和运行日志，并具备扩容接口；

- 4.3.13具有监测数据的关联信息及历史工作曲线的存储与查询功能；

- 4.3.14数据审核

- 具有多级数据审核机制，包括数据自动标识、操作人员人工审核、数据分析人员人工审核等；任何的数据退回应附有原因说明，所有的退回记录都应附在最终结果的追溯记录中，以便进行数据溯源。

    - 4.4辅助设施单元

4.4.1供电单元

（1）系统应配备UPS，容量≥3 KVA；

（2）具备断电自我保护及来电自动恢复功能，断电可自动保存当前的状态和检测进度、数据，工控机自动进行软关机以避免数据库损坏。待重新上电后，系统可从断点自动恢复运行。

4.4.2废液处理单元

配备废液自动收集单元，满足各检测单元正常运行。

4.4.3制水单元

满足《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 6682-2008中一级水级别。

4.4.4试剂冷藏单元

配合自动监测设备或模块运行使用，温度在0-10℃范围内可控，并具备温度及试剂余量显示及报警功能；

4.4.5采样瓶

- 数量：不少于1000个，体积：不小于500ml，材质：适用于水质智能化监测分析系统，不干扰各监测因子测定。

- 4.5 展示装置

- 展示装置1个，尺寸：大于等于100寸，可实现采样点与样品测定结果一一对应，实现各检测指标结果可视化、可溯源化。可以对超标或异常结果自动进行有效辨别和标识。可移动式展示装置2个，尺寸：大于等于65寸。

- 4.6其他配置

- 试剂：提供系统运行所需各类试剂。冷藏试剂柜：容量≥150L，数量：4个，温度0-10℃范围内可控。

- 5、合同履行期限

供货安装时间：合同签订后60天内按采购人确认的实施方案完成设备安装、调试与试运行工作，并向采购人提出验收申请。

质保期：货物的质量保证期为自货物系统正常运行且通过最终验收之日起24个月。

- 6、其他要求

- 6.1投标人应在投标文件中提供以下方案：

1、项目实施方案和进度计划，投标人应制定科学、合理的项目实施方案和进度安排，应包含但不限于项目进度实施计划、任务分工及人员安排、设备采购及运送计划、交货时间及地点、质量管理计划、验收计划、集成调试方案及操作规程、备品备件配备和常见问题解决方案等内容。

2、安装调试方案，投标人应制定合理可行的设计、安装调试组织方案，内容需详尽、完整、可行。确保设备到货后，按照本采购文件相关要求完成安装调试工作。

3、培训组织方案，投标人应制定科学、合理的培训组织方案，对采购人及其使用人员进行及时有效的培训，确保其能正确使用相关系统。

4、售后服务解决方案，根据售后要求，投标人应制定合理完善的售后服务解决方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行。

- 6.2验收考核要求

投标人须提供全套产品样本、使用、安装、调试、维修手册、原厂出厂证明，且还须提供仪器使用说明书。

投标人应按照中标后签订的合同约定，完成仪器的现场安装调试和交付验收工作，若内因仪器自身原因未通过验收，投标人应更换一台同一型号全新的设备。对仪器设备安全运行的可靠性指标，以无故障连续运行时间为依据，在安装调试完成、进入试运行后，仪器设备应能满足无故障连续运行 30 天的可靠性要求。

设备验收须根据招标文件中设备技术参数要求的内容进行验收，并开展实际应用验收。所有设备必须按照要求进行验收，对以下仪器性能指标和功能性指标具体验收要求如下：

按照招标文件中设备技术参数要求的内容进行验收，并开展实际应用验收。需要绘制校准曲线的，曲线点不少于 5 个，相关系数≥0.999。对于全部5个检测项目，在连续测定24小时内，每6小时开展不少于 2 个不同浓度的有证标准样品分析工作，结果应在不确定度范围内。对于全部 5 个检测项目还应开展实际样品比对实验。参与实际样品比对实验的监测断面不少于 10 个，比对合格率应大于 85%。实际水样比对试实验评价标准见表 1。

表 1 实际水样比对实验评价标准

| 比对实验结果（C） | 评价标准 |
| --- | --- |
| C≤Ⅰ类 | 合格 |
| 4DL＜C≤Ⅱ类 | 相对误差＜40% |
| Ⅱ类＜C≤Ⅳ类 | 相对误差＜30% |
| C＞Ⅳ类 | 相对误差＜20% |

注：表中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅳ类指地表水质量标准（GB 3838-2002）中的地表水质量类别。

同时，投标人应配合采购人要求，开展其他实验配合验收工作。

- 6.3培训要求

★投标人应承诺由仪器生产商提供仪器安装地点大于等于3天的使用、操作维护、软件操作、仪器应用等方面的现场培训及国内4人次的技术培训（费用含在投标报价内）。

提供技术说明书、培训资料。投标人在提交投标文件时应提供技术培训的详细方案。培训需满足采购人要求，以运维人员能独立操作仪器和软件开展实际应用为准。

6.4质保要求

★货物的质量保证期为自货物系统正常运行且通过最终验收之日起24个月，投标人应保证提供招投标文件及合同中所规定和承诺的服务，并在最终验收时提供有关质量保证期的证明文件，投标人应在质保期内为该项目免费提供耗材服务，并保证该系统质保期后试剂及备机备品备件的采购供应。

- 6.5售后与运行期内的服务要求

售后服务应包括但不限于仪器的配送、安装、日常维护、服务机构及专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划和设备使用情况、技术服务人员安排、客户疑难问题解答、定时回访等相关事宜。

投标人应在自产品验收合格后，安排一组（不少于2人）技术服务人员，负责水质智能化监测分析系统日常运行管理过程中的应急响应，期限3年。

- ★投标人应承诺在3年运行期内免费提供系统功能升级，运行期开始时间同质保期开始时间。

- （打★号项投标人须提供承诺书原件并加盖公章，提供不全或未提供承诺的做无效响应文件处理）

- 7、付款方式

- 7.1 合同签订后投标人向采购人提供合同金额5%的履约保函，收到保函后采购人支付合同金额30%作为预付款；

- 7.2 全部货物调试完成，整个系统通过采购人验收后支付合同剩余款项；

7.3 以上款项支付前投标人提供相应金额的合法发票。

# 第五章 合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人（甲方） ：

中标人（乙方） ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 中标人（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 项目说明

受甲方委托，采购代理机构于X年X月X日组织了            （采购单位）所需         （项目名称）的采购，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。

第二条 合同条款

合同由买卖双方签订，并依据项目编号：            招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意卖出下列设备及服务。

1.设备名称、型号规格、数量及服务内容

详见文件技术规格、参数及其他要求。

2.合同总价（大写）：                        。

2.1 投标报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵甲方项目现场）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（含运输等费用）及乙方认为需要的其他费用等。

2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3.交付使用时间：

合同签订生效后，X个月内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，交付甲方使用。

4.收货人：                       。

5.交货地点：甲方指定地点。

6.设备的制造应符合国家标准或规范并据此验收。

7.包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

8.甲方付款方式及期限：

8.1 合同签订后乙方向甲方提供合同金额5%的履约保函，收到保函后甲方支付合同金额30%作为预付款；

8.2 全部货物调试完成，整个系统通过甲方验收后支付合同剩余款项；

8.3 以上款项支付前乙方提供相应金额的合法发票。

9.验收

甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的产品和服务不符合文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担验收费用等。

10.质保期及售后服务

10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期至少为X年，自验收合格起计算。

10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，X小时内响应，并在X小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接甲方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11.技术资料

按第四章采购需求中的要求提供相关资料。

12.乙方的违约责任

12.1 乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

12.2 乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期1天，按合同总价的万分之五偿付违约金。

12.3 乙方不能交付或不能完成合同，乙方双倍返还甲方已支付的货款。

12.4 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或响应文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方不能交付或不能完成合同处理。

12.5 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减10%尾款。

13.甲方的违约责任：甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件等，乙方交付时间顺延。

14.乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

15.乙方在设备安装、调试过程中，甲方提供必要的条件和配合。

16.甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由乙方负责。

第三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第五条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第六章 附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年 月 日

目录

注：投标人根据投标文件编制顺序制作目录（须生成页码）

评分索引表（可根据评分标准进行编写）

| 序号 | 评审因素 | 在投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- |

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市生态环境监测监控中心

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按采购要求，我们的投标报价为        万元 。

3.本项目交付时间为：  满足招标文件要求。

4.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关货物和配套服务，交付采购人验收、使用。

7.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照复印件：

9.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人委托代理人姓名（签字或签章）：

投标人名称：                           （盖章）

日    期：     年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市生态环境监测监控中心

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的      （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

委托代理人签字或签章：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

## 附件三、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料；（格式详见附件十一）

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并密封递交；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2—5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

## 附件四、报价表

开标一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 投标报价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业（含小型、微型企业） | （填写“是”或“否”） |  |  |
| 投标人是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否”） |  |  |
| 投标人是否属于监狱企业（含监狱、戒毒企业） | （填写“是”或“否”） |  |  |

投标人（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

说明：

1.“投标人是否属于小微型企业” “投标人是否属于残疾人福利性单位” “投标人是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件，如未按要求提供、填写或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除优惠政策。

2. 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

## 附件五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 元 | 总价 元 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动水质分析仪器 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全自动氨氮分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全自动总磷分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全自动总氮分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全自动COD分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全自动挥发酚分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全自动石油类分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全自动氟化物分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全自动六价铬分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 全自动重金属 （铅、镉、铜、锌）分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 全自动分液、流转与进样系统 |  | 套 | 1 |  |  | 可提供组成部件的明细价格 |
| 3 | 自动控制与管理系统 |  | 套 | 1 |  |  | 可提供组成部件的明细价格 |
| 4 | 辅助 设施 | 保证系统正常运行的辅助设置 | 套 | 1 |  |  | 可提供组成部件的明细价格 |
|  | 合计价格 |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件八、技术说明或技术性能

内容自拟，应根据采购人对项目的要求、招标文件技术部分、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

## 附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：拟参与本项目服务人员一览表格式和内容自拟，上表可供参考，如果行数不够，请自行增加。

投标人（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件十、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

投标人（盖章）：

委托代理人（签字或签章）：

## 附件十一、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市生态环境监测监控中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （盖章）

日   期：    年   月  日

## 附件十三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市生态环境监测监控中心

江苏国采工程咨询有限公司

我单位（投标人名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。（材料附后）

主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人（盖章）：

日期：  年  月  日