南京市浦口人民医院实验室医疗设备设施购置

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320111-DJGS-G2024-0016

采购人：南京市浦口人民医院

采购代理机构：江苏东佳工程项目管理咨询有限公司

日  期：2024年6月

目  录

第一章  招标公告	03

第二章  投标人须知	07

第三章  评标标准	22

第四章  采购需求	24

第五章  主要条款及格式	29

第六章  投标文件格式及附件	35

# 招标公告

项目概况

南京市浦口人民医院实验室医疗设备设施购置（招标项目名称）的潜在投标人应在南京市江宁区湖西路146号瑞祥佳苑11幢芯动空间二楼获取招标文件，并于2024年7月16日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320111-DJGS-G2024-0016

1.2项目名称：南京市浦口人民医院实验室医疗设备设施购置

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：805万元

1.5最高限价：805万元，投标报价超过项目最高限价的为无效投标。

1.6采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室医疗设备设施采购 | 详见采购需求 | 不接受 | 805 |

1.7合同履行期限：合同签订后的90个工作日内完成全部设备的安装调试并通过验收。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表复印件加盖公章）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（符合并提供承诺书）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前任一个月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（符合并提供承诺书）

注：①政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上(1)-(5)项提供满足相应条件的信用承诺书，无需按评审要求提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按(1)-(5)项评审要求提供证明材料，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，方可发出中标（成交）通知书。

②不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

③违反信用承诺的法律责任：

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（复印件）；

（2）若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，投标时需提供复印件加盖公章；

（3）若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或《生产备案凭证》（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件加盖公章。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

- 依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业）。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.供应商诚信档案

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），点击主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目并登录系统，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”，打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（2）供应商必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：

a.在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面，自行设置账号、登录密码，如实填写注册页信息，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

b.系统审核后，供应商即可登录系统，进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》下载打印；

c.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366-622。供应商可就用户注册与打印事宜进行咨询。

（3）供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，加盖单位公章并经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

三、获取招标文件

时间：2024年6月24日至2024年6月28日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市江宁区湖西路146号瑞祥佳苑11幢芯动空间二楼

方式：1、现场获取（请携带单位介绍信或授权委托书原件、经办人身份证复印件（加盖公章）；请注明公司名称，联系人及联系方式，所购文件项目编号，项目名称）。

2、在线获取（文件获取须提供以下材料：公告附件表打印填写、单位介绍信或授权委托书原件、经办人身份证复印件（加盖公章）通过邮件方式（邮件主题：单位名称+项目名称：电子邮箱：19574138259@163.com）将电子扫描件发送给采购代理机构联系人）。代理机构将在收到邮件后回复供应商是否通过审核，请各供应商留意邮箱情况，审核通过后，代理机构将会在一个工作日内提供纸质版（纸质版文件到代理机构处现场领取或提供地址以便邮寄）与电子版采购文件。

四、投标文件的递交

递交投标文件截止时间、开标时间和地点

递交截止时间：2024年7月16日14点00分（北京时间）

开标时间：2024年7月16日14点00分（北京时间）

递交和开标地点：南京市江宁区湖西路146号瑞祥佳苑11幢芯动空间二楼

投标文件接收时间：2024年7月16日13点30分---14点00分（北京时间）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公示发布，敬请各供应商关注；

2.有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京市浦口人民医院

地 址：南京市浦口区江浦街道上河街166号

联系人：夏老师

2．采购代理机构信息

名 称：江苏东佳工程项目管理咨询有限公司

地 址：南京市江宁区湖西路146号瑞祥佳苑11幢芯动空间二楼

联系人：许工

联系方式：19574138259

3．项目联系方式

项目联系人：许工

电 话：19574138259

# 第二章 投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称 ：南京市浦口人民医院 地 址 ：南京市浦口区江浦街道上河街166号 联系人：夏老师 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏东佳工程项目管理咨询有限公司 地 址 ：南京市江宁区湖西路146号瑞祥佳苑11幢芯动空间二楼 联系人：许工 联系方式：19574138259 |
| 3 | 现场考察 | 不组织 |
| 4 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 5 | 联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 进口产品投标 | 不接受 |
| 7 | 分包 | 不允许 |
| 8 | 合同履行期限 | 合同签订后的90个工作日内完成全部设备的安装调试并通过验收。 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 10 | 投标保证金 | 不需要 |
| 11 | 投标文件份数 | 1、纸质响应文件：一式肆份（壹份正本、叁份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。 2、电子版响应文件（U盘或光盘）壹份（随纸质响应文件一并提交）。 当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。 |
| 12 | 投标文件的密封和标记 | 1.投标文件正本单独密封，副本可以单独密封也可以分开密封，电子文档单独密封，否则投标将被拒绝。2.《开标一览表》要求见招标文件P17-P18页的12.5，12.6 |
| 13 | 提交投标文件的 截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 14 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 15 | 投标人参加开标会人员要求 | 开标时，投标人法定代表人或授权委托代理人须持本人身份证原件在投标截止时间前出席开标会，开标时招标人当场核验上述原件，未提供上述原件或未通过核验的投标单位将退回其投标文件。 |
| 16 | 确定中标单位 | 1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。 2、中标候选人并列的，按照以下方式由评标委员会确定中标人：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按主观分由高到低排列。若得分、投标报价、主观分均相同的，则由招标人确定中标人。 |
| 17 | 供应商对采购文件的 询问 | 时间：2024年6月28日17:00前 形式：以书面形式（盖章扫描件发至19574138259@163.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 18 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：可以书面形式通知采购人或采购代理机构。或采用邮件形式（盖章扫描件发至19574138259@163.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 参照发改价格〔2015〕299号、苏价服〔2014〕383号文件收费标准的75%计取，约定费用由中标人领取中标通知书时支付。 |
| 20 | 投标报价 | 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。报价应包含本次招标标的有关的所有费用，含全部设备、机箱、智能管理平台和供货、安装调试、相关税费，运输费，保险费以及后期维护过程中产生的费用等各项费用。投标人应考虑到所有费用，包括供货工作中发生的人员、车辆、存储、管理费、利润、税金、风险等各项费用。同时包含本项目代理服务费，总之投标报价应为完成该项目的全部费用。 |

一、总   则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位或采购人”是指采购使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.政策功能

3.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 采购的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6 采购的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书。

3.7采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书。

3.8进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.9 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.10未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.参与供应商资格条件

4.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动2022年财务报表复印件加盖公章）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（符合并提供承诺书）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前任一个月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（符合并提供承诺书）

（6）法律法规规定的其他条件：无。

注：①政府采购供应商只需在资格审查环节针对以上(1)-(6)项提供满足相应条件的信用承诺书，无需按评审要求提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按(1)-(6)项评审要求提供证明材料，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，方可发出中标（成交）通知书。

②不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

③违反信用承诺的法律责任：

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

4.3. 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

（2）若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；

（3）若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件加盖公章。

4.4.拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.5.供应商诚信档案

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），点击主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目并登录系统，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”，打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（2）供应商必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：

a.在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面，自行设置账号、登录密码，如实填写注册页信息，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

b.系统审核后，供应商即可登录系统，进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》下载打印；

c.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366-622。供应商可就用户注册与打印事宜进行咨询。

（3）供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：招标公告、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及服务要求中未分包的， 投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及服务要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1采购代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2采购代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3投标人应在投标截止时间前关注原招标公告发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率； 报价单位为“元”。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、 传真等。

7、联合投标(本项目不采用)

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体， 以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2招标代理服务费：参照发改价格〔2015〕299号、苏价服〔2014〕383号文件收费标准的75%计取，约定费用由中标人领取中标通知书时支付，招标代理费计算方法如下：

计算类型为：货物招标

金额为:805万元（暂定），最终以中标价进行计算

0---100：100×1.50％=15000.00元

100---500：400×1.10％=44000.00元

500---805：305×0.80％=24400.00元

------------------------------

各项结果累计得：83400.00元

按75％计算得：62550.00元

9、投标文件组成

9.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

9.2本项目不允许转包、分包。

9.3投标文件由商务部分、服务部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

(1)★投标申请及声明；

(2)★法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

(3)★《开标一览表》；

(4)★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

(5)★《分项报价表》；

(6)★《商务条款偏离表》；

(7)投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的服务部分

11.1服务部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2若提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

(1)★项目实施方案；

(2)★技术条款偏离表；

(3)工程或货物安装、验收标准、工程或货物技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对本项目价格构成的说明，招标文件如没有特别说明，每一项仅接受一个价格。

12.2所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。报价应包含本次招标标的有关的所有费用，含全部设备、机箱、智能管理平台和供货、安装调试、相关税费，运输费，保险费以及后期维护过程中产生的费用等各项费用。投标人应考虑到所有费用，包括供货工作中发生的人员、车辆、存储、管理费、利润、税金、风险等各项费用。同时包含本项目代理服务费，总之投标报价应为完成该项目的全部费用。

12.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.5投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小企业(含小型、微型企业)，并由本企业提供服务，须在《开标一览表》中注明。投标人应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

12.6《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1自开标之日起90天内投标有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件的份数、签署

16.1投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明 “正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述 (指定) 的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人应当将投标文件密封；

17.2投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收

18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回；

四、开标、评标与定标

20、开标

20.1采购代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，采购代理将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理工作人员当众拆封， 宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求， 将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判， 按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交投标人。参加投标的投标人，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由采购代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

(1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

(3) 推荐中标候选投标人名单，或者按照招标文件规定直接确定投标人；

(4) 向采购代理或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、 投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

(1) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

(2) 投标总价超出采购预算限额的或控制价；

(3) 不具备招标文件中规定资格要求的；

(4) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(5) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(6) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(7) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(8) 不同投标人的投标文件相互混装；

(9) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(10) 不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

(11) 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

(12) 没有逐一说明投标货物品牌、型号、产地、技术参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

(13) 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

(14) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

(15) 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号 (“★”)、“必须”或“应 (应当)”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算或控制价，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照 20.6 款执行。

21.2.2.4同品牌多家投标人处理原则

21.2.2.4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

21.2.2.4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21.2.2.4.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3评标方法和标准

21.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

21.3.2评标标准详见第三章。

22、定标

22.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.2中标投标人确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为一个工作日，各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向江苏东佳工程项目管理咨询有限公司提出质疑，逾期将不再受理。公示期内无投标人质疑的，向中标投标人发出中标通知书。

22.3中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

22.4中标通知书发出后，采购人或中标投标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.5中标通知书发出后，中标投标人无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江苏省政府采购活动，并予以通报。

22.6采购代理对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

22.7所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1采购代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

五、履约担保

25.1本项目不要求提供履约保证金。

六、签订合同

26、签订合同

26.1中标投标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

26.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同， 但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、质疑、投诉和诚实信用

27、质疑

27.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理。

27.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。 否则，采购代理不予受理：

(1) 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

(2) 具体的质疑事项及法律依据 (具体条款)；

(3) 质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

(4) 质疑投标人名称、地址、联系方式(包括手机、传真号码)；

(5) 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人；对采购文件提出质疑的，应自投标人获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.5采购代理在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑投标人对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

29.2投标人不得以向采购代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的， 属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。中标候选人并列的，按照以下方式由评标委员会确定中标人：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按主观分由高到低排列。若得分、投标报价、主观分均相同的，则由招标人确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30(小数点保留两位) | 30 |
| 2 | 技术参数 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分。号指标为重点扣分项，有一项负偏离评委视其重要程度酌情扣4分，扣完为止；非打号指标，有一项负偏离评委视其重要程度酌情扣2分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 30 |
| 3 | 3.1 项目管理 主观分 | 投标供应商对本项目设置分工明确的项目管理团队，具有合理明确的实施方案和进度安排: 内容详实，实施方案可操作性强，进度计划安排科学合理，得8分； 内容较为详实，实施方案可操作性较强，进度计划安排较为合理，得5分； 内容较为一般，实施方案可操作性一般，进度计划安排一般，得2分； 不提供不得分。 | 8 |
|  | 3.2 维护措施主观分 | 投标人根据项目具体的实施情况制定设备使用维护措施方案，包括但不限于巡检、耗材更换、数据导出等方面由评委进行分析、比较、评价，确定打分档次。 设备使用维护措施全面，进度安排合理和可执行性高，得8分; 设备使用维护措施较完整，进度安排较合理，得5分; 方案简单，可执行性一般，得2分； 不提供不得分。 | 8 |
|  | 3.3 售后服务主观分 | 售后服务体系完整性、售后服务组织及技术保障措施的合理性、响应时间的迅速度、售后服务所包含内容的优惠性程度、设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书等方面由评委进行分析、比较、评价，确定打分档次。 售后服务体系完整，保障措施合理，响应时间短，优惠高，得8分； 售后服务体系较完整，保障措施较合理，响应时间较短，优惠适中，得5分； 售后服务体系一般，保障措施一般，响应时间较长，优惠一般，得2分； 不提供不得分。 | 8 |
|  | 3.4供货方案主观分 | 评委根据供应商提供的项目整体供货方案（包括但不限于对本项目的需求分析、原厂商技术支持等）进行综合评分：方案科学全面，合理完善，针对性、可操作性强的得7分；方案符合采购要求，基本合理完善，具有针对性、可操作性的得5分；方案简单粗糙、不具备针对性、可操作性的得3分；未提供的不得分。 | 7 |
|  | 3.5应急预案主观分 | 评委根据供应商提供的故障响应方案以及针对本项目制定的应急预案进行综合评分。故障响应迅速，故障解决方案有效且针对性强，应急预案内容全面合理，售后人员配备齐全合理的得7分，故障响应较迅速，故障解决方案可行具有针对性，应急预案内容合理，售后人员配备基本能够满足项目需求的得5分，售后服务、故障响应、故障解决方案以及应急预案内容不全面、不具有针对性、可行性的得3分；未提供不得分。 | 7 |
| 4 | 业绩 客观分 | 2021年1月1日至今所投产品品牌（任意一个）在国内有成功销售案例(提供合同复印件)，每提供一份合同得1分，最高2分。 | 2 |
| 5 | 满分 |  | 100 |

说明：

1. 所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2. 小微企业价格扣除

2.1 对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3. 监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4. 残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章  项目需求

一、项目概况

南京市浦口人民医院实验室医疗设备设施购置项目，拟采购1批，供应商负责全部货物的供货、运输、安装、调试、配合招标人验收、技术培训、售后及质保等全套内容。

二、本项目采购标的要求

1、质量要求：质量达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。

★2、质保期：项目整体质量保证期至少为3年。（投标人在售后服务承诺书中体现对质保期限的承诺）

3、响应时间：设备发生故障或异常时2小时内做出响应，24小时内完成修复（投标人在售后服务承诺书中体现对售后响应时间的承诺）。

4、付款方式：自合同签订后支付合同金额的30%，货物调试验收合格后支付合同金额60%，验收合格满一年且使用无异常，付清尾款。（人民币支付）

★5、所投产品必须取得该产品的销售授权书（需要提供相关证明材料，未提供按废标处理。）

6、本次采购产品仅下列四种需要提供《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》：1、单人单面洁净工作台；2、B2型生物安全柜；3、A2型生物安全；4、所有医用冰箱。

三、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 #### （万元） | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人单面洁净工作台 | 6 | 台 | 805 万元 | 不接受 |
| 2 | B2型生物安全柜 | 4 | 台 |  | 不接受 |
| 3 | A2型生物安全柜 | 16 | 台 |  | 不接受 |
| 4 | 检验科 （实验装备（通风设备） | 1 | 批 |  | 不接受 |
| 5 | 检验科 实验装备（非通风设备） | 1 | 批 |  | 不接受 |
| 6 | 科研实验室 实验装备（通风设备） | 1 | 批 |  | 不接受 |
| 7 | 科研实验室 实验装备（非通风设备） | 1 | 批 |  | 不接受 |
| 8 | 输血科 实验装备（非通风设备） | 1 | 批 |  | 不接受 |
| 9 | 病理科 实验装备（通风设备） | 1 | 批 |  | 不接受 |
| 10 | 病理科 实验装备（非通风设备） | 1 | 批 |  | 不接受 |
| 11 | 医用冰箱 | 1 | 批 |  | 不接受 |

- 技术参数要求

| 检验科设备设施清单 序号; 单人单面洁净工作台技术参数. 1; - 单人单面洁净工作台技术指标: - 一、单人单面洁净工作台技术指标: - 1.产品类型：单人单面洁净工作台； - 2.气流模式：垂直层流； - ▲3.工作区尺寸：≤900mm*530mm*520mm； - 4.工作台面高度：770±10mm； - 5.工作区洁净度：100级； - 6.操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h）； - 7.工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调； - 8.工作区内部照度：≥300LX； - 9.噪声：≤65分贝； - 10.采用防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）； - 11.具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命； - 12.前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm，滑动机构为配重滑轮结构，免维护，自由升降； - 13.工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出； - 14.内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳； - 15.2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44； - 16.三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险； - ▲17.具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象； - 18.紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害； - 19.可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒； - 20.紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用； - 21.电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备；底座设有4个万向脚轮和4个固定底脚，方便移动和定位. 2; - II级B2型生物安全柜技术参数： 1.II级B2型生物安全柜，气流循环模式：100%全外排； ▲2.工作区尺寸≤1200*620*640；（单位MM） 3.排风量/进风量为1400m³/h，同时满足流入气流：≥0.5 m/s ，下降气流：≥0.28 m/s，接近最佳气流匹配； 4. 工作区洁净度等级优于ISO Class 4级，使空气更洁净更安全，要求百分数显示过滤器剩余使用寿命，显示分辨率1%，当过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换； 5. LCD液晶屏显示，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况； ▲6.标配温湿度传感器、风速传感器、双压力传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态；压力传感器实时监测设备的压力状态； 7. 具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警； 8. 前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能，在断电情况下，可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下，无死角，便于清洁玻璃门上半部分及其内表面，维持玻璃门良好透光性和清洁度； 9. 安全性能保障：安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统；要求打开玻璃门风机和照明灯自动启动； 10.智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、压力异常报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警； 11.防水插座定时技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能； 12.智能恒风速，根据工作区风速气流变化自动调整风机转速，保持工作区恒定风速； 13.气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧设计有负压孔，采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点； 14.独特的专业气流组织模式设计及V型进风口设计，使工作台面气流更均匀； 15.人性化设计：进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳； ▲16.节能模式：当操作人员离开15分钟后，无需任何操作程序自动将安全柜切换到节能模式，降低风机档位，在保证风速在标准范围内同时，持续提供工作区洁净环境和操作人员的保护； 17.组合式底架万向脚轮设计、无任何裸露螺纹；. - II级A2型生物安全柜 1.II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环； ▲2.工作区尺寸≤1200*610*640；（单位MM） 3.排风量/进风量为380m³/h，同时满足流入气流：0.55±0.025 m/s ，下降气流：0.34±0.025 m/s，接近最佳气流匹配； 4.工作区洁净度等级优于ISO Class 4级，使空气更洁净更安全，要求百分数显示过滤器剩余使用寿命，显示分辨率1%，当过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换； 5.LCD液晶屏显示，可显示显示下降风速、流入风速、过滤器寿命；显示紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况； 6.标配温湿度传感器、风速传感器、双压力传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态；压力传感器实时监测设备的压力状态； 7.具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警； 8.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能，不得采用电动门，在断电情况下，可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下，无死角，便于清洁玻璃门上半部分及其内表面，维持玻璃门良好透光性和清洁度； 9.安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统；要求打开玻璃门风机和照明灯自动启动； 10.智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、压力异常报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警； 11.防水插座定时技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能； 12.智能恒风速，根据工作区风速气流变化自动调整风机转速，保持工作区恒定风速； 13.气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧设计有负压孔，采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点； ▲14.节能模式：当操作人员离开15分钟后，无需任何操作程序自动将安全柜切换到节能模式，降低风机档位，在保证风速在标准范围内同时，持续提供工作区洁净环境和操作人员的保护； 15.独特的专业气流组织模式设计及V型进风口设计，使工作台面气流更均匀； 16.人性化设计：进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳； 17.组合式底架万向脚轮设计、无任何裸露螺纹； 18.同时具有CFDA三类医疗器械注册证、欧洲安全柜标准EN12469认证、CE认证； ▲19.设备具有通信功能，用户可通过手机APP，方便远程查看设备的工作状态，及时接受设备的报警信息；. |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 一 | 实验装备（通风设备） |  |  |  |
| 1 | 染色通风柜 | 个 | 1 | 全钢结构，1500*900*2350mm 1、台面：采用耐腐蚀实芯理化板材； 2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板； 3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； 5、水盆：实验室专用黑色PP水盆 6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向 |
| 2 | 通风柜 | 个 | 1 | 全钢结构，1500*900*2350mm 1、台面：采用耐腐蚀实芯理化板材； 2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板； 3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； 5、水盆：实验室专用黑色PP水盆 6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。 |
| 二 | 实验装备（非通风设备） |  |  |  |
| 1 | 台式紧急洗眼器 | 台 | 10 | 1、PP材质外壳，内部全铜材质，可自由旋转 |
| 2 | 立式紧急喷淋洗眼器 | 台 | 2 | 1、室内安装，由淋浴喷头、洗眼器立柱、底座、等组成，不锈钢水盆采用304无毒材料,防腐蚀性能良好 2、喷淋器的出水量为120升/分钟-----180升/分钟，流量12-15升/分,常温水，操作压力为水压0.35mpa。 |
| 3 | 边台 | 米 | 133.6 | 1、产品尺寸Mx750x800mm，正负偏差小于20mm，全钢结构， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 4 | 边台 | 米 | 36.5 | 1、产品尺寸Mx800x800mm，正负偏差小于20mm，全钢结构， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 5 | 转角台 | 个 | 10 | 1、规格：1000x1000x800mm， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 6 | 中央实验台 | 米 | 50.2 | 1、尺寸：M*1500*800mm，全钢结构， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 7 | 传递窗 | 个 | 5 | 1、尺寸：600×600×600mm， 2、整体304不锈钢材质，双门电子互锁，带紫外消毒灯 |
| 8 | 水槽 | 个 | 34 | 1、高密度pp材料一次模具成型。耐强腐蚀，不变形，耐刮刻，配高密度PP去水滤片及阻水含三口化验水嘴。 |
| 9 | 滴水架 | 个 | 1 | 1、高密度PP材质， 2、尺寸600*120*700mm |
| 科研实验室设备设施清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 一 | 实验装备（通风设备） |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 个 | 3 | 全钢结构，1500*900*2350mm 1、台面：采用耐腐蚀实芯理化板材； 2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板； 3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； 5、水盆：实验室专用黑色PP水盆 6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。 |
| 二 | 实验装备（非通风设备） |  |  |  |
| 1 | 立式紧急喷淋洗眼器 | 台 | 1 | 1、室内安装，由淋浴喷头、洗眼器立柱、底座、等组成，不锈钢水盆采用304无毒材料,防腐蚀性能良好 2、喷淋器的出水量为120升/分钟-----180升/分钟，流量12-15升/分,常温水，操作压力为水压0.35mpa。 |
| 2 | 边台 | 米 | 120.6 | 1、产品尺寸Mx750x800mm，全钢结构， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 3 | 转角台 | 个 | 9 | 1、规格：1000x1000x800mm， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 4 | 水槽 | 个 | 21 | 1、高密度pp材料一次模具成型。耐强腐蚀，不变形，耐刮刻，配高密度PP去水滤片及阻水含三口化验水嘴。 |
| 5 | 中央实验台 | 米 | 22.5 | 1、尺寸：M*1500*800mm，全钢结构， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 6 | 传递窗 | 个 | 5 | 1、尺寸：600×600×600mm， 2、整体304不锈钢材质，双门电子互锁，带紫外消毒灯 |
| 7 | 全钢柜 | 台 | 18 | 1、全钢结构，尺寸：800*400*1800mm |
| 输血科设备设施清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 一 | 实验装备（非通风设备） |  |  |  |
| 1 | 边台 | 米 | 24.52 | 1、产品尺寸Mx750x800mm，正负偏差小于20mm，全钢结构， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 2 | 边台 | 米 | 1.65 | 1、产品尺寸Mx900x800mm，正负偏差小于20mm，全钢结构， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 3 | 中央实验台 | 米 | 4.5 | 1、尺寸：M*1100*800mm，全钢结构， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 4 | 中央实验台 | 米 | 10.3 | 1、尺寸：M*1500*800mm，全钢结构， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 5 | 水槽 | 个 | 5 | 1、高密度pp材料一次模具成型。耐强腐蚀，不变形，耐刮刻，配高密度PP去水滤片及阻水含三口化验水嘴。 |
| 病理科设备设施清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 一 | 实验装备（通风设备） |  |  |  |
| 1 | 取材工作站台 | 台 | 3 | 1、尺寸：1800*800*2000mm，主体结构采用1.5mm国标316不锈钢材质，工作台面采用2.0mm国标316不锈钢材质，坡度台面，净化新风量600 m3/h，排风量1200 m3/h，升降取材台。 2、工作台面板为一次成型可拆卸式，三个栅格孔面板可过滤杂质避免堵塞，采用上下两层水汽分流管道设计，高效排风排气互不影响。 3、侧面有排水系统和可伸缩冷热水给排系统，可冲刷到台面各个区域，方便又安全。 4、采用台面下环形分流排风和上方可调角度补风系统，有效把有害气体吸取，即时补给新空气。 5、一体化液晶触屏控制系统，可控制取材台各个功能区的工作，网络连接可远程控制。 6、 台面侧面喷淋（即流水冲洗台面）操作更方便、自由，清洁卫生，确保工作区更洁净，无杂物。 7、 冷热水系统。适应不同地区的气候，确保医生舒适的工作环境，同时配备金属软管伸缩水龙头，随意冲洗不同工作区域。 8、 日光灯照明，提供工作所需充足照明。 9、 紫外线灭菌灯灭菌，防止细菌滋生，工作时间段有灯光和声音警报提醒。 |
| 2 | 冷藏型标本柜 | 台 | 8 | 1、冷藏柜外型尺寸：1200*680*1860； 2、福尔玛林在4℃以下处于不挥发状态，标本冷藏柜温度0~10℃； 3、采用先进的上置压缩机冷凝机组技术，具有外型美观、调节保养方便等优点； 4、外壳、内胆均选用 不锈钢经拉纹制作，明亮光洁、卫生易清洗，经久耐用，抗腐，永不生锈； 5、柜体、门体均为硬质聚氨脂高压发泡，整机保温性良好，强度大； 6、门体采用自动复位装置，开启灵活，关闭严密； 7、柜内温度自动控制并数码显示； 8、蒸发器内藏式TP2无氧铜管，门胆采用无毒、无味、易清洗ABS工程塑料，卫生美观。 9、配有10只不锈钢托盘，清理方便。 |
| 3 | 通风柜（脱水室+废液室） | 台 | 4 | 尺寸：1900*1100*2350mm ，落地式； 功能：放置脱水机和废液桶 1、台面：为12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，四周为翘边碟形，有效阻水外溢 2、柜体：全钢结构，抗贝特内衬的双层结构。采用宝钢1.0mm厚冷轧板，具有耐腐蚀、防火、防潮等性能； 3、视窗：移门视窗采用厚6mm钢化玻璃，带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：全罩式节能型双荧光灯设计，确保通风柜台面工作区域的照度≥400LUX；灯罩底部5mm厚透明钢化玻璃固定在顶板上与通风柜内部隔离，可避免电气设备与柜内气体接触，灯罩采用镜面反射设计，便于更换和维护。通风柜照明接线采用便捷式连接便于拆装，电子整流器和灯管 5、内衬板：采用厚度≥5mm的抗倍特板，防火、耐腐蚀 6、通风柜五金配件：铰链：开启角度110度、把手：钢板一次成型条形拉手、门缝条：采用聚氯乙烯材质或其它耐腐蚀材料、门扣组：采用尼龙，聚氯乙烯等塑料或镀锌材质伸、滚轮止动门扣组、标准紧固件：采用优质304不锈钢产品。 7、技术指标：面风速：0.5m/s、操作门开启高度：0-750mm、电压：220V、380V、照明：30w*2日光灯、噪音：≤60db。 |
| 4 | 通风柜（自动染色封片一体通风柜） | 台 | 1 | 尺寸：2600*1100*2350mm 1、台面：为12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，四周为翘边碟形，有效阻水外溢 2、柜体：全钢结构，抗贝特内衬的双层结构。采用宝钢1.0mm厚冷轧板，具有耐腐蚀、防火、防潮等性能； 3、视窗：移门视窗采用厚6mm钢化玻璃，带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； 5、内衬板：采用厚度≥5mm的抗倍特板，防火、耐腐蚀； 6、通风柜五金配件：铰链：开启角度110度、把手：钢板一次成型条形拉手、门缝条：采用聚氯乙烯材质或其它耐腐蚀材料、门扣组：采用尼龙，聚氯乙烯等塑料或镀锌材质伸、滚轮止动门扣组、标准紧固件：采用优质304不锈钢产品； 7、技术指标：面风速：0.5m/s、操作门开启高度：0-750mm、电压：220V、380V、照明：30w*2日光灯、噪音：≤60db。 |
| 5 | 通风柜（包埋切片室） | 个 | 4 | 尺寸：1800*1100*2350mm，标准式，底部镂空设计，可放腿便于操作。 1、台面：为12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，四周为翘边碟形，有效阻水外溢 2、柜体：全钢结构，抗贝特内衬的双层结构。采用宝钢1.0mm厚冷轧板，具有耐腐蚀、防火、防潮等性能； 3、视窗：移门视窗采用厚6mm钢化玻璃，带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：全罩式节能型双荧光灯设计，确保通风柜台面工作区域的照度≥400LUX；灯罩底部5mm厚透明钢化玻璃固定在顶板上与通风柜内部隔离，可避免电气设备与柜内气体接触，灯罩采用镜面反射设计，便于更换和维护。通风柜照明接线采用便捷式连接便于拆装，电子整流器和灯管 ； 5、内衬板：采用厚度≥5mm的抗倍特板，防火、耐腐蚀； 6、通风柜五金配件：铰链：开启角度110度、把手：钢板一次成型条形拉手、门缝条：采用聚氯乙烯材质或其它耐腐蚀材料、门扣组：采用尼龙，聚氯乙烯等塑料或镀锌材质伸、滚轮止动门扣组、标准紧固件：采用优质304不锈钢产品； 7、技术指标：面风速：0.5m/s、操作门开启高度：0-750mm、电压：220V、380V、照明：30w*2日光灯、噪音：≤60db。 |
| 6 | 通风柜（特殊染色+免疫组化室） | 台 | 3 | 尺寸：1800*1100*2350mm 1、台面：为12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，四周为翘边碟形，有效阻水外溢 2、柜体：全钢结构，抗贝特内衬的双层结构。采用宝钢1.0mm厚冷轧板，具有耐腐蚀、防火、防潮等性能； 3、视窗：移门视窗采用厚6mm钢化玻璃，带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：全罩式节能型双荧光灯设计，确保通风柜台面工作区域的照度≥400LUX；灯罩底部5mm厚透明钢化玻璃固定在顶板上与通风柜内部隔离，可避免电气设备与柜内气体接触，灯罩采用镜面反射设计，便于更换和维护。通风柜照明接线采用便捷式连接便于拆装，电子整流器和灯管 5、水盆：实验室专用黑色PP水盆，出水口处均配备PP材质存水弯堵臭装置 6、水龙头：采用实验室专用龙头安装于台面上，具尖嘴型出水/气口以方便衔接软管 7、内衬板：采用厚度≥5mm的抗倍特板，防火、耐腐蚀 8、通风柜五金配件：铰链：开启角度110度、把手：钢板一次成型条形拉手、门缝条：采用聚氯乙烯材质或其它耐腐蚀材料、门扣组：采用尼龙，聚氯乙烯等塑料或镀锌材质伸、滚轮止动门扣组、标准紧固件：采用优质304不锈钢产品。 9、技术指标：面风速：0.5m/s、操作门开启高度：0-750mm、电压：220V、380V、照明：30w*2日光灯、噪音：≤60db。 |
| 7 | 通风柜（免疫组化室） | 台 | 1 | 尺寸：1900*1100*2350mm ，落地式，放置免疫组化仪 1、台面：为12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，四周为翘边碟形，有效阻水外溢 2、柜体：全钢结构，抗贝特内衬的双层结构。采用宝钢1.0mm厚冷轧板，具有耐腐蚀、防火、防潮等性能； 3、视窗：移门视窗采用厚6mm钢化玻璃，带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：全罩式节能型双荧光灯设计，确保通风柜台面工作区域的照度≥400LUX；灯罩底部5mm厚透明钢化玻璃固定在顶板上与通风柜内部隔离，可避免电气设备与柜内气体接触，灯罩采用镜面反射设计，便于更换和维护。通风柜照明接线采用便捷式连接便于拆装，电子整流器和灯管 5、内衬板：采用厚度≥5mm的抗倍特板，防火、耐腐蚀； 6、通风柜五金配件：铰链：开启角度110度、把手：钢板一次成型条形拉手、门缝条：采用聚氯乙烯材质或其它耐腐蚀材料、门扣组：采用尼龙，聚氯乙烯等塑料或镀锌材质伸、滚轮止动门扣组、标准紧固件：采用优质304不锈钢产品。 7、技术指标：面风速：0.5m/s、操作门开启高度：0-750mm、电压：220V、380V、照明：30w*2日光灯、噪音：≤60db。 |
| 8 | 通风柜（细胞一室） | 台 | 1 | 尺寸：1800*850*2350mm，标准式； 功能：放置一台巴氏染色机。 1、台面：为12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，四周为翘边碟形，有效阻水外溢； 2、柜体：全钢结构，抗贝特内衬的双层结构。采用宝钢1.0mm厚冷轧板，具有耐腐蚀、防火、防潮等性能； 3、视窗：移门视窗采用厚6mm钢化玻璃，带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：全罩式节能型双荧光灯设计，确保通风柜台面工作区域的照度≥400LUX；灯罩底部5mm厚透明钢化玻璃固定在顶板上与通风柜内部隔离，可避免电气设备与柜内气体接触，灯罩采用镜面反射设计，便于更换和维护。通风柜照明接线采用便捷式连接便于拆装，电子整流器和灯管； 5、内衬板：采用厚度≥5mm的抗倍特板，防火、耐腐蚀； 6、通风柜五金配件：铰链：开启角度110度、把手：钢板一次成型条形拉手、门缝条：采用聚氯乙烯材质或其它耐腐蚀材料、门扣组：采用尼龙，聚氯乙烯等塑料或镀锌材质伸、滚轮止动门扣组、标准紧固件：采用优质304不锈钢产品； 7、技术指标：面风速：0.5m/s、操作门开启高度：0-750mm、电压：220V、380V、照明：30w*2日光灯、噪音：≤60db。 |
| 9 | 通风柜（细胞一室+细胞二室） | 台 | 2 | 尺寸：1800*850*2350mm 1、台面：为12.7mm厚实验室专用实芯理化板台面，四周为翘边碟形，有效阻水外溢 2、柜体：全钢结构，抗贝特内衬的双层结构。采用宝钢1.0mm厚冷轧板，具有耐腐蚀、防火、防潮等性能； 3、视窗：移门视窗采用厚6mm钢化玻璃，带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：全罩式节能型双荧光灯设计，确保通风柜台面工作区域的照度≥400LUX；灯罩底部5mm厚透明钢化玻璃固定在顶板上与通风柜内部隔离，可避免电气设备与柜内气体接触，灯罩采用镜面反射设计，便于更换和维护。通风柜照明接线采用便捷式连接便于拆装，电子整流器和灯管； 5、水盆：实验室专用黑色PP水盆，出水口处均配备PP材质存水弯堵臭装置； 6、水龙头：采用实验室专用龙头安装于台面上，具尖嘴型出水/气口以方便衔接软管； 7、内衬板：采用厚度≥5mm的抗倍特板，防火、耐腐蚀 8、通风柜五金配件：铰链：开启角度110度、把手：钢板一次成型条形拉手、门缝条：采用聚氯乙烯材质或其它耐腐蚀材料、门扣组：采用尼龙，聚氯乙烯等塑料或镀锌材质伸、滚轮止动门扣组、标准紧固件：采用优质304不锈钢产品； 9、技术指标：面风速：0.5m/s、操作门开启高度：0-750mm、电压：220V、380V、照明：30w*2日光灯、噪音：≤60db。 |
| 二 | 实验装备（非通风设备） |  |  |  |
| 1 | 记录台 | 台 | 4 | 1、1500*800*800mm， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 2 | 台式紧急洗眼器 | 台 | 7 | 1、PP材质外壳，内部全铜材质，可自由旋转 |
| 3 | 立式紧急喷淋洗眼器 | 台 | 2 | 1、室内安装，由淋浴喷头、洗眼器立柱、底座、等组成，不锈钢水盆采用304无毒材料,防腐蚀性能良好 2、喷淋器的出水量为120升/分钟-----180升/分钟，流量12-15升/分,常温水，操作压力为水压0.35mpa。 |
| 4 | 边台 | 米 | 99.5 | 1、产品尺寸Mx750x800mm，正负偏差小于20mm全钢结构， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 5 | 转角台 | 个 | 10 | 1、规格：1000x1000x800mm， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 6 | 水槽 | 个 | 20 | 1、高密度pp材料一次模具成型。耐强腐蚀，不变形，耐刮刻，配高密度PP去水滤片及阻水含三口化验水嘴。 |
| 7 | 中央实验台 | 米 | 18.2 | 1、尺寸：M*1500*800mm，全钢结构， 2、台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 |
| 8 | 传递窗 | 个 | 9 | 1、尺寸：600×600×600mm， 2、整体304不锈钢材质，双门电子互锁，带紫外消毒灯 |
| 9 | 防爆柜 | 个 | 1 | 尺寸：850*400*460，容量：45L,单门 1、符合OSHA 29 CER 1910.106和NFPA CODE30 2、双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层 3、厚度大于1.0mm的钢板经过点焊接，三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢，防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节 4、柜子内外都喷涂有环氧树脂漆，防止化学侵蚀 5、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线 |
| 10 | 密集切片蜡块档案柜 | 组 | 60 | ▲一、密集架一列长3.8米，宽0.52米，高2.3米，每列四节，每节可放玻片柜或蜡块柜2套，共15列密集架柜体。每一列密集架上放置的玻片柜和蜡块柜按约1:4配置，15列共计包含：玻片柜24套（规格：423*480*1560（mm),每套72抽，玻片总存储量约120万张），蜡块柜96套（规格：423*480*1560（mm),每套24抽，蜡块总存储量约120万块）,须提供玻片柜、蜡块柜甲醛物质零检出的检测报告（省级或以上级别检测机构出具）复印件，原件备查。 二、材质及功能要求：柜体选材为国内优质冷轧钢板，柜体立柱≥1.5mm，侧板≥1.2mm，隔板≥1.2mm，面板≥1.2mm，表面静电粉末喷塑。 1、具有电动、手动控制功能，通过列触摸液晶面板及触摸屏实现每列柜体左移、右移及停止、禁止操作，管理菜单可以设置架体速度、压力报警参数等，可以调节液晶屏的对比度；手动操作通过柜体摇把控制每列向左向右移动。 2、可通过计算机远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置标本定位查找等操作。 3、具有手动、电动互换功能，停电或断电后自动切换成手动。 4、具有防震防倾倒功能，配有拉杆及防倾倒装置。 5、采用调速电机，可低速启动、高速运行、轻柔合拢，避免碰撞，实现缓启动缓着陆。 6、具有防尘、防鼠功能，达到防尘、防鼠的要求，确保档案安全。 7、每个移动列采用≥5.7寸控制屏，即时操作每列柜体状态、本列架体信息等。 8、固定列采用≥12寸彩色触摸液晶屏，即时显示架体状态、温湿度数值、所存放标本条目及存放位置的信息，并可打开该区各列架体及通过联网系统控制所有架体、温度、湿度、消毒净化等设备的运行。 9、具备温湿度检测及定时启动通风、超限通风功能。 10、具备双向开架功能，可以左动、右动及左右动双开架功能。 11、系统配备LED照明灯，具有架体打开时照明灯自动开启，架体闭合后照明灯自动关闭的功能。 12、多通道同时操作，通道空间足够的情况下可打开多个通道，一键完成操作，满足大批量存储、提取标本。 13、架体内安装红外人体感应保护装置，架体过道内有人员时，过道灯自动点亮，架体禁止启动运行。 14、具有急停保护功能，通过开关可以紧急停止架体运行和锁定架体，禁止其他人操作，只有再次解除才能继续运行。 15、固定列及其移动列均具有漏电保护器和过载保护功能，保证匀速运动。 16、在底盘有安全红外保护，当人或物体触到安全杆，架体自动锁定，确保运行稳定。 17、架体运行时，遇到人或物阻挡，架体负载力≤15KG，防挤压保护人员安全，且永不失效，与红外传感器实现双重保护。 18、架体定位后,会自动进入禁止移动保护状态，安全警示功能开启，同时架体顶部安全警示灯亮。 19、为确保使用人员的电气安全，要求采用全架体24V低压直流供电，确保金属架体任意位置不会有危害人身安全的电压存在。 |
| 11 | 货架 | 台 | 4 | 1.台柜规格：850*400*2000 2.材料种类、规格：冷轧钢 |
| 一 | 医用冰箱 |  |  |  |
| 1 | 医用冰箱 | 台 | 10 | 1、立式对开门设计，箱内有效容积≥650L 2、箱内温度控制范围：2℃～8℃ 3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。 4、多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警等3种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警。 5、配有3.6V电池，断电后可声光报警持续24小时以上。 ▲6、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度 ▲7、高精度5路传感器设计，包括上温、下温、化霜、控制、环温。 8、名牌压缩机，碳氢制冷剂，品质保障，性能卓越。 9、蒸发风机采用2个轴流风机，冷凝风机采用1个罩极风机，保证部件质量和整机性能可靠性； 10、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。 11、门体可实现90°自动关门，防止用户忘记关门。 12、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用； 13、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。 14、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水； 15、12V直流LED冷光源设计，光亮节能； 16、门体带暗锁设计，保证存储物品的安全； 17、产品配有测试孔，方便用户对箱内温度进行监测； 18、配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率； 19、产品具有医疗器械注册证; 20、产品内胆采用钢板喷涂设计； |
| 2 | 医用冰箱 | 台 | 4 | 1、立式单门设计，箱内有效容积≥410L 2、产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便； 3、产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀； 4、温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿生温度； 5、报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）；四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警； 6、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 7、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能； 8、配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定； 9、冷凝风机：名牌冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长； 10、材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀； 11、门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况； 12、多层搁架设计，可实现物品分类存取； 13、产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察； 14、门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障； 15、具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消； ▲16、标配WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况； ▲17、整机噪音41分贝以下，提供安静的工作环境； 产品具备CE认证；产品具备能源之星认证；产品具备国家级节能环保认证。 |
| 3 | 医用冰箱 | 台 | 5 | 1、有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L； 2、立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优； 3、箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆； 4、微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度； 5、采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明； 6、产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证,品牌保证，安全性更高； 7、采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物； 8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用； ▲9、采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃； 10、具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 11、产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测； 12、冷藏室配有3个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架，可以选配2个抽屉； 13、内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； 14、产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠； 15、冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求； 16、当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行； 17、内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时； 18、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜； 19、冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗； 20、冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少； ▲21、产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。 |
| 4 | 医用冰箱 | 台 | 2 | 1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃； 2、有效容积≥260L 3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃； 4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警； 5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； 8、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保； 10、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； 11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁； 12、箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全； ▲13、85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更好的保证保温节能效果； 14、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全； ▲15、7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，既方便用户存放物品使用，又能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响； 16、测试孔设计，方便用户测试使用； 17、平衡阀设计，轻松开门； 18、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 19、优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜35dB； 20、产品具有医疗器械注册证，产品具有CE认证。 |
| 5 | 医用冰箱 | 台 | 2 | 1、微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能； 2、箱内温度 -40℃ ~-86℃可调；有效容积≥729L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥50000份样本； 3、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色； 4、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； 5、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护； 6、采用HC环保制冷剂，仅含有碳和氢两种元素，节能环保； ▲7、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 9、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书；提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）； 10、2个进口品牌压缩机，整机稳定运行功率≤1200W; 11、25℃环温时，耗电量应≤10 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告； ▲12、箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，温度均匀性≤±5℃；提供国家级别第三方机构报告； 13、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）； 14、4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； 15、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥25mm； 16、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 17、具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 18、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 19、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性； 20、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 21、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公； 22、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等； 23、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 24、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； 25、具有医疗器械注册证；获得国际能源之星认证，并在网站可以查询。 |
| 6 | 医用冰箱 | 台 | 2 | 1、门体：采用立式单门设计，箱内有效容积≥629L，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能； 2、微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1℃； ▲3、显示：高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息； 4、风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5、多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； 6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等； 7、冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 8、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端； 9、配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定； 10、压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速，快速降温，稳定运行时低转速，均匀性更好； 11、冷凝风机：德国进口品牌EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长； 12、噪声低于国家标准，声压级≤40dB（A）； 13、不锈钢内胆设计，防腐可靠； 14、门体配置机械锁，选配电磁锁，电磁锁可以实现NFC打卡开锁和指纹开锁（选配）功能； 15、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求； 16、箱内7个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度； 17、防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全； 18、箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关； 19、标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。可选配圆盘温度记录仪； 20、6个蘸塑搁架， 6个内门，可减小开门取血的冷量散失； 21、血筐：24个一体成型注塑血袋筐, 简洁，美观，轻便，带标识卡槽，配隔板可保持血袋不满筐时立放。标配血型标贴，便于分类标记； ▲22、标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修； 23、具有医疗器械注册证，产品通过CE、UL认证； 24、生产厂家通过ISO9001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康ISO 45001认证，符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证，具有医疗器械生产许可证。 |

注：1、设备技术参数中标记“★”的参数不得出现负偏离，否则视同非实质性响应招标文件要求，符合性审查不能通过；2、本项目不接受进口产品参与投标；3、投标供应商需提供所投设备的技术指标证明材料（如产品说明书、相关检测报告、医疗产品器械技术要求、白皮书、手册等），未提供技术支持资料或提供的技术指标证明资料不能佐证偏离表内容的，评审时不予认可。

五、实施要求

（一）安装调试要求

中标供应商应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解招标方关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1、中标供应商负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因箱体及仪器倾倒掉落导致安全事故，中标单位负责处理，并由中标单位承担相应的赔偿责任。

2、调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标供应商承担。

3、所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

4、所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标供应商负责完成。具体实施前，应先经招标方同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

5、所有设备应符合《医用电气系统安全要求》和《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》等国家有关技术标准，制造厂商检查、试验合格，以确保相关运行性能、安全性能及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

（二）设备材料要求

1、投标方提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、投标方应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

3、投标方提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通用易懂的符号表示。

4、对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，投标方都应及时提供并在投标文件中明确列出。

5、供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

6、所有设备配件和耗材在现场安装使用前，招标方将进行随机抽验。

六、售后服务要求

（一）售后服务

1、中标供应商必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时1小时内做出响应，24小时内完成修复，24小时内不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标供应商对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标供应商自行承担。

2、中标供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是设备原制造厂商生产的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

（二）技术培训

1、投标方应根据采购方的要求，上门对相关人员进行产品及网络技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购方确定。

（三）后期维护

本项目每年免费设备维护和现场巡检至少2次。因投标方设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。同步延长本项目免费维护。对于质保及产品售后服务，需要生产厂家和投标方共同根据招标文件要求出具质保及售后服务承诺书。

（四）服务要求

中标供应商提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购方可无条件退货，由此所造成的损失由中标供应商承担。

七、交货时间、地点

1、采购合同签订后按采购方要求开始供货安装（可分批供货安装），90个工作日内完成全部设备的安装调试并通过验收。

2、由中标方免费将全套设备运送至各指定地点并安装调试到位。安装人员应具备相应资质，安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

3、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准。

# 第五章  合同主要条款及格式

合同编号:

政府采购计划号：

采购人(以下称甲方) :           供应商(以下称乙方)：

住所地:                        住所地:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                        采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列货物及服务:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | / | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(大写) |  |  |  |  |  |  |

货物及服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下货物及服务总价款为          (大写)人民币。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权成其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、质保期为 3 年；

2、乙方提供的货物及服务必频全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、交付时间:合同签订后按甲方要求时间交货；

2、交付地点:采购人指定地点。

3、验收标准及要求。

第1次验收：设备、材料运抵买方项目现场后，买、卖双方有关人员共同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由卖方先立即、无条件为买方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人。直至无疑议后，第1次验收合格。卖方并同时提供出厂前的测试报告和产品合格证书；卖方所提供的设备或部件如是国外制造的，除提供上述资料外还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明。

最终验收:设备、材料、软件安装调试结束，按买卖双方认可的验收方案进行验收，达到验收标准，买、卖双方及相关单位派员共同验收合格，卖方同时提供经买方确认的设备运行报告、设备测试报告等资料，最终验收合格。

第七条 付款条件、时间及方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）产品运抵采购人指定的位置，经验收合格，支付合同总价的90%货款；自验收合格满一年，付清合同总价10%的余款。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外) 。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(2)种方式解决争议:

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、乙方须在合同签订后七个工作日内提供本合同所有医疗设备厂家授权书原件供甲方核对。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（委托方）：                  乙方:

（盖章）                        （盖章）

法定或委托代表人：                法定或委托代表人：

电话:                             电话:

开户银行:                         开户银行:

账号:                             账号:

# 第六章  投标文件格式及附件

投	标	文	件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日	    期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 是否负偏离 |
| --- | --- | --- |

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

附件二、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年    月    日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖单位章）

年        月        日

注：此处粘贴法定代表人身份证复印件。

法定代表人授权委托书

致                           ：

本授权书声明：注册于      （投标人住址）的      （投标人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      （项目名称），     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

此处粘贴授权委托人身份证复印件。

注：

1、如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

2、本授权委托书配合法定代表人身份证明使用方可生效。

附件三、报价表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 合计： （大写） |  |  |
|  |  | 合计： （小写） |  |  |
| 2 | 投标人提供的货物是否全部为小微企业制造的货物 | 是 否 |  |  |
| 3 | 提供的货物中有无进口产品 | 是 否 |  |  |
| 4 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |
| 6 | 项目负责人 |  |  |  |
| 7 | 标书份数 |  |  |  |

单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：

1.《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

2.投标人须根据制造商实际情况，在“投标人提供的货物是否均为小微企业制造的货物”栏后“是”或“否”上打“√”，如投标人提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，请在“否”上打“√”。

3.评审过程中，如果小、微型企业报价无法划分计算的，未按要求提供、填写的，相关内容表述不清前后矛盾的或存在虚假承诺的，将不予认可。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 产品名称、品牌及规格、型号 | 产地 | 数量 | 单 价 （万元） | 总 价 （万元） | 是否属于小微企业制造的货物 | 是否属于节能、环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 投标文件页码 |

说明：如果行数不够，请自行增加。（所有参数均需标注投标文件对应页码，如果遇到模糊不清的，或者未标注页码的评委可认定负偏离。）

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件七、（项目名称）实施方案

（请投标人根据招标文件中相关要求自行编制）

附件八、招标文件要求及投标人认为需要提供的证明文件及材料等（格式自拟）

第一章 招标公告中二、2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

第一章 招标公告中二、2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

第一章 招标公告中二、2.3本项目的特定资格要求；

附件九、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加(单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、乙方应对所供货物的各家制造商做出声明，不提供者，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：__________________

日    期：       年    月    日

属于监狱企业的证明文件（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人）：

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年  月   日

- 附件十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：                    。

声明人：（公章）

日期：	年	  月   日

附件十二、招标文件要求及投标人认为需要提供的证明文件及材料等（格式自拟）

附件十三、质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

致             （招标人）：

我公司是             的生产厂家，本次由合作方            公司参与该采购项目的投标，招标文件要求              质保期为3年及以上，关于质保和维保工作，我公司承诺如下：

如合作方            公司无法完成承诺的售后服务事项时，相关售后工作由我公司承担，包括以下内容：

1、设备运维管理服务；

2、投标供应商所承诺的巡检服务；

3、质保期内的质保服务；

4、保证提供的货物是全新的、未使用过的。

特此承诺！

生产厂家：（盖章）

联系人：

联系电话：

日期：      年  月  日