招　标　文　件

项目名称：部分重点断面水质自动监测站运维

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0335

（非专门面向中小企业）

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年6月

目录

第一章  投标邀请	１

一、项目基本情况	１

二、申请人的资格要求	１

三、获取招标文件	２

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	３

五、公告期限	３

六、其他事宜	３

七、本次招标联系方式	３

第二章  投标人须知	５

一、总则	５

二、招标文件	５

三、投标文件的编制	６

四、投标文件的递交	８

五、开标与评标	８

六、定标	１２

七、授予合同	１３

八、质疑	１４

九、政策功能落实	１５

第三章  合同文本	１７

第四章  采购需求	２１

第五章  评标方法与评标标准	２７

第六章  投标文件格式	３１

一、供应商信用承诺函	３３

二、满足特定资格要求的证明文件	３９

三、法人授权书	４０

四、投标函	４１

五、开标一览表	４２

六、投标分项报价表	４３

七、技术要求响应及偏离表（本项目不适用）	４４

八、商务要求响应及偏离表（需逐条响应）	４５

九、中小企业声明函	４６

十一、联合体协议（本项目不适用）	４９

质疑函范本	５０

第一章  投标邀请

项目概况

受南京市生态环境监测监控中心委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就部分重点断面水质自动监测站运维进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0335

2.项目名称：部分重点断面水质自动监测站运维

3.预算金额：652万元（采购包1：215.6万元；采购包2：232.4万元；采购包3：204万元）

4.最高限价：652万元（采购包1：215.6万元；采购包2：232.4万元；采购包3：204万元）

5.采购需求（简介）：

采购人拟委托第三方机构按照水质自动监测站运维工作要求进行运维服务。

6.合同履行期限：自合同签订之日起 至 2027年5月31日（详见站点信息）

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7

说明：

对于1.2至1.6款证明材料可使用供应商信用承诺函（格式见第六章）替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺函替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求： （1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。 （2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。 （3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务： ①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。 ②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %。 （4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标方法与标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

（二）本项目的特定资格要求：法定代表人授权书

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月7日9时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.招标代理机构编号：0675-256JOC005206

6.本项目兼投不兼中，若同一供应商在多包中均为第一中标候选人则按照包号顺序中标。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名 称：南京市生态环境监测监控中心

地址：南京市建邺区中和路98号

联系方式：宋工 025-83630532

2、采购代理机构信息

名  称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：王工 025-84795992

3、项目联系方式

项目联系人：王工

电　话：025-84795992

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 成交服务费：

成交通知书发出后一周内，成交人按照按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》标准，折扣率为80%计算，向采购代理机构一次性支付所有成交服务费。

支付成交服务费银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交通银行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 符合性审查的内容包括：

（1）投标报价是否超过采购预算或最高限价。

（2）投标文件的有效性(签署、盖章情况等)；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

采购代理机构和采购人代表依法对投标供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

评标委员会依法对投标供应商的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

24.1.4 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

代理机构《质疑函》收件信息：

收件人：王易栋

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务三部

联系电话：025-84795992

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的重点断面水质自动监测站运维公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：部分重点断面水质自动监测站运维

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起/2025年10月1日 至 2027年5月31日（详见站点信息）

1.5 履行地点：采购人指定地点（详见站点信息）

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方凭乙方开具的合同金额40%的增值税发票向乙方支付对应金额的预付款；

8.1.2 2026年11月31日前，甲方凭乙方开具的合同金额20%的增值税发票向乙方支付对应金额的款项；

8.1.3 2027年乙方完成合同约定全部工作服务结束且验收合格后，甲方凭乙方开具剩余合同金额的增值税发票支付对应尾款。

8.2 所有款项在财政资金下达后，乙方须收到甲方通知后方可开具对应发票。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额10%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日1‰向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日2‰甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额30%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目内容

1.1站点信息：

| 包号 | 序号 | 所在区 | 断面名称 | 监测指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 运维时间 |
| 包1 | 1 | 溧水区 | 二干河开泰桥 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量分析仪 | 2025.10.1-2027.5.31 |
|  | 2 |  | 方便水库库心 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.10.1-2027.5.31 |
|  | 3 | 雨花台区 | 板桥河板桥闸内 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.10.1-2027.5.31 |
|  | 4 |  | 工农河二十五路桥 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.10.1-2027.5.31 |
|  | 5 | 江宁区 | 牧龙河景明大街桥 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 6 |  | 铜井河铜井农桥 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 7 |  | 江宁河江宁河闸 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
| 包2 | 1 | 六合区 | 划子口河划子口闸 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 2 | 栖霞区 | 七乡河摄山东 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 3 |  | 便民河-大道河龙靖线（太平桥） | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 4 |  | 滨江河三峰石化门口 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 5 |  | 便民河便民河西段 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 6 |  | 二号彭桥 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 7 |  | 九乡河石埠桥 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.10.1-2027.5.31 |
| 包3 | 1 | 江北新区 | 岳子河岳子河闸 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 2 |  | 石头河石头河闸 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 3 |  | 朱家山河迎江路桥 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 4 |  | 马汊河乙烯桥 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、金属锰 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 5 |  | 七里河横江大道桥 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |
|  | 6 |  | 京新引水河江山路桥 | 五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2025.6.1-2027.5.31 |

1.2站点设备基本信息：

| 包号 | 站点名称 | 仪器名称 | 生产商 | 型号 | 安装时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 江宁区景明大街桥水站 | 水质五参数分析仪 | 江苏国技 | AM-480 | 2021.2 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | AM4012 |  | 目前使用备用机 |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | AM4020 |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | AM4030 |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | AM4040 |  |  |
|  |  | 系统集成 |  | / |  |  |
|  | 江宁区铜井农河水站 | 水质五参数分析仪 | 江苏国技 | AM-480 | 2021.2 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | AM4012 |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | AM4020 |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | AM4030 |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | AM4040 |  |  |
|  |  | 系统集成 |  | / |  |  |
|  | 江宁区江宁河闸水站 | 水质五参数分析仪 | 江苏国技 | AM-480 | 2021.2 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | AM4012 |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | AM4020 |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | AM4030 |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | AM4040 |  |  |
|  |  | 系统集成 |  | / |  |  |
|  | 溧水区开泰桥站 | 水质五参数分析仪 | 赛莱默 | IQ Sensor Net system 2020型 | 2020.10 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 深圳朗石 | photo Tek 6000型 |  | 目前使用备用机 |
|  |  | 氨氮分析仪 | 理工环科 | WQMS2000-NHN |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 理工环科 | WQMS2000-TP |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 | 理工环科 | WQMS2000-TN |  |  |
|  |  | 系统集成 | 尚洋环科 | / |  |  |
|  | 溧水区方便水库站 | 水质五参数分析仪 | 江苏天瑞 | WAOL3000-NFP | 2019.12 | 目前使用备用机 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 南京鸿恺 | HK-CODMn | 2019.12 | 目前使用备用机 |
|  |  | 氨氮分析仪 | 南京鸿恺 | HK-NH3-N | 2019.12 | 目前使用备用机 |
|  |  | 总磷分析仪 | 南京鸿恺 | HK-TP | 2019.12 | 目前使用备用机 |
|  |  | 总氮分析仪 | 理工环科 | WQMS2000-TN | 2020.10 |  |
|  |  | 系统集成 | 摩威环境 | / | 2019.12 | 目前使用备用机 |
|  | 雨花台区板桥河水站 | 水质五参数分析仪 | 聚光科技 | TUR-200；EC-200； DO-200；PH-200RS | 2021.5 | 目前使用备用机 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | SIA-2000(IMN) |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | NH3N-2000 |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | TPN-2000(TP) |  | 目前使用备用机 |
|  |  | 总氮分析仪 |  | TPN-2000(TN) |  | 目前使用备用机 |
|  |  | 系统集成 |  | 定制 |  | 目前使用备用机 |
|  | 雨花台区工农河水站 | 水质五参数分析仪 | 聚光科技 | TUR-200；EC-200； DO-200；PH-200RS | 2021.5 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | SIA-2000(IMN) |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | NH3N-2000 |  | 目前使用备用机 |
|  |  | 总磷分析仪 |  | TPN-2000(TP) |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | TPN-2000(TN) |  | 目前使用备用机 |
|  |  | 系统集成 |  | 定制 |  | 目前使用备用机 |
| 包2 | 六合区划子口闸站 | 水质五参数分析仪 | 上海科泽 | K100S | 2021.5 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | K301S CODMn |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | K301S NH3-N |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | K301S TP |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | K301S TN |  |  |
|  |  | 系统集成 |  | / |  |  |
|  | 栖霞区七乡河站（摄山东） | 水质五参数分析仪 | 青岛佳明 | JMS-1000 | 2021.5 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 青岛佳明 | JMS4000 |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 青岛佳明 | JMWS3000 |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 青岛佳明 | JMTPN2012 |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 | 青岛佳明 | JMS4000 |  |  |
|  |  | 系统集成 | 江苏江淮 | JH-WQMS-PS |  |  |
|  | 栖霞区大道河站（太平桥） | 水质五参数分析仪 | 青岛佳明 | JMS-1000 | 2021.5 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 青岛佳明 | JMS4000 |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 青岛佳明 | JMWS3000 |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 青岛佳明 | JMTPN2012 |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 | 青岛佳明 | JMS4000 |  |  |
|  |  | 系统集成 | 江苏江淮 | JH-WQMS-PS |  |  |
|  | 栖霞区滨江河站（三峰石化） | 水质五参数分析仪 | 青岛佳明 | JMS-1000 | 2021.5 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 青岛佳明 | JMS4000 |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 青岛佳明 | JMWS3000 |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 青岛佳明 | JMTPN2012 |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 | 青岛佳明 | JMS4000 |  |  |
|  |  | 系统集成 | 江苏江淮 | JH-WQMS-PS |  |  |
|  | 栖霞区九乡河石埠桥 | 水质五参数分析仪 | 青岛佳明 | JMS-1000 | 2022.10 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | JMS4000 |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | JMWS3000 |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | JMTPN2012 |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | JMS4000 |  |  |
|  |  | 系统集成 | 江淮 | JH-WQMS- PS |  |  |
|  | 栖霞区便民河站（电厂） | 水质五参数分析仪 | 青岛佳明 | JMS-1000 | 2021.5 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 青岛佳明 | JMS4000 |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 青岛佳明 | JMWS3000 |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 青岛佳明 | JMTPN2012 |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 | 青岛佳明 | JMS4000 |  |  |
|  |  | 系统集成 | 江苏江淮 | JH-WQMS-PS |  |  |
|  | 栖霞区二号彭桥站 | 水质五参数分析仪 | 碧兴物联 | S310 | 2021.4 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 碧兴物联 | E310 |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 碧兴物联 | C310 |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 碧兴物联 | C310 |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 | 碧兴物联 | C310 |  |  |
|  |  | 系统集成 | 碧兴物联 | C310 |  |  |
| 包3 | 朱家山站 | 水质五参数分析仪 | 聚光科技 | HSZKZ-379 | 2024.2 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | HTY-COD(Mn) |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | HTY-NH3-N |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | HTY-TP |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | HTY-TN |  |  |
|  |  | 系统集成 |  | 定制 |  |  |
|  | 七里河站 | 水质五参数分析仪 | 聚光科技 | HSZKZ-379 |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | HTY-COD(Mn) |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | HTY-NH3-N |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | HTY-TP |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | HTY-TN |  |  |
|  |  | 系统集成 |  | 定制 |  |  |
|  | 引水河站 | 水质五参数分析仪 | 聚光科技 | HSZKZ-379 |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | HTY-COD(Mn) |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | HTY-NH3-N |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | HTY-TP |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | HTY-TN |  |  |
|  |  | 系统集成 |  | 定制 |  |  |
|  | 石头河站 | 水质五参数分析仪 | 聚光科技 | HSZKZ-379 |  |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | HTY-COD(Mn) |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | HTY-NH3-N |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | HTY-TP |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | HTY-TN |  |  |
|  |  | 系统集成 |  | 定制 |  |  |
|  | 马汊河乙烯桥站 | 水质五参数分析仪 |  | / | / | 须中标方提供设备 |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | / |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | / |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | / |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | / |  |  |
|  |  | 集成系统 |  | / |  |  |
|  |  | 金属锰分析仪 | 力合 | LFS-2002（Mn） | 2024.6 |  |
|  | 江北新区岳子河闸站 | 水质五参数分析仪 | 聚光科技 | WCS-2000 | 2021.7 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 |  | SIA-2000(IMN) |  |  |
|  |  | 氨氮分析仪 |  | NH3N-2000 |  |  |
|  |  | 总磷分析仪 |  | TPN-2000(TP) |  |  |
|  |  | 总氮分析仪 |  | TPN-2000(TN) |  |  |
|  |  | 系统集成 |  | 定制 |  |  |

三、运维服务要求

3.1 总体要求

3.1.1 在运营维护及管理期间，中标供应商必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定。依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使监测系统运行真正发挥其效能和作用。

3.1.2 中标供应商应在项目所在地区域自有或租赁固定的办公场所，或承诺中标后实现；配备至少2名专业技术人员以及2辆运维专用车辆；运维人员需持有省级及以上生态环境主管部门颁发的水质自动监测培训合格证书。

3.1.3 中标供应商运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.1.4 中标供应商须自行配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且24小时不能修复时，须用备机替代工作。

3.1.5 中标供应商应具有水质自动站常规参数（五参数）的便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核。中标供应商应自有通过计量认证的实验室或委托计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（中标供应商自控）及比对分析技术要求。

3.1.6 通讯及财产保护：运营期间所需备品备件、耗材、试剂、标准物质、备用设备、监测仪器和辅助设备的维修、废液处理、防雷检测、水电费、通讯费等由中标人负责（因自然灾害造成的设备损坏，供应商不负责维修费用）。委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。不论何时，中标供应商无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。中标供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运营及管理期间，中标供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

3.1.7 不论何时，中标供应商都应承担监测数据的保密责任；中标供应商须按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.1.8 协助采购人做好固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.2 运维具体要求

3.2.1水质自动监测系统的运维管理内容

3.2.1.1 提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

3.2.1.2 须每年对pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由运维方提供。

3.2.1.3 须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

3.2.1.4 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

3.2.1.5 对水站仪表进行定期校准、核查、比对。

3.2.1.6 配合采购方进行水站质量保证和质量质控工作。

3.2.1.7 随时接受采购方的工作考核及质量考核。

3.2.1.8 保证站房清洁，整齐。

3.2.1.9 认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报采购方，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据报表统计

（2）自动站现场维护记录（包括内部质控记录）

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

3.2.1.10 按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

3.2.2	 具体要求

3.2.2.1水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

3.2.2.2总体维护要求每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。水质自动站运行维护内容及要求

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否 连接正确VPN网络设备检查，保证通讯畅通视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 确保取水过程中 PLC上各个点输入输出状态正确测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池确保 PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检 查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态 检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清 扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS各个散热孔上的灰尘检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘确保箱内各个电池联线接触良好牢固确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清 扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁检查机柜各门是否完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 2）保持仪器设备摆放征集 3）按要求存储试剂 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 2）确保冷却水供应正常 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 4）确保各个阀门正常 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 6）添加参比电极电解液 7）清除ORP电极上污垢 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ 2）检查气敏膜，添加电解液 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 5）检查并更换老化的加热迂回管路 6）检查并更换老化的电极 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 化学需氧量分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 2）确保冷却水供应正常 3）检查过滤器，一般三个月换一套预处理过滤器 4）确保各个阀门正常 5）检查并更换老化的输送泵管 6）清除消解池里的污垢 7）检查并更换老化的注射器等 |
| 16 | 总磷总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 2）不亮时进入监视器画面，观察条件是否满足，并酌情处理维修 3）清洁滤网和预处理器 4）检查管道是否堵塞、泵的工作是否正常等 5）注射器完好无漏液，运转无异常 6）取样时注射器内应无大的气泡，否则清洁注射器或更换柱塞头 |
| 17 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 3）清洗电极更换电极液 4）检查并更换老化的电极 5）确保清洗水供应正常 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水 管路清洗 清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清 洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路 清洗 | 2次/月，确保管路透 明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管 刷清洗，清洗后原样装回。检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位 计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。原样装回液位计。必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负 载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 6 | 液位观察 | 1次/月，确保液位观 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。拆卸部件原样装回。 |
|  | 管清洗 | 察管清洗透明 |  |
| 7 | 取水系统 综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 化学需氧量分析仪 |  |  |
| 12 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常 运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。压缩空气吹脱表头内残留脏污。调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。原样装回压力表，注意气密性。必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工 控 机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。 检查各个功能卡接口是否连接牢固。 检查硬盘SATA连接线是否松动。 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动装回工控机重复1）、2）步骤。 |

★3.3 技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.3.1运维工作要求

3.3.1.1水质自动站运行指标要求

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器运转率不低于90%，（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参 照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规 定执行。

仪器月运转率= 该仪器月实际采用数据数天数×日监测次数×100%该仪器月实际采用数据数天数×日监测次数×100%

3.3.1.2数据质量要求

水质自动站要求中标供应商参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》等规定要求，定期开展标液核查、系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮至少每周进行一次标液核查，每月至少一次仪器校准、集成干预检查和多点线性核查；pH、溶解 氧、电导率、浊度每周至少进行一次标液核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报业主方，结果未报、 频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该季度）全部运维款。

3.3.1.3异常情况处理的要求：

故障响应时间小于 4小时，即发现故障后应在 4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障24小时内无法排除的，运维单位应在72小时内提供备用机保障系统的连续运行或采取人工补测。

★3.3.1.4数据必须真实有效，中标供应商近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请供应商根据本单位实际情况自拟承诺书并加盖公章且注明页码，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，并承担相关法律责任）。

3.4	参考技术规范和标准

3.4.1《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

3.4.2《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)

3.4.3《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

3.4.4《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）

3.4.5《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函[2020]82号）

3.4.6《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90号）

3.4.7《地表水环境质量监测技术规范》（HJ/T91.2-2022）

3.4.8《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

3.4.9《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

3.4.10《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

3.4.11《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

3.4.12《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

3.4.13《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

3.4.14《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

3.4.15《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

3.4.16《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

3.4.17 其他现行有效的技术规范及国家标准。

★四、商务要求

4.1 报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

4.2 付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.3 合同履行期限

以第三章合同文本内容为准。

4.4 验收/考核标准

南京市生态环境监测监控中心依据《水质自动监测站运行考核表》所列内容每半年对中标单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于 85分为不合格；平均分大于或等于85分为合格。具体考核内容见考核表。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费，具体要求如下：

1、考核结果平均分在80分以上（含），85分以下，为初级警告，扣除半年度运营费5%，并责令整改；

2、考核结果平均分在75分以上（含），80分以下，为二级警告，扣除半年度运行费的10%，并责令整改；

3、 考核结果平均分在65分以上（含），75分以下，为三级警告，扣除半年度运营费20%，并责令整改；

4、 考核结果平均分在65分以下，取消运营合同，并罚款半年度运维费。

水质自动监测站运行考核表

| 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、水站运维现场检查（60分） |  |  |
| 站房卫生 | 环境清洁；整齐无零乱堆放；仪器无污渍；无漏水；泵管、试剂导管等清洁（10分每项2分） |  |
| 自动监测仪器设备 | 仪器及系统运行正常；数据正常；供电、采水、通讯、空调等设施完好无损，正常工作（15分每项5分） |  |
| 现场考核 | 水质五参数现场比对、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮标样考核符合要求（20分每项4分） |  |
| 现场记录检查 | 巡检记录；标液核查记录；备品备件更换记录、试剂更换记录；仪器校准记录；完整详实（15分每项3分） |  |
| 二、运维质量统计（30分） |  |  |
| 站点在线率、 数据捕集率 | 除水站停电外，在线率、捕集率100%得5分；95%以上得4分；低于90%得0分 |  |
| 数据有效率 | 有效率大于90%得15分，小于85%得0分，其他为10分 |  |
| 质控检查 | 检查结果合格以上得5分；差或者标样考核不合格不得分； |  |
| 故障排除 | 运行中出现的故障当天排除得5分，次日排除得2分，否则为0分， |  |
| 三、运维能力及工作情况（10分） |  |  |
| 工作情况 | 服从南京市生态环境监测监控中心管理人员安排；责任心强、实时监控情况；故障发生后及时到现场处置；相关记录报告（5分） |  |
| 运维能力 | 备品备件试剂等耗材更换及时；能独立完成各项操作；排除故障能力；（5分） |  |
| 四、评价标准与等级 |  |  |
| 评价等级与标准 | 分为优、合格、不合格三个等级。 得分70以下为不合格；85以上为优。运维质控频次、标液标样考核结果是否合格等以江苏省水质自动站管理办法为依据 |  |
| 考核组织与实施 | 南京市生态环境监测监控中心分管负责人负责组织实施，每半年一次。 |  |
| 五、考核结果与情况说明建议等 考核等级： |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取1名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点保留两位） | 15 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 运维方案 | 评委根据供应商为本项目建立的运维方案的情况进行打分。方案包含但不限于运行管理机构、运行管理制度、操作规程和培训方案等： 1）运维方案内容全面，可操作性强，能够完全满足满足招标文件要求，得15分； 2）运维方案内容基本全面，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得12分； 3）运维方案内容不够全面，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得9分； 4）未提供方案或运维方案完全不能够满足招标文件要求，得0分。 | 15 | 主观分 |
| 2.2 | 质控方案 | 评委根据供应商针对需求并结合项目情况提供质控方案进行打分。方案包含但不限于从：人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标等： 1）质控方案内容全面，可操作性强，能够完全满足招标文件要求，得15分； 2）质控方案内容基本全面，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得12分； 3）质控方案内容不够全面，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得9分； 4）未提供方案或质控方案完全不能够满足招标文件要求，得0分。 | 15 | 主观分 |
| 2.3 | 应急方案 | 评委根据供应商针对需求并结合本项目情况制定的突发事件应急方案进行打分。方案包含但不限于应职责分工、异常数据识别办法、异常数据响应办法、应急监测流程、人工采/送样流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案等： 1）应急方案措施有效，考虑全面，可操作性强，能够完全满足招标文件要求，得15分； 2）应急方案措施基本有效，考虑不够全面，具备基本的可操作性，能基本满足招标文件要求，得12分； 3）应急方案措施不准确，考虑欠缺较多，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得9分； 4）未提供方案，或应急方案完全不满足招标文件要求，得0分。 | 15 | 主观分 |
| 2.4 | 数据审核方案 | 评委根据供应商针对技术需求并结合所投包件水站的现场水质和配置的仪器状况提供数据审核方案进行打分。方案包含但不限于职责分工、数据审核规则、内部数据审核制度和数据复核以及运维相关视频、日志、关键参数日常审核等： 1）提供了内容详实、表述清晰的审核方案，方案贴合需求、阐述分析准确，完全满足招标要求，可操作性、针对性强，得10分； 2）提供了内容较为完整的审核方案，进行了阐述分析，但细节有待完善，方案基本合理，可行，得7分； 3）提供了常规、通用的审核方案，部分符合需求，得4分； 4）未提供方案，得0分。 | 10 |  |
| 2.5 | 运维交接实施方案 | 评委根据供应商根据实际情况编写的运维交接实施方案进行评分。方案包含也不限于投标单位的时间人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等： 1）运维交接方案内容详实、表述清晰、方案贴合需求、阐述分析准确，可操作性、针对性强的得15分； 2）运维交接方案内容基本全面，具备基本的可操作性，能基本满足满足招标文件要求，得11分； 3）运维交接方案内容不够全面，可操作性不强，能部分满足招标文件要求，得7分； 4）未提供方案或运维交接方案完全不能够满足招标文件要求，得0分。 | 15 |  |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 供应商提供自2022年1月1日以来运维地表水水质自动站运维业绩，每提供一份有效业绩得0.5分，最高得4分。 注：需提供运维合同复印件加盖公章，以合同签订时间为准；运维服务期限至少为1年。 | 4 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员 | 1、供应商拟投入该项目的项目经理具备中级及以上职称的，得1分，没有提供不得分； 2、项目经理取得中国环境监测总站颁发的地表水培训合格证书的，加1分。 3、运维人员中每有1人具备省级及以上生态环境主管部门颁发的水质自动监测培训合格证，加1分，最高加2分； 本项最高4分，没有不得分。（需提供证件复印件加盖公章，不提供不得分） 注：供应商须需提供证件复印件与供应商为上述人员缴纳的社保记录（近半年内任一个月）并加盖公章 | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 车辆 | 供应商承诺为本项目配备2辆专用运维车辆的，得2分，没有专用车辆或只配置1辆不得分。 注：须提供车辆牌照、行驶证信息、车辆采购或租赁等证明材料复印件加盖公章，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 4.3 | 备机 | 供应商提供本项目主要监测参数备机清单（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮），本项共计3分，缺1个扣1分，扣完为止。 注：非仪器生产厂家须提供采购合同或采购发票扫描件加盖公章；仪器生产厂家须提供持有相关设备证明材料并加盖公章。无佐证材料本项不得分。 | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 便携式仪器设备 | 供应商提供拟为本项目使用的便携式仪器设备资料，或承诺中标后购置便携仪器设备。 已有满足要求的便携式设备或提供满足要求的承诺书的，得2分，设备须具备集成或单独测定水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度的功能。 注：须提供承诺书原件，格式自拟，承诺书须体现相关评审信息，否则视为未提供，未按要求提供不得分；有便携式仪器设备的提供采购合同或发票扫描件加盖公章，仪器生产厂家提供相关证明材料加盖公章。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

江苏海外集团国际工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

营业执照（复印件）

提供上年度财务报表复印件（即2024年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法定代表人授权书

（如法定代表人签署文件则无需出具授权书）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权             （单位名称）             （代理人姓名）为我的合法代理人，以             （供应商名称）的名义参加             （采购人名称）的              （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人授权代表身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：        职务：

系       的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （加盖电子公章）

日  期：     年     月      日

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

四、投标函

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 服务期限 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.“第四章-项目清单”

七、技术要求响应及偏离表（本项目不适用）

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（需逐条响应）

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件《第四章 采购需求 商务要求》逐条做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议（本项目不适用）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。