南京市浦口人民医院三期工程

手摇病床

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320111-NJXD-C2024-0031

采购代理机构:南京相度工程咨询有限公司

日期:2024年9月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  供应商须知	8

第三部分  评标办法	32

第四部分  采购需求	37

第五部分  合同格式及条款	46

第六部分  响应文件格式	52

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

南京市浦口人民医院三期工程手摇病床JSZC-320111-NJXD-C2024-0031 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取竞争性磋商文件，并于2024年10月11日 9:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320111-NJXD-C2024-0031

（二）项目名称：南京市浦口人民医院三期工程手摇病床

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：330万元

（五）最高限价（如有）：330万元

（六）采购需求：南京市浦口人民医院采购三期工程手摇病床1批，具体要求见竞争性磋商文件。

（七）合同履行期限：合同签订后45天内交货完成。

（八）本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）基本资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》(具体要求见六、其他补充事宜中政府采购信用承诺)。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.供应商在有效经营期内的营业执照（复印件加盖公章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

1.所投产品按国家规定须医疗器械注册证的，供应商须提供产品的《医疗器械注册证》，按国家规定须进行备案的，供应商须提供产品的《第一类医疗器械备案凭证》（复印件加盖公章）；

2.供应商为医疗器械经营企业的，须根据产品的类别，提供供应商的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》或具备第一类医疗器械销售的证明材料（复印件加盖公章）；

3.供应商为医疗器械生产企业投本企业产品的，须根据产品的类别，提供《医疗器械生产许可证》或者《第一类医疗器械生产备案凭证》（复印件加盖公章）；

4.未被“信用中国”网、“中国政府采购”网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

三、获取采购文件

（一）时间：2024年9月27日 至2024年10月9日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

（二）地点：江苏政府采购网

（三）方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0.00元。

四、响应文件提交

（一）截止时间：2024年10月11日 9:30（北京时间）

（二）地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅

五、开启

（一）时间：2024年10月11日 9:30（北京时间）

（二）地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅

六、公告期限

自公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子响应文件。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

4.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料，加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市浦口人民医院

单位地址：南京市浦口区江浦街道上河街166号

联系人：余老师

联系电话：025-58532917

2.采购代理机构信息

名称：南京相度工程咨询有限公司

地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）C室

联系人：万晗晓、阮登湖（项目负责人）

联系方式：025-85507079

3.项目联系方式

项目联系人：万晗晓、阮登湖（项目负责人）

电话：025-85507079

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与供应商须知前附表内容不一致时，以供应商须知前附表为准。 |
| 2 | 保证金 | 本项目不收取保证金。 |
| 3 | 响应有效期 | 90日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目采购代理服务费参照计价格【2002】1980号文标准计取，在领取成交通知书前一次性缴纳。 账户信息： 账户名称：南京相度工程咨询有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：5261 7880 4478 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金。 |
| 8 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |
| 9 | 本项目属于货物类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 10 | 成交供应商在领取成交通知书时应提供与苏采云系统中一致的响应文件 2 份，交采购代理机构归档使用。 |  |

一、总 则

1.采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商必须是有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2合格的供应商必须符合竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.3合格的供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规。

3.适用法律

本次采购及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

5.竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的所有条件和规定。

- 6.相同品牌响应

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采用随机抽取的方式确定1个参加评标的供应商，其他响应无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按1家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采用随机抽取的方式确定1个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、竞争性磋商文件

7.竞争性磋商文件构成

第一部分：竞争性磋商公告；

第二部分：供应商须知；

第三部分：资格审查及评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：响应文件格式。

供应商应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

8.竞争性磋商文件的澄清

任何要求对竞争性磋商文件澄清的供应商，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9.竞争性磋商文件的修改

9.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

9.2 磋商文件的修改将以通过邮件通知所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

9.3竞争性磋商文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。供应商应及时在“江苏政府采购网”获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。修改内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

9.4 为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和开启日期，并将此变更通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商。

9.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

10.响应文件的编制要求

10.1供应商应仔细阅读“竞争性磋商文件”的所有内容，按“竞争性磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制响应文件，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“竞争性磋商文件”作出实质性响应。

10.2响应文件应当对竞争性磋商文件有关响应有效期、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

※10.3供应商如同时参与多个采购包（如有）磋商，则应按采购包分别制作响应文件，否则将视为无效响应文件。

10.4 竞争性磋商文件要求应当由法定代表人或授权代表签字/签章的，可以加盖有效的电子签章或签字后使用pdf上传。

10.5 竞争性磋商文件要求提供复印件的，提供复印件或扫描件均可；竞争性磋商文件要求提供扫描件的，必须提供扫描件。

11.响应文件构成

11.1响应声明及承诺函

11.2资格证明文件；

11.2.1竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》申请人的资格要求中的证明材料；

11.2.2为满足符合性审查提供的材料；

11.2.3供应商认为与本项目相关的其他资格证明、符合性证明资料；

11.3报价文件

11.3.1磋商报价表；

11.3.2明细报价表。

11.4技术文件

11.4.1项目服务方案（格式自拟）；

11.4.2货物清单（格式自拟）；

11.4.3供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表；

11.4.4技术响应偏离表。

11.5商务文件

11.5.1业绩一览表，提供证明材料（以竞争性磋商文件第三部分约定为准）。

11.5.2其他商务文件。

11.6《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

11.7供应商认为有必要提供的其它材料。

- 12.编制响应文件应注意的事项

（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则磋商小组可以视为未提供；

（2）竞争性磋商文件要求提供证书证件等复印件的，供应商提供的应是与原件保持一致的清晰复印件，复印件内容无法辨析的，磋商小组可以视其未提供。

（3）无论何种原因，即使供应商携带了证书证明资料的原件，但响应文件中未包含相关资料的，磋商小组可以视同其未提供。

（4）供应商递交的响应文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标/成交候选人后，由于因供应商违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

（5）在进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录并以现场查询结果为准。

13.响应文件的价格部分

13.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

13.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括竞争性磋商文件中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，任何情况都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

13.3.3报价应包含本次磋商活动有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3.4供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

14.保证金

详见前附表。

15.响应有效期

15.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。

15.2在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。竞争性磋商文件有关保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、响应文件的提交

16.响应文件的提交

16.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在竞争性磋商公告规定的响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

16.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对响应产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照第18条规定处理。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改竞争性磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.响应文件的撤回和修改

17.1 供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

17.2 供应商可在响应截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

17.3 在响应截止时间至竞争性磋商文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应。

17.4 采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件被拒绝接收的情形

在竞争性磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

五、无效响应、废标、串通参与磋商认定条款

19.以下情形将视为无效响应

19.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

19.2 供应商未按照竞争性磋商文件要求上传电子响应文件的；

19.3 供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求或未按规定提交资质证件的；

19.4 供应商未通过符合性审查的；

19.5 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的报价的；

19.6 响应文件电子签章/签字不符合竞争性磋商文件要求的；

19.7 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.8 报价出现前后不一致，按照竞争性磋商文件规定进行修正，修正后的报价，供应商不确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的；

19.9 响应文件出现重大偏离，未对竞争性磋商文件进行实质性响应的（“※”部分为实质性要求）；

19.10响应文件技术参数及要求中一般指标超出竞争性磋商文件规定允许偏离最大范围或最高项数的；

19.11响应文件出现商务条款的负偏离，视为未对竞争性磋商文件进行实质性响应；

19.12明细报价表出现缺漏项的；

19.13磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

19.14本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书）

19.15供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

19.16技术响应完全复制采购需求的内容，未对竞争性磋商文件进行有效响应的；

19.17响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.18供应商有本竞争性磋商文件规定的恶意串通投标情形的；

19.19其它磋商小组认为有必要取消的申请；

19.20法律、法规规定的其它情况。

20.废标

20.1符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合21条情形除外）；

20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3因重大变故，采购任务取消的；

20.4磋商小组认定竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

20.5供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.6因苏采云系统故障造成开标（开启）不成功的；

20.7竞争性磋商文件中约定的其他情形。

21.供应商不足三家情形处理

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）、采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

22.凡有以下情形者，一经查实，取消成交候选人资格条款

22.1提供虚假材料谋取成交的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

22.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

23.串通投标的情形

有下列情形之一的，属于串通投标：

23.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其响应文件；

23.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

23.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

23.4供应商之间协商投标报价、技术方案等响应文件实质性内容；

23.5属同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

23.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

23.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

23.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

23.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

23.10不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

23.11不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

23.12不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.13不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23.14不同供应商的响应文件相互混装。

六、磋商程序

24.磋商会议

24.1采购代理机构工作人员按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

24.2磋商会议由采购代理机构工作人员主持。

24.3供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

25.供应商磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。

26.磋商小组

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

27.磋商原则

磋商小组成员按照“客观、公正、审慎”的原则进行独立评审。

28.磋商程序

28.1 响应文件审查：磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和响应程度（包括但不限于资格性审查、符合性审查）进行审查，以确定供应商是否对竞争性磋商文件的要求作出了实质性响应，存在未实质性响应或重大偏离的响应文件按无效响应处理，磋商小组将通过书面形式告知有关供应商。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述资格性条件、符合性条件、主要货物种类、规格、参数、服务要求等明显不能满足竞争性磋商文件要求。重大偏离和未实质性响应的认定，须经磋商小组以少数服从多数的原则做出结论。磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过苏采云系统告知其具体原因，磋商结束后不再接受有关询问。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

28.2.4接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

28.2.5响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

①响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准；

②大写和小写不一致的，以大写为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，该响应文件将视为无效。

28.3磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动（须经采购人代表确认）采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商未及时参与磋商或报价的，视为自动放弃磋商资格。

28.4最后报价。

28.4.1磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，具体操作方式见《操作手册》。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为评审的依据。

28.4.2在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商次轮报价及最后报价均不得高于首次报价，否则作无效响应处理。

28.4.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。供应商分项报价按首次报价与最后报价调整比例进行同比调整。

28.4.4供应商未按规定时间在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

28.5根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足2家的；其他项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物、服务和工程不能满足需求等。

（二）磋商失败后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

（三）第二次公告后，政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）以及市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足2家的（其他类别项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足3家的），除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次磋商文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原磋商小组根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加磋商的供应商，根据自愿原则，选择参加单一来源方式采购。

（四）磋商文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

28.6比较。磋商小组将按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评比。

28.7推荐成交候选人。在满足竞争性磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按竞争性磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知21条情形的推荐2名成交候选人）。

若有充分证据证明，成交候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请磋商小组或财政部门重新确定其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本竞争性磋商文件规定的实质性要求，但磋商过程中又未被磋商小组发现的；

（5）出现供应商串通投标情形的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定成交条件的，采购人可按评委会推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

七、成交及合同签订

29.磋商后审查

29.1采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

29.2采购人若发现成交候选人在磋商过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其成交资格，监管部门依法处理。如果确定第一成交候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余成交候选人进行类似的审查或重新开展政府采购活动。

30.确定成交供应商

30.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

30.2在成交结果公告届满之前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商或重新开展政府采购活动。

30.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

30.4成交供应商（或成交候选人）放弃成交、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取成交或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组确定的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.成交通知书

31.1成交结果在指定信息媒体上发布公告，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

31.2成交供应商应及时到采购代理机构领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

32.签订合同

32.1成交供应商与采购人应当在成交通知书发出之日起30日内签订书面合同。成交通知书、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2成交供应商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

33.履约保证金

本项目不适用。

八、验收及付款

34.验收及付款

34.1采购人或采购代理机构应当组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告；

34.2按照竞争性磋商文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

34.3 政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、质疑与投诉

35.质疑与投诉

35.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：

联系人：万晗晓

联系电话：025-85507079

通讯地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）C室

35.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目竞争性磋商文件提出质疑的，为获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取竞争性磋商文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

35.7供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

十、政府采购政策落实

36.线上融资

中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

37.中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

37.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

37.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以竞争性磋商文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以竞争性磋商文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.节能产品、信息安全产品、环境标志产品

38.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，供应商应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

38.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

38.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

38.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

38.5提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品响应,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

39.进口产品政策

39.1除竞争性磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

39.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

39.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

40.绿色采购

40.1中标/成交供应商对涉及商品的包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交供应商应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

40.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

41.创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

44.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

45.落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

十一、保密

46.保密

46.1参与本次采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

46.2凡是与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与磋商无关的其他人员透露。

46.3在磋商过程中，供应商不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

46.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

46.5采用综合评分法的项目，未成交的供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三部分  评标办法

综合评分法

- 资格性审查

采购人或采购代理机构按照竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》申请人的资格要求，对各供应商进行资格性审查，未通过评审的为无效响应，不再参与评审。

- 符合性审查

磋商小组按照下列指标对各供应商进行符合性审查，未通过评审的为无效响应，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 磋商报价表及报价 | 格式、填写要求符合竞争性磋商文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 响应声明及承诺函 | 内容符合竞争性磋商文件要求，并且按要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合竞争性磋商文件要求，并且按要求签章/签字 |
|  | 响应文件签署、盖章齐全完整 | 符合竞争性磋商文件要求 |
|  | 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不存在联合体 |
|  | 响应有效期 | 符合竞争性磋商文件要求 |
|  | 商务要求响应 | 填写符合竞争性磋商文件要求，并且不存在负偏离 |
| 技术要求 | 进口产品 | 除竞争性磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加 |
|  | 技术要求响应 | 填写符合竞争性磋商文件要求 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合竞争性磋商文件要求，并且不存在重大偏离 |

- 详细评审

1、本项目采用综合评分法，磋商小组严格按竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐3名成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

2、说明：所有认证、证明和业绩均以复印件/扫描件加盖公章作为依据（文件中明确要求原件的除外），原件磋商后备查。

- 综合评分表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分= (评标基准价／报价)×30。 |
| 2 | 需求响应 | 10分 | 完全满足竞争性磋商文件第四部分采购需求的得满分，▲参数为重要参数，每负偏离一项扣2分；其余为一般项参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：技术参数须按要求在响应文件中提供证明文件或检测报告等相关材料，且均需在技术响应偏差表详尽真实的提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 产品评价 | 5分 | 1.原材料检测报告：①冷轧钢板②粉末涂料③床垫芯 其中冷轧钢板的的塑性应变比（r90 值）及应变硬化指数（n90 值）检测不低于国家标准；床垫芯的甲醛含量不低于国家标准；粉末涂料检测项须至少包含 3 个及以上不同菌种的抗菌检测不低于国家标准，3 个及以上不同霉种的防霉检测不低于国家标准。以上三项原材料检测报告每提供一份得1分，最高得3分。 2.成品检测报告：①病床②床垫 手摇式病床的检测项须至少包含 3个及以上不同菌种的抗菌检测不低于国家标准，3 个及以上不同霉种的防霉检测不低于国家标准；床垫的甲醛含量不低于国家标准。以上两项成品检测报告每提供一份得1分，最高得2分。 未提供不得分。 |
| 4 | 产品制造工艺评价 | 13分 | 1.响应文件中提供病床制造商具有中空吹塑机设备的证明材料（提供采购发票及现场照片，盖供应商公章，成交后原件审核）得3分，不提供得0分。 2.响应文件中提供病床制造商具有冷弯成型机的证明材料（提供采购发票及现场照片，盖供应商公章，成交后原件审核）得2分，不提供得0分。 3.响应文件中提供病床制造商具有大型激光切割机设备的证明材料（提供采购发票及现场照片，盖供应商公章，成交后原件审核）得2分，不提供得0分。 4.响应文件中提供病床制造商具有≥3000kn龙门油压机的证明材料（提供采购发票及现场照片，盖供应商公章，成交后原件审核）得2分，不提供得0分。 5.响应文件中提供病床制造商具有喷涂流水线的证明材料（提供采购发票及现场照片，盖供应商公章，成交后原件审核）得2分，不提供得0分。 6.响应文件中提供病床制造商具有电泳设备的证明材料（提供采购发票及现场照片，盖供应商公章，成交后原件审核）得2分，不提供得0分。 |
| 5 | 制作工艺 比较 | 24分 | 1.供应商提供三摇床的床头尾、护栏、面板的立体图、正面图、侧面图、后视图（图片为实体照片、不得作图像美化处理，不提供或不符合要求本项不得分），并提供详细的材质及制作工艺描述，评委根据各供应商提供的图片、用料说明和制作工艺，进行综合打分，最高12分。 ①床头尾比较：提供的材质详细、工艺描述完善的4分，提供的材质比较详细、工艺描述比较完善的2分，提供的材质不详细、工艺描述不完善的1分。 ②护栏比较：提供的材质详细、工艺描述完善的4分，提供的材质比较详细、工艺描述比较完善的2分，提供的材质不详细、工艺描述不完善的1分。 ③面板比较：提供的材质详细、工艺描述完善的4分，提供的材质比较详细、工艺描述比较完善的2分，提供的材质不详细、工艺描述不完善的1分。 2.供应商提供骨科牵引床的立体图、正面图、侧面图、内视图（图片为实体照片、不得作图像美化处理，不提供或不符合要求本项不得分），并提供详细的材质及制作工艺描述，评委根据各供应商提供的图片、用料说明和制作工艺，进行综合打分，最高12分。 ①床头尾比较：提供的材质详细、工艺描述完善的4分，提供的材质比较详细、工艺描述比较完善的2分，提供的材质不详细、工艺描述不完善的1分。 ②护栏比较：提供的材质详细、工艺描述完善的4分，提供的材质比较详细、工艺描述比较完善的2分，提供的材质不详细、工艺描述不完善的1分。 ③面板比较：提供的材质详细、工艺描述完善的4分，提供的材质比较详细、工艺描述比较完善的2分，提供的材质不详细、工艺描述不完善的1分。 |
| 6 | 质保 | 2分 | 1.免费质保期及质保内容： 质保期为3年，每增加1年加0.5分，最高得1分。 2.免费维保期满后维保收费及内容介绍： 提供备品配件的清单价格及维保费用的得1分，未提供不得分。 |
| 7 | 业绩 | 5分 | 供应商或设备原生产厂商2021年1月1日以来具有类似设备供货业绩（供货清单中需含病床设备，否则不得分），每提供1个类似合同得1分，最多得5分。（提供网址公示截图（或中标通知书（成交通知书））和合同复印件，否则不得分） |
| 8 | 项目实施 方案 | 5分 | 供应商根据项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护方案： 方案完整全面，具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求，可执行性高得5分；方案较完整，可实施性较强，设备交付安装安排较合理，时间进度安排较合理，符合采购需求，可执行性较高得2分；方案简单，可执行性一般，时间安排较长，安装安排简单，基本符合采购需求得1分；其余或不提供不得分。 |
| 9 | 安全措施、进度保证、服务人员配置情况 | 5分 | 评委根据供应商提供安全措施、进度保证措施、服务人员配置等情况进行打分。 安全措施合理全面且详细，进度安排清晰明了，服务人员齐备，技术人员专业素养高且有经验得5分；安全措施合理较全面，进度安排较清晰，服务人员较齐备，技术人员专业素养较高且有经验得2分；安全措施满足基本需求，进度安排一般可行，服务人员较少，专业素养较低或没有经验得1分；其余或不提供不得分。 |
| 10 | 节能、环保产品 | 1分 | ①所投产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得0.5分； ②所投产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得0.5分。未提供的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照竞争性磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理

四、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

第四部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 病床类型 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三摇病床(含床垫) | 848张 | 医院指定地点 |
| 2 | 木质三摇病床(含床垫) | 50张 | 医院指定地点 |
| 3 | 骨科牵引床(含床垫) | 126张 | 医院指定地点 |

二、技术参数及要求（逐一应答）

（一）主要技术参数：

# 三摇病床

1.基本参数：

1.1规格：2120*960*430-680±20mm；

1.2背部最大折起角度：≥75 °±5°;腿部最大折起角度：≥35 °±5°;

1.3最大载荷能力 200Kg;整床升降范围：250mm；

1.4两个输液架插孔，四个引流袋钩；床下杂物篓一个；

1.5病床附件色调可选，与医院大环境色调保持一致。

2.床架：

2.1整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳；采用优质冷轧钢管，长×宽约 40×80mm，厚度≥1.2mm，床垫体下架30*60*1.2 。

3.床面板：

▲3.1床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，钢板厚度≥1.2mm，表面采取静电喷塑处理，采用模压床板工艺，一体式竖孔冲压面板，承重性更强，创面防滑透气，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。（提供带有CMA标识的具有资质的第三方检测机构出具的承重性检测报告）

3.2病床靠背与腿板升降连接采用2.5壁厚管材，将病员的重量均匀地分部在床梁上。

3.3床板连接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

3.4床尾处设有防滑支架，防止床垫移位。

4.床头床尾板：

4.1采用 ABS 材质吹塑成型制作，具有表面光滑无味，外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，耐冲击，易清洗，互换性能，防火等性能；

4.2采用夹具固定，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度；

4.3其颜色还可随用户的需求而变换。

4.4床头板和床尾板取下时方便操作，一人可完成，安装时可自动落锁。

4.5床头尾板两侧带有滚轮设计，防止运送过程中床体与其他物品撞击造成损伤。

▲5.护栏：

- 5.1不锈钢折叠护栏，全覆式结构，六档式设计，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，可根据需要做升降调节。铝合金或不锈钢E型护栏，护栏上下支座采用厚度≥3.0mm冷钢冲压件，每个支座外包ABS外套，高强度玻纤尼龙快速定位开关，防尘又美观大方、坚固耐用，可以承受50公斤拉力负荷，稳固、不易损坏、防夹手、操作方便。色调与床架一致，美观大方。（提供相关功能检测报告）

5.2手握式开关，操作简便，开关处防夹手设计；

6.丝杆：

6.1手摇把：内置≥φ8mm钢芯，ABS 材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计， 避免一次复位夹手； 回旋体：锰钢合金材料；采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长；

6.2具有过盈保护装置，任意摇动不会损坏。丝杆采用机器一次性冷挤压成型；

6.3封闭式静音丝杆，防尘静音，外置不锈钢可折叠摇把，防止磕碰事故。

▲7.脚轮：

7.1直径≥5 英寸刹车脚轮四个，中控刹车系统，一键操作，便于医护人员现场操作，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的PA6材质,具有耐油、耐磨、耐药和耐化学品特性，保证脚轮的使用寿命，轮面材质采用耐磨 TPR，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。

7.2脚轮带有防卷发设计,脚轮通过有行走测试，坡道测试，障碍物测试。（提供相关功能检测报告）

8.输液架：

8.1 304#优质不锈钢，≥φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。

▲9.床垫

9.1采用80mm厚高弹性记忆回弹海棉床垫，面料100%聚酯纤维，透气效果好，有初步的防褥疮功能，床垫套全脱设计，方便拆洗。（提供带有CMA标识的具有资质的第三方检测机构出具的功能性及环保检测报告）

10.塑料加工工艺：采用进口全新工程塑料，杜绝所有二次回料，保证加工生产质量。

▲11.床架加工

11.1整体床架采用优质冷轧型材，经激光切割下料，整体焊接处理，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。

11.2喷涂工艺：整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉末喷涂、高温烘烤固化等工序经全自动喷涂线而成，磷化工艺材料为锌系，避免材料内壁生锈，涂面附着力强，平整光滑，耐腐蚀，表面粉体涂料，高温喷涂后为象牙白色。（提供带有CMA标识的具有资质的第三方检测机构出具的盐雾检测、8元素检测报告）

- 12.餐桌板：

- 12.1阻尼式缓冲餐桌板，放倒时静音、防夹手，桌面带有弧度，符合人体工程学。

- 木质三摇病床

1.规格尺寸：2100*960*430-680±20mm

2.升降功能：

2.1背部升降：升降角度 0～75º，±5º；

2.2腿部升降：升降角度 0～35º，±5º；

3.床面板

▲3.1床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，钢板厚度≥1.0mm，表面采取静电喷塑处理，采用模压床板工艺，一体式竖孔冲压面板，承重性更强，创面防滑透气，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。（提供带有CMA标识的具有资质的第三方检测机构出具的承重性检测报告）

3.2病床靠背与腿板升降连接采用 2.5 壁厚管材，将病员的重量均匀地分部在床梁上。

3.3床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度 4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

3.4床尾处设有防滑支架，防止床垫移位。

4.床身主要部件：

4.1床框采用 30mm×60mm×1.2mm 优质碳钢矩管；

4.2床体四角带防撞包角，包角采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观。床体四角有输液架插孔，根据需要任意选择输液位置。

▲5.护栏

- 5.1不锈钢或铝合金木纹色折叠护栏，四挡式设计，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，D型一体成型把手，防止断裂，收缩自如；护栏上下支座采用厚度≥3.0mm 冷钢冲压件，防尘又美观大方、坚固耐用，可以承受 50 公斤拉力负荷，稳固、不易损坏、防夹手、操作方便。色调与床架一致，美观大方。（提供相关功能检测报告）

- 6.餐桌板

- 6.1阻尼式缓冲餐桌板，放倒时静音、防夹手，桌面带有弧度，符合人体工程学。

7.床头床尾板

7.1采用优质实木，厚度≥3cm，表面光洁，便于清洁；

7.2采用挂结构，强度高，稳定性强，拆卸方便。

▲8.脚轮：

8.1直径≥5 英寸刹车脚轮四个，中控刹车系统，一键操作，便于医护人员现场操作，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的PA6材质,具有耐油、耐磨、耐药和耐化学品特性，保证脚轮的使用寿命，轮面材质采用耐磨 TPR，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。

8.2脚轮带有防卷发设计,脚轮通过有行走测试，坡道测试，障碍物测试。（提供相关功能检测报告）

9.床架加工

▲9.1整体床架采用优质冷轧型材，经激光切割下料，整体焊接处理，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续 90 小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。（提供带有CMA标识的具有资质的第三方检测机构出具的盐雾检测、8元素检测报告）

9.2喷涂工艺：整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉末喷涂、高温烘烤固化等工序经全自动喷涂线而成，磷化工艺材料为锌系，避免材料内壁生锈，涂面附着力强，平整光滑，耐腐蚀，表面粉体涂料，高温喷涂后为象牙白色。

9.3病床附件色调可选，与医院大环境色调保持一致。

10.传动系统：

10.1手摇柄：采用高强度ABS工程塑料材质，内置金属件，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。

10.2丝杆与连接件：各部位活动联接件采用3.0mm优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,丝杆采用加长螺母，防尘套结构，丝杆为45号滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置，防损耗。

10.3手动实现背部升降，腿部升降，背部升降范围: 75º±5° ，脚部升降范围：35º±5°。

11.床垫

▲11.1采用80mm厚高弹性记忆回弹海棉床垫，面料100%聚酯纤维，透气效果好，有初步的防褥疮功能，床垫套全脱设计，方便拆洗。（提供带有CMA标识的具有资质的第三方检测机构出具的功能性及环保检测报告）

12.床体静态承重≥400KG

# 骨科牵引床

1.规格尺寸：2200*960*430-680±20mm

2.升降功能：

2.1背部升降：升降角度0-75±5°；

2.2腿部升降：升降角度0-35±5°；

3.床面板

▲3.1床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，钢板厚度≥1.2mm，表面采取静电喷塑处理，采用模压床板工艺，一体式竖孔冲压面板，承重性更强，创面防滑透气，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。（提供带有CMA标识的具有资质的第三方检测机构出具的承重性检测报告）

3.2病床靠背与腿板升降连接采用2.5壁厚管材，将病员的重量均匀地分部在床梁上。

3.3床板连接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

3.4床腿左右分体式设计，摇柄可分别摇起，便于换着康复使用。

4.床身主要部件：

4.1床框采用40*80*1.2，床垫体下架30*60*1.2优质碳钢矩管；

4.2床体四角带防撞包角，包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观。床体四角有输液架插孔，根据需要任意选择输液位置。

▲5.护栏

- 5.1不锈钢或铝合金折叠护栏，全覆式结构，六档式设计，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，可根据需要做升降调节。护栏上下支座采用厚度≥3.0mm冷钢冲压件，每个支座外包ABS外套，高强度玻纤尼龙快速定位开关，防尘又美观大方、坚固耐用，可以承受50公斤拉力负荷，稳固、不易损坏、防夹手、操作方便。色调与床架一致，美观大方。（提供相关功能检测报告）

- 6.餐桌板

- 6.1外置悬挂式多层板餐桌板，可放置在两侧护栏上，卡扣结实不掉落。

7.床头床尾板

7.1高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁。

7.2采用插式结构，强度高，稳定性强，可快速拆卸方便。

7.3床头尾板两侧带有滚轮设计，防止运送过程中床体与其他物品撞击造成损伤。

▲8.脚轮：

8.1直径≥5 英寸刹车脚轮四个，中控刹车系统，一键操作，便于医护人员现场操作，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的PA6材质,具有耐油、耐磨、耐药和耐化学品特性，保证脚轮的使用寿命，轮面材质采用耐磨 TPR，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。

8.2脚轮带有防卷发设计,脚轮通过有行走测试，坡道测试，障碍物测试。（提供相关功能检测报告）

▲9.床架加工

9.1整体床架采用优质冷轧型材，经激光切割下料，整体焊接处理，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。

9.2喷涂工艺：整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉末喷涂、高温烘烤固化等工序经全自动喷涂线而成，磷化工艺材料为锌系，避免材料内壁生锈，涂面附着力强，平整光滑，耐腐蚀，表面粉体涂料，高温喷涂后为象牙白色。（提供带有CMA标识的具有资质的第三方检测机构出具的盐雾检测、8元素检测报告）

10.传动系统：

10.1手摇柄：采用无缝钢管镀铬制成，拉下隐藏式，万向节联轴结构，隐藏式与防撞脚设计，坚固耐用。

10.2丝杆与连接件：各部位活动联接件采用3.0mm优质冷轧钢板制作，表面静电喷塑处理,丝杆采用加长螺母，防尘套结构，丝杆为45号滚丝全封闭免维护，有两极空转极限设置，防损耗。

10.3手动实现背部升降，腿部升降，背部升降范围: 75º±5° ，脚部升降范围：35º±5°。

11.床体静态承重≥400KG

12.四位端不锈钢骨科康复架配有吊轮，方便安装牵引装置供伤员做牵引治疗，且易转运和清洁，康复架为304不锈钢，厚度≥1.0mm，结实耐用，另配有吊环，便于患者康复操作。

▲13.床垫

13.1 ①4公分海棉、4公分棕，高密度棕片，经高温高压处理，高密度弹性海绵，经防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸；②外包优质防水布，液体不渗透表层，易擦拭，有透气性；

13.2可根据床的背部、脚部、腿部整体升降或弯曲,腿部开叉式设计，可根据病患需求分开起降。（提供带有CMA标识的具有资质的第三方检测机构出具的功能性及环保检测报告）

- （二）商务要求

1、付款方式：

自合同签订后支付合同金额的30%，货物调试验收合格后支付合同金额的60%，验收合格满一年且使用无异常，付清10%的余款。

2、交货期：合同签订后45天内。

卖方未能按照合同规定的交货期交货，每逾期一周卖方应按逾期货物/服务总价的5‰向买方支付滞纳金，逾期不足一周的按一周计算。违约金可以从任何一笔应付款中扣除。如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分货物/服务，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分的终止合同，并向卖方索赔。

- 3、质保期：≥3年

- （四）其他

- 落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。具体详见供应商须知第40条，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目磋商，即完全响应本条款要求。

- 生产工艺流程方案

根据该项目提供符合采购人情况的货物生产工艺流程方案，应具有明确的窗帘设计、材料、生产、制作、安装、维护等货物生产工艺流程及供货方案。

- 供货及质保方案

根据该项目提供符合采购人情况的供货及质保方案，应体现供货准备期、供货期及质保期，从管理制度、人员配备、管理技术、现场管理、奖惩措施等方面制定质量管控体系。

- 管理制度评价

根据该项目提供符合采购人情况的项目管理制度，应具有责任分工、各岗位衔接方案以及成本、质量、工期及安全的管控要求。

- 重难点分析方案

- 根据该项目提供符合采购人情况的重难点解决方案、预防措施等，包括对货物生产工艺、供货安装及保修、时间进度安排、质量保证措施、项目实施组织方案等项目实施过程中重点和难点的分析。

- 售后服务评价

- 根据该项目提供符合采购人情况的售后服务承诺及方案，应体现售后服务保障制度、服务团队配置、响应时间、应急预案、维修方案等内容。

第五部分  合同格式及条款

采购协议

买方：

卖方：

采购代理机构：南京相度工程咨询有限公司

- 说明：

（以下简称买方）和                  （以下简称卖方）就                     的设计、制造、供应、服务等事宜进行充分协商后一致同意签订本合同，本合同的具体条款如下：

一、供货范围及技术要求

（一）标的物：

（二）型号规格、数量，见招标物品清单；

| 序号 | 产品名称 | 产品图片 | 产品规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |

- 技术及质量要求：见采购文件。

- 合同价格

- 本合同总价为         元（大写：               ）。

- 本合同价格为含增值税的交货价，包括但不限于全部按国家或行业相关标准和招标人确认要求制作的价格、打样费用（含打样检测）、包装费、运杂费（含上、下力费）、运输费及运输保险费、其他税费等其它一切有可能产生或增加的费用。

- 付款规定：

- 付款方式：

- 五、交货期和收货人、交货地点：

- （一）本合同货物交付使用时间：合同生效后卖方接到买方书面通知之日起

- 个日历天内将全部产品运抵买方或买方指定地点（如因买方原因需推迟交货期，则按买方通知时间为准）。卖方必须在接到通知后48小时内上门进行指导安装、调试等技术服务；如逾期不上门进行指导安装、调试等技术服务的，视为延期交付，按本合同第十条执行。

- 零星供货按买方要求同此办理。

- （二）交货地点：南京市浦口人民医院（南京市浦口区江浦街道上河街166号）

- 运输方式：卖方送货上门：运费、保险费等相关费用由卖方承担，到达交货地点后卖方负责卸货，由买方提供协助。

- （四）收货人：南京市浦口人民医院

- （五）履约地点：南京市浦口人民医院（南京市浦口区江浦街道上河街166号）。

- 六、买方的权利和责任

- （一）在合同交货期内，买方有权督促卖方展行本合同的各项条款，督促卖方保质、保量、按期交货。

- （二）为了便于了解                      的制造情况，在制造过程中，卖方在项目试验前一周内通知买方，买方有权派员参加有关项目试验。

- （三）卖方按合同规定完成有关工作后，买方应按合同规定，及时向卖方支付货款。

- （四）在                    制造过程中，买方根据需要有权派人到制造现场监造，包括检测、材质、牌号、供应商、外协方等。

- （五）在                    制造后期，买方有权派人到卖方现场，以便熟悉掌握有关加工工艺，卖方需提供有关方便。

- （六）如因买方原因推迟交货期，则买方以书面形式通知卖方。

- 七、卖方的权利和责任

- （一）卖方应按合同中明确的                   供货范围，详细技术要求及供货资料，保质保量按期供应产品。

- （二）卖方所供的                   ，必须是确保整体性能优质的产品，并保证全部货物质量和性能。

- （三）卖方应按合同规定按时提供资料和图样，并对其正确、可靠、成套、完整、清晰负责。出厂检验报告、合格证或质量证明文件应在随机文件中提供。

- （四）卖方所供产品应切实做到不合格、不配套的产品不准出厂。在质量保证期内，产品因缺陷、制造、调试、材料、技术服务等问题产生故障，卖方应在接到买方通知48小时内负责修复或更换全新的符合质量合格要求的（修复或更换的部分质保期重新计算），并赔偿由此造成的买方全部损失，如48小时内不能负贵修复或更换全新的符合质量合格要求的产品，买方有权退货，卖方退还已付全部费用及利息，并赔偿由此造成的买方全部损失。

- （五）卖方所供                 应按合同有关规定进行包装，如因包装不善所产生的缺损，卖方在确保交货期的前提下负责更换及补供，并承担因此而发生的费用。

- （六）卖方在进行货物的检测时需要提前通知买方，买方将安排技术人员现场参与监督，卖方应给与配合。

- （七）卖方应按合同规定的交货期交货，若因运输途中造成产品缺损时，卖方应及时增供缺损件，且交货期不予顺延。

- （八）本合同质量保证期限为：本合同产品到买方指定地点经全部验收合格 后开始对所供货物提供    年免费质保期。在质保期内，卖方对产品质量实行“三 包”，即包修、包换、包退，费用由卖方承担。

- （九）质保期内：

- （1）免费送货上门至采购人指定地点，进行安装调试并及时对具体使用人员进行操作培训；

- （2）保修期内将按本承诺提供不定期上门访问用户，每年至少2次免费保  养，其中一次为全面保养，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；

- （3）质保期内出现质量问题，我方在按到采购人通知后4小时内响应、回 馈，24小时内到现场进行免费维修。

- （4）我方在接到采购人通知后24小时内未答复，或未到现场，则每推迟一 天应向采购人支付每日千分之六的逾期违约金。

- （5）质保期内如出现严重质量问题，72小时内不能完成维修，则我方最迟 应在5日内免费向采购人提供同样规格要求的替代品。

- （6）在质保期内，同一缺陷经两次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格，采购人有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失， 全部由供应商承担。

- （7）我公司承诺提供5人进行至少5天相关软件硬件维护免费培训。

- （十）货物交付（指卖方将全部货物运到买方指定现场初验全部合格后，视  为交付）给买方前的保险由卖方负责，保险范围应包括但不限于卖方装运的全部 货物及运输过程中的第三者责任险。如交付给买方前或交付时发生与本合同有关 的一切货物、设施损失损坏及人员伤亡等事故，责任由卖方承担。

- （十一）与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

- 八 、货物验收：

- （一）为确保本合同                      的质量、性能及成套性，出厂前须按国家的有关标准和规定进行严格的检查或试验（买方有权参与出厂检验），确保货物符合合同的要求。卖方应保证产品是全新、未使用过的，完全符 合合同规定的质量、规格和性能的要求，所提供的产品不侵犯任何第三方专利权且保证任何第三方不得对货物主张任何权利。卖方并保证其产品在其使用寿命内 应具有良好的性能。

- （二）初步验收为开箱验收，开箱验收包括对产品的型号规格、尺寸、数量、 外观质量、出厂日期、随机抽样检验产品质量等方面的检验，且开箱验收合格不 代表买方对产品内在质量瑕疵的认可。初步验收合格前，货物的保管责任由卖方  承担。在货物未经买方初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由卖方承担。启封、开箱初步验收时，买方应提前通知卖方，卖方得到通知后应在3天内到达 现场。双方共同开箱验收，并做好验收记录。如卖方未在规定时间到达现场，买 方可单独开箱清点，缺损件应由卖方负责。买方的验收确认并不免除卖方因提供 的货物质量瑕疵而承担的责任。若卖方提供的货物不符合本合同约定，买方有权 拒收或要求卖方提供符合合同约定的货物，且交付使用时间不予顺延。

- （三）买方有权在本合同货物质保期内对本合同产品内在质量瑕疵提出异议。

- 九 、包装要求：

- （一）卖方按国家有关规定切实做好产品的包装，应标明收货单位、到站名 称、箱号、毛重、外形尺寸等，如有特殊要求应标明记号。

- （二）卖方在装箱时应有严格按照装箱清单装箱。

- （三）包装标准：按照买方提出的技术条件标准进行包装。

- 十 、违约责任：

- （一）卖方应按本合同按期交付全部产品，如因卖方原因造成产品延迟交付， 每延迟一天，卖方每天按本合同总价的1%支付买方违约金。如卖方延迟交付累 计超过20天，买方有权解除合同，卖方应退还买方已支付的全部费用并按合同总价款的20%承担违约责任。如违约金不能弥补给买方造成的经济损失，卖方还 应继续赔偿买方经济损失。如发生不可抗力，卖方应当立刻通知买方。如延期 30天，经双方协商无效，买方有权解除合同，卖方应返还买方已支付的全部费 用，并承担已付款利息。

- （二）在质量保证期内，卖方供应的产品指标达不到规定技术要求，扣除质 保金。一项以上（含一项）指标超过技术协议规定的最大偏离值，卖方免费检修  整改并赔偿全部经济损失。

- （三）卖方每延期一天支付履约保证金的，每天按合同总价的1%向买方支 付违约金，如超过20日，买方有权解除合同，卖方向买方支付合同价款20%的  违约金并且卖方赔偿买方的损失。

- （四）合同的任何一方没有履行或无故擅自更改本合同内容，应承担其相应 违约责任；如因不可抗力致使合同任何一方不能履行或部分不能履行本合同有关条款方面产生的纠纷，双方在本合同中未有约定的，均按《民法典》有关规定执 行。

- （五）在合同履行过程中，如卖方有单方面解除合同、中止合同、终止合同 等违约情况，卖方须按合同总价20%支付买方违约金，并退还买方已支付的全部  货款，并赔偿给买方造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等费用）

- 十一、合同修改：

- 买、卖双方对合同正文、附件中的技术协议或其它附件条文需进行修改补充 时，在协商一致后，签署补充协议书，合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章之日起生效。

- 十二、合同生效及其它：

- （一）本合同及合同附件经买、卖方法定代表人或委托代理人签字并加盖单 位公章或单位合同专用章之日起生效。

- （二）本合同正文一式陆份，买方执肆份，卖方执贰份。

- （三）买、卖双方在履行本合同的过程中，如发生争议，应通过友好协商解 决，协商不成时，向买方项目所在地人民法院起诉。

- 买方：南京市浦口人民医院             卖方：

- 单位地址：南京市浦口区江浦街道上河   单位地址：

- 街166号

- 负责人/授权代表：                    负责人/授权代表：

- 分管院长：                           项目负责人：

- 后管科负责人：                       开户银行：

- 账号：

合同签署时间：                       合同签署时间：

第六部分  响应文件格式

响应文件格式使用注意事项：

- 响应文件编制时应使用的模板已在本部分列明，竞争性磋商文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

- 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

- 模板中左上角的名称是为了供应商方便识别和查找，制作响应文件时可以无需使用，例如“（一）基本目录”“封面”等。

- （一）基本目录

- 封面

（项目名称）

（项目编号）

响 应 文 件

供应商：                      （签章）

年    月    日

- 目录

- （自行根据响应文件编制目录）

- 供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 | （签章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 磋商报价表

本次为首次报价                                         货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明:

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：        年    月    日

- 明细报价表

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三摇病床(含床垫) |  |  | 848张 |  |  |
| 2 | 木质三摇病床(含床垫) |  |  | 50张 |  |  |
| 3 | 骨科牵引床(含床垫) |  |  | 126张 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 其他资料

请在此处中增加磋商所需其他相关内容（竞争性磋商文件要求的及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请空置。

单位名称：                 （签章）

- （二）资格条件

- 供应商资质（按资格要求提供）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司） 组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和竞争性磋商文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章） ： 法定代表人（签字） ： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：

- 供应商需每次参加政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前在线打印本表，经法定代表人签名和单位签章后作为投标（响应）文件的组成部分。

- “南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料。

- 自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

- 不适用信用承诺的情形

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 不适用信用承诺的供应商仍须按竞争性磋商文件要求提供资格审查要求的证明材料。

注：以下提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件中具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明和无重大违法声明模板。不适用信用承诺的供应商仍须按采购文件要求在本部分按照顺序提供资格审查要求的证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人/采购代理机构）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

注：可后附佐证材料

无重大违法行为声明

（采购人/采购代理机构） ：

我公司在参加编号为            号                     项目的采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被信用中国网、中国政府采购网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明

（说明：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- （三）符合条件

- 磋商报价表及报价

磋商报价表及报价的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，磋商报价格式、填写要求符合竞争性磋商文件规定，报价未超过预算或最高限价，具体报价内容详见磋商报价表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但响应文件中磋商报价表填写错误或按供应商须知28.2.5 修正后的报价不符合竞争性磋商文件规定的，本声明无效并以磋商报价表或28.2.5约定为准，可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购人/采购代理机构）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位参加本项目磋商活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方具备竞争性磋商文件要求的资格条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开启时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方同意遵守贵方有关磋商的各项规定并且响应竞争性磋商文件规定的响应有效期；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标/成交的唯一条件，你们有选择中标/成交供应商的权利；

六、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；

七、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

八、我司承诺若获得中标/成交资格，我司保证在领取中标/成交通知书前按照竞争性磋商文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

九、我我方决不提供虚假材料谋取中标/成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购

响应声明及承诺函 共2页，第1页

人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、我单位未组成联合体响应，中标/成交后不进行分包、转包。

十二、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

十三、与本磋商有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

响应声明及承诺函 共2页，第2页

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购人/采购代理机构）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 响应文件签署、盖章齐全完整

响应文件签署、盖章的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司响应文件签署、盖章符合竞争性磋商文件规定，具体报价内容详见响应文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但响应文件中签署、盖章不符合竞争性磋商文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 联合体响应

非联合体声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司参与本项目不存在联合体响应。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 响应有效期

响应有效期声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司承诺我司响应文件的响应有效期为       日（从提交响应文件截止之日起算）。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 商务要求响应

商务响应偏离表

（对付款方式、交货期、质保期须逐条应答，且不可负偏离）

| 竞争性磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |
| 付款方式：（根据竞争性磋商文件要求自行粘贴） | 付款方式：（供应商根据竞争性磋商文件要求自行响应） | （例）无偏离 |
| 交货期：（根据竞争性磋商文件要求自行粘贴） | 交货期：（根据竞争性磋商文件要求自行粘贴） | （例）无偏离 |
| 质保期：（根据竞争性磋商文件要求自行粘贴） | 质保期：（供应商根据竞争性磋商文件要求自行响应） | （例）无偏离 |

注：竞争性磋商文件列明的付款方式、交货期、质保期应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应，与竞争性磋商文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡响应文件中响应的付款方式、交货期、质保期与竞争性磋商文件有偏离的，均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 进口产品

进口产品的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司所投产品    （是/不是） 进口产品。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但声明内容与实际提供的证明材料不符的，本声明无效以实际提供的证明材料为准，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 技术要求响应

技术要求响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司响应文件填写符合竞争性磋商文件要求，具体内容详见技术响应偏离表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但响应文件中技术响应偏离表填写不符合竞争性磋商文件要求的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司响应文件符合竞争性磋商文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见响应文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但响应文件不符合竞争性磋商文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- （四）综合评审评分项

- 需求响应

技术响应偏离表

| 竞争性磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）主要技术参数： |  |  |  |
| # 三摇病床 |  |  |  |
| # 1.基本参数： |  |  |  |
| （例）1.1规格：2120*960*430-680±20mm； | （例）我司所投产品规格：2120*960*430-680±20mm； | （例）无偏离 | （例）P2 |

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 竞争性磋商文件第四部分采购需求的内容应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应，所提供服务与竞争性磋商文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡响应文件中所提供服务与竞争性磋商文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2、应后附详细说明及技术资料，并注明响应文件中对应的页码范围。

3、响应内容不得完全复制采购需求的内容，须供应商自行进行响应。

4、表格中填写（例）仅为为供应商理解表格使用，供应商制作文件时请删除。

5、行数不够请自行添加。

- 业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按竞争性磋商文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

- （五）企业报价折扣证明

- 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

根据供应商和产品本身提供相关材料，不适用的无需提供

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （签章）

日期：  年  月  日

- 属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- 节能产品认证文件

提供其所投产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- 环境标志产品认证文件

提供其所投产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。