南京市高淳人民医院

磁共振成像系统采购项目

（二次）

招标文件

项目编号：JSZC-320118-SHGK-G2025-0081

（代理机构编号：1214-254106190WWF）

江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

2025年09月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	21

第五章  评标方法与评标标准	26

质疑函范本	48

- 第一章  投标邀请

受[南京市高淳人民医院]的委托，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司就[磁共振成像系统采购项目][项目编号：JSZC-320118-SHGK-G2025-0081（代理机构编号：1214-254106190WWF）]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：南京市高淳人民医院磁共振成像系统招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并2025年10月13日14:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、 项目编号：JSZC-320118-SHGK-G2025-0081（代理机构编号：1214-254106190WWF）

2、项目名称：磁共振成像系统采购项目

3、预算金额：1000万元人民币

4、最高限价：1000万元人民币（高于此价格按无效报价处理。）

5、采购需求：

| 品目号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-1 | 磁共振成像系统 | 套 | 1 | 1000万元 | 否 |

6、合同履行期限：合同签订生效后60天内。

7、本项目不接受联合体参与投标。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）本项目的特定资格要求：

1、投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供扫描件加盖公章（如适用）。

2、如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需具备以下特定资格：

2.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章（如适用）。

2.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章（如适用）。

2.3若投标人为生产商/制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供扫描件加盖公章（如适用）。

2.4如根据国家相关政策规定，不属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需提供证明文件（本设备不属于医疗器械的承诺书）并加盖公章。

3、提供投标人代表参加本次政府采购活动近六个月中任意一个月份(不含投标当月)投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）。

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3、方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4、售价：0.00元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间（北京时间）：2025年10月13日14:30（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。注：下载打印日期从招标公告发布起至开标前。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

3.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采 购 人：南京市高淳人民医院

联系地址：南京市高淳经济开发区茅山路53号

联 系 人：王老师

联系电话：025-66939040

2、采购代理机构信息

名称：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

地址：南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室

联系人：王凡（项目负责人）、魏欣倩（商务）、王慧（标书）

联系方式：025-52874022、52875946、5287825

- 八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏苏豪创新科技集团高科有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《苏财购〔2020〕52号》、《财库（2004）185号》（节能环保）、《苏财购〔2022〕45号》

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏苏豪创新科技集团高科有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构不收取标书工本费。

4.3招标服务费收费标准：

4.3.1中标人向采购代理机构支付中标服务费，本项目采购代理服务费按苏政采协2024年20号文的80%计取，在领取中标通知书前一次性缴纳。

4.3.2服务费汇款地址：

开户名：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

开户行：工行南京市白下支行

账  号：4301013119100888895

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

6.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期10日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在原公告媒体上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评标委员会可以视为未提供；

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2供应商如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加注“★”的均为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%:

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.1.11启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

供应商报价在被评审委员会认为异常低价时，有提供书面说明和证明材料证明其报价合理性的义务，供应商应提前对自身报价的合理性进行综合评估并提前做好准备工作，避免在评审现场无法及时提供而被认定为无效投标（响应）。

27.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

28.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC 地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC 地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收接收人：王慧，联系地址：南京市雨花台区软件大道21号C座110室，联系电话：025-52875825。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章  合同文本

（以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订）

甲方：南京市高淳人民医院

乙方：

经甲、乙双方友好协商，就乙方销售给甲方设备，双方达成如下协议：

一、设备名称、型号、数量和价格

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）： 整 |  |  |  | （小写）：￥ |  |

二、设备详细配置清单见乙方的投标文件及承诺书，乙方承诺遵守甲方的试剂和耗材管理规定。

三、付款方式：合同签订后预付40%，到货安装调试经甲方验收合格并提供原厂保修函后,并且乙方开具符合国家规定的发票后付40%，正常使用60日后无息支付20%。

（如中小微企业中标，在合同签订前缴纳合同总价10%的履约保证金或银行保函。合同签订后预付40%，到货安装调试经甲方验收合格并提供原厂保修函后,并且乙方开具符合国家规定的发票后付40%，正常使用60日后付清合同全款；合同签订一年期限满，收到中标人退付申请后10个工作日内，无息退还履约保证金）

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

四、交货期及交货地点：合同签定之日起   天之内货物运抵甲方指定的医院机房。

五、乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，全新，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。由于设备质量问题引起的医疗事故和纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。

六、乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不涉及任何第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的纠纷。一旦出现，由乙方负全部责任。

七、乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

八、乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

九、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有歧义，甲方有权委托中国有资格的单位对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。

十、特别提醒条款一：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

十一、特别提醒条款二：设备到货时间，请乙方至少提前三天通知甲方采购员，以便甲方安排好相关收货工作。设备到达甲方医院时，乙方代表必须随机到达，由乙方负责卸货并搬运至甲方指定的地点，待设备搬运完毕后，甲乙双方办理交接手续。如未按上述规定执行，造成的一切后果全部由乙方承担。

十二、服务条款：

- 乙方免费提前为甲方提供设备安装图纸，并充分协助甲方做好机房的准备工作（如必要的话）。

- 设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的设备科联系，并与设备科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

- 乙方逾期交付货物的，每逾期一天，乙方向甲方偿付货款总额5%的滞纳金，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。

- 设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。保修期自甲方验收合格之日算起，保修期外故障待修复后只收配件费，免收人工费。

- 上述设备    年免费保修。并确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外乙方对本设备终身负责维修。

- 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后4小时内到达甲方现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方将立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

- 无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师至甲方维修本设备，必须事先与甲方设备科取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。

- 如设备软件升级，乙方负责免费软件升级。

- 乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

- 技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（塑胶封好，挂在设备上），解答甲方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。详见乙方的投标文件及承诺书。

- 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方保证无条件地为甲方永久免费打开。

- 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向甲方所在地法院起诉。

合同签署地点:南京。

甲方：南京市高淳人民医院                        乙方：

甲方代表：                                      乙方代表：

____年__ 月__日                                 ____年__月__日

- 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目。

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价 （万元） | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像系统 | 1套 | 1000 | 不接受 |

二、技术参数及要求

| 序号 | 技术参数名称 | 招标规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、磁体系统 |  |  |
| ★1.1 | 磁场强度 | ≥1.5T |
| 1.2磁场均匀度典型值(Typical)，采用V-RMS 14 plane plot测量法。以下参数，请提供datasheet（技术白皮书）证明，并注明页码位置。（本条目仅为标题，不计入技术部分评分） |  |  |
| ▲1.2.1 | 10 cm DSV | ≤ 0.004 ppm |
| 1.2.2 | 20 cm DSV | ≤ 0.02 ppm |
| 1.2.3 | 40 cm DSV | ≤ 0.40 ppm |
| 1.3 | 匀场方式 | 具有主动匀场+被动匀场+高阶匀场 |
| ▲1.4 | 磁体重量（含液氦），提供产品白皮书并标明位置 | ≥3980kg |
| ▲1.5 | 磁体长度（不含外壳），提供产品白皮书并标明位置 | ≤150cm |
| 1.6 | 磁体孔径 | ≥60cm |
| ▲1.7 | 液氦容积 | ≥1350L |
| 1.8 | 5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴） | ≤2.5m×2.5m×4m |
| 1.9 | 磁体类型： | 超导磁体 |
| 2、梯度系统 |  |  |
| 2.1 | 梯度控制技术 | 全数字实时 |
| ★2.2 | 最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值） | ≥33 mT/m |
| ★2.2 | 最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值，提供产品白皮书并标明位置） | ≥120 T/m/s |
| 2.3 | 梯度冷却方式 | 水冷 |
| 3、射频系统 |  |  |
| ▲3.1 | 单FOV一次扫描不移床可用独立射频通道数（提供产品白皮书并标明位置） | ≥24通道 |
| ★3.2 | 射频发射功率（提供产品白皮书并标明位置） | ≤18kW |
| 3.3 | 头颈联合线圈（单片，非组合） | 具有原厂头颈联合线圈（单片，非组合），≥16单元 |
| 3.4 | 体部相控阵线圈（单片，非组合） | 具有原厂体部相控阵线圈（单片，非组合），≥12单元 |
| ▲3.5 | 脊柱相控阵线圈（非组合），提供产品白皮书并标明位置 | 具有原厂脊柱相控阵线圈（非组合），≥24单元，且物理长度≥120cm |
| 3.6 | 磁共振扫描床可用线圈接口数 | ≥4个，必须可同时接驳使用，并提供操作界面证明 |
| 4、计算机系统 |  |  |
| 4.1 | 主控计算机 | 具有，主控计算机CPU核心≥4核，主频≥3.5GHZ，主内存≥32GB，采用固态硬盘，硬盘容量≥1TB，显示器图像分辨率≥1280x 1024，彩色液晶显示屏≥24寸，或提供以上要求更优配置 |
| 4.2 | 控制重建计算机 | 具有，控制重建计算机CPU总核心数≥10，主频≥2GHz，控制重建计算机内存容量≥48GB，控制重建计算机硬盘容量≥1TB，或提供以上要求更优配置 |
| ▲4.3 | 图像重建速度(256×256，全FOV) | ≥80000幅/秒 |
| 5、扫描参数 |  |  |
| 5.1 | X轴、Y轴、Z轴最大FOV | ≥500mm |
| 5.2 | 最小FOV | ≤5mm |
| 5.3 | 最薄层厚2D | ≤0.1mm |
| 5.4 | 最薄层厚3D | ≤0.05mm |
| 6、高级应用平台及软件 |  |  |
| 6.1 | 基于深度学习技术的磁共振图像重建技术 | 具有，提供datasheet（技术白皮书）证据； GE须提供AIR Recon DL技术，西门子须提供Deep Resolve技术，飞利浦须提供SmartSpeed技术，联影须提供DeepRecon技术，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称，并提供基于深度学习技术的磁共振图像重建神经、脊柱、关节、体部图像证明。 |
| ▲6.2 | 压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术，不得采用其他并行采集技术代替 | 具有，提供datasheet（技术白皮书）证据；GE须提供HyperSense技术，西门子须提供Compressed Sensing技术，飞利浦须提供CS SENSE技术，联影须提供uCS技术，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术可用于2D扫描序列、头部扫描、脊柱扫描，提供扫描图像和界面证明；压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术可用于腹部扫描并满足≤2s-3s/期相的高时间分辨率，提供可满足诊断的腹部多期动态增强图像证明。 |
| 6.3 | 磁化率加权成像技术 | 具有，支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示 |
| 6.4 | 肝脏铁脂定量成像技术 | 具有，GE提供IDEAL-IQ，西门子提供LiverLab，飞利浦提供mDIXON-Quant，联影提供FACT，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。多种参数图输出：水图、脂肪图、IP(in-phase)、OP(out-phase)、FF(fat fraction)、R2*，提供相应证明 |
| 6.5 | 去金属伪影成像技术 | 具有，提供技术名称及扫描界面证明 |
| 6.6 | 小视野弥散技术 | 具有，西门子提供ZooMit EPI，GE提供FOUCS，飞利浦提供Zoom DWI，联影提供MicroView，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称，并提供图像证明。 |
| 6.7 | 腹部自由呼吸成像技术 | 具有，提供技术名称及扫描界面证明 |
| 6.8 | 三维动脉自旋标记技术 | 具有 |
| ▲6.9 | 智能扫描技术，基于人工智能自动扫描定位 | 具有，基于人工智能的自动扫描定位技术，可使用部位≥4个（自动扫描定位部位包括腹部、肩关节），每个部位提供扫描界面证明 |
| ▲6.10 | 静音扫描成像技术 | 具有，提供序列层面静音扫描技术，提供技术说明，并可用于支持定位相在内的扫描静音与校准静音技术；同时支持TSE、GRE、DWI、TOF、水脂分离（单次扫描水脂同反四组对比）、MRS、DTI等高级功能的静音技术，提供各部位静音扫描操作界面。 |
| 7、病人检查环境 |  |  |
| 7.1 | 检查床最低位置 | ≤55cm |
| 7.2 | 检查床最大承重 | ≥200KG |
| 8、高级影像后处理工作站 |  |  |
| 8.1 | 原厂高级影像后处理工作站 | 具有，后处理工作站内存≥32GB，工作站网络端口≥1000Mbp，工作站显示器≥24英寸，显示器分辨率≥1920×1200，或提供以上要求更优配置。 |

三、商务和服务要求

★1、交货期：合同签订生效后60天内

★2、保修期：主机原厂免费保修≥1年，软件终身免费升级。

3、售后服务承诺：

（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费备品，保障医院使用。

（2）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（3）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。

（4）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。

（5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

培训：负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准；

4、验收标准：

（1）招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；

（2）与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

（3）货物合格证书技术资料中的精度、质量要求；

（4）投标人在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

（5）双方签订的合同技术附件所规定的条款。

6、交货地点：南京市高淳区淳溪街道北邻路216号金悦雅苑茗园B2栋，南京市高淳人民医院健康管理中心5楼

7、设备安装调试：投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行吊装、安装、调试（所有费用含在总报价内）。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物制造商派员前来调试，投标人不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

★8、付款方式：合同签订后预付40%，到货安装调试经甲方验收合格并提供原厂保修函后,并且乙方开具符合国家规定的发票后付40%，正常使用60日后无息支付20%。

★9、本项目为交钥匙工程，总报价中还应含设备磁体间屏蔽的安装及房间内部的装修（包括但不仅限于观察窗、磁吸门等磁体间所有装修及屏蔽安装所用材料），以及设备投入使用所需的第三方辅助设备（包括但不仅限于水冷机组、精密空调系统、铁磁探测设备、高压注射器、无磁转运床、无磁轮椅、防磁耳机、病人监视系统等，所提供的第三方辅助设备需单列清单并标明数量、型号、品牌及提供相关的资质材料，所有第三方辅助设备的吊装、安装、调试费用都应含在总报价内）。

四、其它

1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像系统 | 工业 |

2、说明

2.1招标文件中加注 “★”符号的指标为关键参数，加注“▲”符号的为重要参数，其他为一般指标。加注“★”符号的关键指标负偏离的，投标文件无效。

2.2关键参数及重要参数须提供佐证材料。佐证材料包括：原厂技术白皮书、彩页、产品手册、检测报告等（如某项技术要求已明确需提供的证明材料具体资料形式，则以具体内容为准），未提供完整技术支持资料或技术支持资料简单复制黏贴招标文件的技术要求的，评审时评审委员会成员有权不予认可。

2.3投标人需确保提供佐证材料的真实性，若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。

2.4投标文件里对质保期在前后表述不一致时，评审时按最低的质保期计算。如因此导致废标的，投标人自行承担责任。

2.5产品交付验收时，采购人将对技术规格要求中的★号、▲号指标进行逐一核实验收，如发现虚假应标，或无法实现关键技术指标功能，有权向采购主管部门进行举报，由中标供应商承担一切法律责任。

- 第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

- 二、政府采购政策功能落实

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购（如涉及）。

10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

- 三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审因素量化指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（保留小数点后面两位） | 30分 |
| 2 | 技术部分 （47分） | 评委根据招标文件中《技术参数及要求》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 2.1、全部满足标书基本要求47分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离将作无效投标处理（★号指标4条）； 2.2、有一项▲号指标负偏离扣2分（▲号指标10条）；（★号、▲号指标须提供相关证明材料（包括制造商技术白皮书或Data Sheet或国家承认的第三方机构出具的检测报告或厂家公开发行的宣传彩页等）并在投标文件技术参数偏离表备注栏中标注相应证明文件页码，否则评标委员会可视为未响应（负偏离）。 2.3、非★、▲号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止（普通指标27条）。 其中技术部分负偏离超过20条的，或本项得0分或经评委会评议负偏离可能实质性影响使用的，将判定为实质性不符合招标要求，做无效投标处理。 | 47分 |
| 3 | 售后及服务方案 （15分） | 投标人保障采购项目能够达到招标文件设定的使用和运行状态而提供的设备到货运输、安装、调试方案。方案应包含但不限于：①产品出厂质量控制②包装方式③运输方式④安全保障⑤安装调试计划一系列服务方案。 单项不存在瑕疵、漏项，有针对性解决说明，满足项目招标文件需求，得1分； 单项存在瑕疵、漏项或未提供、不满足项目招标文件需求，得0分； 上述评分项中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 15分 |
|  |  | 投标人提供培训方案，方案应包含但不限于：①人员操作培训②维修保养培训③应急管理培训④进阶培训⑤学习会议等方面。 单项不存在瑕疵、漏项，有针对性解决说明，满足项目招标文件需求，得1分； 单项存在瑕疵、漏项或未提供、不满足项目招标文件需求，得0分； 上述评分项中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |
|  |  | 投标人提供售后服务实施方案，方案应包含但不限于：①售后服务响应时间及回访巡检方案②故障解决措施③备品配件价格④服务网点、维修网点设置情况⑤技术人员安排情况等方面。 单项不存在瑕疵、漏项，有针对性解决说明，满足项目招标文件需求，得1分； 单项存在瑕疵、漏项或未提供、不满足项目招标文件需求，得0分； 上述评分项中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |
| 4 | 保修期 （5分） | 满足招标文件最低要求的得基本分1分，每增加一年原厂保修加1分，最高得5分。 | 5分 |
| 5 | 履约能力 (3分) | 提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）所投品牌同类项目成交合同案例，每提供一份合同案例（业绩）得1分，最多得3分。 注：须提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3分 |

- 四、符合性审查内容

注：以下内容投标人在标书制作过程中可根据自身实际情况上传声明、承诺等材料作为响应，格式自拟。符合性审查由评标委员会负责，投标人作出声明或者承诺，但评标委员会认为审核不通过的，投标人声明或承诺等无效，并可能做不符性处理。

1、报价要求

1.1格式、填写要求符合招标文件规定，报价（分项及总价）未超过预算或最高限价；

1.2报价合理性：报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

2、商务要求：

2.1投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、付款方式、质保期和交货期限、合同文本等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意；

2.2法定代表人身份证明或法定代表人授权书：内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字；

2.3《第六章投标文件构成》中“投标文件构成”没有实质性缺漏，签署、盖章齐全完整；

2.4投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、技术要求：

3.1投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

3.2投标文件中的《技术要求响应及偏离表》填写符合招标文件要求。

第六章  投标文件格式

- 封面

投 标 文 件

| 项目名称： | 南京市高淳人民医院磁共振成像系统采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320118-SHGK-G2025-0081 （代理机构编号：1214-254106190WWF） |
| 投标人名称： | XXXX（加盖CA电子公章） |
| 日期： | XX年XX月XX日 |

- 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

二、投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、配置清单

十三、主要配件、易损易耗件报价明细表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、项目实施方案

十八、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十九、投标人认为需要提供的其它资料

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。

工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于下列二、三、四、五款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

- 二、上一年度的财务状况报告

投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；（投标人成立不满一年无需提供）；

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：南京市高淳人民医院

我公司郑重声明：具有履行编号为XXXX（代理机构编号：XXXX）招标项下磁共振成像系统采购项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）

声  明

致：南京市高淳人民医院

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

- 六、特定资格要求的证明文件

1、投标人所投设备按国家规定须进行3C强制认证的，须提供3C证书，投标时需提供扫描件加盖公章（如适用）。

2、如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需具备以下特定资格：

2.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章（如适用）。

2.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章（如适用）。

2.3若投标人为生产商/制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供扫描件加盖公章（如适用）。

2.4如根据国家相关政策规定，不属于医疗器械监督管理范畴内的设备，需提供证明文件（本设备不属于医疗器械的承诺书）并加盖公章。

3、提供投标人代表参加本次政府采购活动近六个月中任意一个月份(不含投标当月)投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）；

- 七（1）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

- 七（2）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就（项目名称;XXXX）（项目编号：XXXX）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人身份证明》。

- 八、投标函

致：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司

根据贵方的JSZC-320118-SHGK-G2025-0081（代理机构编号：1214-254106190WWF）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.本投标有效期为自投标日起90日历天。

4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

- 小微企业声明函（货物）（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：人民币 小写：￥ |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 配置清单

（提供所投货物的详细配置清单、格式自拟）

- 主要配件、易损易耗件报价明细表（如有）

（提供所投货物主要配件、易损易耗件的报价，格式自拟）

- 技术要求响应及偏离表

（根据招标文件《第四章：采购需求》中二、技术参数及要求的内容填写，必须点对点应答）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：

- 行数不够，可自行添加；

- “偏离情况”列应据实填写“符合”、“正偏离”或“负偏离”。

- 投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理

- 证明材料附后。

- 商务要求响应及偏离表

（根据招标文件《第四章：采购需求》中三、商务和服务要求的内容填写，必须点对点应答）

| 序号 | 招标文件商务条款 | 供应商商务响应 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、招标文件第四部分采购需求中（二）商务和服务要求的内容应当逐条在此表中列明并由供应商逐条响应，与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中响应的内容与招标文件有偏离的，均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2、行数不够请自行添加

- 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：/

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 产品（核心产品） 品牌 |  |

日期：       年   月   日

- 项目实施方案

投标人须根据本项目的采购需求及评分标准的要求编制项目实施方案，格式自拟

- 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

- 投标人认为需要提供的其它资料

（评分标准或招标文件中要求提供的材料，格式自拟）

例如：

- 节能产品认证证书（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 投标产品技术参数佐证材料

- 投标产品制造商或投标产品的认证证书

- 投标人认为需要提供的其它资料（如业绩、团队配置、各种承诺等）

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。