公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-SZSX-G2025-0009

项目名称：南京质检院检验检测设备采购（三）

采购单位：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究）

采购类别：货物类

江苏中食信企业管理咨询有限公司

二〇二五年八月

目  录

第一章  投标邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购项目需求

第四章  评分标准

第五章  合同主要条款及格式

第六章  附件

第七章  投标文件格式

第一章 投标邀请

江苏中食信企业管理咨询有限公司（以下简称“中食信”）受南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究）（以下简称“采购人”）委托，就“南京质检院检验检测设备采购（三）”进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商参加投标。

- 项目编号：JSZC-320100-SZSX-G2025-0009

2、项目名称：南京质检院检验检测设备采购（三）

3、采购项目预算及最高限价：项目预算为316.472万元；最高限价为288.472万元（投标响应报价不得超过项目最高限价，超出最高限价的均按无效响应处理）。

4、采购需求：详见第三章。

5、合同履行期限：自收到预付款后的120天（供应商必须响应合同履行期限要求，否则将作无效响应处理）。

6、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料（包括但不限于）：

6.1 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

6.1.1根据南京市财政局文件《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）规定，自2021年9月1日起对全市范围内推行政府采购资格审查环节信用承诺制，即在南京市域范围内参加政府采购货物、工程或服务活动的供应商作出自身符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

6.1.2 供应商应当以书面形式向中食信作出信用承诺。

供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在招标文件发布之日起至提交响应文件截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

6.1.3 在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料；

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料3日内提交中食信核验。经核验无误后，由中食信发出中标通知书。

6.1.4 不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（三）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

6.1.5 违反信用承诺的法律责任：

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

6.2.1中小企业政策：本项目非中小企业预留采购份额。

6.2.2落实政府采购政策的资格要求：无。

6.3 采购人根据采购项目需求规定的特定条件：无。

6.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商参加本项目的采购活动。采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用南京”网站（www.njcredit.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）等渠道查询供应商信用记录并保存。

7、是否接受联合体投标：不接受。

8、是否接受进口产品投标：接受。

9、集中考察或答疑：采购人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

10、投标保证金：本项目无需缴纳保证金。

11、招标文件获取信息

11.1 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

11.2 地点：苏采云系统。

11.3 方式：苏采云系统报名获取。

11.4 售价：免费。

12、提交投标文件截止时间、开标时间和方式

12.1 提交响应文件截止时间：2025年9月1日14：30（北京时间）。

12.2 开标时间：2025年9月1日14：30（北京时间）。

12.3 开标地点：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

12.4 响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在系统规定时间内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

13、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 14、其他补充事宜

14.1 CA办理

供应商通过“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。南京现场办理地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（一楼），咨询电话：025-68505941。

14.2 依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误相关采购活动。

14.3 未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

15、采购人联系方式

联系人：王主任

联系电话：025-86673697

地址：南京市建邺区嘉陵江东街3号

16、采购代理机构联系方式

联系人：孙工

联系电话：025-84724903

地址：南京市玄武区珠江路688号卓越大厦723室

17、公告媒体

17.1 本采购公告在江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）等指定媒体发布。

17.2 若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注原公告媒体。

第二章  供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合本招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2  货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.3 “用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

- 3.1 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

- 3.2 对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目或采购包，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目或采购包，对小型和微型企业提供的货物报价价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 3.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

- 3.4 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

- 3.5 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

- 3.6 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型或微型企业的，不重复享受政策。

- 3.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 4、采购节能产品、环境标志产品相关政策

- 4.1 为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库（〔2019〕19 号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。供应商须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单” 中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上发布。

- 4.2 为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。供应商须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。

- 4.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

- 4.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

- 5 信息安全产品政策

- 5.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

- 5.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 6、招标文件的约束力

- 6.1 供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 6.2 本招标文件由采购代理机构负责解释。

- 二、招标文件澄清、补充或修改

- 7、招标文件的澄清、补充或修改

- 7.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改，但不改变采购标的和资格条件，在原采购公告媒体发布更正公告；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，提交投标文件截止时间顺延15日。该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 7.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 7.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本采购项目有无变更公告。

三、投标

8、供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

9、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 供应商应用人民币报价。

9.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。

9.5 投标文件应逐页编码，不得跳页。

9.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话（手机号码）、传真等。

10、投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

10.2 投标文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加投标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）* 投标函（投标声明）；

（2）* 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）* 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（4）* 不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺；

（5）* 第一章投标邀请中6.1规定的资格条件证明文件；

（6）* 第一章投标邀请中6.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）：

（7）* 第一章投标邀请中6.3采购人根据采购项目需求规定的特定条件证明文件（如有）；

（8）《商务条款偏离表》；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.3 投标文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*《投标产品一览表》；

（2）*《供货产品一览表》；

（3）*项目实施方案；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（5）服务承诺；

（6）《技术条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.4 投标文件的价格部分

（1）价格部分是对货物价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物仅接受一个价格，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

（2）报价应包含完成本项目及伴随服务发生的所有含税费用，支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，售后服务以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，投标总报价不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应在《开标一览表》等标明提供货物的投标总报价。

10.5 投标文件的其他部分。

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

- 11、投标有效期

11.1 自提交投标文件截止之日起90日。

11.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

12、投标文件签署

12.1 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

13、投标文件的递交

13.1 电子投标文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

13.2 电子投标文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传，未按要求成功上传的投标文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（3）至投标截止时间，投标的供应商不足三家的，不得开标。

14、有下列情形之一的投标文件将拒收：

14.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

15、投标文件的修改和撤回

- 15.1 投标文件的撤回：

- 15.1.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 15.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 15.2 投标文件的修改：

- 15.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 15.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

- 15.3  在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

- 16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 代理费用：按计价格[2002]1980号文件货物类65%计算，向采购代理机构支付中标服务费。代理费用包含在投标总价中。中标供应商凭缴纳代理费用的银行凭证复印件到我公司领取中标通知书，代理费用必须转账到我公司以下账户，拒收现金及支票等其他付款方式。

收款单位名称: 江苏中食信企业管理咨询有限公司

开户行: 南京银行恒嘉路支行

账号: 01240120420000371

四、开标、评标与确定中标供应商

17、开标

17.1 本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在[解密环节]必须使用CA证书解密电子投标文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

注：投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

17.2 线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

17.3 开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。供应商开、评标全过程中应保持通讯畅通，苏采云系统处于在线状态，并安排专人与采购代理机构及评委会联系，答复相关信息。

17.4 开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行投标文件解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

17.5 供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

17.6 至投标文件解密截止时间，解密投标文件的供应商不足三家的按废标处理。

17.7 开标在招标文件规定的时间、地点进行，由采购人或采购代理机构主持，供应商参加（观看），评标委员会成员不得参加开标活动。

18、评标

18.1 资格检查和符合性检查

18.1.1 资格检查

开标结束后，由采购人或采购代理机构根据法律法规和采购文件的规定依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

投标文件有下列情况之一的，在资格检查时按照投标无效处理：

（1）本章10.2中（3）、（6）、（7）要求提供的证明材料缺失或无效的；

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。查询结果留存并归档。

18.1.2 资格审查合格的供应商不足3家的，不得评标。

18.2 评标组织

18.2.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.2.2 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

18.3 评标程序

18.3.1 投标文件的符合性检查。

18.3.1.1 评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照投标无效处理：

（1）本章10.2中（1）、（2）、（4），10.3加*项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）投标文件中未响应采购项目需求中规定要求的实质性要求的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）供应商具有《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

18.3.1.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.3.2 澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.3.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章 18.3.2 要求的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

18.3.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，供应商应在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

18.3.5 如发生上述情形的，供应商应保持其投标文件上联系方式的通讯畅通；如采购代理机构或评标委员会联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在二十分钟内未按时提交书面说明，则视为供应商放弃上述权利，评标委员会将其作为无效投标处理。

18.3.6 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.4 同品牌多家投标人处理原则

18.4.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个中标人。

18.4.2 非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

18.5 评标方法和标准

18.5.1 采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评分统计方法将全部评委评分直接进行算数平均，小数点后保留2位。

18.5.2 评标标准及评审因素详见招标文件第四章。

19、确定中标供应商

19.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商。

19.2 采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，将中标结果在原采购公告媒体发布，同时向中标供应商发出中标通知书。

19.3 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

20、编写评标报告

20.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

21、评标过程的保密性

21.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.2 除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

21.3 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

五、签订合同

22、签订合同

22.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

22.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

22.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

22.5 中标通知书发出后，中标供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单。

22.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

23、询问

23.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24、质疑

24.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

24.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对招标文件提出质疑的，应自供应商获得招标文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

24.4 对招标文件内容质疑时，需提供在采购系统中下载本项目招标文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，对资格条件质疑的除外。

24.5 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

24.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25、投诉

25.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

26、诚实信用

26.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2 供应商不得向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

26.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

26.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 采购项目需求

一、项目介绍

为满足粮油类食品检验检测需求，南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）需采购电感耦合等离子体质谱仪等设备，本项目为交钥匙项目，采购预算金额包括设备运输、安装等所有费用。

二、项目建设遵循标准

符合国家标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范。

三、设备清单及参数要求：

3.1 设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序升温进样口 | 1 | 台 | 否 | 5 |  |
| 2 | 全自动酸蒸清洗机 | 1 | 台 | 是 | 22.772 |  |
| 3 | 浓缩仪 | 1 | 台 | 否 | 27.2 |  |
| 4 | 氮吹仪 | 1 | 台 | 否 | 5.8 |  |
| 5 | 全自动电位滴定仪 | 1 | 台 | 是 | 28 |  |
| 6 | 均质仪 | 1 | 台 | 否 | 6.5 |  |
| 7 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 台 | 是 | 148.2 | 核心产品 |
| 8 | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 否 | 45 |  |
| 最高限价：¥288.472万元 |  |  |  |  |  |  |

3.2 设备主要技术参数要求

3.2.1 程序升温进样口

| 序号 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲程序升温进样口PTV描述：适合所有0.05mm - 0.53mm内径的毛细管柱支持热/冷进样； |
| 2 | 支持柱上进样，至少兼容Merlin Microseal®隔垫具有反吹功能； |
| 3 | ▲程序温度：3阶升温程序，最高 870℃/min，-100℃使用液氮LN2, -50℃使用干冰 CO2； |
| 4 | 最高温度：450℃； |
| 5 | 电子压力控制：0-1050 kPa (0-152 PSI)； |
| 6 | ▲分流比：12500:1； |
| 7 | 最高升温速率：870℃/min； |
| 8 | 降温速率：3.5min内从350℃降至50℃； |
| 9 | 总流量设定：分流流量范围0-1250mL/min，精度0.1mL/min； |
| 10 | 隔垫吹扫流量最高50mL/min。 |

3.2.2 全自动酸蒸清洗机

| 序号 | 主要技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用 途 | 能够彻底地、安全地清洗痕量分析所使用的各种微波消解罐，如PFA、PTFE或石英罐，甚至用于烧杯，容量瓶，ICP的雾化器和火炬管等的痕量清洗。全部流程自动化，自动进酸，自动亚沸酸蒸汽清洗，自动排酸，自动进纯水，自动超纯水蒸洗，自动排酸，自动热空气干燥，冷却。还具有用酸量少、清洗时间短效率高、密闭条件下进行酸蒸汽超净清洗，防止实验室污染等优势。 |
| 2 | 要 求 | 能够通过程序设定工作状态，全自动完成加酸、加热，逆流清洗，干燥，冷却等全过程。 |
| 3 | 工作条件 | 3.1 用电（电压&电流）：220V，50Hz； 3.2 运行环境温度：室温~40°C； 3.3 自然空气冷却，不使用冷却水，有效防止外界污染； 3.4 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。 |
| 4 | 技术指标 | 4.1 ▲清洗机采用TFM特氟龙等原料一体化成型；底部采用圆锥底，能自动排干废酸(补充说明：提供产品对应位置清晰图片）； 4.2 采用中空结构的支撑蒸汽喷管，进口PTFE材料； 4.3 加热石墨炉与外界有隔热，外部温度不超过60℃（炉温180℃时）； 4.4 至少5寸触屏PID控制器，可程序控温，可控制升温速度，酸蒸汽发生器，能在酸液处于亚沸状态下快速汽化酸液并导入清洗腔内，100ml酸液汽化时间≤10min； 4.5 全自动化微电脑控制自动进酸，自动亚沸酸蒸汽清洗，自动排酸，自动进纯水，自动超纯水蒸洗，自动排酸，自动热空气干燥、冷却；干燥后的器皿被洁净的保存在清洗腔中，可随时直接使用； 4.6 ▲酸蒸清洗一次用酸量50~100ml；水蒸洗用水量200-300ml；一次清洗产生废液≤1000mL。 4.7 ▲风路设计：空气先通过Hipe过滤网，通过风机、加热管、单向阀进入清洗舱内。风干温度可达210℃，并且风干时腔体内部温差≤5℃（具有 CNAS或 CMA 认证的检验机构出具的检测报告），能彻底烘干，风干效率高（消解罐60支满载不高于1小时内烘干）； 4.8 自定义温度曲线，可保存自定义方法不少于10种； 4.9 ▲超温保护、定时自动停止加热功能； 4.10 清洗量：支架分上下两层，下层至少60个支撑杆支持55ml消解反应罐制至少60个，上层栏架放置至少60个塞子，也可以按客户需求定制； 4.11 ▲ 开锁盖方式：开盖方式不限，盖好后有安全锁扣，避免其他人员在运行中打开(补充说明：提供产品对应位置清晰图片）； 4.12 温控范围：RT~240 ℃； 4.13 石墨加热器功率：≤2.2kw； 4.14 支持WIFI无线控制，控制元器件远离酸环境； 4.15 适用于所有的痕量和超痕量分析用的反应器清洗； 4.16 清洗容器的表面接触酸蒸汽浓度：100%，所有内部接触部件均采用高纯特氟龙（聚四氟乙烯）、PTFE、PFA等耐腐蚀材质，可耐210℃以上的浓硝酸、浓盐酸、浓氢氟酸以及王水；清洗清洁度能达到PPT级； 4.17 排放系统：每次酸和水在清洗后不回流到原酸或水里面，通过排废蠕动泵将废液排放到废液收集器中，再排放； 4.18 酸蒸馏超净清洗环境：密闭； 4.18 冷却方式：自然空气冷却，不使用冷却水； 4.19 适用试剂：氢氟酸，盐酸，硝酸，王水，纯水； 4.20 常规清洗周期：＜3小时(含干燥时间)。 |
| 5 | 基本配置 | 5.1 酸蒸清洗系统：1台； 5.2 双层篮架：下层60位消解内罐装载篮架，上层清洗消解罐塞子：1套； 5.3 酸液瓶 PFA 1000mL 1个； 5.4 纯水瓶 PFA 1000mL 1个； 5.5 废液瓶 PP 1000 mL 1个； 5.6 过滤HEPA 1个； 5.7 托盘 1个； 5.8 阿贝折射仪 1台； 5.9 二氧化碳测定仪 2台。 |

3.2.3 全自动浓缩仪

| 序号 | 主要技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | 1.1 环境温度：15℃～35℃，相对湿度：45～80%； 1.2 工作电压：100-240V，50/60Hz。 |
| 2 | 技术性能指标 | 2.1 自动浓缩仪：利用水浴加热，通过将氮气吹入受热后的样品表面进行快速浓缩支持不少于60个样品并联使用。 2.2 氮吹模块 2.2.1 氮吹针采用双模式控制，既可以利用程序设置追随液面自动下降也可使用按键手动调整氮吹针至合适的位置； ▲2.2.2 氮吹每排通道≥4路供气口，保证每个出气口压力的平行性（提供图片等证明材料，加盖供应商公章）； ▲2.2.3 至少一排通道可以分组两两控制氮吹通道，可在少数量样品浓缩时关掉无样品氮吹口节省氮气的同时也保证样品浓缩的平行性（提供图片等证明材料，加盖供应商公章）； 2.2.4 程序换针界面辅助快速更换氮吹针，方便拆卸清洗氮吹针的同时也可快速更换为氮吹方式增大设备兼容性。 2.3 浓缩腔 ▲2.3.1 浓缩仪设有具有照明功能的大尺寸可视玻璃观察窗，浓缩全过程可观察到样品的状态； 2.3.2 应有具体措施，避免氮吹针位置对不准； 2.3.3 水浴槽为固定式，可避免水浴槽移动引起的水浴飞溅以及水浴槽移动滑轨损坏等设备故障，同时水浴槽上设有快插排水口方便更换加热介质； ▲2.3.4 浓缩架和水浴槽全身采用PTFE涂层等具有防腐蚀防生锈工艺，以提高仪器的耐用性和寿命； 2.3.5 试管架形式多样：支持10mL、15mL、50mL等通用规格的试管/离心管，至少兼容2mL的GC/LC小瓶和1.5mL塑料离心管并能在小瓶上直接进行氮吹； 2.3.6 水浴加热方式，机身自带过热保护组件可有效防止水箱干烧。控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~100℃； 2.3.7 仪器为浓缩工作状态时，上盖会自动电磁锁定，打开上盖后自动断气，安全高效并节省氮气； 2.3.8具备水浴预加热功能，开机后按预设温度自动加热； 2.3.9 配有强力排风装置和相应废气管道，有效祛除有机溶剂产生的刺激性气味。 2.4 控制终端系统 ▲2.4.1 应具有人机交互界面，可实时显示浓缩的氮吹针下降速度、氮吹压力、浓缩时间、加热温度等参数信息，支持在线编辑和保存浓缩参数（提供产品彩页或实物图片等证明文件）； ▲2.4.2 氮吹针下降到最低处时支持自动延时和自动程序调压； 2.4.3 自动调整氮吹针最佳起始高度，中途如果更换或增加样品系统自动调节新的高度。 2.5 氮气供应单元 2.5.1 一体式集成氮气发生器内置空气压缩系统、净化系统、存储系统和氮气制备系统。氮气流速不低于90 L/min@5kgf，氮气纯度≥99.5%； 2.5.2 至少采用两组多级超精密过滤系统，过滤精度：颗粒<0.01um@0.003mg/m3。高通量设计，空气处理量不小于400L/min。 |
| 3 | 配置要求 | 3.1 浓缩仪主机单元，包括不少于60位氮气出口 1套 3.2 不低于10寸智能控制终端（预装人机交互终端控制系统） 1套 3.3 氮吹针排组件 12组 3.4 15mL＞60位表面经PTFE处理样品管支架 1套 3.5 50mL表面经PTFE浓缩支架 1套 3.5 备用φ2.0mm氮吹针（10支/包） 6包 3.6 防腐排气管 3m 3.7 氮气接头组件 1套 3.8 一体集成式氮气发生器（100mL/min） 1套 3.9 多样品涡旋混合器 1台 |

3.2.4 氮吹仪

| 序号 | 主要技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | 1.1 环境温度：15℃～35℃； 1.2 相对湿度：45～80%； 1.3 工作电压：220V/110V，50Hz。 |
| 2 | 技术性能指标 | 2.1 智能氮吹仪，利用水浴加热、通过将氮气吹入加热的样品表面从而达到快速浓缩的目的，广泛应用于气相、液相及质谱分析中的样品前处理。设备操作方便，令繁琐的浓缩过程变得简单； 2.2 圆盘结构，360度自由旋转样品支架可无死角观察每个样品管状态； ▲2.3 样品位数≥24通道同时使用，支持4组分组控制，可同时浓缩6、12、18、24个样品等多样化方案； 2.4 具备快速升降按钮，可根据样品液面调整氮吹针高度； 2.5 氮吹针应采用316不锈钢材等耐腐蚀性强材料，可接移液枪头防止交叉污染； ▲2.6 每个氮吹通道配有带数字刻度盘的调节阀，可根据数字显示盘调节各个通道的气体流量并保证每个通道的供气量一致； ▲2.7 水浴锅前端设有宽曲面可视窗设计，内置照明系统，无需中止加热氮吹便可全程查看浓缩过程； 2.8 一体成形水浴锅内胆经过特殊防腐涂层处理，防腐蚀防生锈，经久耐用； 2.9 水浴加热精确控温方式，控温精度：±0.5℃；控温范围：室温~100℃； ▲2.10 控制终端：采用一体化高清触摸控制彩屏支持中英文界面自由切换，具备手动和自动双模式控制方式，一键开关总氮气阀，可实时显示氮气压力、水浴温度和浓缩时间等关键信息。 |
| 3 | 配置要求 | 3.1 ≥24位样品管支架 1套； 3.2 内置照明可视化水浴锅 1套； 3.3 氮吹针(Ø2.0mm),10支/包 3包； 3.4 升降按钮 24个； 3.5 预装≥5寸彩色触摸显示屏及智能控制软件 1套。 |

3.2.5 全自动电位滴定仪

| 序号 | 主要技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术要求 | 主机可以实现平行滴定功能，能够升级连接不低于11套加液驱动器。 |
| 2 | 配置要求 | 2.1电位滴定仪主机 1台； 2.2触摸屏工作站 1套； 2.3搅拌装置 1套； 2.4 20ml加液单元 2套； 2.5非水相酸碱电极1套； 2.6 氧化还原铂电极1套。 |
| 3 | 工作条件 | 3.1 工作电源：220V，50～60Hz； 3.2 环境温度：5~45℃。 |
| 4 | 技术要求 | 4.1 主机和工作站： ▲4.1.1 主机满足平行滴定功能，至少完成2个指标的同时测试； 4.1.2 工作模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正、手工滴定、不间断连续加液和手工加液等模式； 4.1.3 DET动态滴定和MET等量滴定至少具有窗口评估和附加点评估功能； 4.1.4 可直接测定温度、电压、pH值、极化电流、极化电压； 4.1.5 工作站：计算机软件工作站； 4.1.6 接口：至少2个USB接口可连接键盘、鼠标、U盘、打印机、读码器、样品处理器等； 4.1.7计算机软件工作站完全符合GLP、GMP、FDA21CFR-1要求：软件可以自动识别已经连接的软硬件设备（包括主机、搅拌台、智能化滴定管单元、智能化电极和电极连接线缆等），具有完备的电极管理、滴定剂管理、文件管理、用户分级管理和电子签名等功能，可自动记录日志化文件，且仪器登陆操作受密码保护，从而完全保证数据的安全性、结果及操作的可溯源性； 4.1.8 滴定方法和结果储存量：没有限制，主要取决于电脑上硬盘的容量； 可以输出滴定数据及测量点数据（excel 或pdf等格式）、备份方法、打印报告、重新校正结果，能够同时在线显示滴定曲线和导数曲线。 4.1.9 用户可自由灵活编程，软件可自动进行结果合理性自检。 4.2 滴定管： 4.2.1 直拉式滴定管交换单元，具有滴定和加液功能； ▲4.2.2 滴定管容积：至少包含5，10，20，50 ml； ▲4.2.3 瓶顶式加液管，由上往下的驱动方式，四通路结构设计，可以通入空气，从而完全实现“一键式”自动排空及充液； 4.2.4 滴定管内置智能识别技术，可读取或写入滴定管的规格、编号、体积、分辨率及标准溶液的浓度、配制日期、标准溶液有效期、过期报警信息等，以实现数据的可溯源性； ▲4.2.5 加液精度优于ISO/DIN Standard 8655-3关于活塞式加液器加液精度的相关要求。5mL滴定管最大加液误差不大于0.3%，10mL滴定管最大加液误差不大于0.2%，20mL滴定管最大加液误差不大于0.15%，50mL滴定管最大加液误差不大于0.1%。 4.3 测量输入 4.3.1 具有极化接口，可进行极化滴定，包括扩展卡氏水分测定功能； 4.3.2 电位测量： 分辨率： 0.1mv ▲准确度：±0.2mV 4.3.3 pH测量 分辨率：0.001pH 准确度: ±pH 0.003 4.3.4极化电位测量： 分辨率： 0.1mv ▲准确度：±0.2mV 4.3.5极化电流测量： 分辨率： 0.1uA 4.3.6温度测量： 范围：-30℃～+200.0℃ 分辨率： 0.1°C 准确度：± 0.2°C 4.3.7 数字智能电极，内置记忆芯片，可以记录电极类型、编号、序列号、起始校正数据、当前校正数据、队列数据和名称，完全实现了电极使用的可溯源性。 4.4 搅拌器： 4.4.1 搅拌器：搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整，正反双向搅拌控制，至少15档变速。 4.5文件资料方面 4.5.1 须提供文件清单，技术资料及文件内容清晰、易懂； 4.6.2 供应商免费提供操作手册一套，维护保养指南一套，并提供上述一份文件的电子文本； 4.6.3 仪器到货清单必须详列包装箱内容物及数量； 4.6.4 仪器装箱清单、仪器合格证书、操作及维护手册； 4.6.5 现场验收测试报告。 |

3.2.6 均质仪

| 序号 | 主要技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围 | 可应用于动物组织、生物样品、食品、如：肉、鱼、蔬菜、水果、烟草等的均质处理，特别适用于农兽残检测样品的均质提取。符合《中华人民共和国药典》2015年版四部 2341农药残留量测定法（新增第五法）和GB23200.113-2018(1)植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱质谱联用法；速度快、节约人力等。密闭式的均质原理，避免有机溶剂挥发的产生。 |
| 2 | 工作条件 | 2.1 工作温度: 10-40°C； 2.2 湿度: 20 - 80%； 2.3 电源:单相100-240 V, 50/60 Hz。 |
| 3 | 技术指标 | 3.1 样品位：至少2位； 3.2 均质离心管容积：25mL/50mL/100mL/120mL等； 3.4 均质提取速度：800-18000rpm； 3.5 塑料盖子，一次性塑料均质盖子可完全避免交叉污染； 3.6 适配商用离心管； 3.7 可调正反转，反转可制备单细胞悬液； 3.8 电机功率：不大于80W； |
| 4 | 配置要求 | 4.1 主机 1台； 4.2 均质盖字，定子塑料，转子不锈钢，适用于50ml康宁离心管 6个； 4.3 均质盖字，定子不锈钢，均质转子不锈钢，适用于100ml离心管 4个。 |

3.2.7 电感耦合等离子体质谱仪

| 序号 | 主要技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 1.1 基本结构：由电感耦合等离子体（离子源）、离子透镜、碰撞/反应池、质量过滤器、检测器等部分构成。由专业软件对仪器进行控制，并对数据进行获取、压缩、处理显示和存储。质谱仪还应包括维持高真空的必要设备，以及进行常规溶液样品雾化的进样系统； 1.2 应用范围：ICP-MS 的功能包括样品引入、原子化、离子化和质量分析，以进行样品的定性确认、定量成分分析以及元素成分的同位素分析和形态分析； 1.3 整机气路：ICP-MS至少拥有5路高精度质量流量计，精确控制包括等离子体气、辅助气、载气、碰撞气等在内的气体流速。 |
| 2 | 基本配置 | 2.1 进样系统： 2.1.1 ▲由雾化器和雾化室构成，配置帕尔帖半导体制冷模块，将雾化室包裹其中，可实现低温去除溶剂的效果，制冷温度2~20℃连续可调（须提供软件控制雾化室温度截图证明）； 2.1.2 蠕动泵满足进样管、内标管、废液管的稳定分析需求； 2.1.3 ▲配置质量流量计精确控制氩气加入，可实现4档、8档、25档、50档、100档等稀释，稀释气流速0~2.00L/min，0.01L/min连续可调（须提供稀释气体软件截图证明）； 2.1.4 ▲配置补偿气，对样品实现预富集，提高ICP-MS 痕量检测能力，气体流速范围0~2L/min，0.01L/min步进精度（须提供补偿气软件截图证明）； 2.1.5 ▲具有超高基质进样系统：可在不稀释的情况下直接分析总溶解态固体含量高达 25％的样品，减少样品前处理时间(提供官网截图证明材料，和网址备查)； 2.2 等离子体： 2.2.1 固态射频发生器，最高功率达1600W，射频线圈采用循环水冷却（提供循环水冷却RF软件截图证明），若非循环水冷却，需额外增加10套射频线圈； 2.2.2 石英炬管，X/Y/Z定位可由电机控制自动完成； 2.2.3 ▲配置屏蔽炬，非耗材，实现等离子体真实接地，彻底杜绝锥口二次放电（须提供屏蔽炬实物图证明）； 2.2.4 配置观察窗，可实时观察锥孔和炬管是否需要清洗。 2.3 接口和离子透镜： 2.3.1 接口：镍质采样锥和截取锥组成，锥上不得施加任何电压，锥间不得通入任何气体； 2.3.2 离子透镜起到有效提取及聚焦离子束，同时将中性粒子和光子与正离子彻底分离； 2.3.3 至少配置2个提取透镜，实现软提取、硬提取等方式，提高离子传输效率，提取透镜电压范围 -200~10V，0.1V步进精度（须提供提取透实物图及软件截图证明）； 2.3.4 ▲至少配置2个偏转透镜，实现双离轴，进一步降低仪器背景，偏转透镜电压范围-50~10V，0.1V步进精度（须提供提取透实物图及软件截图证明）。 2.4 碰撞/反应池： 2.4.1 池内设计至少含八极杆装置，池内温度范围50~100℃，0.1℃连续可调（提供池温控软件截图证明）； 2.4.2 ▲池内可通入高纯氦气，彻底去除所有质谱干扰，确保数据准确性，He气流速最高可达12mL/min，实现高能碰撞模式（须提供He气流速软件截图证明）。 2.5 四极杆质量过滤器： 2.5.1 质量过滤器：金属材质四极杆设计，保证高分辨率，质量范围2-255amu，四极杆射频频率＞2.2MHz（需提供四极杆射频频率软件截图）； 2.5.2 保证快速扫描2-255amu质量范围内所有离子。 2.6 检测器： 2.6.1 双模式电子倍增器，模式间可自动切换； 2.6.2 至少9个数量级的动态线性范围，满足同时分析痕量与常量元素； 2.7 软件： 2.7.1 提供中文版的ICP-MS控制软件。 2.8 自动进样器 2.8.1 ▲配备样品位数：≥100位自动进样器（提供官网截图证明材料）； 2.8.2 集成式防护罩选件保护样品与实验室环境； 2.8.3 三通道蠕动泵可实现最大的流动冲洗灵活性； 2.8.4 四个样品架至少可容纳240个样品，确保高通量实验室实现长期无人值守的运行。 2.9 集成快速进样系统： 2.9.1系统必须至少包含一个六通的切换阀，可实现定量环与不连续进样功能，以增加样品通量及减少质谱区域的基质负荷；该系统可至少通过8种固定体积定量环进样把单个样品进样量控制在0.25~2.5mL之间（须提供固定体积定量环证明文件）； ▲2.9.2系统必须包含一个用于快速样品提升的活塞泵，实现定量环快速充样，提高样品分析速度与分析效率（须提供外置活塞泵实物图）； 2.9.3 系统包含一个三通阀，用于在线内标与调谐液之间在线切换，可实现完全的开机自动调谐，无需做内标和调谐之间人工切换； 2.10 ▲性能指标（提供厂家盖章的官方技术参数证明文件）： 2.10.1 灵敏度： 7Li≥60Mcps/ppm，89Y≥220Mcps/ppm，238U≥350Mcps/ppm； 2.10.2 检出限：9Be≤0.2ppt，115In≤0.05ppt，209Bi≤0.1ppt； 2.10.3 背景稳定性：背景信号的平均值，低于1.0cps； 2.10.4 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤1.5%； 2.10.5 双电荷离子（Ce2+/Ce+）≤3.0%； 2.10.6 短期稳定性（RSD）≤2.0% （20 min）（须在1ppb标准溶液中测定）； 2.10.7 长期稳定性（RSD）≤3.0% （2h）（须在1ppb标准溶液中测定）。 2.11 工作站硬件： 服务器级工作站：配置不低于Intel 4核CPU, 8GB内存, 2×500GB硬盘（一个备份）, 独立显卡，DVD/CD-RW, Microsoft windows10操作系统，HP22”液晶显示器，激光双面打印机。 |
| 3 | 配置要求 | 3.1 ICP-MS主机 1台； 3.2 带快速进样系统的自动进样器1套； 3.3 中文版操作软件1套； 3.4冷却循环水机 1台； 3.5 原厂调试溶液 1套； 3.6 原厂调试母液（10ppm ,100mL）、内标母液（100ppm, 100mL）各1套； 3.7 常用多元素标准溶液（≥25元素,10ppm,100mL） 1套； 3.8 品牌电脑和激光打印机 1套； 3.9 不间断电源UPS电源1套（功率10KVAUPS，断电可自动切换，断电可延续供电2小时）。 |
| 4 | 随机配件 | 4.1 镍采样锥和截取锥各 1套； 4.2 铂金采样锥和截取锥各 1套； 4.3 机械泵油 2瓶 4.4 石英炬管 1套； 4.5 同心型石英雾化器 1套； 4.6 蠕动泵进样管 5根； 4.7 蠕动泵废液管 5根； 4.8 蠕动泵内标管 5根； 4.9 用于采样锥的石墨垫圈 6个； 4.10 样品抽屉和6个样品盘； 4.11 VL C18-HD保护柱 7盒 4.12 在线过滤器滤芯0.5微米 7包 |

3.2.8 高效液相色谱仪

| 序号 | 主要技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | 1.1 电源：220±5%V，50Hz电源； 1.2 环境温度：4˚C～55˚C； 1.3 环境湿度：5%～95%。 |
| 2 | 技术性能 | 2.1 四元高压梯度泵： ▲2.1.1 串联双柱塞泵，支持连续可变冲程设置，可以在软件里直接调节，设计可根据流速自动调节或手动调节（提供软件截图技术文件证明材料）； 2.1.2 自主溶剂压缩因子设置，保证不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性； 2.1.3 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能； 2.1.4 流量范围：0~10.0ml/min，递增率0.001ml/min； 2.1.5 流量精度：≤0.072%RSD，同时满足SD<0.02min； 2.1.6 压力范围：0～5800psi； 2.1.7 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%； 2.1.8 流量范围：0～10.0ml/min，递增率0.001ml/min； 2.1.9 梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%； 2.1.10 梯度组成精度：在 0.2mL/min 及 1mL/min 情况下均 < 0.15%RSD； 2.1.11具溶剂漏液自动检查和自动报警功能； 2.1.12双通道真空脱气机，实时监测真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。 2.2 智能化温控柱箱： 2.2.1 柱温范围：室温以下12～80˚C； 2.2.2 温度稳定性：<±0.15˚C； 2.2.3 温度准确度：±0.5˚C； 2.2.4 柱容量：30cm柱3根或者15cm柱6根（提供官方网页截图和官网网址证明材料）； 2.2.5 控温方式：半导体控温，有流动相预加热功能； 2.2.6 至少带有两个独立帕尔贴单元，至少可实现双温区不同温度控温（提供操作软件设置截图证明文件）； 2.2.7 具有泵后在线过滤装置，防止污染（提供技术文件证明材料）。 2.3 在线真空脱气机： 2.3.1 流速：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化； 2.3.2 最大流速：每一通路10.0ml/min； 2.4 自动进样器： ▲2.4.1 样品量2mL样品位：至少131位（提供官方网页截图和操作软件截图技术文件证明材料，评标现场核查网址）； 2.4.2 进样量：0.1～100uL； 2.4.3 进样精度：0.3%RSD以内（10ul进样时）； 2.4.4 进样针清洗：可在进样前后任意设定，自动清洗； 2.4.5 交叉污染：＜0.005%； 2.4.6 进样速度：至少10秒/10ul； ▲2.4.7具有编程进样功能，具有柱前衍生、柱前样品自动稀释、自动混合等复杂进样功能（提供操作软件设置截图证明文件）； 2.4.8 重复进样次数：1～99次/样品； ▲2.4.9采用高压、阀进样技术，通过微型计量泵精确控制取样体积，处于高压流路中（提供操作软件设置截图证明文件）； 2.4.10 色谱纯水处理系统：电阻率18.2MΩ，TOC<5ppb，固相萃取功能。 2.5 二极管阵列检测器： ▲2.5.1 波长范围：195～950nm（提供官方网页截图证明，评标现场核查网址）； 2.5.2 二极管个数：1024个； 2.5.3 二极管宽度：0.74nm； 2.5.4 可编程狭缝宽度：1、2、4、8、16nm； 2.5.5 检测通道：实时监测并输出8个波长处的色谱图； 2.5.6 实时观测紫外光谱图； 2.5.7 波长精度：1nm； 2.5.8 采集频率：115HZ； 2.5.9 检测池带温控功能； 2.6 智能化面板： 2.6.1 可至少提供5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限（提供智能化面板设置截图证明）； 2.6.2 可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名（非method1, method2命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等（提供智能化面板设置可设定不少于50个任务程序和每个任务程序中包含至少3项不同工作截图证明）； ▲2.6.7.3 至少2种判定仪器Purge和色谱柱平衡终点的方式（提供智能化面板设置截图证明）； ▲2.6.4 至少3种以上任务开启模式：实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间（提供智能化面板设置截图证明）； 2.6.5 锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器； 2.6.6 面板操作不会干扰样品分析过程。 |
| 3 | 辅助设备及配件 | 3.1 台式电脑 1台； 3.2 激光打印机 1台； 3.3 泵后在线过滤装置 5套； 3.4 C18色谱柱 1根； 3.5 进样瓶（盖、密封垫） 500个； 3.6 白色过滤头 10个； 3.7 PEEK手紧式接头 10个； 3.8 液相安装工具包 1套。 |

四、项目实施方案

4.1 供应商应针对本项目制定实施方案，包含不限于详细的实施计划及培训计划、设备的采购、工作准备、设备到货安装、设备调试、现场培训及验收等内容；

4.2 供应商应提供本项目的验收方案，包含验收标准、验收方式等；

4.3 供应商应提供本项目售后服务方案，包售后服务、技术支持服务、售后服务联系方式、培训方案、故障解决方案、质保期内及质保期外所投品牌相应耗材及维修材料服务情况等）。

4.4 供应商应提供本项目的应急维护方案，包括但不限于设备系统重大故障、信息泄露等突发或紧急事件处理应对措施等。

五、商务要求

5.1合同主体与付款单位：

该项目合同主体与付款单位为：南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）

5.2 质保期要求：

★本项目所有产品免费质保期不得低于1年。所有产品及配件必须原厂整机出厂,不得在出厂后改配。承诺函格式自拟，内容须完全包含采购人要求的质保服务内容。（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

5.3 工期要求：

供应商在收到预付款后的120天内，整机调试到位并提请验收。

5.4 交货地点：

供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，验收不合格或不符合质量要求的，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

5.5 售后服务：

5.5.1 仪器安装调试合格后，制造商保证设备零配件的供应。供应商须提供至少1年的免费质保服务，负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，终身维修，质保期后只收取按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件，不再收取服务费用。软件终身免费升级服务。

5.5.2 供应商须设有维修服务电话，负责解答采购人在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

5.5.3 售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，供应商必须在接到报修电话2小时到现场并解决问题。提供完善的、由制造商授权认可的售后服务体系，技术和维修工作由资深工程师负责。

5.5.4 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，供应商应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

5.5.5 供应商承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经供应商两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，供应商应退回全部货款。

5.6 培训要求：

供应商对用户操作、技术人员提供原理、操作、维修保养等全方位的培训，每台设备提供至少2个工作日培训，使其能够对系统进行操作和日常维修保养，以及常见故障解决，一年内提供免费培训服务。

5.7 验收标准与要求：

5.7.1采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，供应商须予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人有权请相关部门和专家参加项目验收。

5.7.2 货物在验收时，供应商应提供发票、生产厂家出具的产品合格证书、装箱清单等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由中标供应商提供的必要文件，供应商不能完整交付货物的单证和工具的，视为未按合同约定交货，供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。

5.7.3 验收时如发现产品质量及技术参数规格型号等不满足采购文件要求的，采购人有权不予验收，取消其中标资格，给采购人造成损失的由供应商无条件进行赔偿。

5.7.4 供应商免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供全套完整的仪器安装、管理、操作及维修的说明书。

5.8 履约保证金及付款条件：

5.8.1 投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、检测等与本项目相关的一切费用，本项目验收前由供应商承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。

5.8.2 履约保证金：在签订合同前，供应商以银行保函或汇款形式支付合同金额的5%作为项目履约保证金，全部设备验收期满一年，运行无问题无息退还。

5.8.3 付款方式：合同签订后，采购人支付合同金额的50%作为预付款；设备验收数量超过合同总数量的一半，采购人再支付30%作为进度款，所有设备验收完毕，采购人支付20%合同尾款。支付进度款前，中标单位需提交履约保证金支付证明，银行回单或者履约保函都可。

5.9 其他要求：

5.9.1 供应商必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的功能性和完整性，未在采购文件明示的附配件，供应商应在响应时予以补充，本项目为交钥匙项目，如项目实施过程中因缺少线材辅料、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商须免费提供。

5.9.2 供应商应及时与采购人联系，对本项目所有设备的规格等要求进一步确认后方可供货安装，并确保产品质量。

5.9.3 供应商应在自收到预付款后的120天内完成本项目，将设备安装到位通过验收并交付使用，严格按照采购文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

5.9.4 供应商不得转包或分包，一经发现，采购人有权解除合同，由于供应商自身原因造成采购人工期延误、经济损失、安全事故等均由供应商承担；供应商所有现场管理与施工人员均持证上岗，意外伤害保险由供应商负责。

5.9.5 供应商所提供的所有设备、用材均须是报价所列原厂封装未使用过的产品。采购人有权要求供应商提供优化、完善设计与施工方案，供应商提交响应文件时即视为响应。

5.9.6 供应商应告知用户硬件及软件的缺陷。

5.9.7 ★若所投产品为进口产品，投标人需承诺在合同签订前向采购人提供进口产品授权函，在投标材料中提供承诺书，格式自拟。

备注：

1. 打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离。

2.打“▲”号参数为重要技术指标，供应商投标文件中应提供打“▲”指标的具有 CNAS或 CMA 认证的检验机构出具的检测报告或产品白皮书或产品彩页或其他产品技术证明资料等以证明其是否响应招标文件技术要求。请在证明材料中醒目标注出能够直观证明满足相关参数的部分，未予标注的视为未提供证明材料。

3.采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号。

- 评分标准

采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术分的考核评价优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×30（小数点后保留两位有效数字）。 | 30 |
| 2 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足要求的得满分 39分：打“▲”号参数为重要技术指标，有一条负偏离扣1分，扣完为止；非“▲”号参数，不满足的每一项扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项不得分。 （供应商投标文件中应提供打“▲”指标的具有 CNAS或 CMA 认证的检验机构出具的检测报告或产品白皮书或产品彩页或其他产品技术证明资料等以证明其是否响应招标文件技术要求。请在证明材料中醒目标注出能够直观证明满足相关参数的部分，未予标注的评标委员会经过合议后有权视为未提供证明材料，予以相应扣分） | 39 |
| 3 方案 | 3.1实施方案 | 供应商提供的实施方案（如设备的运输、安装、调试等），评委根据供应商提供的实施方案进行对比评审： 各项内容全面完善、可操作性强、优于采购需求的得6分；各项内容比较全面完善、可操作性较强、符合采购需求的得4分；各项内容不够全面完善、可操作性不强、基本符合采购需求的得2分；无此项内容不得分。 | 6 |
|  | 3.2验收方案 | 供应商提供的验收方案（如验收标准、验收方式等），评委根据供应商提供的验收方案进行对比评审： 各项内容全面完善、可操作性强、优于采购需求的得3分；各项内容比较全面完善、可操作性较强、符合采购需求的得2分；各项内容不够全面完善、可操作性不强、基本符合采购需求的得1分；无此项内容不得分。 | 3 |
|  | 3.3售后服务方案 | 供应商提供的售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、技术培训方案、故障解决方案、服务电话、质保期内及质保期外所投品牌相应耗材及维修材料服务情况等），评委根据供应商提供的售后服务方案进行对比评审： 各项内容全面完善、可操作性强、优于采购需求的得3分；各项内容比较全面完善、可操作性较强、符合采购需求的得2分；各项内容不够全面完善、可操作性不强、基本符合采购需求的得1分；无此项内容不得分。 | 3 |
|  | 3.4应急维护方案 | 供应商提供的应急维护方案（包括但不限于设备系统重大故障、信息泄露等突发或紧急事件处理应对措施），评委根据供应商提供的应急维护方案进行对比评审： 各项内容全面完善、可操作性强、优于采购需求的得3分；各项内容比较全面完善、可操作性较强、符合采购需求的得2分；各项内容不够全面完善、可操作性不强、基本符合采购需求的得1分；无此项内容不得分。 | 3 |
| 4 | 履约能力 | 供应商自2022年7月1日（以合同签订日期为准）以来具备完成类似项目（至少包括核心产品）业绩的，每提供1个得2分，最多得10分。 （提供相关合同复印件并能够清楚的看见合同签订日期和设备清单） | 10 |
| 5 | 免费 质保期 | 供应商提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的免费质保期，每超过1年加2分，最多得6分。 （提供承诺并加盖供应商公章） | 6 |

说明：

1、中小企业、残疾人福利性企业、监狱企业：

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二条或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的相关规定。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。

（3）对小型和微型企业投标价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件，并提供《中小企业声明函》：

1）在服务采购项目中，服务由小企业承接，即提供服务的人员为小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2）在货物采购项目中，货物由小企业制造，即货物由小企业生产且使用该小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受小企业扶持政策。

2、节能产品、环境标志产品优先采购政策

（1）在性能、技术、服务等指标同等条件下，对属于国家认定的节能产品（列入《节能产品政府采购品目清单》中的非政府强制采购产品）和环境标志产品（列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的所有产品）实行优先采购，即在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）节能产品、环境标志产品必须纳入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“节能产品查询系统”、“环境标志产品查询系统”，评审时以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不予认可。

3、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ： 2025年  月  日

南京市市场监督管理局

南京市财政局  监制

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地：南京市建邺区嘉陵江东街3号 | 住所地： |
| 联系人 | 联系人 |
| 联系电话 | 联系电话 |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的中标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 数量 （台套） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

2、货物名称及参数详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为          （大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                  号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及招标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后        天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。

2、供应商所提供的所有设备、用材均须是报价所列原厂封装未使用过的产品。

3、乙方负责将货物运到甲方指定地点，由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求的，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。

4、甲方和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方须予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，甲方有权请相关部门和专家参加项目验收。

5、货物在验收时，乙方应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由乙方提供的必要文件，乙方不能完整交付货物的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、验收时如发现产品质量及技术参数规格型号等不满足采购文件要求的，甲方有权不予验收，取消其中标资格，给甲方造成损失的由乙方无条件进行赔偿。

7、乙方免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供全套完整的仪器安装、管理、操作及维修的说明书。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及响应文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、售后服务：

2.1 仪器安装调试合格后，制造商保证设备零配件的供应。乙方须提供至少1年的免费质保服务，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，终身维修，质保期后只收取按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件，不再收取服务费用。软件终身免费升级服务。

2.2 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.3 乙方须设有维修服务电话，负责解答甲方在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

2.3 售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，乙方必须在接到报修电话2小时到现场并解决问题。提供完善的、由制造商授权认可的售后服务体系，技术和维修工作由资深工程师负责。

2.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。

3 培训要求：

乙方对用户操作、技术人员提供原理、操作、维修保养等全方位的培训，每台设备提供至少2个工作日培训，使其能够对系统进行操作和日常维修保养，以及常见故障解决，一年内提供免费培训服务。

第九条 履约保证金

本次    □收取/□不收取      履约保证金。履约保证金金额为          元，形式为履约保函或银行汇款。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同签订后，采购人支付合同金额的50%作为预付款；设备验收数量超过合同总数量的一半，采购人再支付30%作为进度款，所有设备验收完毕，采购人支付20%合同尾款。支付进度款前，中标单位需提交履约保证金支付证明，银行回单或者履约保函都可。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： | 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

第六章  附件

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称） 的  （项目名称） 采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：   年    月    日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：   年    月    日

附件三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、资格检查证明文件

| 序号 | 招标文件要求的资格检查证明文件 | 名称及对应页码 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料 |  |  |
| 2 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |  |

第七章  投标文件格式

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其代理人：                （签字）

年        月        日

- 目 录

请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、商务部分文件格式

1、投标函（投标声明）格式

投标函（投标声明）

致：采购人名称

江苏中食信企业管理咨询有限公司

根据贵方                  （项目名称）          （采购编号）投标邀请，正式授权下述签字人               (姓名和职务)代表供应商                （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动、维护等工作，交付采购人验收。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

8、我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

供应商代理人姓名（签字）：

供应商名称：                                    （盖章）

日期：        年      月       日

2、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件复印件

法定代表人授权委托书

致：采购人单位名称

江苏中食信企业管理咨询有限公司

本授权书声明：注册于                               （供应商住址）的                   （供应商名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                    （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），项目编号：           投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权代理人签字：

日   期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证明文件复印件：

提供供应商近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明材料。

3、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在招标文件发布之日起至提交响应文件截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

4、第一章投标邀请中 6.2采购人根据采购项目需求规定的特定条件证明文件（若有）

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料。

5、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                            采购编号：

| 序号 | 条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3、偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于采购文件要求，负偏离指投标人的响应低于采购文件要求。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：         年    月     日

6、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

注：各供应商根据企业自身实际情况可提供其他资格证明文件和商务资料，格式自拟。

二、技术部分文件格式

1.投标产品一览表

投标产品一览表

项目名称（盖章）                                  采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 生产商名称 | 品牌或型号 | 数量 | 产地 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：   年    月     日

2.供货产品一览表

供货一览表

项目名称：                            项目编号：

| 货物名称 |  | 品牌 |  | 规格、型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 名称 |  |  | 生产企业 地址 |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 主要技术参数 |  |  |

注：1、填报内容含配件、备品、耗材；

2、行数不够，自行添加。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：         年         月       日

3、人员配备一览表格式（培训人员、售后服务人员）

人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：   年    月     日

4、方案

4.1  实施方案

4.2  验收方案

4.3  售后服务方案

4.4  应急维护方案

5、供应商类似业绩情况表格式

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月     日

6、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 条目号 | 招标项目要求提供的技术或服务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应按照采购文件“采购需求”的要求，对相关技术参数逐项响应，需要提供证明材料应注明页码，否则评审时将不予认可。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应优于采购文件要求，负偏离指投标人的响应低于采购文件要求。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

- 7.用于本项目产品技术参数证明文件

供应商针对投标文件提供打“▲”指标的具有 CNAS或 CMA 认证的检验机构出具的检测报告或产品白皮书或产品彩页或其他产品技术证明资料等以证明其是否响应招标文件技术要求。

三、价格部分文件格式

1、开标一览表格式

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 金额： （元） |

日期：  年   月   日

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：     年         月       日

说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章。

2、供应商投标前应进行充分考虑各种风险，中标后不得以任何理由提出变更等理由增加名目、调整价格等。

3、供应商中标后在合同履约期内，不得以任何理由要求对其投标报价、人员数量、人员质量、服务内容、服务条件、货物质量等进行降低要求、变更要求或拒绝服务。

4、报价包含采购代理费用。

2、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                        项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 是否属于小微企业制造的货物 | 是否属于 节能、环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（行数不够，自行添加）

注：分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。

供应商名称：                           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：         年         月       日