- 公开招标文件

项目编号：JSZC-320117-NJZX-G2025-0046 项目名称：南京市溧水区中医院血透机和血滤机 （货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市溧水区中医院

采购代理机构：南京中信工程造价有限公司

二○二五年九月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 评标方法与评分标准

- 采购需求

- 拟签订的合同条款

- 投标文件格式及附件

第一章  投标邀请

项目概况

南京市溧水区中医院血透机和血滤机 JSZC-320117-NJZX-G2025-0046 招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年09月29日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320117-NJZX-G2025-0046。

2、项目名称：南京市溧水区中医院血透机和血滤机。

3、预算金额：50.00万元。

4、最高限价：42.00万元，报价超过最高限价的为无效标。

5、采购需求：血液透析中心血透机2台，血滤机1台，详见采购需求。

6、合同履行期限：在合同签订后7个工作日内将货物免费运抵院方指定现场。

- 7、本项目(是/否)接受联合体投标：否。

#### 8、本项目(是/否)接受进口产品：否。

#### 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供网站在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。 其中不适用信用承诺的情形：（1）供应商被列入严重失信主体名单： （2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内： （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标方法与评分标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业 。

- （三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

- （1）拟采购医疗设备属于三类医疗器械：投标人为医疗器械代理商的，提供投标人的医疗器械经营许可证；投标人为医疗器械生产商的，提供投标人的医疗器械生产许可证；

（2）本项目范围内包含的所有医疗设备，投标时均须提供与所投设备型号一致的医疗器械注册证。

（提供上述有效证书）

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2025年09月29日14点00分（北京时间）

地点：“苏采云系统”网上开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.集中勘察或答疑：不组织集中勘察，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

3.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

4.1江苏省政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源代理公司北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

4.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：南京市溧水区中医院

地址：南京市溧水区文昌路201号

联系方式：杨老师025-69777235、韩老师025-69777234

2.采购代理机构信息

名称：南京中信工程造价有限公司

地址：南京市溧水区永阳街道温州商贸文化广场停车场内南京中信工程造价有限公司三楼304室

联系方式：李晓婉18751855767

3.项目联系方式

项目联系人：杨老师/李晓婉

电话：025-69777235/18751855767

第二章  供应商须知

一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2、定义
2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。本项目不接受进口产品（或服务）。

2.3 本次招标除特别说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.4 “用户或使用单位”是指使用货物或服务的单位。
3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法成立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的同志》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 招标文件
4、招标文件组成
4.1招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京中信。

- 5.2采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 供应商应在投标截止时间前关注原招标公告发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标

- 投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内完成响应。

6.2 供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）提供复印件并加盖公章。

6.4 供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.5 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8、联合体投标（本项目招标文件格式，此项目不接受联合体投标）
8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
8.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同资质的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8.4鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.5政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.6享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9、投标费用

9.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2招标代理费计费原则：按照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件收费标准的68%计取中标服务费，不足3000按3000收，由中选单位支付，在领取中标通知书时一次性付清。此费用不单独列项。

汇款信息：

名称：南京中信工程造价有限公司
纳税人识别号：91320117780679746Y
地址、电话：南京市鼓楼区燕江路201号D座20层 025-86289667
开户行及账号：建设银行南京大东门支行32001596340052500905

备注：汇款时请注明“采购项目名称”（可简写）等相关内容

9.3本项目还涉及税费、管理费等相关为完成本次项目招标的费用由中选单位支付；以上费用由中标人支付并含在投标综合单价内。

10、投标文件组成
10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术参数必须在投标文件中按要求提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）
10.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
11、投标文件的商务部分
11.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
  （1）★ 投标申请及声明；
  （2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；

（3）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（供应商参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至响应截止时间前，登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（www.njgc.jfh.com）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”）；
（4）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《中小企业声明函》；
（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

12、投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.3 提供的技术或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。

12.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）货物材质、主要技术指标和性能、生产产地、品牌、型号等详细说明或服务内容的详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务的标准和规范；

（4）项目集成（实施）方案；

（5）服务承诺（不得低于本项目招标要求）；

（6）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。
13、投标文件的价格部分
13.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
13.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，招标代理费（按照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件和发改价格[2011]534号文件收取），以及供应商认为需要的其他费用等。
13.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，价格不变。如果有漏项，视同让利。

13.4 供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）或监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位的，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《分项报价表》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位政策。

14、投标文件的其他部分：供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
15、投标保证金：本项目不收取保证金。

16、 投标有效期
16.1 自开标之日起六十日内投标有效。
16.2 在特殊情况下，采购人或代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络宽带等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4条规定做无效投标处理。

18、有下列情形的投标文件将拒收：

18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的任何电子投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》

19.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

20.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查。
21.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。
21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3  在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定资格条件的；
（2） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》或提供的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》不符合招标文件要求。
21.2.2 投标文件的符合性检查。
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和服务要求或文件中作出特别说明的其他要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件属下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2） 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；

（4）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

（9）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）评标委员会认为投标人的报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）
21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

（6）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

21.2.2.6 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.2.3 投标文件的进一步评审。

21.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 相同品牌产品投标要求

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

（2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；

（3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章招标项目的技术规格、要求和数量等。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；

（4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参与投标，有三家投标人所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效投标人仅有两家，即实质性响应招标文件的投标人不足三家，项目废标。
21.3 评标方法和标准（详见第三章）
21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素及诚信记录进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评审方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、供应商履约能力等。
22、确定中标供应商
22.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准”说明中确定的评分因素优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定3名中标候选人。

22.2按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到采购代理机构领取《中标通知书》。中标供应商领取中标通知书时提供3份纸质版投标文件（与系统中提交的电子投标文件一致并胶装）。
22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
22.6 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。采购人、采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23、 编写评标报告
23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
25、签订合同
25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。
25.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
25.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1 供应商认为采购文件、采购过程或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（质疑函原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。通过现场提出的，提出时间以采购代理机构收到时间为准；通过邮寄、快递方式提出的，提出时间以邮寄件上的寄出邮戳时间、快递件上签注的寄出时间为准。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。 
27.4 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑供应商应当一次性提出。对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在法定质疑有效期内提交修改或补充材料。

27.5 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。关于质疑函，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑时，应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函通过现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.6 采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

27.7 质疑函存在以下情形的，代理机构不予受理：

（一）质疑主体不满足《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定的；

（二）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（三）其它不符合受理条件情形的。

27.8 供应商以质疑函形式递交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，代理机构可视为书面询问受理，后续事宜按照询问答复流程办理。

27.9 质疑文件应包括以下主要内容，并附上相关证明材料：

（1）质疑供应商姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目名称、项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.10 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后，采购代理机构将及时配合采购人进行调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

27.11 采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案或列入不良行为记录名单。

28、投诉
28.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章  评标方法与评分标准

- 一、评标方法：

- 本项目采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术部分得分由高到低排序，得分、投标报价及技术部分得分都相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取3名中标候选人，评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、政府采购政策功能落实:

1.对小微企业提供的货物或服务给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商（制造商）为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

- （1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- （3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

- 5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件加盖公章为准）。

三、核心产品评审说明：

- 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 四、异常低价投标审查程序启动:

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标审查程序:

- （1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算*50%；

- （2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价*45%；

- （3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

| - 序号 | - 评分项目 | - 分值 | - 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 投标报价 | 40分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×40（小数点保留两位）。 |
| - 技术部分 |  |  |  |
| - 2 | 技术、性能、配置情况 | 20分 | 评审小组根据招标文件中《技术条款偏离表》，结合投标文件提供的相关证明材料等进行评审（招标文件有要求的按要求提供，并在投标文件技术参数偏离表中标注相应证明文件页码，关键参数做出标记，描述不清视为负偏离，无要求的根据技术条款偏离表评审）： （1）全部满足招标文件要求的得20分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离作无效投标处理； （2）有一项▲号指标负偏离扣3分； （3）非★、▲号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| - 3 | 技术培训方案 | 6分 | 评审小组根据投标供应商提供的对本项目技术培训方案（包括但不限于项目管理团队人员技术力量、设置分工情况、技术指导方案、操作培训及进度安排等）进行综合评分： （1）实施方案明确、思路清晰、内容具体详实、便于操作，项目管理团队人员技术力量雄厚、分工设置合理、操作培训及进度安排科学合理的，得6分； （2）实施方案明确、思路清晰、内容具体但不够详实，有可操作性，项目管理团队人员技术力量能够满足需求、分工设置、操作培训及进度安排合理的，得3分； （3）实施方案、思路阐述不够清晰、有可行内容，有可操作性，项目管理团队人员技术力量薄弱，分工设置、操作培训及进度安排合理的，得1分； （4）不提供不得分。 |
| - 4 | 维护措施方案 | 6分 | 供应商能提供长期、稳定、可负担的维修支持，能有效降低医院全生命周期的拥有成本并在投标文件中列出设备在质保期外的、预计故障率较高或单次更换成本高的核心配件清单，提供每项核心配件的维修或更换全费用单价： （1）质保期外核心配件清单详细，维修更换价格合理、能提供长期、稳定的维修成本保障和优惠的，得6分； （2）质保期外核心配件清单比较详细，维修更换价格比较合理，反映真实的维修成本风险的，得3分； （3）设质保期外核心配件清单简单，维修更换价格欠明确或者价格偏高的，得1分； （4）不提供不得分。 |
| - 5 | 售后服务实施响应 | 6分 | 根据供应商质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障）、本地化服务方案（就近各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容，进行评审： （1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，设备配备齐全、先进者得6分； （2）售后方案内容详实、考虑较全，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备齐全、设备配备齐全者得3分； （3）售后方案表述简单，人员配备有所欠缺、设备配备一般者得1分； （4）未提供服务方案的不得分。 |
| - 商务部分 |  |  |  |
| - 6 | 企业业绩 | 6分 | 提供投标产品的制造商或其代理商2022年1月1日至今同型号的业绩证明文件，每提供1份合同得2分，最多得6分。（提供销售合同，合同内容至少包括核心产品血透机，未提供合同或合同型号不一致、关键页不清晰者，该项不得分。） |
| - 7 | 质保期 | 8分 | 供应商提供的售后服务承诺书需响应招标文件要求的三年免费质保期，满足不得分，免费质保期基础上每增加一年加2分，最多加8分。（提供承诺书，未提供或承诺书不包含上述内容的不得分。） |
| - 8 | 设备使用年限 | 8分 | 供应商须提供设备使用年限相关证明材料（如测试报告或产品说明书等），设备使用年限最长的得满分，其他供应商的设备使用年限得分按照下列公式计算： 设备使用年限得分=（设备使用年限/设备寿命最长年限）×8（小数点保留两位，任一设备设计使用年限＜10年的此项不得分，两种设备设计使用年限不一致的，以年限较短的计分）。 |
| - 9 | - 合计 | - 100分 |  |

第四章  采购需求

一、项目名称

南京市溧水区中医院血透机和血滤机。

二、采购清单

| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 最高限单价 | 最高限价 （总价） | 采购标的需实现的功能或者目标 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血透机（核心产品） | 2台 | 12.00万元 | 24.00万元 | 满足血液净化中心临床治疗 | 遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。 | 本项目采购标的对应的行业主要为 工业 。 |
| 2 | 血滤机 | 1台 | 18.00万元 | 18.00万元 |  |  |  |

三、技术要求（功能、性能、配置要求）

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 技术要求 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血透机 | 功能、性能 | 1.用于血液净化，除常规血液透析治疗模式外，可选择单超透析、单针透析等治疗模式； 2.配备液晶触摸显示屏、中文操作界面； 3.具有多种颜色报警灯，可帮助医护及时准确判断报警情况； 4.设备开机强制自检，不可跳过，确保患者治疗安全； 5.设备适用于各种规格透析液配方； 6.具备透析液浓度控制功能和浓度监测功能； 7.标配B干粉支架； ▲8.肝素泵具备自动注入和追加功能； ▲9.具有漏血监测功能，有效分辨真假漏血报警； 10.静脉壶液面自动调节，避免血液与空气接触，减少污染风险； ▲11.具有空气监测功能，可监测连续微小气泡，运行可靠、操作简便； ★12.KT/V评估功能：可为透析充分性判断提供依据；（提供医疗器械注册证、具有CMA标识的第三方检测报告、产品说明书、技术白皮书、产品彩页中任意之一证明材料） ▲13.根据血流量可调整透析液流速； ★14.断电保护： - （1）突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据，可维持机器血路循环系统持续运行不少于15分钟；（提供医疗器械注册证、具有CMA标识的第三方检测报告、产品说明书、技术白皮书、产品彩页中任意之一证明材料） - （2）质保期内免费更换一次电池； 15.完全分离的水电路设计； ▲16.采用容量式平衡腔超滤控制系统，使治疗中的脱水更精准、更安全； 17.机器软件有维修和故障诊断功能，使维修、维护更方便； ▲18.标配数据软件接口，支持接入我院血液净化信息系统，并承诺确保网络信息安全； 19.设备性能稳定，设计使用年限≥10年，设备铭牌上有明确标识； 20.可保存治疗记录，可在机器上直接查询历史消毒记录，无需进入工程界面，便于血透室消毒管理及感控管理； ▲21.机器满足下列条件之一（提供医疗器械注册证、具有CMA标识的第三方检测报告、产品说明书、技术白皮书、产品彩页中任意之一证明材料，若满足A项条件的，须同时提供超滤曲线、总电导度曲线以及碳酸氢根曲线图形化示意图）： A.具有超滤曲线、总电导度曲线以及碳酸氢根曲线功能，每种程序提供图形化示意图；内置预设至少25条超滤曲线，满足临床个性化透析需求； B.防滞留液体设计：待机模式下液路自动定时运行，防止液体长时间滞留面滋生细菌； C.密闭式双容量平衡腔控制的超滤系统，脱水速度连续可调，平衡腔容量小于等于35ml； ★22.机器满足下列条件之一（提供医疗器械注册证、具有CMA标识的第三方检测报告、产品说明书、技术白皮书、产品彩页中任意之一证明材料）： A.漏血监测功能：双重监测，红光监测，绿光补偿，分辨真假漏血报警；敏感度: 最大透析液流量500ml/min时，≤0.35ml/min（Hct（红细胞比容）=0.32时）； B.采用单通道消毒模式，消毒过程可监测消毒液短缺和电导度，消毒后消毒液自动排空。可应用化学消毒、热水消毒、热化学消毒等多种消毒模式； C.具有帮助功能，一键解释界面图标功能信息，防止操作错误； 23.具有在线无创血压监测功能，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化； ▲24.设备标配细菌过滤器组件。 | 是 |
|  |  | 技术指标 | 1.血流量：50-600ml/min，精确度±10％； 2.动脉压监测显示范围：-300mmHg~+280mmHg； 3.静脉压监测显示范围：-200mmHg~+380mmHg； 4.跨膜压监测显示范围：-60mmHg~+500mmHg； 5.透析液流量范围：300-700ml/min； 6.脱水速率：超滤率100-4000ml/h。 |  |
| 2 | 血滤机 | 功能、性能 | 1.具有常规血液透析（HD）、超滤功能（UF）、单针功能、脱水功能、和联机血液透析滤过（OnLineHDF）功能； 2.配备液晶触摸显示屏、中文操作界面； ★3.具有Kt/V检测功能，用于评价透析治疗的充分性；（提供医疗器械注册证、具有CMA标识的第三方检测报告、产品说明书、技术白皮书、产品彩页中任意之一证明材料） ▲4.具有空气监测功能，可监测连续微小气泡，运行可靠、操作简便； ▲5.具有漏血监测功能，有效分辨真假漏血报警； 6.设备适用于各种规格透析液配方； 7.具有多种颜色报警灯，可帮助医护及时准确判断报警情况； 8.肝素泵具备自动注入和追加功能； 9.静脉壶液面自动调节，避免血液与空气接触，减少污染风险； 10.采用容量式平衡腔超滤控制系统，使治疗中的脱水更精准、更安全； 11.完全分离的水电路设计； ★12.断电保护： （1）突然断电时能继续进行全面的安全监测，不丢失治疗数据，可维持机器血路循环系统持续运行不少于15分钟；（提供医疗器械注册证、具有CMA标识的第三方检测报告、产品说明书、技术白皮书、产品彩页中任意之一证明材料） （2）质保期内免费更换一次电池； 13.可保存治疗记录，可在机器上直接查询历史消毒记录，无需进入工程界面，便于血透室消毒管理及感控管理； 14.标配数据软件接口，支持接入我院血液净化信息系统，并承诺确保网络信息安全； 15.设备性能稳定，设计使用年限≥10年，设备铭牌上有明确标识。 ★16.机器满足下列条件之一（提供医疗器械注册证、具有CMA标识的第三方检测报告、产品说明书、技术白皮书、产品彩页中任意之一证明材料，若满足A项条件的，须同时提供超滤曲线、总电导度曲线以及碳酸氢根曲线图形化示意图）： A.具有超滤曲线、总电导度曲线以及碳酸氢根曲线功能，每种程序提供图形化示意图；内置预设至少25条超滤曲线，满足临床个性化透析需求； B.防滞留液体设计：待机模式下液路自动定时运行，防止液体长时间滞留面滋生细菌； C.具有全自动透析系统，自动进行管路、透析器以及跨膜预冲，可以使用透析液在线预冲及回血； ★17.机器满足下列条件之一（提供医疗器械注册证、具有CMA标识的第三方检测报告、产品说明书、技术白皮书、产品彩页中任意之一证明材料）： A.漏血监测功能：双重监测，红光监测，绿光补偿，分辨真假漏血报警；敏感度: 最大透析液流量500ml/min时，≤0.35ml/min（Hct（红细胞比容）=0.32时）； B.采用单通道消毒模式，消毒过程可监测消毒液短缺和电导度，消毒后消毒液自动排空。可应用化学消毒、热水消毒、热化学消毒等多种消毒模式； C.具有帮助功能，一键解释界面图标功能信息，防止操作错误； 18.具有在线无创血压监测功能，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。 | 否 |
|  |  | 技术指标 | 1.血流量：50-600ml/min，精确度±10％； 2.动脉压监测显示范围：-400mmHg~+400mmHg； 3.静脉压监测显示范围：-100mmHg-+390mmHg； 4.跨膜压监测显示范围：-100mmHg~+500mmHg； 5.透析液流量范围：300-700ml/min； 6.脱水速率：超滤率100-4000ml/h； 7.置换液速度：20-300ml/min。 |  |

！！！说明：★号参数为实质性要求，负偏离做无效标处理；招标文件有要求的按要求提供，并在招标文件《技术条款偏离表》中标注相应证明文件页码，关键参数做出标记，描述不清视为负偏离。

四、商务要求

1、交付期限：在合同签订后7个工作日内将货物免费运抵院方指定现场。

2、交付地点：南京市溧水区永阳街道文昌路201号南京市溧水区中医院甲方指定位置。

3、付款条件：合同签订，设备安装、调试、初步验收合格后付总价40 %；设备运行6个月后进行运行验收，运行验收通过，设备正式进入质保期，运行验收合格后付总价的30%；运行验收一年后进行最终验收，验收合格后付总价30%。

4、售中服务：包括运输、保险、卸货到用户指定地点、保管、开箱验收（箱体外观无人为损坏情况下）、安装调试、检测、试运行、检验、最终验收并交付。

5、售后服务：

（1）中标方免费提前为采购方提供设备安装图纸，并充分协助采购方做好机房的准备工作（如必要的话）。

（2）中标方负责设备的免费安装和调试，必须事先与采购方设备科联系，并与设备科共同参与，否则引起的一切责任由中标方承担。

（3）所有医疗设备必须提供符合国家标准的电源线，插头制式必须为中国标准制式，保证安全接地，不接受欧标、美标等制式电源线，国产设备出厂时间不能超过6个月，进口设备出厂时间不能超过12个月。

（4）装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。中标方在装机后24小时内必须完成对包装拆除物的清理。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由中标方承担全部法律和经济责任。

（5）设备安装、调试结束后，采购方对设备进行初步验收（时间由中标方和采购方双方商定），中标方免费派工程师到达现场协助验收工作。设备运行6个月后进行运行验收，运行验收通过，设备正式进入质保期，保修期外故障维修只收配件费，免收上门费、人工费。

（6）上述设备免费保修  3  年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外中标方对本设备终身负责维修。

（7）如设备发生故障，中标方在接到采购方报修电话后1小时之内响应，3小时内到达采购方现场（若无维修站点，24小时内到达现场），48小时内修复或免费提供备用机，否则采购方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标方承担。如有特殊情况，中标方应立即电话通知采购方不能响应的原因，在获得采购方同意后，才可推迟响应时间。

（8）保修期内每年 4 次定期维护。

（9）无论在保修期内还是保修期外，中标方必须上门维修本设备，并且事先与采购方设备科取得联系，并做相应登记；在维修过程中与采购方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由中标方负责。

（10）保修期内如设备软件升级，中标方负责免费软件升级，保证软件为最新、最高版本。

（11）如有设备具有远程维修诊断功能，中标方负责免费为采购方安装。

（12）中标方免费提供全套资料，含产品合格证（国产设备）、出厂计量合格证（强检设备）、操作手册、维修手册（含详细电路图）、海关报关单（进口设备）、商检合格证明（进口设备），如技术资料不全，采购方有权不支付货款。

（13）技术培训：在安装过程中或安装结束后，中标方工程师或有关人员有义务对采购方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南（过塑封好，挂在设备上），解答采购方人员提出的问题。必要时提供正规培训班培训，确保操作人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维护保养操作技术为止。

（14）如中标方提供的设备设有维修软件密码，中标方保证无条件地为采购方永久免费打开。如采购方要求中标方提供的设备需与采购方医疗系统连接，中标方应开放接口，免费进行接口对接，并负责系统连接的费用。

6、验收方案：

（1）中标方完成供货，安装调试后，应通知采购方主管部门组织验收。采购方认为有必要的，可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。中标方提供的货物不符合采购文件规定的，采购方有权拒收，并由中标方承担验收费用。

（2）初步验收：新入院的医学装备必须严格按照医院医学装备验收程序进行，设备科严格把关，验收合格以后方可入库。设备科审核医疗设备资质证件，组织临床使用科室、厂家进行开箱验收，设备调试，对照合同，投标文件进行技术参数验收。不符合要求或质量有问题的及时退货或换货索赔。

（3）运行验收：供方工程师必须对临床操作人员和设备科工程技术人员培训，直至操作无问题。设备运行6个月后，设备科与临床使用科室对设备运行状态，设备性能是否稳定，设备功能是否齐全，是否符合投标文件的要求，进行验收。如6个月内累计出现5次及以上不同故障或者累计出现3次及以上同一故障，采购方有权提出无条件退货或者换货。

（4）最终验收：设备运行验收通过一年后，设备科和临床使用科室检查设备是否运行稳定，厂家是否对设备进行日常维护保养，质保服务是否满足要求，对供方售后服务内容进行验收。

说明：本章打“★”的技术要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件，供应商应根据招标文件编制《技术条款偏离表》。

第五章  拟签订的合同条款

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京中信工程造价有限公司组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

2.1分项报价如下：

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间：                          。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价30% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第六章  投标文件参考格式及附件

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（CA电子公章）

日      期 ：

目录一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京市溧水区中医院

根据贵方                                   （项目名称）              （项目编号）投标邀请，正式授权                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按照招标需求的报价为         （大写）元人民币，         （小写）元人民币。我方拟派项目负责人为          。合同履行期限为         。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

固定电话：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

目录二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证格式

- 法定代表人授权委托书

南京市溧水区中医院：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称（加盖CA电子公章）：

单位地址：

日期：   年    月    日

说明：提供委托代理人的身份证正反面复印件加盖公章（加盖CA电子公章）

目录三、开标一览表格式（按苏采云系统中统一格式填报）

开标一览表

投标人全称：

项目名称：

项目编号：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写（人民币：元）： 大写（人民币：元）： |
| 是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位提供的货物 | （填写“是”或“否”） |
| 是否为环保节能产品 | （填写“是”或“否”） |
| 品牌、型号、产地 |  |
| 合同履行期限 |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

说明：“是否全部由小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位提供的货物”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

目录四、资格证明文件

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（供应商参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至响应截止时间前，登录“信用南京”www.njcredit.gov.cn或“南京公共采购信息网”主页www.njgc.jfh.com“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，法定代表人签名并加盖单位公章）

2、供应商提供有效的营业执照。

- 3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

- （1）拟采购医疗设备属于三类医疗器械：投标人为医疗器械代理商的，提供投标人的医疗器械经营许可证；投标人为医疗器械生产商的，提供投标人的医疗器械生产许可证；

（2）本项目范围内包含的所有医疗设备，投标时均须提供与所投设备型号一致的医疗器械注册证。

（提供上述有效证书）。

3、不适用信用承诺情形的供应商根据文件要求提交以下资格证明文件：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

特别说明：

1、供应商仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》而未提供“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明材料的，供应商在中标后，应上述由信用承诺函替代的证明材料（一式两份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标通知书。

2、供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

目录五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                                                项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 是否核心产品 | 品牌、型号、生产厂家 | 注册证号 | 备注（符合小微企业等规定的请注明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血透机 | 2 | 台 |  |  | 是 |  |  |  |
| 2 | 血滤机 | 1 | 台 |  |  | 否 |  |  |  |
| 3 | 投标总价： （小写）； （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其中，小微型企业或残疾人福利性单位的产品报价总计： （小写）； （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

说明： 1、投标人按“分项报价明细表”的格式详细报出投标单价的各个组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计一致。在“备注（符合小微企业等规定的请注明）”栏内，填写“符合 小微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位报价”，“小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价总计”填写汇总价（报价折扣无需折算），如果未按上表格式填写，评标时将不享受价格扣除。

- 3、核心产品评审说明：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目编号及名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件第四章采购需求中：三、技术要求（功能、性能、配置要求） | 响应文件内容 |  | 正偏离、无偏离或负偏离 | 所提供的证明材料对应位置（或页码） |

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

说明：

1.供应商必须对招标文件第四章采购需求中：三、技术要求（功能、性能、配置要求），做出明确响应，逐条应答，否则作无效响应处理。

2.供应商未对打“★”的实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效标处理。

3.供应商所提供的货物与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

4.供应商应当将证明材料列于该表之下。

5.行数不够，可自行添加。

目录七、配置清单、主要部件、辅材明细表

产品配置清单

主要部件、辅材明细表

| 序号 | 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

说明：供应商结合第三章  评标方法与评分标准中：维护措施方案，应将所投货物的配置清单、主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

目录八、拟投入本项目的人员一览表

拟投入本项目的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 部门和职务 | 本项目职责 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

说明：供应商结合第三章  评标方法与评分标准中：技术培训方案，将拟投入本项目相关人员信息填入表中；

目录九、企业业绩清单

企业业绩清单格式

| 序号 | 项目名称 | 委托方名称 | 内容 | 实施 时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |

说明：1、提供销售合同，按照时间顺序排列，排列时请将内容与本次响应吻合度最高、时间最近的排在前；

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

目录十、质保期承诺函

质保期承诺函

本公司郑重承诺：

本项目所投所有设备免费保修        年，保修范围包括合同中所有配置。并确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。保修期外我单位承诺对本设备终身负责维修。

单位名称：                      （加盖电子公章）

日期：   年    月    日

目录十一、设备使用年限

设备使用年限

我公司所投血透机设备使用年限为           年，血滤机设备使用年限为           年。相关证明材料（如测试报告或产品说明书等）如下：

（提供相关证明材料）

单位名称：                      （加盖电子公章）

日期：   年    月    日

目录十二、评标方法与评分标准中技术部分详细说明

以下内容格式自拟：

1、技术培训方案（方案中若涉及人员表格，可参照目录八、拟投入本项目的人员一览表，其余方案内容格式自拟自行补充）；

2、维护措施方案（方案中若涉及表格，可参照目录七、配置清单、主要部件、辅材明细表，其余方案内容格式自拟自行补充）；

3、售后服务实施响应。

目录十三、投标需要的其他证明文件、列表及材料

投标需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）

目录十四、其他参考格式

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

- 备注：

- （1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （2）在所属企业类型前的¨内打“√”。

- （3）投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- （4）货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

（5）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

说明：

- “微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号的规定为准。

- “中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区中医院：

我单位                                       （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

说明：提供网上信用查询资料并加盖公章。

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区中医院：

我单位                             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(若有)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

投标人：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

说明：证明材料及文件。