公开招标文件

项目编号：JSZC-320106-NXJS-G2024-0002

项目名称：净水站在线监测运维服务

采购人：南京市鼓楼区水务局

采购代理机构：江苏宁星项目管理有限公司

二○二四年十一月

目录

第一章招标公告	3

第二章供应商须知	5

第三章评标办法和标准	18

第四章采购项目需求	21

第五章合同主要条款及格式	25

第六章投标文件格式	28

# 第一章 招标公告

项目概况

净水站在线监测运维服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年12月3日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320106-NXJS-G2024-0002

项目名称：净水站在线监测运维服务

采购方式：公开招标

预算金额：70万元

最高限价：70万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：净水站在线监测运维服务，具体内容详见招标文件第四章。

合同履行期限：一年 。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见招标文件）；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

- 1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

- 2、地点：江苏政府采购网。

- 3、方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

- 4、售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年12月3日14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。

2.集中考察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

3.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提供。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式叁份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南京市鼓楼区水务局

地    址：鼓楼区山西路88号

联 系 人：姚创宏

联系方式：18951899695

2、采购代理机构信息

名    称：江苏宁星项目管理有限公司

地    址：南京市秦淮区复地活力广场复地中心15楼1506室

联 系 人：张工

联系方式： 18305210988

3、项目联系方式

项目联系人：张工

电   话：18305210988

# 第二章 供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务

符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；

5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。

7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本次招标，中标人向招标代理机构支付招标代理服务费和专家评审费（按实支付）。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付。

9.投标文件组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★服务内容的详细说明；

（2）项目实施或集成方案；

（3）项目验收标准；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的签署

16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.5 废标

21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22.确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标办法和标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分进行算术平均，小数点后保留2位。

| 序号 | 评审 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 | 20 |
| 2.1 | 人员配备（11分） | 项目负责人（5分）： 供应商拟派项目负责人具备环境工程专业高级工程师证书得5分，具备环境工程专业中级工程师职称证书得3分； （提供相关证书复印件并加盖公章，证书需在本单位注册，并提供供应商与其签订的劳动合同。） | 5 |
| 2.2 |  | 技术负责人2名（6分）： 技术负责人具备环境工程专业中级工程师职称证书得3分/人，满分6分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，证书需在本单位注册，并提供供应商与其签订的劳动合同。） | 6 |
| 3 | 业绩 (9分) | 供应商自2021年1月1日以来（含）具有类似污水在线监控仪表的运维的项目案例的，有一个得3分，满分9分。 （时间以合同签订日期为准，提供合同复印件并加盖公章） | 9 |
| 4.1 | 服务方案（38分） | 运维服务方案（6分）： 方案完善、符合项目需求得6分； 方案内容较符合项目需求得4分； 方案内容与项目采购需求稍有偏离得2分； 没有不得分。 | 6 |
| 4.2 |  | 服务质量保障方案（6分）： 方案完善、符合项目需求得6分； 方案较符合项目需求得4分； 方案与项目采购需求稍有偏离得2分； 方案较差得1分； 没有不得分。 | 6 |
| 4.3 |  | 安全管理措施（6分）： 措施完善、符合项目需求得6分； 措施较符合项目需求得4分； 措施与项目采购需求稍有偏离得2分； 没有不得分。 | 6 |
| 4.4 |  | 运行进度计划及保证措施（5分）： 措施完善、符合项目需求得5分； 措施较符合项目需求得3分； 措施较差、不太符合项目需求得1分； 没有不得分。 | 5 |
| 4.5 |  | 运维前接收、运维期满移交方案（5分）：制定运营前接收方案、合同期满移交前维修计划、设备完好保证率等，根据方案的合理性进行评分。 方案设置非常完备得5分； 方案设置基本完备得3分； 方案设置差，不符合项目需求得1分； 没有不得分。 | 5 |
| 4.6 |  | 资料管理方案（5分）：相关文字及影像资料是否及时、完整、规范，符合审计、考核和移交要求是否响应将相关数据及时、准确上报相关部门，达到项目预定要求，科学合理、具有针对性及可操作性、准确性进行评分。 非常完备得5分； 基本完备得3分； 较差，不太完备的1分； 没有不得分。 | 5 |
| 4.7 |  | 安全突发事件应急预案（5分）：根据方案的合理性进行评分。 方案设置非常科学合理得5分； 方案设置基本合理可行得3分； 方案设置较差，不太合理得1分； 没有不得分。 | 5 |
| 5 | 信息化技术能力（7分） | 信息化的运营管理水平:供应商具有水质监测预警系统或相关系统、水质采样分析系统或相关系统、多终端云管理平台或相关系统、环境保护大数据平台或相关系统、水质环保监督服务平台或相关系统、水质检测数据云端平台或相关系统、环境保护云服务平台或相关系统的计算机软件著作权登记证书，全部提供的得满分，缺少一项扣1分，扣完为止。 （提供软件著作权登记证书复印件加盖公章） | 7 |
| 6 | 运维车辆配备（5分） | 供应商须为本项目配备运维机动车辆，以保障服务及时性。4辆及以上得5分，3辆得3分，2辆及以下得1分，未提供的不得分。 （提供带有供应商名称的车辆行驶证或租车协议与租车发票，提供复印件并加盖公章） | 5 |
| 7 | 质控分析能力（10分） | - 供应商自有CMA实验室（提供省级市场监督管理局提供的检验检测机构资质认定证书）或与第三方CMA实验室合作的（提供第三方实验室省级市场监督管理局提供的检验检测机构资质认定证书及合作证明文件），得5分。（复印件加盖公章） - 2）供应商具备水样检测分析能力，得5分，检测设备至少包括COD消解装置、分光光度计、万分之一电子天平、便携式明渠流量计。 （提供购买发票复印件、有效期内校准证书复印件加盖公章，未提供或提供不齐全的不得分）。 | 10 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

3、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

5、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有实质性要求不得负偏离。

7、上述评分办法均以响应文件、评委的判断为准。

8、评审小组不保证有效报价最低的投标供应商中标。

9、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

10、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

11、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

12、项目组成员中同一人不得多专业重复计分。

第四章  采购项目需求

## 1.1 运维工作内容

概括：周维护、月维护、季度维护工作开展情况；站房卫生、现场环境情况；监控站房的规章制度、自动监控设备的操作规程、仪器量程、重要参数、运营人员及联系电话的公示情况；采样频次及数据传输情况；药剂使用及更换情况；故障响应速度及维修的时效性；故障期间人工采样报送数据情况；停产、设备检修、故障维修等将停止或者不能正常运行污染源自动监控设备的以及自动监控设备恢复正常运行后是否主动书面上报环保主管部门；季度污染源自动监控设备日常运行自检报告上报情况；运营台帐记录情况；环保部门抽检，合格情况。

## 1.2 运维设备清单

| 点位名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否带设备维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 青年路泵站进口 | CODcr水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 氨氮水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 总磷水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | PH计 | 1 | 台 | 是 |
|  | 数据采集传输仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | SS仪 | 1 | 台 | 否 |
|  | 管道电磁流量计 | 1 | 台 | 否 |
| 青年路泵站出口 | CODcr水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 氨氮水质自动分析仪 | 1 | 台 | 否 |
|  | 总磷水质自动分析仪 | 1 | 台 | 否 |
|  | PH计 | 1 | 台 | 是 |
|  | 数据采集传输仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 水质自动采样器 | 1 | 台 | 是 |
|  | SS仪 | 1 | 台 | 否 |
|  | 管道电磁流量计 | 1 | 台 | 否 |
| 南审净化站进口 | CODcr水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 氨氮水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 总磷水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | PH计 | 1 | 台 | 是 |
|  | 数据采集传输仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 管道流量计 | 1 | 台 | 否 |
| 南审净化站出口 | CODcr水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 氨氮水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 总磷水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | PH计 | 1 | 台 | 是 |
|  | 数据采集传输仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 水质自动采样器 | 1 | 台 | 是 |
|  | 管道流量计 | 1 | 台 | 否 |
| 汉北街净化站进口 | CODcr水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 氨氮水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 总磷水质自动分析仪 | 1 | 台 | 否 |
|  | PH计 | 1 | 台 | 是 |
|  | 数据采集传输仪 | 1 | 台 | 是 |
| 汉北街净化站出口 | CODcr水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 氨氮水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 总磷水质自动分析仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | PH计 | 1 | 台 | 是 |
|  | 数据采集传输仪 | 1 | 台 | 是 |
|  | 水质自动采样器 | 1 | 台 | 是 |
|  | 管道流量计 | 1 | 台 | 否 |
| 大循环净水站 | 浊度仪 | 2 | 台 | 否 |
| 定淮门净水站 | SS仪 | 1 | 台 | 否 |

## 备注：供应商应优先对甲方提供的设备进行运行维护，如原设备失去维修价值或达到重置期限，供应商应提供满足下述技术参数要求的设备。

## 1.3 带设备维护主要设备参数要求

## CODcr水质在线分析仪

| 序号 | 主要功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校准 | 采用零点校正液和量程校正液作为试样测试，根据测试结果更新工作曲线的过程 |
| 2 | 测量 | 按照设定测量策略，测量试样的过程，并记录测量数据 |
| 3 | 标物核查 | 自动测量标准溶液，自动判定测量结果的准确性 |
| 序号 | 规格名称 | 技术规格参数 |
| 1 | 测量原理 | 重铬酸钾分光光度法 |
| 2 | 测量范围 | 16~5000mg/L |
| 3 | 测量量程 | 可根据现场实际需要调整 |
| 4 | 分辨率 | 0.1 |
| 5 | 重复性 | 10%或6mg/L（二者中的较大值） |
| 6 | 24h 低浓度漂移 | ±1.0mg/L |
| 7 | 24h 高浓度漂移 | ≤0.7% |
| 8 | 校准周期 | 1～99天任意间隔任意时刻可调 |
| 9 | 测量周期 | 据实际水样，可在5～120min任意修改消解时间 |
| 10 | 核查周期 | 1～99天任意间隔任意时刻可调 |
| 11 | 采样周期 | 时间间隔（10～9999min任意可调）和整点测量模式触发测量模式 |
| 12 | 数据存储 | 至少储存 12 个月的原始数据 |
| 13 | 通讯接口 | 2路RS232、1路4-20mA、6路开关量输入、4路开关量输出 |
| 14 | 电源 | AC230±10%V |
| 15 | 其他 | 异常报警和断电不会丢失数据； 触摸屏显示及指令输入； 异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态 |

## 氨氮水质在线分析仪

| 序号 | 功能 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校准 |  | 采用零点校正液和量程校正液作为试样测试，根据测试结果更新工作曲线的过程 |  |
| 2 | 测量 |  | 按照设定测量策略，测量试样的过程，并记录测量数据 |  |
| 3 | 标物核查 |  | 自动测量标准溶液，自动判定测量结果的准确性 |  |
| 序号 | 规格名称 | 技术规格参数 |  |  |
| 1 | 测量原理 | 水杨酸分光光度法 |  |  |
| 2 | 测量范围 | 0.05-500mg/L（可根据现场实际需要调整） |  |  |
| 3 | 测量量程 | 可根据现场实际需要调整 |  |  |
| 4 | 分辨率 | 0.01 |  |  |
| 5 | 重复性 | ≤2% |  |  |
| 6 | 24h 低浓度漂移 | ≤0.003mg/L |  |  |
| 7 | 24h 高浓度漂移 | ≤0.4% |  |  |
| 8 | 校准周期 | 1～99天任意间隔任意时刻可调 |  |  |
| 9 | 测量周期 | 据实际水样，可在5～120min任意修改消解时间 |  |  |
| 10 | 核查周期 | 1～99天任意间隔任意时刻可调 |  |  |
| 11 | 采样周期 | 时间间隔（10～9999min任意可调）和整点测量模式触发测量模式 |  |  |
| 12 | 数据存储 | 至少储存 12 个月的原始数据 |  |  |
| 13 | 通讯接口 | 2路RS232、1路4-20mA、6路开关量输入、4路开关量输出 |  |  |
| 14 | 电源 | AC230±10%V |  |  |
| 15 | 其他 | 异常报警和断电不会丢失数据； 触摸屏显示及指令输入； 异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态 |  |  |

## 总磷水质在线分析仪

| 序号 |  | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 校准 | 采用零点校正液和量程校正液作为试样测试，根据测试结果更新工作曲线的过程 |
| 2 |  | 测量 | 按照设定测量策略，测量试样的过程，并记录测量数据 |
| 3 |  | 标物核查 | 自动测量标准溶液，自动判定测量结果的准确性 |
| 序号 | 规格名称 |  | 技术规格参数 |
| 1 | 测量原理 |  | 过硫酸盐氧化——钼酸盐分光光度检测 |
| 2 | 测量范围 |  | 0.1-500mg/L（可根据现场实际需要调整） |
| 3 | 测量量程 |  | 可根据现场实际需要调整 |
| 4 | 分辨率 |  | 0.01 |
| 5 | 重复性 |  | 5%或±0.1mg/L（二者中的较大值） |
| 6 | 量程漂移 |  | ±1.3% |
| 7 | 零点漂移 |  | ±0.4% |
| 8 | 校准周期 |  | 1～99天任意间隔任意时刻可调 |
| 9 | 测量周期 |  | 据实际水样，可在5～120min任意修改消解时间 |
| 10 | 核查周期 |  | 1～99天任意间隔任意时刻可调 |
| 11 | 采样周期 |  | 时间间隔（10～9999min任意可调）和整点测量模式触发测量模式 |
| 12 | 数据存储 |  | 至少储存 12 个月的原始数据 |
| 13 | 通讯接口 |  | 2路RS232、1路4-20mA、6路开关量输入、4路开关量输出 |
| 14 | 电源 |  | AC230±10%V |
| 15 | 其他 |  | 异常报警和断电不会丢失数据； 触摸屏显示及指令输入； 异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态 |

## 数采仪

| 序号 | 名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏 | 分辨率：480 272，16.7M色 |
| 2 | CPU结构 | X86 CPU架构 |
| 3 | 模拟量输入 | 8路，12bit |
| 4 | 开关量输出 | 4路OC门输出 |
| 5 | 开关量输入 | 4路光耦隔离输入 |
| 6 | RS-232接口 | 6路 |
| 7 | RS-485接口 | 2路 |
| 8 | 内部存储容量 | 32M |
| 9 | 扩展存储接口 | TF卡，最大支持32G |
| 10 | 以太网 | 1个10/100M自适应，RJ45端口 |
| 11 | 工作频段与编码 | 频段：850/900/1800/1900MHz 编码方案：CS1 - CS4 |
| 12 | 传输方式 | TCP、UDP、SMS |

## 水质自动采样器

| 参数 | 指标 | 参数 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样误差 | ≤±10%或10ml，取其大 | 等比例采样量误差 | ≤±15% |
| 系统时钟控制误差 | ∆1≤0.1%，∆12≤30s | 重复性 | ≥95% |
| 分样控制精度 | ±2度 | 时钟精度 | ±1秒/天 |
| 取样方式 | 重力或压力取样 | 取样水平距离 | ≥50m(需外接抽水泵) |
| 管路系统气密性 | ≤-0.05MPa | 取样垂直高度 | ≥5m |
| 样品瓶数量 | 1-24瓶可设置 | 平均无故障连续运行时间 | ≥1440h/次 |
| 单瓶最大容量 | 1000ml | 样品保存温度 | 4±2℃ |
| 采样量 | (10～1000)ml，任意设定 | 测量周期 | （5-9999）分钟可设 |
| 工作温度 | 0～50℃ | 工作湿度 | ≤85% |
| 绝缘阻抗 | >20兆欧 | 开关门/采样/断电记录 | 1000条 |
| 电源 | AC(220±22)V，(50±0.5)Hz | 开关量输入 | 2路（可拓展） |
| 开关量输出 | 2路（可拓展） | 模拟量输入 | 2路（4-20）mA（可拓展） |
| 人机接口 | 7寸高分辨率真彩触摸屏 | 通讯接口 | RS485 |

## 1.4 具体运维服务工作内容

- 日检查维护

每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。

2.周检查维护

1) 检查各台设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

2) 检查取样系统、内部管路是否清洁通畅，必要时进行清洗。

3) 检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

4) 如有电极法测量的设备，须检查设备标液和电极填充液，进行电极清洗。

5) 检查各仪器设备标准溶液、试剂有效期和余量，按相关要求定期更换和添加。

6) 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，查看仪器设备、数据采集仪及上位机接收到的数据是否一致。

7) 收集设备运行的废旧配件，进行妥善处理。

8) 站房环境清洁，各类辅助设施检查，保障设备所需的温度、湿度等正常工作环境，如发现站房等辅助设施出现异常及时报告甲方，请甲方及时修复，以免造成仪器设备损坏。

3.月检查维护

1) 清洗取样系统管路、内部管路、各类探头；

2) 清洗各设备内部计量单元、反应单元、加热单元、检测单元；

3) 检查各设备电磁阀、泵、电极、探头工作状态，必要时进行更换；

4)检查各设备活塞、密封圈、内部导管、连接头工作状态，必要时进行更换；

5) 检查各设备转换参数、曲线是否适用，必要时进行修正，其中在线监测仪须在现场按照仪器操作规范进行一次校准；

6) 在线监测仪须在现场进行一次样品和质控样检验。

4.季度检查维护

1）水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

2）对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，不得随意排放或回流入污水排放口，放在甲方指定位置由甲方按规处置。

5.检查维护记录要求

运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。

6.其他检查维护

（1）保证监测站房的安全性，进出监测站房应进行登记。

（2）保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

（3）保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

（4）对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。

（5）其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

（6）为确保数据的准确性，乙方保证试剂充足，且按照仪表的技术要求，及时对易耗件进行更换，在线监测设备药剂由乙方免费自行提供，确保在线监测设备稳定正常运行。

（7）对运维过程中产生的废液做好规范存储工作，并配合净水站运维单位做好废液处置工作。

## 1.5 仪器检修与应急工作内容

- 发现故障或接到排污单位等故障报修后，维护人员在2小时内响应，4小时内到现场处理问题。对于一般故障，到达现场后，一般故障维修时间不应超过6 小时。

- 污染源自动监控设施发生故障不能正常使用的，在发生故障后12小时内向业主汇报，业主向所在地县级以上环境保护部门书面报告，并及时检修。人员到达现场后，保证在24小时内恢复正常运行。发生严重故障的自动监控设施经维修后，必须对其按照国家有关技术规范要求进行校准和校验，确认其监测性能完全恢复后方可重新投入使用。

- 污染源自动监控设施维修停运期间，按照国家有关技术规范规定，业主采用手工监测等方式（每天不少于4次，间隔不得超过6小时）对污染物排放状况进行监测，业主每日向所在地环境保护部门报送监测数据。

- 如果在到达现场24小时内无法排除故障或者由于污染源自动监控设施更换、停用、拆除等原因将影响正常运行的，安装备用仪器。备用仪器或主要关键部件（如光源、分析单元等）经调换后应根据国家有关技术规范要对所用在线监测设备重新调试，并经校验和比对监测合格后投入运行。

- 备有满足日常污染源自动监控设施维护所需的耗材、关键部件或备用整机，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购。

- 如5个工作日无法修复，协议更换备用机器。

## 1.6 付款方式
每半年支付一次

# 第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

- 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》（合同编）的有关规定，由                   （甲方）委托    （乙方）承担本合同规定内容。经双方友好协商，签订本合同。

第一条合同标的

项目名称：净水站在线监测运维服务

具体内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同价款

本合同项下价款为：           。分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 履约保证金

无

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：按照采购文件要求。

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方严格遵守维护要求，如乙方不能按合同约定时间和要求履行合同义务的，则视为乙方违约，甲方在支付运维费用时扣除相应违约金，违约金标准为合同总价 2‰/天；如乙方超期 10 天以上未能提供服务或提供服务不符合约定标准的，甲方有权单方解除合同，剩余款项不再支付，如给甲方造成损失的乙方应负责赔偿。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执两份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

# 第六章  投标文件格式

正本（副本）

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月  日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

目录一、投标函格式

投标函

致：南京市鼓楼区水务局

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我方投标的报价为人民币（小写）         元，（大写）         元。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

12.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

13.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14、与本投标有关的正式联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字或签章）：

投标单位（加盖电子公章）

日 期： 年 月 日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：南京市鼓楼区水务局

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

投标单位（加盖电子公章）：

日 期： 年  月  日

被授权人的身份证的复印件:

目录三、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 报价（元） |  | 总报价 （元） |  | 其中小、微型企业总报价（元） | 其中残疾人福利单位总报价（元） | 其中监狱企业总报价（元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否全部属于小微型企业 |  |  |  |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位 |  |  |  |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 是否全部属于监狱企业 |  |  |  |  | 是 否 |  |  |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

说明：1.在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

2.在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

4.如果行数不够请自行增加。

附表：分项报价表格式

分项报价表

（格式自拟）

投标单位（加盖电子公章）：

目录四、资格证明文件

资格证明文件

1.供应商营业执照副本、相关证书等（复印件，加盖公章）；

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（在线打印）；

3.本次采购项目实施所必需的特定资格要求；

4.《中小企业声明函》（格式见附件）。

注：不得以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见招标文件）；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

目录五、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：               项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

目录七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

目录八、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

目录九、服务方案

服务方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

目录十：投标需要的其他证明文件及材料（如有）

投标需要的其他证明文件及材料

附件一、政府采购政策

1、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（加盖电子公章）：

日期：：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市鼓楼区水务局：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：    年   月 日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市鼓楼区水务局：

我单位     （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月日