招　标　文　件

项目名称：农业农村部农药风险监测与创新应用公共研发平台液相色谱仪采购项目

项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0080

（货物类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2024 年6月28日

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	25

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	39

# 第一章  投标邀请

受南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室的委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就农业农村部农药风险监测与创新应用公共研发平台液相色谱仪采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

农业农村部农药风险监测与创新应用公共研发平台液相色谱仪采购项目招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年07月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0080

2.项目名称：农业农村部农药风险监测与创新应用公共研发平台液相色谱仪采购项目

3.预算金额：170万

4.本项目 设定 最高限价。

5.采购需求（简介）：南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室拟采购液相色谱仪一批，详见招标文件需求部分。

6.合同履行期限：120天内完成全部设备到货安装。

7.本项目 接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对货物制造商为小微企业的，报价给予15%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：如使用进口产品响应，而响应供应商非所投产品的制造商，则必须具有所投产品制造商或其驻中国办事机构或制造商授权的中国境内最高级别代理机构针对本项目的专项授权书。本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.供应商诚信档案

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），点击主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目并登录系统，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”，打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（2）供应商必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：

a.在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面，自行设置账号、登录密码，如实填写注册页信息，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

b.系统审核后，供应商即可登录系统，进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》下载打印；

c.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366-622。供应商可就用户注册与打印事宜进行咨询。

（3）供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。8.供应商应登陆南京市公共资源交易平台（http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/）注册登记，否则，影响发布中标结果公告。9.供应商应办理南京市政府采购CA数字证书（详见：南京市公共资源交易平台首页>交易服务>下载中心>示范文本>《南京市政府采购CA数字证书申请表》）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2024年07月23日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：采购人不组织集中考察或答疑，供应商如果对采购需求有疑问请咨询采购单位联系人。

1.采购人信息

名  称：　南京国家现代农业产业科技创新中心管理办公室

地  址：　江苏省南京市浦口区行知路8号

联系人：　生部长

联系电话：　025-58281833

2.南京市公共资源交易中心浦口分中心信息

地　址：　南京市浦口区象山路4号B座,南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人： 陈工

联系电话：　 025-69659058

八、其他

1.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。苏采云系统南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心浦口分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表，所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件“第二章第26.1.2条规定”做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标

22.1 交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人委托直接确定中标人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知具体原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市浦口区教育局，联系地址：浦口区教育局行知路5号，联系人：朱老师，联系电话：025-58882126 。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼南京市公共资源交易中心浦口分中心业务受理科，联系电话：  025-69659058  。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，凭政府采购合同选择相应的金融机构办理融资贷款。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

南京市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心浦口分中心项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订后120日历天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

1.8乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

二、合同金额

2.1 本合同项下货物总价款为（大写）            人民币，分项价款详见《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料、交付后抽样检测等；

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

本合同为固定单价合同，合同执行期间合同单价不变。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、质量保证

4.1乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.3生产过程中甲方有权至乙方生产现场检验产品质量，如发现产品质量出现问题，甲方有权要求乙方重新按照符合质量标准的要求进行返工，由此引起的任何费用均由乙方承担。

4.4产品交付后，甲方有权对产品进行破坏性检测，如发现交付的产品与样品、检测报告、相关执行标准有差异，乙方须无偿更换为符合要求的产品，并承担由此对甲方带来的损失。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1中标（成交）供应商应按以下第（3）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以汇票、电汇、转账支票、银行保函（出具保函的银行必须是国有商业银行或股份制商业银行分行及以上银行），金额为合同金额的10%。

7.2履约保证金的有效期至货物验收合格时止。

7.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

7.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

9.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第9.3款的约定支付。

9.3付款条件：

（1）签订合同后，货物订单发出，凭发票支付合同总价款的40%；供应商完成全部产品安装、调试，正常使用30日后，经采购人验收合格，签署《验收报告》，凭发票支付合同总价的60%。

注：有质量问题时，采购人暂扣尾款直至成交方修复好产品缺陷并赔偿采购人损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的2.5%以上或累计经济损失超过合同总价的5%时，成交方须承担修复责任，同时还应继续赔偿采购人经济损失。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

11.7若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

12.7乙方应当在合同签订后120日历日内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

12.8乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

12.9货物的到货验收包括：（1）型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好；（2）验收方法：依据招标（采购）文件、投标（响应）文件所承诺的技术要求，制定的设备验收指标标准（详见合同附件1）。

12.10乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

12.11货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和甲方的招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件1载明的标准，并不低于国家相关标准）。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的0.05%违约金。

14.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

14.3如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

14.4乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的0.5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通 知自到达乙方时生效。

14.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

14.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第14.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

14.7乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

14.8乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

14.9乙方在承担上述14.4-14.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

14.10甲方有权依据政府采购相关法律法规，邀请相关行业专家及本项目其他投标供应商或第三方检测机构共同参加，按照合同附件1的标准进行设备交货验收。所有技术参数指标均须与招标文件要求的技术指标或投标文件承诺的技术指标一致，如有不符，属于乙方投标虚假承诺，甲方有权拒收货物。

14.11乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方退回全部预付货款并支付不少于合同总价10%赔偿金。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

16.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

16.3仲裁期间本合同应继续履行。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.2本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

农药是一种重要的农业生产资料，也是保障我国农业安全生产、促进我国农业可持续发展的重要组成部分。但事情都是一分为二的，不合理的农药使用也会导致有害生物抗药性流行加剧、农药残留超标及生态环境污染加重。因此，农药科学使用对保障粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全至关重要。开展农药风险监测与创新应用研究可为农药的科学使用提供重要理论基础。

《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、农业农村部《农药风险监测评价管理规定（征求意见稿）》、《农业绿色发展技术导则（2018-2030年）》、《农药管理条例（2017年2月8日修订版）》、《农药登记管理办法》、《中华人民共和国农业部公告（第2570号）》、《“十四五”全国农药产业发展规划》等都明确指出要大力支持农药风险监测与创新应用等研究，对于保障我国粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全具有重要意义。

（二）项目建设目标

通过两年完成平台的条件建设，3~5年的运行期内显著增强重要作物的主要病虫草害抗药性监测、诊断和防治能力，形成布局合理、覆盖率广的农药风险监测体系和农药创新应用研发体系。每年可完成我国华东区域有害生物对常用登记药剂的抗药性监测2000例和作物药害测定1000例；完成常用药剂农药残留分析样本2000例；完成农药创新应用技术研发10项。

平台通过5~10年的运行，形成涵盖3大体系的监测与示范系统：农产品生产区域和农药使用区域抗药性病虫草样本采集及监测体系；农药残留与环境风险监测体系；农药安全用药技术与及增效减施配套应用技术展示体系。形成布局合理、功能完善、设施配套齐全的现代化农药风险监测与创新应用研发技术平台，适应农业合理用药、增效减施的新要求，为农业生产与粮食安全提供资源保障与技术指导。可完成有害生物对常用登记药剂的抗药性监测100000例和作物药害测定200例；完成常用药剂农药残留分析样本8000例；完成农药创新应用技术研发100项。

（三）项目建设遵循标准

1、符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、核心产品评审说明：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人与其他品牌的投标人进行比较与评价。

三、产品清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 是否接受进口 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪（HPLC） | 1 | 台 |  | 接受 |  | 工业 | 货物 |
| 2 | 超高效液相色谱仪（UHPLC） | 1 | 台 |  | 接受 | 核心产品 | 工业 | 货物 |
| 3 | 制备液相色谱 | 1 | 台 |  | 接受 |  | 工业 | 货物 |

四、采购需求

（一）技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪（HPLC） | ▲重要参数： （1）▲流量范围：0.001mL/min-10.0mL/min，递增率0.001mL/min；（须提供软件截图证明文件） （2）★流量精度：≤0.07%RSD； （3）★压力范围：0-400Bar； （4）▲压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%； （5）▲可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择；梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%； （6）▲混合精度：±0.20%SD；滞后体积：600-900uL； （7）▲通道：四个独立通道（须提供硬件图片证明文件）；PH范围：1-14；内部材料：PTFE；自动进样器：样品量：不小于120位2ml样品瓶位（须提供硬件图片证明文件）； （8）▲进样量：0.1-100uL；进样精度：一般<0.25%。 一般参数： （1）串联双柱或一体式独立柱塞泵； （2）泵后流动相在线过滤装置，防止色谱柱污染，提供在线过滤器10套； （3）★智能化温控柱箱；柱温范围：室温以上5-80℃（同时具备加热和制冷功能）； （4）温度稳定性：<± 0.1℃； （5）温度准确度：±0.5℃； （6）柱容量：30cm柱两根； （7）在线真空脱气机；流速：10mL/min每个流路； （8）进样残留（交叉污染）：≤0.004%，采用进样针清洗，减少交叉污染； （9）二极管阵列检测器波长范围：190-800 nm；光源：氘灯； （10）波长准确度：±1nm；数据处理系统；软件：Windows10操作环境，进行色谱定性、定量分析。 | 1 | 台 |
| 2 | 超高效液相色谱仪（UHPLC） | ▲重要参数： （1）▲四元超高压梯度泵；流量范围：0.001mL/min-5.0mL/min，步进0.001mL/min；（须提供软件截图证明文件） （2）▲最大压力：≥650bar； （3）★流速精度：<0.07%RSD； （4）▲梯度混合范围：0-100%，最小递增率为0.1%； （5）▲梯度混合精度：<0.5% RSD；配溶剂选择阀，四种溶剂选择两种溶剂混合。 一般参数： （1）在线真空脱气装置； （2）★柱温箱：柱温范围：室温以上5-80℃（同时具备加热和制冷功能）； （3）温度精度：±0.1℃； （4）温度准确度：±0.5℃； （5）自动进样器：样品容量：>90位2mL样品瓶； （6）进样范围：0.1-100μL； （7）进样精度：<0.25% RSD； （8）交叉污染度：<0.002%； （9）具有自动洗针功能和柱前自动衍生程序功能； （10）紫外检测器波长范围：190-600 nm；带宽：≤8 nm。 | 1 | 台 |
| 3 | ### 制备液相色谱 | ▲重要参数： （1）▲四元溶剂管理系统 1）▲色谱泵：串联双柱或一体式独立柱塞（须提供硬件图片证明文件）； 2）▲压缩补偿：自动、连续； 3）▲四元梯度：1-4路溶剂任意比例混合； 4）▲脱气：4通道（须提供硬件图片证明文件）； 5）▲流速范围：0.010-10.000 mL/min（典型0.050-5.000 ml/min），以0.001 mL/min为增量；（须提供软件截图证明文件） 6）★流速精度：≤0.075% RSD或≤0.02 min SD，6次重复进样，基于保留时间或体积测量(0.200-5.000 mL/min)，等度预混合。 （2）▲自动进样器管理系统 1）▲样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2 mL样品瓶；（须提供硬件图片证明文件） 2）▲进样次数：每个样品1-99次进样。 （3）▲柱温箱 1）▲温度范围：20℃（或室温以上5℃，取较大者）-65℃，增量：1℃； 2）▲控温方式：强制空气循环； 3）▲紫外/可见光检测器； 4）▲波长范围：190-700 nm； 5）带宽：≤8 nm； 6）▲波长准确度：±1 nm ； 7）▲波长重现性：±0.1 nm； 8）▲测量范围：0.0001-2.5AU； 9）★检测通道：2个。（须提供软件截图证明文件） 一般参数： （1）四元溶剂管理系统： 1）最大操作压力：5,000psi (345 bar)(0.010-3.000 mL/min)，上下限可设置； 2）延迟体积：<900 µL，并且不随反压变化； 3）混合精度：±0.2% RSD，不随反压变化； 4）延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化。 （2）自动进样器管理系统： 1）独立的清洗进样针流路自动清洗进样针，针内、外同时清洗； 2）进样精度：< 0.5% RSD，5-80¬µL(使用标配250¬µL注射器)；< 0.3% RSD，5-60µL(使用选配100 ¬µL注射器)，1 mL/min，6次重复进样，咖啡因，273nm； 3）进样残留（交叉污染）：≤0.0025%，进样针为流动相流路一部分。 （3）柱温箱： 1）基线噪音单通道：<5.0×10-6 AU、基线噪音 双通道：<35×10-6 AU； 2）漂移:≤1.0x10-4AU/hr； 3）线性范围：≤5% (2.5 AU)，对羟基苯甲酸丙酯，257 nm； 4）光源：氘灯，寿命2000小时或1年（以先到者为准）； 5）采样频率：80 Hz； 6）池长：10 mm（分析池）；池体积：16.3µL（分析池）； 7）流通池耐压：1000 psi（分析池）； 8）固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作。 （4）自动化馏分收集器： 1）收集架：标配试管（13-18mm x120位）架，eppendorf试管架，微提取板收集架（4 x96/384），以及制备漏斗架（4 x32位）等多种收集架； 2）收集架种类：13mm、16m、18mm、25mm、28mm等管径，可以自定义收集瓶满足特殊的需要； 3）HPLC系统样品瓶转盘架（可容纳2个转盘；每个转盘最多可容纳24个2 mL样品瓶）； 4）收集系统：可视、开放式。 （5）色谱数据管理系统： 1）在最新Windows10，64中文版操作系统下编写和测试； 2）原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文； 3）登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰； 4）具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能； 5）原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 | 1 | 台 |

（二）实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 1.本部分是项目设计和建设的技术依据，本项技术要求提出的是最低限度的技术条件。 2.采购文件技术要求里，加“★”项为实质性参数，不允许偏离，偏离做无效响应处理；“▲”要求的性能和技术条款为重要参数。 2.1硬件部分需提供相关证明材料如技术规格书（技术说明书）、彩页、产品手册、检测报告及技术参数中所要求提供的软件截图、硬件图片等，并加盖投标人公章，否则，评审时不予认可，作负偏离处理。 2.2 技术参数中涉及如温度、精度等范围控制的指标，须按照技术参数中所要求提供软件截图及其他相应证明文件并加盖投标人公章，否则，评审时不予认可，作负偏离处理。 3.投标人所提供的技术偏离表、证明材料及投标承诺将作为现场验收指标，如果在实施过程发现系统无法满足功能要求，则有权不予验收，因此引起的所有后果由供应商自行承担。投标供应商须提供承诺书并加盖投标人公章。 |
| 2 | 制订项目实施方案 | 投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括全部产品的运输、安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度与质量控制、人员配置安排等。实施方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质的技术服务人员，服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成。 |
| 3 | 验收要求 | 投标人编制产品验收方案包括但不限于产品出厂验收、到货验收、调试验收、交付验收等，并须承诺（承诺书在投标文件中自拟）中标后与采购人签订合同时，接受采购人依据招标（采购）文件、投标（响应）文件所承诺的技术要求、国家标准、行业通行标准、厂方出厂标准等制定的到货验收标准，作为合同附件。 |
| 4 | 制订项目培训方案 | 投标人应根据招标文件要求及本项目特点，安排具备相应资质和经验的技术人员，制订相应的培训教案并提供培训课程，对采购单位的使用部门及维修维护人员进行全流程使用培训，且承诺培训时间不少于2个工作日，不少于10人次，保证使用单位相关人员能熟练操作使用，且能够进行日常的维护保养。方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性。 |
| 5 | 制订项目售后服务方案 | 投标人应根据招标文件质保和维保的服务要求，针对本项目自身及所投产品品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等售后服务承诺方案；服务方案应内容详实、科学合理、具备针对性、切实可行。 |
| 6 | 其他要求 | （一）所投产品生产者应具备相关认证、创新能力、技术优势，确保本项目达到采购人的各项响应承诺要求，需提供有效证书或相关有效证明材料。要求认证材料完整清晰、创新能力强，技术优势明显。 （二）所投产品应具备优良的制造工艺、材质，且外观设计合理，具备安全性、可靠性、稳定性及适用性，需提供有效证明材料。要求制造工艺精巧细致，材质坚固耐用，表面平整美观，安全性能稳定可靠。 |

（三）商务要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保及售后技术服务要求 | 1.1质保期：若所投产品为国产，承诺整机质保期≥ 3 年；若所投产品为进口，承诺整机质保期≥ 1年；软件终身免费升级。质保期满后软件无需年费。（自甲方验收合格，签署《验收报告》之日起计，产品须为2024年1月1日以后出厂，以到货设备铭牌标识为准作为验收标准之一，全新、未使用过的原装合格正品。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准）。 1.2使用年限：承诺整机使用年限≥ 10 年，自出厂之日起，需提供承诺书并加盖投标人公章。 1.3服务能力：供应商应具有相应的服务能力，并配备相应的售后服务人员，确保维保期电话30分钟响应，8小时内到现场，24小时内解决问题。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所正常工作的开展。质保期满后，需提供充足的备品、备件（10年）。（需提供能满足本项服务要求的承诺函并加盖公章。） |
| 2 | 报价要求 | 报价：请投标人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关辅助材料和配送、安装、服务等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。 |

五、付款条件

- （1）签订合同后，货物订单发出，凭发票支付合同总价款的40%；供应商完成全部产品安装、调试，正常使用30日后，经采购人验收合格，签署《验收报告》，凭发票支付合同总价的60%。

- （2）有质量问题时，采购人暂扣尾款直至成交方修复好产品缺陷并赔偿采购人损失；有质量问题，一次性给采购人造成经济损失达到合同总价的2.5%以上或累计经济损失超过合同总价的5%时，成交方须承担修复责任，同时还应继续赔偿采购人经济损失。

六、交货时间、地点

（1）交货期：合同签订后≤ 120天完成全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

（2）交货方式：中标人在买方指定地点交货，并完成安装、调试。

（3）货地点：采购人指定地点。由成交方负责办理运输和装卸等，费用由成交方负责。采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交方除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。进口产品需随货提供报关单。初步验收不合格的不予签收货物。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予 15% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30分 | 价格分 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、 性能、配置 要求 | 投标产品的技术参数能够完全满足招标文件技术参数指标要求的得 31 分。 加★项为实质性参数，不允许偏离，偏离做无效响应处理；加▲项的重要参数，每有一项负偏离扣 2 分； 一般参数每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。 注：投标人需在“技术条款偏离表 ”中如实详细填列所投产品的技术指标，并提供相应证明材料：技术规格书（技术说明书）、彩页、产品手册、检测报告、技术参数中所要求提供的软件截图、硬件图片等，并在偏离表中标明所在页码，未提供或未按要求提供，按负偏离处理。 注：进口产品证明材料须加盖原厂公章，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 | 31分 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得 6 分，完全符合招标要求文件的得 4 分，低于招标文件要求的得 2 分，不提供者不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 对买方操作、维护人员的培训方案及计划，需有合理的培训计划，明确给出培训目标、内容、时长，地点等。 培训计划内容编写充分完善、合理科学，方案优于招标文件要求得 4 分；满足招标文件要求的得 2 分；低于招标文件要求得 1 分；不提供者不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 供应商应根据招标文件质保和维保的服务要求，针对本项目自身及所投产品品牌原厂的响应标准、服务体系、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等售后服务承诺方案；服务方案应内容详实、科学合理、具备针对性、切实可行。 方案优于招标文件要求的得 8 分； 方案符合招标文件要求的得5分； 方案低于招标文件要求的得3 分；不提供者不得分。 | 8分 | 主观分 |
| 3.4 | 到货、安装、调试质量控制 | 提供质量控制措施能实现本项目全程管理的方案：方案内容条理清晰且合理可行，方案优于招标文件要求得 4 分；满足招标文件要求得 2 分；低于招标文件要求得 1 分；不提供不得分。 | 4分 | 主观分 |
| 3.5 | 项目验收方案 | 供应商应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，方案优于招标文件要求的得 6 分，满足招标要求文件的得 3 分，低于招标文件要求的得 1 分，不提供者不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 3.6 | 质保期 | 投标人所投产品如为国产的，承诺的免费质保期3年以上（不含本数的），所有产品每增加一年加1分，最多得2分； 投标人所投产品如为进口的，需提供所投产品原厂商或中国区总代出具的针对本项目的售后服务质保承诺函（签订合同时须提交承诺函盖章原件），所有产品免费质保期 1 年不得分，在此基础上，免费质保期每增加 1 年加 1 分，最多得 2 分。未按要求提供的不得分。 | 2分 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 类似业绩 | 提供自 2021 年 06 月 01 日以来，所投品牌的核心产品在农业部门科研机构的成功应用案例（须提供有效的合同复印件并加盖投标人公章，同时须提供采购单位的联系人及固定电话，如不能提供有效的联系方式，则业绩无效。），每提供一份得 1分，最多得 9 分，未提供或者提供不全不得分。 | 9分 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、中小企业声明函（如有）

八、残疾人福利性单位声明函（如有）

九、投标分项报价表

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

投标函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方的         （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人(姓名)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（对应上打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：年月日

五、开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

六、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX产品 |  |  |

说明：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

七、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心浦口分中心组织的     （单位名称）采购编号为        ，      项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业(采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业(采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

八、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为      的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

九、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

十、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求（完全响应） |  |  |  |
| 2 | 制订项目实施方案（完全响应） |  |  |  |
| 3 | 验收要求（完全响应） |  |  |  |
| 4 | 制订项目培训方案（完全响应） |  |  |  |
| 5 | 制订项目售后服务方案（完全响应） |  |  |  |
| 6 | 其他要求（完全响应） |  |  |  |
| 7 | 质保及售后技术服务要求（完全响应） |  |  |  |
| 8 | 付款条件 |  |  |  |
| 9 | 交货时间地点 |  |  |  |
|  | 供应商认为其他需要响应的（自行添加） |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。