竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-DJGS-C2024-0057

项目名称：方山社区卫生服务中心采购病房护理及医院设备一批（第二次）

采购人：南京市江宁区淳化街道方山社区卫生服务中心

采购代理机构：江苏东佳工程项目管理咨询有限公司

二〇二四年十二月

目    录

第一章  磋商邀请

第二章  竞争性磋商须知

第三章  磋商项目需求

第四章  评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  响应文件格式及附件

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

方山社区卫生服务中心采购病房护理及医院设备一批（第二次）JSZC-320115-DJGS-C2024-0057的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2024-12-20  9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-DJGS-C2024-0057

项目名称：方山社区卫生服务中心采购病房护理及医院设备一批（第二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：101 万元

最高限价：101万元，投标报价超过项目最高限价的为无效投标。

采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元） | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房护理及医院设备 | 1 | 批 | 101 | 不接受 |

合同履行期限：自合同签订之日起10日内完成供货。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.提供《供应商信用承诺函》；

2.供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评标办法与标准。

（三）本项目的特定资格条件：

（1）投标产品如果属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人必须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（原件扫描加盖电子公章）；

（2）若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，投标时需提供原件扫描加盖电子公章；

（3）若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或《生产备案凭证》（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供原件扫描加盖电子公章。

三、获取招标文件

时间：自磋商文件公告发布之日5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA数字证书“CA锁”登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。注：“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

售价:0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024-12-20  9:00（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2024-12-20  9:00（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网公示发布，敬请各供应商关注；

2.有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告；

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.供应商诚信档案

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

打印时间为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件作废标处理。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料，加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

5.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子响应文件。

6.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
     9.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：南京市江宁区淳化街道方山社区卫生服务中心

地 址：南京市江宁区淳化街道方山卫生院

2．采购代理机构信息

名 称：江苏东佳工程项目管理咨询有限公司

地 址：南京市江宁区东山街道湖西路146号瑞祥佳苑11幢2楼

联系人：许工

联系方式：19574138259

3．项目联系方式

联系人：许工

联系方式：19574138259

- 第二章  竞争性磋商须知

江苏东佳工程项目管理咨询有限公司（代理机构）受 南京市江宁区淳化街道方山社区卫生服务中心（采购人）委托，对方山社区卫生服务中心采购病房护理及医院设备一批（第二次）（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称 ：南京市江宁区淳化街道方山社区卫生服务中心 地 址：南京市江宁区淳化街道方山卫生院 联系人：谢主任 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏东佳工程项目管理咨询有限公司 地 址 ：南京市江宁区湖西路146号瑞祥佳苑11幢芯动空间二楼 联系人：许工 联系方式：19574138259 |
| 3 | 现场考察 | 不组织现场考察 |
| 4 | 联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 质量要求 | 符合国家质量验收合格标准 |
| 6 | 进口产品投标 | 不接受 |
| 7 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起10日内完成供货。 |
| 8 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不需要 |
| 10 | 提交投标文件的 截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 11 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 12 | 确定中标单位 | 1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。 2、中标候选人并列的，按照以下方式由评标委员会确定中标人：按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。若得分、投标报价、主观分均相同的，则由招标人确定中标人。 |
| 13 | 供应商对采购文件的 询问 | 时间：2024年12月16日17:00前 形式：以书面形式（盖章扫描件发至19574138259@163.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 14 | 供应商对采购文件提出的 质疑 | 形式：可以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 15 | 招标代理服务费 | 招标代理费以各标段中标金额为基数，按照计价格【2002】1980号文的68.8%计算。评委费按实支付。代理费由中标人领取中标通知书时，一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。 |
| 16 | 投标报价 | 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。报价应包含本次招标标的有关的所有费用，含全部设备、机箱、智能管理平台和供货、安装调试、相关税费，运输费，保险费以及后期维护过程中产生的费用等各项费用。投标人应考虑到所有费用，包括供货工作中发生的人员、车辆、存储、管理费、利润、税金、风险等各项费用。同时包含本项目代理服务费，总之投标报价应为完成该项目的全部费用。 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.4 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

3.5进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.6绿色采购

（1）采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

（3）采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

（4）采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.7创新产品采购

（1）优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台批等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

3.8网络产品、市场准入类产品采购

（1）本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

（2）本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费:招标代理费以各标段中标金额为基数，按照计价格【2002】1980号文的68.8%计算。评委费按实支付。代理费由中标人领取中标通知书时，一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

二、响应文件编制

5.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

5.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章招标公告中（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章招标公告中（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格条件证明文件；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）★《报价表》；

（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（8）★《供应商资格承诺函》；

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）★《分项报价表》；

（3）服务方案；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 ★响应文件的价格部分

（1）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（3）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（供应商根据以上要求提供相应承诺书，格式自拟）

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7.6 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

7.7采购文件的修改

7.7.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.7.2采购文件的修改将在“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8、磋商保证金（本项目不要求提供）

8.1 供应商应按照要求提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，代理人在因供应商的行为受到损害时，磋商保证金将不予退还。

8.2 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息退还。未成交的供应商应主动与响应文件接收人联系办理磋商保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未联系办理保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

8.3 成交供应商的磋商保证金，将在签订合同后五个工作日内无息退还。

8.4 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商恶意串通的等。

三、响应文件递交

9、响应文件签署与递交

9.1 响应文件格式应由供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的，请供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章并扫描上传至投标系统。供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）原件扫描加盖电子公章或原件扫描上传至投标系统。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，做无效响应处理。供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

9.4代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准.

9.5 有下列情形之一的响应文件将拒收：

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

10、响应文件的撤回和修改

10.1 响应文件的撤回

10.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

10.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2 响应文件的修改

10.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

10.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、磋商

11、联合体（本项目不接受联合体投标）

11.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

11.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

11.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

11.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

11.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12、响应文件解密

12.1 代理公司在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

12.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

12.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

13、磋商

13.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

13.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

13.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

14、评审过程的保密与公正

14.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

14.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

14.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

15、评审过程中的澄清

15.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

15.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

15.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

16、响应文件的审查

16.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

16.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

16.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

16.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

16.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

16.3 未实质性响应磋商文件的情形

16.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

16.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

16.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

16.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

16.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

16.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

16.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

16.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

16.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

16.3.10报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

16.3.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

16.3.12 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

16.3.13 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

16.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

16.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

16.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

17、磋商程序及评审方法和评审标准

17.1 磋商程序

17.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

17.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

17.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

17.2 评审方法和评审标准

17.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

17.2.2 评审标准

17.2.2 1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

17.2.2.2见本磋商文件第三章。

17.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

18、确定成交供应商

18.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

18.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

18.3 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

18.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

18.4.1 提供虚假材料谋取成交。

18.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

18.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

18.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

18.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

18.4.6 将合同标的转包。

19、成交通知书

19.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

19.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

20、签订合同

20.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

20.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

20.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

20.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

20.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

20.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

21、询问

21.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

22、质疑

22.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏东佳工程项目管理咨询有限公司。

22.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

22.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

22.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

23、投诉

23.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

24、诚实信用

24.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

24.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，按照《政府采购法》有关规定处理。

24.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

24.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。若得分、投标报价、主观分均相同的，则由招标人确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*30(小数点保留两位) （政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》和网上查询记录截图，否则视为未提供。） | 30 |
| 2 | 技术参数 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分26分。▲号指标为重点扣分项，有一项负偏离扣1分，扣完为止；非打▲号指标，有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。 | 26 |
|  | 3.1 项目管理 主观分 | 1.评委根据投标供应商提供的对本项目实施方案（包括但不限于项目管理团队人员技术力量、设置分工情况、技术指导方案、操作培训及进度安排等）进行综合评分： 实施方案明确、思路清晰、内容具体详实、便于操作，项目管理团队人员技术力量雄厚、分工设置合理、操作培训及进度安排科学合理的，得8分； 实施方案明确、思路清晰、内容具体但不够详实，有可操作性，项目管理团队人员技术力量能够满足需求、分工设置、操作培训及进度安排合理的，得5分； 实施方案、思路阐述不够清晰、无实质性有可行内容，有可操作性，项目管理团队人员技术力量薄弱，分工设置、操作培训及进度安排合理的，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 3.2 维护措施主观分 | 2.评委对投标人根据项目具体的实施情况制定设备使用维护措施方案，包括但不限于巡检、耗材更换、数据导出等方面进行分析并综合打分: 设备使用维护措施完善成熟、阐述清晰具体、进度安排合理且便于执行，有针对重点难点问题进行着重分析并有解决问题的切实举措的，得8分; 设备使用维护措施全面、阐述清晰但不够具体、进度安排合理可行，有针对重点难点问题进行分析并能提出解决问题相关措施的，得5分; 设备使用维护措施方案内容简单、条理不清晰，进度安排合理可行，无针对重点难点问题进行着重分析并有解决问题的切实举措的，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 3.3 售后服务主观分 | 3.评委对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于体系完整性、售后服务组织及技术保障措施的合理性、响应时间的迅速度、售后服务所包含内容的优惠性程度、设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书等方面）进行分析、评价并综合评分: 售后服务方案体系完整、全面细致、有针对性，售后服务组织及技术保障措施保障措施科学合理、售后服务所包含设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书周全，且服务内容的优惠力度大，响应时间很短的，得8分； 售后服务方案体系全面细致、有针对性，售后服务组织及技术保障措施保障措施可行、售后服务所包含设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书周全，服务内容的优惠力度中等，响应时间不长的，得5分； 售后服务方案体系全面但不够细致、有一定针对性，售后服务组织及技术保障措施保障措施较合理、售后服务所包含设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书周全，且服务内容的优惠力小，响应时间较长的，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  | 3.4供货方案主观分 | 4.评委根据供应商提供的项目整体供货方案（包括但不限于对本项目的需求分析、产品允许销售的证明材料及技术支持等）进行综合评分： 方案科学合理，有针对性、便于操作性的，得8分； 方案思路清晰、全面完善，符合采购要求，具有一定的针对性、有可操作的，得5分； 方案简单粗糙、不具备针对性、可一定可操作性的，得2分； 未提供的不得分。 | 8 |
|  | 3.5应急预案主观分 | 5.评委根据供应商提供的故障响应方案以及针对本项目制定的应急预案进行综合评分: 方案内容详细、条理分明，故障解决方案科学合理，响应迅速有效且有针对性，应急预案内容全面、科学合理，售后人员配备齐全且科学合理的，得8分， 方案内容详细，故障解决方案合理，响应较为迅速且有一定的针对性，应急预案内容全面、合理，售后人员配备齐全且合理的，得5分， 方案内容简单、条理不清，故障解决方案不具体，响应速度慢，无针对性， 应急预案内容不详实，售后人员配备不齐全的，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 4 | 业绩 客观分 | 供应商自2021年1月1日以来在国内有同品牌同类任意五个产品及以上成功销售案例的。每提供一份合同得1分，最高2分。提供合同原件扫描加盖电子公章，时间以合同签订时间为准。（需提供合同扫描件加盖公章） | 2 |
| 5 | 生产厂家质保材料 | 供应商提供所投产品的生产厂家的质保材料，满足招标文件要求（详见采购需求质保年限），本项满分2分。（需提供生产厂家加盖公章的扫描件） | 2 |
| 6 | 满分 |  | 100 |

说明：

1. 实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2. 小微企业价格扣除

2.1 对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。

联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3 小微企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3. 监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4. 残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品，分别对报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

7、以上未按要求提供相关材料的，不享受相关政策优惠。

- 第四章  采购需求

一、项目概况

方山社区卫生服务中心采购病房护理及医院设备项目（第二次），拟采购1批，供应商负责全部货物的供货、运输、安装、调试、配合招标人验收、技术培训、售后及质保等全套内容。

- 本项目采购标的要求

1、质量要求：质量达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。

2、质保期：

方山社区卫生服务中心采购病房护理及医院设备一批（第二次）项目整体质量保证期至少为原厂质保3年(投标人在投标文件中体现对质保期限的响应且需要提供生产厂家的质保材料);

3、售后响应时间：设备发生故障或异常时2小时内做出响应，24小时内完成修复（投标人在售后服务承诺书中体现对售后响应时间的承诺）。

4、付款方式：（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

(2)产品运抵采购人指定的位置，经验收合格，支付合同总价的 50%货款;自验收合格满一年，付清合同总价 50%的余款。

5、所投产品需取得该产品的允许销售证明。(投标时提供承诺函，中标后提供允许销售证明原件)。承诺函格式自拟。

★6、供应商投标产品如果属于医疗器械注册范畴的，根据注册的类别，投标人必须具有《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标产品具有《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》（原件扫描加盖电子公章）；且投标产品的信息必须与《医疗器械注册证》或者《医疗器械备案凭证》一致。否则做无效标处理。

三、采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 单位 | - 最高限价 - （万元） | - 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 洗胃机 | - 2 | - 台 | - 101.00 | - 不接受 |
| - 2 | - 治疗推车 | - 16 | - 台 |  |  |
| - 3 | - 抢救车 | - 2 | - 台 |  |  |
| - 4 | - 输液泵 | - 8 | - 个 |  |  |
| - 5 | - 注射泵 | - 8 | - 个 |  |  |
| - 6 | - 转运床(护栏) | - 8 | - 张 |  |  |
| - 7 | - 急救床 | - 2 | - 张 |  |  |
| - 8 | - 简易呼吸气囊 | - 5 | - 个 |  |  |
| - 9 | - 担架 | - 2 | - 个 |  |  |
| - 10 | - 移动输液架 | - 8 | - 个 |  |  |
| - 11 | - 仪器车 | - 6 | - 台 |  |  |
| - 12 | - 设备架 | - 1 | - 个 |  |  |
| - 13 | - 多功能护理人模型 | - 1 | - 个 |  |  |
| - 14 | - 自动电脑心肺复苏模拟人 | - 1 | - 个 |  |  |
| - 15 | - 喉镜 | - 2 | - 个 |  |  |
| - 16 | - 床单元(床，床垫，床头柜，餐桌板，陪护椅) | - 33 | - 套 |  |  |
| - 17 | - 被褥消毒机 | - 1 | - 台 |  |  |
| - 18 | - 防褥疮床垫 | - 5 | - 张 |  |  |
| - 19 | - 发药车 | - 1 | - 台 |  |  |
| - 20 | - 巡呼系统 | - 1 | - 套 |  |  |
| - 21 | - 病历车(含病历) | - 2 | - 台 |  |  |
| - 22 | - 氧流表 | - 5 | - 个 |  |  |
| - 23 | - 扫床车 | - 1 | - 个 |  |  |
| - 24 | - 药物震荡仪 | - 2 | - 台 |  |  |
| - 25 | - 体温表甩降机 | - 1 | - 台 |  | - 不接受 |
| - 26 | - 背式排痰机 | - 1 | - 台 |  |  |
| - 27 | - 器械柜 | - 1 | - 个 |  |  |
| - 28 | - 药品车 | - 1 | - 个 |  |  |
| - 29 | - 单双杠升降托盘架 | - 2 | - 个 |  |  |
| - 30 | - 四人医用洗手池 | - 1 | - 个 |  |  |
| - 31 | - 医用器械清洗池 | - 1 | - 个 |  |  |
| - 32 | - 手术器械三件套推车 | - 2 | - 台 |  |  |
| - 33 | - 三层转运车-加大托盘 | - 2 | - 台 |  |  |
| - 34 | - 抢救治疗车 | - 2 | - 台 |  |  |
| - 35 | - 胰岛素注射泵 | - 3 | - 个 |  |  |
| - 36 | - 输液椅 | - 60 | - 张 |  |  |
| - 37 | - 急救箱 | - 3 | - 个 |  |  |
| - 38 | - 骨科牵引床 | - 2 | - 张 |  |  |
| - 39 | - 器械柜 | - 1 | - 个 |  |  |
| - 40 | - 轮椅 | - 5 | - 张 |  |  |
| - 41 | - 移动紫外线消毒灯 | - 22 | - 台 |  |  |
| - 42 | - 空气消毒机 | - 2 | - 台 |  |  |
| - 43 | - 人机共存消毒机 | - 12 | - 台 |  |  |
| - 44 | - 妇科治疗床 | - 1 | - 张 |  |  |
| - 45 | - 妇科检查床 | - 2 | - 张 |  |  |
| - 46 | - 妇科检查灯 | - 2 | - 台 |  |  |
| - 47 | - 叩诊锤 | - 1 | - 个 |  |  |
| - 48 | - 128HZ音叉 | - 1 | - 个 |  |  |
| - 49 | - 身高体重仪(数据传送) | - 2 | - 台 |  |  |
| - 50 | - 超声波身高仪 | - 5 | - 台 |  |  |

- 技术参数要求

(一)洗胃机技术参数

1、技术规格：

▲1.1结构：采用国际技术，国内首创以无油蠕动泵为动力，无堵塞开放式结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险。

1.2压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象。

▲1.3压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率。

1.4实时显示洗胃状态、次数；

1.5本机采用微电脑控制，全中文液晶显示。

2、主要功能：

2.1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液。

2.2平衡：在“停止”或“洗胃”状态下，按此键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液。

2.3清零：机器在“停止”状态时，按此键可对洗胃次数进行清零。

2.4复位：对电源系统强干扰引起的死机，按此键机器可恢复至初始状态。

2.5停止：按此键停机。

3、主要性能参数：

3.1进、出液量：机器进液量在300ml～350ml之间；出液量在375ml～450ml之间。

3.2清洗液的流量 ：机器洗胃接口处清洗液流量应≥2000ml/min；

3.3限定压力：机器的限定压力是机器设定的额定最大工作压力，其压力绝对值应在47kPa~67kPa范围中；

3.4工作噪声：机器正常工作时工作噪声不大于A声级65dB；

3.5输入功率：≤100VA

(二)治疗推车技术参数

- 规格：460*450*960mm±10mm

- 车体主要材质采用冷钢喷塑件，板材厚度≥1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀，冷钢喷塑加厚双柱承重；整体采用梯形设计，更美观

- 台面不锈钢三面围栏，配有软玻璃。配有治疗盘*1，治疗盘可直接放入抽屉内。

- 正面配置一层抽屉，抽面450*115mm，内空：395*378*110mm±10mm，铝合金抽屉拉手；第二层台面不锈钢三面围栏，配有置物盒*2，置物盒可放入抽屉。第三层配有摇盖式垃圾桶*2，垃圾桶四面设有围栏，保证推行中不会滑落。

- 左边；网篮内置二个圆针桶。

- 右边；洗手液挂架。

- 底部：四角防撞。四只直径≥75mm豪华万向插入式轻声轮，其中二只带刹车功能。

（三）抢救车技术参数

- 规格：690*482*950mm±10mm

- 主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成，铝合金三角柱四柱承重；

- 车体上部：台面ABS大型模具一次成型，物品不易滑落，优质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃，左右后随意推行，操作台面细皮纹设计，防划伤易清洁；

- 车体正面旋转一次性锁，配置有五层大小抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：470*375*68mm±10mm; 第三第四层中抽面120mm内空：470*375*110mm±10mm；第五层深抽面240mm内空：470*375*220mm±10mm；抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔。

- 铝合金抽屉拉手、封口插槽式标识牌尺寸：110*58mm±10mm、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望；

- 左侧：多用平台可与输液架左右互换、伸缩副工作台、洗手液挂架、小号网篮；可取式超大档案盒。

- 右侧：伸缩输液架尼龙料材质一次成形，可载重2-5KG，多用平台于输液架可左右互换、旋转式3升锐器盒，翻盖分色污物桶175*175*280mm±10mm，双色用于垃圾分类，损伤性垃圾，和感染性垃圾；

- 车体背部：抢救板，隐藏式伸缩氧气瓶支架不占用空间，活动电源插板便于更换不同国家电源：四只直径100毫米豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。

（四）输液泵技术参数

- 速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h

- 快进流速范围：0.1-1400ml/h

- 同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息；

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值，压力报警阈值可调，最低150mmHg

- 防进液等级IPX4

- 泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。

- 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带

（五）注射泵技术参数

- 双通道为主机一体化设计，每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

- 注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者

- 速率范围：0.1-1800ml/h, 最小步进0.1ml/h，快进流速具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 具备间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液

- 具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值，压力报警阈值可调。

（六）转运床（护栏）技术参数

1.规格：1900*640*550-850mm

2、功能：背部抬起75°±10°，整体升降300mm

3、材质：推车车身主要结构采用优质铝材一次压铸成形和钢制件材料组成，强度高外形美观；

4、床面：采用优质PP材料一次性吹塑成型，床板带透气孔，强度高。

5、床框：采用≥30*50mm*1.5mm的碳钢喷塑方管制作，经智能机器人焊接制成日字框,无虚焊假焊现象，表面经过多道工艺处理再加以抗菌环保粉末静电喷涂处理，不腐蚀，不生锈，耐用性好。

▲6、护栏：配套2片式米色ABS旋转侧翻式护栏，采用高强度工程PE塑料，经过中空吹塑一次成型；装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度。护栏带有锁件且贴有通俗易懂的警示标志，使用更方便安全。

7、脚轮，采用直径为6寸的中控静音脚轮，内装精密封闭式双面轴承，承重量高，运行平稳，配有中控边刹系统，通过边刹踏板的踩踏与提升实现制动控制功能，一脚制动及解刹车，提升病床控制的灵活性和方便性，脚轮运动时静音效果好，满足病床需要安静、安全的环境；封闭性好，能防止杂物进入，高耐磨，有效延长脚轮的使用寿命。

8、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

- 9、摇手柄为金属镀铬材料，采用拉下隐藏式，不用时可折入床面下，采用声音安静的气弹簧样式，摇手具备润滑功能，操作轻便灵活；具备双向到位自保护设计，贴有明确的箭头标记指示使用者进行操作，氧气瓶搁架，可放置2L医用氧气瓶；

▲10、所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）新工艺，采用最新科技的抗菌粉末喷涂，有效提高了产品涂层的质量和综合性能，使产品拥有轿车般的防护性能及亮丽的外观；喷涂抗菌功能。

（七）急救床技术参数

- 整床规格：2160*990*540mm±10mm，床板：1925*830mm±10mm

2. 功能： 背部抬起0-75°±10° 腿部抬起0-35°±10°

3、1床头尾： 外形尺寸，990*460mm±10mm， 可拆卸式 pp床头床尾，具有2个对称孔符合人体工程学结构的把手孔，采用全新 PP高强度工程聚塑材料整体一次性吹塑成形。床头尾采用直插式结构可快速插拔，采用旋钮 式锁定结构，与床框固定铁锁定，稳定性更高。

3.2两侧具备防撞装置。当床在推行过程中大于14°斜角撞上墙壁时，防撞装置的自传会致使床体摆正床体位置。

3.3 床头尾板中间配有蓝色3M贴纸。床尾带有有机玻璃病例卡。

- 隐藏式摇手：伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杆采用45#高级结构钢双挤压成型，摇手柄采用全新高强度ABS强化工程塑料一次性注塑成型，内镶钢芯，结实耐用。 内部结构采用精密轴承加含油铜罗母，具备双向过盈保护装置、到位过载保护功能，内加适量黄油，丝杆传动灵活、轻盈，无噪音，全封闭设计。

- 5.床板材料采用≥1.0mm的优质冷轧钢板，经4OOT液压机一次模压冲孔床面，4片式床板，每片床板含有渐变大小透气圆孔及加强筋，四边斜边过度使床面板美观牢固可承载300kg以上不变形。背板与小腿板下面支撑处采用工字型双支撑结构。床尾处设有Φ7*400mm±10mm宽床垫止滑架，防止床垫的滑动。

6、床框：采用≥40*80*1.2mm钢制矩管经智能机器人焊接制成日字框,无虚焊假焊现象两侧床头床尾均带输液架孔，及2个引流袋挂钩。

- 7护栏：配有六档铝合金护栏整体平行升降，铝合金折叠护栏为全履铝式,采用≥3mm厚钢制冲压底座,，ABS一体式把手，外表面无任何锁定机构，锁定机构内置隐藏式，防止使用时夹手，护栏受力要求向下拉力 ≥800N，向上拉力 ≥550N，向前、向后拉力 ≥ 550N，向前、向后推力 ≥550N，在受力≥100h 后护栏各部位不产生永久性变形。

- 8.脚轮采用直径≥125mm中控双面轮四个，耐磨无声轮带刹车，稳定性好，运行平稳。 内装精密封闭式双面轴承，具有无噪音，防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠。 配有中控刹车系统，通过床尾带U型钢制脚踏开关，，一脚制动及解刹车，提升病床控制的灵活性和方便性。负重120kg，行走30KM，碰撞500次障碍物无变形和损坏，底盘四角并配套防尘装饰罩。鞋架：床底配置焊接式鞋架。餐桌：配置ABS伸缩餐桌板；不锈钢塑料四钩输液杆

- ▲9.所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）新工艺，采用最新科技的抗菌粉末喷涂，有效提高了产品涂层的质量和综合性能。

▲10.喷涂抗菌功能。

（八）简易呼吸器囊技术参数

- PVC硅胶组合材质

（九）担架技术参数

1.采用高强度铝合金材料和牛津革担架面制成，它具有重量轻，体积小，携带方便，使用安全等优点，主要适用于医院、体育场地、救护车及部队战地运送伤病员。

2. 展开尺寸 (L x W x H)：2080x570x140mm

3. 折叠尺寸 (L x W x H)：1040x180x90mm

4. 承重：≤159kg

（十）移动输液架技术参数

- 五角四勾带轮

- 不锈钢材质

- 3.可升降

（十一）仪器车技术参数

- 1.尺寸：539*366*910mm±10mm

- 2.上下两层台面，双层台面带三面围栏

- 3.带一个抽屉

- 4.带4个静音脚轮，两个带刹车

- （十二）设备架技术参数

- 1.层数：3层

- 2.附加功能：可拆卸

- 3.面板材质：金属

- 4.是否带滚轮：不带滚轮

- 6.单层最大承重：100-200kg(含)

- 7.框架材质：喷涂金属≥1mm

（十三）多功能护理人模型技术参数

1、血压测量操作训练
2、颈动脉模拟搏动功能
3、清洗梳理头发、洗脸
4、眼耳清洗滴药
5、口腔护理、假牙护理
6、口鼻气管插管
7、气管切开护理
8、吸痰法
9、氧气吸入法
10、口鼻饲食法
11、洗胃法
12、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）
13、三角肌皮下注射
14、股外侧肌注射
15、胸腔、腹腔、肝腔、骨髓、腰椎穿刺
16、乳房护理、乳腺检查
17、灌肠法
18、女性导尿术
19、男性导尿术
20、女性膀胱冲洗
21、男性膀胱冲洗
22、造瘘引流术
23、结肠造口术
24、臀部肌肉注射
25、整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法
26、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动
27、创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎
  ·乳房切除缝合伤口护理
  ·胸壁切开缝合伤口护理
  ·腹壁切开缝合伤口护理
  ·大腿外伤切开缝合伤口护理
  ·大腿皮肤裂伤护理
  ·大腿感染性溃疡护理
  ·足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理
  ·上臂截肢伤口护理
  ·小腿截肢伤口护理

▲28.配有安装使用视频，用手机直接扫二维码观看。

▲29.模型面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成。经久耐用，消毒清洗不变形，拆装更换方便.铅，镉，汞的含量检测达标。

（十四）自动电脑心肺复苏模拟人技术参数

1、选用新一代材料，牢固耐用，在20版新标准之下游刃有余。

2、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 
3、模拟生命体征：
  ·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 
  ·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 
  ·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

4、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。  
5、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 
  ·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。 
  ·方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。
  ·方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2020国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例。

6、加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加了5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。

7、触觉感应：

7.1、 模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程种。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。

8、显示屏功能：

8.1、显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态，按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。

8.2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。

系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率
8.3、条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm. 
  ·按压深度过少时，条形码为黄色。 
  ·按压深度合适时，条形码为绿色。

8.4、条形码显示吹气量：  500ml/600ml-1000ml

·吹气量过少时，条形码为黄色。 
  ·吹气量合适时，条形码为绿色。
  ·吹气量过大时，条形码为红色。

·当提示音为：“吹气进入胃部”，表明吹气量过大或者吹气过快过猛。

8.5、可设定操作时间，以秒为单位。操作时间最长可设置为9：59秒。

8.6、操作频率：100-120次/分以上。 
8.7、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。

9、打印机功能： 
9.1、可选择操作时打印操作数据。  
9.2、可选择操作结束后打印操作过程。 
9.3、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

10、RF遥控器功能： 包含以下三大板块功能
10.1、急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。

10.2、操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。

10.3、模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。

▲11、材料特点：   面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用进热塑弹性体混合胶材料，内部选用新一代耐用材料，牢固耐用。消毒清洗不变形，拆装更换方便，其材料达到国外同等水平。材质中铅，镉，汞的含量检测达标。

▲12、模型按压次数不少于50万次，按压重量不少于50kg。

- （十五）喉镜技术参数

- 长：160mm*宽16mm

- 长：130mm*宽16mm

- 长：100mm*宽10mm

- 材质：全钢

（十六）床单元（床，床垫，床头柜，餐桌板，陪护椅）技术参数

一：病床

- 病床规格2245*1090*540mm±10mm； 床面规格：1925*900mm±10mm；

- 床头尾板可拆卸式床头床尾，外形尺寸1000*564mm±10mm，

采用全新PP高强度工程聚塑材料整体一次性吹塑成形，无毒、无味、抗菌；弧线型流畅设计，有符合人体工程学结构的把手，床头尾板中间配有蓝色ABS对扣式扣板或贴纸。

床头及床尾架有对称式自动锁插座，锁钩采用卡扣式设计，蟹钳扣一步骤锁定，安装后自动锁定，解锁拔出床头尾卡扣自动回位。 床尾板外侧设有有机玻璃信息卡插槽。

- 护栏大小护栏均采用全环保亲肤PP材料一次性吹塑成型，可在100°C以上温度进行消毒灭菌，PP材料不含邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）等对人体皮肤有害的物质。 PP四片式护栏，外形尺寸：645mm*336mm±10mm，970mm*336mm±10mm，符合IEC60601安规规定，护栏支架配有优质气弹簧，带有缓冲护栏升降速度。具备角度显示器：四片护栏均带有角度显示器，清晰易辨识，可时时了解病人状态。

- 床板：▲材料采用≥1.0mm的优质冷轧钢板，经4OOT液压机一次模压冲孔床面，4片式床板，每片床板含有渐变大小透气圆孔及加强筋，四边斜边过度使床面板美观牢固可承载300kg以上不变形。（提供病床载荷测试报告） 背板与小腿板下面支撑处采用工字型双支撑结构。床尾处设有Φ7*400mm±10mm宽床垫止滑架，防止床垫的滑动。

- 底盘采用≥30*60*1.5mm的矩形管经智能机器人焊接成口字型，无虚焊假焊现象

- 脚轮采用直径≥125mm中控双面轮四个，耐磨无声轮带刹车，稳定性好，运行平稳。内装精密封闭式双面轴承，具有无噪音，防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠。 配有中控边刹系统，通过床尾带U型钢制脚踏开关，，一脚制动及解刹车，提升病床控制的灵活性和方便性。 负重120kg，行走30KM，碰撞500次障碍物无变形和损坏，底盘四角并配套防尘装饰罩。

- 功能背板升降：0-75°腿部升降：0-35°尿袋挂钩：床体两侧分别设有2个尿袋挂钩。输液杆插孔：床头、床尾处各设有2个输液杆插孔。

- ▲8.所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）新工艺，采用最新科技的抗菌粉末喷涂，有效提高了产品涂层的质量和综合性能。

▲9.喷涂抗菌功能。

二、床垫

- 厚度8cm，内芯为2cm棕丝＋6cm海绵（密度28）

2、配合病床的标准尺寸

3、床垫外套采用涤纶针织复膜布，要求提供涤纶针织复膜布三项SGS检测报告：①防螨检测报告（参考GB/T24253-2009纺织品防螨性能评价9.1驱避法，驱避率≥99%）；②防霉检测报告（参考ASTM G21-15合成高分子材料防霉性的测定，要求测试菌种生长级别≦2级）；

▲抗菌效果检测报告（参考GB21551.2-2010附录A抗细菌性能试验方法1贴膜法评价，大肠埃希氏菌抗菌率≥97%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥98%）。

- 三、床头柜

- 规格：475*475*750mm±10mm

- 整体采用ABS强化塑胶一次性注塑成型，轻巧坚固，抗老化，耐腐蚀、耐脏、耐水。

- 床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、伸缩餐盘、毛巾架等组成。

- 柜体正面形状为圆弧状，左右两侧面配有PC材质隐藏式毛巾架和物袋挂钩，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90°。

- 抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉。

- 抽屉上面为伸缩餐盘，有预设的杯子及温度计放置凹槽，能满足使用需要。

7. 柜门内配有一层活动隔板，方便分类存放物品，具有两层调节功能，根据实物大小可上下调节，隔板带有弧形凹口，便于放置水瓶。

- 四、陪护椅（带锁）

- 坐姿尺寸：680*720*940±10mm

展开尺寸：680*1900*590±10mm

- 扶手采用Φ≥38*1.8mm钢管及≥25*40*1.2mm方管制作，经二度磷化后喷塑；框架为Φ≥25*1.2mm钢管制作，经二度磷化后喷塑。

- 框架与扶手连接支架和限位支架均采用≥3mm优质板材，保证各自连接牢固，转动灵活，并且在折叠状态下可用三角锁锁定，塑料蓝色扶手

4. 护手主框背面脚采用两只3寸高性能橡胶脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象，前面脚带有防滑胶脚，折叠活动床面脚配有四只2寸高性能橡胶脚轮。

5. 面子为优质七夹板和2cm海绵组成，枕头为8cm海绵，上覆优质PVC软皮。

▲6.拉开可作为单人床使用。

（十七）被褥消毒机技术参数

- 机身采用SPCC材质经现代防潮工艺制成，具有防锈、防蚀、耐候性强、防阻燃、美观大方、使用寿命更长等优点、配置四个万向脚轮，带刹车片，单手移动方便，安全系数高，推拉自如；

- 核心部件采用专利臭氧发生器，具有臭氧浓度高，性能稳定，使用寿命长、防干扰等优点；

- 采用5.0英寸大屏幕彩色中文液晶显示，操作更便捷、直观；

- ▲微电脑程序控制，全智能控制一键启动，亦可手动操作，可在任意状态下进行各个过程时间设定（设置范围1-999min）操作方便。

- ▲消毒效果：采用臭氧消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等杀灭绝对数值≥ 3.0；

- 脚轮采用带刹车医用静音脚轮；

- 消毒程序：抽气/消毒/保持/解析；

- 采用不锈钢LED电源指示灯；

- 臭氧浓度：≥1000mg/m3；

- 臭氧产量：≥5g/h;

- 消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.06mg/m3；

- 输出压力：20Kpa;

- 工作电源：220V±22V，50Hz±1 Hz；

- 输入功率:≤295W，噪声≤45dB；

（十八）防褥疮床垫技术参数

- 医用级PVC材质，防水透气，易清洗

- 智能调节充气幅度12分钟一次循环。

- 高性能充气泵，工作声音≤45dB

（十九）发药车技术参数

- 尺寸：650mm*492mm*1000mm±10mm

- 车体框架采用航空级铝材，其余部件采用了工程塑料，在满足车身整体强度的同时减轻了产品的重量，整车推行灵活，轻便，内部容纳量大，外部挂载能力强，可满足各种需求，提高工作效率。本车生产工艺全部使用模具化，采用挤压、注塑、吹塑生产工艺。具有高精度、高生产率、高一致性的特点。

- 台面采用立体护栏无镂空，防止小物品在推行中的滑落，车体左侧台面下配有一块抽拉副工作台，可增加扩展空间，抽屉面板中空吹塑更具立体感。

3.1小抽内部尺寸：510*380*70mm±10mm; 中抽屉内部尺寸510*380*150mm±10mm大抽:510*380*210mm±10mm。内部有自由分隔abs插片可按要求自由分隔。

3.2抽屉导轨采用三节静音阻尼自吸滑轨，抽屉会在关闭到最后一段距离时会用液压减慢速度，减低冲击力，形成关闭时的舒适效果。即使用力来推进抽屉也会轻柔关闭、保证运动的完美、柔静。

- 配置：左右侧配备一根外挂横梁可以自行悬挂配件，左侧一个锐器网篮，右侧一个分类垃圾桶 三小抽，一中抽，一大抽。

- 底部：豪华万向静音轮，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活.

- （二十）巡呼系统技术参数

- 巡呼系统配置清单：

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 智能护理通讯系统软件 | - 1 | - 套 |
| - 2 | - 信息交互管理主机 | - 1 | - 套 |
| - 3 | - IP网络医护主机 | - 1 | - 套 |
| - 4 | - 门口分机 | - 12 | - 套 |
| - 5 | - 床头分机 | - 32 | - 套 |
| - 6 | - 卫生间分机 | - 12 | - 套 |
| - 7 | 走廊显示屏 | - 2 | - 个 |
| - 8 | - 网络液晶一体机 | - 1 | - 台 |
| - 9 | - 输液室呼叫 | - 60 | - 套 |
| - 10 | 服务器 | - 1 | - 套 |

- 1、智能护理通讯系统软件

- 床位一览：可以提供床位列表信息概览，包括总住院人数、总床位数、各床位病人概况等，以及查询，分护理级别显示等功能。房间一览：可以房间列表的形式，展示和管理每个病房的信息:包含床位号、科主任、护士长、管房医生、管房护士。

- 医生管理：可以管理医生信息、医生排班字典。护士管理：可以管理护士信息、护士排班字典。

- ▲排班管理：可以添加编辑以及删除医生、护士排班信息，方便在医生管理和护士管理设置排班。

- 宜传教育：可以对入院须知、科室简介、服务信息和内容管理。点阵屏厂告：可以针对点阵屏广告内容的添加，编辑，更新删除操作。

- 呼叫选项：可以对一些呼叫的参数进行设置，包括点阵屏参数、振铃参数设置、存储设置、床头机功能、门口机功能、床头亮度、功效呼叫、外设开关的设置。

- 房间设置：可以对房间参数进行设置，包括增加一个房间、管理房间设置参数、对门口分机进行关联手表机、取消门口机关联的手表机、更新房间布局以及更新门口分机功能。颜色设置：可以实现对患者扩展信息、患者主要信息、设备灯进行颜色设置，通过内页顶部的标签切换不同的管理页面。

- ▲护士进入：可以对护士进入内容的查询，查询条件包含开始结束时间、床位号/房间名、护士进入方式、护士名，选择或者输入对应的查询条件即可在列表区域查询出护士进入的内容。

- 呼叫记录：可以查询科室内的呼叫记录。房间对比图：可以指定查询条件内，各房间呼叫次数对比。日线图：可以指定的日期段内，每天的呼叫量对比。呼叫量对比图：可以在指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。入住统计图:可以查询指定护理单元，或各护理单元的入住率。

- ▲分时曲线图：可以查询一段时间内呼叫情况。呼叫响应对比图：可以指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。

- 护理等级管理:可以完成对护理等级的管理，包括添加、删除、编辑、更新。

- 2、信息交互管理主机

- 组网与供电

▲具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。

- 材质与外观

支持标准机架挂耳安装或通过配件墙面固定。高度不可超过1U。整机重量不超过3.5kg。

- 环境可靠性

输入电压	200～240VAC 50Hz

工作温度	0℃～40℃

工作湿度	10%～90%

静电等级	±10KV

群脉冲等级	1.2KV@5KHz

- ▲主机具有高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W。支持扩展语音网关设备，实现移动语音终端的连接功能接口。

- 支持连接显示屏、点阵屏、支持连接医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。

- 具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放。具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。

- ▲主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能。

- ▲可与医疗气体系统对接进行播报提醒

- 支持实现振铃、摘机挂机检测功能，提供“一种可内嵌的话机模组电路”实用新型专利证书

- 应具有3C认证证书，“接入消防信号的智能护理通讯系统主机”实用新型专利证书，产品碳足迹证书。

- 3、IP网络医护主机

- 组网与供电

以一根CAT6线路连接护士站主机（管理端），系统支持接入多台设备，可放置在护士站、值班室等处。

- 液晶屏幕

▲采用≥10.0英寸触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度350cd/㎡(Typ)，视角80/80/75/80deg(Typ)。

- 声学要求

扬声器：8Ω0.5W，单声道，出音方式	前出音

- 材质与外观

采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持桌面放置或选配挂板式安装。为不占用更多护士站空间，长度不可超过350mm，宽度不超过210mm，安装后厚度不超过60mm。整机重量不超过2.0kg。

- 环境可靠性

工作温度	0℃～40℃

工作湿度	10%～90%

静电等级	±15KV

群脉冲等级	1.2KV@5KHz

- ▲麦克内置，无外露麦克话筒，避免飞沫吸附交叉感染。设备采用15色及以上护理灯，当患者呼叫时，可根据患者的护理等级进行提醒。

- 可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，可接收床头分机等各种可对讲分机的呼叫，并与其双向对讲与挂断操作。可接收来自各种分机的增援呼叫。

- 支持扩展门禁分机可视对讲功能，可以直接控制门锁，也可以与第三方门禁对接，对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。

- 具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。

- ▲提供信息化医护主机外观专利证书及软件著作权证书并加盖制造商公章。

- 4、门口分机

- 组网与供电

- ▲设备采用双绞线接入系统总线。即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。

采用≥10英寸液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度350cd/㎡(Typ)。

- 声学要求

扬声器	功率不高于1W，单声道，出音方式：前出音。

- 外观结构

采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板式安装。

- 环境可靠性

工作温度	0℃～40℃

工作湿度	10%～90%

- ▲当床头分机呼叫时，根据患者护理级别，门口分机灯显示相应颜色，采用15色及以上LED灯提示本房间的护理级别。卫生间分机呼叫时门口分机灯常亮显示。

- 分机应支持增援呼叫、呼叫清除、护士定位、智能刷卡功能。

- ▲支持文字滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示；展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色；支持同时展示5张病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。

- 分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。

- ▲提供门口分机外观专利证书及软件著作权证书并加盖制造商公章

- 5、床头分机

- 组网与供电

▲设备采用双绞线接入系统总线，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。

供电方式：集中供电便于管理。

- 液晶屏幕

采用≥7英寸液晶触摸屏，分辨率≥800*480，屏幕比例16:9，亮度300cd/㎡(Typ)，视角80/80/60/80deg(Typ)。

- 声学要求

扬声器	功率不高于2W，单声道，出音方式：正出音。

- 外观结构

采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白+医疗灰，支持嵌入式或选配挂板式安装。为匹配设备带，宽度不可超过120mm，安装后厚度不超过21mm。整机重量不超过0.4kg。

- 环境可靠性

工作温度	0℃～40℃

工作湿度	10%～90%

静电防护等级	±20KV

群脉冲等级	1.0KV@5KHz

- ▲分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位，可实现呼叫存储、服药提醒、缴费提醒等语音提醒功能。

- 支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。分机设备程序、素材支持在线升级，支持由系统后台统一进行功能升级。

- ▲病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。

- 呼叫开关（手柄线）通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。

- ▲提供床头分机外观专利证书、软件著作权证书并加盖制造商公章

- 6、卫生间分机

- 不依赖任何分机终端，借助两芯线独立安装，安装于标准86盒。

- 外观结构

材质/工艺：ABS+PC，白色+红色。

机身尺寸：大按键设计，方便触发，长宽不低于100mm，厚不超过30mm

机身重量：不超过100g

- 环境可靠性

工作温度	0℃ ～ 40℃

防水等级	IP68

静电等级	±15KV

群脉冲等级	1KV@5KHz

- 用于在卫生间或淋浴间的紧急呼叫，其呼叫优先级最高。

- 呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中配合广播提示。

- ▲IP68防护等级，防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；超大红色紧急呼叫按钮设计，按键触发面积占比不低于25%；专用的取消按键，便于及时清除误操作。

- 分机应配有红色拉绳，支持拉绳触发报警。

- 拉绳端应配有立体坠饰，使拉绳保持垂直，不因溅水 贴于墙面。

- ▲提供卫生间分机外观专利证书及软件著作权证书，提供卫生间防水防尘等级检验报告（测试报告需注明测试要求、判定依据、测试结果、结论）并加盖制造商公章

- 7、走廊显示屏

- 组网与供电

使用一根两芯线连接主机，通过RS485协议进行数据通讯。

- 显示屏幕

采用双面Φ3.75LED点阵屏，像素点不低于128*32，支持显示两行八个汉字。

- 外观结构：

采用铝合金氧化材料，覆膜。界面黑底红字，配白色“静”（中英文）字，支持吸顶或悬挂安装。宽度不可超过200mm，长度不超过900mm，厚度不超过40mm。整机重量不超过4kg。

- 环境可靠性：

工作温度	-20℃～40℃

工作湿度	10%～90%

静电防护等级	±15KV

群脉冲等级	1.2KV@5KHz

- ▲呼叫时可显示护理级别、房间号和床位号信息；外观有醒目中英文“静”字标识，提示病区人员保持安静。

- 支持显示多种格式的日期时间样式、护士位置、温馨提示等内容。

- ▲提供软件著作权证书复印件并加盖制造商公章

- 8、网络液晶一体机

- 操作系统：≥Android 11.0；显示屏尺寸：≥55英寸IPS液晶屏，支持分辨率：≥3840*2160，亮度≥250cd/m²（Typ），视角：≥89/89/89/89deg；背光寿命：≥30000hrs。

- CPU≥4核，最高1.92GHz;运行内存：≥2G，机身存储：≥16G;

- 可对科室状态进行数据进行统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。

- 可对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术床位、今日换床床位等。

- 可对部分交班信息进行展示，如当日的值班医生信息、值班护士信息、责任制护理信息、要事留言等。

- 可与病房呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目的显示到液晶电视中。

- 可显示电子床头一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。

- ▲提供所投型号节能认证证书复印件并加盖制造商公章

- 9、服务器

- CPU 主频 1.7G 六核及其以上

2.内存15套以内16G，15-30套以内32G，30-60套以内64G，60套以上128G。DDR4 2400M及其以上

- 3.硬盘.2个500G硬盘及其以上, 7200转及其以上(必要时使用双硬盘做RAID镜像) ，至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区

- 4.操作系统WINDOWS SERVER 2012 R2 简体中文版

运行平台.NET Framework 4.5，SQL SERVER 2008/2012 R2， IIS

（二十一）病历车（含病历）技术参数

1.规格：L670xW400XH1040mm；

2.病历格X50（层高27mm）；

3.病例柜带锁（含病历夹50个）；

4.抽屉X2；

5.阻尼导轨X2.双片脚轮X4（360度刹车）；

6.▲材质为抗倍特板，耐用，易清洁；

7.带锁定机制，确保病历在使用过程中保护患者病历的安全和隐私

（二十二）氧流表技术参数

1、输出压力0.2~0.3MPA

2、安全阀压力0.35±0.05MPA

3、流量调节1L/min~10L/min无极可调

4、外形尺寸185×65×240mm

5、低压氧气技术参数：吸入器的减压器，高压部分在承受22.5Mpa持续3Min的水压测验后，高压部分无永久变形，各连接位置不漏气。

6、负压吸引表（配套）

（二十三）扫床车技术参数

1.尺寸：900*450*1050mm±10mm

2.不锈钢材质

3.弯管把手

4.第一、二、三层三面单根栏杆

5.污衣袋色号：801(军绿色防水布)

6. 3寸胀杆轮（对角刹） 4个

7.Φ25、Φ13mm不锈钢圆管

8.0.8mm不锈钢拉丝板

（二十四）药物震荡仪技术参数

1.转速范围：100-2000rpm

2.振 幅：4mm

3.定时范围：1min-8h

4.产品尺寸：155*150*90mm

5.标配：三种模块可满足西林瓶

（二十五）体温表甩降机技术参数

1.工作电源：（220±22）V、（50±1）HZ

2.功率：25W

3.离心率：1400转/min

4.每次工作数量： 小于等于60支

（二十六）背式排痰机技术参数

1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；

2、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：400VA；

3、适用人群:成人、儿童；

4、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调；

5、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,随时可调；

6、频率设置：1-20Hz,步进值1Hz随时可调；

▲7、显示方式：全智能化7寸彩色触摸屏显示，中文菜单操作，清晰直观；

▲8、七种工作模式：满足成人、儿童不同患者使用。

9、排痰配件：全胸排痰背心3件、半胸排痰束带3条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁；

10、通过医疗机构EMC检测，有效性、安全性临床实验报告

（二十七）器械柜技术参数

1.尺寸：900*400*1800mm±10mm

2.不锈钢材质，板材厚度≥0.6mm

3.两扇玻璃双开门，带锁。

4.里面的架子可自由调节

（二十八）药品车技术参数
1.主要由钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；规格: 750*475*950mm±10mm
2.上部：ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，凹陷设计可防止物品滑落，凹陷尺寸：512*433*12mm台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃；
3. 正面：中控锁可折叠，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：430x335*68mm＊两中抽面120mm内空：430x335*110mm＊一深抽面240mm内空：430x335*220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为灰色尖拉手款式、封口插槽式标示牌尺寸：110*58mm、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；
4.左侧：隐藏式伸缩副工作台、杂物盒；
5.右侧：旋转式3L圆形锐器盒,ABS双污物桶；
6.背部：可升降式五联麻醉架；
7.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻

（二十九）单双杠升降托盘架技术参数

- 尺寸：600*400*870-1200单位（mm）

- 不锈钢材质

- 双臂托盘架

- 升降范围：870～1200mm

- 3寸包罩轮（对角刹） 4个

- 不锈钢托盘（400*600*H48mm） 1个

- Φ25、Φ16mm不锈钢圆管

- （三十）四人医用洗手池技术参数

- 规格：四人位；尺寸：2400*600*1100mm±10mm（尺寸根据现场实际尺寸修订）

- 全不锈钢材质

- 水龙头感应出水

- 带小厨宝、皂液盒，膝碰开关

（三十一）医用器械清洗池技术参数

- 全不锈钢材质

- 2.暂定尺寸：2400*600*1100mm±10mm（尺寸根据现场实际尺寸修订）

（三十二）手术器械三件套推车技术参数

1、尺寸：1000*500*900mm±10mm

2、不锈钢材质

3、三合一器械台，台面无栏杆

4、3寸胀杆轮（对角刹） 12个

5、 Φ25mm不锈钢圆管

6、0.8mm不锈钢拉丝板

（三十三）三层转运车-加大托盘技术参数

1、加厚碳钢车架,表面耐磨喷塑

2、一体加厚车架推手

3、三层加大内镜托盘

4、PMMA高分子透明盖

5、静音万向轮

6、外尺寸:长50*宽76*高98cm±3cm

（三十四）抢救治疗车技术参数

- 1.规格：690*482*950mm±10mm

- 2.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成，铝合金三角柱四柱承重；

- 3.车体上部：台面ABS大型模具一次成型，物品不易滑落，优质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃，左右后随意推行，操作台面细皮纹设计，防划伤易清洁；

- 4.车体正面旋转一次性锁，配置有五层大小抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：470*375*68mm±10mm; 第三第四层中抽面120mm内空：470*375*110mm±10mm；第五层深抽面240mm内空：470*375*220mm±10mm；抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔。

- 5.铝合金抽屉拉手、封口插槽式标识牌尺寸：110*58mm±10mm、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望；

- 6.左侧：多用平台可与输液架左右互换、伸缩副工作台、洗手液挂架、小号网篮；可取式超大档案盒。

- 7.右侧：伸缩输液架尼龙料材质一次成形，可载重2-5KG，多用平台于输液架可左右互换、旋转式3升锐器盒，翻盖分色污物桶175*175*280mm±10mm，双色用于垃圾分类，损伤性垃圾，和感染性垃圾；

8.车体背部：抢救板，隐藏式伸缩氧气瓶支架不占用空间，活动电源插板便于更换不同国家电源：四只直径100毫米豪华万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。

（三十五）胰岛素注射泵技术参数

▲1.基础率范围和输注步长：0-35u/h，最小输注步长≤0.025U/h

2.预设大剂量模式≥8种

3.储药器容积≥3ML

▲4.微控芯片数≥4，用于整机各种功能控制

- 5.基础率分段≥48段（每30分钟为增量）

- 6.基础率模式≥8种

- 7.临时基础率设定时间范围30分钟-24小时（以15分钟为增量）

- 8.预设临时基础率≥8种模式

- 9.大剂量输注速率可选标准模式（1.5U/min）、快速模式（15U/min）

▲10.大剂量增量≤0.025U,预设大剂量模式≥8种

（三十六）输液椅技术参数

1、规格：730*780*1050mm±10mm。

2、椅腿采用φ38*1.5mm优质冷轧钢管，座板横梁采用40*25*1.5mm的优质冷轧钢管，靠背及两侧采用40*16*1.5mm的椭圆优质钢管。

3、座椅采用符合人体工程学的一体化原理设计经过冲孔制作而成，板材厚度1.2mm。

4、可后仰30-40°

（三十七）急救箱技术参数

1.外箱尺寸:50cmx38cmx19cm±1cmm

2.外箱材质:铝合金边框、铝塑面板。

3.基本功能:外箱设有拉杆和轮子.

（三十八）骨科牵引床技术参数

1.规格：2160mm*990mm*490mm±10mm；

2.功能：背部可升降0-70°±5°；腿部分腿升降，可升降0-40°±5°。整体后倾功能。

3.床头尾板：ABS工程塑料一次性注塑成型，美观大方。

4.护栏：六档铝合金折叠护栏，内置锁定机构，使用结构稳定，具体要求可根据采购人制定。

5.龙门架：架体为40mm八角铝合金，材料厚为2mm，表面氧化、喷砂处理；十字架为高强度工程塑料，模压成型，安装、脱卸方便；手拉杆为双手拉环。

6.床体框架采用40mm*80mm*1.5mm钢管, 床面采用厚1.2mm冷轧钢板，由冲孔和模具一次冲压成型，背位、足位、主支撑连接件必须全部采用3mm 厚壁的钢板一次冲压成型制作，支撑臂主轴采用3mm厚壁无缝钢管制作。脚轮采用φ125mm脚轮，四角刹车，稳定性高。

8.摇杆：配4组摇杆，具有双向打滑限位功能、到位过载保护功能，其他配置：配餐桌。输液孔4个，2个引流钩，底部配有鞋架。

9.床垫：厚度为80mm，内褥为40mm环保椰棕+40mm海绵，防水耐磨面料，经高温高压处理，高密度弹性海绵，经防虫处理。

10.双摇床床架及床部件表面采用抗菌环保粉末静电喷涂处理。粉末为抗菌材料。焊接工艺：机器人焊接，焊缝均匀渗透、强度高。

（三十九）器械柜技术参数

- 尺寸：900*400*1800mm±10mm

- 不锈钢材质，板材厚度≥0.6mm

- 两扇玻璃双开门，带锁。

- 里面的架子可自由调节

（四十）轮椅技术参数

- 塑钢结构，可折叠设计。

- 固定式脚托

- 坐宽：46厘米

- 大小：1000*650*880mm

- 实心轮胎，承重100KG

（四十一）移动紫外线消毒灯技术参数

1  辐照强度:≥107 μw/cm2;

2	灯臂长度：915mm;

3  折合后离地高度：1150mm;

4	灯臂调节角度：0° -180°;

5	适用灯管功率：2X30W;

6  紫外辐射峰值波长为253.7nm;

7	输入功率：160VA;

8	安全分类：属于I类B型普通设备.

▲9 该消毒机开机5min、15min、30min、45min和 60min后，距消毒机紫外线灯管中心正下方lm处的平均紫外线强度分别为237uw/cm2、222uw/cm2、215uw/cm2、217uw/cm2、218uw/cm.

▲10 该消毒机开机作用30min，对位于紫外线灯管下方垂直距离lm的中心处，染于玻片上的金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌及大肠杆菌的杀灭对数值均大于3.00。

（四十二）空气消毒机技术参数

主要功能及技术参数：

- 1.外形：移动式；

- 2.消毒空间:100；额定循环风量：1000 m3/h

- 3.工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz；

- 4.▲等离子体密度：2.16×1018m-3~7.74×1018m-3；

- 5.功率:≤100W，   噪音：≤55dB(A)；

- 6.对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99%；

- 7.可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害；

- 8.▲等离子发生器使用寿命≥40000h，

- 9.主机壳体选用SPCC材质经现代防潮工艺制成，防老化防自燃等优点，下进风上出风结构，避免藏污纳垢减少交叉感染，区别传统空调外壳；全模块式设计，方便于日常清洗、保养、维护；

- 10.核心部件采用等离子体电场，在高压静电场能产生高浓度的离子，使0.001um以上的尘埃粒子和细胞荷电，并达到饱和电量,从而实现空气灭菌、除尘净化，也可降解空气中的有害、有毒气体，去除烟气、烟味等污染物；其优点具有杀菌效率高，积尘效果好，方便日常维护清洗更便捷；

- 11.采用微电脑程序控制，大屏幕中文显示，显示更直观，触摸感应式按键操作，人机交互更方便；

（四十三）人机共存消毒机技术参数

主要功能及技术参数：

- 1.外形：壁挂式；

- 2.消毒空间:100；额定循环风量：1000 m3/h

- 3.工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz；

- 4.▲等离子体密度：2.16×1018m-3~7.74×1018m-3；

- 5.功率:≤65W，   噪音：≤55dB(A)；

- 6.对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99%；

- 7.可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害；

- 8.▲等离子发生器使用寿命≥40000h，

- 9.主机壳体选用SPCC材质经现代防潮工艺制成，防老化防自燃等优点，下进风上出风结构，避免藏污纳垢减少交叉感染，区别传统空调外壳；全模块式设计，方便于日常清洗、保养、维护；

- 10.核心部件采用等离子体电场，在高压静电场能产生高浓度的离子，使0.001um以上的尘埃粒子和细胞荷电，并达到饱和电量,从而实现空气灭菌、除尘净化，也可降解空气中的有害、有毒气体，去除烟气、烟味等污染物；其优点具有杀菌效率高，积尘效果好，方便日常维护清洗更便捷；

- 11.采用微电脑程序控制，大屏幕中文显示，显示更直观，触摸感应式按键操作，人机交互更方便；

（四十四）妇科治疗床技术参数

- 产品一般用于妇科检查，产科分娩，泌尿科及各类镜腔检查。

- 座板为电动控制，背板为气动弹簧控制调整角度，使用时支持选择多种体位。

- 采用进口电机，通过遥控器控制各种动作

- 主体钢架结构采用先进的粉末喷塑，防锈防腐蚀。

- 尺寸: ≥1300mm×560mm±10mm

- 床面升降高度 : ≥550mm-1000mm±10mm

- 背板转角度: ≥0°- 75°

- 臀板转角度: ≥- 20°/+30°

- 承重：≥180公斤。

- 配备脚轮4个，具备独立踩刹功能，质量可靠，使用方便；

- 配备握力器2个，用于支撑作用；

- 配备托腿架2个，用于稳定腿位；

- 13.配备污物盆1个。

（四十五）妇科检查床技术参数

- 外形尺寸：≥L1390*W730*H620-1090mm±10mm;

2. 床垫尺寸：≥L1400*W590±10mm;

3. 主体采用≥30*50*2.5mm的碳钢管

4. 底座和升降结构采用塑钢结构，光泽度高，耐腐蚀，易于清洗

5. 配备脚踏开关1个，能够实现背部、腿部、整床升降功能，动力系统关键部分采用线性电机，噪音低，性能稳定，使用环境好;

6. 配备电源开关1个;

7. 背板角度：≥-20°~70°±5°;

8. 臀板角度：≥0~40°±5°;

9. 床垫需采用高密度记忆海绵，成型后无接缝;

10. 配备脚托2个，可用于撑艇架蹬脚板;

11. 配备可移动拉手2个，用于拆卸和移动;

12. 配备可抽拉式不锈钢方盆1个，尺寸≥400*300*H100mm±10mm

13. 配备14寸3节抽屉轨道 1副;

（四十六）妇科检查灯技术参数

- 七孔LED辅助照明灯(无影灯)

- 灯头尺寸：≥96*92mm(七孔)

- 软管尺寸：≥700*12mm

- 立杆尺寸：≥800*32mm

- 灯珠数量：≥7

（四十七）叩诊锤技术参数

- 不锈钢材质

- 两头橡胶材质

（四十八）128HZ音叉技术参数

- 1..铝合金材质

（四十九）身高体重仪（数据传送）技术参数

1.技术参数

1.1电源：电压AC220V，频率50Hz

1.2使用环境：温度范围：+10℃～+40℃； 湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）

1.3保存环境：-5℃～55℃； 不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体

1.4身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm

1.5体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg

1.6外形尺寸：长约520mm，宽约405mm，高约1400mm（min）～ 2350mm（max）

1.7本体重量：净重约22Kg

▲1.8 获得国内计量器具形式批准证书

2、功能特性

2.1测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。

2.2温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。

2.3称重传感器：采用称重传感器，坚固耐用、设计精良，为您提供高度精确的体重检测数据。

▲2.4进口超声波探头：采用超声波探头，品质保证，为您提供高度精确的身高检测数据。

2.5检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。

2.6语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。

2.7打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印多种结果显示打印。

2.8离线保存测量结果：本机可保存 2000例测量结果。

▲2.9网络直连功能：可通过网线、WIFI以及移动网络模块等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本。

2.10多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入

2.11可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供极大的便捷性；

2.12打印机功能：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。

（五十）超声波身高仪技术参数

- 1、体重测量范围：2-300kg、分度值0.1kg、误差范围+ 0.1或者0.02kg

- 2、身高测量范围：21-200cm、分度值0.1-0.5cm、误差范围+ 0.5

- 3、身体质量指数（BMI）:自动智能计算：体重（KG）/身高（m）^2

- 4、数据输出接口:RS232串口

- 5、机身高度:整机高度：≥231cm  折叠高度：≥123cm

- 6、产品重量:净重：≥13kg，毛重：≥17kg

五、实施要求

（一）安装调试要求

中标供应商应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解招标方关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1、中标供应商负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标单位负责处理，并由中标单位承担相应的赔偿责任。

2、调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标供应商承担。

3、所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

4、所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标供应商负责完成。具体实施前，应先经招标方同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

（二）设备材料要求

1、投标方提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、投标方应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

3、投标方提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通用易懂的符号表示。

4、对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，投标方都应及时提供并在投标文件中明确列出。

5、供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

6、所有设备配件和耗材在现场安装使用前，招标方将进行随机抽验。

六、售后服务要求

（一）售后服务

1、中标供应商必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时2小时内做出响应，24小时内完成修复，24小时内不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标供应商对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标供应商自行承担。

2、中标供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是设备原制造厂商生产的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

（二）技术培训

1、投标方应根据采购方的要求，上门对相关人员进行产品及网络技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购方确定。

（三）后期维护

方山社区卫生服务中心采购病房护理及医院设备一批（第二次）每年免费设备维护和现场巡检至少1次。因投标方设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。同步延长

方山社区卫生服务中心采购病房护理及医院设备一批（第二次）免费维护。对于质保及产品售后服务，需要生产厂家和投标方共同根据招标文件要求出具质保及售后服务承诺书。

（四）服务要求

中标供应商提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购方可无条件退货，由此所造成的损失由中标供应商承担。

七、交货时间、地点

1、采购合同签订后按采购方要求开始供货安装（可分批供货安装），10日内完成全部设备的安装调试并通过验收。

2、由中标方免费将全套设备运送至各指定地点并安装调试到位，

方山社区卫生服务中心采购病房护理及医院设备一批（第二次）需要的电源插座及网络设施由中标方负责安装到位。安装人员应具备相应资质，安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

3、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准。

- 第五章  合同主要条款

注：本合同仅为合同的参考文本，若有需要，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充。

南京市江宁区医疗设备采购合同

合同编号 ：

项目名称 ： xx 医疗设备

采购单位 ：

中标单位 ：

签订日期 ：

合同编号:

政府采购计划号：

采购人(以下称甲方) :                         供应商(以下称乙方)：

住所地:                                      住所地:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                        采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列货物及服务:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(大写) |  |  |  |  |  |  |

货物及服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下货物及服务总价款为(大写)人民币                         元整（￥         ）。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，以招标文件为准，与本合同具有同等法律效力。

注：原厂质保材料附后。（详见附件1）

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权成其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、质保期为      年；

2、乙方提供的货物及服务必频全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、交付时间:合同签订后按甲方要求时间交货；

2、交付地点:采购人指定地点。

3、验收标准及要求。

第1次验收：设备、材料运抵买方项目现场后，买、卖双方有关人员共同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由卖方先立即、无条件为买方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人。直至无疑议后，第1次验收合格。卖方并同时提供出厂前的测试报告和产品合格证书；卖方所提供的设备或部件如是国外制造的，除提供上述资料外还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明。

最终验收:设备、材料、软件安装调试结束，按买卖双方认可的验收方案进行验收，达到验收标准，买、卖双方及相关单位派员共同验收合格，卖方同时提供经买方确认的设备运行报告、设备测试报告等资料，最终验收合格。

第七条 付款条件、时间及方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

(2)产品运抵采购人指定的位置，经验收合格，支付合同总价的 50%货款;自验收合格满一年，付清合同总价 50%的余款。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外) 。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(2)种方式解决争议:

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2)向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、乙方须在合同签订后七个工作日内提供本合同所有医疗设备厂家授权书原件供甲方核对。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（委托方）：                  乙方:

（盖章）                        （盖章）

法定或委托代表人：                法定或委托代表人：

电话:                             电话:

开户银行:                         开户银行:

账号:                             账号:

医疗产品购销廉洁条例

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，甲方特制定本条例，以资医疗卫生机构购销双方共同遵守：

1.合同双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销设备和服务等行为。

2.甲方应当严格执行采购和服务合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向本单位纪检监察部门反映情况。

4.甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方个人提供便利。

5.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在为甲方人员提供旅游、超标准支付食宿费用。

6.乙方指定人员必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7.乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权立即终止购销合同，并向上级主管部门或本级纪检部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关规定处理。

8.本廉洁条例为甲方产品和服务购销行为的廉洁准则，双方均需严格遵守。

9.本条例由甲方负责解释。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

20    年    月   日

附件1：质保及售后服务承诺书

致             （招标人）：

我公司是xxx设备所投产品的生产厂家，本次由合作方            公司参与该采购项目的投标，招标文件要求xxx设备质保期为   年及以上，关于质保和维保工作，我公司承诺如下：

如合作方            公司无法完成承诺的售后服务事项时，相关售后工作由我公司承担，包括但不仅限于以下内容：

1、项目后期运维管理服务；

2、投标供应商所承诺的巡检服务；

3、质保期内的质保服务；

4、保证提供的货物是全新的、未使用过的。

特此承诺！

生产厂家：（盖章）

联系人：

联系电话：

日期：      年  月  日

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20 年  月	日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵单位组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二 〇 年 月 日 |  |  |

第六章  响应文件格式及附件

第六章 投标文件格式

一、磋商申请及声明

致：（采购人）

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的总报价为（小写）¥              ，（大写）             人民币。项目负责人：          。合同履行期：          。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：（采购人）

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                （项目名称）          （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日        期：     年    月    日

三、磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 方山社区卫生服务中心采购病房护理及医院设备一批（第二次） | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

四、分项报价表

分部分项报价表

| 单位 | 设备名称 | 需求数量（台、个、张、套） | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方山 | - 洗胃机 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 治疗推车 | - 16 |  |  |  |  |
| 方山 | - 抢救车 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 输液泵 | - 8 |  |  |  |  |
| 方山 | - 注射泵 | - 8 |  |  |  |  |
| 方山 | - 转运床(护栏) | - 8 |  |  |  |  |
| 方山 | - 急救床 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 简易呼吸气囊 | - 5 |  |  |  |  |
| 方山 | - 担架 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 移动输液架 | - 8 |  |  |  |  |
| 方山 | - 仪器车 | - 6 |  |  |  |  |
| 方山 | - 设备架 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 多功能护理人模型 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 自动电脑心肺复苏模拟人 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 喉镜 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 床单元(床，床垫，床头柜，餐桌板，陪护椅) | - 33 |  |  |  |  |
| 方山 | - 被褥消毒机 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 防褥疮床垫 | - 5 |  |  |  |  |
| 方山 | - 发药车 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 巡呼系统 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 病历车(含病历) | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 氧流表 | - 5 |  |  |  |  |
| 方山 | - 扫床车 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 药物震荡仪 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 体温表甩降机 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 背式排痰机 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 器械柜 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 药品车 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 单双杠升降托盘架 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 四人医用洗手池 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 医用器械清洗池 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 手术器械三件套推车 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 三层转运车-加大托盘 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 抢救治疗车 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 胰岛素注射泵 | - 3 |  |  |  |  |
| 方山 | - 输液椅 | - 60 |  |  |  |  |
| 方山 | - 急救箱 | - 3 |  |  |  |  |
| 方山 | - 骨科牵引床 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 器械柜 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 轮椅 | - 5 |  |  |  |  |
| 方山 | - 移动紫外线消毒灯 | - 22 |  |  |  |  |
| 方山 | - 空气消毒机 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 人机共存消毒机 | - 12 |  |  |  |  |
| 方山 | - 妇科治疗床 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 妇科检查床 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 妇科检查灯 | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 叩诊锤 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 128HZ音叉 | - 1 |  |  |  |  |
| 方山 | - 身高体重仪(数据传送) | - 2 |  |  |  |  |
| 方山 | - 超声波身高仪 | - 5 |  |  |  |  |

- 五、技术条款偏离表

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的规格 | 磋商响应 |  | 偏离 | 证明材料在投标文件中页码及条款号 |

供应商名称（公章）：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、技术参数必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。注：证明材料内容须清晰可见。项目参数、技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

六、商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离 |

供应商名称（公章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

七、竞争性磋商资格文件

八、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：（采购人）

我单位                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：           （公章）

日期：    年    月    日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：（采购人）         ：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                           。

主要专业技术能力有：                  。

声明人：           （公章）

日期：    年    月    日

十、政策优惠（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物的生产厂家全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：           （公章）

日期：    年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：           （公章）

日  期：    年    月    日

属于监狱企业的证明文件（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

十一、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                           	项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、行数不够请自行添加。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日	期：    年    月    日

十二、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                           	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作主要内容 | 中标时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日	期：    年    月    日

十三、供应商资格承诺函

我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守招标文件资格要求及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合本项目招标文件规定的条件，包括:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

如果我公司中标（成交），将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

二〇  年  月  日

十四、质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

致             （招标人）：

我公司是xxx设备所投产品的生产厂家，本次由合作方            公司参与该采购项目的投标，招标文件要求xxx设备质保期为   年及以上，关于质保和维保工作，我公司承诺如下：

如合作方            公司无法完成承诺的售后服务事项时，相关售后工作由我公司承担，包括但不仅限于以下内容：

1、项目后期运维管理服务；

2、投标供应商所承诺的巡检服务；

3、质保期内的质保服务；

4、保证提供的货物是全新的、未使用过的。

特此承诺！

生产厂家：（盖章）

联系人：

联系电话：

日期：      年  月  日