2025年秦淮区空气自动监测站质控、日常运行技术服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320104-YCGC-G2025-0009

采购人：南京市秦淮生态环境局

代理机构：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

2025年02月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	22

第四章 采购需求	27

第五章 合同主要条款及格式	45

第六章 投标文件格式及附件	51

一、 基本目录	52

1、开标一览表	52

2、投标申请及声明格式	53

3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书	55

4、分项报价表	57

5、技术条款偏离表格式	58

6、商务条款偏离表格式	59

7、采购文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料	60

二、资格文件	61

三、综合评审评分项	62

四、价格折扣文件格式	63

1、中小企业声明函	63

2、残疾人福利性单位声明函	64

3、属于监狱企业的证明文件	64

4、节能产品认证证书	64

5、环境标志产品认证证书	64

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案	64

五、附件	65

附件一、拟参与本项目服务人员一览表	65

附件二、投标人类似业绩情况表	66

附件三、无重大违法记录声明格式	67

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式	68

附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	69

# 招标公告

项目概况

2025年秦淮区空气自动监测站质控、日常运行技术服务项目的潜在投标人应在苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2025年03月17日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320104-YCGC-G2025-0009

1.2项目名称：2025年秦淮区空气自动监测站质控、日常运行技术服务项目

1.3预算金额：人民币220万元；

1.4分包划分及最高限价：

分包一：2025年秦淮区街道（乡镇）空气自动站日常运行及维护

分包号：JSZC-320104-YCGC-G2025-0009-1

预算金额：170万元

最高限价：170万元

采购需求：负责空气自动站的质量管理、仪器设备维修和安全工作，保证11个空气质量自动监测系统的正常平稳运行，为大气污染防治提供精准技术服务，具体要求详见采购文件。

- 分包二：2025年秦淮区街道（乡镇）空气自动监测站仪器填平补齐和比对核查

分包号：JSZC-320104-YCGC-G2025-0009-2

预算金额：50万元

最高限价：50万元

采购需求：对秦淮区11个空气站点监测仪器正常运转的质量保证的核查工作，为所有站点提供QC质控、QA质控和环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测便携式联机比对，按要求提交质控、质保检查报告，具体要求详见采购文件。

注:每分包各确定一名中标供应商，供应商可参加一个或两个分包，但最多只能中标一个分包。评标顺序为分包一至分包二，如供应商两个分包排名第一，则只能中标次序排列最前的分包，分包二则由排名第二的供应商中标。

1.5合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日

1.6本项目标的所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

1.7本项目（是/否）接受联合体：否

1.8是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无

2.4 第 2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的，不得参加本次采购活动。

2.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.8为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.9 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标公告发布之日起5个工作日

3.2地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年03月17日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注。

6.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.3勘察现场：采购人不集中组织，供应商可自行考察。

6.4潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.5政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位电子公章，随电子投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.6采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市秦淮生态环境局

地址：南京市秦淮区龙蟠中路328号

联系人：杨主任

联系电话：025-84602160

7.2采购代理机构信息

名称：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

地址：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

联系人：王工

联系方式：025-86803150

# 投标人须知

- 一、总 则

- 1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件构成

- 4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

- 5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 三、投标文件的编制

- 6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

- 9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（8）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标申请及声明（格式见附件）；

（2）★法定代表人身份证明或法人授权书（格式见附件）；

（3）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件：

（4）★开标一览表（格式见附件）

（5）★分项报价表；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（应由法定代表人签字并盖单位电子公章）；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）★《中小企业声明函》；

（9）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（11）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

- 12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

- 15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理费依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条，本项目代理费用由中标供应商支付。招标代理费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格〔2002〕1980号文件收取，计费基础为中标价，按差额定率累进法计算：即（1~100）*1.5%+（100~500）*0.8%（单位万元），中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

招标代理服务费交纳方法：

（1）交纳方式：银行网银、电汇等；

（2）收款单位、开户银行及账号：

收款单位：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

开户银行：交通银行南京软件大道支行

账号： 320899991013000593407

16.3开标公证费：无。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

- 19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 五、开标、评标与定标

- 21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

- 22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（9）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

- 24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 六、签订合同

- 26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 七、质疑和投诉

- 27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

- 28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

分包一：

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 评标采用低价优先的方法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分值按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。（小数点后保留两位，第三位四舍五入） | 10 | 计算 |
| 2 | 技术方案 （53分） | 2.1项目管理方案：（包括但不限于组织架构、管理制度、责任分工、人员考核、人力资源储备等） （1）责任分工明确，管理制度健全规范，组织架构科学，各岗位衔接紧密、人员培训考核制度健全，针对性强，无明显瑕疵的得8分； （2）责任分工明确，管理制度较规范，组织架构合理，较有针对性的得6分； （3）方案不够全面完整，不够符合项目需求，针对性不强的得4分； （4）未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
|  |  | 2.2运维实施方案：（根据供应商提供的每日、周、月、季度、半年、年度运维方案及技术方案等进行综合评分） - 实施内容详细、表述完整、可操作性强，各岗位职责明确，现场管理制度规范，各岗位衔接紧密，满足采购需求、具有科学的运维流程和巡检工作流程的得10分； - 运维方案内容较详细、表述较完整、可操作性较强，责任分工基本能够满足采购需求、运维流程和巡检流程较有针对性的得7分； - 运维方案内容简单、表述模糊、基本与项目相符的得4分； - 未提供方案的不得分。 | 10 |  |
|  |  | 2.3安全措施方案：（包括但不限于空气站仪器设备安全有效措施、安全培训、安全风险规避方案等） （1）安全保障制度健全，安全风险、设备安全保障措施考虑周全，无明显瑕疵的得9分； - （2）安全风险分析较有针对性，安全措施得当，安全培训方案较全面的得6分； - （3）方案考虑不周全，设备安全控制措施一般的得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 9 |  |
|  |  | 2.4突发事件应急处理预案：（根据供应商提供的应急预案对运维期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的预防和补救措施，并制定了异常数据监控制度和处理处置方法进行评分） - （1）预案完备健全针对性强，能较好的应对可能的突发情况，补救措施考虑全面，异常数据监控制度健全、处理处置方法得当、无明显瑕疵的得9分； - （2）应急预案考虑较全面，补救措施较有针对性，数据异常处置得当、保障的可行性较强的得6分； - （3）考虑不够全面，准备一般，保障方案针对性、可行性一般的得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 9 |  |
|  |  | 2.5数据审核、质量控制管理方案： - 质量管理体系保障措施完善，方案内容详实、操作性强，质量管控制度清晰明确，数据审核流程符合相关标准和规范要求，技术力量及人员配备专业、充足，能够明确保证预期成果，服务承诺内容具体，无明显瑕疵得9分； - 质量管理体系措施较完备、质量管控较细致严格、技术力量配备基本满足项目需求，具有一定可行性的得6分； - 数据审核、质量管控措施基本符合项目需求的得3分； - 未提供方案的不得分。 | 9 |  |
|  |  | 2.6资料收集、整理与归档工作方案： （1）档案资料管理制度健全，档案收集、保存、移交等流程规范全面，无明显瑕疵得8分； （2）项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程较为健全、规范；档案移交步骤方案考虑的较全面的得6分； （3）项目档案建立、收集、保存、移交等流程基本健全，流程有缺失的得4分； （4）未提供方案的不得分。 | 8 |  |
| 3 | 业绩 （9分） | 3.1供应商自2020年2月1日（以合同签订时间为准）以来具有空气自动站设备（监测因子包括但不限于SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等）运维服务综合业绩的，每提供一个得2分, 满分6分。 3.2以上经评委会认可的业绩中，获得用户满意度评价良好（或满意）及以上履约评价的，每提供一份业主评价得1分，最多得3分。 （说明：提供相应的服务合同、业主评价等证明材料复印件加盖供应商电子公章。合同关键内容清晰可见，否则视为未提供。） | 9 | 客观分 |
| 4 | 服务保障（28分） | 4.1人员保障：供应商拟派项目组成员中具有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维技术与质控培训考核合格证书的得5分/人，满分20分。 （以上人员提供相关证书扫描件及社保机构出具的2024年12月-2025年2月中任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明加盖供应商电子公章，不提供或提供不全不得分） | 20 |  |
|  |  | 4.2设备保障：供应商配备的质量控制设备包括配套的大流量计、小流量计各1台、温湿度计1套、气压表1套，配备齐全的得满分8分，每缺一项扣2分，扣完为止。 （须提供有效期内的校准证书扫描件加盖供应商电子公章，不提供不提分） | 8 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

分包二

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 评标采用低价优先的方法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分值按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。（小数点后保留两位，第三位四舍五入） | 10 | 计算 |
| 2 | 技术方案 （45分） | 2.1供应商对本项目理解及需求分析： （1）对采购需求有充分的认识，工作任务、执行规范标准的阐述内容完整，项目理解透彻，技术引用规范、有针对性，服务起点高，定位明确，无明显瑕疵得12分； （2）对采购需求认识较全面，较为符合项目需求，针对性较强的得9分； （3）方案不够全面完整，不够符合项目需求，针对性不强的得6分； （4）未提供方案的不得分。 | 12 | 主观分 |
|  |  | 2.2质控质保检查方案及措施： - 检查用标准设备有严谨的溯源比对流程，方案完备科学，切实可行，管理体系健全，保证措施考虑全面，责任清晰，技术力量及人员配备专业、充足，无明显瑕疵的得12分； - 溯源比对流程较有针对性，措施较全面细致、可靠性较好，责任划分具体的得9分； - 方案及措施基本符合项目需求，基本可行的得6分； - 未提供方案的不得分。 | 12 |  |
|  |  | 2.3总体实施方案： （1）具有合理的服务体系、组织架构，明确的进度控制管理、文档管理措施齐全，无明显瑕疵的得11分； - （2）项目质量控制目标、质量保证措施基本明确，进度控制措施基本完整、合理的得8分； - （3）项目质量控制不明确，保证措施一般的得5分； （4）未提供方案的不得分。 | 11 |  |
|  |  | 2.4应急质控保障方案：包括但不限于对突发环境事件应急质控保障或重大环境专项检查（督察）任务的应急保障，判断其在质控任务开展期间，出现车辆事故或故障，恶劣天气等无法按时保质完成质控检查任务的问题，是否具备有效的预防和补救措施等。 - （1）方案完备，服务响应及时，措施合理针对性强，进度保证措施切实可行，无明显瑕的得10分； - （2）应急质控预案考虑较全面，补救措施较有针对性、保障的可行性较强的得7分； - （3）考虑不够全面，准备一般，保障方案针对性、可行性一般的得4分； （4）未提供方案的不得分。 | 10 |  |
| 3 | 企业业绩 （9分） | 供应商自2020年2月1日（以合同签订时间为准）以来承担的环境空气自动监测站质控等类似项目业绩，每提供一个得3分, 满分9分。（提供合同扫描件加盖供应商电子公章，提供的证明材料须能反映出相关内容，否则一律视为未提供。） | 9 | 客观分 |
| 4 | 服务保障（36分） | 4.1人员保障： - 供应商拟派项目负责人具有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维技术与质控培训考核合格证书且取得环保类高级工程师职称的得5分； - 供应商拟派核查人员（不含项目负责人）具有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维技术与质控培训考核合格证书的得2分/人，满分4分； （3）供应商拟派项目组成员（不含项目负责人）中具有环保类高级工程师职称的得3分/人，满分6分。 （以上人员提供人员相关证书扫描件及社保机构出具的2024年12月-2025年2月中任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明扫描件加盖供应商电子公章，如为退休返聘人员需提供退休证明及劳务合同扫描件并加盖供应商电子公章，不提供或提供不全不得分） | 15 |  |
|  |  | 4.2车辆保障 供应商拟为本项目提供2辆及以上专用车辆的得2分。 （供应商提供车辆照片、行驶证扫描件、车辆采购或租赁合同扫描件加盖供应商电子公章，不提供或提供不全不得分。） | 2 |  |
|  |  | 4.3标准物质保障： 供应商拟投入的标准物质（国家生态环境部标样所或中国计量科学研究院或同等级别部门或单位生产）2套及以上的得3分。 （需提供含二维码的证书扫描件加盖供应商电子公章，否则不得分） | 3 |  |
|  |  | 4.4质控设备保障 供应商为本项目配置的质控设备包括①便携式颗粒物监测仪；②臭氧校准仪；③流量计；④气压计；⑤温湿度计的得满分10分，每缺一项扣2分，扣完为止。 （提供以上质控设备的购买合同或发票扫描件加盖供应商电子公章；其中②另需提供有效期内的臭氧校准报告扫描件；③④⑤另需提供有效期内的校准证书扫描件；不提供或提供不全不得分。） | 10 |  |
|  |  | 4.5实验室保障 （1）供应商自有实验室具有有效期内的CMA证书的得1.5分；具有有效期内的CNAS证书的得1.5分；本项满分3分。 （2）供应商自有实验室能力检测项包含二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5、臭氧的得满分3分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。 （提供相关有效证书及附表扫描件并加盖供应商电子公章，不提供不得分） | 6 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

说明：（2-4本项目不适用）

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的扫描件为依据。

2.小微企业

对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价 格参与评审。

3.监狱和戒毒企业

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 残疾人福利性单位

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

# 采购需求

- 分包一：2025年秦淮区街道（乡镇）空气自动站日常运行及维护

一、项目基本情况：

服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日

项目实施地点：采购人指定地点。

付款方式：2025年10月支付合同总额的75%；服务期满后根据工作完成情况支付尾款（扣除应扣款项）。

二、项目概况：

1、全区十一个空气质量自动监测系统的运行维护工作。耗材、备件、标气等由供应商负责；站房场地及站点进出等外围保障由采购人负责；电费、通讯费、站房维修费、仪器和辅助设备的维修、备机等由供应商负责。站点详细情况及具体运行维护的主要设备情况见表1和表2。

表1站点情况

| 序号 | 站点名称 | 经纬度 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大光路街道 | 东经：118°47′48″ 北纬：32°1′8″ | 秦淮区大光路小学楼顶 |  |
| 2 | 洪武路街道 | 东经：118°46′56″ 北纬：32°1′38″ | 长白街221号 |  |
| 3 | 夫子庙街道 | 东经：118°46′57″ 北纬：32°0′50″ | 中华路545号 |  |
| 4 | 秦虹街道 | 东经：118°47′49″ 北纬：32°0′39″ | 大明路26号 |  |
| 5 | 朝天宫街道 | 东经：118°45′58″ 北纬：32°1′24″ | 南京市第五中学（冶城校区）教学楼楼顶 |  |
| 6 | 中华门街道 | 东经：118°46′52″ 北纬：31°59′41″ | 开源社区楼顶平台 |  |
| 7 | 双塘街道 | 东经：118°45′22″ 北纬：32°0′43″ | 秦淮区鸣羊街8号 |  |
| 8 | 月牙湖街道 | 东经：118°49′28″ 北纬：32°1′14″ | 月牙湖城管科（紫金路1号） |  |
| 9 | 红花街道 | 东经：118°48′45″ 北纬：32°0′37″ | 红花街道城管科楼顶 |  |
| 10 | 光华路街道 | 东经：118°52′10″ 北纬：32°0′38″ | 光华路城管科院内 |  |
| 11 | 五老村街道 | 东经118°47′34″ 北纬32°2′52″ | 新街口印象汇楼顶 |  |

表2主要设备情况

| 序号 | 站点名称 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大光路街道 | PM2.5 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | O3 | 1 | Thermo Fisher | 49i |
|  |  | PM10 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | NOx | 1 | Thermo Fisher | 42i |
|  |  | SO2 | 1 | Thermo Fisher | 43i |
|  |  | CO | 1 | Thermo Fisher | 48i |
|  |  | 气象五参数 | 1 | 北京富奥通 | FWS500 |
|  |  | 动态校准仪 | 1 | Thermo Fisher | 146i |
|  |  | 零气发生器 | 1 | Thermo Fisher | 111 |
| 2 | 洪武路街道 | PM2.5 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | O3 | 1 | Thermo Fisher | 49i |
|  |  | PM10 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | NOx | 1 | Thermo Fisher | 42i |
|  |  | SO2 | 1 | Thermo Fisher | 43i |
|  |  | CO | 1 | Thermo Fisher | 48i |
|  |  | 气象五参数 | 1 | 北京富奥通 | FWS500 |
|  |  | 动态校准仪 | 1 | Thermo Fisher | 146i |
|  |  | 零气发生器 | 1 | Thermo Fisher | 111 |
| 3 | 夫子庙街道 | PM2.5 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | O3 | 1 | Thermo Fisher | 49i |
|  |  | PM10 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | NOx | 1 | Thermo Fisher | 42i |
|  |  | SO2 | 1 | Thermo Fisher | 43i |
|  |  | CO | 1 | Thermo Fisher | 48i |
|  |  | 气象五参数 | 1 | 北京富奥通 | FWS500 |
|  |  | 动态校准仪 | 1 | Thermo Fisher | 146i |
|  |  | 零气发生器 | 1 | Thermo Fisher | 111 |
| 4 | 秦虹街道 | PM2.5 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | O3 | 1 | Thermo Fisher | 49i |
|  |  | PM10 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | NOx | 1 | Thermo Fisher | 42i |
|  |  | SO2 | 1 | Thermo Fisher | 43i |
|  |  | CO | 1 | Thermo Fisher | 48i |
|  |  | 气象五参数 | 1 | 北京富奥通 | FWS500 |
|  |  | 动态校准仪 | 1 | Thermo Fisher | 146i |
|  |  | 零气发生器 | 1 | Thermo Fisher | 111 |
| 5 | 朝天宫街道 | PM2.5 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | O3 | 1 | Thermo Fisher | 49i |
|  |  | PM10 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | NOx | 1 | Thermo Fisher | 42i |
|  |  | SO2 | 1 | Thermo Fisher | 43i |
|  |  | CO | 1 | Thermo Fisher | 48i |
|  |  | 气象五参数 | 1 | 北京富奥通 | FWS500 |
|  |  | 动态校准仪 | 1 | Thermo Fisher | 146i |
|  |  | 零气发生器 | 1 | Thermo Fisher | 111 |
| 6 | 中华门街道 | PM2.5 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | O3 | 1 | Thermo Fisher | 49i |
|  |  | PM10 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | NOx | 1 | Thermo Fisher | 42i |
|  |  | SO2 | 1 | Thermo Fisher | 43i |
|  |  | CO | 1 | Thermo Fisher | 48i |
|  |  | 气象五参数 | 1 | 北京富奥通 | FWS500 |
|  |  | 动态校准仪 | 1 | Thermo Fisher | 146i |
|  |  | 零气发生器 | 1 | Thermo Fisher | 111 |
| 7 | 双塘街道 | PM2.5 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | O3 | 1 | Thermo Fisher | 49i |
|  |  | PM10 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | NOx | 1 | Thermo Fisher | 42i |
|  |  | SO2 | 1 | Thermo Fisher | 43i |
|  |  | CO | 1 | Thermo Fisher | 48i |
|  |  | 气象五参数 | 1 | 北京富奥通 | FWS500 |
|  |  | 动态校准仪 | 1 | Thermo Fisher | 146i |
|  |  | 零气发生器 | 1 | Thermo Fisher | 111 |
| 8 | 月牙湖街道 | PM2.5 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | O3 | 1 | Thermo Fisher | 49i |
|  |  | PM10 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | NOx | 1 | Thermo Fisher | 42i |
|  |  | SO2 | 1 | Thermo Fisher | 43i |
|  |  | CO | 1 | Thermo Fisher | 48i |
|  |  | 气象五参数 | 1 | 北京富奥通 | FWS500 |
|  |  | 动态校准仪 | 1 | Thermo Fisher | 146i |
|  |  | 零气发生器 | 1 | Thermo Fisher | 111 |
| 9 | 红花街道 | PM2.5 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | O3 | 1 | Thermo Fisher | 49i |
|  |  | PM10 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | NOx | 1 | Thermo Fisher | 42i |
|  |  | SO2 | 1 | Thermo Fisher | 43i |
|  |  | CO | 1 | Thermo Fisher | 48i |
|  |  | 气象五参数 | 1 | 北京富奥通 | FWS500 |
|  |  | 动态校准仪 | 1 | Thermo Fisher | 146i |
|  |  | 零气发生器 | 1 | Thermo Fisher | 111 |
| 10 | 光华路街道 | PM2.5 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | O3 | 1 | Thermo Fisher | 49i |
|  |  | PM10 | 1 | Thermo Fisher | 5014i |
|  |  | NOx | 1 | Thermo Fisher | 42i |
|  |  | SO2 | 1 | Thermo Fisher | 43i |
|  |  | CO | 1 | Thermo Fisher | 48i |
|  |  | 气象五参数 | 1 | 北京富奥通 | FWS500 |
|  |  | 动态校准仪 | 1 | Thermo Fisher | 146i |
|  |  | 零气发生器 | 1 | Thermo Fisher | 111 |
| 11 | 五老村街道 | SO2 | 1 | 安徽蓝盾 | LGH-210 |
|  |  | NO-NO2-NOx | 1 | 安徽蓝盾 | LGH-220 |
|  |  | O3 | 1 | 安徽蓝盾 | LGH-240 |
|  |  | CO | 1 | 安徽蓝盾 | LGH-230 |
|  |  | PM10 | 1 | 安徽蓝盾 | LGH-01B |
|  |  | PM2.5 | 1 | 安徽蓝盾 | LGH-01E |
|  |  | 动态校准仪 | 1 | 安徽蓝盾 | LGH-01F |
|  |  | 零气源 | 1 | 安徽蓝盾 | LGH-01Z |

2、运行维护主要工作内容为仪器设备的日常运行维护、质量控制管理、数据一级审核。

3、全区十一个空气质量自动监测系统站点的文化及安全建设，主要包含站点保护区、采样区标识（警示）牌的制作安装，站点安全基础设施的维护等。

根据工作内容，供应商在报价中应包含（但不限于）表3所列各部分工作的费用。

表3报价应含工作费用

| 序号 | 服务项目费用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耗材费、备件费 | 纸带、滤膜、泵管等 |
| 2 | 运行维护费 | 运行维护过程产生费用（含人工费、差旅费等） |
| 3 | 质量控制费 | 质量控制工作产生的费用（含标准物质、质控设备等） |

三、项目服务要求（包含但不局限于以下要求）

1、总体要求

1.1供应商应严格按照《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 817-2018 、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》HJ 818-2018、《环境空气质量标准》GB3095-2012、《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ653-2013、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》HJ654-2013等现行有效的国家技术规范开展本项目工作。

1.2供应商中标后必须为本项目在南京市范围内设立固定服务点或办事机构，项目组维护成员不少于6人（其中驻点派驻至少2名），从事空气自动站维护工作一年以上，有省级或省级以上环保部门颁发的维护上岗证，必须定点在南京市范围内维护。维护人员必须与供应商签订劳务合同并由供应商缴纳社保的全日制在职员工，投标文件中提供社保缴纳证明、上岗证扫描件。

1.3供应商为本项目派驻至少2辆运行维护车辆，该车辆只能用作本项目的维护使用，不能派作他用。

1.4供应商应提供完整的维护实施方案，明确维护方法、周期、内容及技术保障，及应急事故处理方案、安全措施方案。

1.5供应商应提供完整的质量控制管理方案，明确质量控制的方法、周期、内容及技术保障。

1.6供应商应提供完整的数据审核方案，明确数据审核的方法、技术保障及管理措施。

1.7不论何时，供应商都应承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.8每天远程查看数据采集情况，必要时远程查看数据与仪器运行状态，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。

1.9系统维护期间，在合同约束范围内供应商拥有管理自主权。委托运行维护及管理的全部资产（包括建筑物、设备、软件、配套设施和监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有，供应商不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移，中标供应商有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

1.10上级发布新的政策规范，工作要求会作相应调整；其他未明确的要求，根据实际维护工作确定，中标供应商必须服从安排。

2、考核指标

维护考核指标见表4。

表 4维护考核指标

| 项目 | 数据有效率 | 其他要求 | 异常情况处理率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫分析仪 | ≥90% | 除外部停电或其他不可抗拒的原因外，系统有效运行率、数据有效率均按全年小时值计算 | 100% |
| 氮氧化物分析仪 | ≥90% |  |  |
| 臭氧分析仪 | ≥90% |  |  |
| 一氧化碳分析仪 | ≥90% |  |  |
| PM2.5分析仪 | ≥90% |  |  |
| PM10分析仪 | ≥90% |  |  |

3、运行维护要求

3.1具体要求

3.1.1常规气体分析仪（CO、SO2、NOX、03分析仪）

（1）检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

（3）检查仪器数据采集仪和平台数据是否一致。

（4）每周一次检查保护范围内是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的情况。

（5）每周一次更换监测仪器的采样颗粒物过滤膜。

（6）每周一次进行零点及标点检查，根据情况进行校准，并对仪器的状态进行记录。

（7）每周一次对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查，并对数据进行备份。

（8）每季度一次采样管路进行清洗。

（9）每季度一次进行流量及精密度、准确度检查。

（10）每季度一次进行多点线性检查。

（11）半年一次对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

（12）每年一次更换标气。

（13）每年一次对所有的仪器进行预防性维护，包括线性、零点漂移、量程漂移、精密度、准确度检查，按说明书的要求更换备件。

3.1.2颗粒物监测仪（PM2.5、PM10)

（1）每日检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

（2）每日检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象。

（3）每日检查仪器数据采集仪与平台数据是否一致。

（4）每周一次详细检查仪器各项参数包括温湿度、流量以及报警状态，纸带剩余情况。

（5）每月一次对采样切割头进行清洗。

（6）每月一次对仪器流量进行校准。

（7）每半年对采样管路进行清洗。

（8）每年用标准膜进行校准质量。

（9）每年对泵进行大保养（泵膜更换、碳刷更换）。

（10）每年一次对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

3.2质量管理要求

3.2.1日常运行维护记录

供应商应建立空气自动站维护档案，将空气自动监测站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理，定期提交给采购人。根据采购人要求，认真填写相关维护记录表，确保信息完整、准确、可溯源，记录表包含但不限于：

（1）巡检记录表；

（2）空气自动监测系统仪器设备维修维护记录表；

（3）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（4）空气自动监测超级站设备校准记录表；

（5）多点线性校准记录表；

（6）钼炉转化率记录表；

（7）标准物质使用记录表；

供应商需在投标文件中提供各类表格格式，用于体现各项工作的具体内容。

3.2.2质量控制

（1）供应商需根据国家及省市有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并有相应记录。供应商须在投标文件中对质量管理控制措施做出详细的说明。

（2）供应商使用的标准物质必须是有证标准物质，并保持与采购人使用的标准物质来源一致，且在有效使用期限内。

3.2.3数据审核

供应商应每天9点前在采购人的数据监控平台上审核监测数据，对异常值进行分析，查明原因并作相应标记。

3.2.4耗材及备件更换

应根据仪器使用情况，制订耗材的更换周期。所有耗材及备件做到定期更换，确保监测数据准确可靠。

3.2.5资料整理

各种技术与质量文件应保持现行有效，可根据实际管理需要进行调整，巡检记录、维修记录、日常检查等质量保证与质量控制记录应按要求进行填写，需有操作人员的签名，由监测站自动室人员进行复核和审核，每年进行整理归档考核。

3.3硬件要求

3.3.1为保证空气自动站的连续运行，供应商应建立专用的空气自动站耗材管理库，负责发送和管理空气自动站的耗材，并指定专人进行管理。

3.3.2供应商应设定维护专用的联系电话，并应配备电脑等基础办公设备，方便文件的编写和发送。

3.3.3供应商用于本维护项目的基本工具和检测仪器不少于以下配置。

（1）2台（大流量和小流量各一台）流量计，经计量部门检定合格，资产归属供应商所有。

（2）Thermo5030i/5014i颗粒物标准膜2套，资产归属供应商所有。

（3）温湿度计和气压表各1套，经计量部门检定合格，资产归属供应商所有。

3.3.4供应商应提供维护质控所必备的手机（安卓系统）、平板（安卓系统）等设备以安装相应的质控管理软件。

3.4运行及维护记录要求

3.4.1根据采购人提供的各类维护记录表，需做好日常维护工作的详细记录。

3.4.2对耗材、备件的更换和设备的维修等，需做好相应的记录，确保信息完整。

3.4.3供应商每月定期向采购人提交维护记录表，记录表上须有维护人员的签名；提交气站运行月度报告，陈述气站的运行状况和事件处理情况。

3.5污染事故处理要求

当气站周边发现发生污染事故导致数据异常时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助进行应急监测。

3.6故障处理要求

当空气自动站系统或仪器出现故障时，保证在2小时内到达现场排查。如果故障在24小时内无法排除，应立即上报采购人，协助采购人确定处理方案。对故障处理过程应有相应记录。

4.其他要求

4.1站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

4.2检查供电、通讯、防雷、消防、安全等情况，保证系统的正常运行；

4.3进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

5、工作考核

5.1采购人会通过定期或不定期的方式对空气自动监测系统运行情况进行抽查，查看运行记录档案，对系统的有效数据捕获率和异常情况处理率进行考核，采用标准物质进行质控考核。其中，异常情况处理率（100%）的考核内容包括：（1）监控平台数据出现异常，工作日2小时内、非工作日4小时内赶到现场进行排查，排查情况及时报告采购人；（2）简单问题，24小时内能够解决的，在现场解决；较严重的问题，24小时内无法解决的，及时跟采购人汇报，配合采购人进行维修或更换备机。

5.2依照表5支付运行维护经费

表5 （SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、pM10分析仪）

| 有效数据捕获率（Y） |  | 异常情况处理率及质控考核 |
| --- | --- | --- |
| Y≥90% | 合格，按合同款支付。 | 1.每次不及时处理，根据情节严重程度扣除维护费五百元至五千元。 2.乡镇（街道）空气自动站检查情况汇总中的问题，根据情节严重程度扣除维护费五百元至五千元。 |
| 85%≤Y＜90% | 扣除单台设备维护费用的3%。 |  |
| 80%≤Y＜85% | 扣除单台设备维护费用的10%。 |  |
| 65%≤Y＜80% | 扣除单台设备维护费用的20%。 |  |
| Y＜65% | 扣除单台设备维护全款。 | 3.标准物质质控考核一次不合格扣维护费五百元。 |

说明：

①各项扣款可以累加。

②有效数据捕获率=（有效运行时数÷运行考核总时数）×100%。

③有效运行时数=运行考核总时数－无效数据时数。

④数据有效捕获率以单台仪表计算，以数据有效捕获率最低的仪表作为维护项目的数据有效捕获率。

⑤对其他不满足采购文件要求的情况酌情扣款。

- 四、其他：

1、维护人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。中标供应商与所派遣的维护人员发生纠纷，均由中标供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

2、项目验收：采购人自行组织，成交供应商提供履约情况及相应的证明材料。成交供应商对所提供材料的真实性负责。

3、报价方式：总价报价。供应商的报价应包括年度内完成本项目所需的所有费用，报价包括但不限于完成本项目所需的人员、调查、交通、设备仪器、耗材、管理费及税金等一切费用。供应商报价时应结合自身经验对项目所需费用进行自主综合报价。一旦中标，无论供应商是否单独列出，均视为已含在投标报价中。报价中应考虑市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受，也不作为减轻责任、减少服务、降低质量的理由。

- 分包二：2025年秦淮区街道（乡镇）空气自动监测站仪器填平补齐和比对核查

- 一、项目基本情况：

服务地点：南京市秦淮区

服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日

质量标准：严格按照国家有关法律、法规、规章和标准规范实施。

付款方式：2025年10月支付合同总额的75%；服务期满后根据工作完成情况支付尾款（扣除应扣款项）。

- 二、项目概况：

为进一步加强秦淮区街道空气自动站的质量控制与质量管理工作，切实做到空气自动监测数据的量值溯源，设备运转的正常，设备维护方工作到位，确保从各监测设备获取的监测数据真实、可靠。对秦淮区11个街道空气站点监测仪器正常运转的质量保证的核查工作，全年为所有站点各一次的QC质控、QA质控和环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测便携式联机比对。

（一）总体要求

1.中标供应商应提供详细的质控质保核查方案。

2.中标供应商中标后应在南京地区设立至少1个技术服务网点，技术服务网点配备至少2-4名经验丰富质控核查人员（不含项目负责人），并随时按照南京市秦淮区生态环境局要求开展自动监测质控比对工作，同时确保至少2辆专车用于日常巡检核查。（需车辆牌照、行驶证信息等）。

3.中标供应商应提供完整的自动监测质控核查人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。供应商为本项目配备的所有人员应具有相关的专业素质、技术能力及工作经验。

4.中标供应商需承诺，中标后按照南京市秦淮区生态环境局制定的环境空气自动监测站质控质保核查细则，做好质控管理等工作，质控核查工作不符合南京市秦淮区生态环境局要求的，可以扣减相应的运维经费，并有权终止合同。

5.中标供应商具有用于质量控制的CMA或CNAS认证实验室。

（二）质控、质保和核查目标

1.中标供应商需提供详细的质控（QC）、质保核查(QA)方案，其中QC核查不通知运维单位，独立完成核查工作，QA核查质控单位应与运维单位共同完成，并在相关记录上由质控单位和运维单位签字确认。

2.按照南京市秦淮区生态环境局制定的《环境空气自动监测现场检查内容及评分表》相关技术要求，合同期内对现有11个站点每半年进行1次QC检查，共计22次；合同期内对现有11个站点进行1次QA检查，共计11次；QA和QC不得同时进行，并按照南京市秦淮区生态环境局的要求，确保各站点仪器正常运行。

3.合同期内需按时提交站点查核报告（内容包括：站点季度及年终检查报告汇总、运维单位工作评价等）。

4.应根据南京市秦淮区生态环境局的要求，开展其他空气自动监测质量相关的其他工作。

（三）核查用设备与标准品要求

1.所使用标准气体需要为国家生态环境部标样所或中国计量院等生产的一级有证标准样品或物质；使用的臭氧校准设备需在江苏省环境监测中心NIST SRP 52#传递的一级标准光度计进行传递后使用。

2.5ml-30L标准流量计，要求精度≤±2%。

3.传统机械式，可校准风速、风向，用于与站房上安装的气象设备进行比对测试。

4.温湿度计，用于进行温度湿度的测量。

5.标准大气压力传感器。

6.动态校准仪及零气发生器。

7.便携式颗粒物自动监测仪。

8.所有核查用的设备均由供应商自备，且每台设备均有相关计量部门的计量认证证书，且使用时，应在取得的证书有效期内。

（四）技术与装备要求

1.车辆要求，质控检查所需车辆及车辆使用维护维修等费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。

2.监测实施和环境要求，中标供应商应拥有管理权和使用权的固定的监测实验场所，满足监测仪器设备放置、盲样配制、样品分析、开展质控检查和监测活动所需的条件要求。

3.仪器设备要求，中标供应商应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备和标准物质。与采样和监测结果的准确性和有效性相关的仪器设备在投入使用前，必须进行量值溯源，并保持其在有效期内进行监测。每6个街道空气站配备不少于1套检查所需的工具；并为本项目至少配备1套标准气体、流量计、零气发生器、动态校准仪、臭氧校准仪、质控比对用监测仪器。

（五）第三方核查人员要求

1.中标供应商至少需配备两组共2-4人的核查人员，核查人员具有相关设备维修、检查与维护经验，且其中1人至少需具有相关工作经验5年以上；其余人员需相关工作经验2年及以上。

2.中标供应商技术人员需具备熟悉站房内各设备操作的能力，均应可独立完成各台设备的操作与检查。

3.中标供应商具备能够独立操作各厂牌分析仪及相关设备的能力。

（六）人员管理要求

1.技术负责人及其指定的助理，负责与采购人对接每月的质控检查计划，协调处理安排具体的检查工作。在每月采测分离计划安排及实施期间，该人员的联系电话必须保持24小时畅通，确保采购人能随时与之取得联系。

2.合同期间，本项目所有技术服务人员的更换均须经过采购人同意。

3.合同期间，中标供应商应采取必要的安全保护及相关措施，保障质控检查活动中服务人员的人身和财产安全。如服务人员在工作中发生任何人身损害及财产损失，与采购人无关，中标供应商负责全权处理事故并承担全部费用，并且中标供应商自愿放弃对采购人提起任何索赔及法律责任之追究。

4.中标供应商为本项目配备的检查人员应在合同签订后半年内取得采购人组织或委托开展的空气自动监测人员技术考核，并获得合格证。

（七）质控质保核查相关内容

质控质保核查单位应根据南京市秦淮区生态环境局制定的《环境空气自动监测现场检查内容及评分表》相关技术要求开展工作，需按照南京市秦淮区生态环境局要求制定、完成每月的检查计划。每半年全部站点开展1次QC检查，每年全部站点开展1次QA检查。检查内容包括不限于：

- 1.质控（QC）工作内容至少需包含如下：

（1）检查站房内卫生、站房供电、空调、稳压器是否工作正常，协助开展防火、防水及防盗相关设施完整性与有效性检查。

（2）观察并记录站房周边变化，是否会有影响空气站房采样、局部污染等对测值带来影响的环境变化。

（3）气态污染物分析仪（SO2、NOx、CO、O3）需对其精密度、响应时间、零点检查，并记录最终测试的情况。

（4）颗粒物分析仪需对其流量及内部参数值检查、COUNT值测试、背景值检查、气密性、采样相关温度、压力传感器进行检查，并记录最终测试的情况。

（5）采样管路、采样部件的清洁度、密封度检查。

（6）站房内动态校准设备与零空气工作性能检查，检查标准物质更换日期，并记录相关情况。

（7）检查各分析仪内部运行参数，了解仪器工作状态是否正常。

（8）检查气象参数、站房内温湿度传感器工作状态。

（9）检查站房内配套设置是否工作正常，如门禁、摄像头。

（10）对配备能见度和拍照系统的站点，应确保相关测值合理有效，且拍照系统上传照片正常。

（11）日常运维任务完成情况（查看记录）

（12）异常情况处理情况（调取异常数据、查看处理记录，并征求县（市、区）站反馈意见）；

（13）数据采集及通讯情况（查看数据上传情况）；

（14）运维人员情况(检查运维人员配置情况)；

（15）核查异常报警时段视频；

（16）档案管理情况等（查看记录）。

质控质保核查单位需安排专门的审核人员对运维体系检查结果进行审核，及时发现异常检查结果，并报告南京市秦淮区生态环境局。

- 2.质保（QA）工作内容至少需包含如下：

（1）现场检查前后的标准品比对测试，需将现场所需要使用的流量计、臭氧光度计等，与省中心相关标准进行比对追溯校验，并进行相关记录。

（2）现场需使用比对追溯校验后的标准品（如追溯过的臭氧光度计），对气态分析仪进行多点校验，测试各测量因子与标准品之间的偏差、斜率、截距、相关系数。

（3）现场需对氮氧化物分析仪钼转化炉进行性能多点测试，并在同时对二氧化氮测值亦进行多点校准，测量其偏差、斜率、截距、相关系数。

（4）现场需使用比对追溯校验后的流量计，对颗粒物分析仪的流量进行校验，记录分析仪内部的温度压力测值，对相关的偏差进行计算并记录。

- 3.环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测便携式联机比对工作内容至少需包含如下：

在合同期内，按照采购人需求，完成环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测便携式联机比对工作。利用经校准后的便携式颗粒物监测仪与被筛查的环境空气颗粒物连续自动监测系统进行联机比对，统计连续自动监测系统与便携式颗粒物监测仪监测结果的相对误差，筛查评价环境空气颗粒物连续自动监测系统数据质量，给出初筛判断结果。

（1）便携式联机比对筛查物资准备清单

便携式联机比对筛查物资准备清单

| 物资类别 | 物资名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 便携式颗粒物监测仪 | PM10/ PM2.5 监测仪主机 | 4 |
|  | PM10/ PM2.5监测仪采样杆 | 4 |
|  | PM10/ PM2.5切割器 | 4 |
|  | 便携式颗粒物监测仪运输箱 | 4 |
|  | 钥匙 | 4 |
| 流量计 | 流量计 | 2 |
| 标准膜 | 配套标准质量膜 | 2 |
| 温湿度计 | 温湿度计 | 2 |
| 大气压计 | 大气压计 | 2 |
| 辅助设备 | 手电筒 | 1 |
|  | 照相机 | 1 |
|  | USB 闪存盘 | 1 |
| 文件 | 联机比对筛查记录 | 1 |
|  | 期间核查记录 | 1 |

（2）现场仪器布设

使用两台便携式颗粒物监测仪开展PM2.5或PM10现场联机比对。便携式颗粒物监测仪采样口距地面高度不低于1.5m，避开污染源及障碍物。采样口距离墙壁或站房实体围栏1.0m以上，采样口高于实体围栏至少0.5m以上。便携式颗粒物监测仪采样切割器与站点颗粒物连续自动监测系统采样切割器应尽可能位于同一水平面，一般垂直距离不超过1.0 m；所有颗粒物监测仪采样切割器相距（1.5～3.0）m。

（3）保证比对周期内仪器稳定运行

便携式颗粒物监测仪需在布设完成后稳定运行6h，而后开展不少于3个比对日（72h）的比对工作，每个比对日需满足至少20个有效小时值。比对期间两台便携式颗粒物监测仪小时浓度的相对标准偏差均值应不大于10%，否则比对结果无效。若两台便携式颗粒物监测仪单个比对日的浓度均值低于20μg/m3，则认为该比对日数据无效，需延长比对时间，直至获得不少于3个比对日的有效数据。

（八）外部质量监督要求：

中标供应商要接受采购人对质控检查工作的监督检查。

1.采购人不定期对质控检查机构的质量管理体系、质控检查活动完成情况等进行飞行检查，并对现场质控检查情况进行抽查，发现的不合格项要求在1个月内限时整改，且每项次予以1000元扣款（考核后扣除）；属于超时完成任务的，每延期1天扣款500元；不合格项达到5项次及以上或有不合格项虽经指出但未能在1个月内完成整改的，报监管部门同意后终止合同。

2.上述检查中，按检查情况累积，如果以下行为出现2次以上5次以下（含5次），采购人发文进行通报；出现5次以上，报监管部门同意后终止合同：

（1）除遭遇极端天气等客观原因外，没有到达点位现场进行质控检查；

（2）质控检查过程出现不符合技术要求的行为被质疑成功的；

（3）非在采购人处备案的人员开展质控检查任务。

严禁出现数据弄虚造假行为：

中标供应商不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行原环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即报监管部门同意后终止合同，由此产生的一切责任全部由中标供应商承担，并将中标供应商列入黑名单。

（九）数据归属及保密

本项目所形成的所有质控检查形成的数据及报告归采购人所有。未经采购人授权，中标供应商无权使用任何质控检查结果或将质控检查结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为采购人保密。

（十）报告编写要求

对全区11个街道空气自动站开展质控质保评估，提交2份半年度质控（QC）检查报告和1份年度质保（QA）检查报告。

- 项目验收

- 采购人自行组织，成交供应商提供履约情况及相应的证明材料，供应商对提供材料的真实性负责。

- 报价要求

- 本项目报价方式为总价报价。供应商的报价应包括年度内完成本项目所需的所有费用，报价包括但不限于完成本项目所需的人员、调查、交通、设备仪器、耗材、报告编制、管理费及税金等一切费用。供应商报价时应结合自身经验对项目所需费用进行自主综合报价。一旦中标，无论供应商是否单独列出，均视为已含在投标报价中。报价中应考虑市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受，也不作为减轻责任、减少服务、降低质量的理由。

# 合同主要条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

- 政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南京市财政局  监制

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：                          ，服务内容详见采购文件及乙方投标文件等。

第二条 合同总价款

本合同项下总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于  （项目名称）     的采购文件和有关附件、供应商的投标文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件、报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量及服务安全保证

1、乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准，行业有规定的，还要符合相应规定。

2、乙方派驻人员在服务期间造成伤亡、火警、火灾、设备等一切事故（包括由乙方责任造成甲方、乙方、他方人员伤亡或财产损失等），乙方是服务期间安全第一责任人，若出现安全责任事故等重大意外，责任和费用均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任和费用，特此提出免责声明。乙方在安全事故发生时，出现逃避、推诿不处理等情况时，甲方介入后所垫付的相关费用均由乙方承担。

第六条 交付使用和验收

1、服务期限：20   年  月  日至20   年  月  日。

2、验收标准：按行业通行标准、采购文件及乙方投标文件的承诺。

3、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收并有权不支付任何款项。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

2025年10月支付合同总额的75%；服务期满后根据工作完成情况支付尾款（扣除应扣款项）。

4、为保障2025年本项目服务工作的延续性，由于2025年财政计划申请及财政资金审批等因素，服务已由第三方单位开展部分工作的，其间产生的费用将根据提供的服务情况，由乙方根据本次中标价负责与之结算。

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务或拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰逾期违约金，但累计逾期违约金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞逾期违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价额的5%向甲方承担违约责任。

8、上述4-7款违约责任甲方可以累计和分别向乙方主张，乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总额30%赔偿金。

第九条  合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

- 基本目录

- 开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号：分包号

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年   月     日

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

- 2、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、项目负责人：               移动电话：

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

### 3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

致：南京市秦淮生态环境局(采购人)

源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿（供应商住址）的＿＿＿＿（供应商名称）法定代表人＿＿＿＿（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权＿＿＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                      （项目名称），＿＿＿＿（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日签字生效，特此声明。

被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商：      （加盖电子公章）

日期：年月日

（注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件）

法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称： （加盖电子公章）

年  月  日

附：法定代表人居民身份证正反面复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 4、分项报价表

分项报价表（参考，可自拟）

项目名称：                                     分包编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计： |  |  |  |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

- 5、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	                             分包编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

- 6、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	                                 分包编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 7、采购文件要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料

- 二、资格文件

资格证明文件

- 具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，扫描件加盖电子公章）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明或其上一年度经审计的财务报告的扫描件加盖电子公章)；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件加盖电子公章，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件加盖电子公章)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，提供承诺书(格式见附件）加盖电子公章)；

（5）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式见附件）加盖电子公章)；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（分别提供信用中国网站查询截图加盖电子公章）。

（7）本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）。

注：第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，以上（2）-（6）条可以以在线下载的应由法定代表人签字并盖单位电子公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

不得以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的（2）-（6）条按要求提供证明材料扫描件加盖电子公章。

- 三、综合评审评分项

（注：详见第三章 评标标准。）

- 四、价格折扣文件格式

- 1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46号）的规定，本公司参加南京市秦淮生态环境局的2025年秦淮区空气自动监测站质控、日常运行技术服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2025年秦淮区空气自动监测站质控、日常运行技术服务项目属于其他未列明行业。承接企业为         （企业名称）,从业人员       	人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称:           （加盖电子公章）

日期：  年  月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。（自测小程序链接：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

- 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

- 3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 五、附件

- 附件一、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：

分包编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

- 附件二、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

- 附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市秦淮生态环境局：

我单位           （供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：     年  月  日

- 附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市秦淮生态环境局：

我单位             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。( 若有 )

主要专业技术能力有：         。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期： 年   月   日

### 附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（公章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

特别说明：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目招标公告中“二、申请人的资格要求 2.1条”及“二、申请人的资格要求 2.9条”中涉及的证明材料，供应商可以在电子投标文件中一次性提交，也可以在电子投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。