南京市鼓楼生态环境局

2025年南京市鼓楼区11个空气自动监测站运维服务项目招标文件

招标单位：南京市鼓楼生态环境局

项目编号：JSZC-320106-JITC-G2024-0314

江苏省招标中心有限公司

中国 南京

二〇二四年十一月

目   录

第一章	招标公告	2

第二章	供应商须知	6

一．总则	10

二．招标文件	14

三．投标文件	15

四．投标文件的递交	17

五．开标和评标	18

六．确定中标	21

七．询问与质疑	22

八．其他	23

第三章 政府采购合同条款及格式	24

第四章 采购需求	28

第五章 评标方法与评标标准	37

第六章 投标文件格式	41

# 第一章 招标公告

项目概况

2025年南京市鼓楼区11个空气自动监测站运维服务项目的潜在供应商应在规定时间内通过江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年12月9日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320106-JITC-G2024-0314

2.项目名称：2025年南京市鼓楼区11个空气自动监测站运维服务项目

3.预算金额：人民币190.00万元/年

4.最高限价（如有）：人民币190.00万元/年

5.采购需求：本项目包含鼓楼区11个街道小型标准站的2025年度的运维服务。具体服务内容详见招标文件。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2023年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2024年4月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.1.6通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于2.1.2至2.1.6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1中小企业政策：根据财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》 (财库〔2020〕46号)，本项目为专门面向中小企业采购，只面向中型、小型或微型企业采购，非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理，供应商须提供中小企业声明函。

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

2.3.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.1.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.2其他资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网。

获取方式：网上下载

售价：0元。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月9日14:00（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

开标地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（5）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

2．供应商诚信档案管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

3.在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

4．潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3） “CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市鼓楼生态环境局

联系人（项目负责人）：许先生

电话：025-58590225

地址：南京市鼓楼区中山北路540号下关大厦8楼

2.采购代理机构信息

名称：江苏省招标中心有限公司

地  址：南京市郑和中路118号D座17楼

联系方式：鲁民颉  姜 瑶  陈 诚

电  话：025-83249927、83249926、83248600

3.项目联系方式

项目联系人：鲁民颉  姜 瑶  陈诚

电  话：025-83249927、83249926、83248600

网  址：南京公共采购信息网   江苏政府采购网

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

本表是对《供应商须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称：南京市鼓楼生态环境局 地 址：南京市鼓楼区中山北路540号下关大厦8楼 联系人：许先生 电 话：025-58590225 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市郑和中路118号D座17楼D座1702室 联系方式：鲁民颉 姜 瑶 陈 诚 电 话：025-83249927、83249926、83248600 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■不组织 |
| 5 | 9.1 | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 10.1 | 联合体投标 | ■不接受 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 12.1 | 样品 | 投标样品递交：■不需要。详见第四章《采购需求》 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 13 | 20.5 | ★投标报价 | 投标报价的其他要求： （1）投标报价应为完成本项目工作所发生的一切预见和不可预见费用；（2）采购人不再支付其他任何费用。 |
| 14 | 21.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 投标保证金 | ■不需要 |
| 16 | 23.1 | 投标文件份数 | ■不需要 |
| 17 | 24.1 | 投标文件的递交 | 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 25.1 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 19 | 28.1 | 开标时间、地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 20 | 29.2.1 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 21 | 30.1.1 | 评标委员会 | 5人及以上单数。 |
| 22 | 30.5.3 | 核心产品 | ■服务类，不适用。 |
| 23 | 31.3 | 确定中标单位 | 1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。 2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。 |
| 24 | 31.4 | 公告媒体 | 《南京公共采购信息网》（https://njgc.jfh.com/）、《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/） |
| 25 | 35.1 | 履约保证金 | ■不要求提供 |
| 26 | 36.1 | 供应商对采购文件的询问 | 时间：开标前十五日 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至wanghui@jitc.cn邮箱）通知采购代理机构。 |
| 27 | 37.1 | 供应商对采购文件提出的质疑 | 形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至wanghui@jitc.cn邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 28 | 38.1 | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书时，按照三年合计总金额依据《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协【2022】002）收费标准的65%向招标代理机构支付招标代理服务费。招标代理机构在收到代理服务费后向中标人开具等额的中标服务费发票。 招标代理服务费发票为数电发票，开具后将直接发送至中标人在我司JSTCC系统注册时预留的邮箱，若中标人未预留数电发票接收邮箱或需更改邮箱，请在中标公告后及时与对应项目负责人联系。 |
| 29 | 39.1 | 其他规定 | 采购项目类型：服务类 |
|  |  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
|  |  |  | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  |  | 信用承诺相关规定 （1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。 （2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中2.1.2款至2.1.6款涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 （3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 （4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。 |

# 供应商须知

# 一．总则

# 1.采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

# 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。

2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

# 3.适用法律

3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

# 4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。

4.3信息安全产品

4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。

4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

# 5.相关费用

5.1参加投标活动的供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 6.保密

6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。

# 7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

# 8.现场考察

8.1供应商须知前附表规定现场考察的，供应商须按照供应商须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

# 9.开标前答疑会

9.1供应商须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按供应商须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

# 10.联合体投标

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

# 11.分包

11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见供应商须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

# 12.样品

12.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见供应商须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。

# 13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

# 14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见供应商须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见供应商须知前附表。

# 15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见供应商须知前附表。

# 二．招标文件

# 16.招标文件的构成

16.1招标文件各章节的内容如下：

第一章：招标公告

第二章：供应商须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评标方法与评标标准

第六章：投标文件格式

对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。

# 17.招标文件的澄清或者修改

17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

# 三．投标文件

# 18.投标文件的组成

18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。

18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）供应商具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则供应商应按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。

（7-2）财务报表，格式见附件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需）

（9）投标保证金（如需），格式见附件。

（10）联合体协议书（如需），格式见附件。

（11）分包意向协议（如需），格式见附件。

（12）公章授权书（如需），格式见附件。

（13）供应商参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。

18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）供应商售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目人员简历表（如需）。

（5）投标标的物符合招标文件规定的证明文件（如需）。

18.4投标文件的其他部分

18.4.1投标文件的其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

# 19.投标文件编制的原则

19.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，供应商应按格式逐项填写内容。

19.2供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

# 20.投标报价

20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

20.3供应商应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的风险一律由供应商自行承担。

20.4供应商要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括供应商为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

20.5投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

# 21.投标有效期

21.1投标有效期见供应商须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从供应商须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购方的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

# 22.投标保证金

22.1本项目是否交纳投标保证金见供应商须知前附表。

22.2供应商须知前附表规定交纳投标保证金的，供应商应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交供应商须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与供应商须知前附表规定的投标有效期一致。★供应商未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5中标的供应商的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。

22.6供应商有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：

（1）供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）供应商在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

# 23.投标文件的制作和签署

23.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

23.2★投标文件应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。

23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4★如投标过程中供应商使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖供应商公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。

23.5除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

# 四．投标文件的递交

# 24.投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

# 25.投标文件解密

25.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

25.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

# 26.投标文件的修改和撤回

26.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

26.2供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

26.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

# 27.诚实信用

27.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

27.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

# 五．开标和评标

# 28.开标

28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。

28.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

28.3供应商不足3家的，不得开标。

28.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

28.6供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

# 29.资格性审查

29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

★29.2供应商不具备招标文件规定的供应商资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

29.3已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。

# 30.评标

# 30.1评标委员会

30.1.1评标委员会成员组成见供应商须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。

# 30.2符合性审查

30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

# 30.3投标文件澄清

30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

30.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.3.3评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

# 30.4报价修正

30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

# 30.5同品牌多家供应商处理原则

30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见供应商须知前附表。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

# 30.6比较与评价

30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

# 30.7编写评标报告

30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 30.8评标过程的保密

30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

# 六．确定中标

# 31.确定中标人

31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。

31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见供应商须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

# 32.中标通知书

32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。

# 33.废标

★33.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33.2废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

# 34.签订合同

34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 35.履约保证金

35.1本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

35.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★35.3中标人没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

# 七．询问与质疑

# 36.询问

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按供应商须知前附表载明的形式通知采购方。

36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

# 37.质疑

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以供应商须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。

# 八．其他

# 38.招标代理服务费

38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

# 39.其他规定

39.1投标文件的其他规定见供应商须知前附表。

# 40.文件解释权

40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

# 政府采购合同条款及格式

本章合同格式文本仅供参考，部分细节内容可由甲乙双方在实际签订时另行约定，但必须经甲方审核同意后方可签署。

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局 监制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省招标中心有限公司的招标结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款（含税）为大写：人民币，小写：￥元。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条履行合同期限、地点

1、履行合同期限：

2、履行合同地点：南京市鼓楼区。

第四条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第五条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式如下：

（1）合同签订 30个工作日以内，采购人支付合同金额 40%；

（2）项目进度过半后，采购人支付合同金额30%；

（3）合同内工作内容全部履行完毕，供应商提供运营维护工作报告后，采购人支付合同金额25%；

（4）剩余尾款在合同内工作内容全部履行完毕，供应商提供运营维护工作报告期后满六个月支付。

以上各环节合同款支付以财政资金到账为前提。

第八条 违约责任

１、甲方若无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方应向乙方偿付合同总价5%的违约金。

２、甲方若未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、乙方若逾期提供服务的，每逾期1天，乙方应向甲方偿付合同总额5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过合同总价款的5%。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所提供的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收且甲方有权不予支付未付合同价款。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。甲方未拒收的，要求乙方按照合同规定提供供货服务。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款5%向甲方承担违约责任。乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

7、乙方应该按照本合同、招标文件的约定提供符合标准的人工服务，如乙方提供的服务未满足本合同、招标文件的约定及要求，则乙方应按合同总款5%向甲方承担违约责任。乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务。乙方给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

8、乙方应该按照本合同、招标文件约定的要求保证在线监控设备连续、稳定、正常运行。如因乙方的原因造成在线监控设备站不能连续、稳定运行，乙方应按合同总价款5%向甲方承担违约责任。乙方给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

9、乙方未按照本合同、招标文件约定的要求提供服务的，甲方有权暂停款项的支付，直至乙方提供符合标准的服务。

10、乙方如为甲方提供服务过程中侵犯了第三方权益，给甲方造成损失的，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金，如存在超出部分，则按照实际损失予以赔偿。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京苏宁工程咨询有限公司组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自双方签章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

3、本合同适用中华人民共和国法律，并应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

# 第四章 采购需求

- 一、运维服务技术要求：

- 1、总体要求

(1)本次报价为运维报价，包括运维期间的水电费、网费；

(2)运维期间，如果成交供应商出现重大失误，采购人随时有权终止合同；

(3)供应商为每个站点提供的运维服务人员中，须有获得中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证的运维人员。

(4)未明确事项参照国家《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）等相关技术规定执行。

- 2、运维过程主要工作内容

(1)空气站的日常运行维护，对滤纸、滤膜等耗材进行更换，对采样头、采样管路等进行清洗，采样流量、斜率、截距等进行检查校准，检查仪器设备状态是否正常，监测数据是否合理（与周边和历史数据的比较）；

(2)空气站的日常质量管理，含校零、校标、校跨等；

(3)空气站的日常安全管理，视频系统、空调系统等是否正常，采样间是否漏雨，消防器材是否过期等等；

(4)对空气站的相关辅助和质控设备进行维护保养及维修；

(5)对空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站通讯正常；

(6)当仪器出现故障时，成交供应商日间在2小时内到达现场，夜间在6小时内到达现场。到达现场后应在4小时内完成修复并正常出数，不能及时修复时，也应立即在4小时之内使用备机开展监测；

（6）对站房及附属设施的日常维护，维修等。

- 3、运行维护工作目标

成交供应商必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站的运行质量应达到以下指标：

（1）所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

（2）数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；

（3）运维任务完成率100%。

- 4、运维设施设备内容

本项目是对站点PM2.5在线监测仪、PM10在线监测仪、O3在线监测仪、NO2在线监测仪、CO在线监测仪、SO2在线监测仪、降尘罐、气象仪（五参数）、采样系统、数据采集系统、质控设备、站房及附属设施、安保摄影系统等进行维护、校准、维修等，需支付更换必要的监测仪器配件费用、耗材费用、网络通讯费用、计量检定费用、水电费、检查维护的交通费等保证站点正常运行的全部费用，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。具体运维子站名称及设施设备如下：

| 序号 | 站点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 润江路站 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 2 | 中央北路站 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 3 | 建宁路站 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 4 | 北京西路站 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 5 | 古平岗站 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 6 | 幕云路站 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 7 | 南惠路站 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 8 | 宁海路站 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 9 | 中山北路站 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 10 | 龙园南路站 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 11 | 幕府路 | SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5 |

- 5、常规空气站运维工作具体要求

成交供应商应遵守生态环境部、中国环境监测总站、江苏生态环境厅、南京市生态环境局关于环境空气自动监测城市站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、江苏生态环境厅、南京市生态环境局出台新的空气站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

5.1.一般要求

(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

(3)保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(4)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(5)定期检查消防和安全设施；

(6)每次维护后做好系统运行维护记录；

(7)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

5.2.每日工作内容

每天一次远程查看空气站数据并形成记录，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现运行数据有持续异常值时，应立即派员赴现场进行排查，日间在4小时内到达现场，夜间在12小时内到达现场。到达现场后应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

(4)根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

(5)根据故障报警信号判断现场状况；

(6)每日检查数据是否及时上传至市站，发现数据掉线及时恢复。

5.3.每周工作内容

每周至少完成中标维护范围内的所有空气站1次巡视，并做好巡查记录备查，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

(3)检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

(4)对臭氧分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

(5)检查外部环境是否正常，有无对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

(6)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(7)检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

(8)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

(9)在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

(10)应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

(11)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

(12)每周对气象仪器的运行情况进行检查。

(13)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

(14)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

(15)每次巡检时检查氮氧化物分析仪的干燥剂，如发现干燥剂三分之二改变颜色，应对其进行更换。

5.4.每月工作内容

(1)清洗PM2.5切割器（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

(2)检查PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

(3)对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

(4)每月对数据进行移动硬盘等不同介质的备份;

(5)降尘罐集尘情况进行采集分析，对降尘罐进行清理，检查降尘罐完好情况。

5.5.每两个月工作内容

(1)更换PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

(2)校准和检查PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

(3)用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

(4)每月对CO、SO2、NOx、O3仪器进行流量审核，并填写相关质量控制报告。

5.6.每季度工作内容

(1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2)对PM2.5监测仪器进行膜校准，超过规范要求时，及时进行校准。

(3)每季度对气态监测仪器（SO2、CO、O3、NOx）进行多点线性检查与精度检查、NOx监测仪钼转化炉转化效率检查，并填写季度质量控制报告

5.7.每半年工作内容

(1)检查PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

(2)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

(3)对动态校准仪流量进行检查，必要时校准；

(4)采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递，半年需将所有点位传递一次；

(5)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(6)每6个月检查采样泵压力，真空压力低于0.05MPa时对泵进行维护。

5.8.每年工作内容

(1)对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，如泵组件需要更换时，需对泵组件进行更换。

(2)每12个月更换标准钢瓶气时进行检漏，防止漏气发生；如果出现钢瓶气未到期，其内部气体已漏完，应按照采购人的要求立即进行钢瓶气购置。

(3)6月至10月期间每次巡检对空气压缩机放水。

5.9.空气站维护档案建立

将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用中国环境监测总站制定的统一样式表格（参见总站作业指导书中“记录表格—环境空气自动监测分册”）。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括但不限于下列内容：

(1)城市站运行维护记录表；

(2)颗粒监测仪校准检查记录；

(3)气态污染物监测仪校准检查记录；

(4)空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

(5)空气自动监测系统备品备件管理记录表；

(6)城市站主要消耗材料使用登记表；

(7)多点线性校准表格；

(8)标准物质使用记录；

(9)空气自动监测系统仪器资料保管清单。

5.10.其他相关要求

(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知区局；

5.11.质量控制要求

成交供应商需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

(1)量值溯源要求

成交供应商应每年将所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备进行溯源，每半年将空气站所用的臭氧标准进行溯源，每半年对空气站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

(2)日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

安装时

移动位置时

进行可能影响校准结果的维修或维护后

分析仪暂停工作一段时间后

有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

达到国家规范或本采购文件要求的校准周期或校准要求的

(3)质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档，并在运维期满后移交区局。

5.12.系统设备维修要求

(1)运行维修基本要求

成交供应商负责站房内所有监测设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。除电力、通讯网络外与空气站正常运行有关的监测仪器设备若是需要维修，须保证因维修导致的每日数据中断不大于3小时，若无法完成，需更换备用机器进行监测，以保证每日的监测数据有效率。若维修后，类似的同样问题在三天内再次出现，也应立即更换备机，将监测仪器彻底维修。

(2)设备维修质量控制要求

监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、颗粒物手工比对等方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

- 二、监督考核机制

鼓楼区生态环境局开展运维管理考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费。

- 1.监督管理

(1)承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等；

(2)运维期间不出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的；

(3)运维期间，按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

- 2.数据有效性

2.1数据捕获率

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。每日各项目应获得小时值数据量均按 24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因自然灾害、外部停电或其他不可抗拒造成的停止监测的小时数。

数据捕获率=实际捕获数据个数/应捕获数据个数×100%。

2.2有效运行率

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求。

以单台单参数考核，除自然灾害、外部停电或其他不可抗拒的原因外，SO2、CO、NO2、PM10、PM2.5等5个参数因子，每日至少有20个小时数据；O3每日8时至24时至少有14个有效8小时平均浓度值，当不满足14个有效数据时，如果日最大8小时平均浓度超过浓度限值标准时日数据有效。各项参数每月有效运行率达到90%（二月份25天、其他月份27天）为合格。

- 3.考核办法：

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

采购单位每季度对成交单位开展一次运营维护工作考核，以每个空气自动站为单位进行。各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于85分为不合格；平均分大于85分为合格。具体考核内容详见附件街道空气自动站运维情况考核表。

- 4.运维费核算方法

绩效考核平均总分85（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核平均总分85分以下的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。若成交单位发生运维事故、未通过上级主管部门的质控检查等情况，采购方有权扣除不高于40%的运维费。

- 5.考核惩处要求：

5.1一旦发现虚假数据，采购方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

5.2如果成交单位运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购方有权提前取消运维合同。

5.3如果成交单位未能有效开展运维工作，空气自动站站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上空气自动站有效运行率连续2月低于80%，或在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项，采购方有权提前取消运维合同。

附件:

鼓楼区空气自动站运维情况考核表

考核站点：                                                       考核时间：

运营商：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据捕获率 （20分） | 数据捕获率=实际捕获数据个数/应捕获数据个数×100%。 （因自然灾害、外部停电或其他不可抗拒的原因外，造成的停止监测数据不参与计算） | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得18分；90%＞在线率≥85%的得12分；在线率<85%不得分。 |  |
| 有效运行率 （20分） | 有效运行率=因子有效数据个数/应上传数据个数×100%。 （因自然灾害、外部停电或其他不可抗拒的原因外，造成的停止监测数据不参与计算） | 各项参数每月有效运行率达到90%（二月份25天、其他月份27天）为合格，每有一项因子数据有效运行率不满足扣2分。 |  |
| 站点质控 （30分） | 站点质控得分=南京市乡镇（街道）空气自动站质控考核得分/100×30 | 以南京市乡镇（街道）空气自动站质控考核得分为准 |  |
| 运维内容 （18分） | 站房（2分） | 空调（去湿）、电、灭火器、照明等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁、物品摆放有序得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 维护频次（2分） | 运维频次满足每周运维1次，定期进行设备性能检查和管路清洗，到站率不足一周一次不得分 |  |
|  | 自动监测仪器（6分） | 定期更换易耗品、定期更换纸袋；定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 采样系统的维护（2分） | 及时维护采样系统（采样头、切割器、采样管道），保证采样系统无积灰、积水或障碍物，防止管路堵塞或破裂得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 数据一致性（2分） | 仪器上传数据与工控机数据库获取数据一致得满分，否则不得分 |  |
|  | 通讯（1分） | 保证无线通讯线路的畅通得满分 |  |
|  | 仪器运行记录（3分） | 运维记录、质控记录、备品备件更换等记录齐全，档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣分 |  |
| 运维响应（12分，每项4分） | 应急响应 | 对监测数据异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反应仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

注：表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点后保留两位） | 20 |
| 2 | 人员配置（11分） | 项目经理： （1）供应商拟投入本项目的项目经理1人，具有环境类高级及以上职称的得1分； （2）项目经理具有中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测培训合格证得1分； （3）项目经理具有环境类本科或本科以上学历的得1分； 本项最高得3分。 （注：需提供证书及合格证复印件，供应商近6个月连续为该人员缴纳社保的证明材料复印件。） | 3 |
|  |  | 项目组成员（不含项目经理）： （1）为本项目配置的运维人员具备中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证，每1人得1分，最高得4分。 （2）同时具备仪器仪表类或环境类或电气类或信息类专业中级及以上职称的，每1人加1分。 本项最高得8分。 （注：需提供证书及合格证复印件，供应商近6个月连续为该人员缴纳社保的证明材料复印件。） | 8 |
| 3 | 运维服务方案及技术要求响应情况（35分） | 3.1项目背景及现状分析: 根据投标人对本项目情况的了解与熟悉程度进行综合评分。 （1）上述内容分析表述完整、合理可行、针对性强、贴近项目实际，得7分； （2）上述内容分析表述较完整、较可行、针对性较好、基本贴近项目实际，得5分； （3）上述内容分析表述不完整、不可行、针对性一般、与实际情况存在偏差，得3分； （4）未提供不得分。 | 7 |
|  |  | 3.2运维方案和措施： 根据供应商提供的运维方案和措施，对运维工作的内涵理解深刻，拟采取的运维措施能系统全面的覆盖所有运维工作，制定有详细的运维方案，包括规章制度、具体的日常维护、定期巡检和故障维修等措施进行综合评审： （1）制定了详细且严谨的规章制度，提供了详细具体的日常维护方案、定期巡检方案和故障维修方案，方案合理可行，可操作性强，完全满足采购文件需求的得7分； （2）制定了规章制度、日常维护、定期巡检和故障维修方案，方案合理可行，可操作性一般的得5分； （3）方案缺漏较多，整体较差的得3分； （4）未提供相关方案措施的不得分。 | 7 |
|  |  | 3.3异常数据判断与处理方案： 根据供应商提供的异常数据判断与处理方案进行综合评审： （1）对采购需求理解准确，提供了多种具体可行的异常数据判断方法，系统地阐述判断方法和依据，提出切实可行的问题核查方法及处理措施，并制定完善的工作流程图，能完全满足采购文件需求的得7分； （2）提供了异常数据判断的几种方法，阐述了判断依据，提出问题核查方法及处理措施，制定工作流程图，基本满足采购文件需求的得5分； （3）方案缺漏较多，整体较差的得3分； （4）未提供相关方案措施的不得分。 | 7 |
|  |  | 3.4应急预案： 根据供应商提供的应急预案，判断其对运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题是否具备有效的预防和应急措施进行综合评审： （1）对应急工作进行了合理规划并制定可行计划，同时根据采购文件技术要求，列出各种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，系统地阐述判断和解决方法，制定完善的工作流程，能完全满足采购文件需求的得7分； （2）应急方案比较合理，列出的几种应急情景、发现应急情况的方法、应急措施及解决方案，基本满足采购文件需求的得5分； （3）方案缺漏较多，整体较差的得3分； （4）未提供相关方案措施的不得分。 | 7 |
|  |  | 3.5质控工作方案 根据供应商对“质量控制要求”制定的详细的质控工作方案进行综合评审： （1）质量保证与质量控制体系完善，完全符合采购需求，并对应制定了详实可行的质控措施，高效保证运维质量，标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强，能完全满足本项目采购需求的得7分； （2）基本满足的得5分； （3）方案缺漏较多，整体较差的得3分； （4）未提供相关方案措施的不得分。 | 7 |
| 4 | 设备保障（5分） | 备机保障：投标人具有SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10 六项指标自动监测仪器各1套用作备机的得基础3分，每增加1套加1分，本项最高得5分。 需提供以下证明材料，否则不得分：①提供备机的采购合同和采购发票复印件加盖公章，如为投标人自产产品需提供自产证明加盖公章（格式自拟）；②提供备机配置情况清单：包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、来源、原理等；③提供备机有效期内的适用性检测证书。 | 5 |
| 5 | 认证证书 （8分） | 供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1项认证证书的得2分，本项最高8分。（提供证书复印件加盖公章） | 8 |
| 6 | 业绩 （15分） | 供应商从2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担的环境空气质量自动监测站运维服务（运维范围至少包括SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标分析仪）的，每提供1个业绩得3分，最高不超过15分。（需提供中标通知书及合同复印件并加盖公章） | 15 |
| 7 | 服务质量（6分） | 供应商获得中国环境服务认证证书，服务项目为环境空气连续自动监测系统运营服务得3分。（提供证书复印件加盖公章） | 3 |
|  |  | 供应商承诺在项目实施过程中安排至少一名运维人员提供驻场服务的得3分。（提供承诺书，格式自拟） | 3 |
|  | 合计 |  | 100 |

# 第六章 投标文件格式

南京市鼓楼生态环境局

2025年南京市鼓楼区11个空气自动监测站运维服务项目

投 标 文 件

项目编号：

招标编号：

供应商名称：（加盖电子公章）

地      址：_____________________

联系人及联系方式：_________________

二O   年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）投标函，格式见附件。

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（4）开标一览表，格式见附件。

（5）分项报价表，格式见附件。

（6）商务条款偏离表，格式见附件。

（7）供应商具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：

（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（7-2）财务报表等证明文件。

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。

（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。

（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（7-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。

（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（8）业绩

（9）用于本项目人员表

（9-1）项目经理

（9-2）项目组成员（不含项目经理）

（10）设备保障

（11）认证证书

二、技术部分

（1）技术条款偏离表

（2）项目背景及现状分析

（3）运维方案和措施

（4）异常数据判断与处理方案

（5）应急预案，判断其对运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题是否具备有效的预防和应急措施

（6）对“质量控制要求”制定的详细的质控工作方案

（7）服务质量

三、其他部分

（1）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料

（2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

一、价格及商务部分

# （1）投标函

致：江苏省招标中心有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：□大型企业 □中型企业 □小型企业□微型企业（在对应□内打“√”）。我方已知晓本项目为专门面向中小企业采购，只面向中型、小型或微型企业采购，非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

# （2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（供应商名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：______年		月		日

# （3）法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就      项目（项目名称）（项目编号：    ）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注： 1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就           项目（项目名称）（项目编号：              ），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若投标文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。

# 开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 年度投标总价（元/年） | （人民币，小写）元/年 （人民币，大写）元/年 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 是否属于中小微企业 | □是 □否 |

注：★1.供应商投标总价不得超过最高限价金额，否则将作无效标处理。

2.投标报价应为完成本项目工作所发生的一切预见和不可预见费用。

3.采购人不再支付其他任何费用。

4.采购内容详见采购文件第四章“采购需求”。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

# 分项报价表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元/年） | 总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度投标总价（元/年） |  |  | 元/年 |  |  |  |

注：1）此表由供应商自行填写；

2）报价合计须与报价一览表中的价格保持一致。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

# （6）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款响应 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |  |  |

注：

1. 供应商须根据招标文件商务条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应优于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

供应商名称：（加盖电子公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

# 供应商具备投标资格的证明文件

# （7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示供应商名称。

# （7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如供应商在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于下列7-2至7-6款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

# （7-2）财务报表等证明文件

# 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表复印件（即2023年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：______年		月		日

# （7-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（即2024年4月（含）以来），至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

# （7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供本次采购活动前6个月内（2024年4月（含）以来），至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件。

# （7-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：   年   月   日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

# （7-7） 信用中国查询

通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

# （7-8）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：______年		月		日

# （7-9）中小企业声明函（服务)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号)的规定,本公司参加（单位名称)的（项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。企业的具体情况如下：

1. 2025年南京市鼓楼区11个空气自动监测站运维服务,属于其他未列明行业；承建（承接)企业为（企业名称),从业人员  人,营业收入为   万元,资产总额为   万元,属于     企业（中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称),属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接)企业为（企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称（盖章)：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# （7-10）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

2、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

说明：（供应商须在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分）

南京市政府采购供应商信用记录表

暨信用承诺书（格式）

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏省招标中心有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

1、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

2、供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

3、注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

4、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

# 业绩

| 序号 | 项目单位名称 | 项目名称 | 合同时间 | 合同金额 | 项目单位联系人、联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

根据要求提供相关证明材料。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：______年______月______日

# （9）项目组人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格 | 职称 | 工作年限 | 项目角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目组成员 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目组成员 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目组成员 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目组成员 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据要求提供相关证明材料。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：______年______月______日

（9-1）项目经理

（9-2）项目组成员（不含项目经理）

# （10）企业实力

供应商根据评分办法提供相关证明材料。

# 二、技术部分

# （1）技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的技术条款（对第四章采购需求 逐条响应） | 投标文件的技术条款响应 | 是否偏离 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据招标文件技术条款要求填写此表，作为投标文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应优于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

# （4）服务方案

格式内容自拟。

# 三、其他部分

# （1）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料

# （2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

格式内容自拟。