
公开招标文件
	项目编号：JSZC-320192-TXJS-G2026-0005
项目名称：南京市公安局南京江北新区分局刑事技术(DNA)实验室建设项目
采购单位：南京市公安局江北新区分局
采购类别：货物类


招标代理机构：江苏天信建设项目咨询有限公司
二○二六年三月

目录
1

第一章  投标邀请

5

第二章  投标人须知

19

第三章  合同文本

24

第四章  采购需求

60

第五章  评标方法与评标标准

64

第六章  投标文件格式



第一章  投标邀请
项目概况

南京市公安局南京江北新区分局刑事技术(DNA)实验室建设项目JSZC-320192-TXJS-G2026-0005招标项目的潜在投标人，应在苏采云电子交易平台获取招标文件，并于2026年4月8日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-TXJS-G2026-0005
2.项目名称：南京市公安局南京江北新区分局刑事技术(DNA)实验室建设项目
3.预算金额：人民币400万元
4.最高限价：人民币378.310408万元（投标报价超过最高限价为无效标）。
5.采购需求（简介）：南京市公安局南京江北新区分局刑事技术(DNA)实验室建设项目，详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后90日历天内交付并完成供货、安装、调试和培训等工作。

7.本项目是否接受联合体参与采购活动：否。

8.是否接受进口产品：不接受。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照或法人证书；投标人为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年度的（2024年度或2025年度）财务审计报告或采购活动前一年内任意一月份资产负债表和利润表，成立不满一个月的可不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； 

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目不属于专门面向中小微企业采购。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。（投标人提供《中小企业声明函》，格式详见第六章，未提供中小企业声明函则不享受价格扣除）。

（3）项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无。
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：苏采云电子交易平台。

3.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年4月8日09:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他事宜

1.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求第（一）条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第（一）条”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份），材料须加盖公章并按招标文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2.现场勘察：采购人不统一组织现场勘察，供应商可自行联系采购人。请对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

3.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

4.关于“苏采云”政府采购交易系统的操作

（1）“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）

（2）供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html3.

（3）请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致的后果，供应商自行承担其后果。

（4）潜在供应商对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

（5）本招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次采购存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

5.采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政策文件。

6.投标响应保证金数额及交纳办法：本项目无须缴纳投标保证金。

7.是否接受进口产品：不接受。
8.拒绝下述供应商参加本次采购活动
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
八、联系方式 

1.采购人信息

采购单位名称：南京市公安局江北新区分局
采购单位地址：南京市江北新区丽岛路9号
联系人：张警官
联系电话：025-83146088
2.采购代理机构信息：

采购代理机构：江苏天信建设项目咨询有限公司
地址：南京市建邺区水西门大街272号金基广场502室（5A02室）
联系人：金佳懿、樊果、帅堰
联系电话：025-86556245-8011  18551711989
3.项目联系方式

项目联系人：金佳懿
电话：025-86556245-8011  18551711989

第二章 投标人须知
江苏天信建设项目咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南京市公安局江北新区分局（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就南京市公安局南京江北新区分局刑事技术(DNA)实验室建设项目采用公开招标方式采购，兹邀请符合资格条件的投标人提交投标文件和相关材料。

投标人须知前附表

	序号
	项目
	具体内容

	1
	项目名称
	南京市公安局南京江北新区分局刑事技术(DNA)实验室建设项目

	2
	采购方式
	公开招标

	3
	项目编号
	项目编号：JSZC-320192-TXJS-G2026-0005

	4
	采购代理

机构
	江苏天信建设项目咨询有限公司

项目负责人：金佳懿

电话：025-86556245-8011  18551711989

	5
	采购人
	采购单位名称：南京市公安局江北新区分局

联系人：张警官

联系电话：025-83146088

	6
	预算金额
	人民币400万元

	7
	最高限价
	人民币378.310408万元，超出最高限价的投标文件做无效响应处理。

	8
	报价方式
	所有投标报价均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到项目现场的全部费用（含相关税费、运输费、保险费、安装费及相关服务费等一切可能发生的费用）。

	9
	投标保证金
	无

	10
	招标文件获取
	通过苏采云电子交易平台免费获取

	11
	答疑

（勘查现场）
	采购人不集中组织，投标人可自行联系采购项目负责人答疑。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	12
	投标文件接收截止时间及地点
	截止时间（同开标时间）：详见招标公告

接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网开标大厅

	13
	投标文件

形式
	“苏采云”政府采购交易系统。本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

	14
	投标文件

完整性
	招标文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，且加盖的公章仅能使用与投标人名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章，否则，按无效投标文件处理。

	15
	投标文件有效期
	投标人提交投标文件截止之日起90天

	16
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	17
	中标候选人及中标人数量
	中标候选人：3名；中标人：1名

	18
	采购代理

服务费
	采购代理服务费由中标单位承担，交纳给招标代理机构。

（1）本次招标的中标服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给机构。招标代理服务费以中标价为计费基数按计价格【2002】1980号文件标准的65%执行，招标清单编制费按苏价服【2014】383号文件标准的65%执行。请供应商予以关注并核算到总报价中。

（2）交纳时间：获取中标通知书当日

（3）交纳方式：电汇、转账、现金

	19
	图纸
	本项目图纸仅供参考，中标后需要深化设计，投标时以清单为准。下载地址：https://pan.baidu.com/s/1C-HMBXWkrYVG_Ic9V7LXEA?pwd=8888 提取码: 8888 

	20
	其他
	/


1、 总则
1、 适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、 政策功能

3.1.促进中小企业发展

3.1.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

3.1.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.2.节能环保产品

3.2.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
3.2.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 

3.2.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

3.3.绿色采购

3.3.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
3.3.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

3.3.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

3.3.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.4.创新产品采购

3.4.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

3.5.网络产品、市场准入类产品采购
3.5.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

3.5.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

3.6.实施本国产品标准及相关政策

3.6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.6.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.6.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.6.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，详见第五章评标方法与评标标准。
3.6.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.7根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

2、 招标文件构成

4、 招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

（1） 招标公告；

（2） 投标人须知；

（3） 评标标准；

（4） 采购需求；

（5） 合同主要条款及格式；

（6） 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、 招标文件的澄清或者修改

5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

3、 投标文件的编制

6、 投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、 联合体投标（本项目不适用）

8、 投标文件的组成

8.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9、 投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1） ★投标函（投标申请及声明） ；

（2） ★法人授权书

（3） ★投标人资格资信证明文件：

1) 第一章招标公告中 二、（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2) 第一章招标公告中 二、（一）落实政府采购政策需满足的资格要求；

3) 第一章招标公告中 二、（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4） ★开标一览表及附表 ；

（5） 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6） 《商务条款偏离表》；

（7） 第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8） 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、 投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1） 技术说明或服务方案；

（2） 服务承诺；

（3） 投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、 投标文件的价格内容

11.1 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12、 投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、 投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

15、 投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、 投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 本次招标的中标服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给代理机构。招标代理服务费以中标价为计费基数按计价格【2002】1980号文件标准的65%执行，招标清单编制费按苏价服【2014】383号文件标准的65%执行。请供应商予以关注并核算到总报价中，无论是否单列均包含在总报价中。
4、 投标文件的递交

17、 投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、 投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理

18.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

19、 投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、 诚实信用

20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5、 开标、评标与定标

21、 开标

21.1 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3 投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、 评标

22.1 评标委员会
22.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1） 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2） 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3） 对投标文件进行比较和评价；

（4） 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5） 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1） 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2） 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3） 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4） 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5） 不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8） 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9） 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。

22.2.2.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3 有下列情形之一的予以废标：

（1） 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4） 因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5） 因重大变故，采购任务取消的。

（6） 投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3 澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5 相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

23.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

23.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
23.5启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证整材料不能证明其报价合理性的。评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
23、 确定中标人

23.1 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1） 评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2） 采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 中标人确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24、 中标通知书

24.1 中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

25、 评标过程的保密性

25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

6、 签订合同

26、签订合同

26.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

26.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

26.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.5 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

7、 质疑和投诉

27.询问
27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
28.质疑
28.1供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
28.2供应商认为招标文件、采购过程和中标/成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标/成交结果提出质疑的，自中标/成交结果公告期限届满之日起计算。  
28.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、开标时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
28.5质疑材料接收信息：

（1）接收单位：招标/采购代理机构
（2）联 系 人：金佳懿
（3）联系电话：025-86556245-8011  18551711989
（4）联系邮箱：843065156@qq.com
（5）接收地址：南京市建邺区水西门大街272号金基广场502室（5A02室）
28.6 以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.7供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人（采购代理机构）将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
28.8采购人（采购代理机构）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
29.投诉
29.1质疑供应商对采购人（采购代理机构）的答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
29.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
第三章  合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。
政府采购合同（货物）
合同编号： 
政府采购计划号：
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购招标结果签订本合同。
第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：           ，具体详见乙方投标文件。
第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款是完成本项目所发生的所有费用。其中包含以下内容： 

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料； 

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用； 

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金； 

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用； 

（5）供应商认为需要的其他费用。 

（6）本合同执行期间除根据合同约定的在实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 合同期限
合同签订之日起至质保期结束
第四条 组成本合同的有关文件  下列关于                  号标（项目编号）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）甲方的招标文件；   （2）乙方提供的投标文件和投标报价表（含分项报价表及供货一览表）；

（3）供货一览表；       （4）交货一览表；                 

（5）技术规格响应表；   （6）乙方承诺；

（7）履约及质量保证承诺；（8）中标（成交）通知书； 

（9）甲乙双方商定的其他文件等。

以上文件如对某一特定事项存在不一致的表述，则应以日期较后的相关规定为准。

第五条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
1、乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第七条 包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第八条 交付和验收
1、乙方应当在合同签订、现场满足安装条件后 90 天内将货物安装调试完毕，提请验收。 交货地点：采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输、装卸、原设备拆除及搬运等，费用由中标供应商负责。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。 

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。 

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方； 

乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。 

货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价，保修范围包括合同中所有配置。
3.3质保期为项目整体及所有货物质保_______年。质保期的计算自所有货物安装调试到位并通过验收合格后开始；保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行，但不低于接到报修电话后2小时之内到达现场维修。
3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条  项目联系人及职责

在本合同有效期内，甲方指定________为甲方项目联系人，乙方指定_________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、甲方项目联系人负责监督项目的实施与协调工作，对项目中遇到的问题进行协调与处理。

2、乙方项目联系人负责技术团队的协调工作，对项目开发进度进行管理与汇报。

3、一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。乙方应当在每次付款前提供相应的发票，因延迟交付发票导致甲方付款延迟的，甲方不承担责任。
3、付款条件：
（1）合同签订后采购人向供应商支付合同价款30%的预付款；

（2）所有货物全部抵达现场，经验收合格后，采购人向供应商支付至合同价款的50%；
（3）所购货物安装结束，经验收合格后，采购人向供应商支付至合同价款的80%；

（4）待采购人认可的结算审计单位出具审计报告后，支付至审定价的97%。

（5）尾款：如质保期无质量争议，质保期满后无息支付3%的尾款。

（6）采购人付款前，供应商提供符合采购人财务要求的增值税专用发票。

根据南京市公安局《关于进一步明确审计服务费相关事宜的通知》要求,若结算审计核减率在5% (不含5%)以内，审计费用由承租单位承担；核减率超过5% (含5%)，审计费用全部由服务提供单位承担,该费用直接在审定价中扣除；服务提供商应无条件接受公安内部审计部门延伸审计。本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，甲方将根据最终结算价调整付款基数，乙方应无条件配合。

第十二条 项目履约验收及档案
1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；
3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
第十三条 违约责任
１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
５、乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十四条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

3、甲方与乙方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止，但保密义务不解除。
第十五条 合同的转让
未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十六条 争议的解决
1、因货物或服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十七条 诚实信用 

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十八条 合同生效及其他
1、本合同自双方签字并盖章之日起生效。

2、本合同附件（如有）为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同如需补充或修改，须在甲乙双方协商一致的基础上，由甲乙双方签署书面补充合同。书面补充合同为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。补充合同与本合同不一致之处，以补充合同为准。

4、本协议一式 陆份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：南京市公安局江北新区分局（盖章）
	乙方（供应商）：         （盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：

	日      期：     年    月    日
	


第四章  采购需求
一、项目属性
货物类项目
二、项目概况
（一）项目背景
本采购项目是南京市公安局南京江北新区分局刑事技术(DNA)实验室建设项目，包括实验室维护结构系统、工艺空调及通风气处理及质控系统、智能化系统、工艺供气系统、工艺结排水系统（含污水处理系统）、智能化数字自控及运维系统等，满足刑事技术各项理化实验室要求及DNA实验室要求，详见产品清单。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
三、产品清单
	序号
	产品名称
	项目特征（品牌、规格或型号）
	单位
	数量

	专项配套设施

	1
	钢制通风柜
	1.材质：全钢材质落地式柜体，台面为12.7mm实芯理化板，5mm抗倍特内衬；
	台
	2

	
	
	2.工艺：表面经酸洗、磷化、防锈处理后，优质环氧树脂粉沫喷涂，可耐49种实验室常见化学试剂；
	
	

	
	
	3.安全配置：视窗采用 5mm厚钢化玻璃，通风柜门传动方式为同步带，液晶屏控制器，led照明，4个插座；
	
	

	
	
	4.尺寸：1500*850*2350mm      
	
	

	2
	排风系统
	含风机、管道、弯头等配件
	套
	2

	3
	台式紧急洗眼器
	PP材质，耐酸碱耐腐蚀，管体采用不锈钢，连接件全铜制作，内壁防锈
	台
	9

	4
	全钢边台
	1.材质：全钢材质落地式柜体，台面为12.7mm实芯理化板；
	米
	72

	
	
	2.工艺：表面经酸洗、磷化、防锈处理后，优质环氧树脂粉沫喷涂，可耐49种实验室常见化学试剂；
	
	

	
	
	3.配件：阻尼铰链，钢制滑珠导轨，钢制一字拉手；
	
	

	
	
	4.尺寸：L*750*800mm
	
	

	5
	仪器台
	1.材质：全钢材质落地式柜体，台面为12.7mm实芯理化板；（含美背）
	米
	3.2

	
	
	2.工艺：表面经酸洗、磷化、防锈处理后，优质环氧树脂粉沫喷涂，可耐49种实验室常见化学试剂；
	
	

	
	
	3.配件：阻尼铰链，钢制滑珠导轨，钢制一字拉手；
	
	

	
	
	4.尺寸：L*900*800mm
	
	

	
	
	　
	
	

	6
	中央实验台
	1.材质：全钢材质落地式柜体，台面为12.7mm实芯理化板；
	米
	6

	
	
	2.工艺：表面经酸洗、磷化、防锈处理后，优质环氧树脂粉沫喷涂，可耐49种实验室常见化学试剂；
	
	

	
	
	3.配件：阻尼铰链，钢制滑珠导轨，钢制一字拉手；
	
	

	
	
	4.尺寸：L*1500*800mm
	
	

	7
	试剂架
	1.立柱采用1.0mm厚钢板，数控折弯成型，表面磷化及环氧树脂喷涂。
	米
	4

	
	
	2.层板采用8mm厚钢化玻璃，外沿配铝合金栏杆，每隔1.5m配置1个多用电源插座。
	
	

	
	
	3.尺寸：L*300*750mm
	
	

	8
	天平台
	1.全钢材质，表面经过酸洗、磷化及防锈处理，再喷涂优质环氧树脂粉末。
	个
	1

	
	
	2.台面为12.7mm黑色实芯理化板，具备耐腐蚀和耐酸碱特性，内嵌40mm大理石台芯
	
	

	
	
	3.尺寸：900*750*800mm
	
	

	
	
	4.需符合招标文件技术标准及要求
	
	

	9
	功能柱
	1、多功能供给系统
	个
	2

	
	
	2、开放、通透的设计
	
	

	
	
	3、简单便捷的安装
	
	

	
	
	4、可更换的面板
	
	

	
	
	5、可安装水、点、气供应接口
	
	

	
	
	6、可安装数据接口
	
	

	
	
	7、可安装在地面或工作台上
	
	

	10
	PP水槽
	1.材质：高密度PP材质，注塑成型，耐酸碱腐蚀；
	个
	9

	
	
	2.尺寸：550*440*310mm；
	
	

	
	
	3.配件：高密度PP去水（带PP过滤提笼）、阻水盖
	
	

	11
	三口化水龙头
	PP加厚铜制材料，耐酸碱耐腐蚀，陶瓷阀芯，特制鹅颈管道可360°旋转
	个
	9

	12
	滴水架
	1.材质：PP材质，一体成型主板，含27滴水棒，底部集水盘设有排水孔及软管
	个
	9

	
	
	2.尺寸：550*400*120mm；
	
	

	13
	试剂柜
	1.材质：全钢材质，表面经过酸洗、磷化及防锈处理，再喷涂优质环氧树脂粉末。落地式柜体，采用C型拉手，对开门内嵌5mm钢化玻璃视窗，内置活动式层板
	个
	4

	
	
	2.尺寸：900*450*1800mm；
	
	

	14
	样品柜
	1.材质：全钢材质，表面经过酸洗、磷化及防锈处理，再喷涂优质环氧树脂粉末。落地式柜体，采用C型拉手，对开门内嵌5mm钢化玻璃视窗，内置活动式层板
	个
	6

	
	
	2.尺寸：900*450*1800mm；
	
	

	15
	资料柜
	1.材质：全钢材质，表面经过酸洗、磷化及防锈处理，再喷涂优质环氧树脂粉末。落地式柜体，采用C型拉手，对开门内嵌5mm钢化玻璃视窗，内置活动式层板
	个
	19

	
	
	2.尺寸：900*450*1800mm；
	
	

	16
	器皿柜
	1.材质：全钢材质，表面经过酸洗、磷化及防锈处理，再喷涂优质环氧树脂粉末。落地式柜体，采用C型拉手，对开门内嵌5mm钢化玻璃视窗，内置活动式层板，PP接液盘
	个
	3

	
	
	2.尺寸：900*450*1800mm；
	
	

	
	
	3.需符合招标文件技术标准及要求
	
	

	17
	货架
	1.材质：全钢材质，立柱1.2mm，层板0.8mm，共4层，可上下调节高度
	个
	39

	
	
	2.尺寸：1500*500*2000mm
	
	

	18
	实验椅
	液压升降，带靠背
	个
	20

	19
	办公桌
	1、尺寸1800*900mm,配1把椅子
	张
	4

	20
	会议桌
	3000*1000mm,配12把椅子
	套
	1

	装饰工程

	21
	50mm机制玻镁岩棉夹心彩钢板
	50mm机制玻镁岩棉夹心彩钢板，整体板厚为50mm，内填岩棉容重为100kg/m2;钢板厚度≥0.426mm(不包含表面烤漆涂层)；0.7mm高强度镀锌龙骨，含配套辅材。
	m2
	1065

	22
	背景墙
	 1、100mm厚轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层，面层采用4mm厚铝塑板；
	m2
	12.5

	23
	轻质砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级：200厚A5.0（B07）蒸压加气混凝土砌块
	m2
	16.2

	
	
	2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑
	
	

	
	
	3.综合考虑构造柱及圈梁
	
	

	24
	墙面砂浆找平层
	1、双面钢丝网片(钢丝直径2mm,孔距小于等于30mm)
	m2
	32.4

	
	
	2、双面1:2.5水泥砂浆抹灰,抹灰厚度大于等于15mm
	
	

	25
	玻璃隔断
	1.84系列铝合金隔断；
	m2
	46.58

	
	
	2.双层6+6mm防火玻璃；
	
	

	
	
	3.内填优质百叶；
	
	

	
	
	4.疏散过道部位耐火极限≥1H
	
	

	26
	吊楣
	1、75系列轻钢龙骨；
	m2
	29.33

	
	
	2、双面12厚石膏板
	
	

	27
	铝扣板吊顶
	1、Φ8吊杆和M8拉爆螺栓,间距1000;
	m2
	348

	
	
	2、C50轻钢尤骨,间距≤1200:
	
	

	
	
	3、专用配套龙骨,间距以铝扣板规范为准;
	
	

	
	
	4、600*600*0.8铝扣板
	
	

	
	
	5、C50 主龙骨斜撑反支撑
	
	

	
	
	　
	
	

	
	
	　
	
	

	28
	石膏板吊顶
	1.吊杆规格：Φ10镀锌螺纹钢吊杆
	m2
	73

	
	
	2.龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列U型上人轻钢主龙骨，间距900-1200mm
	
	

	
	
	3.CS50轻钢次龙骨，间距900-1200mm
	
	

	
	
	4..基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板，板面钉眼点防锈漆，刮腻子找平
	
	

	
	
	5.刮腻子遍数:三遍
	
	

	
	
	6.油漆品种、刷漆遍数:底漆抗菌无机涂料一遍，面漆抗菌无机涂料二遍
	
	

	
	
	7.C50主龙骨斜撑反支撑
	
	

	29
	50mm机制玻镁岩棉夹心彩钢板
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:10∮全牙镀锌螺杆
	m2
	228

	
	
	2.龙骨材料种类、规格、中距: 中字吊梁铝型材、T型喷塑龙骨、角铝
	
	

	
	
	3.面层材料品种、规格:50mm机制玻镁岩棉夹心彩钢板，岩棉体积密度≥100kg/m³
	
	

	
	
	4.C50主龙骨斜撑反支撑
	
	

	30
	楼地面找平
	1.垫层材料种类、厚度：50mm厚C25细石混凝土找平
	m2
	576

	31
	医用PVC地板
	　
	m2
	576

	
	
	1.吸收性界面处理剂
	
	

	
	
	2.3mm厚超强自流平
	
	

	
	
	3.专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）
	
	

	
	
	4.2mm厚同质透心PVC胶地板，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光
	
	

	32
	PVC踢脚线
	1.专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）
	m
	582

	
	
	2.2mm厚同质透心PVC胶地板，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光
	
	

	
	
	3.踢脚线高度10cm
	
	

	33
	金属踢脚线
	1.高度：100mm                             
	m
	50

	
	
	2.基层9mm耐火板基层
	
	

	
	
	3.面层材料品种、规格:1.2厚黑钛成品不锈钢贴脚线
	
	

	34
	800*800地面
	1.水泥砂浆一道，内掺建筑胶
	m2
	73

	
	
	2.20厚1:3水泥砂浆找平层
	
	

	
	
	3.20mm厚1:3千硬性水泥砂浆粘结层,表面撒素水泥粉;
	
	

	
	
	4.10厚800*800防滑防静电地砖地面，勾缝剂填缝（颜色近地砖色）
	
	

	35
	成品钢质门
	1.规格：1000*2200mm
	樘
	24

	
	
	2.材质：0.8mm厚钢板喷塑门，1.2mm厚钢板门框，5mm视窗钢化玻璃
	
	

	
	
	3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸等五金配件
	
	

	
	
	4.含五金、门框、包边等所有相关工作内容
	
	

	36
	成品钢质门
	1.规格：1500*2200mm
	樘
	9

	
	
	2.材质：0.8mm厚钢板喷塑门，1.2mm厚钢板门框，5mm视窗钢化玻璃
	
	

	
	
	3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸等五金配件
	
	

	
	
	4.含五金、门框、包边等所有相关工作内容
	
	

	37
	玻璃门
	1.规格：1500*2200mm
	樘
	1

	
	
	2.10mm厚钢化玻璃，含配套门锁铰链等
	
	

	38
	玻璃门
	1.规格：1000*2200mm
	樘
	1

	
	
	2.10mm厚钢化玻璃，含配套门锁铰链等
	
	

	39
	固定观察
	1.材质：铝合金型材
	m2
	45.5

	
	
	2.玻璃类型：5+40A+5MM厚钢化玻璃，中性玻璃胶密封处理
	
	

	40
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:暗式窗帘盒
	m
	70

	
	
	2.龙骨材质、规格、间距:Φ8镀锌全丝吊筋，卡式龙骨间距300mm
	
	

	
	
	3.基层材质:15mm 防火阻燃板
	
	

	
	
	4.面层材质:9.5mm纸面石膏板，面刷白色无机涂料
	
	

	41
	管道包柱
	50mm机制玻镁岩棉夹心彩钢板，整体板厚为50mm，岩棉体积密度≥100kg/m³；钢板厚度0.426mm；0.7mm高强度镀锌龙骨，含配套辅材；
	m2
	45

	42
	窗台板
	15mm防火阻燃板，15mm 厚人造石窗台板
	m
	80

	43
	传递窗
	外径尺寸：600×600× 600mm，整体 304 不锈钢 材质，双门电子互锁，带 紫外消毒灯
	个
	5

	44
	天棚开孔
	1.天棚开孔
2.孔洞大小自行考虑，综合报价
	个
	16

	45
	金属窗套
	75轻钢竖龙骨，12mm防火石膏板基层，4.5mm医疗洁净板窗套，含阳角处铝合金型材收口、配套辅材
	m2
	80.44

	46
	涂料墙面
	1.刮腻子遍数:三遍
2.油漆品种、刷漆遍数:底漆抗菌无机涂料一遍，面漆抗菌无机涂料二遍
	m2
	16.2

	强电

	47
	双电源切换配电柜
	1.规格：7AP1
	台
	1

	
	
	2.电器配置详见设计系统图
	
	

	
	
	3.安装方式：落地安装
	
	

	
	
	4.端子接线安装
	
	

	
	
	5.基础槽钢制、安、除锈刷油
	
	

	
	
	6.需独立接地
	
	

	48
	双电源切换配电柜
	1.规格：7AP2
	台
	1

	
	
	2.电器配置详见设计系统图
	
	

	
	
	3.安装方式：落地安装
	
	

	
	
	4.端子接线安装
	
	

	
	
	5.基础槽钢制、安、除锈刷油
	
	

	
	
	6.需独立接地
	
	

	49
	动力配电柜
	1.规格：KTAP1
	台
	1

	
	
	2.电器配置详见设计系统图
	
	

	
	
	3.安装方式：落地安装
	
	

	
	
	4.端子接线安装
	
	

	
	
	5.基础槽钢制、安、除锈刷油
	
	

	
	
	6.需独立接地
	
	

	50
	动力配电柜
	1.规格：RAPsb
	台
	1

	
	
	2.电器配置详见设计系统图
	
	

	
	
	3.安装方式：落地安装
	
	

	
	
	4.端子接线安装
	
	

	
	
	5.基础槽钢制、安、除锈刷油
	
	

	
	
	6.需独立接地
	
	

	51
	照明插座配电箱
	1.规格：7ALsy1
	台
	1

	
	
	2.电器配置详见设计系统图
	
	

	
	
	3.安装方式：底边距地1.2m 暗装
	
	

	
	
	4.端子接线安装
	
	

	
	
	5.需独立接地
	
	

	
	
	6.需独立接地
	
	

	52
	照明插座配电箱
	1.规格：7ALsy2、7ALsy6
	台
	2

	
	
	2.电器配置详见设计系统图
	
	

	
	
	3.安装方式：底边距地1.2m 暗装
	
	

	
	
	4.端子接线安装
	
	

	
	
	5.需独立接地
	
	

	53
	照明插座配电箱
	1.规格：7ALsy3
	台
	1

	
	
	2.电器配置详见设计系统图
	
	

	
	
	3.安装方式：底边距地1.2m 暗装
	
	

	
	
	4.端子接线安装
	
	

	
	
	5.需独立接地
	
	

	54
	照明插座配电箱
	1.规格：7ALsy4、7ALsy5
	台
	2

	
	
	2.电器配置详见设计系统图
	
	

	
	
	3.安装方式：底边距地1.2m 暗装
	
	

	
	
	4.端子接线安装
	
	

	
	
	5.需独立接地
	
	

	55
	照明插座配电箱
	1.规格：7ALgg
	台
	1

	
	
	2.电器配置详见设计系统图
	
	

	
	
	3.安装方式：底边距地1.2m 暗装
	
	

	
	
	4.端子接线安装
	
	

	
	
	5.需独立接地
	
	

	56
	单联单控开关
	1.规格：10A 2.安装方式:暗装
	个
	10

	57
	双联单控开关
	1.规格：10A 2.安装方式:暗装
	个
	13

	58
	三联单控开关
	1.规格：10A 2.安装方式:暗装
	个
	7

	59
	单联双控开关
	1.规格：10A 2.安装方式:暗装
	个
	6

	60
	单联二三极插座
	1.规格：10A 2.安装方式:暗装
	个
	105

	61
	单联二三极插座
	1.规格：16A 3.安装方式:暗装
	个
	25

	62
	试验台插座
	1.规格：10A 2.安装方式:暗装
	个
	106

	63
	传递窗插座
	1.规格：10A 2.安装方式:暗装
	个
	2

	64
	墙宽或顶面插座
	1. 规格：10A           

2. 安装方式:暗装
	个
	2

	65
	LED面板灯
	1.42W 吸顶/嵌入式安装 600*600
	套
	62

	66
	紫外线杀菌灯
	1.40W                

2.专用灯架
	套
	10

	67
	定时开关
	1. 规格：10A           

2. 安装方式:暗装  
	　
	6

	68
	LED面板灯
	1.48W 吸顶/嵌入式安装 1200*300
	套
	30

	69
	单管荧光灯
	1.规格：LED T5 28W 2.支架安装
	套
	5

	70
	灯膜
	1、基层采用15厚防火阻燃板，12厚石膏板；2遍腻子打磨吹扫；
	m2
	15

	
	
	2、暗藏LED灯带，色温6000K;
	
	

	
	
	3、成品铝合金灯膜条；
	
	

	
	
	4、面层采用成品白色软膜
	
	

	71
	筒灯
	1.规格：7W 2.嵌入式安装
	套
	16

	72
	配线
	1.规格：WDZ-BYJ 2.5mm2 2.配线形式：管内穿线
	m
	1150

	73
	配线
	1.规格：WDZ-BYJ 4.0mm2 2.配线形式：管内穿线
	m
	3600

	74
	接线盒
	1.86钢制铁盒，包括开关盒、插座盒及中间接线盒
	个
	800

	75
	电力电缆
	1.名称:WDZ-YJY-4*4mm2
	m
	190

	
	
	2.敷设方式:桥架、管内敷设
	
	

	76
	电力电缆
	1.名称:WDZ-YJY-5*10mm2
	m
	210

	
	
	2.敷设方式:桥架、管内敷设
	
	

	77
	电力电缆
	1.名称:WDZ-YJY-5*16mm2
	m
	110

	
	
	2.敷设方式:桥架、管内敷设
	
	

	78
	电力电缆
	1.名称:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2
	m
	110

	
	
	2.敷设方式:桥架、管内敷设
	
	

	79
	电力电缆
	1.名称:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2
	m
	118

	
	
	2.敷设方式:桥架、管内敷设
	
	

	80
	电力电缆
	1.名称:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2
	m
	386

	
	
	2.敷设方式:桥架、管内敷设
	
	

	81
	电力电缆
	1.名称:WDZ-YJY-4*95+1*50mm2
	m
	395

	
	
	2.敷设方式:桥架、管内敷设
	
	

	82
	电力电缆
	1.名称:WDZ-YJY-4*185+1*95mm2
	m
	193

	
	
	2.敷设方式:桥架、管内敷设
	
	

	83
	电力电缆头
	1.名称：铜芯电缆终端头制作、安装
	个
	10

	
	
	2.型号：35mm2内
	
	

	
	
	3.形式：干包
	
	

	84
	电力电缆头
	1.名称：铜芯电缆终端头制作、安装
	个
	8

	
	
	2.型号：120mm2内
	
	

	
	
	3.形式：干包
	
	

	85
	电力电缆头
	1.名称：铜芯电缆终端头制作、安装
	个
	2

	
	
	2.型号：240mm2内
	
	

	
	
	3.形式：干包
	
	

	86
	配管
	1.规格:JDG20 2.配置形式:明/暗配
	m
	1450

	87
	配管
	1.规格:JDG32 2.配置形式:明/暗配
	m
	190

	88
	配管
	1.规格:SC32 2.配置形式:明/暗配
	m
	350

	89
	配管
	1.规格:SC40 2.配置形式:明/暗配
	m
	80

	90
	配管
	1.规格:SC50 2.配置形式:明/暗配
	m
	90

	91
	配管
	1.规格:SC65 2.配置形式:明/暗配
	m
	50

	92
	配管
	1.规格:sc100 2.配置形式:明/暗配
	m
	650

	93
	配管
	1.规格:sc150 2.配置形式:明/暗配
	m
	200

	94
	金属桥架
	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架
	m
	74

	
	
	2.规格：200*100
	
	

	
	
	3.跨接接地线
	
	

	95
	金属桥架
	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架
	m
	48

	
	
	2.规格：300*100
	
	

	
	
	3.跨接接地线
	
	

	96
	铁构件
	1.名称:电缆桥架支撑架
	kg
	54

	
	
	2.材质:钢质                          

3.含防腐刷漆
	
	

	97
	分等电位端子箱
	1.名称：分等电位联结端子箱2. 等电位端子箱连接线3.具体做法详见设计说明
	套
	6

	98
	接地扁钢
	1.规格：40*4镀锌扁钢
	m
	52

	99
	接地配线
	1.规格：WDZ-BYJ 4.0mm2 2.配线形式：管内穿线
	m
	210

	100
	抗震支吊架
	含支架、安装。
	项
	1

	101
	接地系统调试
	1.接地系统调试
	系统
	1

	弱电

	102
	接线盒
	1.86钢制铁盒，包括开关盒、插座盒及中间接线盒
	个
	250

	103
	配管
	1.规格:JDG20 2.配置形式:明/暗配
	m
	1100

	104
	金属桥架
	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架
	m
	112

	
	
	2.规格：200*100
	
	

	
	
	3.跨接接地线
	
	

	105
	金属桥架
	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架
	m
	7

	
	
	2.规格：300*100
	
	

	
	
	3.跨接接地线
	
	

	106
	铁构件
	1.名称:电缆桥架支撑架
	kg
	60

	
	
	2.材质:钢质                          

3.含防腐刷漆
	
	

	107
	半球彩色摄像机
	1.400万2.5寸4倍红外PTZ半球                  2.含摄像机支架
	只
	34

	108
	显示屏
	1.屏幕尺寸：12.1" TFT
	台
	1

	
	
	2.分辨率：1024x768
	
	

	
	
	3.内存：256MB
	
	

	
	
	4.处理器：1GHz
	
	

	
	
	5.以太网口：1个
	
	

	
	
	6.串行接口：RS485*1&RS232*1
	
	

	109
	门禁电源
	交流输入：220VAC/50HZ,直流输出：12VDC/5A
	台
	3

	
	
	设延时控制电路，设开门按钮输入，可直接开启电锁；自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝。
	
	

	110
	门禁机
	1、人脸识别、刷卡
	只
	3

	
	
	2、外形尺寸：85*166*25.4mm
	
	

	
	
	3、设备电源 DC12V/3A(不带电源，集中供电）
	
	

	
	
	4、4.3英寸触摸屏
	
	

	111
	双门磁力锁
	锁体尺寸：500*45*25mm
	只
	3

	
	
	开锁方式：断电开门
	
	

	
	
	最大拉力：280KG（550LBS)*2直线拉力
	
	

	
	
	输入电压：DC12V
	
	

	
	
	工作电流：340mA*2
	
	

	
	
	重量：4.2KG
	
	

	112
	门禁读卡器
	门禁读卡器
	只
	3

	113
	按钮
	按钮
	只
	3

	114
	门禁控制器
	门禁控制器
	只
	1

	115
	单口信息插座
	1.规格：含RJ45模块、面板 2.暗装
	个
	35

	116
	单口电话插座
	1.规格：六类非蔽线 2.配线形式：管内穿线
	个
	8

	117
	无线AP
	1.规格：含RJ45模块、面板 2.吊顶安装
	个
	12

	118
	网络机柜
	产品尺寸：550*450*700mm
	个
	1

	
	
	材质：冷轧钢，脱脂喷塑工艺
	
	

	119
	网线
	网线
	m
	2950

	120
	配线架
	24口
	台
	4

	121
	理线架
	24口
	台
	4

	122
	网络跳线
	1.5m
	根
	55

	123
	监控硬盘
	6T
	台
	15

	124
	网络交换机
	24口
	台
	3

	125
	POE交换机
	24口
	台
	3

	126
	信号线
	1.规格：WDZB-RYY2*1.0mm2  2.配线形式：管内穿线
	m
	110

	127
	信号线
	1.规格：WDZB-RYY4*1.0mm2  2.配线形式：管内穿线
	m
	55

	128
	信号线
	1.规格：RVV5*0.5mm2  2.配线形式：管内穿线
	m
	15

	129
	信号线
	1.规格：RVV6*0.5mm2  2.配线形式：管内穿线
	m
	15

	130
	电子互锁（暗装）
	电子互锁（暗装）
	套
	1

	131
	弱电调试
	弱电调试
	项
	1

	暖通

	132
	风冷热泵机组
	制冷量：130kw,制热量：140kw,电源：380V/50Hz，功率：42kw           含基础
	台
	3

	133
	空调水循环泵
	流量37cmh，扬程30m，功率5.5kw       含基础     
	台
	3

	134
	新风预处理机组
	新风量：6100m³/h，机外余压：500Pa，制冷量：70kw，制热量49kw，电机功率：3kw，【功能段】：新风段、初中效过滤段、表冷段、风机段            含基础
	台
	1

	135
	净化恒温恒湿空调机组
	新风量：8000m³/h，制冷量：134.0kw，制热量：78.0kw，电加热:13kw，加湿量:40kg/h，机外余压：800Pa，【功能段】：进风段、初中效过滤段、表冷段、电加热段、电加湿段、风机段 ，含基础
	台
	1

	
	（核心产品）
	
	
	

	136
	排风机
	处理风量：6000m3/h
	台
	1

	
	
	静压：100pa
	
	

	
	
	功率：5.5kw
	
	

	137
	排风机
	处理风量：8000m3/h
	台
	1

	
	
	静压：450pa
	
	

	
	
	功率：4kw
	
	

	138
	风机盘管（卧式暗装）
	两管制3排管，风量：270m³/h，供冷量：2.2kw，含线控器、电动二通阀，回风箱、支吊架、控制面板，不含冷凝水提升泵
	台
	6

	139
	风机盘管（卧式暗装）
	两管制3排管，风量：550m³/h，供冷量：3.4kw，含线控器、电动二通阀，回风箱、支吊架、控制面板，不含冷凝水提升泵
	台
	9

	140
	风机盘管（卧式暗装）
	两管制3排管，风量：790m³/h，供冷量：4.6kw，含线控器、电动二通阀，回风箱、支吊架、控制面板，不含冷凝水提升泵
	台
	5

	141
	风机盘管（卧式暗装）
	两管制3排管，风量：1045m³/h，供冷量：6.2kw，含线控器、电动二通阀，回风箱、支吊架、控制面板，不含冷凝水提升泵
	台
	10

	142
	活性炭过滤器
	处理风量：6000m3/h
	台
	1

	
	
	风阻：≤500pa
	
	

	143
	镀锌钢板风管
	镀锌钢板风管，角钢法兰制作安装，厚度0.5mm
	㎡
	198

	144
	镀锌钢板风管
	镀锌钢板风管，角钢法兰制作安装，厚度0.6mm
	㎡
	205

	145
	镀锌钢板风管
	镀锌钢板风管，角钢法兰制作安装，厚度0.75mm
	㎡
	221

	146
	镀锌钢板风管
	镀锌钢板风管，角钢法兰制作安装，厚度1.0mm
	㎡
	112

	147
	橡塑保温棉
	B1级橡塑保温棉，厚度30mm，专用保温胶水粘接
	m³
	22

	148
	PP风管
	PP塑料风管，焊接，厚度4mm-8mm，含安装配件、支架。
	㎡
	92

	149
	高效送风口
	额定风量500m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率H14，法兰口尺寸：200*200初阻力：190Pa
	个
	3

	150
	高效送风口
	额定风量1000m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率H14，法兰口尺寸：200*320初阻力：190Pa
	个
	7

	151
	高效送风口
	额定风量1500m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率H14，法兰口尺寸：250*400初阻力：190Pa
	个
	2

	152
	手动调节风阀
	镀锌钢板材质；200*200mm
	个
	24

	153
	手动调节风阀
	镀锌钢板材质；320*200mm
	个
	20

	154
	手动调节风阀
	镀锌钢板材质；320*250mm
	个
	1

	155
	手动调节风阀
	镀锌钢板材质；400*200mm
	个
	2

	156
	手动调节风阀
	镀锌钢板材质；630*500mm
	个
	1

	157
	手动调节风阀
	镀锌钢板材质；800*400mm
	个
	1

	158
	手动调节风阀
	PP；200*200mm
	个
	15

	159
	手动调节风阀
	PP；320*200mm
	个
	1

	160
	手动调节风阀
	PP；320*250mm
	个
	1

	161
	手动调节风阀
	PP；400*200mm
	个
	1

	162
	电动密闭调节阀
	电动开关量执行机构，镀锌钢板阀体；630*500mm
	个
	1

	163
	电动密闭调节阀
	电动开关量执行机构，镀锌钢板阀体；800*400mm
	个
	1

	164
	电动密闭调节阀
	电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体；200*200mm
	个
	3

	165
	模拟量电动阀
	电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体；320*200mm
	个
	6

	166
	模拟量电动阀
	电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体；320*250mm
	个
	3

	167
	模拟量电动阀
	电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体；400*320mm
	个
	1

	168
	电动密闭调节阀
	电动模拟量执行机构，PP阀体；200*200mm
	个
	1

	169
	模拟量电动阀
	电动模拟量执行机构，PP阀体；320*200mm
	个
	1

	170
	止回阀
	PP材质；630*500mm
	个
	1

	171
	止回阀
	镀锌钢板材质；800*400mm
	个
	1

	172
	70℃常开防火阀
	镀锌钢板材质；320*200mm
	个
	1

	173
	70℃常开防火阀
	镀锌钢板材质；630*500mm
	个
	1

	174
	70℃常开防火阀
	镀锌钢板材质；800*400mm
	个
	3

	175
	70℃常开防火阀
	不锈钢材质；500*320mm
	个
	1

	176
	70℃常开防火阀
	不锈钢材质；630*400mm
	个
	1

	177
	静压箱
	镀锌钢板材质，1200*1200*800mm
	个
	2

	178
	散流器
	铝合金材质，带调节阀，283*283mm
	个
	35

	179
	散流器
	铝合金材质，带调节阀，400*400mm
	个
	3

	180
	双层百叶送风口
	铝合金材质，带调节阀，600*200mm
	个
	16

	181
	双层百叶送风口
	铝合金材质，带调节阀，800*200mm
	个
	10

	182
	双层百叶送风口
	铝合金材质，带调节阀，1200*200mm
	个
	17

	183
	单层百叶回风口
	铝合金材质，带调节阀，600*200mm
	个
	15

	184
	单层百叶回风口
	铝合金材质，带调节阀，800*200mm
	个
	5

	185
	单层百叶回风口
	铝合金材质，带调节阀，1200*200mm
	个
	10

	186
	单层百叶顶排风口
	铝合金材质，带调节阀，200*200mm
	个
	10

	187
	单层百叶顶排风口
	铝合金材质，带调节阀，400*300mm
	个
	6

	188
	单层百叶顶排风口
	铝合金材质，带调节阀，600*300mm
	个
	2

	189
	单层百叶侧排风口
	铝合金材质，带调节阀，400*300mm
	个
	2

	190
	单层百叶侧排风口
	铝合金材质，带调节阀，600*500mm
	个
	9

	191
	单层防雨百叶
	铝合金材质，附不锈钢防虫网，可拆卸清洗；1500*1500mm
	个
	2

	192
	风帽
	直径400mm
	个
	1

	193
	风帽
	直径500mm
	个
	1

	194
	抗震支吊架
	含支架、安装。
	项
	1

	195
	系统调试
	通风系统调试
	项
	1

	196
	膨胀水箱
	保温，0.5m³有效容积，内304不锈钢外210不锈钢，开式。
	个
	1

	197
	压差旁通平衡阀
	DN80
	个
	1

	198
	静态平衡阀
	DN80
	个
	1

	199
	静态平衡阀
	DN100
	个
	1

	200
	电动二通调节阀
	DN80法兰
	个
	2

	201
	不锈钢软接头
	DN20
	个
	61

	202
	可曲挠橡胶接头
	DN80
	个
	16

	203
	铜闸阀
	DN20
	个
	60

	204
	蝶阀
	DN80，软密封
	个
	20

	205
	蝶阀
	DN100，软密封
	个
	2

	206
	止回阀
	DN80
	个
	3

	207
	Y型过滤器
	DN20
	个
	31

	208
	Y型过滤器
	DN80
	个
	8

	209
	温度计
	温度计
	个
	10

	210
	压力表
	Y100，1.6MPa
	个
	16

	211
	自动排气阀
	DN20
	个
	8

	212
	泄水阀
	DN40
	个
	16

	213
	空调水管
	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN20
	m
	245

	214
	空调水管
	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN25
	m
	25

	215
	空调水管
	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN32
	m
	51

	216
	空调水管
	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN40
	m
	14

	217
	空调水管
	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN50
	m
	50

	218
	空调水管
	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN70
	m
	82

	219
	空调水管
	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN80
	m
	54

	220
	空调水管
	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN100
	m
	25

	221
	空调水管
	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN125
	m
	74

	222
	抗震支吊架
	含支架、安装。
	项
	1

	223
	支吊架
	含支架、安装。
	项
	1

	给排水

	224
	薄壁不锈钢管
	1.材质：薄壁不锈钢     2.规格：DN15          3.连接形式:卡压连接    4.压力试验及吹、洗     5.综合考虑管件类型及数量                    6.含管道支架
	m
	115

	225
	薄壁不锈钢管
	1.材质：薄壁不锈钢    2.规格：DN20          3.连接形式:卡压连接    4.压力试验及吹、洗     5.综合考虑管件类型及数量                   6.含管道支架
	m
	43

	226
	薄壁不锈钢管
	1.材质：薄壁不锈钢    2.规格：DN25          3.连接形式:卡压连接  4.压力试验及吹、洗    5.综合考虑管件类型及数量                   6.含管道支架
	m
	18

	227
	薄壁不锈钢管
	1.材质：薄壁不锈钢    2.规格：DN32          3.连接形式:卡压连接   4.压力试验及吹、洗    5.综合考虑管件类型及数量                   6.含管道支架
	m
	20

	228
	薄壁不锈钢管
	1.材质：薄壁不锈钢    2.规格：DN40          3.连接形式:卡压连接  4.压力试验及吹、洗    5.综合考虑管件类型及数量                   6.含管道支架
	m
	24

	229
	支管减压阀
	1.材质 不锈钢 2.型号、规格 DN40
	个
	1

	230
	截止阀
	1.材质 不锈钢 2.规格、压力等级 DN15 3.连接形式 螺纹连接
	个
	7

	231
	截止阀
	1.材质 不锈钢 2.规格、压力等级 DN20 3.连接形式 螺纹连接
	个
	3

	232
	截止阀
	1.材质 不锈钢 2.规格、压力等级 DN25 3.连接形式 螺纹连接
	个
	1

	233
	截止阀
	1.材质 不锈钢 2.规格、压力等级 DN40 3.连接形式 螺纹连接
	个
	1

	234
	防回流污染止回阀
	DN20
	个
	1

	235
	防回流污染止回阀
	DN40
	个
	1

	236
	过滤器
	DN20
	个
	1

	237
	过滤器
	DN40
	个
	1

	238
	三角阀
	DN15
	个
	11

	239
	水表
	1.名称:水表 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接
	个
	1

	240
	管道绝热
	B1橡塑保温管壳，厚度满足设计要求
	m3
	0.8

	241
	塑料排水管
	1.安装部位:室内
	m
	12

	
	
	2.介质:排水
	
	

	
	
	3.材质、规格:UPVC  De 50
	
	

	
	
	4.连接形式:承插粘接
	
	

	242
	塑料排水管
	1.安装部位:室内
	m
	48

	
	
	2.介质:排水
	
	

	
	
	3.材质、规格:UPVC  De 75
	
	

	
	
	4.连接形式:承插粘接
	
	

	243
	塑料排水管
	1.安装部位:室内
	m
	12

	
	
	2.介质:排水
	
	

	
	
	3.材质、规格:UPVC  De 110
	
	

	
	
	4.连接形式:承插粘接
	
	

	244
	高水封地漏
	1.材质 不锈钢 2.型号、规格 DN50
	个
	1

	245
	管道支吊架
	1.材质:角钢支架
	kg
	48

	
	
	2.其他:包含支架的制作安装及除锈、喷漆等,符合设计要求及规范要求
	
	

	246
	废水处理设备
	1.1专业厂家二次深化（5立方米每天，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级要求中较严者）
	项
	1

	
	
	1.2工艺流程：调节池+水解酸化池+接触氧化池+斜管沉淀池+消毒池排放池污水处理工艺
	
	

	
	
	1.3主机电源及功率：220v/50Hz，6-8kw。
	
	

	
	
	1.4工作环境：5～45℃，避免阳光直射。
	
	

	
	
	1.5 运行方式：可24小时连续运行，无人值守。
	
	

	
	
	1.6控制方式：要求通过在线集中全自动控制，可实现pH、液位、时间、定时等功能的设定与实时监控，全自动运行。
	
	

	
	
	1.7报警方式：设备声光报警及触摸屏显示，可远程手机APP控制（选配）。
	
	

	
	
	1.8核心工艺要求：此工艺流程由调节池+水解酸化池+接触氧化池+斜管沉淀池+消毒池工艺结合，构建起一套高效、稳定、智能的污水处理体系。在处理效率、水质达标率、运行稳定性等关键控标参数上，相较于同类产品具有无可比拟的显著优势。
	
	

	
	
	　
	
	

	
	
	　
	
	

	自控

	247
	控制箱
	室内控制柜，电源：AC220V，2KW；包含PLC控制器/AI模块/AO模块/DI模块/DO模块/通讯模块、10寸触摸屏；实现控制系统温湿度及压力监测，电动风阀控制等功能。
	台
	2

	248
	实验室显示触控屏
	12英寸彩屏，电容式触摸屏，显示实验室通风柜运行状态、实验室环境运行数据，包括温湿度、压力、报警等信息
	个
	2

	249
	风管静压传感器
	电源：DC13.5-33V，监测范围0~2000Pa
	只
	4

	250
	过滤器压差开关
	50-500Pa,DC24V
	个
	3

	251
	风机压差开关
	50-200Pa,DC24V
	个
	2

	252
	风道温湿度传感器
	电源：DC24V，工作环境温度-10℃-50℃湿度5～95%（无冷凝），输出信号4-20mA或0-10V。
	个
	2

	253
	房间压差传感器
	0-100pa，DC24V,0-10V电压信号
	个
	11

	254
	防冻开关
	5℃-32℃可调
	个
	2

	255
	水温传感器
	温度：0~100度    0~10V / 4~20ma
	个
	2

	256
	水压传感器
	0~16Bar  0~10V / 4~20ma
	个
	2

	257
	通风柜变风量控制系统
	包含控制器、控制面板、门高位移传感器、面风速传感器、VAV变风量阀。实现通风柜面风速自动控制
	套
	2

	258
	变频器
	5.5KW变频器
	个
	2

	259
	变频器
	4KW变频器
	个
	1

	260
	变频器
	3KW变频器
	个
	1

	261
	风阀执行器
	模拟量开关型，力矩:10Nm  ；工作电压：AC24V
	个
	15

	262
	风阀执行器
	模拟量开关型，力矩:20Nm  ；工作电压：AC24V
	个
	2

	263
	表冷电动调节阀执行器
	1、名称：电动调节阀执行器
	个
	3

	
	
	2、规格：阀体口径：DN80；执行器：供电：24VAC,调节信号：0-10VDC,
	
	

	264
	信号线
	1.规格：RVV2*1.0mm2  2.配线形式：管内穿线
	m
	110

	265
	信号线
	1.规格：RVV4*1.0mm2  2.配线形式：管内穿线
	m
	62

	266
	信号线
	1.规格：RVV6*1.0mm2  2.配线形式：管内穿线
	m
	100

	267
	屏蔽信号线
	1.规格：RVVP3*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线
	m
	455

	268
	屏蔽信号线
	1.规格：RVVP4*1.0mm2  2.配线形式：管内穿线
	m
	720

	269
	屏蔽信号线
	1.规格：RVVSP2*1.0mm2  2.配线形式：管内穿线
	m
	75

	270
	配管
	1.规格:JDG20 2.配置形式:明/暗配
	m
	550

	271
	金属桥架
	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架
	m
	77

	
	
	2.规格：100*50
	
	

	
	
	3.跨接接地线
	
	

	272
	金属桥架
	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架
	m
	45

	
	
	2.规格：200*100
	
	

	
	
	3.跨接接地线
	
	

	273
	铁构件
	1.名称:电缆桥架支撑架
	kg
	40

	
	
	2.材质:钢质                          

3.含防腐刷漆
	
	

	274
	安装调试
	安装调试
	项
	1

	气路

	275
	半自动汇流排
	1.名称：半自动气体控制调压装置；
	套
	2

	
	
	2.材质：不锈钢 SS316L，BA级；
	
	

	
	
	3.特性：可根据需求调节压力，且一侧用完自动切换到另外一侧，所有材料必须SS316L材质，不可以采用铜镀镍、铜镀铬；
	
	

	
	
	4.内含：高压输入阀2套、高压排空阀2套、半自动切换阀2套、进气压力表2套、出气压力表1套、固定面板1套。
	
	

	276
	二级减压阀组
	1.316L,1/4"卡套,进气单球阀,减压阀0~1.6MPa可调,带压力表,出口单球阀/双球阀
	套
	2

	277
	压力传感器
	1.最大工作压力250bar,4-20米A的输出信号
	个
	2

	278
	自动切换装置
	1.材质:不锈钢,由2个进气隔膜阀,2个排空隔膜阀,1个高压调压器组成,进气口1*1,一个出口,1块进气高压力表,1块出气低压表,进气压力200bar,出气压力10bar
	套
	2

	279
	气体浓度探头
	1.用于监测氧气浓度探头,探头要求防爆,输出信号源
	个
	2

	280
	 不锈钢管
	1.规格：1/4”；
	米
	85

	
	
	2.材质：不锈钢 SS 316L，BA（Bright Annealing) 级（光亮退火）；
	
	

	
	
	3.含管道支架            
	
	

	281
	欠压报警装置
	1.安装方式:功能箱壁挂式;压力声光报警,4-20mA输出信号
	套
	1

	282
	浓度报警装置
	1.安装方式:功能箱壁挂式;泄露声光报警,4-20mA输出信号
	套
	1

	283
	氧浓度探测器
	1.氧浓度探测器
	套
	1


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求
1.产品技术指标
	序号
	标的物名称
	技术参数指标（功能配置）要求

	1
	实验室暖通系统组合式空调机组
	1、 新风预处理机组：新风量：6100m³/h，机外余压：500Pa，制冷量：70kw，制热量49kw，电机功率：3kw，【功能段】：新风段、初中效过滤段、表冷段、风机段。

2、 净化恒温恒湿空调机组：新风量：8000m³/h，制冷量：134.0kw，制热量：78.0kw，电加热:13kw，加湿量:40kg/h，机外余压：800Pa，【功能段】：进风段、初中效过滤段、表冷段、电加热段、电加湿段、风机段。风机盘管（卧式暗装）：两管制3排管，风量：270m³/h，供冷量：2.2kw，含线控器、电动二通阀，回风箱，不含冷凝水提升泵。

3、 风机盘管（卧式暗装）：两管制3排管，风量：550m³/h，供冷量：3.4kw，含线控器、电动二通阀，回风箱，不含冷凝水提升泵。

4、 风机盘管（卧式暗装：两管制3排管，风量：790m³/h，供冷量：4.6kw，含线控器、电动二通阀，回风箱，不含冷凝水提升泵。
5、 风机盘管（卧式暗装）：两管制3排管，风量：1045m³/h，供冷量：6.2kw，含线控器、电动二通阀，回风箱，不含冷凝水提升泵。

6、 投标设备应完全满足符合国标《组合式空调机组》GB/T14294最新版的各项规定及要求；组合式空气处理机组采用模数化设计；组合式空调机组必须为原厂生产。

7、 组合空调机组风量的实测值不得低于额定值的95％，全压的实测值不得低于额定值。输入功率不高于额定值的110%。

8、 ▲空调机组噪音必须满足设计要求。最大外形尺寸及重量尽量满足要求。

机组生产时，必须根据GB/T14294《组合式空调机组》最新版的要求，对机组的外观、标志、包装、启动运行、盘管耐压性能等进行测试。供货时，需每台机组提供针对上述各项的测试报告及合格证。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟。）

9、每台机组应有产品铭牌，必须牢固着于设备正面显著位置。所提供设备铭牌必须具有指示、警告标识，铭牌内容应符合国家有关标准规定，内容应包括：

机组名称、机组编号、机组主要技术参数（额定功率、风量,风机全压/机外余压、供冷量、供热量、进出水方向、电源规格、转速）、出厂编号、制造日期、制造厂名称。

10、组合式空调机组应获得EUROVENT认证，机组强度等级D1，漏风率等级L1，传热系数T2，热桥系数TB1；机组应获得AHRI认证，机组强度等级CD1，漏风率等级CL1，传热系数CT1，热桥系数CB1。

11、组合式空调机组的箱体需通过带有高强度铝型材的聚氨酯发泡面板整体拼接而成，铝型材需要进行氧化镀膜处理；要求对空调箱体的结构进行详细描述，并提供细部结构示意图。不得采用角钢、方钢等型钢结构。

12、面板：外板采用不低于0.4mm彩涂板，彩涂板基材为镀锌钢板，镀锌钢板镀锌量不少于140g/㎡，外表面采用聚酯涂层保护，外侧涂层厚度为不少于20 μm，内侧涂层厚度为不少于8 μm；（外板采用1.0，彩涂板基材为镀锌钢板，镀锌钢板镀锌量不少于180g/㎡，外表面采用聚酯涂层保护，外侧涂层厚度为不少于20 μm，内侧涂层厚度为不少于8 μm；）外板必须带保护膜，保证机组外表面无明显划伤、锈蚀和压痕，涂层均匀色调一致，无气泡和剥落。内板采用不低于0.4mm镀铝锌板，镀铝锌钢板镀层量不少于100g/㎡，镀层铝元素占比不得小于55%。

13、采用线接触的结构密封，不得采用平面接触密封方式，以降低漏风率。面板需通过高强度螺栓固定，不得采用自攻螺钉固定，以降低漏风率。漏风率要求≤0.1%。
14、在双层发泡面板中间采用防火等级为B2级（含）以上高密度聚氨酯，发泡板满足表观芯密度不小于40kg/m³、闭孔率达96%以上且垂直燃烧时间＜15s。

15、机组的每个功能段内设LED检修灯，功率5W，检修灯24V/220V；检修灯带一个总开关，开关盒安装在机组外面，方便操作。检修灯线管必须采用PVC或镀锌钢管材质。
16、底座采用高度≥80mm的钣金或槽钢底座。

17、风机出口风速必须低于14m/s。风机出口与面板之间采用软连接,软连接材料应具备防水,防腐,防火,不产尘,不积尘,韧性好等特点。机叶轮表面、风机支架表面均应有可靠的防锈蚀保护涂层，固定用的螺栓、螺母、垫圈材质应镀锌。

非免维护的轴承，在设备轴承看不到或不能接触到的地方,应给轴承润滑剂注入咀提供外延部件。风机及电机在正常使用情况下，除轴承等易损件外，连续运行寿命应达到15年。所有风机电机必须采用独立整体机座，并匹配弹簧减震器(风机直径＞355mm)。减振器须有限位和防剪切功能以保护减振器在运输过程不受损。减震器在更换时可支起风机底座，方便简捷。电机和风机的相对位置可由电机底盘调节装置调整至最佳。风机和出风口用符合消防要求帆布挠性连接，隔绝了产生振动的电机和风机等向箱体其它部分的传递。设计工况下机组（无消声段）的噪音优于GB/T14294最新版要求。机组风量不大于100000m³/h采用单风机单电机，超过100000m³/h必须采用双风机双电机。

18、盘管迎面风速不得大于2.75m/s，若大于2.75m/s，必须带挡水板，挡水板材质必须为铝合金或不锈钢，厚度≥130mm，不得采用镀锌钢板或者玻璃钢挡水板。

19、换热盘管应采用优质无缝紫铜管穿亲水膜铝翅片结构，整体机械胀管。铜管外径必须为4/8英寸，铜管壁厚不小于0.30mm；翅片间距应不小于0.1英寸；铝翅片必须为蓝色亲水箔，厚度不小于0.1mm；铝翅片结构形式应为高效波纹型，要求不能积尘。盘管集管材料采用铜管或无缝钢管，集管壁厚不小于3mm；每台盘管设独立支架；盘管内水速为1.0~1.8m/s；盘管框架需采用热镀锌钢板或不锈钢板，厚度≥1.5mm；表冷器与箱体、水盘之间缝隙必须做挡风处理，严禁漏风，厚度满足加工工艺要求，且框架必须稳固。

20、消声器采用阻性片式消声器，消声器根据机组大小及规格增加片数和长度。消声器长度不小于450mm。消声材料为超细玻璃纤维，外包穿孔镀锌钢板，镀锌板厚度大于1.2mm。孔径Φ6,穿孔率大于20%。设计工况下无消声段机组的噪音应优于GB/T14294-1993要求。

21、蒸汽盘管采用钢管轧铝片形式，不得采用钢管绕钢片或铜管穿铝片形式。设计压力大于1.0MPa，设计温度大于250℃。蒸汽盘管钢管必须采用无缝钢管，厚度不小于2.0mm，铝片必须经过防腐处理。

22、电热加湿器：加湿器含加湿器主机、蒸汽输送软管、铝制蒸汽分配管等，电热管采用可控硅线性调节控制,可接收0~10V/4~20mA加湿控制信号，适宜于放置在空调箱外。加湿器主机由不锈钢加湿器内胆和喷塑保温装饰外壳组成。可自动调整加湿箱的排污周期。可选配专用的软水器。

23、电加热管必须由电热丝、陶瓷绝缘体、不锈钢管和不锈钢绕片组成。电加热使用环境-30~60℃，寿命＞6000h。电加热采用分组控制，且单组功率不得大于30KW。电加热器必须带四种及以上保护装置。包括温度过热保护、热熔断保护、无风断电保护，双重交流接触器保护，制造厂商需提供所有保护装置的技术说明。

24、新回风及送风口风阀应具备调节灵活、密封性能好的特性，风阀厚度应≥150mm，法兰厚度≥40mm，以方便有充足的空间连接风管。

	2
	实验室暖通系统模块机
	1、 风冷热泵机组制冷量：130kw。

2、 制造商在南京地区设有完善的售后服务机构。

3、 机组采用 R410A 或R32环保制冷剂。 

4、 机组散热器风扇采用优化设计的高效轴流式低噪风机。

5、 每台模块须配置水压差开关，保障机组在安全水流量下运行。

6、 机组下半部分钣金密封，保护机组压缩机等部件，防止机组内部零部件老化，并起到隔音作用（如果厂家非标配，需要增加）。

7、 除霜系统：须有稳定可靠的自动除霜系统且不以降低保温水箱水温为代价，不增加耗能的辅助除霜设备（如电加热除霜）。模块组合后，须具有间隔除霜功 能,且保证系统内运行除霜模式的系统数不超过总台数的一半。应可更具实际 情况手动设置除霜。

8、 机组可通过线控器设定制冷/制热的进/出水温度，可设置定时开关机，具有断电记忆功能、自检功能、故障报警及故障代码显示功能。热泵机组应具备以下保护功能及故障报警功能：压缩机/风机过载保护、水泵 过载保护、水系统电加热过载保护、高低压保护、过热度过小保护、进出水温度过低保护、环境温度过高或过低保护、排气/回气温度保护、水流保护、电源保护、冬季防冻保护、板换防冻保护、从机通讯故障报警、温度传感器故障报警、制冷剂泄漏报警、线控器与主机通讯故障报警。

	3
	实验室装饰系统墙面
	1、 采用厚度≥50mm厚玻镁彩钢板，隔音、防震、防虫、防水防潮、不受凝结水珠和潮湿空气影响，无毒无味无污染。

2、 彩钢板保温层厚度≥50mm，钢卷基板厚度δ≥0.426 mm，粘接强度≥0.06MPa，剥离性能≥85%，抗弯承载力≥0.5KN/㎡；两面钢卷≥0.5mm，岩棉容重≥100Kg/m³，耐火性能满足GB/T9978-2008.1,10.2.2要求的≥60min要求。

3、 顶板与隔断立板连接处、隔断立板间转角及与地面连接处全部采用圆弧铝型材修饰，铝合金型材采用电泳或喷塑铝材。

4、 ▲隔断墙体，玻镁板氯离子含量≤0.017%。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
5、 ▲耐火极限不小于60分钟。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
6、 实验室区域墙体采用50mm厚保温彩钢板。

7、电子物证室采用双层12mm非隔热耐火型玻璃隔断，耐火性能≥1h。
8、所有阳角均采用圆弧铝合金件联接，所需的配套铝合金型材表面均进行电泳处理。

	4
	实验室装饰系统顶面
	1、 顶面采用厚度≥50mm厚单玻镁岩棉彩钢板，隔音、保温、防震、防虫、防水防潮、不受凝结水珠和潮湿空气影响，无毒无味无污染。

2、 彩钢板保温层厚度≥50mm，彩钢板基板厚度δ≥0.5 mm，粘接强度≥0.06MPa，剥离性能≥85%，抗弯承载力≥0.5KN/㎡；两面钢板≥0.5mm，岩棉容重≥100Kg/m³，耐火性能满足GB/T9978-2008.1,10.2.2要求的≥60min要求。
3、 机房原顶刷黑色乳胶漆。

	5
	实验室装饰系统地面
	1、 原地面打毛,3mm自流平找平后铺设2.0mm厚pvc卷材。

2、 面层质量偏差-10%~+13%。

3、 椅子脚轮试验：无破坏。

4、 ▲多溴联苯：未检出。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
5、 ▲重金属铅、汞、六价铬：未检出。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
6、 ▲PVC地板隔声性能≥24dB。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
7、 ▲PVC地板铅笔硬度≥3B。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
8、 ▲PVC地板焊接强度≥500（N/50mm）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
9、 ▲耐化学腐蚀性能试验，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍24小时，样品无变化。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）

	6
	实验室装饰系统门窗
	1、 洁净钢质门：洁净钢质门门框、门板均采用连体制作方式，表面为静电喷涂处理(氟碳粉、静电粉)，产品无拼缝、无焊点、无死角，整体平整光滑，易清洗，不积尘。门板厚度≥50mm，门框板材厚度≥1.2mm。芯材选用高强度阻燃芯材填充，符合净化车间防火要求，洁净门及门框颜色由采购人确定。

2、 三面采用橡塑密封条，底部选用自动升降扫地条。

3、 观察窗采用双层钢化玻璃，观察窗尺寸≥400*600mm。

4、 填充物：阻燃型纸蜂窝或防火铝蜂窝。

5、 视窗锁具高度：门视窗离地高度1200mm，门锁离地1000mm。

6、 五金配件：不锈钢锁具，分体执手锁、肘压锁、逃生锁等。3.0mm厚304不锈钢合页：脱卸式。

7、 密封装置：自动注胶、门底自动升降式。

8、 气密性能：

单位开启缝长指标值(m³（m·h））

正压

符合8级

负压

符合8级

单位面积指标值

(m³（㎡·h））

正压

符合8级

负压

符合8级

7、 抗风压性能（KPa）：≥9级，门耐软重物撞击性能：≥3级，耐垂直荷载性能：≥3级，抗静扭曲性能：≥3级，活动扇操控力：≥4级。

8、 洁净中空窗：材质要求：钢板采用优质电镀锌板，门扇钢板厚度≥0.8mm，门框钢板厚度≥1.2mm，门扇内填充物采用高强度纸蜂窝（铝蜂窝），蜂窝孔直径≤22mm，与钢板充分粘结，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。

9、 喷涂要求：门扇及门框表面采用静电粉末喷涂工艺（涂层厚度≥ 70μm，光泽度 25-30 度哑光），要求具有卓越的耐磨性、耐腐蚀性，并且易清洁，喷塑表面平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落等现象。

10、 结构外观要求：门框、门扇表面平整光滑，无明显凹凸、擦痕等缺陷，无色差，连接处无任何焊点及铆钉。门体表面平整，无包边，易于清洁。门体结构采用底、盖板互扣式，双开采用企口结构。门板上使用注胶机注有环保密封胶条。

11、 视窗要求：a.双层玻璃观察窗：采用双层钢化安全玻璃5mm,玻璃四周黑色丝印，将玻璃用高强度进口胶与观察窗龙骨粘结，玻璃面保持与门板齐平。

12、 尺寸要求：门扇厚度为≥50mm，表面平整度≤2mm。 

13、 门框、门扇对角线尺寸，门扇外形尺寸公差应符合以下规定。 

14、 尺寸≤2000mm，公差≤2mm。 

15、 2000mm＜尺寸，公差≤3mm。 

16、 门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙≤3mm。 

17、 门扇与门框配合活动间隙≤3mm。 

18、 门扇与铰链边贴合面间隙≤3mm。

19、 气密性能：

单位开启缝长指标值(m³（m·h））

正压

符合8级

负压

符合8级

单位面积指标值

(m³（㎡·h））

正压

符合8级

负压

符合8级

20、 抗风压性能（KPa）：≥9级，水密性能：≥6级。

	7
	实验室家具边台、中央台
	1、 柜体：采用厚度≥1.0mm的优质钢板落地式柜体，表面经酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂粉末喷涂，防锈、耐腐蚀。

2、 台面：采用≥12.7mm厚理化板台面板，边缘双层加厚至≥25.4mm，使用电脑数控设备加工工艺，符合人体工学设计，表面具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。

3、 抗酸碱性能：台面按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24H测试条件）进行检测，对65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸；25%氨水；硝酸银；高锰酸钾；氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮等50种强酸强碱化学试剂分级检验结果符合要求。

4、 台面按国家标准GB/T7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检验。

5、 抗干热，台面表面抗干热（180℃）4级、耐沸水性能 (在沸中煮2小时）无明显变化，耐香烟灼烧性3级。

6、 抗拉强度测试结果（Mpa）：74.2，弯曲强度110.8，弯曲弹性模量11126.8。

7、 抗小球冲击性能,测试结果4级，表面无裂痕。

8、 表面耐磨性能转数584r。

9、 ▲提供第三方检测机构出具的符合本次招标技术参数（采用≥12.7mm厚理化板台面板，边缘双层加厚至≥25.4mm，使用电脑数控设备加工工艺，符合人体工学设计，表面具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。）要求的“台面板检测合格报告”。
10、 ▲环保性能：台面检测结果达到国家标准《GB18580-2001》E1级的技术指标要求，甲醛释放量（1m³气候箱法）检测结果值为E1级；台面板重金属：铅，汞，镉，锌，铬，钡，砷，检测都符合GB 18585要求。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
11、 ▲抗菌性能：具备抗微生物等抗菌性能要求且长期有效，按照JIS Z2801-2010 （抗菌产品.抗菌活性和效果的试验）性能试验方法：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠埃希氏菌、肠沙门氏菌、甲型溶血性链球菌，抗菌率≥99.9%以上。（提供第三方检测机构出具的检验报告）
12、 ▲防霉性能：检测依据与方法，GB/T 24128-2018《塑料—塑料防霉剂的防霉效果评估》：黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉检验等级均为0级。（提供第三方检测机构出具的检验报告）
13、 配件要求：抽屉/柜门：采用DTC静音导轨和铰链，承重性好且开合顺畅。

14、 拉手：一体成型拉手，防腐防锈，设计符合人体工学。

15、 地脚：可调式不锈钢地脚，高度调节范围≥50mm，适应不同地面平整度。

16、 其他参数：电源配置：可预留电源插座，数量根据需求设置，通常符合国家标准电器接口。

	8
	实验室家具全钢通风柜
	1、 柜体：采用厚度≥1.0mm的优质钢板落地式柜体，表面经酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂粉末喷涂，防锈、耐腐蚀。

2、 导流板：采用5mm厚的抗倍特板，为三段式结构，可有效控制柜内气流形态和气流分布，使排气均匀，无死角。

3、 视窗：采用5mm厚的钢化玻璃，可无段式上下自由调节高度，具有良好的透明度和安全性。

4、 外壳：采用厚度≥1.0mm的优质钢板，表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂处理。

5、 内衬：常用5mm厚的耐酸碱抗倍特板，具有防潮湿、防弯曲、抗冲击等性能。

6、 台面：采用≥12.7mm厚理化板台面板，边缘双层加厚至≥25.4mm，使用电脑数控设备加工工艺，符合人体工学设计，表面具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。

7、 抗酸碱性能：台面按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24H测试条件）进行检测，对65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸； 25%氨水；硝酸银；高锰酸钾；氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮等50种强酸强碱化学试剂分级检验结果符合要求。

8、 物理性能：台面按国家标准GB/T7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检验。

9、 抗干热，台面表面抗干热（180℃）4级、耐沸水性能 (在沸中煮2小时）无明显变化，耐香烟灼烧性3级。

10、 抗拉强度测试结果（Mpa）：74.2，弯曲强度110.8，弯曲弹性模量11126.8。

11、 抗小球冲击性能,测试结果4级，表面无裂痕。表面耐磨性能转数584r。

12、 插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。

13、 电源：通常采用220V电源，配电箱符合相关供电要求，有漏电及电机保护装置。

14、 控制开关：采用液晶显示屏面板，集中控制整个电路系统，包括日光灯、风机、风阀的开停等。

	9
	实验室家具试剂架
	1、 主体框架：钢板：厚度≥1.0mm，表面经酸洗、磷化处理后喷涂环氧树脂粉末，防锈耐蚀。

2、 层板材质：钢化玻璃：10mm厚，易清洁。

3、 单层承重：玻璃层板：均匀承重≥20kg。

4、 稳固设计：框架与实验台通过金属连接件固定，抗震性强；层板支撑件为金属卡扣或螺栓固定，防止滑落。

5、 电源系统：每隔1.5m配置1个多用电源插座。

6、 线路隐藏：电源线内置线槽，与试剂区隔离，防止液体腐蚀。

	10
	实验室家具全钢高柜（器皿柜、样品柜、试剂柜、更衣柜等）
	1、 柜体：采用厚度≥1.0mm的优质钢板落地式柜体，表面经酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂粉末喷涂，防锈、耐腐蚀。

2、 层板：≥1.0mm钢板，可调节高度，部分设计为可拆卸式，层板边缘折边加强承重，表面同柜体防腐处理。

3、 尺寸规格：标准尺寸：900*450*1800mm

4、 配件要求：层板调节：层板支撑件为卡扣式，调节间距≥25mm，方便灵活收纳不同高度样品。

5、 地脚：可调式不锈钢加ABS成型地脚，高度调节范围0-20mm，适应地面不平场景。

6、 其他配件：如器皿柜底部配一个PP接液盘。

	11
	实验室家具三联水嘴、单联水嘴
	1、 材质：PP材质。

2、 说明：实验室专用三联或单联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有型螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制，铜质表面经烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。

	12
	实验室家具PP水槽
	1、 材质：PP材质。

2、 优质PP材料一体成型，台下托底式安装，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。下水采用直径63mm管，上水连接用PP管。

3、 规格尺寸：550*450*310mm。

4、 附件：高密度PP去水，阻水盖， PP去水提笼或滤片。

	13
	实验室家具滴水架
	1、 材质：PP材质。

2、 规格尺寸：550*400*120mm。

3、 说明：抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。

4、 产品介绍：采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型不但耐酸碱，而且工艺考究，外观优美滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住可实现滴水棒自由组合拆卸底部托盘中间设有排水孔，方便使用。

	14
	实验室家具单头洗眼器
	1、 材质：PP材质。

2、 说明：模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球；主体颜色设计为红色，鲜明、科学。

3、 产品介绍：主体：304不锈钢。

4、 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。

5、 喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。

6、 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。

7、 水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。

8、 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭。

9、 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网最大耐水压：7Bar。

10、 执行指标：要求用G1寸管连接到饮用水管。

11、 最小水压4公斤；水量单洗眼器＞6升/分钟。

	15
	实验室家具全钢货架
	1、 材质：全钢1.0mm材质，立柱：1.2mm，层板：0.8mm。

2、 尺寸：1500*500*2000mm。

3、 结构：共4层，层板之间可任意上下调节间距。

	16
	实验室给排水系统给水系统
	1、 水源：由原给水管供给。

2、 水量及用水标准：用水量0.78m^U3^U/h。实验室化验水嘴的额定流量0.2L/s、当量为1、连接管径15mm、最低工作压力为0.02Mpa。

3、 室内给水管采用PP-R管，图中管道以公称直径DN标注。

4、用水设备连接给水管之间需要安装安装阀门,长时间不用的用水设备可关闭进水阀以确保实验室用水安全。

5、管道安装完毕后,应按设计规定对管道系统进行强度,严密性试验,以检查系统及各连接部位的工程质量。

6、给水管采用热熔连接，可参照图集11S405-2。所有给水立管均可以按照土建预留孔洞或已安装立管为准进行适当的调节。 

7、卫生设备、管材及管道附（配）件：（1）卫生洁具：化验盆、台式洗面盆、面盆水嘴等，均应选用陶瓷芯、密封性能好，能够限制出流率，并经国家有关质量检验部门检测合格的节水型水嘴，在进水动压为0.1MPa时，流量≤0.15L/s。

（2）所配置的生活用水器具均应采用节水型卫生器具，其产品的技术性能应符合国家城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014的要求，不应选用违反强制性技术标准条文规定的生活用水器具。

	17
	实验室给排水系统排水系统
	1、室内实验室废水排水管材采用PP管，生物安全实验室排水管存水弯加氯消毒片。污水排水管采用PVC-U排水管。

2、管道不得穿越烟道,沉降缝和抗震缝,当管道需要穿越伸缩缝时,应设置伸缩节。

3、地漏水封深度及存水弯深度不得小于50mm,且不得大于100mm。

4、实验室化验盆排水口应装设耐腐蚀的挡污箅，排水管道应采用耐腐蚀管材。

5、实验室排水通过污水提升泵将废水排至废水设备，废水经过处理合格后排至市政污水管网。污水提升泵吊装在三层吊顶将废水提升至废水设备。

	18
	实验室电气系统
	1、 本次招标电气施工范围为机房总配电柜以下部分。

2、 中标人负责将通风空调设备所需的动力电缆施工至空调机房，空调内外机组以及通排风设备等的取电及应配置的总、分配电箱（柜）由中标人负责。

3、 中标人负责将照明、插座及小型仪器设备所需的照明电缆施工至楼层配电间，实验室内的照明、空调末端及仪器插座的电缆施工及取电均由中标人负责。

4、 实验室普通照明设计：按国家标准确定各类照度标准，实验室取300lx。照明功率密度不应超过8W/㎡。在配电间设置总电箱，负责配电间总控制电箱到实验室之间的动力和照明电源布线。220V、380V（三相五线）的供电各配断路器和剩余电流动作断路器。

5、 开关插座、微型断路器：每个房间的所有墙面均按需均匀布置220V五孔插座，高度为0.95m。部分房间按需接入三相插座。开关、插座为知名品牌，产品符合国家标准。所有微型断路器、剩余电流动作断路器、塑壳断路器等为知名品牌，产品符合国家标准。

6、 配电系统采用TN-S系统，电压等级为220/380V。低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式。室内照明、走道照明同一系统供电，照明为单相三线制。

7、 实验室单相插座根据用电需求选用AC220V 10A五孔/AC220V 16A三孔插座。

为保证用电安全，所有插座回路均设剩余电流保护器。接地保护：为预防雷电电磁脉冲引起的过电流及过电压，重要仪器室配电箱设置电涌保护器。本项目采用共用接地系统，接地电阻不大于1欧姆。有接地需求的其他实验室设等电位连接端子箱。电线的护套管采用JDG管，国家质优产品。

8、防爆场所安装的要求

A、防爆区场所内部的安装须严格按照国家《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-2014）的要求安装施工，并参见国标图集12D401-3《爆炸和火灾危险环境下电气线路和电气设备安装》。本工程所有穿过防爆区场所内的隔墙的管线，其钢管与墙板间的缝隙均应按防爆施工要求做好密封。进防爆区及防爆场所内的钢管配线的电气线路按GB50257-2014要求位置应装设防爆隔离密封盒。本工程防爆区场所的顶板、防爆隔墙内不得暗敷任何管线及设备，所有非防爆区用的电气管线均不得穿越本防爆场所。

B、防爆场所等一切防爆电气设备、附件其防爆等级均为防爆等级均不得低于其相应防爆等级。

C、金属管道、通信设备、进出本建筑的信号线缆金属屏蔽层及过电压保护器、防爆安全栅、隔爆电器等均须接地。等电位接地具体作法可参见国标图集15D502。

	19
	实验室弱电系统
	1、综合布线系统

A、信息点设置：

①每间实验室均需设置网络信息插座。

②采用六类RJ45模块

（1）规格：六类，RJ45模块插座；

（2）直流电阻：0.3Ω；

（3）标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准；

（4）电流：1.5A；

（5）绝缘阻抗：不低于500ＭΩ；

（6）拔插寿命：≥ 750 次；

（7）端接寿命：≥150 次；

（8）接点阻抗：≤20mΩ；

（9）端接（压接）：采用可靠的工具端接方式；

（10）信息模块使用不同颜色区分数据点的不同用途，以色标和编号表示插座类型和连接铜缆号，以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型；

（11）信息模块为拆装灵活的8PIN模块式1·插座，其输入、输出线的线规都符合EIA/TIA568标准，可以插入通用的RJ45接头；

（12）信息模块应具有有防尘盖。

B、接入设置：

本系统水平区域布线均预留至相应楼层弱电间，由中标方接入该层数据配线架（弱电间内交换机等设备由甲方提供）并与大楼综合布线系统融合。

C、整个系统布线应采用六类非屏蔽电缆。

（1）芯线对数：4对，每芯带有色条区别；

（2）护套：CM，印有电缆编码护套，有撕裂绳；

（3）带宽：≥1000MHz；

（4）阻抗：100±15Ω。

整个系统数据信息点和语音信息点水平区域所需线缆均采用六类非屏蔽线缆，真正实现语音与数据互备置换。

2、门禁系统

在实验室区域主要出入口设置门禁系统，实验室工作人员可通过密码、人脸识别功能开锁。

3、互锁系统：

在PCR实验室区缓冲间设置双门互锁系统，有效保证实验室的压差梯度。缓冲间互锁门附近设置要一键手动解除互锁开关，安装高度距地1.3m。

4、监控系统

半球型彩色摄像头：

网络通讯、红外探测30~50m（3.6mm镜头）、防水、防雷、带POE功能；

显示器：彩色27英寸，1920×1080、广视角；

配备满足存储要求的硬盘及定制专用软件。

	20
	实验室气路系统半自动气体控制调压装置

	1、 材质：不锈钢 SS316L，BA级。

2、 特性：可根据需求调节压力，且一侧用完自动切换到另外一侧，所有材料必须SS316L材质，不可以采用铜镀镍、铜镀铬。
3、 内含：高压输入阀2套、高压排空阀2套、半自动切换阀2套、进气压力表2套、出气压力表1套、出气开关阀1套、固定面板1套。

4、 ▲减压阀在化学成分分析中铬(Cr)含量需＞16%、硫(S)含量需≤0.0054%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
5、 ▲减压阀在氦泄漏检测中泄漏率≤1.46×10-5 mbar.L/s（检测依据GB/T 15823-2009 《无损检测 氦泄漏检测方法》）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
6、 ▲减压阀在中性盐雾试验中试验时间不小于72h（检测依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》），试验结果要求样品无明显变化。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
7、 ▲半自动气体控制调压装置在化学成分检测中碳(C)含量需≤0.028%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
8、 ▲半自动气体控制调压装置需通过强度试验与气密性试验（检测依据GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）

	21
	实验室气路系统终端控制调压装置
	1、 材质：SS316L不锈钢，BA级。

2、 内含：二级调压阀1套，压力表1套，终端开关阀1套。

3、 特性：配置出口压力表，且必须配置减压阀和球阀。所有材料均采用不锈钢316L材质，不可以采用铜镀镍、铜镀铬；

4、 2.4减压阀在化学成分分析中铬(Cr)含量需＞16%、硫(S)含量需≤0.0025%（检测依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)》）。

	22
	实验室气路系统不锈钢管
	1、 规格：1/4”。

2、 材质：不锈钢 SS 316L，BA（Bright Annealing) 级（光亮退火）。
3、 外径：6.35mm。
4、 壁厚：0.89mm。
5、 不锈钢管试验压力≥40MPa，稳压时间≥15min，实测结果要求无渗漏（检测依据GB/T 241-2007《金属管 液压试验方法》）。

6、 不锈钢管粗糙度要求Ra≤0.3μm（检测依据GB/T 10610-2009《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》）。

7、 管道全部采用氩气全自动轨道焊接。
8、 管道进行强度、密封性、清洁度测试。

	23
	废水处理设备
	1、 污水处理量：≥5T/D 。

2、 出水水质：实验中所产生的综合性污染废水，经处理后水质必须符合《污水综合排放标准》【GB8978-1996】中的三级标准，自动排入市政污水管网。

3、 主机电源及功率：220v/50Hz，6-8kw。

4、 工作环境：5～45℃，避免阳光直射。

5、 运行方式：可24小时连续运行，无人值守。

6、 控制方式：要求通过在线集中全自动控制，可实现pH、液位、时间、定时等功能的设定与实时监控，全自动运行。

7、 报警方式：设备声光报警及触摸屏显示，可远程手机APP控制（选配）。

8、 核心工艺要求：此工艺流程由调节池+水解酸化池+接触氧化池+斜管沉淀池+消毒池工艺结合，构建起一套高效、稳定、智能的污水处理体系。

9、 结构材质：主机外壳采用高强度钣金防腐处理，耐高温且不易变形，内部容器采用10-20mmPP 防腐板，机械化精准裁板和焊接，可根据实地量身定制，最大限度提升设备的广泛适应性，强大升级性，如水质、水量及控制系统的升级。

9、 系统采用专利技术处理生物类废水，快速彻底去除废水中各类细菌及微生物。

10、 远程监控：只需有wifi，就能①远程访问系统；②远程管理：实现连接两端的资源共享，用于远程办公等；③远程控制：开关机，重启、注销及定本地或远端程序等；支持多种通讯方式，包括RS232、RS485、GSM、GPRS、TCP/IP、UDP及5G网络，设备可连接客户实验室管理系统和中央控制系统。
11、 设备采用全自动 PLC 可编程控制系统和彩色人机触摸操作屏，液晶中文显示所有监控参数。具备停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能。具备设定时间内有废水开机、无废水停机自动控制与监控及人机对话功能。

12、 全自动处理废水。针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例自动合理投放药品。

13、 智能一体化控制系统：设备具备高度自动化运行能力，集成集中控制平台与人性化人机交互界面。系统支持全自动无人值守运行模式，同时配备手动/自动双模切换功能，确保紧急情况下的快速应急响应。通过优化的人机交互设计，操作人员可便捷完成系统监控、参数调整及模式切换等操作，显著提升设备管理效率与运行可靠性.

14、 集成物联网大数据技术，构建水处理一体化系统，显著提升管理效率。系统具备在线实时监测功能，可动态显示运行参数与状态，具备数据处理与分析能力。

15、 该设备采用PH高效混合方式，实现酸碱性液体的快速、精准混合调节，确保PH值稳定控制在设定范围（±0.3），具备自动化控制与数据记录功能。

16、 电化学氧化催化装置阳极材料采用贵金属氧化物涂层电极（如IrO₂-Ta₂O₅/Ti）电极，对处理难降解废水具备高效催化、低能耗、长寿命、自动化控制等特点。

17、 ▲安全性能：开机自检，遇非正常状况自动识别、保护、报警及处理，设备可提供漏水检测装置证明文件;可实现自动与手动多种应急操作，并定时进行内部自动清洗延长核心部件使用寿命。检测项目至少包含：(1)电源;(2)保护连接;(3)电压试验;(4)外观;(5)控制功能;(6)绝缘阻抗;(7)断电时工作状态记录功能;(8)报警记录。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）
18、 该设备需降噪处理，检测条件为厂界外侧1m处:2次/天，厂1m处四个方位的环境噪音(昼间)检测结果最低为49dB(A)，(夜间)检测结果最低为44dB(A)

19、 ▲废水处理设备为环境保护治理设备，采用全流程封闭式处理设计：从废水接入系统到最终达标排放的全过程始终保持封闭状态，从源头彻底杜绝二次污染。（废水处理设备具有节能产品认证证书）
20、 ▲标准化水质保障：系统出水严格符合《污水综合排放标准》三级排放要求，满足全国新建实验大楼环评验收的技术规范，指标为：PH:6-9、悬浮物：400mg/L、五日生化需氧量：300mg/L、化学需氧量：500mg/L、粪大肠杆菌：1000MPN/L为确保水质可靠性。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告）全面保障环保合规性。

21、 安装调试：厂家承诺送货上门，派出有相应资格的安装工程师负责安装调试培训，直至正常使用。

22、 质保期：提供至少二年的质保期，质保期内，负责对该设备进行维修维护，不收取任何费用（消耗品、人为损坏及自然损坏除外）；质保期后，继续提供技术支持和终身维护，只收取人工及配件成本费用。

23、 污水处理系统在运行前由制造商制定相应的安全规程，并对操作人员上岗前进行必要的专业技术培训，以确保系统正常运转。

24、 提供制造商针对本项目的售后承诺服务保障及培训方案（并提供400全国服务热线）、及五星售后。

25、 实验楼污水处理配套设施及安装。

26、 设备安装地点由双方协商后确定。

27、 将进水、排水、自来水、进电等预留安装位置。


说明：
（1）本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口品牌是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的品牌）。

（2)供应商需根据招标文件要求，并结合本项目特点，制订完善的项目实施方案、培训计划和培训方案，方案至少需包括全部产品的安装部署、联合调试方案、人员安排、供货期、验收方案等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保货物在规定的交付时限内完成。

2.其他技术要求
（1）配件及耗材要求：产品首次正常使用必须的配件及耗材需包含在内。
（2）包装和运输要求：原厂包装、货物应包装于坚固的木箱(纸箱)内，并适于长距离的海洋/邮局/空运，防潮、防震，中标供应商负责将货物运送至指定地点。
（3）保险要求：由中标供应商提供负责。
（4）售后服务标准要求
①对人员培训不低于2人；
②需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。
③其它要求:1）质保期间如设备在使用过程中出现故障，必须由设备制造商原厂技术人员提供免费上门检修服务。2）提供为期一周的现场免费培训服务；需要有明确的培训方案且由设备制造商原厂技术人员上门实施。
（二）商务要求
1.实施要求
（1）总体要求
供应商应保证在合同要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训等工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
★（2）报价要求
供应商应对本招标文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
★（3）质量要求
符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
本项目免费质量保证期不低于2年，具体免费质保期以投标文件中投标人承诺时间为准。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。
★（4）验收要求
采购标的物安装完成正常运行30日历天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：①原厂原包装；②包装完好；③设备清单与响应文件一致；④其他要求： / 。
如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。
（5）质保（维保）及售后要求
①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。
②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在1小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，并于48小时内修复，确保设备正常工作。费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。 
③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。
④电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话或视频，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
⑤免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

（6）安全要求

供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强人员安全教育，加强实施现场安全保护，杜绝安全事故发生。如实施过程中发生安全事故，供应商须承担一切责任，采购人免责，如对现有场地造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

★2.付款条件
以第三章合同文本内容为准。
★3.交付时间及地点
（1）交付时间：合同签订后90日历天内交付并完成供货、安装、调试和培训等工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

（三）样品要求：无

（四）其他要求：
（1）本项目中打“★”“▲”技术参数，签订合同时提供招标文件技术要求中要求的证明资料包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等，投标产品为组装/集成的可提供产品规格说明书及产品配置清单且加盖公章）供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供），未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

（五）核心产品：

按第六章投标文件格式填写《核心产品品牌一览表》，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“五、评标标准中第2项技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、采购节能产品、环境标志产品相关政策

1.为发挥政府采购的政策导向作用，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》 （财库〔2019〕9 号）的规定，若投标产品属于“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知财库（〔2019〕19 号）”中强制采购的节能产品，实行强制采购；若投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”中优先采购的节能产品，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，实行优先采购。投标人须提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及“节能产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）上发布。

2.为发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。投标人须提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及“环境标志产品政府采购品目清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人CA电子公章。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。

3.节能产品、环境标志产品价格扣除 

a、投标人所投产品被列入优先采购的节能产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予1%的价格扣除(强制采购节能产品除外)。 

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“节能产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《节能产品认证证书》认定其是否属于节能产品价格扣除的优惠政策。

b、投标人所投产品被列入优先采购的环境标志产品政府采购品目清单中产品，其投标报价将给予1%的价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的投标产品在中国政府采购网公布的“环境标志产品政府采购品目清单”所在清单页截图及《环境标志产品认证证书》认定其是否属于环境标志产品价格扣除的优惠政策。

四、本国产品价格扣除

1.既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。

2.供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件、《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》。

五、评标标准

	序号
	评审因素
	评审细则（评审要求）
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	40
	价格分

	2.技术

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。
	20
	客观分

	2.2
	技术方案
	根据供应商针对本项目提供的技术路线、设备选型、设备集成方案是否充分理解用户技术需求等进行综合评审：

（1）技术方案完整、条理清晰、科学可行、设备选型有前瞻性、集成方案完全兼容匹配，得7分；

（2）技术方案基本合理可行、基本满足要求，集成方案完全兼容匹配，得4分；

（3）技术方案具有一定的合理性、考虑不够全面、不能完全满足要求，得1分；

（4）未提供方案或方案明显不符合要求，不得分。
	7
	主观分

	3.商务（服务）

	3.1
	实施方案
	针对投标人提供的项目实施方案（包括供货保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施等内容）进行综合评分： 

（1）方案内容完整，涵盖供货、质量、协调配合及应急措施；方案设计科学合理，操作性强，能有效保障项目顺利实施，得7分； 

（2）方案基本完整，具备一定科学性和可操作性，但部分细节需完善，得4分；

（3）方案有缺失，需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得1分；

（4）未提供方案或方案明显不符合要求，不得分。
	7
	主观分

	3.2
	售后服务方案
	针对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于培训体系与培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等内容）进行综合评分。具体标准如下：

（1）服务体系完善，服务内容全面；故障解决方案切实可行，专业技术人员保障充足，响应机制迅速，得7分；

（2）服务体系和内容基本满足要求，故障解决方案具备一定可行性，专业技术人员保障一般，响应速度一般的，得4分；

（3）方案有缺失，需进一步修改完善方可满足项目实际需求，得1分；

（4）未提供方案或方案明显不符合要求，不得分。
	7
	主观分

	4.履约能力

	4.1
	履约能力
	供应商拟投入本项目的团队人员：

1、项目负责人具备高级（及以上）职称的得2分，中级职称的得1分。

2、项目技术负责人具备高级（及以上）职称的得2分，中级职称的得1分。
3、售后服务人员具有售后服务管理师证书的得2分。
提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，同时需提供投标供应商近半年任意一个月为其缴纳社保的证明材料。
	6
	客观分

	4.2
	质保期
	所投产品免费质保期为贰年，在此基础上每延长1年加2分，最高6分（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。
	6
	客观分

	4.3
	业绩
	供应商具有自2021年2月1日（含，以签订合同时间为准）以来签约的类似项目业绩，提供合同复印件和验收证明材料，合同须能体现项目内容和签章信息，验收材料须客户盖章。每提供一个得2.5分，未提供或不符合要求不得分，最高得5分。
	5
	客观分

	5.政策功能

	5
	政策功能
	（1）投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。提供认证证书材料，否则不得分。

（2）投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每有一类产品加1分，最高得1分。提供认证证书材料，否则不得分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分


第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
投标人名称 ：（加盖公章）   
日      期 ：                   
投标文件目录
一、供应商信用承诺函
二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）
三、法人授权书
四、投标函
五、开标一览表
六、核心产品品牌一览表
七、投标分项报价表
八、技术要求响应及偏离表
九、商务要求响应及偏离表
十、中小企业声明函（如有）
十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、本国产品相关资信证明文件（如有）
十三、联合体协议（如有）

十四、质疑函范本（如需）

十五、制造商授权书（如有）

十六、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案
一、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
江苏天信建设项目咨询有限公司：
我公司                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；
（2）参加本次政府采购活动前一年的（2024年度或2025年度）经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或采购活动前一年内任意一月份资产负债表和利润表；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：（加盖公章）
日  期：
说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。
附件：《南京市政府采购供应商信用记录表》
1、供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购公告发布之日起至投标文件递交截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表》，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。《南京市政府采购供应商信用记录表》是其参加本次政府采购活动的必备材料。
2、《南京市政府采购供应商信用记录表》扫描件放入投标文件中。
南京市政府采购供应商信用记录表：
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
（仅为示范格式，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和招标文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二〇   年  月    日


附：通用资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照或法人证书；投标人为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年度的（2024年度或2025年度）财务审计报告或采购活动前一年内任意一月份资产负债表和利润表，成立不满一个月的可不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）； 

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。
三、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-320192-TXJS-G2026-0005项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话/手机：
单位名称：          （加盖公章）

法定代表人：                    （签字或签章）

被授权人：                     （签字）
日    期：
附：法定代表人身份证扫描件：
	
	


授权代表身份证扫描件：
	
	


四、投标函
投标函
致：江苏天信建设项目咨询有限公司
根据贵方编号为JSZC-320192-TXJS-G2026-0005的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖公章）
日  期：
五、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖公章）
项目名称：
项目编号：                                   

	投标总报价（含税）

	小写（人民币）：        元

	大写（人民币）：        元


                                              日  期：
六、核心产品品牌一览表
核心产品品牌一览表
	序号
	产品名称
	产品品牌
	规格或型号

	1
	净化恒温恒湿空调机组
	
	


投标人名称：（加盖公章）
日  期：
备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。
七、投标分项报价表
投标分项报价表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项
单价（元）
	分项
总价（元）
	产品制造企业名称
	产品制造企业的划分

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：           元）
	（注明：“产品制造企业的划分”一栏中填写：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位或其他）


投标人名称：（加盖公章）
备注：
1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。
3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。
4.行数不够，可自行添加。
八、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离
	证明材料内容及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


投标人名称：（加盖公章）
备注： 

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，招标文件要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。
2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。
九、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


我司承诺，除以上偏离外，完全响应招标文件全部商务要求。
投标人名称：（加盖公章）
备注：行数不够，可自行添加。
十、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-320192-TXJS-G2026-0005项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
                                        企业名称：（加盖公章）
日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。
十一、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-320192-TXJS-G2026-0005项目的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
                                         企业名称：（加盖公章）
日    期：
备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
十二、本国产品相关资信证明文件（如有）
12.1《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
12.1.1《关于符合本国产品标准的声明函》
（特别说明：格式如下，请按要求填写，加盖公章。供应商填写以下具体情况时，序号、产品名称请与招标文件《产品清单》中的序号、产品名称在顺序、内容上均保持一致，供评委现场评审时逐一核对确认，请勿遗漏）
关于符合本国产品标准的声明函

本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:
1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。

2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖公章）：

                              日  期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填，下同。

注：1）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 

2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

12.1.2财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）
…(自行添加内容)

12.2《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》（格式如下，请按要求填写，加盖公章）
关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

本单位郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本单位为本次采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到    % 。

供应商全称（加盖公章）：

                              日  期：

注：1）供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 

2）此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
十三、联合体协议（如需）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-320192-TXJS-G2026-0005项目的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
联合体中各供应商全称：（加盖公章）    

日   期：
备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.在所属企业类型前的¨内打“√”。
3.除另有说明外，本招标文件要求加盖公章之处，加盖牵头单位的公章即可。
十四、质疑函范本（如需）
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               分包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    
签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    
相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
十五、制造商授权书（如有）
制造商授权书
致：江苏天信建设项目咨询有限公司
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
代表我方在中华人民共和国办理贵方第   号招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。
作为制造商，我方保证以公开招标合作者来约束自己，并对该公开招标过程共同和分别承担投标文件中所规定的义务。
我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。
制造商名称（盖章）:
签字人姓名（签名）:
日期：    年   月   日
十六、供应商认为需提供或采购文件要求的其他证明材料或实施方案
