招标文件

项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0669 代理机构项目编号：0675-256JOC004690 项目名称：金陵科技学院激光增材不确定性智能调控研究平台 采购单位：金陵科技学院 采购类别：货物类

招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二○二五年九月

目录

第一章  投标邀请	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求	- 1 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、投标文件的提交：	- 2 -

五、开启：	- 2 -

六、公告期限	- 3 -

七、其他事宜	- 3 -

八、联系方式	- 4 -

第二章 投标人须知	- 1 -

投标人须知前附表	- 1 -

一、 总则	- 2 -

二、 招标文件构成	- 3 -

三、 投标文件的编制	- 4 -

四、 投标文件的递交	- 6 -

五、 开标、评标与定标	- 7 -

六、 签订合同	- 10 -

七、 质疑和投诉	- 10 -

第三章  合同文本	- 13 -

第四章  采购需求	- 18 -

一、项目属性	- 18 -

二、项目概况	- 18 -

三、产品清单	- 18 -

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求	- 18 -

第五章  评标方法与评标标准	- 25 -

一、评标方法	- 25 -

二、小微企业价格扣除	- 25 -

三、评标标准	- 25 -

附件：	- 27 -

第六章  投标文件格式	- 28 -

# 第一章  投标邀请

项目概况

金陵科技学院激光增材不确定性智能调控研究平台JSZC-320100-HWZX-G2025-0669招标项目的潜在投标人，应在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”获取招标文件，并于 2025年10月21日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0669

2.项目名称：金陵科技学院激光增材不确定性智能调控研究平台

3.预算金额（最高限价）：人民币130万元（投标报价超过最高限价为无效标）。

4.采购需求（简介）： 金陵科技学院激光增材不确定性智能调控研究平台，详细内容见本招标文件第四章。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 类型 | 预算金额（万元） | 是否接受进口设备投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光定向能量沉积金属成形与监测系统 | 台 | 1 | 测试设备 | 130 | 否 |  |

5.合同履行期限：合同签订后30日历天内交付并完成供货、安装、调试和培训等工作。

6.本项目是否属专门面向中小企业采购项目：是。

7.本项目是否接受联合体参与采购活动：否。

8.是否接受进口产品：不接受。

9.项目经费：财政资金。

- 二、申请人的资格要求

- （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小微企业采购，《中小企业声明函》格式见第六章。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:工业。

- （二）本项目特定资格要求：

1.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。如所投产品为进口产品，投标单位须提供制造商或国内总代理出具的授权书及技术支持/服务中心证明（相关资料可追溯）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”、“南京市公共采购信息网”。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式，供应商自行免费下载招标文件。

4.售价：0元。

- 四、投标文件的提交：

1.截止时间：2025年10月21日9:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、开启：

1.截止时间：2025年10月21日9:30（北京时间）

2.地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼评标室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 七、其他事宜

1.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求第（一）条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第（一）条”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式四份），材料须加盖公章并按招标文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2.现场勘察：采购人不统一组织现场勘察，供应商可自行联系采购人。请对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

3.本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

4.关于“苏采云”政府采购交易系统的操作

（1）“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）

（2）供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html3.

（3）请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致的后果，供应商自行承担其后果。

（4）潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

（5）本招标公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次采购存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

5.采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购文件。

6.投标响应保证金数额及交纳办法：本项目无须缴纳投标保证金。

7.代理机构项目编号：0675-256JOC004690

- 八、联系方式

1.采购人信息

采购单位名称：金陵科技学院

采购单位地址：南京市江宁区弘景大道99号

联系人：施老师

联系电话：18168092992

2.采购代理机构信息：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14-15楼

联系人：吴昊、方东、郭秀华

联系电话：025-84795433

3.项目联系方式

项目联系人：方东

电话：025-84795433

第二章 投标人须知

江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受金陵科技学院（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就金陵科技学院激光增材不确定性智能调控研究平台采用公开招标方式采购，兹邀请符合资格条件的投标人提交投标文件和相关材料。

## 投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金陵科技学院激光增材不确定性智能调控研究平台 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | 项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2025-0669 代理机构项目编号：0675-256JOC004690 |
| 4 | 分包 | 1 |
| 5 | 采购代理 机构 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 项目负责人:方东 电话：025-84795433 |
| 6 | 采购人 | 采购单位名称：金陵科技学院 联系人：施老师 联系电话：18168092992 |
| 7 | 预算金额 | 人民币130万元。 |
| 8 | 最高限价 | 人民币130万元，超出最高限价的投标文件做无效响应处理。具体报价格式参照招标文件附件中“报价一览表格式”。 |
| 9 | 报价方式 | 所有投标报价均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到金陵科技学院现场的全部费用（含相关税费、运输费、保险费、安装费及相关服务费等一切可能发生的费用）。具体报价格式参照招标文件附件“报价一览表格式”。 |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 招标文件获取 | 供应商的法定代表人或者法定代表人的授权委托人现场领取或联系采购代理机构以邮寄或发送邮件等形式获取 |
| 12 | 答疑 （勘查现场） | 采购人不集中组织，投标人可自行联系采购项目负责人答疑。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 13 | 投标文件接收截止时间及地点 | 截止时间（同开标时间）：详见招标公告 接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 14 | 投标文件 形式 | “苏采云”政府采购交易系统。本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。 |
| 15 | 投标文件 完整性 | 招标文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，且加盖的公章仅能使用与投标人名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章，否则，按无效投标文件处理。 |
| 16 | 投标文件有效期 | 投标人提交投标文件截止之日起90天 |
| 17 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 18 | 中标候选人及中标人数量 | 中标候选人：3名/包；中标人：1名/包 |
| 19 | 采购代理 服务费 | 采购代理服务费由中标单位承担，交纳给招标代理机构。 （1）本次招标的中标服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给机构。各分包费按照计价格[2002]1980号文收费标准的50%的金额减去2000元收取。请供应商予以关注并核算到总报价中。 （2）交纳时间：获取中标通知书当日 （3）交纳方式：电汇、转账、现金 |
| 20 | 其它要求 | / |

- 总则

- 适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 定义

- “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

- “投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

- “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

- “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

- “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 政策功能

- 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

- 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

- 进口产品政策

- 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

- 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 招标文件构成

- 招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

- 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

- 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

- 招标文件的澄清或者修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

- 投标文件的编制

- 投标文件的语言、计量单位、货币和编制

- 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

- 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

- 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

- 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

- 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不适用）

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

- ★投标函（投标申请及声明） ；

- ★法人授权书

- ★投标人资格资信证明文件：

- 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

- ★开标一览表及附表 ；

- 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

- 《商务条款偏离表》；

- 第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

- 团队人员须至少包含1名项目经理及相应的项目团队实施人员。

- 投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

- 技术说明或服务方案；

- 服务承诺；

- 投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 投标文件的价格内容

- 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

- 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

- 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

- 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

- 投标有效期

- 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

- 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

- 投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 本次招标的中标服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。按照[2002]1980号文件所列收费标准差额累进计算后的50%再扣除2000元收取，以中标价为基准价，中标服务费低于2000元时，按照2000元收取，无论是否单列均包含在响应报价中。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

- 投标文件的解密

- 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理

- 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标文件的撤回

- 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 投标文件的修改

- 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 诚实信用

- 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

- 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 开标、评标与定标

- 开标

- 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

- 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 投标人不足3家的，不得开标。

- 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

- 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

- 22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序

- 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

- 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

- 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

- 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

- 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

- 有下列情形之一的予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因苏采云系统故障造成开标不成功的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

- 澄清有关问题。

- 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

- 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 评标方法和标准

23.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

23.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

23.5启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证整材料不能证明其报价合理性的。评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

- 确定中标人

- 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 按以下第（2）种方式确定中标人：

- 评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

- 采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

- 中标人确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 中标通知书

- 中标结果确定后，将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 评标过程的保密性

- 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 招标人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

- 签订合同

- 26、签订合同

- 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

- 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

- 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 质疑和投诉

27.询问

27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.质疑

28.1供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和中标/成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标/成交结果提出质疑的，自中标/成交结果公告期限届满之日起计算。

28.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

28.5质疑材料接收信息：

（1）接收单位：招标采购代理机构

（2）联 系 人：池工

（3）联系电话：025-58835827-8035

（4）联系邮箱：2673631603@qq.com

（5）接收地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼

28.6 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.7供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人（采购代理机构）将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.8采购人（采购代理机构）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

29.投诉

29.1质疑供应商对采购人（采购代理机构）的答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29.2质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物： 激光定向能量沉积金属成形与监测系统 ，具体详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同期限

合同签订之日起至质保期结束

第四条 组成本合同的有关文件  下列关于                  号标（项目编号）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表（含分项报价表及供货一览表）；

（2）技术规格响应表；

（3）履约及质量保证承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后      天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（1）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）在签订合同前向采购人缴纳合同总价款的5%作为履约保证金（以履约保函形式提交），验收合格后15个工作日内无息退还。

2.履约保证金的有效期至采购人验收合格。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后15个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

（1）合同签订生效后7个工作日内支付合同总价30%的预付款；

（2）合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票(项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道99号、税号：12320100745357493B南京交行秦淮支行：32000 660 101 817 010 5467)，采购人收到中标供应商发票后15个工作日内，即向供应商支付至合同总价款的100%。

第十二条 项目履约验收及档案

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，招标代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十四条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十五条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式六份，甲乙双方各执二份，一份交招标代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、其他：

| 甲方（采购人）：金陵科技学院（盖章） | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 招标代理： （盖章） |  |
| 招标文件编制： 投标文件接收及合同签订： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

履约及质量保证承诺书

致 金陵科技学院:

如果我方在贵校 金陵科技学院激光增材不确定性智能调控研究平台  项目投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》要求签订合同，并按我方投标文件响应内容履行一切责任和义务。

如我方违约，愿凭贵校开出的违约通知，按违约涉及金额（中标金额）的30%作为违约补偿金，于5天内另支付予贵校；我方愿服从违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

特此承诺！

投标人（公章） :

授权人/代理人（签字或盖章）:

电话:

承诺日期:    年    月    日

# 第四章  采购需求

## 一、项目属性

货物类项目

## 二、项目概况

- （一）项目背景

搭建激光同轴送粉增材制造平台和在线监测系统，构建“工艺优化-智能检测-寿命预测”一体化研究体系，集成激光增材制造智能监测、机器学习、数字孪生与柔性调控软件，提升增材构件的性能一致性和质量可靠性。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。固定资产符合《南京市市级行政事业单位资产配置标准》文件的规定。

## 三、产品清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 类型 | 预算金额（万元） | 是否接受进口设备投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光定向能量沉积金属成形与监测系统 | 台 | 1 | 测试设备 | 130 | 否 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 标的物 名称 | 技术参数指标 （功能配置）要求 | 数量 | 单位 | 所属 行业 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光定向能量沉积金属成形与监测系统 | （一）总体技术指标 1.成形尺寸（mm）：≥400×400×400； ★2.激光器最大功率：≥2000W（光纤激光器）； 3.送粉粒度：50-150μm； 4.送粉精度：±2%； 5.成形精度：±0.5mm； 6.加工材料范围：钛合金.镍基合金.铁基合金.模具钢.不锈钢.低合金钢等。 （二）激光发生器 ★1.采用光纤激光器作为光源，采用机架式安装结构，激光器输出波长为1070nm； 2.输出功率不稳定性：±1%； 3.功率可调范围：10-100%； 4.光电转换效率：≥35%； 5.接口类型：QBH或LLK；配备红光同轴指导光。 （三）激光熔覆头 1.激光熔覆头包含准直模块.聚焦模块.连接法兰.保护镜模块.光轴调节模块.CCD模块.环路送粉喷嘴等； 2.准直焦距≥100mm，聚焦焦距f≥300mm； 3.焦点光斑≤1 mm，粉斑大小≤1mm； 4.可承受激光功率≥2 kW。 （四）主机监控系统 ▲采用PLC+工控机+工业显示器组合形式，对设备的激光功率.设备四轴运行速度；送粉器的粉盘转速.载气流量；加工室内部箱体压力。水氧含量等进行监控与报警，实时反馈设备运行状态。 （五）熔池形貌监控系统 ▲1.激光熔覆头配置同轴CCD，可实现进行辅助定位.观察熔池，并可以通过设定的参数将图像以图片或视频的格式保存；（投标文件中提供软件截图证明以上功能并加盖投标人公章） 2.监测图像分辨率≥1280×1024，像素≥100M，放大倍数可调，确保可以看到完整清晰的熔池形貌； 3.配备熔池监控软件，可通过相机采集熔池实时图像，获得熔池的轮廓图像和宽度尺寸，并预留与设备上位机软件集成的接口。 （六）熔池温度监控系统 ▲1.具有熔池测温功能，熔池温度测量范围600-2300℃； 2.获得熔池尺度的动态温度场； 3.测温精度：±2%。 （七）主机控制系统 1.采用CNC数控系统，可集中控制光纤激光器系统、水冷机组、机床数控系统、气体净化除尘系统、送粉系统、温度控制系统、监控系统、安全报警系统等； 2.可控制打印速度、送粉速度等参数，系统可通过I/O点接入保护气箱体、温度、压力等监视信号。 （八）送粉系统 1.送粉系统需采用伺服电机，实现送粉量精确可调； 2.至少配备2路送粉机构，送粉器可由控制主机集成控制； ★3.送粉精度≤±2%； 4.支持粉末粒度：20～150μm； 5.具有送粉流量调节功能，调节范围1-20L/min； 具有低流量报警功能，可实现缺料停机报警，避免无粉末出光干烧。 （九）运动机构 1.配置四轴机床，结构紧凑； ★2.X/Y/Z定位优于0.08mm，重复定位精度优于0.05mm；配备立式转台，转台盘面直径≥400mm，转台负载≥200kg。可实现四轴联动； 3.XYZ轴最大工作速度≥5m/min； 4.四轴电机配备粉尘防护，采用全密封拖链； （十）气氛保护系统 1.设备密封箱体的密封门应设有观察窗，观察窗配备激光防护玻璃，以此来保证工作的安全性，防护等级需优于OD4； 2.舱门配置安全开关，与设备安全回路互锁，保障人员安全； 3.加工室需为全不锈钢密封结构，加强筋有足够的强度；箱体可承受微正压与微负压:±10mbar； ▲4.成形舱配备氧分析仪、水分析仪，可实时监控设备运行时的水、氧含量信息，工作时氧.水净化效果≤50 ppm； 5.配置过渡舱，用于小零件.夹具的装卸及加工过程中异常情况的处理。过渡舱直径140~160 mm，安装有真空压力表，可显示真空压力； ▲6.从大气状态到50ppm状态，净化运行时间不超过3小时； 7.除尘滤芯过滤精度不低于0.3μm，采用防静电设计，保证加工室内气体得到有效过滤。 （十一）成形软件 1.能进行同轴送粉成形及修复工艺的编制，采用分层加工、叠加成形来完成3D 打印分层切片的路径规划软件，将三维的模型处理成两维平面图形，接着将两维平面图形全轮廓平面进行路径规划，设计出最合理的平面填充轨迹，随后将路径的轨迹转化为 3D 打印设备的运动控制系统可执行的文件，并将加工参数信息整合到数控文件中去，最后通过 3D 打印设备完成整个零件的打印制造； ▲2.软件运行终身有效，如后期需升级需明确升级方式，交付时提供工艺技术说明。提供的所有软件必须是正版合法软件。（投标文件中提供软件公开发行的宣传彩页或证书。） （十二）安全系统 ▲1.系统设置工作站需有工作状态指示，并采用故障声光报警。同时应设置有暂停和急停按钮并置于控制面板的显要位置。保护气体、冷却机组、激光器等应设有故障报警，并在超出工艺各项要求时停止工作； 2.电器控制箱电线，其他电缆色标识清楚，便于维护检修。总线通讯使用标准的通讯电缆。设备所使用的电气.电子装置应符合IEC国际标准。 （十三）成形缺陷检测系统 1.采用超声波或者X射线，离线检测成形件内部的气孔、夹杂、裂纹、缩孔和未熔合等缺陷的位置和尺寸； 2.缺陷检测深度≥5mm，缺陷检测尺寸≤0.2mm。 （十四）设备辅机及配件 1.提供设备激光器配套水冷系统，控温精度±2%； 2.提供防爆吸尘器，适用于爆炸性粉尘环境，用于清理回收铝粉、镁粉等高危险性粉尘，过滤效率99%，过滤精度0.3μm； 3.提供稳压电源，并提供设备配件，设备调试所用粉末和基板。 （十五）设备资料 交付时提供以下技术资料：①设备使用说明书*1份；②设备原理图*1份；③设备平面布局图*1份；④设备易损件清单*1份；⑤设备合格证及出厂检测报告*1份；⑥设备发货清单*1份；⑦设备辅机资料*1份；⑧1份安全操作规范*；⑨设备技术宣传资料*1份；⑩耗材*1套。 | 1 | 台 | 工业 | 测试设备 |

说明：

（1）本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口品牌是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的品牌）。

（2)供应商需根据招标文件要求，并结合本项目特点，制订完善的项目实施方案、培训计划和培训方案，方案至少需包括全部产品的安装部署、联合调试方案、人员安排、供货期、验收方案等；方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，配备具有相应资质和经验的项目经理及技术服务人员，服从采购人管理要求，确保货物在规定的交付时限内完成。

2.其他技术要求

（1）配件及耗材要求：产品首次正常使用必须的配件及耗材需包含在内，其中至少包含常用钛合金粉末3kg，常用不锈钢粉末5kg。

（2）包装和运输要求：原厂包装、货物应包装于坚固的木箱(纸箱)内，并适于长距离的海洋/邮局/空运，防潮、防震，中标供应商负责将货物运送至指定地点；

（3）保险要求：由中标供应商提供负责。

（4）售后服务标准要求

①对人员培训不低于6人；

②需要有明确的售后服务方案、培训方案、售后服务机构、人员等。

③其它要求: 1）质保期间如设备在使用过程中出现故障，必须由设备制造商原厂技术人员提供免费上门检修服务。2）提供为期一周的现场免费培训服务；需要有明确的培训方案且由设备制造商原厂技术人员上门实施。

### （二）商务要求

1.实施要求

（1）总体要求

合同签订后，供应商收到预付款30日历天内，供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训等工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

（2）报价要求

供应商应对本采购文件中的产品清单内容逐项报价。投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

（3）质量要求

符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

本项目免费质量保证期要求不低于3年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

（4）验收要求

★采购标的物安装完成正常运行30日历天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：①原厂原包装；②包装完好；③设备清单与响应文件一致；④其他要求： / 。

★如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

（5）质保（维保）及售后要求

①质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在1小时内响应，12小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，并于48小时内修复，确保设备正常工作。费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

④电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话或视频，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

⑤免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

- 付款条件

（1）合同签订生效后7个工作日内支付合同总价30%的预付款；

（2）合同标的物交付完毕且验收合格后开具相应发票(项目组成中的设备硬件，必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道99号、税号：12320100745357493B南京交行秦淮支行：32000 660 101 817 010 5467)，采购人收到中标供应商发票后15个工作日内，即向供应商支付至合同总价款的100%。

3.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30日历天内交付并完成供货、安装、调试和培训等工作。

（2）交付地点：金陵科技学院工科楼或采购人指定地点。

### （三）样品要求：/

注：本项目中打“★”“▲”技术参数，签订合同时提供招标文件技术要求中要求的证明资料包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供），未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标供应商视为虚假应标，按无效投标处理。

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中第2项技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

## 二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 40 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1.5分；其余指标，有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 质保期 | 在满足招标文件质量保修期的基础上，每增加1年质保得1分，最多得2分。 | 2 | 客观分 |
| 2.3 | 技术方案 | 投标产品及方案需具备稳定可靠的能力，以保证集群能够持续稳定的为用户提供计算资源。有全面的安全防护措施，包括对操作人员的安全防护措施，对设备自身运行的安全防护措施等，综合对比评分： （1）产品及方案稳定性和可靠性高，能够长期稳定提供计算资源；安全防护措施全面，覆盖操作人员安全、设备运行安全等关键环节，防护体系科学有效，得4分； （2）产品及方案可靠性较强，安全防护措施基本完善，但个别环节存在优化空间，得2分； （3）产品及方案可靠性一般，安全防护措施仅满足基本要求，需进一步强化，得1分； （4）未提供方案或方案明显不符合要求，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 针对投标人提供的项目实施方案（包括供货保证措施、质量保证措施、协调配合措施、应急措施等内容）进行综合评分： （1）方案内容完整，涵盖供货、质量、协调配合及应急措施；方案设计科学合理，操作性强，能有效保障项目顺利实施，得5分； （2）方案基本完整，具备一定科学性和可操作性，但部分细节需完善，得2分； （3）未提供方案或方案明显不符合要求，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 针对投标人提供的售后服务方案（包括但不限于培训体系与培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等内容）进行综合评分。具体标准如下： （1）服务体系完善，服务内容全面；故障解决方案切实可行，专业技术人员保障充足，响应机制迅速，得5分； （2）服务体系和内容基本满足要求，故障解决方案具备一定可行性，专业技术人员保障一般，响应速度一般的，得2分； （3）未提供方案或方案明显不符合要求，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 培训要求至少包含五方面要点（紧急故障处理、维护服务、技术支持、应急响应服务、人员配备），有具体的保障措施，能够体现供应商解决问题的能力。 （1）培训内容全面，涵盖紧急故障处理、维护服务、技术支持等五大要点；保障措施具体且针对性强，能充分体现供应商解决问题的能力，得5分； （2）方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开详细阐述的得2分； （3）未提供方案或方案明显不符合要求，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4 | 业绩 | 每提供1份2022年1月1日（含）以来完成的同类项目合同以及验收报告（需体现关键信息），得3分 ，累计最高9分 。 时间以合同签订时间为准，未提供有效证明的不得分。 | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

## 附件：

1.产品设计图纸、参考图片等：无

（参考图片款式仅作参考，供应商应按照产品技术要求中的规格、材质和工艺生产）

2.交货地点汇总表:金陵科技学院工科楼或采购人指定地点。

# 第六章  投标文件格式

（此页为标书封面格式，制作标书时，删去本行文字）

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

分包号：[     ]

投 标 人名称（加盖公章）：

投标人地址：

联系人及联系电话：

年    月   日

投标文件目录

一、评分索引表

二、供应商信用承诺函

三、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、核心产品品牌一览表

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、中小企业声明函（如有）

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、联合体协议（如有）

十四、质疑函范本

十五、履约及质量保证承诺书

十六、制造商授权书（如有）

### 一、评分索引表

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 价格分 |  |
| 产品技术参数 |  |
| ... |  |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：投标供应商须为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

### 二、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

江苏海外集团国际工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

- （1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

- （3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

附件：《南京市政府采购供应商信用记录表》

1、供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购公告发布之日起至投标文件递交截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表》，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。《南京市政府采购供应商信用记录表》是其参加本次政府采购活动的必备材料。

2、《南京市政府采购供应商信用记录表》扫描件放入投标文件中。

### 南京市政府采购供应商信用记录表：

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

### 三、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

### 四、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-320100-HWZX-G2025-0669项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日    期：

附：法定代表人身份证扫描件：

授权代表身份证扫描件：

### 五、投标函

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方编号为JSZC-320100-HWZX-G2025-0669的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

- 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。（在对应¨内打“√”）

- 8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖公章）

日  期：

### 六、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价（含税）

小写（人民币）： 元

大写（人民币）： 元

日  期：

### 七、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光定向能量沉积金属成形与监测系统 |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

### 八、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 | 产品制造企业的划分 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币： 元） |  |  |  |  |  |  |  | （注明：“产品制造企业的划分”一栏中填写：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位或其他） |

投标人名称：（加盖公章）

备注：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

### 九、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明材料内容及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

备注：

1.供应商必须对实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，采购文件要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

### 十、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

我司承诺，除以上偏离外，完全响应招标文件全部商务要求。

投标人名称：（加盖公章）

备注： 行数不够，可自行添加。

### 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-320100-HWZX-G2025-0669项目（分包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

### 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-320100-HWZX-G2025-0669项目（分包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

### 十三、联合体协议（如需）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为JSZC-320100-HWZX-G2025-0669项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖公章之处，加盖牵头单位的公章即可。

### 十四、质疑函范本（如需）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

### 十五.履约及质量保证承诺书

履约及质量保证承诺书

致 金陵科技学院:

如果我方在贵校                                        项目投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》要求签订合同，并按我方投标文件响应内容履行一切责任和义务。

如我方违约，愿凭贵校开出的违约通知，按违约涉及金额（中标金额）的30%作为违约补偿金，于5天内另支付予贵校；我方愿服从违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

特此承诺！

投标人（公章） :

授权人/代理人（签字或加盖公章）:

电话:

承诺日期:    年    月    日

### 十六.制造商授权书（如有）

制造商授权书

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第   号招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开招标合作者来约束自己，并对该公开招标过程共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）:

签字人姓名（签名）:

日期：    年   月   日