- 产品适用范围：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、辅助评定和治疗。

- ★最大磁感应强度≥8T。输出脉冲刺激频率范围≥0-80Hz，最小步长0.01Hz。

- 磁感应强度的最大变化率范围≥25-120KT/s。

- 具有显示屏数量≥2个，至少包括主机操作显示屏和患者观看显示屏，用于刺激主机操控以及患者主动反馈训练。

- ★分体式设计，刺激主机与液冷主机不在同一机箱，配置≥7寸显示屏，可脱离上位电脑单独工作，可直接在显示屏内选择所需磁刺激治疗参数开启治疗。液冷主机采用智能液体循环冷却，实时监测线圈温度。

- ★具有体外主动反馈装置，可实现体外盆底肌肉功能评估，并自动生成评估报告。

- 具有体外反馈训练功能，包括触发磁刺激、kegel反馈训练和多媒体游戏训练等。

- 刺激线圈与刺激发生器采用外部插拔式连接，临床可以自行手动更换刺激线圈，便于多个刺激线圈切换使用。

- 配置≥21寸触屏一体机，治疗座椅背靠可90-180°调节。

- 具有多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式、重复脉冲刺激模式和爆发脉冲刺激模式。

- 内置多种盆底疾病及骶神经调控方案，包括尿失禁、膀胱过度活动、盆腔器官脱垂、便秘、性功能障碍、神经源性膀胱等。

- 可根据盆底功能评估结果自动生成个性化磁电疗程治疗方案，智能调节刺激频率、刺激时间等参数。

- 支持疗程方案及单个方案自定义，可对刺激频率、刺激时间、休息时间以及治疗时间等进行编辑，支持多个阶段不同方案组合。

- 支持运动诱发电位检查功能，并生成MEP报告。

- 支持与同品牌电刺激生物反馈设备之间数据共享，包括患者基本信息、病史信息、诊疗记录等。