胰岛素泵技术参数

1、警示项目：阻塞，低电量，低药量，无输注，药完
2、基础率设置时最小增幅▲：≤0.01U 
3、首屏幕同时有：当前基础率，当前剩余药量和工作状态显示
4、临基率设置范围时间范围：0～24小时，最小设定量 10%

5、外观类型★：有管路非贴敷式，机械按键非触屏 

6、低药量报警设置范围★：0—40U，默认20U
7、用餐提示、测血糖提示 、大剂量错过提醒
8、大剂量输注时有屏幕锁定功能
9、基础率范围：0-35U/小时，步长要求0.01U（0-0.2U）、0.05U（0.2-2U）、0.1U（大于2U）,根据患者胰岛素用量自动切换
10、设备使用年限▲:≥10年 （铭牌为准）
11、耗材必须原厂生产，贮药器和输注器同时质保期★:≥3年  

