脑氧监测仪技术参数

1.具备监测局部组织血氧饱和度（TOI），可反映局部组织的氧供应与消耗动态平衡。
2.具备监测局部组织血红蛋白浓度指数（THI）。
3.具备监测局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHbO2）
4.具备监测局部组织中还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHb）
5.具备监测局部组织中总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCtHb）
▲6.提供产品注册检验报告且能证实TOI测量范围： 30% ～ 80%，且注册检验报告中实际测量结果指出误差满足≤±0.5%。（提供产品检验报告证明）
▲7. 提供产品注册检验报告且能证实THI测量范围及精度：0～3.0，且注册检验报告中实际测量结果指出误差满足≤±0.1。（提供产品检验报告证明）
▲8. 提供产品注册检验报告且能证实ΔCHbO2测量范围及精度：-30 ~ 30μmol/L，且注册检验报告中实际测量结果指出误差满足≤±1μmol/L。
9. 提供产品注册检验报告且能证实ΔCHb测量范围及精度：-30~ 30μmol/L，且注册检验报告中实际测量结果指出误差满足≤±1μmol/L。
10. 提供产品注册检验报告且能证实ΔCtHb测量范围及精度：-30 ~ 30μmol/L，且注册检验报告中实际测量结果指出误差满足≤±1μmol/L。
▲11.仪器通道数:2个，每个通道可同屏监测、显示5个生理参数的数值和趋势曲线，且每个通道均可用于监测脑组织、肌肉组织等局部组织的血氧信息。（提供机器图片或者产品说明书证明）
12.组织血氧探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿。
▲13.信号质量要求：符合红色、黄色、绿色三级图标。（提供机器图片或者产品说明书证明）
14.测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行自定义编辑。
15.数据输出符合安全要求，用U盘拷贝数据输入密码不少于7位。
16.用户可在测量状态或非测量状态下可同时满足回顾本次测量过程中任意通道的TOI、THI、ΔCHbO2、ΔCHb和ΔCtHb数据和趋势曲线。
17.回顾有移动刻度线，显示不同时刻的测量参数数值；可放大缩小时间轴。
18.使用说明书明确指出产品符合电磁兼容标准有关要求。
19.使用说明书有“指南和制造商的声明——电磁抗扰度”，明确了抗扰度试验“静电放电GB/T17626.2”、“电快速瞬变脉冲群GB/T17626.4”、“浪涌GB/T 17626.5”的要求。
20.具有历史回顾功能，且可选择性导出所需的测量数据。
21.操作方式：同时满足触摸屏和快捷键方式。
22.探测光源：三种波长的LED；算法：空间分辨算法（SRS）。
23.刷新频率:不大于3秒/次。
24.显示屏幕≥11英寸。
25.LED发光管平均辐射功率≤1.5mW，且设备功耗：≤70VA。
26.硬件配置——处理装置：CPU Atmel AT91SAM9G45,ARM9,400MHz,系统软件：linux2.6.30。
27.用户登录可分为管理员和普通用户，其中管理员可以添加或删除普通用户。
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